Sygnatura: ZP/220/30/24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa rękawic chirurgicznych dla USK-2 w Szczecinie.”

WYJAŚNIENIA  DO SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 tj. z dnia 2021.06.24), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania zadane przed wykonawców dotyczące treści swz:

PYTANIE 1

Zadanie 1 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice: Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor brązowy, kształt anatomiczny zapewniający prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy na palcu: 0,20±0,02, dłoni 0,18±0,02mm, mankiecie 0,16±0,02mm. Mediana siły zrywu: min 13N potwierdzona badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III – potwierdzone dokumentem świadczącym o zgodności wyrobu z Rozporządzeniem (EU)2017/745. Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 w tym min. 4 substancje na poziomie 6, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie). Zgodne z EN 374-1,2,3. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Termin ważności 5 lat, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6.0-9.0?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 2

Rękawice chirurgiczne neoprenowe

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie alternatywnych rękawic chirurgicznych neopenowych :

„Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, neoprenowe, bezpudrowe. Wymagane rozmiary od 5,5 do 9,0. Neoprenowe z syntetyczną, wielowarstwową powłoką polimerową. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Kolor zapobiegający refleksą świetlnym – jasno brązowy. Odpowiednie do podwójnego nakładania. Średnia grubość: na palcu 0,21-0,23mm, dłoni 0,18–

0,19mm, mankiecie 0,15-0,17 mm. AQL po zapakowaniu 0,65. Sterylizowane radiacyjnie.Anatomiczne, długość nie zależnie od rozmiaru min. 295mm, dopasowana do rozmiaru. Mankiet rolowany z opaską / warstwą zapobiegającą zsuwaniu się . Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Typ B wg EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Podwyższona ochrona przed przenikaniem cytostatyków, przebadane na co najmniej 15 leków wg ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium) oraz badania na przenikalność min. 3 substancje chemicznycje zgodnie z EN 16523-1, (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5 , przebadane na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F 1670. Produkowane zgodnie z normami: EN 455 (1-2-3-4); EN 556; EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 421:2010; ISO 13485; ISO 9001. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Termin ważności min 3 lata. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: nazwa, rodzaj, rozmiar, AQL, data sterylizacji, data ważności, nr serii, nr katalogowy, nazwa i adres producenta, nazwa i adres importera, 100% testowane elektronicznie, normy: EN 455; EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420; EN 16523; EN 374-4:2013; EN

ISO 374-5:2016;EN 421:2010; znak CE, piktogramy, poziomy ochrony, substancje chemiczne, cytostatyki oraz kody kreskowe. Opakowanie dyspenser zawierający 50 par.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 3

Czy zamawiający uzna za warunek spełniony przedłożenie badania na zawartość akceleratorów w formie badania jednostki niezależnej?

ODPOWIEDŹ: Tak, zamawiający uzna za warunek spełniony przedłożenie badania na zawartość akceleratorów w formie badania jednostki niezależnej.

PYTANIE 4

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie alternatywnych rękawic chirurgicznych neopenowych : „Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, wykonane z termoplastycznego flexylonu bez lateksu oraz bez akceleratorów, bezpudrowe. Wymagane rozmiary od 6,0 do 9,0. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Kolor biały. Odpowiednie do podwójnego nakładania. Średnia grubość: na palcu 0,22±0,02mm, dłoni min. 0,18mm, mankiecie min. 0,17 mm. AQL po zapakowaniu 0,1 . Sterylizowane radiacyjnie. Anatomiczne z naturalne zakrzywionymi palcami nie powodującymi naprężeń, długość nie zależnie od rozmiaru min. 280mm, dopasowana do rozmiaru. Mankiet rolowany z opaską / warstwą zapobiegającą zsuwaniu się . Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Typ B wg EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Podwyższona ochrona przed przenikaniem cytostatyków, przebadane na co najmniej 32 leki wg ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium) oraz badania na przenikalność min. 3 substancje chemicznycje zgodnie z EN 16523-1, (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Produkowane zgodnie z normami: EN 455 (1-2-3-4); EN 556; EN ISO 374- 1:2016/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 421:2010; ISO 13485; ISO 9001. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. Nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Termin ważności min 3 lata. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: nazwa, rodzaj, rozmiar, AQL, data sterylizacji, data ważności, nr serii, nr katalogowy, nazwa i adres producenta, nazwa i adres importera, 100% testowane elektronicznie, normy: EN 455; EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420; EN 16523; EN 374-4:2013; EN ISO 374- 5:2016;EN 421:2010; znak CE, piktogramy, poziomy ochrony. Opakowanie dyspenser zawierający 50 par.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 5

Zadanie nr 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawicy chirurgicznej, neoprenowej, bezpudrowej. Wolne od akceleratorów chemicznych w miejsce powłoki polimerowej typu „E-Z glide" z poliakrylanem i surfaktantem. rękawice z wewnętrzną powierzchnią pokryta polimerem i silikonem w technologii i DERMASHIELD™ pozwalającej na zakładanie rękawic na suche jak i wilgotne dłonie. Powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą  chlorowana i silikonowana. Powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą  silikonowana. Kolor naturalny. Średnia grubość: na palcu 0,11-0,17mm, dłoni 0,10–0,16mm, mankiecie 0,11-0,17mm. Anatomiczne, typowa długość 301mm, dla wszystkich rozmiarów. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Typ B wg EN ISO 374-1 (certyfikat oceny typu UE wydany przez jednostkę notyfikowaną). Podwyższona ochrona przed przenikaniem cytostatyków, przebadane na co najmniej 20 leków wg ASTM D 6978 (raport z badania wykonanego przez niezależne laboratorium). Przebadane na przenikalność min.20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1, w tym 75% izopropanol % poziom 2, 70% etanol poziom 1, odporne powyżej 480 minut na 37% formaldehyd, 4% diglukonian chlorheksydyny, 10% jodek powidonu a odstąpienie od wymogu badania na 4- rzędowe środki czyszczące. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa producenta, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 6

Zadanie nr 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawicy chirurgicznej, poliizoprenowej, bezpudrowej. Wolne od akceleratorów chemicznych, zostały zastosowane tylko bezpieczne dla użytkownika akcelartory chemiczne tj. ksantaty, dialkiloditiokarbaminian cynku (technologia PI-KARE™), w miejsce powłoki polimerowej typu „E-Z glide" z poliakrylanem i surfaktantem rękawice z wewnętrzną powierzchnią pokryta polimerem i silikonem w technologii i DERMASHIELD™ pozwalającej na zakładanie rękawic na suche jak i wilgotne dłonie. Powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą  chlorowana i silikonowana. Średnia grubość: na palcu 0,18-0,22mm, dłoni 0,16–0,20mm, mankiecie 0,14-0,18mm. Anatomiczne, typowa długość 303mm, dla wszystkich rozmiarów. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Typ B wg EN ISO 374-1 (certyfikat oceny typu UE wydany przez jednostkę notyfikowaną). Podwyższona ochrona przed przenikaniem cytostatyków, przebadane na co najmniej 20 leków wg ASTM D 6978 (raport z badania wykonanego przez niezależne laboratorium. Przebadane na przenikalność min.10 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1, w tym 100% izopropanol i 70% etanol poziom 0, odporne powyżej 480 minut na 37% formaldehyd, 4% diglukonian chlorheksydyny, 10% jodek powidonu a odstąpienie od wymogu badania na 4- rzędowe środki czyszczące. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa producenta, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający  dopuszcza.

PYTANIE 7

dotyczy SWZ  rozdział XIX. Pkt 1 ustęp a i c PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

Czy Zamawiający dopuszcza potwierdzenie karty charakterystyki /karty techniczne wyrobu i dokumenty w postaci katalogów (kart katalogowych), metodyk, ulotek, broszur lub innych dokumentów, jednym dokumentem zawierającym wymagane treści tj.: wyraźne zaznaczenie czego dotyczą, potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają parametry i właściwości zgodne z zakresem określonym w dokumentach zamówienia; zawierać co najmniej wskazanie producenta oraz nazwy wyrobu wraz z numerem katalogowym, jeśli wyrób go posiada oraz fotografię lub inną formą graficzną przedstawiającą wyrób?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania formularzy i składania ofert.

Z poważaniem

Dyrektor USK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi: Anna Skrzypiec,

a.skrzypiec@usk2.szczecin.pl