Załącznik nr 2 do SWZ

Wykaz wymaganych parametrów / cech techniczno-użytkowych

Stół operacyjny neurochirurgiczny

|  | Typ: ………………………………………………………………………………………………………………. Model: …………………………………………………………………………………………………………… Producent (nazwa, siedziba): ……………………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Punktacja | Wartość oferowana |
| INFORMACJA OGÓLNA |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2021. | TAK |  |  |
| 2. | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i używania. | TAK |  |  |
| PARAMETRY - OPIS |
| 3. | Stół operacyjny z blatem min. 5 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa górna, płyta plecowa dolna, płyta siedzeniowa, podnóżek czteroczęściowy rozchylany i dodatkowo odwodzony na boki oraz dodatkowo regulowany kątowo pod kolanem. | TAK |  |  |
| 4. | Stół operacyjny mobilny z podwójnymi kołami o średnicy ≥100 mm. Podstawa stołu niemalże płaska w kształcie litery U z wycięciem od strony nóg umożliwiającym dobry dostęp do pacjenta bez jakichkolwiek dźwigni i elementów wystających. Podstawa umożliwiająca wsunięcie stóp z każdej strony. Dopuszcza się, aby koła stołu były jedynymi niezabudowanymi elementami. Powierzchnia górna podstawy posiadająca obniżenie w okolicach osadzenia kolumny stołu. | TAK, podać | Podstawa zabudowana od spodu - 10pkt Podstawa niezabudowana - 0pkt |  |
| 5. | Odstęp pomiędzy podłogą a dolną powierzchnią podstawy 87 mm (+/-2 mm). | TAK, podać |  |  |
| 6. | Podstawa stołu wyposażona w 5 koło kierunkowe które dzięki wspomaganiu sprężyny gazowej jest cały czas włączone i wspomaga jazdę kierunkową oraz manewrowanie stołem. | TAK |  |  |
| 7. | Kolumna stołu o przekroju 323 mm x 323 mm (+/- 2 mm). Górna część kolumny osłonięta panelami harmonijkowymi z elastycznego tworzywa. | TAK, podać |  |  |
| 8. | Kolumna stołu osłonięta panelami wykonanymi z aluminium oraz narożnikami wykonanymi z polimeru dzięki czemu osłona jest bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne a w przypadku wystąpienia uszkodzenia można wymienić tylko uszkodzony panel nie zaś całą osłonę kolumny, dzięki czemu ewentualna naprawa jest szybsza i tańsza. | TAK |  |  |
| 9. | Napęd stołu elektromechaniczny i elektrohydrauliczny w zakresie regulacji wysokości oraz blokowania/odblokowywania podstawy stołu do podłoża. | TAK |  |  |
| 10. | Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe. Stół wyposażony w 3 x 12V zabudowane akumulatory, które po pełnym naładowaniu pozwalają na co najmniej 5 dniowy okres pracy po 8 godzin dziennie. Maksymalny czas ładowania akumulatorów – 7 godzin. | TAK, podać | Maksymalny czas ładowania pow. 5 do 7 godzin 0 pkt Maksymalny czas ładowania = 5 godzin lub poniżej 10 pkt |  |
| 11. | Stół wyposażony w elektrohydrauliczny system autokompensacji nierówności podłoża, automatycznie niwelujący ewentualne nierówności w zakresie do 10 mm. | TAK |  |  |
| 12. | Stół umożliwiający awaryjne odblokowanie podstawy od podłoża przy pomocy awaryjnego przycisku zwalniającego blokadę umieszczonego w podstawie stołu od strony głowy pacjenta (w normalnej orientacji ułożenia). | TAK | . |  |
| 13. | Podstawa i rama blatu stołu wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium z wyłączeniem elementów przegubów osłoniętych tworzywem sztucznym. | TAK |  |  |
| 14. | Całkowita szerokość blatu z szynami bocznymi 600 mm (+/- 5mm). | TAK, podać |  |  |
| 15. | Szerokość materacy blatu stołu 545 mm (+/- 5 mm). | TAK, podać |  |  |
| 16. | Gniazda do podłączenia pilota lub sterownika nożnego po obu stronach kolumny od strony nóg i od strony głowy. | TAK |  |  |
| 17. | Blat stołu wyposażony w materace bezszwowe o właściwościach przeciwodleżynowych, zdejmowane, o grubości min. 80 mm. Blat przezierny dla promieniowania RTG na całej długości stołu, bez metalowych szyn poprzecznych. | TAK, podać |  |  |
| 18. | Blat stołu, kolumna i podstawa stołu łatwe do utrzymania w czystości. Szyny boczne blatu bez widocznych śrub oraz jednoelementowa osłona podstawy stołu bez żadnych łączeń, klejeń czy spawów. | TAK |  |  |
| 19. | Stół wyposażony w system mocowania komponentów blatu w kształcie haków lub inny wyposażony w sensory rozpoznające zamontowany element i jego długość. | TAK, podać | System hakowy - 10 pkt Inne rozwiązanie - 0 pkt |  |
| 20. | Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota bezprzewodowego przez układ elektrohydrauliczny: regulacja wysokości, blokowanie / odblokowywanie do podłoża. Przez układ elektromechaniczny: przechyły boczne, przechyły wzdłużne Trendelennburga / Antytrendelennburga, pozycja flex / reflex, płyta nożna, płyta plecowa, pozycja standardowa „0”, przesuw wzdłużny blatu, wyłączenie. Dodatkowo manualna regulacja górnej płyty plecowej oraz podnóżków (zgięcie na wysokości kolan). | TAK |  |  |
| 21. | Możliwość obsługi wszystkich funkcji stołu z awaryjnego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu. Panel awaryjny umieszczony na bocznej ścianie kolumny, płaski, zabudowany w kolumnie. Nie dopuszcza się umiejscowienia panelu sterowania od strony głowy lub nóg co znacznie utrudnia dostęp do niego zwłaszcza przy użyciu obłożeń operacyjnych. W celu aktywowania danej funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu lub użycia funkcji „zwolnienie blokady dwuprzciskowej”. | TAK |  |  |
| 22. | Stół wyposażony w system antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizją elementów blatu oraz niepozwalający np. na uderzenie elementem blatu o podłoże. System zatrzymuje ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji oraz informuje użytkownika o zaistniałej sytuacji poprzez miganie odpowiedniego przycisku na pilocie. | TAK |  |  |
| 23. | Pilot bezprzewodowy wyposażony w ekran dotykowy z którego można zaprogramować 3 ulubione pozycje blatu + jedna pozycja fabryczna „beach chair”. | TAK |  |  |
| 24. | Pilot wyposażony w wyświetlacz informujący o stanie położenia blatu w postaci parametrów cyfrowych (trendelenburg, antytrendelenburg, przechył boczny, przesuw wzdłużny, wysokość, pozycji sekcji nóg, pozycji sekcji pleców), wypoziomowaniu blatu, orientacji ułożenia pacjenta, poziomie naładowania akumulatorów stołu, zablokowaniu/odblokowaniu od podłoża. | TAK |  |  |
| 25. | Pilot bezprzewodowy stołu wyraźnie podzielony na 3 sekcje. Sekcja pierwsza z przyciskami do blokowania/odblokowywania. Sekcja druga z wydzielonymi przyciskami odpowiadającymi za ruch kolumny (trendelenburg, antytrendelenburg, przechyły boczne, góra/dół). Sekcja trzecia z wydzielonymi przyciskami odpowiadającymi za ruch blatu (sekcja nóg, sekcja pleców, przesuw wzdłużny, pozycja flex/reflex). | TAK |  |  |
| 26. | Regulacja elektrohydrauliczna wysokości blatu od 596 mm do 1150 mm. (+/- 2mm) Prędkość regulacji 2cm/sek. | TAK, podać |  |  |
| 27. | Przechyły boczne min. 25º. | TAK, podać |  |  |
| 28. | Przechyły Trendelenburga min. 35º. | TAK, podać |  |  |
| 29. | Przechyły Antytrendelenburga min. 35º. | TAK, podać |  |  |
| 30. | Przesuw wzdłużny blatu min. 400 mm (200mm w stronę głowy i 200mm w stronę nóg). Prędkość przesuwu min. 26mm/sek. | TAK, podać |  |  |
| 31. | Podgłówek regulowany w zakresie min. +450 / -300 . Podgłówek posiadający dodatkowe wypiętrzenie (możliwość ustawienia podgłówka powyżej blatu – równolegle do blatu stołu), wypiętrzenie wspomagane sprężyną gazową. | TAK |  |  |
| 32. | Podnóżek regulowany elektromechanicznie w zakresie min. +90º /-105º | TAK, podać |  |  |
| 33. | Płyta plecowa dolna regulowana elektromechanicznie w zakresie min. +900/-900 | TAK, podać |  |  |
| 34. | Płyta plecowa dolna wyposażona w mechanizm pozwalający regulować mechanicznie (w zakresie kątowym) płytę plecową górną niezależnie od dolnej. | TAK |  |  |
| 35. | Demontowalna płyta plecowa górna. | TAK |  |  |
| 36. | Blat stołu modułowy pozwalający na dobranie odpowiedniej długości (konfiguracji) blatu w zależności od wykonywanej operacji. Możliwość zamontowania podnóżków bezpośrednio do siedziska oraz podgłówka bezpośrednio do dolnego oparcia pleców. | TAK |  |  |
| 37. | Stół podczas powrotu do pozycji „0” poziomuje jednocześnie wszystkie elementy blatu. | TAK |  |  |
| 38. | Stół o obciążalności roboczej min. 440 kg. | TAK, podać | Od 440 do 449kg 0 pkt 450kg i powyżej 10 pkt |  |
| 39. | Stół z możliwością jednoczesnego ustawienia pozycji Trendelenburga i przechyłu bocznego do zabiegów laparoskopowych w stosunku 30°/25° | TAK, podać |  |  |
| 40. | Obszar przezierności dla RTG liczony od krawędzi kolumny stołu do końca blatu od strony głowy uwzględniając przesuw wzdłużny nie mniejszy niż 1150mm w pozycji normalnej przy zastosowaniu górnej płyty plecowej. | TAK |  |  |
| 41. | Podstawa stołu wyposażona w przycisk do awaryjnego resetowania stołu w przypadku wystapienia problemów technicznych. | TAK |  |  |
| 42. | Podstawa stołu wyposażona we wskaźnik naładowania baterii oraz wyświetlacz serwisowy informujący pracowników technicznych o potrzebie wykonania przeglądu stołu oraz o ewentualanych rodzajach usterek (kody serwisowe do szybkiej diagnostyki usterek). | TAK |  |  |
| 43. | Stół wyposażony w LEDowy system informacji świetlnej umieszony w podstawie: podczas blokowania stołu do podłoża podstawa stołu podświetlona jest kolorem zielonym, informującym użytkownika o prawidłowym zablokowaniu i gotowości stołu do pracy, podczas odblokowania stołu od podłoża podstawa stołu podświetlona jest kolorem żółtym informującym użytkownika o odblokowaniu i ograniczonych funkcjach stołu, możliwość włączenia/wyłączenia białego endoskopowego oświetlenia podstawy na wyświetlaczu dotykowym pilota, w przypadku wystapienia błędów i usterek podstawa stołu podświetlana jest kolorem czerownym w róznych sekwencjach serwisowych, w przypadku rozładowania baterii stołu podstawa stołu miga podświetleniem czerwonym informującym uzytkownika o konieczności nałądowania akumulatorów. | TAK |  |  |
| 44. | Wszystkie elementy służące do regulacji lub demontażu/montażu segmentów oznaczone jednym kolorem. Kolor pozwala jednoznacznie ocenić które elementy służą do regulacji – nie dopuszcza się elementów w kolorze czarnym. | TAK, podać |  |  |
| AKCESORIA - WYPOSAŻENIE |
| 45. | Podpora anestezjologiczna pod rękę do pozycji siedzącej jak i leżącej. Podpora wyposażona w dwa ramiona zakończone przegubami kulowym z możliwością regulacji wysokości oraz zmianę ułożenia kątowego. Podpora posiadająca trzy miejsca zgięcia kątowego, regulacja wszystkich dokonywana jednym pokrętłem. Materac podpory (min. 580mm) wklęsły w celu lepszej stabilizacji kończyny górnej, podpora wyposażona w 2 pasy do mocowania ręki - szt. 2. | TAK, podać |  |  |
| 46. | Podpory boczne wieloosiowe. Możliwość regulacji wysokości minimum 300mm oraz długości ramienia podpory minimum 160mm dodatkowo możliwość regulacji kątowej w płaszczyźnie poziomej poprzez mechanizm zębatkowy. Podpory wyposażone w łatwo demontowalny materac (możliwość zastosowania w stelażu materacy o innym kształcie i rozmiarze). Materac o wymiarach 100mm x 215mm o płaskiej powierzchni – szt. 2. | TAK, podać |  |  |
| 47. | Pas do ciała z mocowaniem do szyn akcesoryjnych za pomocą dedykowanych klamr (wymiar pasa 1800mmx100mm) - szt. 1 | TAK |  |  |
| 48. | Ramka ekranu anestezjologicznego z regulacją szerokości wyposażona w uchwyt do mocowania na szynie (możliwość regulacji kątowej uchwytu) – szt. 1. | TAK |  |  |
| 49. | Wieszak kroplówki z 4 hakami wyposażony w uchwyt do mocowania na szynie – szt. 1. | TAK |  |  |
| 50. | Podstawa mobilna na wyposażenie. Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Wymiary zewnętrzne (szerokość wraz z uchwytami do prowadzenia wózka x wysokość x głębokość): 810 x 1420 x 810mm. Wózek na 4 kołach jezdnych nie brudzących powierzchni z blokadą. Wyposażenie wózka: listwa do mocowania wyposażenia minimum 2szt, jeden kosz na wyposażenie drobne (wymiary kosza 580 x 280 x h=130mm.) – szt. 1. | TAK, podać |  |  |
| 51. | Komplet materacy pozycjonujących do ułożenia na boku: Komplet składający się z: Materac pozycjonujący pod nogi do pozycji bocznej (tunelowy). Wymiary 650mm x 400mm x 220mm (+/-5mm) – (kolor niebieski) - szt. 1. Materac pozycjonujący pod klatkę piersiową do pozycji bocznej (wyjmowany element pod rękę / bark). Wymiary 550mm x 500mm x 200mm (+/-5mm) – (kolor niebieski) - szt. 1. Wszystkie materace wykonane z przeciwodleżynowej pianki z pamięcią kształtu, w pokrowcu paroprzepuszczalnym wodoodpornym, z zamkiem szczelnym, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów, spodnia część materacy antypoślizgowa. Wszystkie materace posiadają znak jakości CE. – 1 kpl. | TAK, podać |  |  |
| 52. | Specjalistyczne przedłużenie blatu wykonane z włókna węglowego, segment mocowany w miejsce podnóżków. Możliwość wykonywania obrazowania pacjenta w zakresie 360o Długość segmentu 690mm. Segment wyposażony w demontowalny materac o właściwościach i grubości identycznych jak materace w posiadanych stołach operacyjnych. Dzięki otworom w spodniej części segmentu, możliwość montowania (poprzez specjalne adaptory „kostki”) przeziernych dla RTG wieloosiowych adaptorów wraz z podgłówkami specjalistycznymi – adaptory / kosztki szt 2 w zestawie -1 kpl. | TAK |  |  |
| 53. | Adapter zagłówków specjalistycznych 3- krotnie łamany, wykonany z włókna węglowego całkowicie przezierny dla RTG Podgłówek specjalistyczny typu podkowa (z regulacją szerokości) w pełni przezierny dla RTG (szkielet wykonany z włókna węglowego) mocowany do powyższego adaptora. System montowany poprzez specjalne adaptory (kostki z włókna węglowego) do przeziernych segmentów blatu – patrz punkt poniżej. 1 kpl. | TAK |  |  |
| 54. | Adapter (uchwyt) przystawek neurochirurgicznych systemu DORO lub Mayfield – uchwyt do pozycji leżącej (mocowany do adaptera z włókna węglowego opisanego powyżej) – szt. 1. | TAK |  |  |
| 55. | Adapter (uchwyt) przystawek neurochirurgicznych systemu DORO lub Mayfield – uchwyt do pozycji siedzącej – szt. 1 Uchwyt do mocowania wyposażenia na szynie (możliwość regulacji kątowej uchwytu oraz montażu „od góry” na szynę) – szt. 2. | TAK |  |  |
| 56. | Specjalistyczne przedłużenie blatu wykonane z włókna węglowego, segment mocowany w miejsce podnóżków. Możliwość wykonywania obrazowania pacjenta w zakresie 360o Długość segmentu 1200mm. Segment wyposażony w demontowalny materac o właściwościach i grubości identycznych jak materace w posiadanych stołach operacyjnych – 1 kpl. | TAK |  |  |
| 57. | Adapter (przezierny) do mocowania podpór ręki, osłon radiologicznych (lub innego wyposażenia) z możliwością przesuwania go wzdłuż przedłużenia blatu z włókien węglowych. Adapter wyposażony w dwa łączniki montowane po obu stronach blatu węglowego oraz 2 szyny akcesoryjne (jedna szyna akcesoryjna o długości 300mm oraz jedna o długości 520mm) 1 kpl. | TAK |  |  |
| 58. | Komplet materacy pozycjonujących do ułożenia na brzuchu: Komplet składający się z: Materac pozycjonujący pod głowę do pozycji na brzuchu (rozpinany w celu przełożenia przewodów anestezjologicznych u zaintubowanego pacjenta) wymiar: średnica 320mm, wysokość 170/140mm. - profilowany anatomicznie (kolor czarny) - szt. 1. Materac pozycjonujący pod klatkę piersiową do pozycji na brzuchu (w kształcie litery „M”). Wymiary 300mm x 500mm x 160mm (+/-5mm) – profilowany anatomicznie (kolor żółty) - szt. 2. Materac pozycjonujący pod kolana. Wymiary: średnica 220mm x grubość 60mm (+/-5mm) (kolor żółty) - szt. 2. Materac pozycjonujący pod kostki – typu wałek. Wymiary: średnica 150mm x długość 500mm (+/-5mm) kolor żółty - szt. 1. Wszystkie materace wykonane z przeciwodleżynowej pianki z pamięcią kształtu, w pokrowcu paroprzepuszczalnym wodoodpornym, z zamkiem szczelnym, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów, spodnia część materacy antypoślizgowa. Wszystkie materace posiadają znak jakości CE. – 1 kpl. | TAK, podać |  |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 59. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. | TAK, załączyć |  |  |
| 60. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK, podać |  |  |
| 61. | Bezpłatny serwis gwarancyjny obejmujący: wykonywanie przeglądów okresowych oraz napraw w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta aparatury. | TAK |  |  |
| 62. | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem aparatu. | TAK |  |  |
| 63 | Reakcja serwisu, podjęcie działań w następstwie zgłoszenia w czasie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii. | TAK |  |  |
| 64 | Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat. | TAK |  |  |
| 65. | Serwis pogwarancyjny przez okres co najmniej 10 lat. | TAK |  |  |
| 66. | Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego z zakresu użytkowania i eksploatacji, w terminie ustalonym przez użytkownika. | TAK |  |  |
| 67. | Instrukcja obsługi w języku polskim: 1 szt. w wersji drukowanej i 1 szt. w wersji elektronicznej. | TAK |  |  |
| 68. | Paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie). | TAK |  |  |
| 69. | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski, w tym okresowe przeglądy gwarancyjne. Obsługa serwisowa bezpłatna w okresie trwania gwarancji. | TAK |  |  |

1 pkt = 1 % oceny jakościowej