## załącznik nr 1 do wniosku komis
Dodatek nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/TP/02/23 (po modyfikacji z dnia 10.03.2023r.) Wykonawca: ….........................................................................................................................................……………………………………..
PAKIET NR 1 – rurki intubacyjne, prowadnice do rurek, igły do znieczuleń, inny sprzęt
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rurka intubacyjna silikonowana, bez mankietu, z mieszaniny silikonu i PCV półprzeźroczyste sterylne, dostęp do rozmiarów: 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu Średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym. Sterylna Rozmiary od 5,0 do 10,0 co 0,5 mm. Dostęp do wszystkich rozmiarów z podanego zakresu. | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
3 | Rurka intubacyjna silikonowana zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, dostęp do rozmiarów: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; oznaczenia rozmiarów podane również na balonie kontrolnym. Rurka posiada zbrojenie wtopione w ściankę rurki. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
4 | Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z przewodem do odsysania znad mankietu. Rozmiary: od 6,0 mm do 9,0 mm stopniowane co 0,5 mm. Dostęp do wszystkich rozmiarów z podanego zakresu. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Prowadnica dla dorosłych do trudnych intubacji, elastyczny wygięty koniec, wielorazowe rozm. 15CH/ 600 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Prowadnica dla dzieci do wymiany rurek intubacyjnych, elastyczny wygięty koniec, jednorazowa, rozmiar 5CH/500 mm, 10CH/700 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, minimalny skład zestawu: rurka tracheostomijna z dodatkowym przewodem do odsysania znad mankietu (dostęp do rozmiarów: średnica wewnętrzna 7 mm, 8 mm, 9 mm), pean wielorazowego użytku, strzykawka, igła, prowadnica, rozszerzadło, skalpel (Podać skład zestawu:........................................................) | zestaw | 10 |  | 0 |  | 0
8 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący przesuwanie się kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 stopni, z miezaniny silikonu i PCV, półprzezroczysta, z zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu, sterylna.Rozmiary od 6,0 mm do 10,0 mm co 1,0 mm. Dostęp do wszystkich rozmiarów z podanego zakresu. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
9 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, wykonana z mieszaniny silikonu i PCV, o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, półprzeźroczysta. Rozmiar od 6 mm do 9 mm co 1 mm. Dostęp do wszystkich rozmiarów z podanego zakresu. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
10 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz rodzaju średnicy mankietu na baloniku kontrolnym,elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, sterylna. Rozmiary: 6,0 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 10 mm | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
11 | Rurka tracheostomijna z mankietem podwójnym typu ,,Profile" z mieszaniny silikonu i PCV, półprzezroczysta kołnierz z opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, balonik kontrolny z opisem średnicy i rodzaju mankietu, sterylne, sztywne opakowanie typu blister. Rozmiary: 7,0 mm; 7,5 mm; 8,0 mm; 9,0 mm; 10,0 mm | szt | 5 |  | 0 |  | 0
12 | Igły do znieczuleń zewnątrzoponowych z końcówką TOUCHY z opcjonalnie zakładanymi skrzydełkami | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
13 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typ Pencil-Point z prowadnicą , cienkościenna o szybkim wypływie, sterylna 25 G, 26 G, 27 G, DŁUGOŚĆ 115-117 mm | szt. | 700 |  | 0 |  | 0
14 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typ STANDARD 22G, 24 G, 25G, 26G, 27G, długość 90-92 mm | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
15 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typ Pencil-Point z prowadnicą , cienkościenna o szybkim wypływie ,sterylna 22 G, 24G, 25G, 26G, 27 G, DŁUGOŚĆ 90-92 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
16 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą Tuchy 18G/8 cm z opcjonalnie zdejmowanymi ,,skrzydełkami,, cewnikiem, filtr 0,2 mikrona, skuteczny przez 96 h, strzykawka 10 ml, łącznikiem do cewnika, prowadnikiem i etykietką identyfikacyjną cewnika oraz z zatrzaskowym mocowaniem cewnika | zestaw | 2 |  | 0 |  | 0
17 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą Tuchy 16G/8 cm z opcjonalnie zdejmowanymi ,,skrzydełkami,, cewnikiem, filtr 0,2 mikrona, skuteczny przez 96 h, łącznikiem do cewnika, prowadnikiem i etykietką identyfikacyjną cewnika oraz z zatrzaskowym mocowaniem cewnika | zestaw | 2 |  | 0 |  | 0
18 | Maska krtaniowa jednorazowa, wykonan z silikonu z mankietem niskociśnieniowym, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłoścni, informacja o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwą producenta podana na korpusie rurki, sterylna. Rozmiar 2; 2,5; 3; 4; 5. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
19 | Port dostępu dożylnego, bezigłow, kompatybilny z połączeniami typu Luer Lock i Luer Slip, do wielokrotnej podaży płynów infuzyjnych, krwi, preparatów krwiopochodnych, lipidów oraz wielokrotnego pobierania krwi do badań, posiadający gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę. Minimalny przepływ 350 ml/min; ilość aktywacji min. 400; refluks maksymalnie 0,004 ml; przeznaczony na 7 dni; objętość wypełnienia maksymalnie 0,05 ml; bez zawartości lateksu i ftalanów; sterylny; opakowanie typu folia-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0
20 | Rozgałęziacz 3-światłowy, do wielokrotnej podaży płynów infuzyjnych, krwi, preparatów krwiopochodnych, lipidów oraz wielokrotnego pobierania krwi do badań, linie przeżroczyste wykonane z poliuretanu, długość lini maksymalnie 10 cm, zewnętrzna średnica lini nie mniejsza niż 4,1 mm - wewnętrzna nie mniejsza niż 2,5 mm; całkowita objętość wypełnienia maksymalnie 2,8 ml; zacisk typu ,,C"z barwnym kodem na każdym ramieniu; koniec dystalny typu Luer Lock z obrotowym kołnierzem, wyposażony w filtr hydrofobowy; każde z ramion zakończone przeźroczystym dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym. Wolny od lateksu i ftalanów. Sterylny, opakowanie typu folia-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
21 | Iglica do worków z gumowym korkiem, zakończona portem bezigłowym. Długość ostrza iglicy minimum 37 mm, średnica wewnętrzna w zakresie 2,7-2,3 mm; średnica zewnętrzna trzystopniowa w zakresie 3-7 mm; kołnierz oddzielający ostrze od pozostałej części przyrządu, uchwyt użebrowany zapewniający wygodną pracę w mokrych rękawiczkach; na ostrzu iglicy ochronny kapturek. Przyrząd winien być zakończony portem dostępu dożylnego, kompatybilnym z połączeniami typu Luer Lock i Luer Slip, posiadający gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę, o minimalnym przepływie350 ml/min; ilości aktywacji nie mniejszej niż 400, przeznaczonym na nie mniej niż 7 dni. Przyrząd winien być wolny od lateksu i ftalanów, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie typu folia-papier. | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
22 | Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem, termoplastycznego PCV z linią widoczną w promieniach RTG ze znacznikami długości co 2 cm, sterylny, odporny na złamania. Pakowany pojedynczo. Rozmiar: 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 28, 32. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
23 | Wielokomorowy zestaw do drenażu opłucnej z dokładną regulacją siły ssania i zastawką wodną, o kompaktowej budowie i wysokości 24-27 cm | zestaw | 10 |  | 0 |  | 0
24 | Prowadnica do intubacji, jednorazowego użytku, do ukształtowania z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, rozmiary: 2,0 mm / 22,5 cm - do rurek o średnicy 2,5-4,5 mm 4,0 mm / 33,5 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm 5,0 mm / 36,5 cm - do rurek o średnicy 8,5-11,5 mm | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 1: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 2 – klipsy, trokary
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Jednorazowe, sterylne klipsy z niewchłanialnego polimeru, kształt łukowaty,samonaprowadzający zatrzask, na wewnętrznej powierzchni ramion zintegrowane ząbki uniemożliwiające przesuwanie się tkanek. Magazynek po 6 szt. klipsów, tylna ścianka magazynka samoprzylepna .Rozmiar ML wyraźnie oznaczony kolorem, który jest taki sam jak na klipsownicy. Klipsy kompatybilne z klipsownicą Grena, w opakowaniu 20 magazynków. | op. | 5 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowe, sterylne klipsy z niewchłanialnego polimeru, kształt łukowaty, samonaprowadzający zatrzask, na wewnętrznej powierzchni ramion zintegrowane ząbki uniemożliwiające przesuwanie się tkanek. Magazynek po 6 szt. klipsów, tylna ścianka magazynka samoprzylepna. Rozmiar L, wyraźnie oznaczony kolorem, który jest taki sam jak na klipsownicy. Klipsy kompatybilne z klipsownicą Grena, w opakowaniu 20 magazynków. | op | 5 |  | 0 |  | 0
3 | Jednorazowe, sterylne klipsy z niewchłanialnego polimeru, kształt łukowaty, samonaprowadzający zatrzask, na wewnętrznej powierzchni ramion zintegrowane ząbki uniemożliwiające przesuwanie się tkanek. Magazynek po 6 szt. klipsów, tylna ścianka magazynka samoprzylepna. Rozmiar X L wyraźnie oznaczony kolorem, który jest taki sam jak na klipsownicy. Klipsy kompatybilne z klipsownicą Grena,w opakowaniu 20 magazynków. | komplet | 3 |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw trokarów do laparoskopii zawierający po 2 kaniule 10 mm i 5 mm, po 1 mandrynie 5mm i 10 mm bezpieczny, reduktor, igła Veresa worek laparoskopowy sterylny, jednorazowy. | zest. | 100 |  | 0 |  | 0
5 | Trokar 12 mm z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych posiadający wizualny wskaźnik położenia ostrza) lub wersja bezostrzowa (do wyboru prze Zamawiającego) z separatorem tkanki w kształcie litery V , z kaniulą karbowaną, przyciski otwierające umożliwiające desulfacje bez odłączania wężyka CO2 i ewakuację gazików po zabiegu. Zdejmowalna górna uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12mm (bez konieczności używania redukcji). Produkt sterylny, jednorazowego użytku długości kaniuli 100 mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 2: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 3 – elektrody do pomiaru pH-metrii
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Elektroda 1-kanałowa, antymonowa, jednokrotnego użytku do pomiaru pH-metrii z wewnętrzną elektrodą referencyjną (opakowanie 10 sztuk) | op. | 8 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 3: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 4 – elektrody, induktory dożylne, zestawy do cewnikowania tętnic
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca, nietoksyczna, apirogenna, widoczna w RTG, z miękką końcówką dystalną, 6F, długość całkowita 1250 mm, długość robocza 1120 mm, rozstaw biegunów 4-10, złącze kodowane kolorem, konfiguracja końca: zagięty pod kątem ok. 135 stopni | szt. | 12 |  | 0 |  | 0
2 | Introduktor dożylny, kompatybilny z cewnikiem do termodylucji oraz w/w elektrodą. Zestaw introduktora dożylnego ma zawierać: introduktor dożylny z zastawką i portem bocznym 7F/10 cm, rozszerzadło, prowadnik 0,035''/45 cm z jednej strony prosty z drugiej w kształcie litery ,,J'', igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, osłonka 30,5 cm, obturator 8 Fr; 3- 5 szt. gazików | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do cewnikowania tętnic zakładany tradycyjną metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi: poliuretanowy cewnik 20Ga/5 cm z powłoką hydrofilną z niskoprofilowanymi skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem z przesuwanym zaciskiem, igła punkcyjna z końcówką kodowaną kolorem w rozm. 20G/4 cm, prowadnik o obu prostych końcówkach posiadający oznakowanie wskazujące, kiedy końcówki prowadnika znajdują się w końcówce igły w rozm. 0,021'x35 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw do cewnikowania tętnic zakładany tradycyjną metodą Seldingera. W skład zest wu wchodzi: poliuretanowy cewnik 20Ga/8cm z powłoką hydrofilną z niskoprofilowanymi skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem z przesuwanym zaciskiem, igła punkcyjna z końcówką kodowaną kolorem w rozm. 20G/4cm, prowadnik o obu prostych końcówkach posiadający oznakowanie wskazujące, kiedy końcówki prowadnika znajdują się w końcówce igły w rozm. 0,021'x35 cm | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 4: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 5 – sondy
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Sonda Rylea p/odleżynowa, wykonana z mieszaniny silikonu i PCV, zakończona gładką oliwką z wtopionym ciężarkiem z czterema bocznymi dużymi otworami na końcu z linią widoczną w RTG, ze znacznikiem głębokości, z zatyczką, podwójnie pakowana, długość 100-110 cm. Dostęp do rozmiarów: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 F, jałowa. | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 5: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 6 – akcesoria do defibrylatora/ respiratora
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Linia monitorująca do kapnografii, dla dorosłych/ dzieci, monitorowanie krótkookresowe, opakowanie 25 szt. do defibrylatora ZOLL Xseries | op. | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Obwód CPAP jednorazowy z maską twarzową, rozmiar średni dla dorosłych – opakowanie 6 szt. do respiratora paraPAC 310 Plus | op. | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Obwód CPAP jednorazowy z maską twarzową, rozmiar średni dla dorosłych – opakowanie 6 szt. do respiratora paraPAC 310 Plus | op. | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Jednorazowy obwód oddechowy z linią monitorowania ciśnienia, filtrem i zastawką pacjenta do respiratora transportowego paraPAC 310 Plus, op' 10 szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 6: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 7 – urządzenie do atomizacji błony śluzowej nosa
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Urządzenie do atomizacji błony śluzowej nosa – przyrząd ze strzykawką 3 ml i łącznikiem do fiolki do podaży leku drogą donosowową. Kontrolowane podawanie, miękka zatyczka stożkowa całkowicie uszczelniająca nozdrza, aby zapobiec wyciekowi płynu. | op. | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 7: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 8 – lusterko krtaniowo-laryngologiczne
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Lusterko krtaniowo-laryngologiczne, długość rączki 18 cm, średnica lusterka 20-22 mm, jednorazowe | szt. | 900 |  | 0 | 8 | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 8: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 9 – rurki ustno-gardłowe, intubacyjne i tracheostomijne
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rurki ustno – gardłowe typu Guedel, jednorazowego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo, dostęp do rozmiarów: od nr 000 do nr 5 (rozmiary kodowane kolorami) | szt. | 450 |  | 0 |  | 0
2 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym, wykonana z medycznego PCV, sterylnie pakowana. Rozmiar 2.0 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym, wykonana z medycznego PCV, sterylnie pakowana. Rozmiary od 3,0 do 10,0 – stopniowane co 0,5 mm. Dostęp do wszystkich rozmiarów z podanego zakresu. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, wykonana z PCV, półprzezroczysta. Rozmiar od 6 mm do 10 mm co 1 mm. Dostęp do wszystkich rozmiarów z podanego zakresu | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 9: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 10 – ustniki do spirometru, ustniki do gastroskopii, inny sprzęt jednorazowego użytku
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Ustniki jednorazowe do spirometru BTL. Jednorazowy ustnik papierowy do badań spirometrycznych. Zewnętrzna powierzchnia ustnika nie przywiera do ust podczas pomiaru, zwiększając tym samym komfort pacjenta w czasie badania spirometrycznego. Każdy ustnik ma być oddzielnie zapakowany w foliowej osłonce dla zapewnienia pełnej higieny podczas badania (op. 50 szt.) | op | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Igła Veressa jednorazowego użytku sterylna , długość 120 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Ustniki do gastroskopii dla dorosłych, jednorazowy, o anatomicznej strefie zgryzu, mocowany za pomocą gumki z regulacją zapięcia, z portem bocznym, niesterylny, wykonany z polipropylenu, żadna z części nie powinna zawierać lateksu, wielkość otworu 15-20 mm (Podać zaoferowaną wielkość otworu: ………….) | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
4 | Szczotki do mycia gastroskopu dł. 150-160 cm (Podać zaoferowaną długość:…………..) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
5 | Szczotki do mycia kolonoskopu dł. 200-220 cm (Podać zaoferowaną długość: …………) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
6 | Tubus sigmoidoskopowy jednorazowego użytku z obturatorem o rozmiarze 250 x Ø 20 mm. Rurka endoskopowa zbudowana z materiału przewodzącego światło. Wejście światła winno być w części zamkowej łączącej rurkę z wziernikiem optycznym i ze źródłem światła, wejście światła winno być przy dystalnym końcu rurki. Dystalny koniec obturatora rurki winien być zaokrąglony, skala długości na rurce (pakowane po 100 szt.) | op. | 2 |  | 0 |  | 0
7 | Filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający ssak przed przedostaniem się odsysanych treści do jego wnętrza. Filtr kompatybilny ze wszystkimi rodzajami ssaków OGARIT. Obudowa półprzeźroczysta, złącza stożkowe na wężyk o średnicy 8mm.PTFR owalne medium,99,9999% wydajność bakteryjno-wirusowa. | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
8 | Jednorazowy, sterylny filtr płaski przeciwbakteryjny 0,2um ,kompatybilny z igłami do znieczulenia zewnatrzoponowego firmy Portex. | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
9 | Opaska piankowa do czujników typu Y na nadgarstek dla noworodka, wielorazowego użytku, z trzema otworami ( w odległości od brzegu 1,5cm,3,8cm i 5cm) na czujniki spo2.. Wymiary: szer. 2,6 cm, dł. 13,5 cm. Opakowanie 12 szt. | szt. | 216 |  | 0 |  | 0
10 | Mini Spike z filtrem bakteryjnym i zastawką, służący do nabierania leku strzykawką z fiolki | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 10: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 11 – wkłady do ssaków, pojemniki do wkładów, inny sprzęt
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Wkłady worków jednorazowego użytku do ssania o pojemności 1000 ml na wydzielinę ,bez środka żelującego, z trwale dołączoną pokrywą o spłaszczonym kształcie (do pojemnika na aparacie anestezjologicznym) uszczelnione automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym. Wykonane z elastycznego tworzywa z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego (śr. wew. 12 mm), z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o średnicy min. 25 mm (wysocerozprężalny) | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
2 | Wkłady worków jednorazowego użytku do ssania o pojemności 2000 ml na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, bez środka żelującego, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli min. 5,5 cm, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym. Wykonane z elastycznego tworzywa z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego (śr. wew. 7 mm) z funkcją ortopedyczną (śr. wew. 12 mm) z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o srednicy min. 25 mm (wysocerozprężalny), wykonany z elastycznego tworzywa | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
3 | Wkłady worków jednorazowego użytku do ssania o pojemności 1000 ml na wydzielinę, preżelowane z fabrycznie napyloną substancją żelującą, z trwale dołączoną pokrywą o spłaszczonym kształcie (do pojemnika na aparacie anestezjologicznym), uszczelnione automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym. Wykonane z elastycznego tworzywa z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego (śr. wew. 12 mm) z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o średnicy min. 25 mm (wysocerozprężalny) | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
4 | Wkłady worków jednorazowego użytku do ssania o pojemności 2000 ml na wydzielinę, preżelowane z fabrycznie napyloną substancją żelującą, z trwale dołączoną pokrywą, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli min. 5,5 cm, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym. Wykonane z elastycznego tworzywa z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego (śr. wew. 7 mm) z funkcją ortopedyczną (śr. wew. 12 mm) z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o srednicy min. 25 mm (wysocerozprężalny), wykonany z elastycznego tworzywa | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
5 | Pojemnik wielokrotnego użytku do wkładów workowych 1000 ml, 2000 ml, przeźroczysty, wyskalowany w mililitrach, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania na standardowych wieszakach do szyn MODURA | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
6 | Wieszak na szynę plastikowy, automatyczny, z mechanizmem sprężynowym, kompatybilny z plastikowym pojemnikiem do wkładów | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
7 | Wymienny króciec odcinający kątowy do połączenia ze źródłem ssania obrotowy o konstrukcji schodowej z podwójnym uszczelnieniem wtyku 14,2 mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
8 | Dren do odsysania typ Redon dł. 70 cm, PVC med., pakowany w formie drenu prostego - sterylny (pakowany rękaw papierowo-foliowy), rozmiar 10, 12, 14,16, 18. Otwory na drenie naprzemienne od 4 do max 10 otworów | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
9 | Dren łączący z końcówkami dł. 300 cm lub 200 cm. Dren o średnicy wewnętrznej 6 mm lub 7 mm (do wyboru przez Zamawiającego) | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
10 | Dren brzuszny wykonany z silikonowego tworzywa z nitką radiacyjną dobrze widoczną w promieniowaniu X – sterylny z otworami bocznymi (pakowany rękaw papierowo-foliowy z naniesionymi informacjami o produkcie w języku polskim) rozmiar CH 20-36 stopniowanie co 2, dł 40 cm | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
11 | Łącznik do drenów – prosty schodkowy (średnica wewnętrzna 7.0-10.0 mm) | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 11: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 12 – strzykawki
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Strzykawka 3-częściowa, typu Luer Lock jednorazowego użytku bez igły. Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem (z blokadą). Strzykawka bez lateksu, przeźroczysta (z czytelną, czarną skalą), 20 ml | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Strzykawka 3-częściowa do pomp o pojemności 50/60 ml, LUER-LOCK z blokadą tłoka, wolna od PCV, posiadająca przezroczysty cylinder oraz wyraźną podziałkę (czarna skala – 1,0 ml), która umożliwia precyzyjne odmierzanie leku, nie zawierająca żadnych lateksowych elementów | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 12: | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 13 – osłonki do termometru
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Osłonki (kapturki) pomiarowe jednorazowe do termometru ThermoScan Pro 6000/ Pro 4000 (op a'800 szt.). Osłonki służą do zabezpieczenia sondy pomiarowej termometru oraz pacjenta. | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | Osłonka termometru / Producent nie nadał numeru katalogowego | Welch Allyn
WARTOŚĆ PAKIETU NR 13: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 14 – zestaw (linia do pompy) do podaży diet dojelitowych
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Zestaw (linia do pompy) do podaży diet dojelitowych, uniwersalny do opakowań miękkich typu EasyBag lub butelek przez pompę Amika, z wymienną końcówką, komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu EN-lock/ ENfit | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 14: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 15 – zestawy do cewnikowania żył, igły, zestawy do przetoczeń
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera - jednokanałowy. W zestawie prowadnica niklowo-tytanowa, odporna na załamania oraz kabel umożliwiający natychmiastową identyfikację położenia cewnika przy pomocy Ekg. Igła Seldingera ze zintegrowanym na stałe zaworem bocznym. Cewnik z zastawkami zabezpieczającymi przed zatorowością powietrzną (przed wnikaniem powietrza i wypływem krwi). Rozmiar 14G x 20 cm | zestaw | 5 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera - dwukanałowy. W zestawie prowadnica niklowo-tytanowa, odporna na załamania oraz kabel umożliwiający natychmiastową identyfikację położenia cewnika przy pomocy Ekg. Igła Seldingera ze zintegrowanym na stałe zaworem bocznym. Cewnik z zastawkami zabezpieczającymi przed zatorowością powietrzną (przed wnikaniem powietrza i wypływem krwi). Rozmiar 7F/15 cm; 7F/20 cm; 7F/30 cm | zestaw | 24 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera - trzykanałowy. W zestawie prowadnica niklowo-tytanowa, odporna na załamania oraz kabel umożliwiający natychmiastową identyfikację położenia cewnika przy pomocy Ekg. Igła Seldingera ze zintegrowanym na stałe zaworem bocznym. Cewnik z zastawkami zabezpieczającymi przed zatorowością powietrzną (przed wnikaniem powietrza i wypływem krwi). Rozmiar 7F/ 15 cm; 7F/20 cm; 7F/30 cm | zestaw | 150 |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera – trzykanałowy z powłoką antybakteryjną. W zestawie prowadnica niklowo-tytanowa, odporna na załamania oraz kabel umożliwiający natychmiastową identyfikację położenia cewnika przy pomocy Ekg. Igła Seldingera ze zintegrowanym na stałe zaworem bocznym. Cewnik z zastawkami zabezpieczającymi przed zatorowością powietrzną (przed wnikaniem powietrza i wypływem krwi). Rozmiar 7F/ 15 cm; 7F/20 cm; 7F/30 cm | zestaw | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Igła do stymulacji nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora w pełni izolowania igła (odsłonięty tylko czubek igły). Igła ze szlifem 15º 22G x 80 mm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
6 | Igła do stymulacji nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora w pełni izolowania igła (odsłonięty tylko czubek igły). Igła ze szlifem 15º 22G x 50 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Igła do blokady nerwów, do podawania leku znieczulenia miejscowego, pod kontrolą USG. Kod bezpieczeństwa z odblaskowymi wzorami X o wysokiej widoczności pod USG, szlif 30° igły. Igła pokryta powłoką izolacyjną aż do szlifu, zapewniającą małe tarcie, dren bez DEHP. Doskonale gładko przedostaje się przez warstwy tkanek. Łatwo identyfikuje przestrzeń okołonerwową przez wyraźny „klik” . 20G x 100mm | szt | 800 |  | 0 |  | 0
8 | Zestaw do ciągłego znieczulenia splotów. Cewnik 0,45 x 0,85 x 400, igła szlif 15º G18 1,3 x 55 | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Zestaw do kaniulacji tętnic metodą Seldingera, do monitorowania ciśnienia i pobierania krwi. W zestawie: igła wprowadzająca ze stali nierdzewnej, prowadnik drutowy ze stali nierdzewnej, cewnik z FEP, dren łączący z PUR o dł..5-7 cm pomiędzy miejscem wkłucia a podłączenia. Rozmiary: a) cewnik 22G, 80mm/ kaniula 0.80 x 50 mm/ prowadnik 25-0.021; b) cewnik 20G, 80mm/ kaniula 0.95 x 50 mm/ prowadnik 25-0.025; c) cewnik 20G, 160mm/ kaniula 0.95 x 70 mm/ prowadnik 40-0.025; d) cewnik 18G, 160mm/ kaniula 1.30 x 70 mm/ prowadnik 40-0.035; | zestaw | 10 |  | 0 |  | 0
10 | Zestaw do przetoczeń do pompy objętościowej Infusomat Space | zestaw | 4 |  | 0 |  | 0
11 | Zestaw do przetoczeń leków światłoczułych do pompy objętościowej Infusomat Space, czarny lub w kolorze bursztynowym | zestaw | 4 |  | 0 |  | 0
12 | Zestaw do przetoczeń do pompy objętościowej Infusomat Space do krwi | zestaw | 4 |  | 0 |  | 0
13 | Zestaw do przetoczeń do pompy objętościowej Infusomat Space do żywieni dojelitowego | zestaw | 4 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 15: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 16 – zestaw do drenażu opłucnej i odbarczania odmy
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Zestaw do ciągłego odsysania powietrza lub płynów z opłucnej i klatki piersiowej, skład min.: - cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35 x 78 mm - cewnik 2,7 x 450 mm wykonany z poliuretanu - kontrastuje w promieniach RTG , koreczek zamykający , folia ochronna na cewnik - podwójna zastawka antyrefluksowa z łącznikiem do cewnika - worek 2,0 l - strzykawka trzyczęściowa 60 ml z końcówką Luer Lock - kranik trójdrożny | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 16: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 17 – ostrza chirurgiczne, skalpele
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Ostrza chirurgiczne wymienne, sterylne, wykonane ze stali węglowej, z wytłoczonym na jego powierzchni rozmiarem oraz nazwą producenta, zapakowane w opakowanie jednostkowe z folii aluminiowej, na powierzchni której znajduje się wzór i nr. ostrza, nazwa producenta, nr serii oraz data ważności, całość zapakowana w kartonik niefoliowany z zewnątrz, opakowanie zbiorcze po 100 sztuk, z nadrukiem ostrza i jego numerem, nazwą producenta, nr katalogowym oraz datą ważności. Dostęp do rozmiarów: 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | op. | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Skalpel bezpieczny, ostrze ze stali węglowej, op. po 10 szt., sterylne | op. | 4 |  | 0 |  | 0
3 | Ostrza chirurgiczne wymienne, sterylne, wykonane ze stali nierdzewnej z wytłoczonym na jego powierzchni rozmiarem oraz nazwą producenta, zapakowane w opakowanie jednostkowe z folii aluminiowej, na powierzchni której znajduje się wzór i nr. ostrza, nazwa producenta, nr serii oraz data ważności, całość zapakowana w kartonik po 100 sztuk, z nadrukiem ostrza i jego numerem, nazwą producenta, nr katalogowym oraz datą ważności. Dostęp do rozmiarów: 10 ,11, 12, 13, 15, 19, 20, 23, 24. | op. | 80 |  | 0 |  | 0
4 | Skalpel z rękojeścią plastikową. Ostrze z stali nierdzewnej. op.' 10 szt. Dostęp do ostrzy nr 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24 | op. | 150 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 17: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 18 – filtr oddechowy bakteryjno wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Filtr oddechowy bakteryjno wirusowy (sterylny) z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych. Objętość oddechowa 150-1500 ml, pomniejszona przestrzeń martwa, bardzo wysoka skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej, niskie opory przepływu. Przezroczysta obudowa, wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci, port do pomiaru kapnografii, stożkowe złącze 15mm/22 mm | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 18: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 19 – igły doszpikowe BIG
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Igła doszpikowa BIG lub równoważna – Aparat automatyczny ADULTS dla dorosłych | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Igła doszpikowa BIG lub równoważna – Aparat automatyczny PEDIATRICS dla dzieci | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 19: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 20 – sprzęt do poradni endoskopowej
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Klipsownica jednorazowa z klipsem załadowanym do zestawu, gotowa do użycia, funkcja rotacji klipsa, długość230cm, średnica cewnika 2,6 mm | szt | 25 |  | 0 |  | 0
2 | Igła do ostrzykiwania , jednorazowego użytku, średnica ostrza igły 0,7mm, dł. ostrz 5mm, dł. narzędzia 230cm, osłonka średnica 2,3mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwani i chowaniu się ostrza ,obsługiwany jednym kciukiem . Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona aultraumatycznym metalowym kołnierzem. W sterylnym opakowaniu igła oraz strzykawka. Pakowane po 5 szt. | szt | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Pułapka na polipy ,jednorazowego użytku ,4-komorowa, posiadająca 2 dreny, jeden dren podłączony do zaworu ssącego endoskopu, drugi podłączony do przewodu ssaka | szt | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Chwytak do polipów, jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na owalnej pętli o wymiarach 30 x 60mm, z funkcją płynnej rotacji, dł. narzędzia 230cm, średnica cewnika 2,3mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 6-gumkowy, przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest słyszalne kliknięcie, zestaw wstępnie złożony, nić nawleczona na rękojeść, rękojeść wyposażona w port Luer do irygacji | szt | 5 |  | 0 |  | 0
6 | Chwytak do polipów 3 lub 4 palczasty, wielorazowego użytku do usuwania polipów średnica 2,3-2,6 mm, długość 230 mm, z portem LUER do mycia i dezynfekcji, sterylizacji parą wodną do 134 stopni Celciusza, ramiona zakończone dyskami | szt | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Chwytak do polipów jednorazowy trójpalczasty kolonoskopowy, średnica 2,3 mm, długość 230 mm, w osłonce odpornej na załamania, zapakowany w sterylnym opakowaniu | szt | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką dla dorosłych, wykonany z silikonu do wszystkich endoskopów, stosowany podczas badania górnego odcinka przewodu pokarmowego, nie zawierający latexu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie | szt | 300 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 20: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 21 – elektrody do urządzenia NICCOMO
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Elektroda do urządzenia NICCOMO, do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca, dobrze przyklejające się do skóry, komplet 4 szt. | komplet | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 21: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 22 – zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr i długości 15cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: bezpieczna igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. | szt | 70 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 22: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 23 – zamknięty system do odsysania
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Zamknięty system do odsysania 72 godziny, zawierający 3 jałowe cewniki w jednym jałowym opakowaniu. Miękka i mocna koszulka cewnika. Autentycznie zamknięty system do stosowania u pacjentów zaintubowanych i po tracheostomii. Dostępny port Mdi port irygacyjny. Rozmiar 14FR – śr. zewn. 4,7 mm, śr. wewn. 3,0 mm, dł. 590-600 mm, 16FR – śr. zewn. 5,3mm, śr. wewn. 3,4mm, dł. 590-600 mm | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 23: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 24 – jednorazowe szczoteczki do zębów
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość 15-20 cm, długość części czyszczącej 2-2,5 cm. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem dla wygodnej manipulacji. Zarejestrowane jako wyrób medyczny. Pakowana pojedynczo, opakowanie zbiorcze a'50 szt. (Podać zaoferowaną długość: ………………….) | op. | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 24: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 25 – sprzęt jednorazowego użytku do iniekcji
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku. Wyprodukowane zgodnie z ISO 7864 – cienkościenne o wysokim przepływie, silikonowane poprzez zanurzenie. Rozmiary kodowane kolorem, o szlifie typu LB/BL standard długo ścięte, który zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu. Nietoksyczne, niepirogenne. Pakowane pojedynczo, opakowanie blister-pack w widoczną datą sterylizacji lub datą produkcji i datą ważności. Na każdym pojedynczym opakowaniu informacja dotycząca producenta oraz importera/ autoryzowanego przedstawiciela na kraje europejskie. Pakowane po 100 sztuk. Rozmiary:
a) | 0,45x16 | op. | 20 |  | 0 |  | 0
b) | 0,45x22-25 (Podać zaoferowany rozmiar: ………….) | op. | 20 |  | 0 |  | 0
c) | 0,5x25 | op | 20 |  | 0 |  | 0
d) | 0,5x16 | op | 30 |  | 0 |  | 0
e) | 0,6x30 | op. | 20 |  | 0 |  | 0
f) | 0,7x40 | op. | 40 |  | 0 |  | 0
g) | 0,8x50 | op. | 100 |  | 0 |  | 0
h) | 0,8x40 | op. | 200 |  | 0 |  | 0
i) | 0,9x40 | op. | 150 |  | 0 |  | 0
j) | 1,1x40 | op. | 150 |  | 0 |  | 0
k) | 1,2x25-30 (Podać zaoferowany rozmiar:………………) | op. | 100 |  | 0 |  | 0
l) | 1,2x40 | op. | 200 |  | 0 |  | 0
m) | 1,2x50 | op. | 250 |  | 0 |  | 0
n) | 1.8x 40-50 (Podać zaoferowany rozmiar: ………………) | op. | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Igły do iniekcji bezpieczne. W skład zestawu wchodzi: igła do iniekcji ze zintegrowaną osłoną zabezpieczającą , która chroni i trwale zamyka igłę po użyciu. Igłę można zabezpieczyć jedną ręką – kciukiem lub opierając o twardą powierzchnię. Mechanizm zabezpieczający aktywowany metodą ślizgową zapewniający zakrycie całej igły po aktywacji. Rozmiary kodowane zgodnie z ISO. Pakowane po 50 sztuk. Dostęp do rozmiaru: 0,8x40 i 1,2x40 | op. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Igły do pena jednorazowe, dostęp do następujących rozmiarów: 0,25 x 8 mm ; 0,3 x 8 mm; 0,33 x 12-12,7 mm; pakowane po 100 szt. (Podać zaoferowane rozmiary: …………………………….) | op. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 25: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 26 – sprzęt jednorazowego użytku do infuzji
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych przeźroczysty dł. 200-220 cm. Opakowanie jednostkowe folia-papier. Sterylny. (Podać zaoferowaną długość:…………..) | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Przedłużacz czarny do pomp infuzyjnych do podaży leków światłoczułych dł. 200-220 cm . (Podać zoperowaną długość: ……………….) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Kranik trójdrożny z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty z przedłużaczem 10-15 cm wolnym od DEHP. Opakowanie folia/papier. (Podać zoperowaną długość: ………………) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Kranik trójdrożny z optycznym indykatorem pozycji zamknięte/otwarte, pozwalającym na szczelne połączenie bez możliwości samoistnego odkręcania. Sterylny, opakowanie typu blister – pack.. Odporny na pękanie, przeciekanie | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
5 | Potrójny, bezigłowy port iniekcyjny z przedłużaczami, do użytku na 7 dni, przeźroczysta obudowa, niebieska silikonowa membrana nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji. Bez elementów metalowych, długość całkowita 12,5-13 cm z przesuwnymi zaciskami na drenie. Dostępne w 2 średnicach drenów: 1,2 mm x 2,5 mm oraz 3,0 mm x 4,1mm. Opakowanie folia/papier (Podać zaoferowaną długość: ………………….) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Bezigłowy port iniekcyjny dla dorosłych do użytku na 7 dni, niebieska, podzielna, silikonowa membrana oraz przeźroczysta lub czerwona obudowa nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji. Bez elementów metalowych, z aplikatorem umożliwiającym jałowe wyjęcie portu. Opakowanie folia/papier | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
7 | Bezigłowy port iniekcyjny nasadka na fiolkę o średnicy 13 mm do użytku przez 7 dni, niebieska, podzielna, silikonowa membrana oraz przeźroczysta obudowa nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji. Bez elementów metalowych, z aplikatorem umożliwiającym jałowe wyjęcie portu. Opakowanie folia/papier | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
8 | Bezigłowy port iniekcyjny nasadka na fiolkę o średnicy 20 mm do użytku przez 7 dni, niebieska, podzielna, silikonowa membrana oraz przeźroczysta obudowa nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji. Bez elementów metalowych, z aplikatorem umożliwiającym jałowe wyjęcie portu. Opakowanie folia/papier | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Przyrząd do pobierania i aspirowania płynów, o strukturze żebrowej, z iglicą z tworzywa sztucznego do pobierania z zasobników, wolna od bakterii wentylacja z hydrofobowym filtrem bakteryjnym 0,1 μm, mała objętość napełniania, nieznaczna siła potrzebna do nakłucia, dobre właściwości napełniające, ergonomiczny kształt zapewniający prostą obsługę, łatwa obsługa jedną ręką (otwieranie i zamykanie kapturka), ochrona przed skażeniem i oznaczenie kapturka ochronnego kolorem zielonym, wolny od lateksu i PCV | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
10 | Rampa pięciodrożna, płaska, bez elementów przesuwnych i kraników, z zastawkami antyrefluksyjnymi oraz kodowanymi kolorystycznie koreczkami zabezpieczającymi i elastycznym, krótkim drenem łączącym. Opakowanie folia/papier | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
11 | Przyrząd do pobierania i aspirowania płynów, o strukturze żebrowej, z filtrem cząsteczkowym 5 μm i iglicą z tworzywa sztucznego do pobierania z zasobników, wolna od bakterii wentylacja z hydrofobowym filtrem bakteryjnym 0,1 μm, mała objętość napełniania, nieznaczna siła potrzebna do nakłucia , dobre właściwości napełniające, ergonomiczny kształt zapewniający prostą obsługę, łatwa obsługa jedną ręką (otwieranie i zamykanie kapturka), ochrona przed skażeniem i oznaczenie kapturka ochronnego kolorem niebieskim, wolny od lateksu i PCV | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 26: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 27 – zestawy do nebulizacji, maski do tlenoterapii
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych z łącznikiem w kształcie litery ,,T"umożliwiający połączenie z układem rur pacjenta przy respiratorze. Z pojemnikiem o pojemności max 15 ml i szczelnej konstrukcji, drenem o dł. 200 -220 cm, kompatybilny z układem rur pacjenta dla dorosłych, przedłużaczem anestezjologicznym (martwa przestrzeń) i filtrem oddechowym producenta ALTERA (Podać oferowaną długość drenu i jeżeli dotyczy – pojemność pojemnika: ……………..) | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw do nebulizacji z drenem o dł. 200-220 cm. Pojemnikiem o poj. 5,7-8 ml i szczelnej konstrukcji, z maską pediatryczną. (Podać oferowaną długość drenu i pojemność pojemnika:……………….) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do nebulizacji z drenem o dł.200-220 cm. Pojemnikiem o poj. 5,7-8 ml i szczelnej konstrukcji, z maską pediatryczną. (Podać oferowaną długość drenu i pojemność pojemnika:……………………) | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw do nebulizacji z drenem o dł. 200-220 cm. Pojemnikiem o poj max. 15 ml i szczelnej konstrukcji. Z maską dla dorosłego. (Podać oferowaną długość drenu i jeżeli dotyczy – pojemność pojemnika:……………………..) | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
5 | Zestaw do nebulizacji z drenem o dł. 200-220 cm. Pojemnikiem o poj max. 15 ml i szczelnej konstrukcji. Z ustnikiem dla dorosłego. (Podać oferowaną długość drenu i jeżeli dotyczy – pojemność pojemnika: …………..) | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
6 | Maska z drenem do tlenoterapii. Długość drenu 200-220 cm. Rozmiar maski – dla noworodka. (Podać oferowaną długość drenu i jeżeli dotyczy – rozmiar maski: ………………….) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
7 | Maska z drenem do tlenoterapii. Długość drenu 200-220 cm. Rozmiar maski – pediatryczna. (Podać oferowaną długość drenu i jeżeli dotyczy – rozmiar maski: …………………….) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
8 | Maska z drenem do tlenoterapii. Długość drenu 200-220 cm. Rozmiar maski – dla dorosłego. (Podać oferowaną długość drenu i jeżeli dotyczy – rozmiar maski: ………………) | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 27: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 28 – ostrza chirurgiczne
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto
1 | Ostrza chirurgiczne wymienne, sterylne, wykonane ze stali nierdzewnej, zapakowane w opakowanie jednostkowe z folii aluminiowej, na powierzchni której znajduje się wzór i nr. ostrza, nazwa producenta, nr serii oraz data ważności, całość zapakowana w kartonik/ opakowanie po 100 sztuk, z nadrukiem ostrza i jego numerem, nazwą producenta, nr katalogowym oraz datą ważności. Dostęp do rozmiarów: 10 ,11, 12, 13, 15, 19, 20, 23, 24. | op. | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 28: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 29 – zestawy do przyskórnej gastrostomii
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Zestaw do przezskórnej gastrostomii, o minimalnym składzie: zgłębnik do żywienia pozajelitowego posiadający silikonowane płytki zewnętrzną i wewnętrzną pozwalająca na jego zamocowanie, rozmiar 18CH lub 20CH, dł. minimum 40 cm, max. 70 cm igła punkcyjna, zacisk do regulacji przepływu (Podać zaoferowany skład zestawu:………………..) | zestaw | 25 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 29: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 30 – kleszczyki i pętle jednorazowego użytku
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Kleszczyk jednorazowego użytku, standardowy-pokryty, owalne łyżeczki z igłą, śr. 2,3 mm, dł. 230-240 cm (opakowanie po 10 szt.) | op. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Pętla owalna jednorazowego użytku, średnica rozwarcia 32-36 mm, śr. 2,3-2,5 mm, długość 230 cm (opakowanie 10 szt.) (Podać zaoferowany rozmiar: ………………..) | op. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 30: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 31 – zestawy do ekstrakcji żylaków
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Jednorazowy, sterylny zestaw do ekstrakcji żylaków kończyn dolnych składający się z dwóch linek o dł. 100-110 cm, trzech oliwek 9-9,5 mm, 12-13 mm, 15-15,5 mm oraz uchwytu. Zestaw pakowany pojedynczo (Podać zaoferowane rozmiary elementów zestawu ………………………………….…) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 31: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 32 – uchwyt do lampy operacyjnej, markery skórne
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Jednorazowy, sterylny uchwyt do lampy operacyjnej długości 10-12 cm. Pakowany pojedynczo (Podać zaoferowaną długość:……………………………) | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowy, jałowy marker skórny z linijką, dł.15-16 cm, szer. 2 cm, bezwonny, szybkoschnący, odporny na ścieranie, zawierający nietoksyczny fiolet gencjanowy oraz standardowy szpic, pakowany pojedynczo (Podać zaoferowaną długość: …………………………………..) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 32: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 33 – obwody oddechowe, filtry i inny sprzęt jednorazowego użytku
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Filtr oddechowy, pediatryczny, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny lub mechaniczny, sterylny, złącza proste, 15M/15F-22M port kapno z koreczkiem zabezpieczającym, skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999%, masa do 18 g, przestrzeń martwa do 24 ml, objętość oddechowa w zakresie 70-600 ml, opór przepływu do 0,6 cm H2O przy przepływie 9l/min, do 1,2 cm H2O przy 15l/min, do 2,2 cm słupa H2O przy 30l/min | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych, materiał PE, 2 rury rozciągliwe, dł. po rozciągnięciu 160- 180 cm, dodatkowa rura do worka o dł. po rozciągnięciu 80- 100 cm, kolanko z portem kapno, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami, średnica rur 22 mm, średnica złącza 22 mm F z EVA, złączka prosta 22 mm M-22 mm M bezlateksowy worek oddechowy poj.2 litry, sterylny, jednorazowy | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
3 | Obwód oddechowy do respiratora, dla dorosłych, sterylny, pakowany folia-papier. Wykonany z PCV lub PE, 2 rury gładkie wewnętrznie o długości 150-160 cm. Kolanko z portem luer-lock, rury odłączalne od trójnika „y”, średnica rur 22 mm, złącza elastyczne 22 mm F, o czasie stosowania 7 dni i przydatności do użycia min. 5 lat od daty produkcji, jednorazowy | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
4 | Obwód oddechowy o długości 175-180 cm z pułapką wodną, wykonany z PCV, z rury gładkiej wewnętrznie, z 2 drenami: drenem bąbelkowy 4-8 mm sterującym zastawką o dł. 200-220 cm i drenem bąbelkowym 4-8mm do pomiaru ciśnienia o dł. 200-220 cm, elastyczna końcówka do podłączenia respiratora 22mmF, zastawka wydechowa z wylotem powietrza wydychanego przez pacjenta, zatyczka (kapturek) 22mmF zabezpieczający układ przed zanieczyszczeniami | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, 2 rury karbowane o dł. 155-160 cm z PE (polietylenu), kolanko z portem luer-lock, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi koreczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu , - zatyczka 22F zabezpieczająca układ oddechowy, - średnica rur 22 mm, - średnica złącz do respiratora 22 mmF, - złącza wykonane z elastycznego materiału EVA (octan winylu), - złączka prosta 22mmM-22mmM, - 1 pułapka wodna, -dodatkowa rura o dł. 55-60 cm, - czysty mikrobiologicznie - max. czas użycia 7 dni | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Filtr oddechowy, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny lub mechaniczny, sterylny, złącza proste 22M/15F-22F/15M, port kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej powyżej 99,999%, masa do 22 g, przestrzeń martwa do 35 ml, objętość oddechowa w zakresie 150-1500 ml | szt. | 1600 |  | 0 |  | 0
7 | Wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii, samo zamykający się port do odsysania, z portem tlenowym, objętość oddechowa 50-1000 ml, przestrzeń martwa 11- 15 ml, waga 5-8,4 g, łącznik 15 mmF, sterylny | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
8 | Przedłużacz do obwodu oddechowego, do podłączenia rurki intubacyjnej z filtrem oddechowym, gładki wewnętrznie ograniczający zaleganie bakterii dł. 15-17 cm, złącza 22mmF-22mmM/15mmF, łącznik kątowy podwójnie obrotowy z portem do odsysania i portem do bronchoskopii, sterylny | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
9 | Dren do monitoringu gazu, złącza: męskie-męskie, dł. 300-310 mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0
10 | Dren do monitoringu gazu, złącza: męskie-żeńskie dł.300-310 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
11 | Maska krtaniowa - jednorazowa, jałowa: • delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet • fałd na koniuszku mankietu zabezpieczający przed jego zagięciem i niewłaściwym ułożeniem • rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła (kąt 80-90º) i usztywniona • element zabezpieczający przed zwężeniem światła rurki w wyniku jej zaciśnięcia zębami • znaczniki prawidłowego usytuowania maski w drogach oddechowych umieszczone na rurce • znaczniki ułatwiające wykonanie intubacji dotchawiczej poprzez maskę umieszczone na kopule maski • dren balonika kontrolnego luźny, połączony na krótkim odcinku z rurką • informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniania mankietu umieszczone na baloniku | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 33: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 34 – klipsy tytanowe do klipsownicy
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. |  | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Klipsy tytanowe do klipsownicy firmy Aescukap, do zabiegów laparoskopowych – średnio-duże (długość ramienia 8 mm-10 mm). Pakowane w magazynkach po 6 szt. Rozmiary ML Jednorazowe, sterylne. W opakowaniu 20 magazynków | magazynek | 160 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 34: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 35 – butle do drenażu wysokociśnieniowego
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. |  | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Butle Redon do drenażu wysokociśnieniowego (podciśnienie początkowe 93-98 Pa) o poj. 200 ml (z dodatkową skalą bezpieczeństwa 50 ml), z drenem o długości 115-130 cm, z zaciskiem przesuwanym i wieszakiem oraz łącznikiem schodkowym do połączenia z drenami od 6 do 18 CH | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Butle Redon do drenażu wysokociśnieniowego (podciśnienie początkowe 93-98 Pa) o poj. 400 ml (z dodatkową skalą bezpieczeństwa 50 ml), z drenem o długości 115-130 cm, z zaciskiem przesuwanym i wieszakiem oraz łącznikiem schodkowym do połączenia z drenami od 6 do 18 CH | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
3 | Butle Redon do drenażu wysokociśnieniowego (podciśnienie początkowe 93-98 Pa) o poj. 600 ml (z dodatkową skalą bezpieczeństwa 50 ml), z drenem o długości 115-130 cm, z zaciskiem przesuwanym i wieszakiem oraz łącznikiem schodkowym do połączenia z drenami od 6 do 18 CH | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 35: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 36 – narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Nożyczki do episiotomii typu Braun-Stadler 14,5 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 20 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Nożyczki zagięte typu Metzenbaum 14,5 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
4 | Nożyczki opatrunkowe 16cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 20 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa I. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
5 | Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
6 | Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12,5 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
7 | Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 14 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
8 | Pęseta chirurgiczna typu Adson prosta 12 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG.Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
9 | Pęseta anatomiczna typu Micro-Adson prosta 12cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
10 | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 16cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
11 | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
12 | Skrobaczka kostna typu FOX, dł. 14,5 cm . Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
13 | Igła kulkowa 1,20 x 81 mm, jednorazowego użytku o wymiarach 8,1 cm, 18 G (1,2 x 81 mm) z końcówką „luer lock”. Wykonana ze austenitycznej stali nierdzewnej oraz Makrolonu – końcówka „luer lock” . Posiadająca znak CE. Okres przechowywania produktu sterylnego – 5 lat. Pakowana pojedynczo w opakowania typu „peel pouch”, umożliwiające aseptyczne pobranie produktu | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 36: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 37 – żel do USG/ EKG, elektrody
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. |  | wartość netto |  | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Żel do USG 500 ml | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Żel do EKG 250ml | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Elektroda do badań EKG radioprzezierna, przeznaczona do monitorowania, okrągła z języczkiem ułatwiającym odklejanie, wymiar 45x42 mm, jednorazowego użytku, niesterylna z żelem stałym o objętości 0,23cm3 ±0,02 i wadze 0,35g ±0,03 na piance polietylenowej, snap węglowy z czujnikiem Ag/AgCl, nie zawiera PVC i latexu. Pakowana po 50 szt. | op. | 100 |  | 0 |  | 0
4 | Elektroda do badań EKG, przeznaczona do monitorowania, okrągła z języczkiem ułatwiającym odklejanie, okrągła fi 30mm, jednorazowego użytku, niesterylna z żelem stałym o objętości 0,23cm3 ±0,02 i wadze 0,35g ±0,03 na piance polietylenowej, snap węglowy z czujnikiem Ag/AgCl, nie zawiera PVC i latexu. Pakowana po 50 szt. | op. | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Elektroda do badań Holtera, sensor Ag/AgCl, elektroda o rozmiarze 55 mm x 40 mm, żel ciekły, pianka, ze specjalnym podłużnym wycięcie na przewód, bez przecięcia boków co zapobiega rozrywaniu elektrody, na plastikowym nośniku, Pakowana po 50 szt. | op. | 15 |  | 0 |  | 0
6 | Elektroda do badań EKG dla dorosłych, sensor Ag/AgCl, elektroda o średnicy 50 mm, żel ciekły, na plastikowym nośniku. Pakowana po 50 szt. | op. | 400 |  | 0 |  | 0
7 | Elektroda do czasowej przezskórnej stymulacji serca (zestaw 2 szt.) do defibrylatora ZOLL Series M 881ZO | zestaw | 10 |  | 0 |  | 0
8 | Elektroda do czasowej przezskórnej stymulacji serca (zestaw 2 szt.) do defibrylatora Life Pack | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 37: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 38 – igły do biopsji
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Igła do biopsji stercza – jednorazowy pistolet do biopsji – rozmiar 18Gx25 cm | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 38: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 39 – słoje do drenażu, zestawy drenów
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Słój do drenażu jamy opłucnowej, szklany, z podziałką co 50 ml lub co 100 ml, pojemność 2 litry | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
2 | 2-butlowy zestaw drenów do zaoferowanych w poz. 2 słoi do drenażu jamy opłucnowej, dreny winny być odporne na załamywanie się, zapewniające stałą drożność, długość drenu 1,5-1,7 metra (Podać zaoferowaną długość: ……………) | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
3 | 1-butlowy zestaw drenów do zaoferowanych w poz. 2 słoi do drenażu jamy opłucnowej, dreny winny być odporne na załamywanie się, zapewniające stałą drożność, długość drenu 1,5-1,7 metra (Podać zaoferowaną długość:………………) | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 39: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 40 – wkład jednorazowy do zbiornika ssaka OB100
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Wkład jednorazowy do zbiorników ssaków OB 1000 o pojemności 1 litra z filtrem przeciwprzelewowym | szt | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 40: | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 41 – elektrody
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych, przeznaczone do defibrylatorów AED oraz Zoll: R Series, M Series, E Series, Propaq MD, X Series. Elektrody wyposażone w czujnik głębokości i częstości ucisku. Typu: CPR Stat Padz lub równoważne. Okres ważności: min. 12 miesięcy (od momentu dostawy). | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
2 | Elektrody pediatryczne, wielofunkcyjne do defibrylatorów Zoll AED Plus i Zoll AED Pro, typu Pedi-Padz II lub równoważne. Przeznaczone dla niemowląt i dzieci do lat 8. Okres ważności: min. 12 miesięcy (od momentu dostawy). | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 41: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 42 – cewniki, zestawy, dreny, inny sprzęt (kompatybilny z aparatem PRISMAFLEX)
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Cewnik do hemofiltracji, high flow, o dostępnym przekroju 11,5 lub 13 Fr, dostępnych długościach 150, 200, 250 mm, cewnik powinien posiadać powłokę bizmutową oraz zakończenie cewnika w kształcie schodkowym – tak, aby nie powstawało zjawisko mieszania się krwi powrotnej z napływową | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw do zabiegów nerkozastępczych z użyciem cytrynianów lub heparyny, w zestawie: dren tętniczy, żylny, substytucyjny, dializacyjny, cytrynianowy, heparynowy, worek ściekowy z wlotem i wylotem po przeciwnych stronach, igły plastikowe, hemofiltr z błoną o pow. 1,5 m2 | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do zabiegów nerkozastępczych z użyciem cytrynianów lub heparyny, w zestawie: dren tętniczy, żylny, substytucyjny, dializacyjny, cytrynianowy, heparynowy; worek ściekowy z wlotem i wylotem po przeciwnych stronach, igły plastikowe, hemofiltr z błoną o pow. 1 m2 | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
4 | Dren do infuzji chlorku/glukonianiu wapnia o dł. 230-250 mm (długość oferowanego drenu:…………………………) | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
5 | Worek spustowy 9-litrowy | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Igły spike, op. 100 szt. | op. | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Zestaw do plazmaferezy dla dorosłych. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
8 | Łącznik Y do recyrkulacji z zaciskami, op. 50 szt. | op. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 42: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 43 – czujniki do pomiaru ciśnienia, klamry do mocowania przetworników
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedynczy • długości linii płuczącej 145-160 cm • biureta winna być wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) • jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz • błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) dopuszczalny do 1,5% • odpowiednie oznaczenie drenów– kolorystyczne oznakowanie linii i kraników • system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek • połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) • przetwornik winien zawierać wbudowany port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor. Jednorazowego użytku, sterylny. | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
2 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – podwójny • długości linii płuczącej 145-160 cm • biureta winna być wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) • dwa przetwornikii do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz • błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% • odpowiednie oznaczenie drenów – kolorystyczne oznakowanie linii i kraników • system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek • połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) • przetworniki winny zawierać wbudowany port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor. Jednorazowego użytku, sterylny. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Klamra do mocowania przetworników na stojaku (do pozycji 1 i 2) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 43: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 44 – elektrody do defibrylatorów
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Jednopacjentowe elektrody do defibrylacji i stymulacji, dla dorosłych – w jednym opakowaniu para elektrod, tj. 2 elektrody połączone przewodem o długości 2m, zakończonym złączem dedykowanym do defibrylator DefiMax biphasic oraz DefiMax Plus. Elektrody samoklejące, z żelem, ochronny materiał izolujący. Elektrody przeznaczone do defibrylacji zewnętrznej, kardiowersji synchronicznej, stymulacji serca, monitorowania ECG. Do zastosowania dla pacjentów dorosłych o wadze powyżej 25 kg oraz dla dzieci powyżej 8 lat. | szt. | 25 |  | 0 |  | 0
2 | Jednopacjentowe elektrody do defibrylacji i stymulacji, dla dzieci – w jednym opakowaniu para elektrod, tj. 2 elektrody połączone przewodem o długości 2m, zakończonym złączem dedykowanym do defibrylatorów DefiMax biphasic oraz DefiMax Plus. Elektrody samoklejące, z żelem, ochronny materiał izolujący. Elektrody przeznaczone do defibrylacji zewnętrznej, kardiowersji synchronicznej, stymulacji serca, monitorowania ECG. Do zastosowania dla dzieci do lat 8 i wadze do 25 kg. | szt. | 12 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 44: | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 45 – strzykawki |  |  |  |  | 0 |  | 0
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Strzykawki tuberkulinówka (1 op. - 100 szt.) | op | 40 |  | 0 |  | 0
2 | Strzykawka 2 ml. 3-częściowa , kontrastujący lub mleczny tłok, na strzykawce logo producenta, czytelna skala co min. 0,1 ml, stożek luer (1 op.- 100 szt.) | op | 250 |  | 0 |  | 0
3 | Strzykawka 5 ml. 3-częściowa, kontrastujący lub mleczny tłok, na strzykawce logo producenta, czytelna skala co min. 0,1 ml, stożek luer (1 op.- 100 szt.) | op | 400 |  | 0 |  | 0
4 | Strzykawka 10 ml. 3-częściowa, kontrastujący lub mleczny tłok, na strzykawce logo producenta, czytelna skala co min. 0,2 ml, stożek luer (1 op.- 100 szt.) | op | 300 |  | 0 |  | 0
5 | Strzykawka 20 ml. 3-częściowa , kontrastujący lub mleczny tłok, na strzykawce logo producenta, czytelna skala co 0,5-1,0 ml, stożek luer (1 op.- 50szt.) | op | 800 |  | 0 |  | 0
6 | Strzykawka 50 ml. luer-lock do pomp infuzyjnych BRAUN, INJECTOMAT AGILIA (BD, Polfa Monoject, Terumo, Braun, Fresenius P-Spritze), z wcięciem na tłok i kołnierzem stabilizującym, tłok niskooporowy. Wnętrze strzykawki wolne od PCV. | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
7 | Strzykawka 50 ml. luer-lock do podaży wapnia w aparacie do hemodiafiltracji, pasująca do aparatu ,,PRISMAFLEX" (Margomed), z wcięciem na tłok i kołnierzem stabilizującym, tłok niskooporowy. Wnętrze strzykawki wolne od PCV. | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
8 | Strzykawka bursztynowa do pomp infuzyjnych BRAUN, INJECTOMAT AGILIA ( BD, Polfa Monoject, Terumo, Fresenius P-Spritze) o poj. 50 ml | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
9 | Strzykawka 100 ml końcówka luer | szt. | 850 |  | 0 |  | 0
10 | Strzykawka janetta do płukania uszu, karmienia poj 100-120 ml z elastycznego materiału (silikon, guma syntetyczna, lub inny równoważnik), dodatkowo min. jeden łącznik- reduktor luer- opakowanie folia- papier. |  | 1400 |  | 0 |  | 0
UWAGA! Strzykawki zaoferowane w Pakiecie 19 , w poz. 1-7 muszą mieć zabezpieczenie przed wypadaniem tłoka, zdolność łatwego równomiernego przesuwania tłoka, zdolność pozycjonowania tłoka, dzięki czemu przylega on całą powierzchnią do dna cylindra co powoduje minimalną pojemność resztkową, przezroczysty cylinder, czytelną skalę , powinny być szczelne pomiędzy tłokiem a cylindrem, sterylne, nietoksyczne.
WARTOŚĆ PAKIETU NR 45: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 46 – przewód oddechowy do respiratora O-Tw Medical Technologies |  |  |  |  | 0 |  | 0
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Przewód oddechowy jednorazowego użytku przeznaczony do stosowania z respiratorami serii E firmy O-Tw Medical Technologies. Obwód zapewniający jakość i pomiar dostarczanych parametrów wymaganych przez nowoczesne respiratory elektroniczne dzięki zastosowaniu w nim unikalnego pneumotachu. Karbowana rura przewodu oraz dwie linie kontrolno-pomiarowe umieszczone w rękawie z włókniny. Przewód bez lateksu. Niskoprofilowa 900 zastawka pacjenta. Standardowe złącze pacjenta 15/22 mm, długość: 175-180 cm. Temperatura pracy: od -180 C do + 500C, temperatura przechowywania: od -200 C do + 600C, RH: 15-95% | szt | 40 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 46: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 47 – uchwyty, filtry, inny sprzęt
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Jednorazowy uchwyt do mocowania rurki intubacyjnej | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Filtr jednorazowy do słoja wielorazowego BSU 734 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Łącznik jednorazowy do detektora co2 nonin 9840 AAT (komplet 12 sztuk) | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 47: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 48 – kaniule dożylne i dotętnicze, koreczki do kaniul
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE/ PUR. Dostęp do następujących rozmiarów: 26G – 19 mm x 0,6 mm, przepływ 13ml/1 min.; 24G – 19 mm x 0,7 mm, przepływ 13ml/1 min. Bez portu bocznego, wyposażona w zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blisteru i utratę jałowości. | szt. | 900 |  | 0 |  | 0
2 | Kaniula dotętnicza z blokadą uniemożliwiającą wypływ krwi. ze skrzydełkami do umocowania. Rozmiar 20G/1.10mm x 45 mm, przepływ 49 ml/1min | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
3 | Koreczki do wszystkich w/w kaniul (z poz. 1 i 2), pakowane pojedynczo | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 48: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 49 – szpatułki, koce ratunkowe, zestawy, inny sprzęt
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Szpatułki jałowe pakowane pojedynczo drewniane op/100 szt. | op | 110 |  | 0 |  | 0
2 | Koc ratunkowy (folia przeciwwstrząsowa - chłodzenie - ogrzewanie), dwustronne, pakowane pojedynczo. Wymiary 210-250 cm x 150-160 cm (Podać oferowane wymiary: ……………) | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do lewatywy z miękkim cewnikiem o długości 145-150 cm i 1 dużym otworem bocznym, worek o pojemności 1500 ml skalowany co 500 ml, serweta papierowa o wymiarach 40/45 cm, saszetka z mydlinami, gliceryną i olejkami. Całość pakowana podwójnie (folia + kartonik) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw do lewatywy, czysty, niesterylizowany. Pakowany pojedynczo. | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
5 | Bezpieczny zestaw do pobierania popłuczyn z drzewa oskrzelowego, w skład wchodzi probówka 9-11 ml z etykietą, z dwoma cewnikami, łącznik schodkowy, z możliwością regulacji siły ssania, kompatybilny z końcówkami do odsysania | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
6 | Jednorazowe wzierniki do otoskopu dostęp do rozmiaru 2 mm | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 49: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 50 – cewniki
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Cewnik Pezzera, latex -silikonowany, dostęp do rozmiarów: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | szt. | 18 |  | 0 |  | 0
2 | Cewnik urologiczny typu Nelaton,wykonany z PCV. Powierzchnia zmrożona, jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy. Dostęp do rozmiarów: Ch 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Cewnik z PCV, bez ftalanów, jednorazowy, sterylny, kolor konektora oznacza średnicę cewnika, końcówka kompatybilna ze strzykawką typu Luer, zamykana. Dostęp do rozmiarów: 6, 8, 10 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Cewnik Kehra silikonowy w kształcie litery T do kontroli dróg żółciowych, krótsze ramie cewnika dł.10-18 cm, dłuższe ramie cewnika 45-60 cm dostęp do wszystkich rozmiarów z zakresu: CH10-24 stopniowane co 2 (Podać zaoferowane wymiary: …………………….) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
5 | Cewnik naczyniowy Fogarty'ego do trombolektomii i embolektomii - jednokanałowy z balonem i mandrynem, z termoplastycznego PCV. Długość 80-100 cm. Dostęp do rozmiarów: 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 10F (Podać zaoferowaną długość: ………………….) | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 50: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 51 – szczoteczki do cytologii
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Szczoteczka sterylna do cytologii – wachlarz | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
2 | Szczoteczka sterylna do cytologii – prosta | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 51: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 52 – ortopedyczne zestawy do odsysania pola operacyjnego, maty dekontaminacyjne, inny sprzęt
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Szczotka chirurgiczna jednorazowego użytku do mycia rąk, wykonana z polietylenu i gąbki, o zróżnicowanej długości włosia, dłuższe na zewnątrz i krótsze pośrodku. Nasączona środkiem myjącym – 4% chlorcheksydyną, sterylna, pakowana pojedynczo | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
2 | Ortopedyczny zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z zakrzywionej końcówki o dł. 23 cm i średnicy Ch25 [5,70/8,10], filtra o średnicy1,6 cm [ dł. filtra 12,3 cm] oraz drenuCh30 [6,40/10,10] o dł. 250 cm. W zestawie dodatkowy filtr. Zestaw sterylny, pakowany w podwójne opakowanie folia-papier | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
3 | Ortopedyczna końcówka do odsysania pola operacyjnego, zagięta o dł.15-16 cm, 4 otwory boczne, filtr o średnicy 1,6 mm, długość 12-13 cm, pakowany podwójnie, sterylny, końcówka kompatybilna z zestawem z poz. 2. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
4 | Mata dekontaminacyjna zawierająca 30 cienkich, lepnych arkuszy plastikowych pokrytych żywicą polietylenową niskiej gęstości, każda warstwa posiada powłokę bakteriostatyczną. Listki folii nie zawierają metali ciężkich (kadm, chlor, sód, ołów). Elastyczna substancja lepna na bazie akrylu jest wolna od substancji wchodzących w reakcję z metalami. Listki wierzchni i spodni, wykonana z poliolefinu, nie są lepne. Łączna grubość maty 2-3 mm, na całej powierzchni znajduje się samoprzylepna warstwa spodnia zapobiegająca niepożądanemu przesuwaniu się maty. W rogu maty numerowane etykietki. Rozmiary:
4a | 60-70cm-115-120 cm (Podać oferowany rozmiar: …………..) | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
4b | 90-100cm-115-120 cm (Podać oferowany rozmiar: ……………………) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Szczotka chirurgiczna sucha do mycia rąk wykonana z polietylenu i gąbki, o zróżnicowanej długości włosia, dłuższe na zewnątrz i krótsze pośrodku, sterylna, pakowana pojedynczo | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 52: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 53 – pokrowce na przewody
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Sterylny pokrowiec foliowy na przewody z mocnej przeźroczystej folii PE o grubości minimalnej 0,05 mm i gramaturze minimalnej 42 g/m2. Złożony teleskopowo z taśmami odpornymi na przemakanie. Wymiary 13-16 cm x 200-250 cm. Wyrób zgodny z normą 13795 1-3 (Podać wymiary: ……………….) | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Sterylny pokrowiec foliowy z gumką w kształcie kuli. Gumka na całym obwodzie koła, 80-85 cm (Podać wymiary: …………………..) | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 53: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 54 – cewniki, butelki do drenów
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Cewnik Foleya pokrywany obustronnie elastomerem silikonu, posiadający barwny kod, nr serii na cewniku. Opakowanie podwójne folia+folia, sterylizowany radiacyjnie. Pojedynczo pakowany. Dostęp do rozmiarów: Ch 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
2 | Cewnik Foleya pokrywany obustronnie elastomerem silikonu, posiadający barwny kod, nr serii na cewniku. Opakowanie podwójne folia+folia, sterylizowany radiacyjnie. Pojedynczo pakowany. Dostęp do rozmiarów Ch 6, 8, 10 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Cewnik Tiemanna , PCV, sterylny z dwoma otworami i zamkniętym, zaokraglonym końcem. Dostęp do rozmiarów: CH 12,14,16,18,20,22 | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
4 | Butelka do drenów Redona, płaska, dostęp do pojemności: 200 ml, 400 ml, sterylna. Pakowana pojedynczo- opakowanie papier-folia | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 54: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 55 – zestawy do odsysania pola operacyjnego
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer bez kontroli siły ssania. Zestaw składający się z końcówki ssącej oraz drenu łączącego o dł. 4 m. Końcówka Yankauer zgięta standardowa bez perforacji. Dostęp do rozmiarów Ch12-Ch30 | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer z kontrolą siły ssania. Otwór do kontroli ssania wyraźnie wyczuwalny palpacyjnie (lekko zagłębiony) w końcówce yankauer . Zestaw składający się z końcówki ssącej oraz drenu łączącego o dł. 3 m. Końcówka Yankauer zagięta sztywna z czterema otworami bocznymi. Rozmiar Ch22 | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 55: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 56 – kieliszki, opaski worki na zwłoki, inny sprzęt
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Kieliszki jednorazowe na leki, niesterylne, z podziałką co 5 lub co 1 ml, pakowane w folie po 50, 70, 80 lub 100 sztuk (Podać ilość sztuk w opakowaniu: ……….…) | szt. | 2800 |  | 0 |  | 0
2 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków i dzieci | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
3 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
4 | Staza bezlateksowa – pakowana a' 25 szt. z graficzną instrukcją obsługi na opakowaniu jednostkowym | op. | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Staza automatyczna z zatrzaskiem, bezlateksowa | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
6 | Worki na zwłoki, zamek przez całą długość worka, dla dorosłych – odporny na rozrywanie | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
7 | Opaska identyfikacyjna – zgon, zapinana na zatrzask | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 56: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 57 – zgłębnik nosowo-jelitowy
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Zgłębnik nosowo-jelitowy złącznikiem typu ENFIT CH10 145 cm | szt | 30 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw grawitacyjny do podaży diet dojelitowych , pasujący do worków i butelek ( w składzie : łącznik do butelek, łacznik do worków, komora kroplowa, zacisk rolkowy, port medyczny ENFIT, złacze ENFIT, nasadki ochronne, nakrętka do portu medycznego, koszyk do zawieszenia butelki) | szt | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 57: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 58 – worek zabezpieczający do drenów grawitacyjnych
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Worek zabezpieczający do drenów grawitacyjnych Penrosa . Pojemność 150ml, samoprzylepny pierścień dostosowany do drenów o średnicy 6,8,10,12mm, zawór spustowy typu przesuwnego, nie zawierający ftalanów | szt | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 58: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 59 – czujnik SPO2 pediatryczny
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Czujnik SPO2 jednorazowego użytku dla noworodków i dzieci (do 30kg), klejowy/ kompatybilny z pulsoksymetrem Masimo Radical 7 | szt | 200 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 59: |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ……………...……. (miejscowość), dnia ………… r. |  |  | Podpisy osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym