Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

Parametry  techniczne automatycznego systemu analizatorów parametrów krytycznych pracujących w systemie  ciągłym 2 analizatory

Producent : 	__________________________________________

Model :  	__________________________________________

Rok produkcji: __________________________________________

| LP | WYMAGANE PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI ANALIZATORÓW | Wymagana odpowiedź „tak” | Wartość oferowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie awaryjne urządzeń z wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |  |  |
| 2 | Automatyczne analizatory parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiające jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, Hhb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++ (zakres pomiarowy cCa++ od 0,1 mmol/L), cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl). | TAK |  |  |  |
| 3 | Wykonawca w ramach umowy dostarczy analizator backup o parametrach tożsamych z aparatem głównym, pozostający w stałej gotowości do pracy, nie zużywający odczynników czy materiałów zużywalnych tzw. ,,suchy backup’’. | TAK |  |  |  |
| 4 | Analizatory pracujące w oparciu o maksymalnie dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory. | TAK |  |  |  |
| 5 | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary. | TAK |  |  |  |
| 6 | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary, jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości: -maksymalnie 45 ul z kapilary - maksymalnie 65 ul ze strzykawki. | TAK |  |  |  |
| 7 | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów. | TAK |  |  |  |
| 8 | Automatyczne mieszanie próbki. | TAK |  |  |  |
| 9 | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. | TAK |  |  |  |
| 10 | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym. | TAK |  |  |  |
| 11 | Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie nie mniejsza niż 30 dni. | TAK |  |  |  |
| 12 | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną. | TAK |  |  |  |
| 13 | Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich kaset, odczynników, materiałów zużywalnych w tym samym analizatorze lub zastępczym, bez utraty pozostałych w do wykonania testów. | TAK |  |  |  |
| 14 | Wbudowana drukarka oraz czytnik kodów kreskowych. | TAK |  |  |  |
| 15 | Możliwość przechowywania kaset odczynnikowych w temperaturze pokojowej. | TAK |  |  |  |
| 16 | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu. | TAK |  |  |  |
| 17 | Możliwość podania materiałów kontrolnych z zewnątrz. | TAK |  |  |  |
| 18 | Możliwość korekty wyniku do temperatury pacjenta. | TAK |  |  |  |
| 19 | Okres gwarancji: 24 miesiące. | TAK |  |  |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem). | TAK |  |  |  |
| 21 | Oprogramowanie i komunikaty analizatorów w języku polskim. | TAK |  |  |  |
| 22 | Rok produkcji - nie starszy niż 2020, urządzenia fabrycznie nowe lub po pełnym przeglądzie technicznym. | TAK |  |  |  |
| 23 | Szkolenie z obsługi analizatorów. | TAK |  |  |  |
| 24 | Maksymalny czas dobowy kalibracji do 30 minut (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu/ wymianie nowej kasety). | TAK |  |  |  |
| 25 | Wykonawca zapewni podłączenie analizatora głównego do laboratoryjnego systemu informatycznego firmy Asseco. | TAK |  |  |  |
| 26 | Wykonawca zapewni nadzór nad aparatem przez serwis, poprzez zdalny dostęp do analizatora głównego bezpośrednio na jego pulpit. Zdalny dostęp ma umożliwić usunięcie awarii, w możliwie krótkim czasie od momentu telefonicznego zgłoszenia. Wykonawca dostarczy opis rozwiązania w momencie składania oferty. Dostęp do infrastruktury sieci szpitalnej, zostanie udzielony Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z działem IT szpitala. | TAK |  |  |  |
| 27 | Automatyczna instalacja kaset, niewymagająca żadnych dodatkowych czynności ze strony operatora np. walidacja czy sprawdzanie zewnętrznymi płynami podawanymi ręcznie, dla wszystkich parametrów mierzonych. | TAK |  |  |  |

Uwaga:

Nie spełnienie chociaż jednego parametru wymaganego  spowoduje odrzucenie oferty.

…………………….…………………………………....

(data i podpisy osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)