## Część 1
	Tabela A – Dostawa, montaż, szkolenie, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – ultrasonograf przewoźny kardiologiczny - 1 szt.

lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Aparat przenośny (obudowa wykonana w formie laptopa)	wymagany
2	Architektura aparatu w pełni cyfrowa	wymagany
3	Cyfrowy tor przetwarzania wiązki ultradźwiękowej	wymagany
4	Monitor wysokiej rozdzielczości, min. 1024x768 pixel	Rozdzielczość HD – 5 pkt
5	Przekątna ekranu, min. 15"	wymagany
6	Waga aparatu z akumulatorem oraz stacją DVD, max. 7,5 [kg]	wymagany
7	Wbudowany czujnik oświetlenia do automatycznego dopasowania jasności monitora w zależności od warunków otoczenia	Tak 5pkt - 3pkt : Nie – 0pkt
8	Wbudowana klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych	wymagany
9	IIość kanałów przetwarzania, min. 400.000	500.000 i więcej – 10 pkt
10	Zakres częstotliwości pracy aparatu, min. 1,0÷15,0 [MHz]	zakres 1-min 20 MHz- 3 pkt
11	Zakres głębokości obrazowania (głębokość penetracji), min. 1÷30 [cm]	większy zakres - 3 pkt
12	Liczba aktywnych gniazd do podłączania głowic obrazowych w aparacie min.1	dwa gniazda i więcej – 3 pkt
13	Aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler	wymagany
14	Zasilanie akumulatorowe, akumulator wbudowany w ultrasonograf	wymagany
15	Ciągła wejściowa dynamika aparatu, min. 170 [dB]	wymagany
16	Czas pracy wbudowanego akumulatora, min. 30 [min.]	31-40 min. -3 pkt :powyżej 40 minut - 10 pkt
17	Rączka/uchwyt do przenoszenia aparatu bez torby	wymagany
18	Zasilanie sieciowe 220-240 [V]	wymagany
19	Wózek do oferowanego aparatu z regulacją góra/dół, trzema aktywnymi gniazdami do podłączania głowic obrazowych, wieszakami na głowice oraz wyposażony w cztery skrętne kółka i videoprinter czarno-biały	wymagany
	Archiwizacja
20	Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności, min. 500 [GB]. Zapis w formacie surowych danych np. RAW Data	wymagany
21	Możliwość zapamiętania obrazów na dysku aparatu bez konieczności wprowadzania danych pacjenta. Aparat automatycznie nadaje tymczasowe oznaczenie rekordu, który można zmienić po wykonaniu badania.	wymagany
22	Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania, min. 1000 obrazów	wymagany
23	Napęd dysków DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania wbudowany w aparat	wymagany
24	Napęd dysków DVD wbudowany w aparat	wymagany
25	Zapis obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD/USB w formatach DICOM wraz z automatycznie załączonym oprogramowaniem komputerowym do przeglądania obrazów DICOM, pozwalającym dodatkowo na podstawowe regulacje obrazów oraz wykonywanie pomiarów (min. odległości, obrysu, kątów, prędkości)	Zapis obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD/USB w formatach DICOM – 0 pkt; Zapis obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD/USB w formatach DICOM wraz z automatycznie załączonym oprogramowaniem komputerowym do przeglądania obrazów DICOM pozwalajacym dodatkowo na podstawowe regulacje obrazów oraz wykonywanie pomiarów (min. odległość ,obrys katów, prędkości) – 20pkt
26	Możliwość zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD/USB w formatach, min. BMP, AVI, Dicom	wymagany
27	Pełne oproramowanie wraz z pakietami pomiarowymi: /  obrazowanie jamy brzusznej, /  obrazowanie naczyń, /  obrazowanie położnicze/ginekologiczne, /  obrazowanie układu mięśniowo-szkieletowego, /  wizualizacja igły, /  obrazowanie małych narządów, /  echokardiografia osób dorosłych, /  radiologia dziecięca oraz /  echokardiografia dzieci.	wymagany
	Tryby obrazowania
28	2D	wymagany
29	Maksymalny FrameRate dla trybu 2D, min. 750 [Hz]	Frame Rate powyżej 1000nHz- 3 pkt
30	Uchylność bramki dopplerowskiej +/- 20 º	wymagany
31	Praca w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej z min. 8 kątami ugięcia wiązki na współpracujących z aparatem głowicach liniowych i convexowych. Praca w w/w trybie z użyciem obrazowania harmonicznego. Oprogramowanie do redukcji szumów akustycznych obrazowania 2D	wymagany
32	Oprogramowanie do redukcji szumów akustycznych obrazowania 2D (np.SRI)	wymagany
33	Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D (min. wzmocnienie i TGC) do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza	wymagany
34	Obrazowanie w technice 2 harmonicznej	wymagany
35	Kolor Doppler; Minimalna prędkość 420 cm/s	prędkość powyżej 500cm/s - 10 pkt
36	Doppler Angiologiczny (Power Doppler), kierunkowy Doppler angiologiczny	wymagany
37	Automatyczna optymalizacja częstotliwości Dopplera Kolorowego w zależności od głębokości obrazowania oraz automatyczna optymalizacja wzmocnienia kolorowego Dopplera za pomocą jednego przycisku	wymagany
38	2D+M, M-Mode	wymagany
39	M-Mode	wymagany
40	Kolor M-Mode;	wymagany
41	Doppler spektralny PW; Minimalna prędkość 950 cm/s (przy zerowym kącie bramki), regulacja bramki PW min. 0,5 – 27 24 mm	Prędkość dopplera PW powyżej 1.000 cm/s - 10 pkt; Regulacja bramki 05-24 mm – 0 pkt, powyżej 05-27mm – 10 pkt
42	Tryb Dual tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B+B/CD	wymagany
43	Możliwość porównania na ekranie dwóch obrazów: jednego rzeczywistego drugiego odtworzonego z dysku trwałego	wymagany
44	Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej, wzmocnienia oraz PRF)	wymagany
45	Min. 8 suwaków/regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC	wymagany
46	Możliwość regulacji wzmocnienia TGC i 2D gain po zamrożeniu obrazu	wymagany
47	Min. 2 suwaki/regulatory wzmocnienia poprzecznego wiązki LGC	wymagany
48	Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S, D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum oraz po zamrożeniu obrazu	wymagany
49	Prezentacja na ekranie przebiegu EKG pacjenta	wymagany
50	Wbudowane wejścia zewnętrznych sygnałów: oddechowego, ekg oraz pulsu	wymagany
51	Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny.	wymagany
52	Doppler spektralny z falą ciągłą CW. (Rejestrowane prędkości maksymalne przy zerowym kącie bramki min. 19 11 m/s)	Prędkość powyżej 16 m/s – 10 pkt: prędkość 11m/s-16m/s – 0 pkt
53	Anatomiczny M-Mode w czasie rzeczywistym oraz z pętli cineloop	wymagany
54	Obrazowanie trapezowe oraz rombowe	wymagany
55	Obrazowanie 3D z wolnej ręki	wymagany
56	Oprogramowanie w aparacie zawierające analizę Strain i Strain Rate z badań wykonanych w trybie kolorowego Dopplera tkankowego wysokiej rozdzielczości	Tak - 5pkt: Nie – 0pkt
57	Oprogramowanie obejmujące narzędzia 3D do obsługi wyświetlania i oceny ilościowej zestawów danych 3D. Aplikacja umożliwia korzystanie z funkcji min. wyświetlania, przycinania, obracania, otwierania i wszystkich programowych elementów sterujących wizualizacji oraz przeprowadzanie standardowych pomiarów z zastosowaniem zestawów danych 3D	wymagany
58	Automatyczny pomiar grubości błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych i innych naczyń powierzchownych	wymagany
59	Oprogramowanie kardiologiczne do obiektywnej oceny globalnej funkcji lewej komory i odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D tzw. Speckle. / Możliwość analizy i wyświetlenia GLS (strain) w formacie tzw ‘oko byka’ 17 segmentów oraz jednoczesne podanie wartosci frakcji wyrzutowej (EF), objętości końcowo-skurczowej (ESV) i końcowo-rozkurczowej (EDV) lewej komory	wymagany
	Oprogramowanie do zautomatyzowanego pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej , śledzenia ruchu pierścienia zastawki mitralnej w czasie względem koniuszka serca oraz możliwość analizy przemieszczenia dwóch dowolnie wybranych punktów mięśnia sercowego względemm siebie przy wykorzystaniu technologii ‘speckle tracking’	wymagany
60	Oprogramowanie wykorzystujące technikę zliczania pikseli do analizy unaczynienia i przepływu mierzonego w regionie zainteresowania ROI, stosowane w analizie perfuzji narządów, unaczynienia guza, ocenie przepływu mikronaczyniowego o niskiej prędkości itp., / z podaniem wartości indeksu unaczynienia (Vascularization Index) oraz indeksu przepływu (Flow Index)	wymagany
61	Wizualizacja igły	wymagany
	Głowice
62	Głowica liniowa elektroniczna, szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy, do badań naczyniowych / zakres częstotliwości, 3,0 do min. 12,0 11,0 [MHz] / pole widzenia 38 maks.. 40 [mm]; ilość elementów, min. 300 192; praca w II harmonicznej	wymagany
63	Głowica sektorowa elektroniczna szerokopasmowa do badań echokardiograficznych: wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów np.: PureWave (ilość elementów, min. 80) lub technologii matrycowej (ilość elementów min. 600) / zakres częstotliwości, min. 1,0-5,0 [MHz] / min. 5 zmiennych optymalizacji częstotliwości fundamentalnych / kąt widzenia, min. 90° 87° / praca w II harmonicznej; min. 5 zmiennych optymalizacji częstotliwości	wymagany
64	Głowica convex elektroniczna, szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy, do badań brzusznych, naczyń brzusznych. Głowica wykonana jako głowica matrycowa lub w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów. / zakres częstotliwości, min. 1,0 min.5,0 MHz; kąt widzenia, min. 70° 60°; ilość elementów akustycznych min. 300 192; praca w II harmonicznej	wymagany
	Możliwość rozbudowy
65	Głowica mikrokonweksowa elektroniczna, szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy, do badań pediatrycznych oraz naczyniowych. / Zakres częstotliwości fundamentalnych 5,0 – min 8,0 MHz; Kąt skanowania min. 100°; / Promień czoła głowicy max. 20mm; liczba elementów akustycznych min. 250	Tak-3 pkt ;Nie -0 pkt		xxxxxxxxxxxxxxx
66	Głowica liniowa śródoperacyjna w kształcie litery „L” do badania w chirurgii naczyń, kardiologicznych nasierdziowych, naczyń powierzchownych,układu mięśniowo-szkieletowego i małych narządów. Zakres częstotliwości roboczej od 7 do min.15 MHz,obrazowanie trapezowe z kątem pola widzenia min. 8° / Średnica płaszczyzny skanowania max. 25 mm. Tryb obrazowania trapezowego / Ilośc elementów akustycznych min. 120	Tak-3 pkt ;Nie -0 pkt
67	Głowica laparoskoopwa, zakres częstotliwości roboczej od 4 do min. 10 MHz. Obrazowanie 2D, Doppler kolorowy i Doppler pulsacyjny (PW). Liczba elementów akustycznych min. 120. / Promień krzywizny: min. 15 mm / Ogólne badania laparoskopowe i badania interwencyjne jamy brzusznej / Badania z zastosowaniem kontrastu	Tak-3 pkt ;Nie -0 pkt		xxxxxxxxxxxxxxx
68	Głowica sektorowa do badań przezprzełykowych, min. 48 elementów. Zakres częstotliwości roboczej od 3 do min. 7 MHz. Pole obrazowania min.90 stopni. Ruch obrotowy głowicy sterowany ręcznie w zakresie od 0º do 180º. Apartura płaszczyzny skanowania max. 5 7,25 mm.	Tak-5 pkt ;Nie -0 pkt
69	Głowica liniowa do obrazowania w wysokiej rozdzielczości: małe narządy, piersi, naczynia, układ mięśniowo-szkieletowy i jelita. Zakres częstotliwości roboczej od 5 do min.12 MHz Apertura płaszczyzny skasowania min. 45 mm. Ilość elementów akustycznych min. 500. Możliwość stosowania prowadnika biopsyjnego.	Tak-5 pkt ;Nie -0 pkt
70	Głowica sektorowa pediatryczna elektroniczna, szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy, do badań kardiologicznych pediatrycznych / Zakres częstotliwości fundamentalnych 3,0 – 8,0 MHz; Kąt skanowania min. 90°; Ilość elementów min. 90	Tak-5 pkt ;Nie -0 pkt
71	Głowica sektorowa neonatologiczna elektroniczna, szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy, do badań kardiologicznych noworodkowych / Zakres częstotliwości fundamentalnych 4,0 – 12,0 MHz; Kąt skanowania min. 90° / Ilość elementów min. 90	Tak-3 pkt ;Nie -0 pkt		xxxxxxxxxxxxxxx
72	Głowica śródoperacyjna, szerokopasmowa typu convex o zakresie częstotliwości od 3.0 MHz do min. 9.0 MHz. / Badania w chirurgii jamy brzusznej, kontrastowe i w zabiegach interwencyjnych / Konstrukcja głowicy z kablem zamocowanym w obudowie sondy pod kątem od 90 do maks. 120 stopni względem czoła głowicy i sposobem chwytu przez operatora pomiędzy dwoma palcami dłoni (wskazujący/środkowy lub środkowy/serdeczny). Prowadnik igły biopsyjnej z trzema kątami kierowania igły i funkcją wyświetlania graficznego na ekranie. / Promień krzywizny: min. 2,5 cm / Ilośc elementów min. 128	Tak-3pkt ;Nie -0 pkt		xxxxxxxxxxxxxxx
73	Głowica przezprzełykowa wielopłaszczyznowa, matrycowa: / ilość elementów, min. 2400 / zakres częstotliwości, min. 2,0-7,0 [MHz] / regulacja płaszczyzny skanowania w zakresie, min. 0-180° / praca w trybach, min. 2D, CD, PW, CW, harmonicznym, 3D live, 3D live Color – kompatybilna z aparatem Affinity 70( który stanowi własność Zamawiajcego)	Tak-10 70 pkt ;Nie -0 pkt
74	Stress Echo	Tak-3 pkt ;Nie -0 pkt
75	Opcję badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących. Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących dostępne łącznie z technologią wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej	Tak-3 pkt ;Nie -0 pkt

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2020)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt) Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Przedmiot umowy opisany w Tabeli A	szt.	1

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## Część 2
	Tabela A – Dostawa, montaż, szkolenie, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – system holtera EKG i NIBP - 1 system

lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Zapis EKG w trybie analizy prospektywnej i retrospektywnej	wymagany
2	Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy)	wymagany
3	Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin	wymagany
4	Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie	wymagany
5	Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych	wymagany
6	Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych	wymagany
7	Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV	wymagany
8	Przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami	wymagany
9	Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG	wymagany
10	Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R	wymagany
11	Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie	wymagany
12	Filtr migotania przedsionków	wymagany
13	Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym	wymagany
14	Analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości	wymagany
15	Analizy odstępu QT z prezentacją wyników w formie tabelarycznej graficznej	wymagany
16	Analiza pracy wszystkich typów rozruszników serca	wymagany
17	Wyposażenie: stanowisko diagnostyki medycznej typu XL (komputer, monitor min. 24 cale, drukarka A4, biurko), oprogramowanie z kluczem zabezpieczającym	wymagany
	Rejestrator EKG - 14 sztuk	wymagany
18	Rejestracja 3 lub 12 kanałów EKG	wymagany
19	Podgląd przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej	Tak -30pkt; Nie - 0 pkt
20	Detekcja odpiętej elektrody w trybie konfiguracji	wymagany
21	karta microSDHC min.4GB do zapisu danych EKG	wymagany
22	Dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do zapisu przebiegu EKG	wymagany
23	Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa informująca o stanie rejestratora	Na wyświetlaczu i dźwiękowo - 10 pkt
24	Sygnalizacja uszkodzonej karty microSDHC, wyczerpanej baterii, INOP	wymagany
25	Uruchomienie rejestracji przez przycisk zdarzeń lub automatycznie po 10 minutach	wymagany
26	Uruchomienie rejestracji poprzez komunikację bezprzewodową przez oprogramowanie	wymagany
27	Rejestracja sygnału EKG przez okres 48 lub 7 dni	wymagany
28	Rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń	wymagany
29	Filtr izolinii 0,05 Hz	wymagany
30	Funkcje oszczędności energii baterii	xxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxx
31	Wyposażenie: min. baterie zasilające, elektrody jednorazowe - 50 sztuk na każdy rejestrator, 10 elektrodowy kabel EKG na każdy rejestrator, karta SDHC 4GB na każdy rejestrator, jednorazowe torebki na rejestrator (po 30 sztuk na rejestrator) lub torebki wielorazowe po 2 sztuki	wymagany
	Rejestrator NIBP - 7 sztuk plus oprogramowanie	wymagany
32	Zakres pomiaru dorosły: 0-300 mmHg, pedaitryczny: 0-150 mmHg (względem ciśnienia atmosferycznego)	wymagany
33	Czujnik ciśnienia	wymagany
34	Czas pracy na bateriach min. 120 godzin (pomiar co 30 minut)	czas powyżej 144 godzin - 5 pkt
35	Pamięć: 1000 badań	wymagany
36	Okresy pomiarowe: 6	wymagany
37	Definicja aktywności/snu	wymagany
38	Tryb pracy:dorosły, pediatryczny	wymagany
39	Praca stacjonarna: zasilanie tylko z USB i sterowanie ręczne	wymagany
40	Harmonogram rejestracji pomiarów (podział na aktywność i sen)	wymagany
41	Szybkie rozpoczęcie pracy	wymagany
42	Łatwa obsługa, możliwość programowania bez komputera	wymagany
43	Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego	wymagany
44	Klawiatura, z przyciskiem zdarzeń	wymagany
45	Wyświetlacz	wymagany
46	Praca bez baterii, poprzez przewód USB	Tak – 30 pkt; Nie - 0 pkt
47	Ciśnienie w mankiecie: wartość liczbowa lub graficznie	wymagany
48	Wyniki pomiarów: ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie i HR	wymagany
49	Wyświetlanie błędów pomiaru w postaci ostrzeżeń i kodów	wymagany
50	Rozbudowane menu, dane informacyjne, szybki start, wyniki pomiarów, przywracanie ust. fab., konfiguracja	wymagany
51	Funkcja testu manometru	wymagany
52	Funkcja testu szczelności	wymagany
53	Oszczędzanie energii	wymagany
54	Zasilanie: bateryjne lub akumulatorowe lub port USB: 5VDC	Ładowarka akumulatorów - 10 pkt
55	Współpraca: rejestrator NIBP i EKG	wymagany
56	Histogram: SYS, DIA, HR	wymagany
57	Edycja progów pomiarowych	wymagany
58	Pomiary ładunków całodobowe oraz dla poszczególnych okresów	wymagany
59	Prezentacja statystyki: spadki nocne, dipper, non dipper, extreme dipper	wymagany
60	Prezentacja statystyki: pomiary wykonane do zaplanowanych	wymagany
61	Prezentacja statystyki: pomiary uwzględnione do wykonanych	wymagany
62	Wartości średnie z całej doby	wymagany
63	Prezentacja pomiarów odczytanych: SYS, DIA, MAP, HR	wymagany
64	Okresy predefiniowane aktywność, sen	wymagany
65	Definicja aktywności/snu: maksymalnie 6	wymagany
66	Torba na rejestrator z pasem - 7 sztuk	wymagany
67	Kompletne wyposażenie do pracy – 7 kompletów	wymagany

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2020)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt) Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Przedmiot umowy opisany w Tabeli A	system	1

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## Część 3
	Tabela A – Dostawa, montaż, szkolenie, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – defibrylator z SpO2 i NIBP - 1 szt.

lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Dwa tryby pracy: ręczny i półautomatyczny AED	wymagany
2	Min. 19 poziomów energii wyładowania w zakresie od 1 do 200J, ograniczenie energii wyładowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej	maksymalna energia 360 J - 20 pkt
3	Czas ładowania do maksymalnej energii (200 J) < 6 sekund	wymagany
4	Dwufazowy kształt fali wyładowania – zapewniający wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej (oszczędzającej pacjenta) energii wyładowania;	wymagany
5	Kardiowersja synchroniczna R (synchronizacja sygnałem EKG z elektrod defibrylujących, elektrod EKG i oferowanego kardiomonitora);	wymagany
6	Zintegrowane łyżki zewnętrzne dla dorosłych i dzieci ze wskaźnikiem jakości kontaktu z pacjentem.	wymagany
7	Możliwość defibrylacji przy użyciu odpowiednich elektrod samoprzylepnych	wymagany
8	Możliwość synchronizacji pracy defibrylatora z kardiomonitorem przy pomocy odpowiedniego kabla	wymagany
9	Ustawianie poziomów energii przy pomocy pokrętła na płycie czołowej defibrylatora	na płycie czołowej i łyżkach – 10pkt
10	Przycisk ładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych	wymagany
11	Przycisk wyładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych	wymagany
12	System dopasowania impulsu defibrylacji w zależności od impedancji ciała pacjenta	wymagany
13	Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms	wymagany
14	Przycisk do przełączania trybu dla dorosłych i trybu dla dzieci z automatyczną zmianą limitów granic alarmowych we wszystkich trybach oraz zmianą poziomu energii wyładowania w trybie AED	wymagany
15	Tryb AED	wymagany
16	Energia wyładowania min. 150J dla dorosłych oraz 50 J dla dzieci i niemowląt	wymagany
17	Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED - w polskiej wersji językowej, zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC/PRC	wymagany
18	Monitorowanie EKG	wymagany
19	Sygnał EKG z elektrod defibrylacyjnych i z elektrod EKG – z czytelną sygnalizacją braku kontaktu;	wymagany
20	Pomiar częstości akcji serca w zakresie minimum 16 – 300 uderzeń na minutę	wymagany
21	Wzmocnienie sygnału EKG. Regulacja ręczna minimum 5 poziomów: 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x i automatyczna	wymagany
22	Regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca	wymagany
23	Jednoczesna prezentacja 3 krzywych EKG na ekranie	wymagany
24	Wyposażenie: przewód EKG 3 odprowadzeniowy x 1 szt.	wymagany
25	Stymulacja przezskórna	wymagany
26	Tryby pracy stymulacji: „Rytm Sztywny" i „Na Żądanie".	wymagany
27	Częstość impulsów stymulatora regulowana w zakresie min. 30 -180 imp/min.	wymagany
28	Natężenie stymulacji regulowany w zakresie min. 10 -200mA	wymagany
29	Pulsoksymetria SpO2	wymagany
30	Pomiar SpO2 w zakresie: 0-100%.	wymagany
31	Pomiar tętna w zakresie min. 30-300 ud./min.	wymagany
32	Wyposażenie: wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2 x 1 szt.	wymagany
33	Pomiar nieinwazyjny ciśnienia NIBP	wymagany
34	Ciśnienie początkowe: 150 mmHg/19,9 kPa (zarówno dla dorosłych, jak i dla niemowląt	wymagany
35	Ciśnienie maksymalne: 300 mmHg/40 kPa.	wymagany
36	Progi bezpieczeństwa przy nadciśnieniu: 295 mmHg/39,3 kPa ±10 mmHg/1,3 kPa.	wymagany
37	Czas napełnienia mankietu: Maksymalnie 75 sekund.	wymagany
38	Dokładność przetwornika ciśnienia: ±3 mmHg w zakresie 1–300 mmHg/0,1–40 kPa	wymagany
39	mankiet ciśnieniowy z przewodem łączącym na wyposażeniu - dla dorosłych	wymagany
40	Ekran kolorowy LCD typu TFT	wymagany
41	Przekątna ekranu min. 6 cali	powyżej 6 cali - 5 pkt
42	Rozdzielczość min., 800x480 pikseli	wymagany
43	Prędkość kreślenia min. 25mm/s	wymagany
44	Rejestrator termiczny	wymagany
45	Rejestrowane dane: data, czas, parametry zapisywanego sygnału EKG, parametry defibrylacji, rzeczywista energia wyładowania dostarczona pacjentowi	wymagany
46	Możliwość drukowania raportów	wymagany
47	Wyposażenie: min. 4 rolki papieru	wymagany
48	Zintegrowane zasilanie sieciowo-akumulatorowe	wymagany
49	Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC / 50 Hz – zasilacz zintegrowany w urządzeniu.	wymagany
50	Akumulatory bez efektu pamięci.	wymagany
51	Wskaźnik stanu naładowania akumulatora na ekranie. Sygnał alarmowy (wizualny i dźwiękowy) niskiego stanu naładowania.	wymagany
52	Czas pracy na akumulatorze: w przypadku monitorowania min. 2,5 godz., a w przypadku defibrylacji min. 100 wyładowań z energią 200J	czas pracy 3-4 godziny - 10 pkt
53	Możliwość rozbudowy o monitorowanie nieinwazyjne ciśnienia krwi NIBP oraz o pomiar kapnografii CO2	wymagany
54	Ciężar urządzenia < 7,5 kg z elektrodami zewnętrznymi i akumulatorem.	wymagany
55	Możliwość zainstalowania defibrylatora na rollstandzie lub wózek pod defibrylator	wymagany
56	Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualną ewentualnego błędu.	uruchamiany samoczynnie o zadanej godzinie - 10 pkt

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2020)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt) Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Przedmiot umowy opisany w Tabeli A	szt.	1

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## Część 4
	Tabela A – Dostawa, montaż, szkolenie, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – urządzenie do podciśnieniowej terapii ran z funkcją płukania - 1 szt.

lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
1	Pompa podciśnieniowa, wytwarzająca ujemne ciśnienie mierzone w ranie o wartościach od 25 - 200 mm/Hg z możliwością cyklicznego automatycznego płukania leczonej rany	wymagany
2	Waga – poniżej 3,5 kg	Poniżej 3,5 kg - 5 pkt
3	Możliwość zmiany ciśnienia co 25 mm/Hg,	Płynna zmiana ciśnienia -10 pkt
4	Możliwość zastosowania terapii ciągłej lub przerywanej,w zależności od leczonej rany,	wymagany
5	Możliwość regulacji natężenia niskie, średnie, wysokie ( prędkość z jaką osiągane jest ciśnienie docelowe w ranie)	wymagany
6	Możliwość wyboru funkcji VAC lub VAC z Płukaniem	wymagany
7	Funkcja podawania i pozostawienia płynu w ranie od 1 sekundy do 30 minut	wymagany
8	Funkcja asystenta podawania płynu automatycznie lub możliwość ustawienia ręcznego ilości podawanego płynu	wymagany
9	Możliwość prowadzenia terapii przez 24 godziny,	wymagany
10	Bateria wewnętrzną działającą w potrzebie przez 5 godzin	6-8 godzin 5pkt : 9-12 godzin 10 pkt
11	Wbudowane ostrzeżenia i alarmy włączające się w razie nieprawidłowości wynikającymi ze strony opatrunku, drenu, wydzieliny, kanistra, niskiego ciśnienia braku aktywności systemu terapeutycznego, alarm temperatury wewnętrznej, alarm odchyleń ciśnienia i przerwania terapii, brak płynu do płukania	wymagany
12	Ekran dotykowy - opisy w języku polskim	wymagany
13	Opcjonalne zaprogramowane ustawienia terapii według rodzaju rany ułatwia konfigurację	wymagany
14	Wbudowana pamięć pozwalająca na zapis całej terapii leczonego pacjenta, wbudowany port USB, SD card i umożliwiający eksport zapisanych danych terapii prowadzonych u pacjenta	Tak – 15pkt: Nie -0 pkt
15	Funkcja dziennik, umożliwia rejestrowanie liczby elementów opatrunku umieszczonych w ranie, wymiany zbiornika	wymagany
16	Funkcja Seal Check ułatwia wykrywanie nieszczelności prowadzących do utraty ciśnienia	wymagany
17	Funkcja obrazowania ran ułatwiający rejestrowanie postępu leczenia	wymagany
18	Funkcja trybu nocnego, wyłączana automatycznie w przypadku wystąpienia alarmu (włącza się automatycznie po około 2 min)	Tak – 5pkt: Nie -0 pkt
19	Uchwyt na powieszenie zbiornika, kroplówki, z płynem do płukania	wymagany
20	Funkcja blokady ekranu	wymagany
21	Możliwość bezpiecznego zamocowania urządzenia na stojaku kroplówki i/lub na poręczy łóżka	wymagany
22	Możliwość podłączenia zbiorników 300ml, 500ml i 1000ml	wymagany

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2020 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt) Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Przedmiot umowy opisany w Tabeli A	szt.	1

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## Część 5
	Tabela A – Dostawa, montaż, szkolenie, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – urządzenie do podciśnieniowej terapii ran - 1 szt.

lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
1	Pompa podciśnieniowa	wymagany
2	Waga maks. 2kg	Poniżej 2 kg -5pkt
3	Wytwarzająca ujemne ciśnienie mierzone w ranie o wartościach od 25 - 200 mm/Hg,	wymagany
4	Możliwość zmiany ciśnienia co 25 mm/Hg,	Płynna zmiana ciśnienia -10 pkt
5	Możliwość zastosowania terapii ciągłej lub przerywanej,w zależności od leczonej rany,	wymagany
6	Możliwość regulacji natężenia niskie, średnie, wysokie ( prędkość z jaką osiągane jest ciśnienie docelowe w ranie )	wymagany
7	Możliwość prowadzenia terapii przez 24 godziny,	wymagany
8	Bateria wewnętrzną działającą w potrzebie przez 10 godzin	Powyżej 10 godzin – 5 pkt
9	Wewnętrzne alarmy włączającymi się w razie nieprawidłowości wynikającymi ze strony opatrunku, drenu, wydzieliny, kanistra, niskiego ciśnienia braku aktywności systemu terapeutycznego, alarm temperatury wewnętrznej, alarm odchyleń ciśnienia i przerwania terapii	wymagany
10	Ekran dotykowy	Opisy w języku polskim - 10 pkt
11	Opcjonalne zaprogramowane ustawienia terapii według rodzaju rany ułatwia konfigurację	wymagany
12	Wbudowana pamięć pozwalająca na zapis całej terapii leczonego pacjenta, wbudowany port USB umożliwiający eksport zapisanych danych terapii prowadzonych u pacjenta	wymagany
13	Możliwość ustawienia menu klinicysty, pełny dostęp do menu urządzenia, tryb pacjenta ograniczający meny do informacji podstawowych	wymagany
14	Funkcja Seal Check ułatwiająca wykrywanie nieszczelności prowadzących do utraty ciśnienia	wymagany
15	Funkcja trybu nocnego, wyłączana automatycznie w przypadku wystąpienia alarmu (włącza się automatycznie po około 2 min)	Tak - 5pkt: Nie -0 pkt
16	Funkcja blokady ekranu	wymagany

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2020)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt) Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Przedmiot umowy opisany w Tabeli A	szt.	1

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)