Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz asortymentowo – cenowy (parametry techniczno/użytkowe)

Po zmianach z dnia 29.06.2021r.

Zakup sprzętu okulistycznego dla potrzeb Oddziału/Poradni Okulistycznej

BZP.38.382-11.21

Pakiet nr 1 - Spektralny Tomograf Okulistyczny w zestawie z Perymetrem statycznym

| L.p. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT [%]* | Wartość brutto | Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektralny Tomograf Okulistyczny w zestawie z Perymetrem statycznym | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

*W przypadku, gdy Wykonawca przyjmie różne stawki podatku Vat na poszczególne elementy składające się na komplet– do oferty należy dołączyć – wyliczenie podatku Vat umożliwiające sprawdzenie poprawności naliczenia podatku Vat przez Wykonawcę.

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu: | Oferowany okres gwarancji i inne | Ilość punktów możliwych do uzyskania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.60 miesięcy | TAK, podać |  | - 60 miesięcy – 40 pkt.; - od 24 do 59 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK*/NIE * podać adresy oraz telefony kontaktowe/e-mail |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert |
| 3. | Możliwość zgłaszania wad/usterek | TAK *podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert |
| 4. | Ograniczenia gwarancji – możliwe przyczyny jej utraty | Proszę podać listę ograniczeń |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert |

PARAMETRY TECHNICZNO/UŻYTKOWE

Spektralny Tomograf Okulistyczny w zestawie z Perymetrem statycznym

| Lp. | Nazwa parametru/podzespołu | Parametr / Warunek wymagany | Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok 2021 | TAK, podać |  |
| 2. | Technologia pracy: spektralne OCT | TAK |  |
| 3. | Szybkość skanowania: minimum 120 000 [Askan/sek.] | TAK, podać |  |
| 4. | Optyczna rozdzielczość osiowa w tkance: minimum 5 [µm] | TAK, podać |  |
| 5. | Optyczna rozdzielczość poprzeczna w tkance: minimum 18 [µm] | TAK, podać |  |
| 6. | Całkowita głębokość skanowania: minimum 2,4 [mm] | TAK, podać |  |
| 7. | Maksymalny obszar skanowania siatkówki: minimum 12 x 12 [mm]. | TAK, podać |  |
| 8. | Maksymalny obszar skanowania przedniego odcinka oka: minimum 16 x 16 [mm]. | TAK, podać |  |
| 9. | Minimalna średnica źrenicy pacjenta: maksymalnie 3 [mm]. | TAK, podać |  |
| 10. | Zakres kompensacji wady wzroku pacjenta (regulacja ogniskowania): minimum od -25D do +25D. | TAK, podać |  |
| 11. | Fiksator wewnętrzny o zmiennej wielkości z płynną regulacją położenia. | TAK |  |
| 12. | Dostępność analiz siatkówki: - mapa grubości siatkówki; - mapa grubości wewnętrznych i zewnętrznych warstw siatkówki; - mapa deformacji nabłonka barwnikowego. | TAK |  |
| 13. | Dostępność analiz w kierunku jaskry: analiza grubości RNFL wokół tarczy nerwu wzrokowego z regulowaną średnicą i grubością pierścienia pomiarowego; ocena morfologii tarczy nerwu wzrokowego; automatyczna ocena prawdopodobieństwa uszkodzenia tarczy nerwu wzrokowego (DDLS); analiza komórek zwojowych w postaci analizy GCC (warstwy RNFL + GCL + IP) oraz analizy GC (warstwy GCL + IPL); analiza symetrii wszystkich powyższych parametrów dla obu gałek ocznych. | TAK |  |
| 14. | Analiza przedniego odcinka oka: mapa pachymetryczna rogówki z zaznaczeniem najcieńszego miejsca rogówki; pomiar kąta przesączania (automatyczne wyznaczanie parametrów AOD 500/750 i TISA 500/750); pomiary dwóch przeciwległych kątów przesączania na jednym tomogramie; automatyczne wyliczanie korekcji ciśnienia wewnątrzgałkowego na podstawie centralnej grubości rogówki (AIOP). | TAK |  |
| 15. | Możliwość chronologicznego porównania wyników: minimum 6 badań. | TAK, podać |  |
| 16. | Oprogramowanie obsługujące urządzenie w języku polskim. | TAK |  |
| 17. | Możliwość wykonania badania w trzech trybach: automatycznym, półautomatycznym (tzn. automatyczne pozycjonowanie głowicy i ręczne rozpoczęcie skanowania) i ręcznym. | TAK |  |
| 18. | W zestawie z tomografem musi być dostarczony stolik z elektryczną regulacją wysokości blatu, komputer sterujący tomografem oraz drukarka: Kolorowa sieciowa laserowa drukarka A4. Drukowanie w rozdzielczości 1200dpi Złącza USB, RJ-45. Prędkość druku minimum 25 str. na minutę. Automatyczny druk dwustronny (duplex) | TAK, podać |  |
| 19. | Oprogramowanie sterujące tomografem musi umożliwiać odtwarzanie komunikatów głosowych dla pacjenta – komunikaty w języku polskim z możliwością ich wyłączenia. | TAK |  |
| 20. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. | TAK |  |
| 21. | Moduł angiografii SOCT umożliwiający wizualizację przepływu w naczyniach w splocie powierzchownym i głębokim, wykrywanie przepływu w strefie awaskularnej oraz prezentację przepływu w naczyniach naczyniówki. Maksymalny obszar obrazowania: minimum 9 x 9 [mm]. | TAK |  |
| 22. | Moduł biometrii SOCT umożliwiający pomiar długości gałki ocznej, grubości soczewki, głębokości przedniej komory i grubości rogówki. Moduł kalkulacji soczewek, oraz narzędzie kalibracyjne | TAK |  |
| II. | Perymetr |
| A. | PROGRAM BADAŃ |
| 1. | Pełna do 50° | TAK, podać |  |
| 2. | Centralne do 30° | TAK, podać |  |
| 3. | Centralne 22° z rozszerzeniem do 30°nosowo | TAK, podać |  |
| 4. | Centralne 22° pionowo i 30°poziomo | TAK, podać |  |
| 5. | Peryferyjne 30° – 50° | TAK, podać |  |
| 6. | Plamkowe do 10° | TAK, podać |  |
| 7. | Jaskrowe 22° do 30° nosowo | TAK, podać |  |
| 8. | Rozszerzone nosowo do 50°, skroniowo do 80° | TAK, |  |
| 9. | Przesiewowe do 30° | TAK, podać |  |
| 10. | Test dla kierowcy do minimum 160° | TAK, podać |  |
| 11. | Pole ustawiane przez użytkownika do 50° | TAK |  |
| B. | STRATEGIA BADAŃ |
| 1. | Nadprogowa | TAK |  |
| 2. | Progowa | TAK |  |
| 3. | Zaawansowana progowa | TAK |  |
| 4. | Szybka progowa | TAK |  |
| 5. | 2-strefy | TAK |  |
| 6. | 3-strefy | TAK |  |
| 7. | Obuoczna BSV (diplopia) | TAK |  |
| 8. | Krytyczna Częstotliwość Fuzji | TAK |  |
| 9. | Obuoczny test kierowcy z wynikiem Estermana | TAK |  |
| C. | KONTROLA FIKSACJI |
| 1. | Kontrola położenia ślepej plamki 11 punktów (Heijl – Krakau) | TAK |  |
| 2. | Cyfrowa autodetekcja położenia oka | TAK |  |
| D. | OPROGRAMOWANIE |
| 1. | Prezentacja badań – mapy i wykresy: w skali bezwzględnej liczbowej (dB), w skali bezwzględnej skali szarości, w skali względnej w odniesieniu do normy wiekowej w skali względnej w odniesieniu do normy wiekowej z prawdopodobieństwem wystąpienia zmian w skali względnej w odniesieniu do normy wiekowej z prawdopodobieństwem wystąpienia zmian mapa zindywidualizowana mapa zindywidualizowana z prawdopodobieństwem wystąpienia zmian kolorowego obrazu 3D z funkcją animacji przestrzennej, krzywa Bebbiego wykres ruchów oka | TAK |  |
| 2. | Archiwizacja danych pacjenta z wynikiem badań | TAK |  |
| 3. | Możliwość exportu i importu wyników badań pomiędzy komputerami | TAK |  |
| 4. | Możliwość zapisu wydruku do pliku JPG, PDF | TAK, podać |  |
| 5. | Funkcję polskich komunikatów głosowych, ułatwiająca operatorowi oraz pacjentowi pracę z urządzeniem | TAK |  |
| 6. | Możliwość połączenia oprogramowania z serwerami danych pacjentów MWL systemu DICOM | TAK |  |
| 7. | Możliwość połączenia oprogramowania z serwerami magazynującymi wyniki badań SCP systemu DICOM | TAK |  |
| 8. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 9. | Automatyczny kalkulator soczewek korekcyjnych sugerowanych dla badanego pacjenta | TAK |  |
| 10. | Opcja defektu neurologicznego w badaniach jednoocznych | TAK, podać |  |
| 11. | Zaawansowany tryb porównania badań z analizą postępu defektów | TAK |  |
| 12. | Zapis wydruku do pliku JPG, PDF, DCM | TAK, podać |  |
| E. | DANE TECHNICZNE |
| 1. | Liczba punktów testowych : 163 | TAK |  |
| 2. | Zakres badanego pełnego pola : 100° (stopni) | TAK |  |
| 3. | Wielkość bodźca : III w/g Goldmanna, długość fali 575 nm | TAK |  |
| 4. | Jasność bodźca : od 0,03 asb do 1000 asb | TAK, podać |  |
| 5. | Rozdzielczość jasności bodźca: maksimum 1dB | TAK, podać |  |
| 6. | Oświetlenie tła : 10 asb stabilizowane automatycznie, białe | TAK |  |
| 7. | Czas ekspozycji bodźca regulowany w zakresie 0,1 do 9,9 s lub adaptacyjny | TAK, podać |  |
| 8. | Czas oczekiwania na odpowiedź regulowany w zakresie 0,1 do 9,9 s lub adaptacyjny | TAK, podać |  |
| 9. | Automatyczny pomiar średnicy źrenicy | TAK |  |
| 10. | Elektroniczna regulacja wysokości podbródka | TAK |  |
| 11. | Podgląd oka kamerą CCD | TAK |  |
| 12. | Funkcja auto –diagnostyki | TAK |  |
| 13. | Ergonomiczna budowa czaszy, czasza zamknięta | TAK |  |
| 14. | Czasza sferyczna wg standardu Goldmann'a, promień 30cm | TAK |  |
| F. | WYPOSAŻENIE |
| 1. | Stolik elektryczny pod czaszę | TAK |  |
| 2. | Przesłonka oka | TAK |  |
| 3. | Listwa zasilająca | TAK |  |
| G. | DODATKOWO |
| 1. | Karta gwarancyjna | TAK |  |
| 2. | Instrukcja obsługi | TAK |  |

UWAGA:

- W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego,  umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

- Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

- Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość, …………………………………., dnia …….…….2021r.

……………..………………….…………………………………………...

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy