Dostawa ambulansu dla Szpital Powiatowego w Chrzanowie

WYMAGANIA TECHNICZNE SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO KARETKI TYPU C Z ZABUDOWĄ CZĘŚCI MEDYCZNEJ

Marka i model: ………………………………

Rok  produkcji: ………………..

Nazwa i adres wykonawcy zabudowy przedziału medycznego: ……………………………….

| Parametry wymagane | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Nadwozie |  |  |
| - Typu furgon z izolacją termiczną i akustyczną. | TAK |  |
| - Częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu. | TAK |  |
| - Przystosowany do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. | TAK |  |
| - Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789. Fotele z regulacją w dwóch płaszczyznach wyposażone w podłokietniki, z regulacją odcinka lędźwiowego. | TAK |  |
| - Wysokość przedziału medycznego min 1,85 m. | TAK |  |
| - Długość przedziału medycznego min 3,25 m. Szerokość przedziału medycznego min 1,70 m. | TAK |  |
| - Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki o min 2600. | TAK |  |
| - Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą. | TAK |  |
| - Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | TAK |  |
| - Uchwyt sufitowy dla pasażera przedziału kierowcy. | TAK |  |
| - Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w drzwi przesuwne. Drzwi nie powinny mieć możliwości otwierania podczas ruchu pojazdu, nie może być możliwości poruszania się pojazdem przy otwartych drzwiach – zgodnie z wymogami normy PN EN 1789. | TAK |  |
| - Lakier w kolorze żółtym. | TAK |  |
| - Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane. | TAK |  |
| - Centralny zamek wszystkich drzwi. | TAK |  |
| - Autoalarm. | TAK |  |
| - Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne oraz dwie kurtyny powietrzne. | TAK |  |
| - Reflektory przeciwmgielne przednie wraz z dodatkowymi halogenami. | TAK |  |
| - Kamera cofania. | TAK |  |
| - Elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| - Radioodtwarzacz z nagłośnieniem obu przedziałów: kierowcy i medycznego, z możliwością regulacji głośności z przedziału medycznego. | TAK |  |
| - Światła boczne pozycyjne. | TAK |  |
| - Dodatkowe drzwi boczne usytuowane za kierowcą, za którymi znajduje się schowek na: butle tlenowe, krzesełko kardiologiczne, materac próżniowy, deskę ortopedyczną, nosze podbierakowe. Obserwacja manometrów butli musi odbywać się zarówno od wewnątrz jak i z zewnątrz. Dostęp do sprzętu znajdującego się w schowku tylko z zewnątrz pojazdu. | TAK |  |
| - Homologacja na pojazd skompletowany –pojazd specjalny – sanitarny ambulans. | TAK |  |
| II. Silnik |  |  |
| - Zasilany olejem napędowym z zapłonem samoczynnym, turbodoładowaniem, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. | TAK |  |
| - Silnik o mocy min. 160 KM. | TAK |  |
| - Moment obrotowy min. 330 Nm. | TAK |  |
| III. Zespół napędowy |  |  |
| - Skrzynia biegów automatyczna lub manualna | TAK, podać |  |
| - Napęd na koła przednie, tylne lub 4x4. | TAK, podać |  |
| - System stabilizacji toru jazdy typu ESP. | TAK |  |
| - System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR. | TAK |  |
| - Układ wspomagania ruszania pod górę typu. | TAK |  |
| IV. Zawieszenie |  |  |
| - Zawieszenie posiadające drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta (opisać oferowane rozwiązanie) lub zawieszenie hydropneumatyczne lub pneumatyczne. | TAK |  |
| - Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie, oraz odpowiedni komfort transportu chorego. | TAK |  |
| V. System hamulcowy |  |  |
| - Ze wspomaganiem. | TAK |  |
| - Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania. | TAK |  |
| - Elektroniczny korektor siły hamowania. | TAK |  |
| - Układ wspomagania nagłego hamowania. | TAK |  |
| VI. Układ kierowniczy |  |  |
| - Ze wspomaganiem. - Obrysowa średnica zawracania max 14,5 m. | TAK |  |
| - Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach. | TAK |  |
| VII. Wyposażenie pojazdu |  |  |
| - Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. | TAK |  |
| - Kosz na śmieci. | TAK |  |
| - Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | TAK |  |
| - Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do cięcia pasów. | TAK |  |
| - Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik. | TAK |  |
| - Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem. | TAK |  |
| - Inny niezależny od silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, umożliwiający niezależne ogrzanie silnika przed rozruchem (podać markę i model). | TAK |  |
| - Ogrzewanie silnika w czasie postoju (grzałka postojowa) podczas zasilania karetki 230 V. | TAK |  |
| - Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna. | TAK |  |
| - Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy. | TAK |  |
| - Alternator zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów o mocy min. 2000 W. | TAK |  |
| - Dwa akumulatory o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | TAK |  |
| - Automatyczna ładowarka akumulatorowa sterowana mikroprocesorem (podać markę i model). | TAK |  |
| - Zasilanie zewnętrzne 230 V z min. 2 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. +przewód zasilający min 5 m. | TAK |  |
| - Min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym, | TAK |  |
| - Instalacja spinająca akumulatory w razie rozładowania akumulatora rozruchowego. | TAK |  |
| VIII. Oznakowanie, oświetlenie, sygnalizacja dźwiękowa - w pojeździe powinien znajdować się układ ostrzegania zarówno optycznego, jak i akustycznego - zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz powinien on charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej. |  |  |
| - Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu ze światłami wyładowczymi typu LED i dwoma światłami roboczymi skierowanymi do przodu – (podać markę i model). W komorze silnika zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany, możliwość podawania komunikatów głosowych. | TAK |  |
| - Dodatkowe sygnały pneumatyczne przystosowane do pracy ciągłej z własnym układem smarowania. | TAK |  |
| - Dwie niebieskie lampy pulsacyjne typu LED na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej. | TAK |  |
| - Lampa niebieska typu LED umieszczona w tylnej części dachu . | TAK |  |
| - Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi. widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni. | TAK |  |
| - Dodatkowe kierunkowskazy zamontowane w górnych, tylnych częściach nadwozi. | TAK |  |
| - Reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania / wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. | TAK |  |
| - Pas odblaskowy barwy niebieskiej i czerwonej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, folia niebieska typu 3 lub 1, folia czerwona typu 3 zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia . | TAK |  |
| - Z przodu pojazdu napis: lustrzane odbicie słowa „AMBULANS”. | TAK |  |
| - Oznaczenie typu karetki na bokach, drzwiach tylnych symbolem P/S oraz symbolami Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dodatkowo na bokach samochodu „Szpital Powiatowy w Chrzanowie”. | TAK |  |
| IX. Oświetlenie wewnętrzne przedziału medycznego - oświetlenie zapewniające prawidłową pracę personelu medycznego zgodne z PN EN 1789 ppkt. 4.5.6. oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej. |  |  |
| - Światło rozproszone typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 punktów świetlnych. | TAK |  |
| - Oświetlenie regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.). | TAK |  |
| - Punkt świetlny zamontowany nad blatem roboczym. | TAK |  |
| X. Wyposażenie pomieszczenia dla pacjenta - pomieszczenie dla pacjenta powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789 w tabelach od 9 do 19 dla ambulansu typu C, powinien on być zamontowany w sposób bezpieczny, uniemożliwiający uszkodzenie go lub zranienie osób w poruszającym się pojeździe. |  |  |
| - Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów. Szafki górne przysufitowe z przeźroczystymi przesuwnymi szybkami zamknięciami. W zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz schowek oraz wysuwaną wzdłuż osi pomieszczenia dla pacjenta szafę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami. | TAK |  |
| - Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania 2 szt. toreb medycznych, z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną i szafka na dwa pudełka rękawic. | TAK |  |
| - Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie. | TAK |  |
| - Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |  |
| - Centralna instalacja tlenowa z min. 3 punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej, min. 1 przepływomierz obrotowy o przepływie od 0 do 15 litrów/min., wyposażony w nawilżacz tlenowy wykonany z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| - Zestaw szyn LABT lub T do montowania sprzętu min. 100 cm zamocowana na ścianie lewej. | TAK |  |
| - Centralna instalacja próżniowa z regulatorem ssania, z 1 pkt. ssącym wyposażona w słój na wydzielinę o poj min 1L. Słój zakończony przewodem ssącym o długości min 1,5m, zakończony łącznikiem do cewników. | TAK |  |
| - Montaż noszy głównych elektrycznych z elektrycznym systemem załadunku bezpośrednio do podłogi ambulansu (bez stosowania lawety). W przypadku zaoferowania Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć do dokumentacji odbiorowej potwierdzony przez jednostkę badawczą raport z badań dynamicznych, potwierdzający pozytywnie wykonane testy zderzeniowe oferowanych rozwiązań. | TAK |  |
| - Nosze elektro-hydrauliczne z elektrycznym systemem załadunku - Nosze fabrycznie nowe. Rok produkcji 2023. - Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. - Udźwig noszy powyżej 300 kg. - Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia zestawu - Nosze 3 segmentowe z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha - Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnym funkcji - Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową do min. 75 ° - Rozkładane poręcze boczne zwiększające powierzchnię poprzeczną noszy, regulowane w 7 pozycjach ułatwiające transport pacjentów otyłych, certyfikowane w zakresie normy PN-EN 1865-3:2012+ A1:2015 (certyfikat załączyć do oferty) - Nosze wyposażone w 4 pełne koła jezdne, obrotowe w zakresie 360° o średnicy min. 15 cm. Min. 2 koła wyposażone w hamulce. - min. 3 częściowy, składany teleskopowo wieszak na płyny infuzyjne - Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy - Długość całkowita noszy min. 205 cm - Szerokość całkowita noszy min. 58 cm - Skracana rama noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach. - Całkowita długość noszy po skróceniu max. 160 cm. - Możliwość pochylenia, częściowego lub pełnego rozłożenia podparcia pleców noszy nawet po skróceniu ramy noszy - Nosze wyposażone w zagłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w przypadku transportu pacjenta o znacznym wzroście - Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia, ułożenia głowy na wznak oraz do tzw. pozycji węszącej - Płynna elektryczna i zapasowa manualna regulacja wysokość leża noszy w zakresie min. 36-105 cm - Wyprofilowany materac umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, przystosowany do przewozu pacjentów otyłych o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące. Materac niepalny zgodny z normą EN 597-1 (certyfikat załączyć do oferty) - Kodowane kontrastowymi kolorami oznakowanie elementów związanych z obsługą noszy - Uchwyty do prowadzenia i sterowania elektrycznego noszy na dwóch poziomach wysokości, zapewniające łatwą obsługę noszy personelowi medycznemu o zróżnicowanym wzroście - Wyświetlacz stanu naładowania akumulatora wbudowany w nosze - Licznik godzin pracy ułatwiający określenie czasu przeprowadzania wymaganego przeglądu technicznego -System bezprzewodowego ładowania akumulatora noszy po wpięciu w mocowanie, sygnalizacja świetlna rozpoczęcia procesu ładowania - Możliwość szybkiej, bezpiecznej wymiany akumulatora w noszach bez pomocy narzędzi - Nosze z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem podnoszenia, obniżania; z elektrycznym wprowadzaniem noszy z i do ambulansu, eliminującym ręczne przenoszenie pełnego ciężaru pacjenta i noszy - Dodatkowy/rezerwowy system ręcznej obsługi noszy w tym: opuszczania, podnoszenia, załadunku i wyładunku noszy z ambulansu - Ręczna obsługa noszy (opuszczanie, podnoszenie, załadunek, rozładunek) dostępna w sytuacji transportu pacjenta wymagającego pozycji leżącej, dostęp do wszystkich manipulatorów ręcznego sterowania noszami bez konieczności zmiany pozycji pacjenta - Potwierdzenie spełnienia przez nosze normy dla medycznych urządzeń elektrycznych IEC 60601-1 (certyfikat załączyć do oferty) - Waga noszy max. 65 kg. Nosze zgodnie z normami: EN PN 1865-3:2012 + A1:2015 (nosze o zwiększonej wytrzymałości stosowane do dużych obciążeń); EN PN 1865-2:2010 + A1:2015 (nosze z zasilaniem) oraz potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy zderzeniowej EN 1789:2007 + A2:2014. Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. norm wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną (załączyć do oferty) - Elektryczny system mocowania noszy montowany bezpośrednio do podłogi ambulansu, umożliwiający załadunek i rozładunek pacjenta bez wysiłku fizycznego o udźwigu minimum 390kg. System załadunku zgodny z normą PN-EN 1865-5:2012 oraz potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy zderzeniowej EN 1789. Dokumenty producenta noszy potwierdzające spełnienie ww. norm wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć do dokumentacji odbiorowej. - Wbudowany w mocowanie noszy zapasowy panel sterowania pozwalający na automatyczne unoszenie / opuszczanie goleni noszy, wypinanie/wpinanie noszy z funkcją rezerwowej obsługi manualnej wyżej opisanych opcji - Wskaźniki typu LED ułatwiające naprowadzanie noszy na system mocowania np.: w nocy, dodatkowa sygnalizacja świetlna poprawnego zapięcia noszy w mocowaniu - W zestawie komplet dwóch akumulatorów (praca + zapas) z ładowarką. Ładowanie akumulatorów z zasilania 12 V i 230V. W komplecie uchwyt/mocowanie dodatkowej ładowarki w ambulansie. - Możliwość mycia ciśnieniowego mocowania podłogowego oraz ukompletowanych noszy (z akumulatorem). - Klasa szczelności noszy min. IPX6 - Zakres temperatur pracy noszy elektryczno-hydraulicznych od -34° do 54° C. - Dokument producenta (protokół/raport z badań) ambulansu potwierdzający spełnienie wymagań wytrzymałościowych zgodnie z PN EN 1789 wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną (załączyć do oferty) Dokument musi potwierdzać, iż oferowane nosze były przedmiotem badania na oferowanej marce i modelu ambulansu. | TAK |  |
| XI. Łączność radiowa |  |  |
| - Kabina kierowcy wyposażona w cyfrowy radiotelefon z możliwością programowania kanałów, współpracującą z posiadanymi radiostacjami 360. - Możliwość zamontowania systemu monitorowania pojazdu GPS z transmisją danych – przez firmę zewnętrzną bez utraty gwarancji. - Nadajnik-odbiornik radiowy zainstalowany w pojeździe. - Przenośny nadajnik-odbiornik radiowy - 2szt | TAK |  |
| XII. Pomieszczenie dla pacjenta |  |  |
| - Zestaw siedzeń umożliwiający przewóz co najmniej dwóch osób w pozycji siedzącej, wszystkie miejsca siedzące wyposażone w pasy bezwładnościowe, w tym: - - co najmniej jeden fotel obrotowy o ustawieniu zgodnym z kierunkiem jazdy pojazdu oraz bokiem do kierunku jazdy (obrót w zakresie 90 stopni umożliwiającym obsługę pacjenta leżącego na noszach), fotele z podnoszonym do pionu siedziskiem oraz z zagłówkami i podłokietnikami; - - fotel zamontowany u wezgłowia noszy, tyłem do kierunku jazdy, z podnoszonym do pionu siedziskiem oraz zagłówkiem regulowanym w płaszczyźnie pionowej (do oferty załączyć potwierdzenie wykonania badań wytrzymałościowych zgodnie z REG EKG nr 14 i nr 17 na potwierdzenie oferowanych parametrów foteli) . | TAK |  |
| - Podłoga umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. | TAK |  |
| - Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, niepalne i nietoksyczne. | TAK |  |
| - Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy. | TAK |  |
| - Miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy. | TAK |  |
| - Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. | TAK |  |
| - Termometr wskazujący temperaturę w przedziale medycznym. | TAK |  |
| - Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem z możliwością płynnej regulacji temperatury. | TAK |  |
| - Uchwyt do mocowania pompy infuzyjnej. | TAK |  |
| - Zamykane przejście między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym (drzwi przesuwne). | TAK |  |
| - Komplet kół zimowych i komplet kół letnich. | TAK |  |
| - Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | TAK |  |
| - W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło LED. | TAK |  |
| - Trójkąt ostrzegawczy – 2 sztuki, komplet kluczy, podnośnik samochodowy. | TAK |  |
| - Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| - Kask ochronny do ambulansu zgodny normą EN 14052 lub równoważną – 3 szt. | TAK |  |
| - Kabina kierowcy praz przedział medyczny, przygotowane pod montaż tabletu oraz drukarki do systemu wspomagania dowodzenia. Zainstalowane anteny, wykonana instalacja logiczno-elektryczna. Instalacja zasilania drukarki przystosowana pod 12V i 230V. | TAK |  |

Wyposażenie części medycznej ambulansów:

| Parametry wymagane | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Ssak akumulatorowy - 1 szt. – producent …………………………….. model/typ………………………. |  |  |
| 1.Precyzyjna, elektronicznie kontrolowana i regulowana siła ssania wybierana przez naciśnięcie klawisza do – 0,8 bar. 2. Podświetlanie klawiszy umożliwiające pracę w warunkach ograniczonej widoczności. 3. Elektroniczny system wyłączający pompę ssącą w przypadku przekroczenia ustawionej siły ssania. 4. Prędkość ssania – powyżej 20 l/min. 5. Zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie – poj. min. 900-1100 ml. 6. Integralnie wbudowany filtr bakteryjny. 7. Temperatura pracy od - 18 do +40 oC. 8. Temperatura przechowywania od - 40 do +70 oC. 9. Mocowanie ścienne. 10. Zasilanie 12 V zintegrowane z mocowaniem ściennym. 11. Czas pracy z akumulatora – min. 40 minut. 12. Pojemnik wielokrotnego użytku. 13. W zestawie: - ssak - przewód zasilający z sieci 12 V - torba na akcesoria - zbiornik wielorazowego użytku - zestaw mocowania ściennego. | TAK |  |