# Załącznik  nr 1 do SWZ

# Opis przedmiotu zamówienia

# Dostawa aparatu ultrasonograficznego do  badań neonatologicznych

# Nazwa urządzenia (model, producent, rok produkcji):

# ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# ………………………………………………………………………………………………….

# Formularz należy wypełnić dokładnie, podając w rubryce OFEROWANE dokładny opis oferowanych parametrów.

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | OFEROWANE ( wypełnia wykonawca) | PUNKTACJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  | - |  |
| 2 | Rok produkcji wymagany: 2022 | TAK |  | - |  |
| 3 | Lekki, mobilny aparat na kołach | TAK |  | - |  |
| 4 | Zasilanie sieciowe 220-240 V / 16 A | TAK |  | - |  |
| 5 | Kolorowy monitor wysokiej rozdzielczości typu LCD lub OLED. Rozdzielczość min. 1200 x 800 pix | TAK |  | - |  |
| 6 | Przekątna monitora | min. 21” |  | - |  |
| 7 | Możliwość obrotu monitora względem klawiatury | TAK |  | - |  |
| 8 | Możliwość pochylenia monitora | TAK |  | - |  |
| 9 | Ekran dotykowy min. 10” z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  | - |  |
| 10 | Minimalny zakres częstotliwości głowic | 1,5 – 18 MHz. |  | - |  |
| 11 | Maksymalna głębokość obrazowania | ≥ 30 cm |  | - |  |
| 12 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D | ≥ 700 |  | - |  |
| 13 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu kolor doppler | ≥ 200 |  | - |  |
| 14 | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej | TAK |  | - |  |
| 15 | Powiększanie obrazów ruchomych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM) ≥ 16 | TAK |  |  |  |
| 16 | Powiększanie obrazów zatrzymywanych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM) ≥ 16 | TAK |  | - |  |
| 17 | Ilość niezależnych, aktywnych, jednakowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych. | ≥ 4 |  | - |  |
| 18 | Wbudowany układ podtrzymania pracy systemu, na czas przewozu aparatu, pozwalający na odłączenia aparatu od zasilania, bez konieczności wyłączania. | TAK |  | - |  |
| GŁOWICE |  |  |
| 1 | Sektorowa elektroniczna (Phased Array), wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych neonatologicznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 5,0 – 11,0 MHz | TAK |  | - |  |
| 1.2. | Głębokość obrazowania | ≥ 30 cm |  | - |  |
| 1.3. | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym. | TAK |  | - |  |
| 1.4. | Możliwość obrazowania w trybie Dopplera spektralnego cw-D pod kontrolą obrazu 2D. | TAK |  | - |  |
| 1.5. | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera z falą ciągłą, min. 3 częstotliwości. | TAK |  | - |  |
| 1.6. | Kąt obrazowania min. 90 stopni | TAK, podać |  | - |  |
| 1.7. | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera pulsacyjnego | TAK |  | - |  |
| 1.8. | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  | - |  |
| 2 | Głowica mikrokonweksowa , elektroniczna wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 4,0 – 10,0 MHz ( podać typ i częstotliwość) | TAK |  | - |  |
| 2.1 | Kąt pola obrazowania min 120 stopni | TAK |  | - |  |
| 2.2 | Obrazowanie harmoniczne, min. 2 różne częstotliwości (podać częstotliwości) | TAK |  | - |  |
| 2.3 | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego min. 2 różne częstotliwości, (podać częstotliwości) | TAK |  | - |  |
| 3 | Głowica liniowa, elektroniczna wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 5,0 – 11,0 MHz (podać typ i częstotliwość) | TAK |  | - |  |
| 3.1 | Szerokość pola obrazowania min. 38 mm | TAK |  | - |  |
| 3.2 | Obrazowanie harmoniczne, min. 2 różne częstotliwości (podać częstotliwości) | TAK |  | - |  |
| 3.3 | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego min. 2 różne częstotliwości, (podać częstotliwości) | TAK |  | - |  |
| TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
| 28 | 2D | TAK |  | - |  |
| 28.1 | Podział ekranu na dwa obrazy. | TAK |  | - |  |
| 28.2 | Podział ekranu na 4 obrazy. | TAK |  | - |  |
| 28.3 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej. | TAK |  | - |  |
| 28.4 | Możliwość regulacji wzmocnienia obrazów i pętli obrazowych w trybie 2D odtwarzanych z pamięci CINE i z twardego dysku. | TAK |  | - |  |
| 29 | 2D+M, M-mode. | TAK |  | - |  |
| 30 | Kolor M-mode. | TAK |  | - |  |
| 31 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D). | TAK |  | - |  |
| 31.1 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie | ≥ 7,5 m/s |  | - |  |
| 31.2 | Zakres regulacji korekcji kąta min. +/- 89o | TAK, podać |  |  |  |
| 31.3 | Regulacja wielkości bramki | 1 – 14 mm. |  | - |  |
| 31.4 | Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku. | TAK |  | - |  |
| 31.5 | Automatyczna optymalizacja spektrum (ustawienie linii bazowej i skali prędkości) przy użyciu jednego przycisku. | TAK |  | - |  |
| 32 | Doppler spektralny z falą ciągłą (cw-D). | TAK |  | - |  |
| 32.1 | Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D. |  |  | - |  |
| 33 | Kolor doppler. | TAK |  | - |  |
| 33.1 | Maksymalny zakres prędkości przepływu (przy środkowym ustawieniu linii zerowej) | ≥ +/- 2,75 m/s. |  | - |  |
| 33.2 | Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D). | TAK |  | - |  |
| 34 | Power Doppler. | TAK |  | - |  |
| 35 | Tkankowy doppler spektralny. | TAK |  | - |  |
| 36 | Kolorowy doppler spektralny. | TAK |  | - |  |
| 37 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego (triplex). | TAK |  | - |  |
| 38 | Jednoczesna prezentacja na podzielonym ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów: jednego w trybie 2D, drugiego w trybie 2D+kolor doppler. | TAK |  | - |  |
| 39 | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta. | TAK |  | - |  |
| 40 | Kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy. | TAK |  | - |  |
| ARCHIWIZACJA |  |  |
| 43 | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D. | ≥ 5000 obrazów 2D |  | - |  |
| 44 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 500 GB. | TAK |  | - |  |
| 45 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na pamięciach USB PenDrive min. 3 gniazda USB, formatach JPEG, AVI, MPEG (gniazdo USB z przodu aparatu). | TAK |  | - |  |
| 46 | Możliwość eksportu archiwum badań na zewnętrzny twardy dysk min 1 TB. | TAK |  | - |  |
| 47 | Videoprinter monochromatyczny. | TAK |  | - |  |
| 48 | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej do wydruku raportów z badań. | TAK |  | - |  |
| OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  |
| 49 | Ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia. | TAK |  | - |  |
| 50 | Pomiary w trybie dopplera spektralnego, spektralnego tkankowego - kardiologiczne: MVA, VTI, Qp/Qs, E’, E/E’, S’, A’ (wymienić). - naczyniowe: PS. ED, PI, RI (wymienić). | TAK |  | - |  |
| 51 | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO, objętość lewej komory z wyznaczeniem EF (podać) w prezentacji M: wymiary lewej komory, TAPSE. | TAK |  | - |  |
| 52 | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED na obrazach w czasie rzeczywistym i zatrzymanych. | TAK |  | - |  |
| 53 | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA, minimum ERO (wymienić). | TAK |  | - |  |
| 54 | Raport z badania naczyniowego i kardiologicznego. | TAK |  | - |  |
| MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU |  |  |
| 55 | Oprogramowanie do automatycznego obrysu lewej komory i automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej. | TAK |  | - |  |
| 56 | Oprogramowanie do echokardiograficznej próby wysiłkowej. | TAK |  | - |  |
| 57 | „Ślepą” głowicę ołówkową dopplera CW o częstotliwości 2 MHz | TAK |  | - |  |
| 58 | Głowica przeprzełykowa wielopłaszczyznowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D min. 3 do 7 MHz, obrazowanie w trybach 2D, M-mode, kolor doppler, pw-doppler, cw-doppler, obrazowanie w technice harmonicznej, kąt pola obrazowania min. 90 stopni, zakres regulacji płaszczyzny skanowania min. 0-180 stopni. | TAK |  | - |  |
| 59 | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) pozwalające na wyznaczenie: Globalnego strainu | TAK |  | - |  |
| 60 | Anatomiczny M-mode na obrazach „live” oraz obrazach zatrzymanych i z pamięci aparatu | TAK |  | - |  |
| 61 | Anatomiczny kolorowy M-mode. | TAK |  | - |  |
| 62 | Oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania kształtu fali dopplerowskiej z automatycznym obrysem | TAK |  | NIE- 0 pkt TAK – 5 pkt |  |

UWAGA:

Podane zakresy częstotliwości w przypadku głowic oznaczają, że oferując urządzenia Wykonawca minimalnie musi zapewnić zakres częstotliwości podany w tabeli.