Dodatek nr 3 do SWZ

dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego, przelotowego sterylizatora parowego wraz ze stacją zmiękczającą i wózkiem transportowym do materiałów sterylnych dla NZOZ Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o. o., nr sprawy: ZP/TP/20/22

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagane parametry użytkowo – techniczne przedmiotów zamówienia:

- Zamawiający wymaga by oferowany sterylizator wraz z całym wyposażeniem był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, rok produkcji – nie wcześniej niż 2022, z minimalną 24-miesięczną pełną gwarancją.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) dostawę fabrycznie nowego, przelotowego sterylizatora parowego wraz z wyposażeniem, stacją zmiękczającą wodę i wózkiem transportowym do materiałów sterylnych do NZOZ Szpital im. prof. Z.Religi w Słubicach Sp. z o. o. (poziom: minus (-) 1 budynku), zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ – na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) montaż, uruchomienie i oddanie do użytkowania sprzętu w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

c) przeszkolenie personelu Zamawiającego (w miejscu instalacji sprzętu).

- Sterylizator musi spełniać wymagania określone w aktualnej normie PN EN 285 (lub normy równoważnej) w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia.

- Sterylizator musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 974 z późn. zm.).

- Sterylizator powinien posiadać dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do użytku w placówkach ochrony zdrowia, w tym deklarację CE – dostarczone przy dostawie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji  nieodpłatnych przeglądów i napraw, zgodnych z instrukcją obsługi producenta sprzętu.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w dniu dostawy szkolenia dla wskazanego przez Zamawiającego personelu w zakresie działania, obsługi i konserwacji dostarczonego przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej, eksploatacji i napraw.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość przedmiotu zamówienia, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ WYMAGANIA | Warunek: „TAK” – OZNACZA, ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY | Opis oferowanych rozwiązań (podaje WYKONAWCA) jeżeli wymagane – WPISAĆ TAK LUB NIE I/ LUB podać/ WYMIENIĆ oferowane rozwiązanie |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PRZELOTOWY STERYLIZATOR PAROWY – SZT. 1 | ----- | ----------------------- |
| 1 | Sterylizator parowy, przelotowy, fabrycznie nowy, nie eksploatowany, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 | TAK |  |
| 2 | Marka: Model/ typ: Producent: Rok produkcji: | TAK (podać) |  |
| 3 | Zasilanie elektryczne 400V, 3P+N+PE, 50Hz, moc całkowita max 22 kW | TAK |  |
| 4 | Wymagane wymiary komory sterylizacyjnej: wysokość 400 mm x szerokość 400 mm x głębokość 700 mm +/- 5% dla wszystkich wymiarów | TAK (podać) |  |
| 5 | Wymiary zewnętrzne sterylizatora: wysokość 1800 mm x szerokość 840 mm x głębokość 960 mm +/-5% dla wszystkich wymiarów | TAK (podać) |  |
| 6 | Dopuszczalna waga całkowita sterylizatora 495 kg +/-10% | TAK (podać) |  |
| 7 | Pojemność komory sterylizacyjnej jednej jednostki wsadu zgodnie z PN EN 285 lub równoważną | TAK (podać) |  |
| 8 | Minimalna pojemność komory sterylizacyjnej 105-115 litrów | TAK (podać) |  |
| 9 | Komora sterylizacyjna prostopadłościenna, kanał uszczelki wykonany w sposób nie przewężający światła komory | TAK |  |
| 10 | Wlot pary do komory sterylizacyjnej poprzez dwa punkty w komorze umieszczone po przeciwnych stronach | TAK |  |
| 11 | Konstrukcja komory sterylizacyjnej wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L lub równoważnej | TAK (podać) |  |
| 12 | Komora sterylizacyjna polerowana o chropowatości nie gorszej niż Ra <0,8µm (mikrometrów) | TAK |  |
| 13 | Pełen płaszcz wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316L lub równoważnej | TAK |  |
| 14 | Zewnętrzne panele wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub równoważnej | TAK |  |
| 15 | Wytwornica/ generator pary zintegrowany – wbudowany w sterylizator, wykonane w pełni ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 16 | Komora sterylizacyjna i płaszcz izolowany termicznie wełną mineralną pokrytą aluminium, zapewniając temperaturę zewnętrzną paneli zewnętrznych i drzwi nie przekraczającą 45oC w temperaturze otoczenia 23oC | TAK (podać) |  |
| 17 | Automatyczne drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej, sterowane pneumatycznie wyposażone w zabezpieczenia: uniemożliwiające zamknięcie drzwi gdy natrafią na opór, uniemożliwiający włączenie programu sterylizacji przy otwartych drzwiach, uniemożliwiające otwierani drzwi przy podniesionym w sterylizatorze ciśnieniu, | TAK |  |
| 18 | Wyświetlane informacje takie jak: temperatura, ciśnienie, rodzaj programu, czas cyklu, graficzny wykres temperatury i ciśnienia w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 19 | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie, kontrolowane przez mikroprocesor | TAK |  |
| 20 | System regulacji poziomu wody automatyczny, sterowany czujnikiem | TAK |  |
| 21 | Sterylizator w pełni sterowany przez Programowalny Kontroler Logiczny (PLC), zgodnie z programem wybranym przez użytkownika, umożliwiający tworzenie do co najmniej 100 nowych programów sterylizacji, całkowicie konfigurowalnych | TAK (podać) |  |
| 22 | Sterylizator powinien posiadać co najmniej 5 standardowych walidowanych programów do sterylizacji narzędzi, tekstyliów, gumy, szybkie tekstylia, kontenery oraz co najmniej 2 programy testowe: test prawidłowego usunięcia powietrza z komory sterylizacyjnej (np. Bowie & Dick) oraz test szczelności | TAK (wymienić) |  |
| 23 | Sterylizator wyposażony w dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD minimum 7 cali | TAK (podać) |  |
| 24 | Trzy opcje suszenia: a) próżnią, b) próżnią i impulsami powietrza, c) próżnią i impulsami pary | TAK |  |
| 25 | Tworzenie pary niezależne od kontrolera PLC poprzez elektryczne grzałki wykonane ze stopów Incoloy lub równoważnych | TAK |  |
| 26 | Zbiornik wody z recyrkulacją wody z pompy próżniowej w celu zmniejszenia jej zużycia | TAK |  |
| 27 | Sterylizator winien być wykonany zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC lub równoważną – budowa, konstrukcja i zgodnie z normą PN EN 285 lub równoważną | TAK |  |
| 28 | Konstrukcja umożliwiająca wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych | TAK |  |
| 29 | Możliwość rejestracji informacji o cyklach pracy na karcie SD | TAK |  |
| 30 | Filtr antybakteryjny – wlot powietrza do wyrównania ciśnień wnien odbywać się przez filtr, który zatrzymuje mikroorganizmy, bakterie, cząsteczki, itp. (skuteczność zatrzymywania wynosi ≥99,995% dla cząsteczek powyżej 0,3 um). | TAK (podać rodzaj filtra) |  |
| 31 | Wbudowany cichy bezolejowy kompresor powietrza | TAK |  |
| 32 | Sterylizator wyposażony: w platformę załadowczą wewnątrz komory sterylizacyjnej z minimum jedną półką – szt. 1; wózek załadowczo-wyładowczy w wersji co najmniej podstawowej, z centralnym zamkiem – szt. 1; kosze do sterylizacji wykonane ze stali nierdzewnej pozwalające na całkowite zapełnieni komory – szt. 4 | TAK |  |
| 33 | Sterylizator wyposażony w zawór bezpieczeństwa służący do zabezpieczenia przed nadmiernym ciśnieniem w komorze sterylizacyjnej, posiadający odpowiedni certyfikat, dostarczony wraz z dostawą sterylizatora | TAK |  |
| 34 | Sterylizator wyposażony w czujniki ciśnienia zainstalowane w komorze sterylizacyjnej i płaszczu sterylizatora, posiadające zakres od -1 do 3 barów (0 Kpa do 400 Kpa) | TAK |  |
| 35 | Zainstalowany czujnik temperatury, zgodnie z klasą A według normy EN 60751 lub równoważnej | TAK |  |
| II. | STACJA ZMIĘKCZAJĄCA WODĘ – SZT. 1 | ----- | ----------------------- |
| 36 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie eksploatowane, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 | TAK |  |
| 37 | Marka: Model/typ: Producent: Rok produkcji: | TAK (podać) |  |
| 38 | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz, maksymalny pobór mocy do 20W | TAK (podać) |  |
| 39 | Urządzenie parametrami dopasowane do zaoferowanego sterylizatora, zasilane wodą wodociągową | TAK |  |
| 40 | Zbiornik wodny wykonany z materiału odpornego na korozję | TAK (podać rodzaj materiału) |  |
| 41 | Urządzenie wyposażone w filtr osadowy do wstępnej filtracji, zatrzymujący zanieczyszczenia mechaniczne o grubości ziaren do 5µm (mikrometrów) | TAK (podać wartość) |  |
| 42 | Maksymalny przepływ wody do 3 m3/h | TAK (podać) |  |
| 43 | Urządzenie z automatycznym płukaniem i regeneracją złoża jonowymiennego | TAK |  |
| 44 | Maksymalne zużycie wody na płukania i regenerację do 120 litrów/ cykl | TAK (podać) |  |
| 45 | Maksymalna pojemność zbiornika soli do 125 kg | TAK (podać) |  |
| 45 | Maksymalne wymiary stacji zmiękczającej: szerokość 32 0mm x głębokość 50 0mm x wysokość 1100 mm | TAK (podać) |  |
| 46 | Dopuszczalna waga całkowita urządzenia do 40 kg | TAK (podać) |  |
| III. | ZABUDOWANY WÓZEK DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW STERYLNYCH – SZT. 1 | ----- | -------------------- |
| 47 | Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304L lub równoważnej | TAK |  |
| 48 | Wyposażony w hermetyczne uszczelnienie drzwi | TAK |  |
| 49 | Posiadający cztery kółka z hamulcami | TAK |  |
| 50 | Minimalne wymiary wózka: szerokość: 1100 – 1200 mm głębokość: 670 – 695 mm wysokość: 1200 – 1450 mm | TAK (podać) |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi).

2. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji.

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim – nazwa, dane adresowe, telefon, fax ........................................................................................................................…….............(podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (co najmniej raz w roku). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

6. Podjęcia działań w celu usunięcia awarii urządzeń będących przedmiotem zamówienia nie później niż w ciągu 24 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy liczony od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

7. Termin wykonania naprawy gwarancyjnej bez konieczności importu części zamiennych – maksymalnie 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od daty zgłoszenia awarii/ termin wykonania naprawy gwarancyjnej z koniecznością importu części zamiennych – maks. 10 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od daty zgłoszenia awarii.

8. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 2 dni roboczych, w przypadku gdy naprawa potrwa dłużej niż określono w pkt. 7 powyżej.

9. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

10. Montaż i uruchomienie w dniu dostawy.

11. Gwarancja, instrukcja obsługi w języku polskim (dodatkowo instrukcja obsługi w formie elektronicznej – na nośniku danych) – dostarczone w momencie dostawy.

12. Paszport techniczny dla każdego sprzętu z wpisem przez autoryzowany serwis.

13. Deklaracja zgodności CE.

14. Szkolenie w dniu dostawy, zakończone podpisaniem protokołu.

……………………………………….…………………..………..

Podpisy osób upoważnionych do występowania w imieniu

Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym