Załącznik nr 1.3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ –28/2020

Zadanie nr 3 - Resektoskop plazmowy bipolarny

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

- Przedmiot zamówienia – RESEKTOSKOP  PLAZMOWY  BIPOLARNY –  1  szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP | PARAMETR (WARUNEK KONIECZNY) | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Resektoskop kompatybilny z posiadanymi resektoskopami typu Shark |  |
| 2 | Optyka HD śr. 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. robocza 305 - 310 mm, z uniwersalnym okularem – 1 SZT Uwaga: Zamawiający uwzględnia opcję wymiany – oddania w rozliczeniu zużytej optyki |  |
| 3 | Kosz do sterylizacji optyki - 1 szt |  |
| 4 | Płaszcz zewnętrzny, obrotowy z ciągłym przepływem, o średnicy 26 Fr., z dziurkami irygacyjnymi oraz bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem” oraz portami odpływ/dopływ medium, z kranikami regulacji przepływu wymiennymi/wyjmowanymi, wykonanymi z plastiku, z możliwością samodzielnej wymiany w warunkach sterylnych – 1 sztuka |  |
| 5 | Płaszcz wewnętrzny o średnicy 24 Fr, z systemem zapięcia zatrzaskowego, końcówka ścięta bocznie, prosta u szczytu - 1 szt |  |
| 6 | Obturator 24Fr – 1 szt |  |
| 7 | Obturator z podglądem – 3 szt |  |
| 8 | Napęd roboczy bipolarny, pasywny, do resektora bipolarnego, z zamkniętym uchwytem, do optyk 4 mm, 30°. - 1 szt . Możliwość pracy napędu również w trybie monopolarnym po zmianie kabla i medium |  |
| 9 | Elektroda tnąca, pętlowa, bipolarna, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 30°, pętla okrągła o śr. 0,3 mm, do płaszczy z ciągłym przepływem 26 Fr. - Elektroda pojedyncza (bez tzw ”daszka”)- 10 sztuk |  |
| 10 | Elektroda koagulująca bipolarna, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 30°, do płaszczy z ciągłym przepływem 26 Fr - 6 szt |  |
| 11 | Elektroda waporyzująca bipolarna pakowana sterylnie do optyk o kącie patrzenia 30º Do płaszczy z ciągłym przepływem od 26 Fr. – 1 Opakowanie (3 sztuki) |  |
| 12 | Kabel bipolarny do resektoskopu i diatermii Erbe, dł. min. 3 m – 1 sztuka |  |
| 13 | Strzykawka urologiczna 150ml z adapterem giętkim – 1 szt |  |
| 14 | Światłowód średnica wiązki 3,5mm, długość 3m – 1 szt |  |
| 15 | Pojemnik do sterylizacji instrumentarium – 1 szt Wymiary wewnętrzne: - długość 400 - 420 mm, - szerokość 200 – 220 mm, - głębokość 60 – 70 mm Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)