## wniosek 26.24
Zadanie nr 1: Stentgrafty
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 30 miesięcy (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nawa producenta | Nawa wyrobu | Numer katalogowy | Wielokość opakowania
1 | Stentgraft obwodowy rozprężany na balonie | Jednorazowy sterylny. Wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego powleczonego matriałem ePTFE. Długości stentu: 18, 22, 28, 38, 58 mm (dla śr. 5 i 6mm) 18, 23, 27, 37, 57 (dla śr. 7mm) oraz 27, 37, 57 (dla śr. 8, 9, 10 mm). Średnice stentu: 5, 6, 7, 8, 9, 10mm. Kompatybilny z koszulką 6 F dla wszystkich rozmiarów średnic 5, 6, 7, 8 mm oraz 7 F dla wszystkich rozmiarów średnic 9, 10 mm. kompatybilny z prowadnikiem 0,035” długość shaftu: 75 i 120 cm. | sztuka | 100
2 | Stentgraft obwodowy | Jednorazowy sterylny. Obwodowy przeznaczony do trwałego wewnątrznaczyniowego wszczepiania do tt. nerkowych i biodrowych. Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie podwójnego stentu kobaltowo-chromowego (L605), podwójnie powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035", system OTW, długość shaftu 120 cm, dwa markery platynowo/irydowe umieszczone w balonie. Średnice stentgraftu: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; długości stentgraftu: 28, 38, 58 mm (dla śr. 5 i 6 mm) dł. 27, 37, 57 mm (dla śr. 7, 8, 9, 10 mm). Kompatybilny z koszulką 7F i 8F. RBP 12-13 bar; NBP 8-11 bar. | sztuka | 50
3 | Stent żylny | Samorozprężalny stent żylny. Nitinolowy. Dedykowany do żył z dużą siłą radialną. Średnice stentu: 10, 12, 14, 16, 18mm. Długości stentu: 60, 80, 100, 120, 150 mm. Kompatybilne z koszulką 10F. Długość systemu 100 cm. Budowa stentu otwartokomórkowa. Koniec stentu posiadajacy budowę zamkniętokomórkową zapewniając dużą siłę radialną i elastyczność. Znacznik cieniujący na końcu cewnika. Mechanizm uwalniania typu pull-back. | sztuka | 10
Razem wartość materiałów | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x
Zadanie nr 2: Rozbieralny hydrauliczny sztuczny zwieracz do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 30 miesięcy (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nawa producenta | Nawa wyrobu | Numer katalogowy | Wielokość opakowania
1A | Pompa sterująca | Pompa sterująca z systemem zapewniającym pozostawianie deaktywowanego układu zwieracza podczas okresu pooperacyjnego. Powierzchnia pompy pokryta powłoką dwóch antybiotyków minimalizującą ryzyko powstawania infekcji. | sztuka | 25
1B | Balon regulacji cisnienia | Balon regulacji ciśnienia 51-60 cm H2O. Balon regulacji ciśnienia 61-70 cm H2O. Balon regulacji ciśnienia 71-80 cm H2O. Wszystkie rozmiary do wyboru przez Zamawiającego. | sztuka | 25
1C | Mankiet | Mankiety o dostępnej długości w zakresie od 3,5- do 8 0 cm +/- 0,5 cm i minimum 3 długości w zakresie od 9 cm do 11,0 cm +/- 1,0 cm. Powierzchnia mankietów pokryta powłoką dwóch antybiotyków minimalizującą ryzyko powstawania infekcji. Wszystkie rozmiary do wyboru przez Zamawiającego. | sztuka | 25
1D | Zestaw akcesoriów | Zestaw akcesoriów niezbędnych do implantacji zwieracza. | sztuka | 25
1E | Retraktor | Jednorazowy retraktor kołowy z haczykami. | sztuka | 25
Razem wartość materiałów | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x
Zadanie nr 3: Stentgraft piersiowy z odgałęzieniem do tętnicy podobojczykowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta wyrobu | Nazwa wyrobu | Numery katalogowe
1 | Stentgraft piersiowy z odgałęzieniem do tętnicy podobojczykowej | Stentgraft o budowie modułowej. Główny element aortalny posiadajacy portal wewnętrzny umożliwiający umieszczenie i uszczelnienie komponentu do tętnicy podobojczykowej. Komponent do tętnicy podobojczykowej pokryty powłoką heparynową. Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem ePTFE. Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem za pomocą laminowanej taśmy. Stentgraft składający się z elementu głównego aortalnego oraz komponentu do tętnicy podobojczykowej. Możliwość przedłużenia proksymalnego i dystalnego przy pomocy dedykowanych elementów. System wprowadzający - 20, 22, 24, 26 Fr. Długość głównego elementu aortalnego 10 – 20 cm. Stentgraft pozwalajacy na zaopatrzenie aorty o średnicy od 16 do 42 mm. Długość komponentu do tętnicy podobojczykowej 6 cm. Stentgraft pozwalający na zaopatrzenie tętnicy podobojczykowej o średnicy od 6 mm do 18 mm. Zestaw składający się ze stentgraftu dopasowanego do anatomii pacjenta wraz z koszulką wprowadzającą oraz balonami modelującymi (ilość uzależniona od konkretnego przypadku). | zestaw | 5
x | RAZEM | x | x | x | x |  | X |  |  | x | x | x
Zadanie nr 4: Zestawy do zamykania przetrwałego otworu owalnego oraz zestawy do zamykania ubytków typu ASD
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 36 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta wyrobu | Nazwa wyrobu | Numery katalogowe
1 | Okluder do zamykania przetrwałego otworu owalnego PFO | Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu. Dostępność okludera z dyskiem lewoprzedsionkowym jednowarstwowym o rozmiarze 25mm kompatybilnym z koszulką 9F. Dostępne rozmiary: 18mm, 25mm, 30mm, 35mm. Okludery współpracujące z koszulkami stanowiącymi część składową zestawu: 7Fr dla rozmiaru 18mm, 9Fr dla rozmiaru 25mm i 30mm, 11Fr dla rozmiaru 35mm. System odczepiania w formie kleszczy. Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym. Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilość drutów nitynolowych. zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej. System doprowadzający zakończony kulką do której montowany jest okluder (konstrukcja umożliwiająca swobodą rotację okludera w wielu płaszczyznach poprzez uzyskanie konta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym, pozwalająca na uzyskanie optymalnego ułożenia implantu przed jego uwolnieniem). Kształtowalna końcówka systemu doprowadzającego może być zginana pod pożądanym kątem, dopasowując się do każdej metody implantacji. | zestaw | 35
2 | Zestaw do zamykania ubytków typu ASD | Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu. Dostępne rozmiary w zakresie średnic od 4mm do 40mm. Okludery współpracujące z koszulkami stanowiącymi część składową zestawu: 7Fr dla rozmiarów od 4mm do 10mm, 12Fr dla rozmiarów od 30mm do 40 mm. System odczepiania w formie kleszczy. Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym. Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilość drutów nitynolowych, zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej. System doprowadzający zakończony kulką do której montowany jest okluder (konstrukcja umożliwiająca swobodą rotację okludera w wielu płaszczyznach poprzez uzyskanie konta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym, pozwalająca na uzyskanie optymalnego ułożenia implantu przed jego uwolnieniem). Kształtowalna końcówka systemu doprowadzającego może być zginana pod pożądanym kątem, dopasowując się do każdej metody implantacji. Zestaw zawiera balon wymiarujący. | zestaw | 20
x | RAZEM | x | x | x | x |  | X | x |  | x | x | x
Zadanie nr 5: Zestaw do zamknięcia uszka lewego przedsionka
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 36 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta wyrobu | Nazwa wyrobu | Numery katalogowe
1 | Okluder | Urządzenie o konstrukcji jednoczęściowej wykonane z nitinolu pokryte od strony czoła urządzenia siatką wykonaną z PET. Okluder o samorozprężalnej konstrukcji nitinolowej z osiemnastoma aktywnie fiksującymi się ramionami ułożonymi w dwóch rzędach. Po stronie proksymalnej urządzenie pokryte izolującą membraną - gęstość membrany 150-170 µm. Urządzenie fabrycznie zamocowane na cewniku wprowadzającym z możliwością wielokrotnej repozycji lub całkowitego usunięcia. | sztuka | 30
2 | Koszulka wprowadzająca | Koszulka dostarczająca wykonana z PEBAX z powłoką PTFE oraz platynowo-irydowym znacznikiem. Dostępne minimum 5 rozmiarów urządzenia umożliwiających zamykanie uszek o średnicy ujścia od 14 mm do 31,5 mm. Średnica koszulki dostępowej 12 Fr (ID) 14 Fr (OD). Dostępne 3 krzywizny koszulki dostępowej. | sztuka | 30
3 | Prowadnik | Typu Amplatz Super Stiff z atraumatyczną końcówką. Średnica prowadnika 0,035". Pokrycie PTFE. Rodzaj końcówek: prosta (straight) i 3mm J-tip. Długośći od 145 do 260cm. | sztuka | 30
x | RAZEM | x | x | x | x |  | X | x |  | x | x | x