## KARTA PARAMETRÓW 1
ZADANIE 1 – Zestaw terapeutyczny do poszerzania zmian mocno uwapnionych - KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Dzierżawa Konsola Rotablator
WYMAGANE
1 | Możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tyś. na minutę | x | x
2 | Możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6atm. | x | x
DODATKOWE
Prowadnik do aterektomii rotacyjnej
WYMAGANE
1 | długość 330 cm | x | x
2 | średnica 0.009” | x | x
3 | końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014” i długości min. 2cm | x | x
DODATKOWE
1 | dostępne dwie sztywności prowadnika |  | 0/10
Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem
WYMAGANE
1 | długość cewnika 135cm | x | x
2 | zakres dostępnych średnic wierteł 1,25 – 2,50mm | x | x
3 | kompatybilny z konsolą Rotablator | x | x
Wiertło do aterektomii rotacyjnej
WYMAGANE
1 | zakres dostępnych średnic wierteł 1,25 – 2,50mm | x | x
2 | kompatybilne z łącznikiem | x | x
Łącznik
WYMAGANE
1 | kompatybilny z wiertłem | x | x
2 | kompatybilny z konsolą Rotablator | x | x
Przedłużający cewnik prowadzący
WYMAGANE
1 | dostępe rozmiary 6F, 7F i 8F oraz 6FLong | x | x
2 | długość systemu150 cm | x | x
3 | szaft typu hypotube | x | x
4 | pokrycie hydrofilne | x | x
5 | marker radiocieniujący 2mm od końca dystalnego | x | x
DODATKOWE
1 | średnice wewnętrzne – 6F: 0,057” (1,45mm); 7F: 0,063” (1,60mm); 8F: 0,072”(1,83mm) |  | 0/2
2 | długość kanału roboczego 25cm dla 6F, 7F i 8F oraz 40cm dla 6F Long |  | 0/2
Stenty DES
WYMAGANE
1 | średnice 2.25 -4.00mm | x | x
2 | długości 8-38mm | x | x
3 | stop platynowo-chromowy | x | x
4 | pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego | x | x
5 | ciśnienie nominalne 11 atm | x | x
6 | ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm | x | x
7 | duża siła radialna min. 0.26 N/mm | x | x
8 | profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018” dla wszystkich rozmiarów | x | x
DODATKOWE
1 | możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% |  | 0/2
2 | recoil max. 3% |  | 0/2
3 | możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury 2.50-2.75 do 3.50 3.00-3.50 do 4.25 4.00 do 5.75 |  | 0/2
Cewnik balonowy semi-compliant
WYMAGANE
1 | dostępny zakres długości pomiędzy 8-30 mm | x | x
2 | dostępne średnice pomiędzy 1.2-4 mm | x | x
3 | profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów | x | x
4 | ciśnienie nominalne: ≥ 6 atm, ciśnienie RBP: ≥ 12 atm | x | x
5 | hydrofilne pokrycie shaft’u | x | x
DODATKOWE
1 | dostępne dwa typy balonów: Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach |  | 0/5
2 | możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów |  | 0/5
Cewnik balonowy non-compliant
WYMAGANE
1 | dostepny zakres długości pomiędzy 6-30 mm | x | x
2 | dostępne średnice pomiędzy 2.0-6.0 mm | x | x
3 | profil wejścia max. 0,017” | x | x
4 | ciśnienie nominalne ≥12 atm | x | x
5 | ciśnienie RBP: ≥18 atm | x | x
6 | dwusegmentowa budowa shaft’u wewnętrznego | x | x
DODATKOWE
1 | przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów |  | 0/5
2 | duża ilość średnic ≥ 13 |  | 0/5
Prowadnik angioplastyczny podstawowy
WYMAGANE
1 | pokrycie hydrofilne | x | x
2 | końcówka "J" i prosta | x | x
3 | długość 182-185cm i 300cm ** | x | x
4 | Średnica 0,014" | x | x
** Wykonawca oferuje wszystkie długości oferowane przez producenta
x | x | razem: | 0-40

## KARTA PARAMETRÓW 2
ZADANIE 2 - Cewnik diagnostyczny do koronarografii - KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Cewnik diagnostyczny do koronarografii
WYMAGANE
1 | cewnik zbrojony - podwójny oplot druciany na całej długości cewnika | x | x
2 | średnica wewnętrzna cewnika przy 6 F min. 0,056" | x | x
3 | duży wybór kształtów i krzywizn dla średnicy 6 F | x | x
4 | dostępne minimum 2 średnice cewnika, w tym 5 F i 6 F | x | x
5 | dostępne minimum 3 długości cewnika, w tym 100cm, 110cm i 125cm | x | x
DODATKOWE
1 | dwie różne średnice wewnętrzne przy 5F do prawej i lewej tętnicy wieńcowej |  | 0/20
2 | konstrukcja strefowa: cztery strefy sztywności na długości cewnika |  | 0/10
3 | maksymalne ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1200 PSI. |  | 0/5
4 | jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości. |  | 0/5
x | x | razem: | 0-40

## KARTA PARAMETRÓW 3
ZADANIE 3 – Akcesoria – KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Przedłużacz ciśnieniowy
WYMAGANE
1 | długość w zakresie pomiędzy 15-30 cm | x | x
2 | światło wewnętrzne min. 1,0 mm | x | x
3 | łącznik typu LUER-LOCK | x | x
4 | ciśnienie testowane min. 8 bar | x | x
Przedłużacz wysokociśnieniowy
WYMAGANE
1 | długość w zakresie pomiędzy 100 - 150 cm | x | x
2 | światło wewnętrzne min. 1,7 mm | x | x
3 | łącznik typu LUER-LOCK | x | x
4 | ciśnienie testowane min. 70 bar | x | x
Łącznik Y-KONEKTOR
WYMAGANE
1 | Światło wewnętrzne 11Fr, regulowane przyciskiem, łączącym funkcję konektora typu push-pull i typu screw | x | x
2 | Wykonany z przezroczystego materiału PCV medycznego. | x | x
3 | Ergonomiczny kształt przystosowany do obsługi jednoręcznej | x | x
4 | Dostępna wersja z drenem 25cm i kranikiem trójdrożnym oraz bez portu bocznego - do wyboru zamawiającego | x | x
DODATKOWE
1 | Szczelność zastawki do 400KPa potwierdzona przez producenta sprzętu |  | 0/20
Obrotnik do prowadnika TORQUER
WYMAGANE
1 | zaciskanie drutu pomiędzy 0,012" - 0,018" | x | x
2 | dostępne w dwóch rozmiarach i min. w dwóch kolorach do wyboru | x | x
Rampa trójdrożna wysokociśnieniowa
WYMAGANE
1 | Przezroczysty korpus | x | x
2 | Do dyspozycji rampy typu OFF i ON z końcówką rotującą | x | x
| Min. wytrzymałość ciśnienia 500psi | x | x
3 | Łatwe w manewrowaniu, szczelne połączenie elementów | x | x
Strzykawka wysokociśnieniowa (pompka z manometrem)
WYMAGANE
1 | Inflator z przezroczystym, ergonomicznym uchwytem pistoletowym | x | x
2 | wersja o standardowym korpusie strzykawki oraz wersja o rękojeści pół-pistoletowej do wyboru przez Zamawiającego | x | x
3 | Wyposażony w tarczę fluorescencyjną | x | x
4 | Pojemność tłoka max. 20ml, wytrzymałość do min. 30ATM | x | x
5 | Dren zakończony kranikiem trójdrożnym | x | x
6 | Budowa umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji, strzykawka przystosowana do obsługi jednoręcznej | x | x
DODATKOWE
1 | Dokładność pomiarów +/- 1 ATM |  | 0/10
Prowadnik diagnostyczny podstawowy
WYMAGANE
1 | Długość prowadników: 150cm, 180cm, 200cm oraz 260cm - do wyboru Zamawiającego | x | x
2 | Średnice: 0.032”, 0.035” oraz 0.038” | x | x
3 | Giętki, dobrze widoczny w skopii, pokryty PTFE | x | x
4 | Dostępna końcówka robocza typu „ J” oraz końcówka prosta. | x | x
DODATKOWE
1 | Dostępna wersja pre-coated |  | 0/10
** Wykonawca oferuje wszystkie długości oferowane przez producenta
Prowadnik diagnostyczny hydrofilny
WYMAGANE
1 | długość prowadników: 45cm, 150cm, 180cm oraz 260cm - do wyboru Zamawiającego | x | x
2 | Średnice: 0.032”, 0.035” oraz 0.038” | x | x
3 | Giętki, dobrze widoczny w skopii, pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie | x | x
4 | Dostępna wersja z końcówką prostą, J oraz „Angeled” | x | x
** Wykonawca oferuje wszystkie długości oferowane przez producenta
Opaski uciskowe na tętnicę promieniową
WYMAGANE
1 | Opaski wykonane z przezroczystego materiału umożliwiającego obserwację miejsca wkłucia | x | x
2 | Dostępne minimum 4 rozmiary do wyboru | x | x
3 | Zamykane na mocny rzep z możliwością wielokrotnej regulacji siły ucisku | x | x
4 | W zestawie strzykawka do inflacji/deflacji | x | x
5 | Możliwość wyboru końcówki prostej oraz typu luer-lock dla wejścia drenu wg potrzeb oddziału | x | x
6 | Dostępna wersja zegarkowa | x | x
x | x | razem: | 0-40

## KARTA PARAMETRÓW 4
ZADANIE 4 – Zestaw introduktor – KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Introduktor do tętnicy udowej
WYMAGANE
1 | Kaniula odporna na załamania i zagięcia | x | x
2 | Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy dylatatorem a koszulką | x | x
3 | Zawór zapewniający szczelność | x | x
4 | Oferowane rozmiary: 4-10Fr | x | x
5 | Długość 11cm i 23cm - do wyboru Zamawiającego | x | x
6 | W zestawie introducer z uszkiem szewnym, igła 18G (20G dla rozmiaru 4Fr) o dł. 7.0cm, dylatator, prowadnik o średnicy 0.038” o dł. odpowiednio 45cm (dla introducerów 11cm) i 70cm (dla introducerów 23cm) | x | x
7 | Identyfikacja kolorystyczna średnicy koszulki wokół zastawki oraz kranika trójdrożnego | x | x
DODATKOWE
1 | Dostępna wersja hydrofilna introducerów dla każdej średnicy -do wyboru Zamawiającego |  | 0/10
2 | Dostępny mini-prowadnik 0.035” na życzenie Zamawiającego |  | 0/10
Introduktor do tętnicy promieniowej |  |  |  | ramię boczne elastyczne, zakończone kranikiem,
WYMAGANE
1 | Kaniula odporna na załamania i zagięcia | x | x
2 | Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy dylatatorem a koszulką | x | x
3 | Zawór zapewniający szczelność | x | x
4 | Oferowane rozmiary: 4 Fr,5Fr,6Fr | x | x
5 | Długość 7cm i 11cm - do wyboru Zamawiającego | x | x
6 | W zestawie introducer z uszkiem szewnym, igła 20G /21G o dł. 3.8cm, dylatator, prowadnik o średnicy 0.021” i dł. 45cm z końcówką prostą | x | x
7 | Identyfikacja kolorystyczna średnicy koszulki wokół zastawki oraz kranika trójdrożnego | x | x
DODATKOWE
1 | Dostępna wersja hydrofilna dla każdego rozmiaru - do wyboru Zamawiającego |  | 0/10 | Ramię boczne elastyczne | zakończone kranikiem
Introduktor zbrojony do tętnicy udowej
WYMAGANE
1 | Kaniula odporna na załamania i zagięcia | x | x
2 | Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy dylatatorem a koszulką | x | x
3 | Zawór zapewniający szczelność | x | x
4 | Oferowane rozmiary: 4-9Fr | x | x
5 | Długość 11cm,15cm oraz 25cm - do wyboru Zamawiającego | x | x
6 | W zestawie introducer z uszkiem szewnym, igła 18G o dł. 7.0cm, dylatator, prowadnik o średnicy 0.035”/0.038” i dł. 45cm oraz 80cm (dla introducerów 25cm) z końcówką prostą | x | x
7 | 7. Identyfikacja kolorystyczna średnicy koszulki wokół zastawki oraz kranika trójdrożnego | x | x
DODATKOWE
1 | Oferowane rozmiary: 4 - 18Fr. |  | 0/10
x | x | razem: | 0-40

## KARTA PARAMETRÓW 5
ZADANIE 5 - Zestaw do odsysania skrzeplin i angioplastyki w ciężkich, nawracających zwężeniach oraz w CTO - KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Cewnik aspiracyjny do naczyń wieńcowych i bajpasów wieńcowych
WYMAGANE
1 | Cewnik aspiracyjny w systemie szybkiej wymiany | x | x
2 | długość 140 cm | x | x
3 | powierzchnia ekstrakcji proksymalna 1,04mm2 i dystalna 0,89mm2 | x | x
4 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 F | x | x
5 | profil wejścia 0,021" | x | x
6 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | x | x
DODATKOWE
1 | zestaw składający się z cewnika aspiracyjnego z opcjonalnym usztywniającym mandrynem, dwóch strzykawek z blokadą, dwóch koszyczków na aspirowany materiał zatorowy, przedłużacza i kranika |  | 0/5
2 | profil aspiracyjny 0,049” |  | 0/5
Cewnik balonowy semi-compliant
WYMAGANE
1 | Cewnik balonowy pół-podatny | x | x
2 | dostępny zakres długości pomiędzy 5mm -30 mm | x | x
3 | dostępne średnice pomiędzy 1.0mm - 4,0mm | x | x
4 | ciśnienie nominalne: 6-8 atm, ciśnienie RBP: ≥ 12 atm | x | x
5 | średnica zewnętrzna szaftu dystalnie max. 2,7F | x | x
6 | średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie 1,9F | x | x
DODATKOWE
1 | profil wejścia 0,016” |  | 0/5
Cewnik balonowy non-compliant
WYMAGANE
1 | Cewnik balonowy niepodatny | x | x
2 | dostepny zakres długości pomiędzy 8mm -18mm | x | x
3 | dostępne średnice pomiędzy 2.0-5.0mm | x | x
4 | ciśnienie nominalne 10-12 atm | x | x
5 | średnica zewnętrzna szaftu dystalnie max. 2,6F | x | x
6 | średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie 2,0F | x | x
DODATKOWE
1 | RBP: dla średnic 2,0-4,0mm 22 atm, dla średnic 4,5-5,0mm 20 atm |  | 0/5
Mikrocewnik jednoświatłowy
WYMAGANE
1 | Mikrocewnik z pojedynczym światłem w systemie OTW | x | x
2 | Profil wejścia 0,016" | x | x
3 | średnica zewnętrzna w części proksymalnej 2,6F | x | x
4 | średnica zewnętrzna w części dystalnej 2,3F | x | x
5 | Długość użytkowa 135cm lub 155 cm | x | x
6 | Nabudowany torquer na szafcie | x | x
DODATKOWE
1 | Mikrocewnik z taperowaną, elastyczną , atraumatyczną końcówką całkowicie widoczną w skopii |  | 0/5
Mikrocewnik dwuświatłowy
WYMAGANE
1 | Mikrocewnik dwuświatłowy RX i OTW | x | x
2 | końcówki widoczne w skopii | x | x
3 | nabudowany torquer na szafcie | x | x
4 | Długość użytkowa 135cm | x | x
5 | Profil wejścia 0,016" | x | x
6 | średnica zewnętrzna w części dystalnej 2,3F | x | x
DODATKOWE
1 | Minimalna średnica zewnętrzna 0,40mm |  | 0/5
Cewnik przedłużający
WYMAGANE
1 | kompatybilny z cewnikami 5, 6, 7 i 8 F do wyboru zamawiającego | x | x
2 | brak metalowego markeru w końcówce | x | x
3 | wysoka trakcyjność cewnika | x | x
4 | wnętrze powlekane teflonem | x | x
5 | Długość robocza 150cm | x | x
6 | Markery wejściowe 95cm i 105 cm | x | x
DODATKOWE
1 | Końcówka dystalna cewnika o długości 2,5mm jest atraumatyczna, elastyczna i całościowo widoczna w skopii |  | 0/5
Cewnik balonowy forsujący
WYMAGANE
1 | Cewnik balonowy dedykowany do leczenia ciężkich zwężeń w tętnicach wieńcowych oraz rekanalizacji CTO | x | x
2 | Długość balonu 5mm | x | x
3 | średnica zewnętrzna szaftu dystalnie 0,5mm/1,5F | x | x
4 | średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie 0,7mm/2,1F | x | x
5 | średnica zewnętrzna końcówki dystalnej 0,6mm/1,5F | x | x
6 | RBP 30 atm | x | x
DODATKOWE
1 | Minimalny kompatybilny cewnik prowadzący 5F |  | 0/5
Cewnik balonowy do PTCA uwalniający lek
WYMAGANE
1 | cewnik typu rapid exchange, balon typu semi-compliant | x | x
2 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F | x | x
3 | rozmiary od 1,5 do 4,5 mm – minimum 10 średnic | x | x
4 | długości balonów: 10,15,20,25,30,40 mm | x | x
5 | Uwalniana substancja – Paklitaksel, dawka leku 3μg/mm2 | x | x
x | x | razem: | 0-40

## KARTA PARAMETRÓW 6
ZADANIE 6 - Zestaw do usuwania ciał obcych z naczyń – KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Zestaw do usuwania ciał obcych z naczyń
WYMAGANE
1 | zestaw: pętla, cewnik pętli, pomocnik do wprowadzania pętli, torquer | x | x
2 | materiał nitinol | x | x
3 | średnice pętli w zakresie pomiędzy 5-35mm do wyboru zamawiającego | x | x
4 | system kompatybilny z cewnikiem do 5F | x | x
DODATKOWE
1 | min. 4 rozmiary pętli do wyboru |  | 0/20
2 | znacznik i prowadnik widoczny w skopii |  | 0/10
x | x | razem: | 0-30

## KARTA PARAMETRÓW 7
ZADANIE 7 – Zestaw terapeutyczny do stentowania dużych naczyń i zmian trudnych – KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Cewnik prowadzący
WYMAGANE
1 | Cewniki dostępny w przedziale 5F do 8F | x | x
2 | Duża średnica wewnętrzna, wymiary minimalne dostępne dla przynajmniej jednego rodzaju cewnika 0,058”-5F; 0,071”-6F; 0,081”-7F; 0,090”–8F | x | x
3 | metalowe podwójne zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika dla każdego z oferowanych produktów | x | x
4 | stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres całego zabiegu | x | x
5 | odporność na skręcanie i załamania, dobra pamięć kształtu, dobra manewrowalność | x | x
6 | Pełna gama krzywizn typowych i nietypowych minimum 90 w każdej średnicy w zakresie 5 F-7F krzywizna umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń. Obenność krzywizny typu 3D dla każdego z 3 rodzajów oferowanych produktów. | x | x
7 | Dostępne cewniki o długości 100cm oraz 110cm i 118cm zapewniające możliwość kaniulacji tętnic wieńcowych dla nietypowych anatomii. | x | x
DODATKOWE
1 | cewnik z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami - do wyboru Zamawiającego |  | 0/10
Cewnik balonowy typu semi-compliant
WYMAGANE
1 | Cewnik balonowy typy RX, średnice balonu w przedziale min. 1,25 - 4.0 mm | x | x
2 | profil wejścia końcówki balonu (tip), max. 0,016'' | x | x
3 | cewnik balonowy kwalifikujący się do predilatacji przed implantacją stentu oraz kwalifikujący się do zastosowania w krętych i ciasno zwężonych naczyniach wieńcowych | x | x
4 | ciśnienie RBP min.14 atm. w przedziale średnic średnic 1.5 -4.0mm | x | x
5 | profil przejścia balonu do trudnych zmian o średnicy 1.25 mm ≤0,020” | x | x
DODATKOWE
1 | minimalny wymagany przedział długości: od 6 mm do 30 mm w tym długość 10 mm |  | 0/5
Cewnik balonowy typu non-compliant
WYMAGANE
1 | Cewnik balonowy typy RX średnice balonu w przedziale min. 2.0 - 5.0 mm | x | x
2 | profil wejścia końcówki balonu (tip), max. 0,015'' | x | x
3 | cewnik balonowy do doprężeń , ciśnienie RBP min.20 atm. w całym wymaganym przedziale średnic | x | x
4 | materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia nadający się do doprężania stentów z gwaratnowaną możliwością min. 10 krotnej inflacji do ciśnienia RBP | x | x
5 | cewnik balonowy o długości użytkowej > 140 cm, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F do średnicy 4,0 mm | x | x
DODATKOWE
1 | minimalny wymagany przedział długości: od 6 mm do 27 mm |  | 0/5
Stent DES do dużych naczyń
WYMAGANE
1 | Stent uwalniający lek antyproliferacyjny Zotarolimus lub Everolimus | x | x
2 | Platforma stentu kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z Platynowo- Irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu | x | x
3 | dostępne średnice 2.0 - 5.0 mm | x | x
4 | dostępne długości 8-38 mm dla średnic 3.0 -4.0 mm oraz 12-30 mm dla średnic 4.5-5.0mm | x | x
5 | Średnica elementów konstrukcyjnych stentu maks. 0,0032" dla średnic 2.0 - 4.0 mm oraz 0,0036" dla średnic 4.5 -5.0 mm | x | x
6 | Możliwość przeprężenie stentów 4.5 oraz 5.0 mm do średnicy min. 5,75 mm (skrócenie stentu 5.0 mm przy maksymalnym przeprężeniu do 5,75 mm < 1 % ) | x | x
7 | Kompatybilność z pprowadnikiem wieńcowym 0,014" oraz cewnikiem prowadzącym 5 F w pełnym zakresie średnic do 5.0 mm | x | x
8 | Ciśnienie nominalne min 12 atm , ciśnienie RBP min 16 atm | x | x
DODATKOWE
1 | Udokumentowana możliwość bezpiecznego przerwania podwójnej terapii przeciwpłytkowej(DAPT) po okresie 1 miesiąca od wszczepienia |  | 0/5
Stent DES do zmian trudnych
WYMAGANE
1 | Stent uwalniający lek antyproliferacyjny Zotarolimus lub Everolimus |  | x
2 | Platforma stentu kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo | x | x
3 | dostępne średnice 2.25 - 4.0 mm |  | x
4 | dostępne długości 9-38 mm dla średnic 3.0 -4.0 mm |  | x
5 | Średnica elementów konstrukcyjnych stentu maks. 0,0036" |  | x
6 | Możliwość przeprężenia stentów 3.0 - 4.0 mm do średnicy min. 4,75 mm |  | x
7 | Ciśnienie nominalne min. 9 atm , ciśnienie RBP min 15 atm |  | x
DODATKOWE
1 | Udokumentowana możliwość bezpiecznego przerwania podwójnej terapii przeciwpłytkowej(DAPT) po okresie 1 miesiąca od wszczepienia |  | 0/10
Cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego
WYMAGANE
1 | Minimalna długość cewnika min.150cm z min. 25 cm odcinkiem dystalnym dla przeprowadzenia urządzenia | x | x
2 | cewik dostępny w 2 rozmiarach 6F oraz 7F | x | x
3 | konstrukcja cewnika zapewniająca znakomitą dostarczalność - szaft proksymalny o jednolitym przekroju ( symetryczny okrągły przekrój), hydrofilne pokrycie dystalnej części na odcinku min 20 cm | x | x
4 | cewnik wykonany w technologii minmalzujacej ryzyko zahaczenia urządzenia przy wprowadzaniu do części dystalnej cewnika przedłużającego - wszystkie elementy metalowe zatopione w powłoce polimerowej w miejscu wprowadzania urządzenie do cześci dystalnej tzw."entry port" | x | x
5 | miękka atraumatyczna końcówka z markerem radiocieniującym | x | x
DODATKOWE
1 | Obecność markerów pozycjonujących umieszczonych w odległości 90cm i 100 cm od końcówki dystalnej - wskazujące moment wyjścia z cewnika prowadzącego |  | 0/5
x | x | razem: | 0-40

## KARTA PARAMETRÓW 8
ZADANIE 8 - Zestaw terapeutyczny do stentowania naczyń krętych i zmian długich - KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Prowadnik angioplastyczny
WYMAGANE
1 | średnica: 0,014” | x | x
2 | końcówka: prosta i „J” | x | x
3 | długość: 190 i 300cm | x | x
4 | różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian (przynajmniej 30 różnych niezależnie od długości i kształtu końcówki) | x | x
5 | różne sztywności części proksymalnej i środkowej | x | x
6 | dostępność prowadników specjalnych do udrożnień przewlekle zamkniętych naczyń | x | x
7 | różne rodzaje sztywności części „roboczej” prowadników do udrożnień (powyżej 10) | x | x
DODATKOWE
1 | dostępność prowadników z taperowanym tipem o średnicy 0,009”;0,010”;0,0105”;0,012” |  | 0/20
2 | dostępne prowadniki o minimum 4 średnicach końcówki (niezależnie od długości i kształtu końcówki) |  | 0/10
Stent DES do naczyń krętych i zmian długich
WYMAGANE
1 | stent o budowie slotted tube, ze stopu kobaltowo-chromowego | x | x
2 | stent ze stałym polimerem pokrywany analogiem Rapamycyny (everolimus) | x | x
3 | grubość ściany stentu max 0,0032” dla wszystkich rozmiarów | x | x
4 | duża siła radialna stentu: 24-35 PSI | x | x
5 | minimalny zakres długości dla wszystkich rozmiarów: 8-28 mm | x | x
6 | profil wejścia 0,017” | x | x
7 | RBP: min 18 atm dla wszystkich rozmiarów | x | x
8 | średnice: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm | x | x
9 | długość systemu doprowadzającego 145 cm | x | x
10 | obecność w ofercie stentów o długości 48mm | x | x
DODATKOWE
1 | długość STS – 0,65mm |  | 0/10
x | x | razem: | 0-40

## KARTA PARAMETRÓW 9
ZADANIE 9 – Zestaw terapeutyczny do poszerzania naczyń z możliwością zastosowania w restenozie i u pacjentów z cukrzycą – KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Stent DES z możliwością zastosowania w cukrzycy
WYMAGANE
2 | średnice 2,25 - 4,00 mm | x | x
3 | długość minimum od 9 mm do 30 mm | x | x
4 | lek uwalniany - pochodna rapamycyny (everolimus lub syrolimus) uwalniany z trwałego polimeru akrylowo - fluorowego lub polimeru degradowalnego | x | x
5 | profil stentu z balonem dla średnicy 3,0 mm maximum 0,040 | x | x
DODATKOWE
1 | możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną o ponad 5 % dla rozmiarów 3,00 mm do 3,5 mm i dla rozmiaru 3,5 mm do minimum 4,05 mm |  | 0/10
2 | grubość ściany stentu "stent struts" maximum 0,0034 |  | 0/5
Stent DES z możliwością zastosowania w restenozie
WYMAGANE
1 | platforma stentu platynowo - chromowa lub kobaltowo - chromowa | x | x
2 | średnice 2,25 - 4,00 mm | x | x
3 | długość minimum od 9 mm do 40 mm | x | x
4 | lek uwalniany - pochodna rapamycyny (everolimus lub syrolimus) uwalniany z trwałego polimeru akrylowo - fluorowego lub polimeru degradowalnego | x | x
5 | profil stentu z balonem dla średnicy 3,0 mm maximum 0,042 | x | x
DODATKOWE
1 | Polimer biodregradowalny |  | 0/5
2 | Wyniki badania wieloośrodkowego , prospektywnego, randomizowanego, pojedynczo zaślepionego zaprojektowanego na udowadnienie wyższości (typ superiority) u pajentów STEMI porównujących DESy II generecji |  | 0/5
3 | dodakowe pokrycie zmniejszające uwalnianie jonów metalu do ściany naczynia |  | 0/5
Cewnik balonowy tnąco-pozycjonujący
WYMAGANE
1 | Cewnik balonowy typu półpodatnego wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające balon | x | x
2 | Konstrukcja spiralnego ostrza | x | x
3 | Dostępne średnice: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 mm. | x | x
4 | Dostępne długości: 10, 15, 20 mm. | x | x
5 | RBP 20 atm. (2.0 – 2.5 mm.), 18 atm dla 3.0 mm., 16 atm. dla 3.5 mm | x | x
6 | Profil przejścia ok. 2,7 F | x | x
DODATKOWE
1 | Dopuszczony do obrotu ze znakiem CE oraz FDA dla naczyń wieńcowych i obwodowych |  | 0/2
2 | Potwierdzony w publikacjach niski poziom perforacji oraz rozwarstwienia naczynia |  | 0/4
3 | Potwierdzony w publikacjach odsetek poziomu skuteczności zabiegu w zmianach typu B2/C – powyżej 98% |  | 0/2
4 | Potwierdzony w publikacjach niski odsetek poważnych niekorzystnych zdarzeń – MACE poniżej 97% |  | 0/2
x | x | razem: | 0-40

## KARTA PARAMETRÓW 10
ZADANIE 10 - System do automatycznego przezskórnego zakładania szwu chirurgicznego naczyniowego do zamykania otworów w tętnicach po zabiegach inwazyjnych, w tym po cewnikach powyżej 8F - KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
System do automatycznego przezskórnego zakładania szwu chirurgicznego naczyniowego do zamykania otworów w tętnicach po zabiegach inwazyjnych, w tym po cewnikach powyżej 8F
WYMAGANE
1 | Dedykowane do otworów po cewnikach od 5F do 8F | x | x
2 | Działające na zasadzie klipsu nitynolowego lub szwu | x | x
DODATKOWE
1 | Możliwość zamykania otworów do 22F przy użyciu 2 systemów |  | 0/20

## KARTA PARAMETRÓW 11
ZADANIE 11 - System do zamykania otworów w tętnicach po zabiegach inwazyjnych, po cewnikach do 8F– KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
System do zamykania otworów w tętnicach po zabiegach inwazyjnych, po cewnikach do 8F
WYMAGANE
1 | System umożliwiający zamykanie otworów po introducerach 5F - 8F | x | x
2 | Dwa mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny (kanapka) i biochemiczny (kolagen) | x | x
3 | W zestawie: urządzenie zamykające, koszulka, lokalizator arteriotomii, prowadnik | x | x
4 | Wszystkie komponenty wchłanialne do 90 dni | x | x
DODATKOWE
1 | Zamykacze w dwóch rozmiarach: 6F dla wkłucia 5-6F oraz 8F dla wkłucia 7-8 F |  | 0/20

## KARTA PARAMETRÓW 12
ZADANIE 12– Zestaw do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) oraz pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR)
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Dzierżawa systemu do pomiaru IVUS/FFR
WYMAGANE
1 | aparat współpracujący z kompatybilnymi elektronicznymi (20MHz) sondami IVUS o średnicy obrazowania 20 mm, sondami elektronicznymi dedykowanymi do naczyń obwodowych (20 MHz o średnicy obrazowania 24mm oraz 10 MHz o średnicy obrazowania 60 mm) oraz mechanicznymi sondami IVUS (45 Mhz) o średnicy obrazowania 14mm oraz kompatybilnymi prowadnikami do pomiaru gradientu przezwężeniowego | x | x
2 | możliwość ultrasonografii naczyń wieńcowych i obwodowych | x | x
3 | opcja pomiaru istotności zwężenia tętnicy wieńcowej bez konieczności wywoływania hyperemii | x | x
4 | automatyczne rozpoznanie rodzaju sondy/prowadnika | x | x
6 | Możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach-przekroje wzdłużne i poprzeczne | x | x
7 | Funkcja wspomagania interpretacji światła naczyniowego oraz obrazowania obecności krwi w naczyniu | x | x
8 | Cyfrowy format przechowywania i wyszukiwania obrazów na CD, DVD, wymiennym dysku oraz centralnym serwerze szpitala -DICOM | x | x
9 | możliwość wydruku na kolorowej drukarce termicznej | x | x
10 | kolorowy monitor min 18” | x | x
11 | Możliwość uaktualniania oprogramowania | x | x
12 | Menu obsługi urządzenia m. in. w języku polskim | x | x
DODATKOWE
1 | Dzierżawy systemu do korejestracji obrazu angiograficznego z obrazem IVUS oraz korejestracją pomiarów czynnościowych bez wprowadzania pacjenta w stan hyperemii: - System korejestrujący obraz angiograficzny z obrazem IVUS uzyskanym z sondy elektronicznej IVUS, - System korejestrujący pomiarów czynnościowych bez wprowadzenia pacjenta w stan hyperemii, - System korejestrujący wyposażony w funkcje zapewniającą wizualizacje małych i krętych naczyń oraz bardzo zwężonych zmian w realnym czasie, - System korejestrujący zapewniający łatwy pomiar długości naczynia/zmiany przy użyciu sondy elektronicznej, - System korejestrujący zapewniający dokładny pomiar średnicy naczynia/zmiany, - Instalacja systemu korejestrującego i serwis wliczone w cenę dzierżawy; do wyboru Zamawiającego |  | 0/40
Elektroniczna sonda do pomiaru zmian wewnątrznaczyniowych (IVUS) w tym wewnątrz naczyń wieńcowych
WYMAGANE
1 | Sonda elektroniczna lub mechaniczna IVUS kompatybilna z aparatem do pomiaru IVUS/FFR | x | x
2 | Częstotliwość pracy do 20 MHz dla sondy elektronicznej i 45MHz dla sondy mechanicznej | x | x
3 | Możliwe wprowadzenie do światła naczynia z użyciem cewnika o śr. min. 5F (śr. wewnętrzna 0,56 cala) oraz prowadnika o max. średnicy 0,014 cala. | x | x
4 | Cewnik o długości roboczej 150 cm | x | x
5 | Dwa rodzaje systemów doprowadzających z przetwornikiem IVUS w odległości 2,5 i 10mm od końca dystalnego | x | x
6 | Niski profil wejścia nie większy niż 0.019” | x | x
Prowadnik do pomiaru FFR
WYMAGANE
1 | Prowadnik do pomiaru FFR kompatybilny z aparatem do pomiaru IVUS oraz FFR | x | x
2 | Czujnik w odległości 3 cm od części dystalnej | x | x
3 | Średnica 0.014'' (0,36mm) | x | x
4 | Pokrycie hydrofilne w części dystalnej i PTFE w części proksymalnej | x | x
5 | Końcówka prosta i zakrzywiona | x | x
6 | Możliwość pomiaru gradientu przezzwężeniowego bez wywoływania hyperemii | x | x
x | x | razem: | 0/40

## KARTA PARAMETRÓW 13
ZADANIE 13 – Cewnik balonowy do przezskórnej walwuloplastyki (PTV) – KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Cewnik balonowy do przezskórnej walwuloplastyki (PTV)
WYMAGANE
1 | długość balonu 20-60mm |  | x
2 | średnica balonu 4-30mm
3 | Dwa złote markery balonu widoczne w skopii |  | x
4 | Rozmiar intoduktora: dla średnicy balonu 20 i 22mm- 8F, dla średnicy 24 i 26mm -9F, dla śr. 28 i 30mm - 10F |  | x
5 | Cewnik balonowy o koncentrycznej budowie trzonu i balonie niepodatnym |  | x
6 | Znamionowe ciśnienie rozrywające ogólne: 6-1,5 atm |  | x
DODATKOWE
1 | Atraumatyczna końcówka |  | 0/10
2 | balony pediatryczne - do wyboru Zamawiającego |  | 0/30
x | x | razem: | 0/40

## KARTA PARAMETRÓW 14
ZADANIE 14 - Sztywny prowadnik do walwuloplastyki aortalnej - KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Sztywny prowadnik do walwuloplastyki aortalnej
WYMAGANE
1 | Prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE | x | x
2 | Długości 180cm, 260cm | x | x
3 | Średnica : 0,035” - 0,038” | x | x
DODATKOWE
1 | Do wyboru końcówki: a. miękka o długości 6cm: prosta lub J 3mm, b. prosta : 1cm lub 3,5cm długości |  | 0/20

## KARTA PARAMETRÓW 15
ZADANIE 15 - Zestaw do angioplastyki przewlekłych udrożnień (CTO) – KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Prowadnik angioplastyczny do CTO podstawowy
WYMAGANE
1 | Średnica 0.014” | x | x
2 | Prowadnik wykonany ze stali 316L | x | x
3 | Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip | x | x
4 | Dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika | x | x
5 | Sztywność końcówki 0,5g i 0,7g | x | x
6 | Dostępne długości: 180 cm i 300 cm | x | x
7 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej | x | x
** Wykonawca oferuje wszystkie długości oferowane przez producenta
Prowadnik angioplastyczny do CTO specjalny
WYMAGANE
1 | Średnica 0.014” | x | x
2 | Dostępne długości: 180 cm, 190 cm i 300 cm | x | x
3 | Prowadnik wykonany ze stali 316L | x | x
4 | Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip | x
5 | Dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika | x | x
6 | Dostępne prowadniki o sztywnościach końcówki: 0.5 g, 0.6g, 0.8g, 1.0g, 3g, 3.5g, 4.5g, 6g, 9g, 12g | x | x
7 | Kształt końcówki: prosta i „J” | x | x
8 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej | x
9 | Dostępny prowadnik z taperowaną końcówką do 0,009” | x | x
DODATKOWE
1 | Powłoka hydrofilna z płaszczem polimerowym i częścią dystalną pokrytą silikonem |  | 0/5
** Wykonawca oferuje wszystkie długości oferowane przez producenta
Prowadnik angioplastyczny do CTO sterowalny
WYMAGANE
1 | Średnica 0,014” | x | x
2 | Prowadnik wykonany ze stali 316L | x | x
3 | Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu | x | x
4 | Pokrycie hydrofilne na dystalnych 40 lub 170 cm | x | x
5 | Sztywności końcówki 1,7g, 3,0g, 3,5g, 4,5g | x | x
6 | Dostępne długości: 190cm, 300cm i 330cm | x | x
7 | końcówka robocza taperowana do 0,010”; 0,011”; 0,012” | x | x
8 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej | x | x
DODATKOWE
1 | Dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika |  | 0/5
2 | Końcówka cieniująca 15 cm ( platyna ) |  | 0/5
** Wykonawca oferuje wszystkie długości oferowane przez producenta
Mikrocewnik do CTO
WYMAGANE
1 | Posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,6 F i dystalnej 1,9 F oraz tip o średnicy 1,4F | x | x
2 | Dostępny w długości 135 cm i 150 cm | x | x
3 | Posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 70 cm szaftu (dla mikrocewnika o długości 135 cm) i 85 cm (dla mikrocewnika o długości 150 cm) | x | x
4 | Posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę | x | x
5 | Kanał wewnętrzny pokryty PTFE, o średnicach: dystalnie 0.017”, proksymalnie 0.022” | x | x
6 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | x | x
7 | oplot wykonany z 18 drutów stalowych | x | x
8 |  | x | x
DODATKOWE
1 | końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi dzięki zawartości proszku wolframowego |  | 0/5
** Wykonawca oferuje wszystkie długości oferowane przez producenta
Mikrocewnik do CTO specjalny do techniki retrograde
WYMAGANE
1 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | x | x
2 | Posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F | x | x
3 | Mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym | x | x
4 | Dostępny w długościach 135 cm i 150 cm | x | x
5 | Średnica wewnętrzna końcówki 0,015” | x | x
6 | Średnica wewnętrzna szaftu 0,018” | x | x
7 | maksymalne ciśnienie 300 psi | x | x
8 |  | x | x
DODATKOWE
1 | polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu |  | 0/10
** Wykonawca oferuje wszystkie długości oferowane przez producenta
Cewnik balonowy do CTO 0,85mm
WYMAGANE
1 | Cewnik typu rapid exchange, niskopodatny | x | x
2 | Średnica balonu 1,0 mm przy RBP | x | x
3 | profil przejścia 0,0195” | x | x
4 | Długości balonu 10 i 15 mm | x | x
5 | Ciśnienie RBP 23 bar | x | x
6 | profil wejścia 0,016” | x | x
7 | średnica balonu 0,85 mm przy ciśnieniu nominalnym | x | x
8 | w zestawie inflator wysokociśnieniowy 40 i 55 ATM | x | x
DODATKOWE
1 | szaft w części proksymalnej - stalowy hypotube, w części dystalnej polymer, balon wykonany z poliamidu |  | 0/10
x | x | razem: | 0-40

## KARTA PARAMETRÓW 16
ZADANIE 16 - Zestaw do angioplastyki z trudnym dostępem promieniowym, z krętymi, zwapniałymi zmianami i do bifurkacji– KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Specjalistyczny zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej z cienką koszulką hydrofilną
WYMAGANE
1 | Zestawy 5 Fr, 6 Fr oraz 7 Fr o zredukowanej o 1 Fr średnicy zewnętrznej zachowujące odpowiednie dla 5 Fr, 6 Fr oraz 7Fr światło wewnętrzne |  | x
2 | zestaw z cienką koszulką hydrofilną o długości 10 lub 16 cm |  | x
3 | w zestawie miniprowadnik 45 cm lub 80 cm o średnicy 0,021”,0,018” lub 0,025”oraz igła 20g , 21g lub 22g |  | x
4 | Średnica wewnętrzna koszulki 5 Fr : 1,89 mm, koszulki 6 Fr: 2,22 mm, koszulki 7Fr: 2,55 mm |  | x
5 | Średnica zewnętrzna koszulki 5 Fr : 2,13 mm, koszulki 6 Fr: 2,46 mm, koszulki 7 Fr: 2,79 mm |  | x
DODATKOWE
1 | do wyboru prowadnik stalowy lub nitinolowy |  | 0/5
Cewnik balonowy do zmian krętych i zwapniałych semi-compliant
WYMAGANE
1 | Cewnik w systemie Rapid exchange semi-compliant |  | x
2 | Balon wykonany z Nylonu |  | x
3 | Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm |  | x
4 | Zakres średnic: 1,0-4,0 mm |  | x
5 | Profil wejściowy 0.41 mm dla 1.00-1.50 mm; 0.43 dla pozostałych średnic |  | x
6 | Profil przejścia 0.023” (0.58mm) dla średnicy 1.00mm |  | x
7 | Balony 1.00-2.00 dwukrotnie składane, pozostałe trzykrotnie |  | x
8 | Kompatybilne z cewnikami 4 Fr i prowadnikiem 0.014” |  | x
DODATKOWE
1 | Dostępny balon o wymiarach 1,0 x 5mm |  | 0/10
2 | Shaft proksymalny 0.64 mm, środkowy 0.84mm, dystalny: dla 1.00-1.50 - taperowany 0.79-0.89mm, dla 2.00-4.00 - 0.87mm |  | 0/5
Stent DES
WYMAGANE
1 | Stent DES kobaltowo-chromowy uwalniający substancję antyproliferacyjną Sirolimus |  | x
2 | stent o budowie otwartokomórkowej, komórki połączone 2 konektorami co umożliwia znaczne poszerzenie oczka do bocznicy |  | x
3 | powierzchnia komórki stentu 4.57mm2 (dla średnicy 3.0 mm) |  | x
4 | możliwość doprężenia stentu do 5,8 mm (dla średnic 3.5-4.0mm)
5 | zakres długości: 9 ,12, 15, 18, 24, 28, 33, 38 mm
6 | zakres średnic: 2,25 - 4,0
7 | grubość ścianki stentu: 80 um
DODATKOWE
1 | wymagany krótki czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej (1 miesiąc ) potwierdzony w ulotce |  | 0/20
x | x | x | 0/40

## KARTA PARAMETRÓW 17
ZADANIE 17 - Zestaw do zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu PFO i ASD – KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Okludery do zamykania drożnego otworu owalnego (PFO)
WYMAGANE
1 | Budowa okludera w kształcie dwóch dysków z nitynolu | x | x
2 | Dostępność średnic dysku prawostronnego 18, 25, 30, 35 mm do wyboru zamawiającego | x | x
3 | Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające o średnicy 9F dla implantów o średnicach dysku prawostronnego 18, 25, 30 i 35 mm | x | x
4 | Gwarantowana w trakcie zaplanowanej sesjii zamykania ubytków (2-4zabiegi) pełna rozmiarówka okluderów do każdego zabiegu | x | x
5 | Zapewnienie wsparcia przez przedstawiciela Oferenta oraz w razie potrzeby obecności proktora przy zaplanowanej sesji zamykania ubytków przez cały czas trwania umowy | x | x
DODATKOWE
1 | Możliwość prowadzenia implantu przez koszulki dostarczające o średnicy 8F dla implantów o średnicach dysku prawostronnego 18, 25, 30 mm |  | 0/30
Okludery do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu II (ASD II)
WYMAGANE
1 | Budowa okludera w kształcie dwóch dysków z nitynolu | x | x
2 | Dostępne rozmiary w zakresie od 4mm do 40mm, umożliwiające zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych ubytków | x | x
3 | W zakresie średnic od 4mm do 20mm wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnących co 1mm | x | x
4 | W zakresie średnic od 20mm do 40mm wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnących co najwyżej co 2 mm. | x | x
5 | Możliwość wprowadzania implantu przez koszulki dostarczające o wielkości: od 4 do 10 mm koszulka 6F; od 11 do 17 mm koszulka 7F; od 18 do 19 mm koszulka 8F; od 20 do 24 mm koszulka 9F; od 26 do 30 mm koszulka 10F, od 32 do 40 mm koszulka 12F | x | x
6 | Gwarantowana w trakcie zaplanowanej sesjii zamykania ubytków (2-4zabiegi) pełna rozmiarówka okluderów do każdego zabiegu | x | x
7 | Zapewnienie wsparcia przez przedstawiciela Oferenta oraz w razie potrzeby obecności proktora przy zaplanowanej sesji zamykania ubytków przez cały czas trwania umowy | x | x
DODATKOWE
1 | Samocentralizacja okludera w ubytku |  | 0/5
Systemy dostarczające i uwalniające okludery
WYMAGANE
1 | Systemy dostarczające kompatybilne z rodzajem okludera (PFO lub ASD) i jego wielkością | x | x
2 | Dostępne systemy z koszulkami dostarczającymi o średcy 8F- 9F dla okludera PFO i 6F-12F dla okludera ASD, do wyboru zamawiającego | x | x
3 | Gwarantowana w trakcie zaplanowanej sesjii zamykania ubytków (2-4 zabiegi) pełna rozmiarówka sprzętu niezbędnego do doprowadzenia i uwolnienia odpowiedniego okludera | x | x
4 | Zapewnienie wsparcia przez przedstawiciela Oferenta oraz w razie potrzeby obecności proktora przy zaplanowanej sesji zamykania ubytków przez cały czas trwania umowy | x | x
Cewniki balonowe do pomiaru wielkości ubytków
WYMAGANE
1 | Balony z możliwością pomiaru ubytków w pełnym zakresie rozmiarów | x | x
2 | Niski profil | x | x
3 | Rozmiary: 18 mm , 24mm i 34 mm. | x | x
4 | Gwarantowana w trakcie zaplanowanej sesjii zamykania ubytków (2-4 zabiegi) pełna rozmiarówka sprzętu niezbędnego do zwymiarowania ubytku | x | x
5 | Zapewnienie wsparcia przez przedstawiciela Oferenta oraz w razie potrzeby obecności proktora przy zaplanowanej sesji zamykania ubytków przez cały czas trwania umowy | x | x
DODATKOWE
1 | Stabilność po wypełnieniu ubytku |  | 0/5
Prowadnik sztywny do użytku z okluderami
WYMAGANE
1 | Bardzo sztywny prowadnik typ exchange do użytku z okluderami | x | x
2 | Średnica 0.035 cala | x | x
3 | Długość 260 cm | x | x
4 | Końcówka prowadnika 3mm „J”, 1,5mm „J” | x | x
x | x | razem: | 0-40

## KARTA PARAMETRÓW 18
ZADANIE 18– Zestaw do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej HD (IVUS HD) – KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Dzierżawa konsoli do IVUS HD kompatybilnej z cewnikiem
WYMAGANE
1 | Konsola do obrazowania IVUS HD kompatybilna z cewnikiem | x | x
2 | Interaktywna, kompaktowa konsola | x | x
3 | Ekran dotykowy umożliwiający szybkie wykonywanie analiz | x | x
4 | Wysoka rozdzielczość i głębokość penetracji umożliwiająca wizualizację całej ścianki naczynia | x | x
5 | Obrazy światła i ścianek naczyń o wysokiej dokładności, bez konieczności wypłukiwania kontrastu | x | x
Cewnik HD IVUS kompatybilny z konsolą
WYMAGANE
1 | Cewnik HD IVUS kompatybilny z konsolą | x | x
2 | głowica mechaniczna 60/40 MHz; dwie częstotliwości na jednym cewniku | x | x
3 | czas trwania impulsu (usec) – 0,034 | x | x
4 | rozdzielczość osiowa (µm) – 40 µm | x | x
5 | rozdzielczość poprzeczna (µm) – 90 µm | x | x
6 | penetracja tkanek miękkich (mm) >2,5 mm | x | x
7 | prędkość (pullback) - (mm/s) – 0,5-10 mm/s | x | x
DODATKOWE
1 | maksymalna długość (pullback) –(mm) – 120 mm |  | 0/10
2 | separacja ramki (µm) – 17 do 170 µm |  | 0/10
Dzierżawa konsoli kompatybilnej z Micro Cewnikiem FFR
WYMAGANE
1 | Konsola kompatybilna z Micro Cewnikiem FFR | x | x
2 | Połączenie pomiędzy cewnikiem i systemem posiada łącze optyczne | x | x
3 | Pochodzące z czujnika sygnały ciśnienia są przetwarzane przez konsolę, która wyświetla w czasie rzeczywistym dane: Pd/ Pa , FFR | x | x
Micro Cewnik FFR
WYMAGANE
1 | Micro Cewnik FFR kompatybilny z konsolą | x | x
2 | Cewnik o pojedynczym świetle typu monorail z portem RX przeznaczony do użytkowania ze standardowymi prowadnikami o średnicy 0,014 cala ( 0,36 mm) w naczyniach tętniczych | x | x
3 | długość całkowita 335 cm | x | x
4 | długość robocza 150 cm | x | x
5 | trzon dystalny typu monorail 26 cm z czujnikiem ciśnienia 5 mm od końcówki dystalnej | x | x
6 | trzon dystalny o kształcie eliptycznym o wymiarach 1,68 x 1,91 F ( 0,020 cala x 0,025 cala) do 10 mm od końca dystalnego | x | x
7 | profil maksymalny 2,7 F (0,035 cala) w lokalizacji czujnika ciśnienia | x | x
8 | trzon położony proksymalnie od odcinka monorail o wymiarze 2,4 F umożliwiający stosowanie cewników prowadzących od 5 F | x | x
DODATKOWE
1 | Znaczniki umieszczone w odległości 80 i 100 cm od końca dystalnego |  | 0/10
2 | W czujniku ciśnienia zastosowana optyczna technologia pomiarowa |  | 0/10
x | x | razem: | 0-40

## KARTA PARAMETRÓW 19
ZADANIE 19 - Zestaw do koherentnej tomografii optycznej (OCT) oraz pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR) – KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Cewnik do OCT
WYMAGANE
1 | Cewnik współpracujący z konsolą do OCT,FFR,RFR | x | x
2 | Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0.014” | x | x
3 | Cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 Fr | x | x
4 | Długość użytkowa sondy 135 cm | x | x
5 | Shaft 2.7 Fr | x | x
6 | Przepłukiwany kontrastem | x | x
7 | Dostępne długości pullback 54mm lub 74 mm | x | x
8 | Sensor umieszczony 29 mm od wierzchołka dystalnego | x | x
9 | 3 znaczniki rentgenowskie dla lepszego pozycjonowania (na końcu dystalnym, przy soczewce i proksymalnie 50 mm od soczewki) | x | x
10 | Dostarcza światło podczerwone o długości fali 1300nm | x | x
DODATKOWE
1 | W zestawie sterylna, teleskopowa osłona modułu sterującego jednorazową sondą i 3ml zakręcana strzykawka do przepłukiwania |  | 0/10
2 | Sonda pokryta warstwą hydrofilną |  | 0/10
Prowadnik do pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR)
WYMAGANE
1 | Prowadnik do pomiaru FFR współpracujący z konsolą do OCT, FFR,RFR | x | x
2 | Długośc prowadnika 175 cm | x | x
3 | Prowadnik pomiarowy zbudowany na bazie prowadnika angioplastycznego typu Ballance Middle Weight (BMW) | x | x
4 | Końcówka platynowa dystalna, dobrze widoczna w skopii RTG do manulanego kształtowania 3 cm | x | x
5 | Sensor ciśnienia umieszczony za znacznikiem rtg | x | x
6 | Prowadnik przystosowany do pomiaru FFR,RFR,CFR, IMR oraz termodylucji | x | x
7 | Prowadnik bezprzewodowy – dane przesyłane z prowadnika do aparatu pomiarowego w technologii radiowej | x | x
DODATKOWE
1 | Powłoka PTFE na części sztywnej |  | 0/10
2 | Powłoka hydrofilna na częsci elastycznej |  | 0/10
Dzierżawa konsoli do OCT, FFR i RFR
WYMAGANE
1 | Konsola kompatybilna z cewnikiem do OCT oraz prowadnikiem do FFR i RFR umożliwiająca ich pomiary i ocenę | x | x
x | x | razem: | 0-40

## KARTA PARAMETRÓW 20
ZADANIE 20 - Stentgraft do naczyń wieńcowych – KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Stentgraft do naczyń wieńcowych
WYMAGANE
1 | Stent chromowo – kobaltowy pokryty pasywną powłoką z węglika krzemu | x | x
2 | Dostępne długości: 15; 20; 26 mm. | x | x
3 | Dostępne średnice: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm | x | x
4 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (2.5 – 4.0 mm.,) i 6F (4.5 – 5.0 mm.) | x | x
5 | Długość systemu dostarczania 140 cm | x | x
DODATKOWE
1 | Pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione) |  | 0/10
2 | Grubość pokrycia 90 µm |  | 0/10
3 | Crossing profile 1,19 mm (0,046”) dla średnicy 3.0 mm |  | 0/10
4 | Różne grubości strut’ów stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej) |  | 0/10
x | x | razem: | 0-40

## KARTA PARAMETRÓW 21
ZADANIE 21 - Zestaw terapeutyczny do stentowania naczyń , w tym bifurkacji - KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Stent DES
WYMAGANE
1 | stent wieńcowy kobaltowo-chromowy uwalniający Sirolimus |  | x
2 | polimer ulegający biodegradacji |  | x
3 | średnice stentu: 2,0;2,25;2,5;2,75;3,0;3,25;3,5;3,75;4,0;4,5;5,0mm |  | x
4 | długości stentu: 8;10;12;15;18;22;25;29;34;36;40mm |  | x
7 | Wymagane ciśnienie: nominalne 8 atm, RBP 14 atm |  | x
DODATKOWE
1 | profil przejścia dla stentu o średnicy 3,0 mm - 0,034” |  | 0/20
Stent DES do bifurkacji
WYMAGANE
1 | stent wieńcowy kobaltowo-chromowy uwalniający Sirolimus dedykowany do bifurkacji |  | x
2 | polimer ulegający biodegradacji |  | x
3 | wykonany w technologii slotted tube |  | x
4 | montowany na balonie wysokociśnieniowym o zróżnicowanej średnicy |  | x
5 | średnica proksymalna od 3,5 mm do 4,5 mm |  | x
6 | średnica dystalna od 2,5 mm do 3,75 mm |  | x
DODATKOWE
1 | system doprowadzający wykorzystujący jeden prowadnik, 3 markery pozycjonujące |  | 0/10
2 | długość: 16, 19, 24 mm |  | 0/10
x | x | razem: | 0/40

## KARTA PARAMETRÓW 22
ZADANIE 22 - Cewnik balonowy do kontrapulsacji - KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Cewnik balonowy do kontrapulsacji
WYMAGANE
1 | Balon do kontrapulsacji światłowodowy kompatybilny z pompą Maquet |  | x
2 | pojemność 40cc na cewniku 7,5Fr dla pacjentów o wzroście powyżej 152cm |  | x
3 | pojemność 50cc na cewniku 8Fr dla pacjentów o wzroście powyżej 162cm |  | x
4 | konstrukcja membrany balonu typu ,,folded designe” |  | x
DODATKOWE
1 | dostępne w ofercie 5 różnych pojemności |  | 0/10
2 | 2 markery RTG na końcach balonu |  | 0/10
3 | kanał centralny o średnicy 0,027 |  | 0/10
4 | zestaw do wprowadzania metodą bezkoszulkową lub z koszulką |  | 0/10
x | x | razem: | 0-40