## ZAŁ NR 2 MODYF. ZP 220 06 24
Zadanie nr 1
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 24 miesiące (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nawa producenta i nazwa wyrobu | Numer katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | Biologiczny zestaw testowy do sterylizacji parowej | Kompatybilny z autoczytnikiem do inkubowania wskaźników biologicznych do sterylizacji parą wodną 3M 490 będącym na wyposażeniu zamawiającego. O szybkim odczycie do pary wodnej. Zapewniający ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 24 minutach inkubacji. Zawierający wskaźnik biologiczy i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu. Wskaźnik posiadający wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera". Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. W opakowaniu 24 zestawy testowe i 5 wskaźników kontrolnych. | zestaw (24 +5) | 600 |  |  | 23 | 0 | 0
2 | Biologiczny zestaw testowy do sterylizacji tlenkm etylenu | Kompatybilny z autoczytnikiem do inkubowania wskaźników biologicznych 3M 390G będącym na wyposażeniu zamawiającego. O szybkim odczycie do tlenku etylenu. Zapewniający oststeczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku. Opisy wskaźników w języku polskim. Każdy pojedynczy zestaw zawierający jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wsaźników. W opakowaniu 25 zestawów i 25 kontroli. | zestaw (25 + 25) | 50 |  |  | 23 | 0 | 0
3 | Biologiczny wskaźnik do sterylizacji parowej cykle 121 C | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do sterylizaji parowej, symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny. Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 60- 120 min. inkubacji. Wskaźnik biologiczny zapewniający ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny fluorescencyjny w autoczytniku widoczny za pomocą znaku "+" lub "-". Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Opakowanie : 25zestawów + 25 fiolek (50 szt). Kompatybilność wskaźnika z autoczytnikiem posiadanym przez szpital 3M Auto Reader. | zestaw (25 + 25) | 30 |  | 0 | 23 | 0 | 0
4 | Integrator parowy wskaźnik chemiczny typu V do sterylizacji parowej | Wskaźnik do kontroli procesu sterylizacji parowej z przesuwalną substancją wskaźnikową. Spełniający normę PN-EN 867. Do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną. Nie wymagający interpretacji zmiany koloru. W opakowaniu maksymalnie 500 sztuk. | sztuka | 20000 |  | 0 | 23 | 0 | 0
5 | Wskaźnik chemiczny paskowy do sterylizacji parowej | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typu 4 do pary wodnej. O liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej. Do zastosowania we wszystkich rodzajach pakietów bez konieczności umieszczania go w dodatkowym opakowaniu papierowo-foliowym chroniącym przed zabrudzeniem. Spełniający normę PN-EN 867. W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 500 sztuk. | sztuka | 400000 |  |  | 23 | 0 | 0
6 | Wskaźnik chemiczny paskowy do sterylizacji tlenkiem etylenu | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typu IV do tlenku etylenu. O liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej. Zmiana koloru łatwa do interpretacji bez konieczności umieszczania go w dodatkowym opakowaniu papierowo-foliowym chroniącym przed zabrudzeniem. Spełniający normę PN-EN 867. W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 500 sztuk. | sztuka | 50000 |  |  | 23 | 0 | 0
7 | Wskaźnik do sterylizacji BOWIE DICK pakiet gotowy jednorazowy | Pakiet jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick, stymulujący pakiet porowaty, nowej technologii z dodatkowym osobnym arkuszem wczesnego ostrzegania, wykrywającym nieprawidłowości wyniku arkusza testowego. Bez zawartości ołowiu. Arkusze testowy i wczesnego ostrzegania zapewniające łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku. Zmiana koloru z żółtego na czarny. Spełniający normę PN-EN 867. W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 10 sztuk. | sztuka | 4600 |  |  | 23 | 0 | 0
8 | Wskaźnik biologiczny do sterylizacji plazmowej | W pełni kompatybilny ze sterylizatorem plazmowym Sterrad 100NX. Fiolkowy wskaźnik biologiczny z ostatecznym odczytem wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik posiadający wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszenia". Na fiolce repozycjonowalna, nie rwąca się nalepka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Do odczytu w autoczytniku 490H Attest Auto Reader H2O2 BI będącym na wyposażeniu zamawiającego. W opakowaniu maksymalnie 50 testów. | sztuka | 6000 |  | 0 | 23 | 0 | 0
9 | Wskaźnik chemiczny paskowy wieloparametrowy do sterylizacji plazmowej | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny, typ 4, do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Substancja wskaźnikowa w okienku odczytu podzielonym na dwa pola akceptacji (wynik nieprawidłowy/ prawidłowy), zmieniająca kolor np. z niebieskiego na różowy. Technologia odczytu umożliwiająca kontrolę penetracji nadtlenku wodoru przez pola odczytu. W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 250 sztuk. | sztuka | 16000 |  | 0 | 23 | 0 | 0
10 | Wskaźnik chemiczny paskowy TYP IV do sterylizacji plazmowej | Wskaźnik chemiczny paskowy do sterylizacji plazmowej w pełni kompatybilny ze sterylizatorem plazmowym Sterrad 100 NX. W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 250 sztuk. | sztuka | 8000 |  | 0 | 23 | 0 | 0
11 | Wskaźnik chemiczny taśmowy do sterylizacji plazmowej | W pełni kompatybilny ze sterylizatorem plazmowym Sterrad 100. Długość jednej rolki 55 metrów (+/-1metr). | sztuka | 72 |  | 0 | 23 | 0 | 0
Razem wartość materiałów | [5 empty] | 0 | x | x | 0 | x | x
Zadanie nr 2
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 24 miesiące (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nawa producenta i nazwa wyrobu | Numer katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | Kaseta Sterrad 100NX | Kaseta do sterylizatora plazmowego Sterrad 100NX zawierająca czynnik sterylizujący 58-59,6% nadtlenku wodoru. Kaseta zabezpieczona wskaźnikiem chemicznym obrazującym ewentualną ekspozycję nadtlenku wodoru. Opakowanie max 2 sztuki.WYRÓB MEDYCZNY | sztuka | 600 |  |  | 8 | 0 | 0
Razem wartość materiałów | [5 empty] | 0 | x | x | 0 | x | x | x