## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 4 - Stabilizacja przeznasadowa kręgosłupa lędźwiowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Stabilizacja przeznasadowa kręgosłupa lędźwiowego - wszystkie implanty muszą posiadać system mocowania oparty na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby - śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o co najmniej 35 stopni - nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta - możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji - gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania śruby - ujemny kąt pióra gwintu śruby zapewniający zwiększoną siłę zerwania śruby - wielokątowe śruby tulipanowe, dostępne w co najmniej dwóch rodzajach: a. śruby o walcowym kształcie gwintu z samogwintującym początkiem śruby, dostępne w co najmniej siedmiu rozmiarach średnicy od 4,0 mm do 8,5 mm i długości od 20 mm do 90 mm b. zmienny walcowo – stożkowy kształt gwintu (zmienna średnica sruby) dostępne w co najmniej czterech rozmiarach średnicy od 5,5 mm do 7,0 mm i długości od 30 mm do 100 mm - w zestawie śruby monoaksjalne o średnicy od 4.0 mm do 8.5 mm i długości od 25 mm do 90 mm - haki pedikularne, laminarne oraz ofsetowe w różnych wielkościach podstaw i wysokościach dostępne w minimum 37 konfiguracjach - średnica pręta 5,5 mm (pręt gładki ) - łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta bez konieczności doginania elementów łącznika, - w zestawie dostępne pręty proste w rozmiarach od 30 mm do 150 mm - w zestawie dostępne pręty anatomicznie zagięte w rozmiarach od 35 mm do 95 mm - możliwość zastosowania śrub wyciągowych wielokątowych - w zestawie śruby o zmiennej średnicy pióra gwintu do talerzy biodrowych oraz bloki biodrowo-krzyżowe - w zestawie łącznik poprzeczny zintegrowany z prętami. - klatka międzykręgowa TLIF kształt typu banan ze zintegrowanym zawiasem, radiologiczne znaczniki. Dwa rozmiary podstawy implantu będącej w bezpośrednim kontakcie z blaszką graniczną o wymiarach 10 mm x 28 mm, 11 mm x 33 mm, wysokość implantów 7 mm -17 mm w dziewięciu rozmiarach
1.1 | Śruba transpedikularna | 200 | szt. |  |  | 8%
1.2 | Nakrętka | 200 | szt. |  |  | 8%
1.3 | Pręt | 50 | szt. |  |  | 8%
1.4 | Poprzeczka | 10 | szt. |  |  | 8%
1.5 | Klatka międzytrzonowa | 10 | szt. |  |  | 8%
1.6 | In-line extention clamps | 1 | szt. |  |  | 8%
1.7 | Offset connectors | 10 | szt. |  |  | 8%
1.8 | Illiac connectors | 1 | szt. |  |  | 8%
1.9 | Y offset connectors | 1 | szt. |  |  | 8%
1.10 | Śruba transpedikularna DOD | 10 | szt. |  |  | 8%
2 | Stabilizacja MIS śrubami przesnasadowymi z możliwością przezskórnego podawania cementu kostnego do trzonu kręgu kręgosłupa - śruby wieloosiowe, samogwintujące o podwójnym zwoju gwintu - średnica śrub 5.5 mm, 6.5 mm i 7.5 mm - długość śrub od 35 mm do 60 mm co 5 mm - ruchomość trzpienia śruby wobec kielicha śruby 30 stopni od osi pionowej - stałą średnica trzpienia śruby - fenestrowanie śruby zrealizowane co 90 stopni w celu równomiernego rozprowadzenia cementu kostnrgo w trzonie - wszystkie śruby posiadają system mocowania oparty na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby - śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o co najmniej 35 stopni - nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta - w zestawie śruby hydroxyapatytowe w średnicach 5.5, 6.5 mm i długościach 35-55 mm, - możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji - kaniula do podawania cementu o objętości 3 cm3 - przepychacz kaniuli oznaczony liniami oznaczającymi objętość podawanego cementu
2.1 | Śruba przezskórna, perforowana | 20 | szt. |  |  | 8%
2.2 | Nakrętka | 20 | szt. |  |  | 8%
2.3 | Pręt | 10 | szt. |  |  | 8%
2.4 | Drut Kirschnera | 10 | szt. |  |  | 8%
2.5 | Kaniula do cementu | 20 | szt. |  |  | 8%
2.6 | Popychacz do kaniuli | 20 | szt. |  |  | 8%
2.7 | Cement | 10 | szt. |  |  | 8%
2.8 | Podajnik do cementu | 10 | szt. |  |  | 8%
2.9 | Igła Jamshidi | 10 | szt. |  |  | 8%
2.10 | Mikser do cementu | 10 | szt. |  |  | 8%
Razem