## cz.8
|  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Częśc nr 8 Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego wraz z kompatybilną endoprotezą zawiasową
Nr grupy | L.p. | Nazwa | Opis techniczny | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego
ELEMENTY REWIZYJNE
A08 | 1 | Element udowy rewizyjny | Komponent udowy ze stopu CoCrMr typu półzwiązanego dostępny w min 6 rozmiarach, którego konstrukcja którego pozwala na przykręcenie metalowych augmentów do wypełniania ubytków kostnych kłykcia przyśrodkowego i bocznego w części tylnej i dystalnej. Konstrukcja komponentu udowego pozwala na zamocowanie do niego trzpieni śródszpikowych | 10 |  | 8
A08 | 2 | Element piszczelowy rewizyjny | Komponent piszczelowy wykonany ze stopu CoCrMo lub stopu tytanu, w min. 6 rozmiarach, którego konstrukcja pozwala na zamocowanie trzpieni śródszpikowych oraz przykręcenie augmentów uzupełniających ubytki kostne kłykcia przyśrodkowego i bocznego | 10 |  | 8
A08 | 3 | Wkładka rewizyjna | Wkładki polietylenowe typu półzwiązanego, asortyment obejmuje min, 4 grubości wkładek, nie jest wymagane dostarczenie wkładek z polietylenu cross-linkowanego | 5 |  | 8
A08 | 4 | Podkładka udowa | Augmenty metalowe, przykręcane do komponentu udowego – tylne i dystalne o min. dwóch grubościach | 15 |  | 8
A08 | 5 | Podkładka piszczelowa | Augmenty piszczelowe wykonane z metalu w formie bloków o przekroju prostokątnym, przykręcane do tacy piszczelowej, wymagane jest dostarczenie augmentów w min. dwóch grubościach | 10 |  | 8
A08 | 6 | Trzpień przedłużający cementowy i/lub bezcementowy | Trzpienie śródszpikowe kompatybilne z komponentem udowym oraz piszczelowym w dwóch różnych długościach; asortyment musi obejmować trzpienie o średnicach w zakresie min. od 10 do 20 mm | 25 |  | 8
A08 | 7 | Offset | Adaptery offsetowe lub podobne rozwiązane umożliwiające przesunięcie osi trzpienia śródszpikowego względem osi dedykowanych połączeń w komponencie udowym i piszczelowym. | 15 |  | 8
A08 | 8 | Augment stożokowy | Augmenty typu stożkowego (tzw. cone, sleeve) lub podobne pozwalajace na usupełnienie ubytków kości udowej i piszczelowej, kompatybilne z rewizyjnymi komponentami piszczelowymi i udowymi zarówno półzwiązanymi jak i związanymi | 5 |  | 8
ELEMENTY ZAWIASOWE
A08 | 9 | Element udowy rewizyjny zawiasowy | Element udowy w co najmniej 4 rozmiarach, wymagana kompatybilność z komponentami wymienionymi w pozycjach 4-6 | 5 |  | 8
A08 | 10 | Element piszczelowy rewizyjny zawiasowy | Element piszczelowy w co najmniej 4 rozmiarach, wymagana kompatybilność z komponentami wymienionymi w pozycjach 5-8 | 5 |  | 8
A08 | 11 | Mechanizm artykulacji endoprotezy związanej typu "rotating hinge" | Kompletny mechanizm artykulacji typu "rotating hinge" wraz z asortymentem polietylenowych wkładów piszczelowycg obejmującym przynajmniej cztery grubości wkładek. W ofercie proszę wyszczególnić i wycenić wszystkie elementy niezbędne do połączenia komponentu udowego i piszczelowego zgodnie z techniką operacyjną (łącznie z wkładką piszczelową); nie jest wymagane dostarczenie komponentów z polietylenu cross-linkowanego | 5 |  | 8
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego
Całkowita wartość zamówienia
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | Komplet instrumentarium dostarczany w ciągu 48 godzin na wezwanie Zamawiajacego. Wymagane dostarczenie kompatybilnych zestawów narzędzi, tj. narzędzia do kolana związanego mają stanowić uzupełnienie zestawu narzędzi do kolana rewizyjnego
Napędy: |  | Dostarczane razem z instrumentarium
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe
Dostawy |  | Komplet implantów dostarczany wraz z instrumentarium, wymagana weryfikacja kompletacji systemu przez przedstawiciala dostawcy min 6 h przed rozpoczęciem zabiegu, zgodnie z przepisami wewnętrznymi Zamawiającego