PAKIET NR 8

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Defibrylator przenośny |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Zasilanie |
| 1. | Bateryjne/ akumulatorowe | Tak, podać |  |
| 2. | Akumulator litowo- jonowy – 2 szt. | Tak, podać |  |
| 3. | Zasilacz AC 230 V 50 Hz ± 10% | Tak, podać |  |
| 4. | Średni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) min. 6 godzin | Tak, podać |  |
| 5. | Ilość defibrylacji z energią 200 J przy pracy z baterii, min. 400 | Tak, podać |  |
| 6. | Możliwość ładowania akumulatorów z AC 230 V 50 Hz ± 10% | Tak, podać |  |
| III. | Funkcje / cechy |
| 1. | Urządzenie przenośne | Tak, podać |  |
| 2. | Ciężar monitora z możliwością defibrylacji max. 10 kg | Tak, podać |  |
| 3. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia | Tak, podać |  |
| IV. | Monitorowanie funkcji życiowych : EKG |
| 1. | Ilość kanałów EKG min. 12 | Tak, podać |  |
| 2. | Interpretacja i analiza przebiegu EKG w zależności od wieku pacjenta | Tak, podać |  |
| 3. | Pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym odprowadzeniu EKG | Tak, podać |  |
| V. | Monitorowanie funkcji życiowych: SpO2 Pomiar saturacji krwi tętniczej |
| 1. | Zakres pomiaru min. 50-100% | Tak, podać |  |
| 2. | Technologia Massimo | Tak, podać |  |
| 3. | Czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec | Tak, podać |  |
| VI. | Monitorowanie funkcji życiowych: NIBP Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |
| 1. | Zakres pomiaru min. 40-210 mm Hg | Tak, podać |  |
| 2. | Tryb ręczny i automatyczny | Tak, podać |  |
| 3. | Metoda pomiaru: oscylometryczna | Tak, podać |  |
| VII. | Defibrylacja |
| 1. | Łyżki defibrylatora dla dorosłych i dla dzieci | Tak, podać |  |
| 2. | Elektrody defibrylująco- stymulująco- monitorujące min. 2 kpl. | Tak, podać |  |
| 3. | Defibrylacja ręczna | Tak, podać |  |
| 4. | Defibrylacja półautomatyczna AED | Tak, podać |  |
| 5. | Zakres dostarczanej energii min. 5-360 J | Tak, podać |  |
| 6. | Ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej min. 24 | Tak, podać |  |
| 7. | Dwufazowa fala defibrylacji | Tak, podać |  |
| 8. | Kardiowersja | Tak, podać |  |
| VIII. | Stymulacja przezskórna serca |
| 1. | Tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna | Tak, podać |  |
| 2. | Zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 50-150/ min. | Tak, podać |  |
| 3. | Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10-200 mA | Tak, podać |  |
| IX. | Ekran |
| 1. | Przekątna ekranu min. 8 cala | Tak, podać |  |
| 2. | Kolorowy LCD TFT | Tak, podać |  |
| 3. | Funkcja „sun view”- dobrej widoczności w dużym oświetleniu | Tak, podać |  |
| X. | Reanimacja krążeniowo-oddechowa |
| 1. | Metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani) | Tak, podać |  |
| XI. | Alarmy |
| 1. | Alarmy wszystkich monitorowanych funkcji | Tak, podać |  |
| XII. | Drukarka |
| 1. | Szerokość papieru min. 90 mm | Tak, podać |  |
| 2. | Ilość kanałów jednocześnie drukowanych min. 3 | Tak, podać |  |
| 3. | Prędkość przesuwu papieru min. 2 (25 i 50 mm/sek.) | Tak, podać |  |
| XIII. | Inne wymagania |
| 1. | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | Tak, podać |  |
| 2. | Możliwość transmisji 12-odprowadzeniowego zapisu EKG do istniejącego szpitalnego systemu odbiorczego, za pomocą modemu GPRS (stacja odbiorcza: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach) | Tak, podać |  |
| 3. | Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania | Tak, podać |  |
| 4. | Odporność na wilgoć i kurz, nie mniejsza niż IP44 | Tak, podać |  |
| 5. | Impregnowana torba do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne | Tak, podać |  |
| XIV. | Akcesoria |
| 1. | Ramka – 1 szt. | Tak, podać |  |
| 2. | Kabel zasilający – 1 szt. | Tak, podać |  |
| XV. | Gwarancja i serwis |
| 1. | Termin rozpoczęcia gwarancji – licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania, min. 24 miesiące (gwarancja bezwarunkowa) | Tak, podać |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | Tak, podać |  |
| 3. | W okresie trwania gwarancji przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok, wykonywane na koszt Wykonawcy | Tak, podać |  |
| 4. | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤24 (godziny) | Tak, podać |  |
| 5. | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy) | Tak, podać |  |
| 6. | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max 5 dni | Tak, podać |  |
| 8. | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max 2 dni | Tak, podać |  |
| 9. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego | Tak, podać |  |
| 10. | Autoryzowany serwis na terenie Polski- podać nazwę, adres, telefon kontaktowy (na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację) | Tak, podać |  |
| 11. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum) 10 lat | Tak, podać |  |
| XVI. | Szkolenia |
| 1. | Szkolenie dla personelu medycznego: podczas instalacji i montażu urządzeń Zakres szkolenia: - obsługa urządzenia: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych | Tak, podać |  |

...........................................................

kwalifikowany podpis elektroniczny

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy