## Arkusz1
Załącznik nr 1.1. do SWZ/ZP/TP -6/2022
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Producent i Numer katalogowy | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawice nitrylowe diagnostyczne/zabiegowe, przeznaczone do prowadzenia badań medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, obchodzenia się z materiałem skażonym lub zanieczyszczonym, kolor niebieski, kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Długość min. 240 mm, grubość pojedynczej warstwy na palcu min. 0,12 mm, na dłoni min. 0,08 mm, na mankiecie min. 0,06 mm, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie, siła zrywające przed i po starzeniu min. 8 N, AQL 1,0, poziom chwytności 5 zgodnie z PN EN 420 +A1. Rękawice zgodne z normą normami PN - EN 455, PN – EN 420, ASTM F 1671, ASTM D 6978 oraz EN ISO 374-1 (Typ B), EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1 , dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zawartości tiuramów. Rękawice muszą wykazywać odporność na przenikanie na co najmniej 14 substancji chemicznych, z czego min. 10 substancji na 6 poziomie odporności, (na potwierdzenie raport z badań wykonanych w jednostce niezależnej)dodatkowo odporne na gotowe preparaty dezynfekcyjne o szerokim spectrum biobójczym: jeden na bazie alkoholu izopropylowego (isopropanol) na poziomie 6 (>480 min) oraz jeden preparat na bazie alkoholu etylowego (etanol) odporność przez minimum 6 minut potwierdzone raportem z badań wykonanych w laboratorium niezależym zgodnie z EN 16523-1:2015 oraz posiadać certyfikat jednostki niezależnej potwierdzający odporność na przenikanie wodorotlenku sodu 40% na 6 poziomie odporności. Rękawice muszą posiadać odporność na leki cytostatyczne, min. 15 cytostatyków ( na potwierdzenie raport z badań wykonanych w jednostce niezależnej wg normy ASTM D 6978). Rozmiary od XS do XL, pakowanie w kartonik po 100 szt., opakowania zróżnicowane kolorystyczne w zależności od rozmiaru.
| rozmiar XS | op. a’100 | 45
| rozmiar S | op. a’100 | 110
| rozmiar M | op. a’100 | 3520
| rozmiar L | op. a’100 | 1950
| rozmiar XL | op. a’100 | 480
2 | Rękawice bezpudrowe, jałowe, lateksowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, pokryte obustronnie polimerem, mankiet rolowany, długość rękawicy minimum 285mm, grubość na palcu min. 0.23 mm, na dłoni min. 0.20 mm oraz na mankiecie min. 0.18 mm, poziom protein poniżej 10 μg/g. Poziom AQL-0,65 informacja fabryczna na opakowaniu. Siła zrywu przed starzeniem minimum 16N. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony osobistej kategori III. Rękawice w rozmiarach:6,0-8,5
| Rozmiar 6,0 | para | 250
| Rozmiar 6,5 | para | 210
| Rozmiar 7 | para | 4290
| Rozmiar 7,5 | para | 4600
| Rozmiar 7,5 – dla alergików | para | 420
| Rozmiar 8 | para | 6830
| Rozmiar 8,5 | para | 1150
3 | Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor zielony, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, pokryte obustronnie polimerem, długość rękawicy minimum 300 mm. Grubości minimum na pojedynczej ściance: na palcu 0.20 mm, na dłoni 0.18 mm oraz na mankiecie 0.15 mm. Siła zrywu przed starzeniem min.16N. Poziom AQL 0.65 - informacja fabryczna na opakowaniu. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374 oraz wirusów zgodnie z EN ISO 374-5&ASTM F1671. Przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów i MBT. Oznakowane fabrycznie na zgodność z normami: EN 455, EN 420,EN ISO 374-1 (Typ B), EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1 , ASTM F 1671, oznakowane datą sterylizacji, datą ważności i numerem serii. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony osobistej kategorii III. | para | 200
4 | Rękawice bezpudrowe, jałowe, ortopedyczne, lateksowe, kolor brązowy (eliminujący refleks świetlny w polu operacyjnym) mankiet rolowany powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy min. 290 mm. Grubości minimum na pojedynczej ściance: na palcu 0.33 mm, na dłoni 0.30 mm oraz na mankiecie 0.23 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 25N. Poziom protein poniżej 20 µg/g. Poziom AQL 0.65 - informacja fabryczna na opakowaniu. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 & EN ISO 374 - 5. Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów i MBT, oznakowane fabrycznie na zgodność z normami: EN 455, EN 420, ASTM F 1671. Oznakowane datą sterylizacji, datą ważności i numerem serii. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony osobistej kategorii III. | para | 2600
5 | Rękawice chirurgiczne, przeznaczone do systemu podwójnego zakładania, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor zielony, mankiet rolowany z niechlorowaną opaską samoprzylepną, dostępne w rozmiarach 5.5 – 9.0, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma). Powierzchnia zewnętrzna gładka , chlorowana i silikonowana . Wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem i silikonowana, z bezzapachową i wodorozcieńczalną powłoką nawilżającą. Długość rękawicy minimum 302 mm, grubość na palcu 0.19 mm, na dłoni 0.19 mm oraz na mankiecie oraz 0.16 mm (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy). Typowa wartość siły zrywu: przed starzeniem 15 N oraz typowa wartość po starzeniu 13 N, . Poziom protein lateksu mniejszy bądź równy 30 µg/g, poziom AQL 0.65 | para | 1000
6 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, przeznaczone do uzytku w Dziale Sterylizacji w kolorze niebieskim, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, teksturowane na końcach palców, długość min. 300 mm. Grubości minimum na pojedynczej ściance: na palcu 0.14 mm, na dłoni 0.09 mm oraz na mankiecie 0.07 mm, siła zrywu przed starzeniem minimum 10N. Poziom AQL 1,0 – oznakowany fabrycznie na opakowaniu. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374 oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671&EN ISO 374 - 5. Przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978. Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych – oznakowane fabrycznie na opakowaniu. Dopuszczone do kontaktu z żywnością posiadające raport migracji globalnej. Na opakowaniu oznakowanie zgodności z normami:EN 455, EN 420, EN ISO 374-1 (Typ B), EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1 . Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Pakowane po 100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. | op | 20
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0