## Zadanie 1
Załącznik 2.1 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 1 - Urządzenia do embolizacji tętniaków mózgu
MATERIAŁY JEDNORAZOWE W FORMIE BANKU
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Podpórka nitinolowa „Stent-like“ do coilingu tętniaków zlokalizowanych przy bifurkacjach. Długość shaftu 15mm, 20 mm lub 25 mm. Średnica korony 4-15 mm (4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15). Korona ma markery RTG w celu kontroli rozwinięcia i idealnego położenia. Proksymalny koniec implantu jest połączony z drutem prowadzącym za pomocą kobaltowo-chromowego mostka, połączenie to można rozdzielić elektrolitycznie. Na proksymalnym końcu shaftu znajduje się marker – w połączeniu z położonym ekscentrycznie drutem prowadzącym. Średnica shaftu (stentu wspierającego) wynosi 4 mm dla naczyń krwionośnych o średnicy 2,5-3,7 mm oraz 3 mm dla naczyń krwionośnych o średnicy 2,2-2,7 mm, shaft posiada duże oczka. Możliwość całkowitego wycofania do mikrocewnika, aby umożliwić poprawne jego położenia lub wyjęcie. Zalecany mikrocewnik: 0,021. | szt. | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Prowadnik hydrofilny przeznaczony do wprowadzania i ustalania pozycji cewników i innych urządzeń zabiegowych. Średnica 0,014", standardowa długość 205 cm. Wysoka odporność na zgniatanie, rdzeń wykonany ze stopu ASACOR. Platynowa cewka dystalna widoczna w promieniach rentgenowskich. Powłoka hydrofilna w części dystalnej. Część proksymalna powlekana politetrafluoroetylenem. Koniec proksymalny wyposażony w złącze przedłużki. | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Cewnik typu hypotube w dystlnym końcu przedłużki. Średnica 0,014", długość urządzenia 115 cm. Urządzenie stosowane jako przedłużenie prowadnika hydrofilnego sterowalnego - pozwala uzyskać długość 318 cm. Rdzeń ze stali nierdzewnej, powłoka z politetrafluoroetylenu. | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Cewnik balonowy RX do PTA zwężonych tetnic wewnątrzczaszkowych: - Cewnik przeznaczony do plastyki naczyniowej tętnic wewnątrzczaszkowych, pozaczaszkowych tętnic zasilających mózg oraz rozszerzania tętnic i rozdzielaczy przy słabej apozycji ścian w tętnicach wewnątrzczaszkowych, - Dalsza część korpusu złożona z dwóch kanałów: jeden umożliwiający inflację i deflację, drugi wprowadzenie prowadnika, - Długa miękka końcówka dystalna o cienkim profilu 0,016”, - Niski profil przechodzenia balonu ( 0,023”), - Średnica 1.25 – 4.0, - Długość balonu: 10 – 40, długość całkowita: 160 cm, - Wbudowane znaczniki RTG, - Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”. | szt. | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Urządzenie modulujące przepływ krwi do wewnątrznaczyniowego leczenia chorób naczyniowych w tętnicach pozaczaszkowych i wewnątrzczaszkowych. Cylindryczny implant naczyniowy, samorozprężalny, składający się z 48 splecionych drutów z nitinolu na rdzeniu z platyny (DFT) zapewniającym widoczność we fluoroskopii RTG. 2 znaczniki z platyny: pierwszy na końcu dystalnym niezależnego systemu wprowadzającego, drugi na dystalnej końcówce prowadnika. FD o długościach roboczych 9-25 mm i średnicach naczyń 1,75-3 mm. Odczepiany mechanicznie. Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021”. | szt. | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Flow diverter. Cylindryczny,samorozpręzalny implant naczyniowy do wewnątrznaczyniowego leczenia chorób naczyniowych w tętnicach pozaczaszkowych i wewnątrzczaszkowych. Długości robocze 9- 41 mm i średnica naczyń 2,5 -5 mm, 64 platynowych włókien pokrytych nitinolem.Rdzeń z platyny zapewnia widoczność we fluoroskopii RTG. Stent ma możliwość częściowego wysunięcia z mikrocewnika (moment do którego nadal możliwe jest wycofanie oznaczony jest platynowym znacznikiem) Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021‘‘. Odłączenie FD następuje mechanicznie. | szt. | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Samorozprężalny stent wewnatrzczaszkowy o otwartych komórkach, pokryty przeciwzakrzepową technologią powlekania HPC. Stosowany w leczeniu tętniaków o szerokiej szyi, rozwarstwień i zwężeń wewnątrzczaszkowych. Przeznaczony dla naczyń od 2,5 mm do 4,5 mm. Kompatybilny z MC 0,0165” / 0,017” ID. | szt. | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8. | Nitinolowy „stent like“, wewnątrzczaszkowy, samorozprężający ekstraktor materiału zakrzepowo-zatorowego, nieodpinany. Otwarty koniec dystalny i proksymalny, drut prowadzący uchwycony jest ekscentrycznie. Możliwość otwarcia za skrzepem, lub wewnątrz (idelanie w 2/3 wewnątrz, 1/3 dystalnie). Wysoka siła radialna, zwłaszcza w części proksymalnej, dzięki pierścieniowi obwodowemu. Możliwość wielokrotnego użycia. Dwa markery dystalne, jeden proksymalny. Dostępne średnice 3-6 mm oraz długoąsci 20, 30 i 40 mm. Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021‘‘. | szt. | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9. | Spirale embolizacyjne kompatybilne z mikrocewnikiem o świetle 0,017“. Natychmiastowe mechanicznie odłączenie Drut platynowo-wolframowy o Ø 0,0013. Dwa nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich markery Spirale dostępne w 5 rozmiarach: 18-system complex framing (śr. 6.0-2.0, FLD 4.50-18.75 mm), 10-system complex framing (śr. 2.0-10.0, FLD 1.50-7.50 mm), 10-system complex finishing (śr. 1.0-5.0, FLD 1.00-3.75 mm), 10-system helical filling (śr. 3.0-10.0), 10-system helical finishing (śr. 1.0-6.0) | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 2
Załącznik 2.2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 2 - Jednorazowy sprzęt do badań tętnicy szyjnej
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Prowadnik hydrofilny o elastycznym lub sztywnym szafcie: Prowadnik nitynolowy powleczony biokompatybilną powłoką hydrofilną, dystalna część rdzenia taperowana, zawierająca platynową spiralę zwiększającą widoczność w skopii, na zewnątrz pokryty poliuretanową osłonką; z uchwytem umożliwiającym rotację; średnica prowadnika 0,035” końcówka zagięta pod kątem 45o; Dostępne długości: 145 cm, 180 cm, 260 cm. | szt | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0
MATERIAŁY JEDNORAZOWE W FORMIE BANKU
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Szacowana ilość w ciągu obowiązywania umowy | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu/ producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Koszulki naczyniowe wielozadaniowe w technologii fleksor proste lub o krzywiźnie ANL1, w tym koszulki dedykowane do tętnic szyjnych: wykonane z PTFE, zbrojone spiralnym oplotem, z powłoką hydrofilną i cieniodajną opaską RB w części dystalnej koszulki, z poszerzadłami w wersji standardowej lub elastycznej typu High-flex. Dostępne średnice: 4-12F, długość 40-110cm | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Ogółem |  | 0 |  | 0 | 0