Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 1

System ogrzewania pacjenta

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 |  |
| 5 | Ilość | 9 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Urologiczny Sala Endourologiczna - 1 szt. Blok Operacyjny - 8 szt. Szpital św. Wojciecha Gdańsk al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | System składający się z: - podgrzewacza umożliwiającego jednoczesne podłączenie, co najmniej dwóch koców /materaców grzewczych - 1 szt. - materac grzewczy - 1 szt. - koc grzewczy - 1 szt. | Tak |  |
|  | Podgrzewacz |  |  |
| 2 | Umożliwiający indywidualną regulację temperatury dla każdego z koców/materacy w zakresie min. od 37 st. C do 39 st. C. Podgrzewacz posiada zabezpieczenie nadtemperaturowe oraz alarm niskiej temperatury | Tak |  |
| 3 | Podgrzewacz wyposażony w uchwyt umożliwiający montaż do pionowej rurki oraz szyny medycznej | Tak |  |
| 4 | Podgrzewacz wykorzystujący do ogrzewania pacjenta niskiego napięcia prądu zapewniającego bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu nawet w przypadku mechanicznego uszkodzenia materaca/koca | Tak |  |
| 5 | Podgrzewacz o masie całkowitej nie większej niż 4,5 kg | Tak |  |
|  | Materac grzewczy - wymagania ogólne |  |  |
| 6 | Elementy grzejne wykonane z włókien węglowych | Tak |  |
| 7 | W pełni przezierne dla promieniowania RTG | Tak |  |
| 8 | Umożliwiające używanie diatermii podczas zabiegu |  |  |
| 9 | Posiadający właściwości przeciwodleżynowe | Tak |  |
| 10 | Powierzchnia łatwo dezynfekowalna i szczelna – nie wymagająca zastosowania dodatkowych poszewek itp. | Tak |  |
| 11 | Przystosowane do wielokrotnego użytku - bez limitu użyć | Tak |  |
| 12 | Konstrukcja materaca zapewniająca dostosowanie się kształtu materaca do ciała pacjenta | Tak |  |
| 13 | System zapewniający równomierne ogrzewanie całej powierzchni materaca | Tak |  |
| 14 | Wymiary materaca - długość w zakresie od 170 cm do 180 cm - szerokość w zakresie od 50 cm do 56 cm | Tak, podać |  |
| 15 | Uszkodzenie materaca nie powoduje wyciekania cieczy z wnętrza | Tak |  |
|  | Koc grzewczy - wymagania ogólne | Tak |  |
| 16 | W pełni przezierne dla promieniowania RTG | Tak |  |
| 17 | Powierzchnia łatwo dezynfekowalna i szczelna - nie wymagająca zastosowania dodatkowych poszewek itp. | Tak |  |
| 18 | Przystosowane do wielokrotnego użytku - bez limitu użyć | Tak |  |
| 19 | Konstrukcja koca zapewniająca prawidłowe okrycie pacjenta | Tak |  |
| 20 | Konstrukcja koca zapewniająca równomierne rozprowadzenie temperatury na całej powierzchni koca | Tak |  |
| 21 | Wymiary koca - długość w zakresie od 170 cm do 180 cm - szerokość w zakresie od 50 cm do 56 cm | Tak, podać |  |
| 22 | Wymagania ogólne | Tak |  |
| 23 | System w pełni przystosowany do pracy w środowisku bloku operacyjnego | Tak |  |
| 24 | System w pełni bezpieczny dla pacjenta i personelu posiadający zabezpieczenia przez oparzeniem oraz porażeniem prądem | Tak |  |
| 25 | System umożliwiający przeprowadzenie defibrylacji bez konieczności odłączania od zasilania | Tak |  |
| 26 | System wyposażony w szybkozłączki pomiędzy podgrzewaczem a materacem/kocem umożliwiającym odłączenie poszczególnych elementów bez konieczności stosowania narzędzi | Tak |  |
| 27 | Każdy materac i każdy koc wyposażony dodatkowo (poza przewodem trwale związanym z materacem/kocem) w przewód umożliwiający wydłużenie odległości pomiędzy podgrzewaczem a materacem/kocem | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ

Pakiet nr 2

Echokardiograf mobilny

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Szpital św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Aparat przewoźny/przenośny | Tak |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe 230 V ± 10% 50/60 Hz | Tak |  |
| 3 | Zasilanie akumulatorowe, akumulator wbudowany w aparat | Tak |  |
| 4 | Czas pracy z wbudowanego akumulatora Min. 40 min. | Tak |  |
| 5 | Ciężar aparatu z akumulatorem Maks. 7 kg | Tak |  |
| 6 | Dynamika wzmocnienia Min. 170 dB | Tak |  |
| 7 | Monitor wysokiej rozdzielczości o przekątnej min. 15 cali | Tak |  |
| 8 | Minimalny zakres częstotliwości głowic 1,0-15,0 MHz | Tak |  |
| 9 | Maksymalna głębokość obrazowania 30 cm | Tak |  |
| 10 | Ilość poziomów regulacji wzmocnienia w funkcji głębokości (TGC) Min. 8 | Tak |  |
| 11 | Ilość poziomów regulacji wzmocnienia bocznego Min. 2 - funkcja regulacji wzmocnienia w obrębie ech bocznych obrazu diagnostycznego | Tak |  |
| 12 | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D Min. 700 ramek/sek. | Tak |  |
| 13 | Wózek do aparatu z min. 2 gniazdami na głowice obrazowe stanowiącymi jego nierozłączną integralną część | Tak |  |
| 15 | Tryby pracy | Tak |  |
| 16 | 2D | Tak |  |
| 17 | Obrazowanie w technice drugiej harmonicznej | Tak |  |
| 18 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od aplikacji klinicznej | Tak |  |
| 19 | Tryb 2D wyświetlany razem z M-modem oraz wyświetlanie tylko M-modu | Tak |  |
| 20 | Kolor M-mode | Tak |  |
| 21 | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym z dowolnie wybranej osi | Tak |  |
| 22 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną | Tak |  |
| 23 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie korekcji 6,5 m/s | Tak |  |
| 24 | Płynna regulacja kąta obrazu sektorowego w zakresie 5°÷ 90° | Tak |  |
| 25 | Zakres regulacji wielkości bramki Min. 1÷24 mm | Tak |  |
| 26 | Automatyczna optymalizacja obrazu spektrum dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku | Tak |  |
| 27 | Kolor Doppler | Tak |  |
| 28 | Automatyczna zmiana częstotliwości pracy w Dopplerze kolorowym w zależności od głębokości położenia kolorowej bramki dopplerowskiej | Tak |  |
| 29 | CW (Doppler ciągły) | Tak |  |
| 30 | Oprogramowanie aplikacyjne w zakresie kardiologii dziecięcej i kardiologii dorosłych. | Tak |  |
|  | Archiwizacja |  |  |
| 32 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym dysku twardym | Tak |  |
| 33 | Wbudowany w ultrasonograf napęd dysków DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów badania w formatach JPG, avi i DICOM | Tak |  |
| 34 | Możliwość eksportu obrazów i pętli obrazowych do sieci LAN w formacie DICOM 3.0 | Tak |  |
| 35 | Zainstalowany na wózku wideoprinter | Tak |  |
|  | Głowice | Tak |  |
| 36 | Głowica przezprzełykowa sektorowa pediatryczna o częstotliwości min. od 3 do 7 MHz z niezbędnym oprogramowaniem | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 37 | Dostarczony aparat współpracujący z posiadanymi przez Zamawiającego głowicami o nr katalogowych S8-3, S12-4, L15-7io, S7-3t, S5-1 zainstalowanymi w posiadanym przez Zamawiającego aparacie Philips Epiq 7C i Philips CX 50 | Tak |  |
| 39 | Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu: 1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS 2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych Wymagane licencje bezterminowe | Tak |  |
| 40 | Urządzenie musi spełniać standardy komunikacyjne DICOM i posiadać DICOM Conformance Statement (deklarację zgodności DICOM) | Tak |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 3

Mobilny system przekładania pacjenta

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 3 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Szpital Św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | Mobilna jezdna śluza do przekładania pacjenta przeznaczona do pracy na bloku operacyjnym | Tak |  |
|  | Śluza wyposażona w 4 jezdne koła z opcją blokady (średnica kół min. 125 mm) | Tak |  |
|  | Regulowana automatycznie wysokość śluzy za pomocą pilota lub panelu sterowania umieszczonego na śluzie w łatwo dostępnym miejscu | Tak |  |
|  | Regulowana wysokość śluzy w zakresie min. od 70cm do 100cm | Tak |  |
|  | Możliwość przekładania pacjenta ze śluzy na łóżko szpitalne o wymiarach leża (200cm x 90cm) i z łóżka na śluzę | Tak |  |
|  | Możliwość przekładania pacjenta ze śluzy na wózek transportowy o wymiarach leża (195 cm x 75 cm) i z wózka na śluzę | Tak |  |
|  | Możliwość przekładania pacjenta ze śluzy na stół operacyjny o wymiarach stołu (220cm x 75cm) i ze stołu na śluzę | Tak |  |
|  | Przekładanie pacjenta za pomocą specjalnej blatu/taśmy ułatwiającej transfer dla personelu medycznego | Tak |  |
|  | Szerokość taśmy/blatu transferowego od 60cm do 100 cm | Tak |  |
|  | Długość taśmy/blatu transferowego od 180cm do 199cm | Tak |  |
|  | Możliwość łatwej dezynfekcji taśmy/blatu, która służy do transferu pacjenta | Tak |  |
|  | Akumulator pozwalający na pracę min. 2 godziny (bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej) | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze śluzy (waga pacjenta) - min. 200 kg | Tak |  |
|  | Maksymalna szerokość całkowita śluzy – do 110cm | Tak |  |
|  | Maksymalna długość całkowita śluzy – do 220cm | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 48 miesiące | Tak |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 4 zad. 1

Wózek transportowy typ I

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 14 sztuk: Blok Operacyjny - 9 sztuk Oddział Urologiczny - 3 sztuki Oddział Urazowo-Ortopedyczny - 2 sztuki |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus PL Sp. z o. o. Szpital Św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej | Tak |  |
| 2 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 ruchomych kolumnach z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nieosłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę) Leże podzielone na 4 ruchome segmenty wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego lub płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo | Tak |  |
| 3 | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z dostosowanym miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu | Tak |  |
| 4 | Zintegrowany uchwyt na butlę z tlenem montowany bezpośrednio pod leżem | Tak |  |
| 5 | Rozstaw pomiędzy kolumnami min. 120 cm | Tak |  |
| 6 | Dopuszczalne obciążenie min. 315 kg | Tak |  |
| 7 | Długość całkowita wózka od 200 cm do 220 cm | Tak |  |
| 8 | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami do 80 cm | Tak |  |
| 9 | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami do 90 cm | Tak |  |
| 10 | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 191 cm, szerokość min. 66 cm | Tak |  |
| 11 | Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i/lub nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m. in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca | Tak |  |
| 12 | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża, co zapewnia znacznie lepsze manewrowanie oraz sterowanie wózkiem | Tak |  |
| 13 | Pojedyncze, duże koła o średnicy, co najmniej 20 cm, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | Tak |  |
| 14 | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, obsługiwany z 2 stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej | Tak |  |
| 15 | Centralny system blokowania kół obsługiwany z obu stron wózka jedną dźwignią nożną, trzy możliwości ułożenia dźwigniami: jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec | Tak |  |
| 16 | Barierki boczne chromowane, składane o wysokości min. 36 cm i długości min. 147 cm z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. Barierki boczne chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg | Tak |  |
| 17 | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 53 – 86 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | Tak |  |
| 18 | Leże wózka wyposażone w ruchomy segment miednicy w celu zabezpieczenia pacjenta przed zsuwaniem się z leża i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn uruchamiany podczas zmiany kąta nachylenia segmentu pleców | Tak |  |
| 19 | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od min. 0-90 stopni sprzężona z automatycznym opuszczaniem się segmentu miednicy zapobiegającego zsuwaniu się pacjenta z wózka | Tak |  |
| 20 | Manualna regulacja segmentu nóg w zakresie od min. 0 -40 stopni ze wspomaganiem siłownika hydraulicznego | Tak |  |
| 21 | Regulacja podparcia podudzi (pozycja ortopedyczna) obsługiwana manualnie | Tak |  |
| 22 | Pozycja Trendelenburga/ antyTrendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie min. ±17 stopni przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka | Tak |  |
| 23 | Możliwość uzyskania wygodnej pozycji fotelowej | Tak |  |
| 24 | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria każdym narożu wózka | Tak |  |
| 25 | Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża | Tak |  |
| 26 | Zintegrowana półka na dokumenty medyczne od strony wezgłowia | Tak |  |
| 27 | Listwy odbojowe zabezpieczające naroża wózka | Tak |  |
| 28 | Odbojniki nad kołami min. 5 kolorów do wyboru w celu odróżnienia | Tak |  |
| 29 | Możliwość mycia ciśnieniowego całego wózka | Tak |  |
| 30 | Materac piankowy, przeciwodleżynowy (od 1 do 4 st. odleżyn), w pokrowcu poliuretan/poliwęglan zwiększający wytrzymałość na środki chemiczne, nieprzemakalnym, paro przepuszczalny o zgrzewanych krawędziach (niezszywanych) zapobiegających przedostaniu się płynów do wnętrza materaca, odpinanym na zamek błyskawiczny z okapnikiem, o grubości min. 10 cm, o udźwigu min. 315 kg, przezierny dla promieni RTG. Materac mocowany na rzepy w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Tak |  |
| 31 | Teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny (wyjmowany) 2 lub 3 częściowy z regulacja wysokości min. 2 metalowe haki | Tak |  |
| 32 | Zwalnianie poręczy bocznych z obu końców leża | Tak |  |
| 33 | Uchwyt na pompę lub dodatkowy sprzęt montowany od strony nóg pacjenta | Tak |  |
| 34 | Okres gwarancji na wózek min. 48 miesiące | Tak |  |
| 35 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |

.……………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wózek transportowy typ II

Pakiet nr 4 zad. 2

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Copernicus PL Sp. z o. o. Szpital Św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej | Tak |  |
| 2 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 ruchomych kolumnach z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nieosłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Leże podzielone na 4 ruchome segmenty wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego lub płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo | Tak |  |
| 3 | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z dostosowanym miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu | Tak |  |
| 4 | Zintegrowany uchwyt na butlę z tlenem montowany bezpośrednio pod leżem | Tak |  |
| 5 | Rozstaw pomiędzy kolumnami min. 120 cm | Tak |  |
| 6 | Dopuszczalne obciążenie min. 315 kg | Tak |  |
| 7 | Długość całkowita wózka od 200 cm do 220 cm | Tak |  |
| 8 | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami do 80 cm | Tak |  |
| 9 | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami od 90 cm do 100 cm | Tak |  |
| 10 | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 191 cm, szerokość min. 76 cm | Tak |  |
| 11 | Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i/lub nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m. in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca | Tak |  |
| 12 | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża, co zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem | Tak |  |
| 13 | Pojedyncze, duże koła o średnicy,co najmniej 20 cm, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | Tak |  |
| 14 | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, obsługiwany z 2 stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej | Tak |  |
| 15 | Centralny system blokowania kół obsługiwany z obu stron wózka jedną dźwignią nożną, trzy możliwości ułożenia dźwigniami: jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec | Tak |  |
| 16 | Barierki boczne chromowane, składane o wysokości min. 36 cm i długości min. 147 cm z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. Barierki boczne chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg | Tak |  |
| 17 | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 53 - 86 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | Tak |  |
| 18 | Leże wózka wyposażone w ruchomy segment miednicy w celu zabezpieczenia pacjenta przed zsuwaniem się z leża i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn uruchamiany podczas zmiany kąta nachylenia segmentu pleców | Tak |  |
| 19 | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od min. 0-90 stopni sprzężona z automatycznym opuszczaniem się segmentu miednicy zapobiegającego zsuwaniu się pacjenta z wózka | Tak |  |
| 20 | Manualna regulacja segmentu nóg w zakresie od min. 0-40 stopni ze wspomaganiem siłownika hydraulicznego | Tak |  |
| 21 | Regulacja podparcia podudzi (pozycja ortopedyczna) obsługiwana manualnie | Tak |  |
| 22 | Pozycja Trendelenburga/ antyTrendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie min. ±17 stopni przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka | Tak |  |
| 23 | Możliwość uzyskania wygodnej pozycji fotelowej | Tak |  |
| 24 | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria każdym narożu wózka | Tak |  |
| 25 | Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża | Tak |  |
| 26 | Zintegrowana półka na dokumenty medyczne od strony wezgłowia. | Tak |  |
| 27 | Listwy odbojowe zabezpieczające naroża wózka | Tak |  |
| 28 | Odbojniki nad kołami min. 5 kolorów do wyboru w celu odróżnienia | Tak |  |
| 29 | Możliwość mycia ciśnieniowego całego wózka | Tak |  |
| 30 | Materac piankowy, przeciwodleżynowy (od 1 do 4 st. odleżyn), w pokrowcu poliuretan/poliwęglan zwiększający wytrzymałość na środki chemiczne, nieprzemakalnym, paro przepuszczalny, o zgrzewanych krawędziach (niezszywanych) zapobiegających przedostaniu się płynów do wnętrza materaca, odpinanym na zamek błyskawiczny z okapnikiem, o grubości min. 10 cm, o udźwigu min. 315 kg, przezierny dla promieni RTG. Materac mocowany na rzepy w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 31 | Teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny (wyjmowany) 2 lub 3 częściowy z regulacja wysokości min. 2 metalowe haki | Tak |  |
| 32 | Zwalnianie poręczy bocznych z obu końców leża | Tak |  |
| 33 | Uchwyt na pompę lub dodatkowy sprzęt montowany od strony nóg pacjenta | Tak |  |
| 34 | Okres gwarancji na wózek min. 48 miesiące | Tak |  |
| 35 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |

.……………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wózek transportowy typ III

Pakiet nr 4 zad. 3

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Copernicus PL Sp. z o. o. Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej | Tak |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 ruchomych kolumnach z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Leże podzielone na 2 segmenty wypełnione płytami z tworzywa sztucznego ABS - przezierne dla promieni RTG | Tak |  |
|  | Platforma leża 2 segmentowa wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń | Tak |  |
|  | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z dostosowanym miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu | Tak |  |
|  | Zintegrowany uchwyt na butlę z tlenem montowany bezpośrednio pod leżem | Tak |  |
|  | Rozstaw pomiędzy kolumnami min. 120 cm | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 315 kg | Tak |  |
|  | Długość całkowita wózka od 200 cm do 220 cm | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami do 80 cm | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami od 90 cm do 100 cm | Tak |  |
|  | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 191 cm, szerokość min. 76 cm | Tak |  |
|  | 2 segmentowe leże całkowicie przezierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć RTG na całej długości leża (od głowy do stóp), o strukturze kompozytu gwarantującej zwiększoną przezierność w stosunku do płyt HPL w celu uzyskania zdjęć wysokiej jakości (bez artefaktów) | Tak |  |
|  | Prześwit min. 5 cm między platformą leża, a ramą wózka wyprofilowaną, w celu łatwego i bezpiecznego wprowadzania kasety RTG z każdej strony wózka (bez ograniczeń) | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG | Tak |  |
|  | Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i/lub nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża, co zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem | Tak |  |
|  | Pojedyncze, duże koła o średnicy, co najmniej 20 cm, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, obsługiwany z 2 stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej | Tak |  |
|  | Centralny system blokowania kół obsługiwany z obu stron wózka jedną dźwignią nożną, trzy możliwości ułożenia dźwigniami: jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec | Tak |  |
|  | Barierki boczne chromowane, składane o wysokości min. 36 cm i długości min. 147 cm z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. Barierki boczne chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg | Tak |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie, co najmniej: 65 – 85 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od min. 0-90 stopni | Tak |  |
|  | Manualna regulacja segmentu nóg ze wspomaganiem siłownika hydraulicznego | Tak |  |
|  | Pozycja Trendelenburga/ antyTrendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie min. ±17 stopni przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka | Tak |  |
|  | Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża | Tak |  |
|  | Zintegrowana półka na dokumenty medyczne od strony wezgłowia. | Tak |  |
|  | Listwy odbojowe zabezpieczające naroża wózka | Tak |  |
|  | Odbojniki nad kołami min. 5 kolorów do wyboru w celu odróżnienia | Tak |  |
|  | Możliwość mycia ciśnieniowego całego wózka | Tak |  |
|  | Materac piankowy 2 warstwowy, w pokrowcu winylowym, nieprzemakalnym, paroprzepuszczalny, o grubości od 8 do 10 cm. Materac mocowany na rzepy w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | Teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny (wyjmowany) 2 lub 3 częściowy z regulacja wysokości min. 2 metalowe haki | Tak |  |
|  | Zwalnianie poręczy bocznych z obu końców leża | Tak |  |
|  | Uchwyt na pompę lub dodatkowy sprzęt montowany od strony nóg pacjenta | Tak |  |
|  | Okres gwarancji na wózek min. 48 miesiące | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |

.……………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Opis Przedmiotu Zamówienia

Pakiet nr 5

Mobilny aparat rentgenowski

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Szpital św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 5 | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| Aparat RTG |
|  | Urządzenie w pełni cyfrowe, fabrycznie nowe, nieużywane, niewystawowe | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Napięcie zasilania: 230V 50 Hz +/- 10% | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalny pobór mocy [W] oferowanego zestawu | Podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres regulacji wysokiego napięcia min. 50-100 kV | Tak, podać oferowany zakres | Bez punktacji |  |
|  | Zakres regulacji obciążenia prądowo-czasowego ekspozycji min 0,3 - 25 mAs | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wielkość ogniska max 1,2 mm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 50 kHU | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka Min. 100 kHU | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Minimalna prędkość chłodzenia 350 HU/s | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Minimalny zakres ustawienia wysokości lampy (dolnej części obudowy kolimatora) od podłogi: 400-1800 mm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna szerokość aparatu: 620 mm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna długość aparatu (ze złożonym ramieniem do pozycji transportowej): 800 mm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna wysokość aparatu złożonego do transportu: 1600 mm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna waga całkowita oferowanego aparatu gotowego do przeprowadzenia badania (wraz z akumulatorami) bez wbudowanego zespołu napędowego: 100 kg Dopuszcza się oferowanie aparatu, którego waga przekracza 100 kg, wymagane jest w takim przypadku wyposażenie urządzenia w zespół napędowy zasilany z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się z prędkością minimalną 5 km/h na odległość ninimum 1 km (przy pełnych akumulatorach) oraz możliwością pokonywania wzniesień minimum 5o . Maksymalna waga aparatu z systemem jezdnym: 550 kg | Tak, podać | ≤ 100 kg -20pkt > 100 kg – 0 pkt |  |
|  | Możliwość jazdy w przód i tył | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Minimalny zakres obrotu kolimatora: +90o do -180o | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Minimalny zakres obrotu lampy rtg wokół osi prostopadłej do osi stanowiącej przedłużenie ramienia lampy, przechodzącej przez koniec ramienia lampy RTG +/- 15o | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Minimalny zakres ruchu ramienia w płaszczyźnie poziomej: 0-950 mm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Minimalny zakres ruchu ramienia w płaszczyźnie pionowej: 370-2000 mm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Minimalny zakres obrotu lampy RTG względem osi stanowiącej przedłużenie ramienia lampy RTG: +/ 160o | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Minimalny zasięg ramienia z lampą (liczony od najdalej wysuniętej części obudowy aparatu od użytkownika, nie uwzględniając podstawy jezdnej aparatu z kołami przednimi, gdy jej wysokość wynosi maksymalnie 150 mm oraz umożliwa swobodny wjazd pod łóżko pacjenta typu m.in. Stiegelmayer Novera 3A, do bliższej użytkownikowi ściany obudowy lampy RTG): 1200 mm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wszelkie przewody, w tym przewody łączące lampę RTG z generatorem ukryte wewnątrz obudowy (bez uwzględniania ewentualnie oferowanego przewodowego włącznika ekspozycji oraz przewodów do monitora sterującego w zakresie umożliwiającym ruchomość monitora). Dotyczy także zewnętrznych przewodów w osłonach i maskownicach. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przewodowy lub bezprzewodowy włącznik ekspozycji | Tak, podać oferowany sposób podłączenia | Bez punktacji |  |
|  | Interfejs sieciowy przewodowy i bezprzewodowy | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych z oferowanego detektora do aparatu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kieszeń transportowa umożliwiająca ciągłe ładowanie oferowanego detektora | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość pracy w tym wykonania ekspozycji zdjęciowej poprzez akumulatorowe zasilanie generatora. Minimalny gwarantowany czas pracy aparatu na wbudowanych akumulatorach: 10 godzin (do 50 ekspozycji) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wyposażenie w hamulec uniemożliwiający przemieszczanie aparatu w trakcie badania | Tak | Bez punktacji |  |
| Konsola technika |
|  | Konsola zintegrowana z oferowanym aparatem | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Monitor sterujący (menu) oraz do przeglądania obrazów typu LCD min. 12”, wbudowany w aparat RTG, panel dotykowy, pochylany, prezentacja wszystkich bieżących nastaw kV, mA, mAs | Tak, podać wielkość przekątnej ekranu | Bez punktacji |  |
|  | Interfejs aparatu w języku polskim | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Programy anatomiczne oraz oprogramowanie ogólne dla dorosłych, a także pediatryczne umożliwiające dobranie obróbki obrazowej w zależności od grupy wiekowej. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Powiększanie obrazu (zoom) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obrót obrazu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie znaczników | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Inne funkcje obróbki obrazów: blendowanie (czarne maskowanie tła), zmiana zaczernienia i kontrastu, nanoszenie adnotacji | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zarządzanie bazą pacjentów i badań: możliwość wpisania danych pacjenta bezpośrednio na stanowisku, a także modyfikacji danych pacjenta po ekspozycji na poziomie konsoli technika | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Liczba obrazów zapamiętywanych na dysku twardym aparatu (w pełnej matrycy): min. 3000 obrazów 43x43 oraz min. 7500 obrazów 24x30 | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu: 1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS 2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych Wymagane licencje bezterminowe | Tak | Bez punktacji |  |
|  | W cenie oferty musi być także integracja i konfiguracja dostarczonego urządzenia do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem INFINITT PACS oraz COMARCH RIS | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Urządzenie musi spełniać standardy komunikacyjne DICOM i posiadać DICOM Conformance Statement (deklarację zgodności DICOM) | Tak | Bez punktacji |  |
| Detektor cyfrowy 350 x 430 mm |
|  | Jednoelementowy, elektroniczny płaski detektor wykonany w technologii aSi | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Współczynnik DQE ≥ 65 % | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela max. 150 µm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Matryca obrazowania detektora Min.2,9 MPix | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wymiary aktywnego obszaru obrazowania min. 34 cm x 42 cm o polu aktywnego obszaru obrazowania min. 1428 cm2 | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Komunikacja bezprzewodowego detektora z oprogramowaniem aparatu oraz przesyłanie obrazów z detektora do systemu oferowanego aparatu RTG | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Waga panelu detektora wraz z baterią ≤ 4 kg | Tak, podać | ≤ 3,1 kg – 10pkt > 3,1 kg – 0pkt |  |
|  | Odporny na zalania oraz upadki, minimalny współczynnik stopnia ochrony: IPX6, Detektor odporny na upadki z wysokości 1,5 m | Tak, podać współczynnik IP | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna grubość detektora: 20 mm | Tak, podać | ≤ 15 mm -10pkt > 15 mm – 0 pkt |  |
|  | Detektor wyposażony w odłączalne wymienne akumulatory (2 szt), które można ładować w nastołowej ładowarce z wykorzystaniem napięcia 230 V50Hz +/- 10% - ładowarka dołączona do oferowanego zestawu. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Minimalny gwarantowany czas pracy na w pełni naładowanych akumulatorach: 10 godzin | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta leżącego na nim min. 140 kg | Tak, podać | ≥ 150 kg – 10pkt < 150 kg – 0pkt |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta stojącego na nim min. 80 kg | Tak, podać | ≥ 100kg – 10pkt < 100kg – 0pkt |  |
|  | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Detektor przystosowany do pracy ciągłej w trybie bezprzewodowym | Tak | Bez punktacji |  |
| Detektor cyfrowy 240 x 300 mm |
|  | Jednoelementowy, elektroniczny płaski detektor wykonany w technologii aSi | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Współczynnik DQE ≥ 65 % | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela max. 150 µm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Matryca obrazowania detektora Min.2,9 MPix | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wymiary aktywnego obszaru obrazowania min. 23 cm x 29 cm o polu aktywnego obszaru obrazowania min. 667 cm2 | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Komunikacja bezprzewodowego detektora z oprogramowaniem aparatu oraz przesyłanie obrazów z detektora do systemu oferowanego aparatu RTG | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Waga panelu detektora wraz z baterią ≤ 2,5 kg | Tak, podać | ≤ 2 kg – 10pkt > 2 kg – 0pkt |  |
|  | Maksymalna grubość detektora: 20 mm | Tak, podać | ≤ 15 mm -10pkt > 15 mm – 0 pkt |  |
|  | Odporny na zalania oraz upadki, minimalny współczynnik stopnia ochrony: IPX6. Detektor odporny na upadki z wysokości 1,5 m | Tak, podać współczynnik IP | Bez punktacji |  |
|  | Detektor wyposażony w odłączalne wymienne akumulatory (2 szt), które można ładować w nastołowej ładowarce z wykorzystaniem napięcia 230 V50Hz +/- 10% - ładowarka dołączona do oferowanego zestawu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Minimalny gwarantowany czas pracy na w pełni naładowanych akumulatorach: 10 godzin | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta leżącego na nim min. 140 kg | Tak, podać | ≥ 150 kg – 10pkt < 150 kg – 0pkt |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta stojącego na nim min. 80 kg | Tak, podać | ≥ 100kg – 10pkt < 100kg – 0pkt |  |
|  | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Detektor przystosowany do pracy ciągłej w trybie bezprzewodowym | Tak | Bez punktacji |  |
| Dodatkowe wymagania jakie musi spełniać aparat: |
|  | Dodatkowe wymagania jakie musi spełniać aparat: aparat mobilny z kołpakiem wyposażonym w wymienne filtry miernik dawki pochłoniętej DAP konsola technika umożliwia zmianę danych pacjenta po ekspozycji (np. w przypadku pomyłki) oraz możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji oprogramowanie stacji technika wyświetlającej wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: kaseta zidentyfikowana, obraz wydrukowany, obraz zarchiwizowany, badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane oprogramowanie stacji technika z funkcjonalnością nanoszenia adnotacji – minimum predefiniowane teksty, linie, strzałki, oprogramowanie stacji technika z funkcjonalnością powiększania wybranego fragmentu obrazu, lupa i płynnego obrotu obrazu funkcjonalność na stacji technika tj blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątowe – automatyczne i ręczne z możliwością zmiany powierzchni funkcjonalność na stacji technika tj funkcja wprowadzania: pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie, elektronicznych markerów wraz z możliwością definiowania własnych funkcjonalność na stacji technika tj możliwość prowadzenia statystyk dotyczących ilości ogólnej, rodzajów, powodów odrzucenia, techników wykonujących badanie funkcjonalność na stacji technika tj usuwania obrazu kratki | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wszystkie komponenty oferowanego zestawu, m.in. aparat RTG, lampa RTG, czy detektory, wyprodukowane i dostarczane przez jednego producenta | Tak | Bez punktacji |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis Przedmiotu Zamówienia

Pakiet nr 6

Aparat do hemodializy

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | WParametr oferoway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 sztuka | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Szpital Św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 Blok Operacyjny | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej z regionalną antykoagulacją cytrynianową lub ogólnoustrojową | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Kasetowy, jednorazowy system filtra i drenów, bez możliwości oddzielenia filtra od drenów | Tak | Bez punktacji |  |
| 3 | Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu | Tak | Bez punktacji |  |
| 4 | Pomiar ciśnień: napływu krwi żylnej, zwrotu krwi do żyły, płynu odprowadzanego, na wejściu do filtra oraz przezbłonowego filtra (TMP) | Tak | Bez punktacji |  |
| 5 | Oprogramowanie i komunikacja w języku polski, pomoc kontekstowa na ekranie | Tak | Bez punktacji |  |
| 6 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt) | Tak | Bez punktacji |  |
| 7 | Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu | Tak | Bez punktacji |  |
| 8 | Możliwość jednoczasowego podłączenia 4 worków: trzech z płynami podawanymi i jednego do odbioru płynów, po min. 5 litrów każdy | Tak, podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 9 | Pamięć zdarzeń min.: 96 godz. | Tak | Bez punktacji |  |
| Rodzaje terapii |
| 10 | Hemodializa (CVVHD) | Tak | Bez punktacji |  |
| 11 | Hemofiltracja (CVVH) | Tak | Bez punktacji |  |
| 12 | Hemodiafiltracja (CVVHDF) | Tak | Bez punktacji |  |
| 13 | Wysokoobjętościowa hemofiltracja (HV-HF) | Tak | Bez punktacji |  |
| 14 | Powolna ultrafiltracja (SCUF) | Tak | Bez punktacji |  |
| 15 | Plazmafereza (TPE) | Tak | Bez punktacji |  |
| 16 | Hemoperfuzja (HP) | Tak | Bez punktacji |  |
| 17 | Możliwość stosowania antykoagulacji cytrynianowej w zabiegach: SCUF, CVVHD, CVVHF CVVHDF – z pre- i postdylucją | Tak | Bez punktacji |  |
| 18 | Możliwość przyłączania dodatkowego filtra, służącego do eliminacji CO2 | Tak, podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 19 | Pompa krwi i cztery pompy płynów z systemem bilansującym: ultrafiltratu, płynu PBP, płynu dializacyjnego, płynu substytucyjnego | Tak | Bez punktacji |  |
| 20 | Cztery niezależne wagi płynów z zakresem ważenia min.: 0 – 11 kg i z dokładnością ważenia: +/- 1 g | Tak | Bez punktacji |  |
| 21 | Zintegrowana pompa strzykawkowa | Tak, podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 22 | Układ podgrzewający krew powracającą do pacjenta | Tak, podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 23 | Sterujący, kolorowy ekran dotykowym, o wielkości min. 12” | Tak | Bez punktacji |  |
| 24 | Jeden detektor przecieku krwi | Tak | Bez punktacji |  |
| 25 | Jeden detektor obecności powietrza w krwi powracającej | Tak | Bez punktacji |  |
| 26 | Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym | Tak | Bez punktacji |  |
| 27 | Automatyczna regulacja poziomu płynu w komorze odpowietrzającej | Tak | Bez punktacji |  |
| 28 | Automatyczna identyfikacja założonego filtra | Tak | Bez punktacji |  |
| 29 | Mechanizm uziemienia potencjałów powracających podczas pracy pompy perystaltycznej na linii krew/płyn dla wyeliminowania zakłóceń sygnału EKG | Tak | Bez punktacji |  |
| 30 | Złącza: RS232, PCMCIA lub USB 2.0 oraz Ethernet do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi | Tak | Bez punktacji |  |
| 31 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz +/- 10% . Akumulator który w przypadku braku zasilania sieciowego, zapewni pracę aparatu przez co najmniej 10 min | Tak | Bez punktacji |  |
| 32 | Uchwyt do umieszczenia dodatkowego filtra, służącego do eliminacji CO2 | Tak | Bez punktacji |  |
| Minimalne zakresy regulacji dla terapii CRRT |
| 33 | Regulacja przepływu pompy krwi w zakresie: 10 - 450 ml/min | Tak | Bez punktacji |  |
| 34 | Regulowana ultrafiltracja, tj. odwodnienie pacjenta w zakresie: 0 - 2000 ml/h | Tak | Bez punktacji |  |
| 35 | Przepływ płynu PBP w zakresie: 0 - 4000 ml/h | Tak | Bez punktacji |  |
| 36 | Przepływ płynu dializacyjnego w zakresie: 0 - 8000 ml/h | Tak | Bez punktacji |  |
| 37 | Przepływ płynu substytucyjnego w zakresie: 0 - 8000 ml/h | Tak | Bez punktacji |  |
| 38 | Usuwanie płynu z ciała pacjenta w zakresie: 0 - 2000 ml/h | Tak | Bez punktacji |  |
| 39 | Możliwość regulacji temperatury podgrzewacza w zakresie: 33 - 43 ºC | Tak, podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 7

Aparat EKG

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 3 sztuki |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Szpital Św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| Aparat EKG |
|  | Aparat 12 kanałowy z wbudowaną drukarką i panelem dotykowym | Tak |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz min. 7” | Tak |  |
|  | Prezentacja i wydruk w trybie 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu wyników analizy i interpretacji | Tak |  |
|  | Prezentacja częstości akcji serca (HR) | Tak |  |
|  | Baza pacjentów min. 500 badań | Tak |  |
|  | Tryb pracy akumulatorowej min. do 100 badań | Tak |  |
|  | Zapis badania do pamięci USB (np. PenDrive), komunikacja z komputerem PC poprzez interfejs USB | Tak |  |
|  | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych: 50Hz, 60Hz oraz pochodzenia mięśniowego min.: 25, 35, 45 Hz | Tak |  |
|  | Automatyczna regulacja położenia oraz eliminacja pływania linii izoelektrycznej | Tak |  |
|  | Praca w trybie Auto lub Manual | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe, sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | Tak |  |
|  | Wyposażenie: kabel EKG, elektrody przyssawkowe, przystawka do badania spirometrycznego, elektrody kończynowe klipsowe, żel EKG 250g, rolki papieru EKG (min. 10 sztuk), kabel zasilający | Tak |  |
|  | Wózek pod aparat | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja przez WIFI oraz przewodowa poprzez sieć LAN (wysyłanie badań w standardzie HL7) | Tak |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 8 Zadanie 1

Lampa operacyjna mobilna

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Szpital św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Jednokopułowa lampa operacyjna bezcieniowa zainstalowana na odpowiednio zbalansowanej podstawie jezdnej wyposażonej w system blokowania czterech kółek oraz akumulator umożliwiający, co najmniej 2 godziny nieprzerwanej pracy. Czasze oświetleniowe wielosegmentowe ze źródłem światła w postaci diod LED o żywotności, co najmniej 50 tys. godzin. Diody wymieniane pojedynczo w przypadku awarii. | TAK |  |
| 2 | Minimalne natężenia oświetlenia w odległości 1m (Ec) - 160 000 luksów | TAK, podać |  |
| 3 | Maksymalna waga kopuły – 12kg, Maksymalna średnica kopuły - 70 cm. | TAK |  |
| 4 | Uchwyt do pozycjonowania kopuł y z wielorazowymi nakładkami sterylizowalnymi, umieszczony w centralnej części kopuły. Możliwość sterylizacji nakładki na uchwyt do pozycjonowania lampy w sterylizacji parowej w temeraturze 1340C. W zestawie, co najmniej 3 uchwyty. | TAK |  |
| 5 | Obudowa wykonana z metali lekkich (aluminium) lub innych materiałów odpornych na przypadkowe uderzenia w pozostałe elementy lampy i wyposażenia sali operacyjnej. Moduły świetlne osłonięte szybą ze szkła bezpiecznego lub innego materiału odpornego na uszkodzenia i zarysowania. | TAK |  |
| 6 | Powierzchnia kopuł i ramion łatwa do utrzymania w czystości: gładka, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków czyszczących i dezynfekujących powszechnie stosowanych w blokach operacyjnych | TAK, |  |
| 7 | Lampa wyposażona w panel sterujący, umieszczony z boku kopuły | TAK |  |
| 8 | Zakres ruchu wysięgnika lampy Obrót kopuły o min. 3600 wokół mocowania głównego Regulacja góra/dół ramienia uchylnego min. 60° | TAK |  |
| 9 | Temperatura barwowa regulowana w min. 3 krokach w zakresie min. 4000K - 4700 K. Zakres regulacji temperatury barwowej, niezależnie od natężenia światła | TAK |  |
| 10 | Minimalny współczynnik odwzorowania barw (Ra) nie mniejszy niż 96 | TAK, podać parametry |  |
| 11 | Współczynnik odwzorowania barwy dominującej, tj. barwy czerwonej (R9) nie mniejszy niż 97 | TAK |  |
| 12 | Wgłębność oświetlenia (L1+L2 względem Ec) - minimum 120 cm. | TAK |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 8 Zadanie 2

Lampa zabiegowa

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 3 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Urologiczny Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpital św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Jednokopułowa lampa zabiegowa bezcieniowa zainstalowana na odpowiednio zbalansowanej podstawie jezdnej wyposażonej w system blokowania czterech kółek oraz akumulator umożliwiający, co najmniej 2 godziny nieprzerwanej pracy. Czasze oświetleniowe wielosegmentowe ze źródłem światła w postaci diod LED o żywotności, co najmniej 50 tys. godzin. Diody wymieniane pojedynczo w przypadku awarii. | TAK |  |
| 2 | Minimalne natężenia oświetlenia w odległości 1m (Ec) - 160 000 luksów | TAK, podać |  |
| 3 | Maksymalna waga kopuły - 12 kg, Maksymalna średnica kopuły - 70 cm. | TAK |  |
| 4 | Uchwyt do pozycjonowania kopuły z wielorazowymi nakładkami sterylizowalnymi, umieszczony w centralnej części kopuły. Możliwość sterylizacji nakładki na uchwyt do pozycjonowania lampy w sterylizacji parowej w temeraturze 1340C. W zestawie, co najmniej 3 uchwyty. | TAK |  |
| 5 | Obudowa wykonana z metali lekkich (aluminium) lub innych materiałów odpornych na przypadkowe uderzenia w pozostałe elementy lampy. Moduły świetlne osłonięte szybą ze szkła bezpiecznego lub innego materiału odpornego na uszkodzenia i zarysowania. | TAK |  |
| 6 | Powierzchnia kopuł i ramion łatwa do utrzymania w czystości: gładka, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków czyszczących i dezynfekujących powszechnie stosowanych w blokach operacyjnych | TAK, |  |
| 7 | Lampa wyposażona w panel sterujący, umieszczony z boku kopuły | TAK |  |
| 8 | Zakres ruchu wysięgnika lampy 1. Obrót kopuły o min. 3600 wokół mocowania głównego 2. Regulacja góra/dół ramienia uchylnego min. 60° | TAK |  |
| 9 | Temperatura barwowa regulowana w min. 3 krokach w zakresie min. 4000K - 4700 K. Zakres regulacji temperatury barwowej, niezależnie od natężenia światła | TAK |  |
| 10 | Minimalny współczynnik odwzorowania barw (Ra) nie mniejszy niż 96 | TAK, podać parametry |  |
| 11 | Współczynnik odwzorowania barwy dominującej, tj. barwy czerwonej (R9) nie mniejszy niż 97 | TAK |  |
| 12 | Wgłębność oświetlenia (L1+L2 względem Ec) - minimum 120 cm. | TAK |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 9

System do kompresji klatki piersiowej

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 sztuki |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Urządzenie przenośne do zautomatyzowanej mechanicznej kompresji klatki piersiowej | Tak |  |
| 2 | Prowadzenia uciśnięć klatki piersiowej w trybie 30 ucisków/2 oddechy ratownicze lub w trybie ciągłym | Tak |  |
| 3 | Częstość kompresji w zakresie od 80 do 110 uciśnięć na minutę | Tak |  |
| 4 | Głębokość kompresji: w zakresie od 4 do 6 cm | Tak |  |
| 5 | Urządzenia umożliwia wykonywania kompresji u pacjentów o szerokości klatki do 45 cm | Tak |  |
| 6 | Temperatura robocza w zakresie od 0 do 40 °C | Tak |  |
| 7 | Czas na pracy na akumulatorze przy wykonywaniu ciągłej nieprzerwanej kompresji klatki przez min. 40 minut | Tak |  |
| 8 | Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu | Tak |  |
| 9 | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | Tak |  |
| 10 | Waga urządzenia wraz z torbą oraz akcesoriami do 12 kg | Tak |  |
| 11 | Wyposażenie urządzenia: - torba przenośna - deska pod plecy - podkładka stabilizująca pod głowę - pasy do mocowania rąk pacjenta - akumulator - elementy bezpośredniego kontaktu pacjenta (12 sztuk) | Tak |  |
| 12 | Możliwość zasilania urządzenia poprzez akumulator, zasilanie 12V oraz zasilanie 230V | Tak |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 14 | Możliwość bezprzewodowego wysyłania raportu z RKO poprzez moduł bluetooth lub WIFI | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis Przedmiotu Zamówienia

Pakiet nr 10 Zadanie 1

Aparat do powierzchownego ogrzewania pacjenta

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 szt. |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Blok Operacyjny Sala Wybudzeń Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | System ogrzewania pacjenta obiegiem ciepłego powietrza | Tak |  |
| 2 | Dłść Minimum 4 zakresy temperatury 0C: - temp. otoczenia - 320 - 320C - 380C - 430C | Tak |  |
| 3 | Podstawa jezdna do aparatu z regulacją wysokości rączki oraz koszykiem na koce | Tak |  |
| 4 | Min. 2 koła podstawy jezdnej muszą posiadać blokadę | Tak |  |
| 5 | Możliwość zamocowania aparatu na stojaku do kroplówek lub łóżku pacjenta lub stojaku na kółkach | Tak |  |
| 6 | Ciężar urządzenia maks. 7,3 kg. | Tak |  |
| 7 | Rozmiary urządzenia: maksymalnie 330x360x343(mm) (G x S x W) | Tak |  |
| 8 | Urządzenie wyposażone w system nadzoru i raportowania przebiegu terapii, wyświetlane widoczne na panelu zewnętrznym informacje: - czasu trwania ogrzewania pacjenta - monitorowanie godzin pracy urządzenia - monitorowanie zbyt wysokiej temperatury - nieprawidłowości podczas stosowania | Tak |  |
| 9 | Możliwy do przemycia i dezynfekcji elastyczny przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem | Tak |  |
| 10 | Układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym | Tak |  |
| 11 | Osiągnięcie temperatury roboczej: maksymalnie 5 minut | Tak, podać |  |
| 12 | Alarmy dźwiękowe i wizualne | Tak |  |
| 13 | Wysokowydajny, antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o skuteczności min. 0.2 mikrona | Tak |  |
| 14 | Urządzenie wyposażone w przewód grzewczy i zasilający | Tak |  |
| 15 | Zasilanie 230V 50Hz | Tak |  |
| 16 | Rura doprowadzająca ciepłe powietrze bez kontaktu z ciałem pacjenta | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 10 – zadanie nr 2	i 3

Sukcesywne dostawy jednorazowych koców do zaoferowanego podgrzewacza

| Zad. | Opis parametrów wymaganych | Jednostka miary | Ilości | Numer katalogowy | Producent i nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Koc ogrzewający na całe ciało dla dorosłych w pełni współpracujące z urządzeniem opisanym w Pakiet nr 10 Zadanie 1 | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Koc ogrzewający na całe ciało pediatryczny w pełni współpracujący z urządzeniem opisanym w Pakiet nr 10 Zadanie 1 | szt. | 100 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostępne koce ogrzewające pacjenta dostosowane do różnego rodzaju potrzeb: - koce na pacjenta - koce pod pacjenta - koce pediatryczne i dla dorosłych | Tak |  |
| 2 | Koce ogrzewające pacjenta wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu i umożliwiające równomierne rozprowadzanie ciepłego powietrza. | Tak |  |
| 3 | Koce ogrzewające pacjenta są kompatybilne z urządzeniem opisanym w Pakiet nr 10 Zadanie 1 (zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu) oraz z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Bair Hugger typ 505 i 775 | Tak |  |
| 4 | Wymiary koca ogrzewającego na pacjenta (dla dorosłych): - długość w przedziale 203-220 cm - szerokość w przedziale 90-95 cm | Tak |  |
| 5 | Wymiary koca ogrzewającego na pacjenta (pediatryczne): - długość w przedziale 150-155 cm - szerokość w przedziale 90-95 cm Wymiary koca ogrzewającego pod pacjenta (pediatryczne): - długość w przedziale 90-95 cm - szerokość w przedziale 80-85 cm | Tak |  |

………………………….………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 11 Zadanie 1

Łóżko szpitalne z ramą ortopedyczną

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 17 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Urazowo-Ortopedyczny Szpital Św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości | Tak |  |
| 2 | Podstawa łóżka podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża | Tak |  |
| 3 | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych | Tak |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 2150 mm (± 30 mm) - szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 990 mm - wymiary leża 2000x870 mm | Tak |  |
| 5 | Leże łóżka 4 segmentowe, z czego min. 3 segmenty ruchome | Tak |  |
| 6 | Łóżko spełniające wymagania, co do stopnia ochrony min.: -całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu, -ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku | Tak |  |
| 7 | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu | Tak |  |
| 8 | Regulacje elektryczne: - segment oparcia pleców 0-75° (± 5°) z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu, - segment uda 0-45° (± 5°), - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-18° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-18° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. | Tak |  |
| 9 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 380 do 820 mm (± 10 mm) | Tak |  |
| 10 | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z podświetlanymi klawiszami umożliwiającymi łatwe sterowanie łóżkiem w nocy. Pilot z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny | Tak |  |
| 11 | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego | Tak |  |
| 12 | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) - dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta | Tak |  |
| 13 | Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Możliwość demontażu płyt bez użycia narzędzi | Tak |  |
| 14 | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | Tak |  |
| 15 | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 200 mm | Tak |  |
| 16 | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 8mm, możliwość demontażu bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy z możliwością wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna | Tak |  |
| 17 | Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami | Tak |  |
| 18 | Wysuwana półka do odkładania pościeli, niewystająca poza obrys ramy łóżka | Tak |  |
| 19 | Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne | Tak |  |
| 20 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe a od strony głowy krążki dwuosiowe chroniące ściany i łóżko podczas zmiany położenia w pozycji wertykalnej i horyzontalnej | Tak |  |
| 21 | Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. Uchwyty tworzywowe wyposażone w kątomierze po dwóch stronach przy segmencie wezgłowia | Tak |  |
| 22 | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową | Tak |  |
| 23 | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg | Tak |  |
| 24 | Możliwość montażu ramy wyciągowej, wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki | Tak |  |
| 25 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary | Tak |  |
| 26 | Elementy wyposażenia łóżka: - materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 13 cm, odporny na dezynfekcję, - podwójna rama wyciągową (ortopedyczna, na całej długość łóżka z możliwością wydłużenia o min. 200 mm) wykonana z okrągłych rur (stal węglowa, chromowana) - wyposażona w wieszak kroplówki (1 szt.), uchwyt do ręki (2 szt.), 3 sztuki rolek wyciągowych, | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 11 Zadanie 2

Łóżko szpitalne z wysięgnikiem

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 22 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Urazowo-Ortopedyczny Szpital Św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości | Tak |  |
| 2 | Podstawa łóżka podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża | Tak |  |
| 3 | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych | Tak |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 2150 mm (± 30 mm) - szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 990 mm - wymiary leża 2000x870 mm | Tak |  |
| 5 | Leże łóżka 4 segmentowe, z czego min. 3 segmenty ruchome | Tak |  |
| 6 | Łóżko spełniające wymagania, co do stopnia ochrony min.: - całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu, - ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku | Tak |  |
| 7 | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu | Tak |  |
| 8 | Regulacje elektryczne: - segment oparcia pleców 0-75° (± 5°) z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu, - segment uda 0-45° (± 5°), - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-18° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-18° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym | Tak |  |
| 9 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 380 do 820 mm (± 10 mm) | Tak |  |
| 10 | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z podświetlanymi klawiszami umożliwiającymi łatwe sterowanie łóżkiem w nocy. Pilot z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny | Tak |  |
| 11 | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego | Tak |  |
| 12 | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta | Tak |  |
| 13 | Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Możliwość demontażu płyt bez użycia narzędzi | Tak |  |
| 14 | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | Tak |  |
| 15 | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 200 mm | Tak |  |
| 16 | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 8mm, możliwość demontażu bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy z możliwością wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna | Tak |  |
| 17 | Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami | Tak |  |
| 18 | Wysuwana półka do odkładania pościeli, niewystająca poza obrys ramy łóżka | Tak |  |
| 19 | Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne. | Tak |  |
| 20 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe a od strony głowy krążki dwuosiowe chroniące ściany i łóżko podczas zmiany położenia w pozycji wertykalnej i horyzontalnej | Tak |  |
| 21 | Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. Uchwyty tworzywowe wyposażone w kątomierze po dwóch stronach przy segmencie wezgłowia | Tak |  |
| 22 | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową | Tak |  |
| 23 | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg | Tak |  |
| 24 | Możliwość montażu ramy wyciągowej, wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki | Tak |  |
| 25 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary | Tak |  |
| 26 | Elementy wyposażenia łóżka: - materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 13 cm, odporny na dezynfekcję, - wysięgnik na rękę, - wieszak na kroplówkę, | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 11 Zadanie 3

Łóżko szpitalne

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 29 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Urologiczny Szpital Św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości | Tak |  |
| 2 | Podstawa łóżka podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża | Tak |  |
| 3 | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych | Tak |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 2150 mm (± 30 mm) - szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 990 mm - wymiary leża 2000x870 mm | Tak |  |
| 5 | Leże łóżka 4 segmentowe, z czego min. 3 segmenty ruchome | Tak |  |
| 6 | Łóżko spełniające wymagania, co do stopnia ochrony min.: - całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu, - ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku | Tak |  |
| 7 | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu | Tak |  |
| 8 | Regulacje elektryczne: - segment oparcia pleców 0-75° (± 5°) z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu, - segment uda 0-45° (± 5°), - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-18° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-18° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. | Tak |  |
| 9 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 380 do 820 mm (± 10 mm) | Tak |  |
| 10 | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z podświetlanymi klawiszami umożliwiającymi łatwe sterowanie łóżkiem w nocy. Pilot z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny | Tak |  |
| 11 | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łózka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego | Tak |  |
| 12 | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta | Tak |  |
| 13 | Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Możliwość demontażu płyt bez użycia narzędzi | Tak |  |
| 14 | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | Tak |  |
| 15 | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 200 mm | Tak |  |
| 16 | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 8mm, możliwość demontażu bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy z możliwością wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna | Tak |  |
| 17 | Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami | Tak |  |
| 18 | Wysuwana półka do odkładania pościeli, niewystająca poza obrys ramy łóżka | Tak |  |
| 19 | Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne. | Tak |  |
| 20 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe a od strony głowy krążki dwuosiowe chroniące ściany i łóżko podczas zmiany położenia w pozycji wertykalnej i horyzontalnej | Tak |  |
| 21 | Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. Uchwyty tworzywowe wyposażone w kątomierze po dwóch stronach przy segmencie wezgłowia | Tak |  |
| 22 | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową | Tak |  |
| 23 | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg | Tak |  |
| 24 | Możliwość montażu ramy wyciągowej, wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki | Tak |  |
| 25 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary | Tak |  |
| 26 | Elementy wyposażenia łóżka: - materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 13 cm, odporny na dezynfekcję, - wieszak na kroplówkę, | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 11 Zadanie 4

Materac przeciwodleżynowy

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 20 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Urazowo-Ortopedyczny -10 sztuk Oddział Urologiczny - 10 sztuk Szpital Św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Materac przeciwodleżynowy przystosowany do pracy z łóżkiem (opisanym w tym pakiecie w zadaniach 1-3) | Tak |  |
| 2 | Bezpieczne obciążenie materaca min. 250 kg | Tak |  |
| 3 | Materac powietrzny przeciwodleżynowy, pompa materaca w pełni współpracująca z materacem oraz pochodząca od tego samego producenta | Tak |  |
| 4 | Materac przeznaczony do profilaktyki i wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni | Tak |  |
| 5 | System pracy zmienno-ciśnieniowy - co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny (dostępny więcej niż jeden tryb statyczny) | Tak |  |
| 6 | Komory umieszczone w rzędach napełniane powietrzem i opróżniane na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25/30 minut. Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem | Tak |  |
| 7 | Materac zbudowany z min. 18 poprzecznych komór wykonanych z elastycznego, nieusztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Możliwość wymiany pojedynczych komór materaca | Tak |  |
| 8 | Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Możliwość regulacji czasu rotacji w zakresie min. 10-30 minut z częstotliwością do 5 minut | Tak |  |
| 9 | Funkcja rotacji pacjenta w trybie zmienno-ciśnieniowym | Tak |  |
| 10 | Wymiary materaca: - długość – zakres od 190 do 200 cm - szerokość – zakres od 80 do 90 cm - wysokość – zakres od 18 do 22 cm | Tak |  |
| 11 | Materac z funkcją owiewania ciała pacjenta powietrzem | Tak |  |
| 12 | Materac wyposażony w funkcję rozpoznającą obciążenie wywierane na materac przez pacjenta. Możliwość ręcznej regulacji ciśnienia powietrza w materacu | Tak |  |
| 13 | Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecz. Możliwość mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 14 | Materac wyposażony w pompę (zasilacz pneumatyczny) zawieszany na ramie łóżka z możliwością ustawienia obok łóżka, zaopatrzony w panel sterowania z wskaźnikami sygnalizującymi: pracę materaca, brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową, przerwy w zasilaniu prądem z sygnalizacją świetlną i dźwiękową, konieczność przeprowadzenia czynności serwisowych | Tak |  |
| 15 | Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR | Tak |  |
| 16 | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 12 godzin | Tak |  |
| 17 | Funkcja maksymalnego wypełnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na pompie ułatwiająca przeprowadzenie np. czynności pielęgnacyjnych z automatycznym powrotem do poprzednich ustawień po 20 minutach | Tak |  |
| 18 | Kabel sieciowy (elektryczny) z możliwością odłączenia od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem | Tak |  |
| 19 | Przewód powietrzny z podłączeniem kątowym do pompy | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 11 Zadanie 5

Szafka przyłóżkowa

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 68 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Szpital Św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 - 39 sztuk Oddział Urazowo-Ortopedyczny - 29 sztuk Oddział Urologiczny |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm) | Tak |  |
| 2 | Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości | Tak |  |
| 3 | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 150 mm. – dostęp do półki od frontu szafki | Tak |  |
| 4 | Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie | Tak |  |
| 5 | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 20mm) - szerokość szafki - 460 mm (± 20mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 20mm) - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 20mm) - głębokość - 470 mm (± 20mm) | Tak |  |
| 6 | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym | Tak |  |
| 7 | Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej bez możliwości regulacji kąta pochylenia blatu. Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego | Tak |  |
| 8 | Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm) | Tak |  |
| 9 | Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL(o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowym relingiem w kształcie litery C | Tak |  |
| 10 | Blat boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz (górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) | Tak |  |
| 11 | Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi) | Tak |  |
| 12 | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą,o średnicy min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej. | Tak |  |
| 13 | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | Tak |  |
| 14 | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 12 zad. 1

Podnośnik pacjenta typ I

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Urazowo-Ortopedyczny (1 sztuka) Oddział Urologiczny (1 sztuka) Szpital Św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Mobilny jezdny podnośnik pacjenta przystosowany do pracy na oddziałach szpitalnych | Tak |  |
| 2 | Podnośnik wyposażony w 4 kółko jezdne o średnicy min. 100 mm z opcją blokady tylnych kół | Tak |  |
| 3 | Wysokość podnoszenia pacjenta w zakresie min. od 600 mm do 1900 mm | Tak |  |
| 4 | Wysokość podstawy podnośnika min. 120 mm | Tak |  |
| 5 | Uchwyt w tylnej części do prowadzenia podnośnika | Tak |  |
| 6 | Szerokość podstawy podnośnika regulowana elektrycznie w zakresie min. od 750 mm do 1000 mm | Tak |  |
| 7 | Całkowita szerokość podnośnika przy złożonej podstawie w zakresie od 600 mm do 800 mm | Tak |  |
| 8 | Maksymalny udźwig pacjenta min. 250 kg | Tak |  |
| 9 | Pilot pozwalający na elektryczne sterowanie funkcjami podnośnika | Tak |  |
| 10 | Waga samego podnośnika bez wieszaka i kamizelki do 55 kg | Tak |  |
| 11 | Akumulator pozwalający na podnoszenie pacjenta (min. 30 pełnych podnoszeń oraz opuszczeń) bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej | Tak |  |
| 12 | Wyposażenie podnośnika: - wieszak płaski standardowy – 1 sztuka, - wieszak 8-punktowy do podnoszenia w pozycji leżącej – 1 sztuka, - siedzisko transportowo-kąpielowe 8-punktowe do podnoszenia pacjenta w pozycji leżącej – 3 sztuki w rozmiarze M, L, XL, Siedziska oraz wieszaki w pełni kompatybilne z podnośnikami typu I oraz II opisanymi w tym pakiecie. | Tak |  |

Pakiet nr 12 zad. 2

Podnośnik pacjenta typ II

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 4 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Urazowo-Ortopedyczny (2 sztuki) Oddział Urologiczny (2 sztuki) Szpital Św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Mobilny jezdny podnośnik pacjenta przystosowany do pracy na oddziałach szpitalnych | Tak |  |
| 2 | Podnośnik wyposażony w 4 kółko jezdne o średnicy min. 75 mm z opcją blokady tylnych kół | Tak |  |
| 3 | Wysokość podnoszenia pacjenta w zakresie min. od 900 mm do 1800 mm | Tak |  |
| 4 | Wysokość podstawy podnośnika min. 120 mm | Tak |  |
| 5 | Uchwyt w tylnej części do prowadzenia podnośnika | Tak |  |
| 6 | Szerokość podstawy podnośnika regulowana mechanicznie w zakresie min. od 650 mm do 900 mm | Tak |  |
| 7 | Całkowita szerokość podnośnika przy złożonej podstawie w zakresie od 600 mm do 700 mm | Tak |  |
| 8 | Maksymalny udźwig pacjenta min. 150 kg | Tak |  |
| 9 | Pilot pozwalający na elektryczne sterowanie funkcjami podnośnika | Tak |  |
| 10 | Waga samego podnośnika bez wieszaka i kamizelki do 40 kg | Tak |  |
| 11 | Akumulator pozwalający na podnoszenie pacjenta (min. 15 pełnych podnoszeń oraz opuszczeń) bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej | Tak |  |
| 12 | Wyposażenie podnośnika: - wieszak płaski standardowy – 1 sztuka, - siedzisko transportowo-kąpielowe – 3 sztuki - rozmiar M, L, XL, Siedziska oraz wieszaki w pełni kompatybilne z podnośnikami typu I oraz II opisanymi w tym pakiecie. | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 13 Zadanie 1

Aparat USG mobilny

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Szpital Św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 Copernicus PL Sp. z o.o. | Bez punktacji |  |
| KONSTRUKCJA |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny do zastosowań anestezjologicznych na Bloku Operacyjnym | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2019, model z najnowszym dostępnym oprogramowaniem | Tak | Bez punktacji |  |
| 3 | Aparat wyposażony w dotykowy monitor LCD o przekątnej min. 12 cali. Monitor odporny na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Możliwość ustawiania wszystkich funkcji aparatu z poziomu monitora. | Tak | Bez punktacji |  |
| 4 | Dynamika systemu min. 156 dB | Tak | Bez punktacji |  |
| 5 | Czas od włączenia aparatu do gotowości do wykonywania badań maksymalnie 60 sekund | Tak | Bez punktacji |  |
| 6 | Zakres częstotliwości pracy systemu min. 2 - 15 MHz | Tak | Bez punktacji |  |
| 7 | Całkowita waga całego aparatu maksymalnie 7 kg (bez wózka) | Tak | Bez punktacji |  |
| OPROGRAMOWANIE |
| 8 | Aparat umożliwiający pracę, co najmniej w n/w trybach: a) B – mode / 2 B Mode b) M – mode / B+M Mode c) Doppler kolorowy d) Doppler Power e) Wzmocnienie poziome sygnału, krzywa TGC z elektroniczną regulacją wzmocnienia: min 5 stref | Tak | Bez punktacji |  |
| 9 | Aparat wyposażony w n/w aplikacje, (które zostaną dostarczone i zainstalowane bezterminowo w cenie oferty) umożliwiające badanie: - jama brzuszna, - mięśniowo-szkieletowe, - nerwy, - naczynia oraz specjalistyczne aplikacje: - leczenie bólu, - blokady doraźne, - blokady zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe, - blokady przewodowe - minimum: blokada pachowa, nadobojczykowa podobojczykowa, blokada nerwu zasłonowego, kulszowego, udowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 10 | Aparat wyposażony w system nawigacji ułatwiający prowadzenie igły w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora. Urządzenie wskazuje właściwą trajektorię igły oraz aktualne położenie igły kodując właściwym kolorem jej położenie. Możliwość wizualizacji igieł różnych producentów. Możliwość śledzenia igły przy użyciu zaoferowanych głowic | Tak | Bez punktacji |  |
| 11 | Aparat wyposażony w część dydaktyczną pozwalającą na wyświetlanie na ekranie pełnych procedur mających zastosowanie w blokadach przewodowych a także w procedurach BLUE, FAST, FEEL. Wyświetlanie pozycji pacjenta, anatomii oraz referencyjnego obrazu sonoanatomicznego oraz proponowaną technikę prowadzenia igły | Tak | Bez punktacji |  |
| 12 | Aparat z zainstalowanym atlasem anatomii, z którego wyświetlone struktury anatomiczne można na bieżąco porównywać ze strukturami badanego pacjenta ukazywanymi za pomocą zaoferowanych głowic USG | Tak | Bez punktacji |  |
| GŁOWICE DOSTARCZONE WRAZ Z APARATEM W CENIE OFERTY |
| 13 | Głowica convex - częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. 1 do 6 MHz | Tak | Bez punktacji |  |
| 14 | Głowica liniowa - częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. 3 do 12 MHz - szerokość obrazowania na głębokości 2 cm min 20 cm - ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 128 | Tak | Bez punktacji |  |
| 15 | Głowica sektorowa kardiologiczna: - częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. od 2 do 4 MHz | Tak | Bez punktacji |  |
| 16 | Zaoferowane głowice w pełni współpracujące z posiadanym przez Zamawiającego aparatem - USG Mindray TE7 | Tak | Tak/Nie Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 17 | Aparat USG wyposażony w oprogramowanie (wieczna licencja) do obsługi głowic zaoferowanych w tym zadaniu | Tak | Bez punktacji |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 18 | Wraz z aparatem dostarczony oraz zamontowany w cenie oferty videoprinter czarno biały (zestaw startowy papieru w ilości, co najmniej 10 rolek w cenie oferty) | Tak | Bez punktacji |  |
| 19 | Wraz z aparatem w cenie oferty wózek umożliwiający trwałe zamocowanie aparatu oraz jego transport w obrębie całego szpitala. Wózek wyposażony min. w dodatkowe półki, hamulec oraz uchwyty do bezpiecznego zamocowania głowic na czas transportu aparatu. Wózek przystosowany do bezpiecznego zamontowania videoprintera | Tak | Bez punktacji |  |
| 20 | Pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapisywanie badań o pojemności min. 64 GB | Tak | Bez punktacji |  |
| 21 | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu pendrive, zewnętrznych dyskach twardych z przodu aparatu, min. 2 porty USB | Tak | Bez punktacji |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 22 | Pełna gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta (bez wyłączeń i bez limitu badań) min. 36 m-cy | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 23 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak | Bez punktacji |  |
| 24 | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. Klasy DICOM PRINT STORE, QUERY/RETRIVE, WORKLIST | Tak | Bez punktacji |  |
| 25 | Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu: 1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS 2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych Licencje przydzielone bezterminowo | Tak | Bez punktacji |  |
| 26 | Urządzenie musi spełniać standardy komunikacyjne DICOM i posiadać DICOM Conformance Statement (deklarację zgodności DICOM) | Tak | Bez punktacji |  |
| 27 | W okresie gwarancji w cenie oferty przewidziane wszelkie aktualizacje i Upgrade oprogramowania do najnowszej wersji. Czynności będą wykonywane najpóźniej 2 tyg. po pojawieniu się aktualizacji/upgradu | Tak | Bez punktacji |  |
| 28 | Zapewnienie pełnej dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu | Tak | Bez punktacji |  |
| 29 | Zapewnienie serwisu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | Tak | Bez punktacji |  |
| 30 | Fabryczne zasilanie bateryjne pozwalające na przewiezienie aparatu pomiędzy stanowiskami badań bez konieczności wyłączania systemu. Zainstalowane w cenie oferty akumulatory umożliwiające, co najmniej 1 godzinne podtrzymanie zasilania | Tak | Bez punktacji |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 13 Zadanie 2

Aparat USG mobilny

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Szpital Św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 Copernicus PL Sp. z o.o. | Bez punktacji |  |
| KONSTRUKCJA |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny do zastosowań anestezjologicznych na Bloku Operacyjnym | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2019, model z najnowszym dostępnym oprogramowaniem | Tak | Bez punktacji |  |
| 3 | Aparat wyposażony w dotykowy monitor LCD o przekątnej min. 12 cali. Monitor odporny na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Możliwość ustawiania wszystkich funkcji aparatu z poziomu monitora. | Tak | Bez punktacji |  |
| 4 | Dynamika systemu min. 156 dB | Tak | Bez punktacji |  |
| 5 | Czas od włączenia aparatu do gotowości do wykonywania badań maksymalnie 60 sekund. | Tak | Bez punktacji |  |
| 6 | Zakres częstotliwości pracy systemu min. 2 - 15 MHz | Tak | Bez punktacji |  |
| 7 | Całkowita waga całego aparatu maksymalnie 7 kg (bez wózka) | Tak | Bez punktacji |  |
| OPROGRAMOWANIE |
| 8 | Aparat umożliwiający pracę co najmniej w n/w trybach: a) B – mode / 2 B Mode b) M – mode / B+M Mode c) Doppler kolorowy d) Doppler Power e) Wzmocnienie poziome sygnału, krzywa TGC z elektroniczną regulacją wzmocnienia: min 5 stref | Tak | Bez punktacji |  |
| 9 | Aparat wyposażony w n/w aplikacje, (które zostaną dostarczone i zainstalowane bezterminowo w cenie oferty) umożliwiające badanie: - jama brzuszna, - mięśniowo-szkieletowe, - nerwy, - naczynia oraz specjalistyczne aplikacje : - leczenie bólu, - blokady doraźne, - blokady zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe, - blokady przewodowe - minimum: blokada pachowa, nadobojczykowa podobojczykowa, blokada nerwu zasłonowego, kulszowego, udowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 10 | Aparat wyposażony w system nawigacji ułatwiający prowadzenie igły w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora. Urządzenie wskazuje właściwą trajektorię igły oraz aktualne położenie igły kodując właściwym kolorem jej położenie. Możliwość wizualizacji igieł różnych producentów. Możliwość śledzenia igły przy użyciu zaoferowanych głowic | Tak | Bez punktacji |  |
| 11 | Aparat wyposażony w część dydaktyczną pozwalającą na wyświetlanie na ekranie pełnych procedur mających zastosowanie w blokadach przewodowych a także w procedurach BLUE, FAST, FEEL. Wyświetlanie pozycji pacjenta, anatomii oraz referencyjnego obrazu sonoanatomicznego oraz proponowaną technikę prowadzenia igły | Tak | Bez punktacji |  |
| 12 | Aparat z zainstalowanym atlasem anatomii, z którego wyświetlone struktury anatomiczne można na bieżąco porównywać ze strukturami badanego pacjenta ukazywanymi za pomocą zaoferowanych głowic USG | Tak | Bez punktacji |  |
| GŁOWICE DOSTARCZONE WRAZ Z APARATEM W CENIE OFERTY |
| 13 | Głowica convex - częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. 1 do 6 MHz | Tak | Bez punktacji |  |
| 14 | Głowica liniowa - częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. 3 do 12 MHz - szerokość obrazowania na głębokości 2 cm min 20 cm - ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 128 | Tak | Bez punktacji |  |
| 15 | Głowica endowaginalna: - częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. od 3 do 11 MHz | Tak | Bez punktacji |  |
| 16 | Zaoferowane głowice w pełni współpracujące z posiadanym przez Zamawiającego aparatem - USG Mindray TE7 | Tak | Tak/Nie Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 17 | Aparat USG wyposażony w oprogramowanie (wieczna licencja) do obsługi głowic zaoferowanych w tym zadaniu | Tak | Bez punktacji |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 18 | Wraz z aparatem dostarczony oraz zamontowany w cenie oferty videoprinter czarno biały (zestaw startowy papieru w ilości, co najmniej 10 rolek w cenie oferty) | Tak | Bez punktacji |  |
| 19 | Wraz z aparatem w cenie oferty wózek umożliwiający trwałe zamocowanie aparatu oraz jego transport w obrębie całego szpitala. Wózek wyposażony min. w dodatkowe półki, hamulec oraz uchwyty do bezpiecznego zamocowania głowic na czas transportu aparatu. Wózek przystosowany do bezpiecznego zamontowania videoprintera | Tak | Bez punktacji |  |
| 20 | Pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapisywanie badań o pojemności min. 64 GB | Tak | Bez punktacji |  |
| 21 | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu pendrive, zewnętrznych dyskach twardych z przodu aparatu, min. 2 porty USB | Tak | Bez punktacji |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 22 | Pełna gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta (bez wyłączeń i bez limitu badań) min. 36 m-cy | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 23 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak | Bez punktacji |  |
| 24 | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. Klasy DICOM PRINT STORE, QUERY/RETRIVE, WORKLIST | Tak | Bez punktacji |  |
| 25 | Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu: 1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS 2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych Licencje przydzielone bezterminowo | Tak | Bez punktacji |  |
| 26 | Urządzenie musi spełniać standardy komunikacyjne DICOM i posiadać DICOM Conformance Statement (deklarację zgodności DICOM) | Tak | Bez punktacji |  |
| 27 | W okresie gwarancji w cenie oferty przewidziane wszelkie aktualizacje i Upgrade oprogramowania do najnowszej wersji. Czynności będą wykonywane najpóźniej 2 tyg. po pojawieniu się aktualizacji/upgradu | Tak | Bez punktacji |  |
| 28 | Zapewnienie pełnej dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu | Tak | Bez punktacji |  |
| 29 | Zapewnienie serwisu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | Tak | Bez punktacji |  |
| 30 | Fabryczne zasilanie bateryjne pozwalające na przewiezienie aparatu pomiędzy stanowiskami badań bez konieczności wyłączania systemu. Zainstalowane w cenie oferty akumulatory umożliwiające, co najmniej 1 godzinne podtrzymanie zasilania | Tak | Bez punktacji |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 14

Respirator transportowy

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 sztuki | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Urologiczny (1 szt.) Oddział Chirurgii Urazowo-ortopedycznej (1 szt.) Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 Copernicus PL Sp. z o.o. | Bez punktacji |  |
| I WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego typu do stosowania na różnych oddziałach szpitalnych oraz w transporcie wewnątrzszpitalnym | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Respirator napędzany turbiną, niezależny od centralnego zasilania sprężonym powietrzem, przeznaczony dla pacjentów od wagi 2 kg do 250 kg. | Tak | Bez punktacji |  |
| 3 | Respirator wyposażony w certyfikowane przez producenta respiratora dwa uchwyty do stawiania butli z tlenem bezpośrednio na podstawie jezdnej respiratora, co umożliwi użycie urządzenia do transportu wewnątrz szpitala | Tak | Bez punktacji |  |
| 4 | Urządzenie z pełną gwarancją na minimum 48 miesięcy | Tak | Bez punktacji |  |
| 5 | Respirator zamocowany na wózku z blokadą kół | Tak | Bez punktacji |  |
| 6 | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | Tak | Bez punktacji |  |
| 7 | Możliwość zamocowania respiratora bez wózka na półce | Tak | Bez punktacji |  |
| II ZASILANIE RESPIRATORA |
| 8 | Zasilanie w tlen ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia min. 2 - 6 bar | Tak | Bez punktacji |  |
| 9 | Zasilanie w powietrze z wbudowanej w respirator turbiny powietrza | Tak | Bez punktacji |  |
| 10 | Przewód zasilania tlenowego o dł. min. 3 m. ze złączem dostosowanym do instalacji gazowej typu AGA | Tak | Bez punktacji |  |
| 11 | Układ mieszania gazów oddechowych elektroniczno-pneumatyczny z płynną regulacją | Tak | Bez punktacji |  |
| 12 | Automatyczna kompensacja przepływu w przypadku braku podaży tlenu w celu utrzymania zaprogramowanej objętości oddechowej | Tak | Bez punktacji |  |
| 13 | Zasilanie awaryjne z wewnętrznej baterii na min. 90 minut pracy przy wszystkich trybach i zakresach parametrów pracy. W przypadku konieczności dłuższego transportu istnieje możliwość dołożenia dodatkowego modułu baterii bezpośrednio do obudowy respiratora bez udziału serwisu i narzędzi | Tak | Bez punktacji |  |
| 14 | Napięcie zasilania AC 230 V, 50 Hz ( 10%) | Tak | Bez punktacji |  |
| 15 | Zasilanie z niskiego napięcia 12 V w przypadku awarii zasilania głównego i wyczerpania akumulatorów | Tak | Bez punktacji |  |
| III RODZAJE WENTYLACJI |
| 16 | Wentylacja z zadaną objętością | Tak | Bez punktacji |  |
| 17 | Wentylacja z zadanym ciśnieniem | Tak | Bez punktacji |  |
| 18 | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem | Tak | Bez punktacji |  |
| 19 | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego objętością | Tak | Bez punktacji |  |
| 20 | Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej | Tak | Bez punktacji |  |
| 21 | Synchroniczna przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV ze wspomaganiem ciśnieniowym SIMV-VC oraz SIMV-PC | Tak | Bez punktacji |  |
| 22 | Wentylacja typu AutoFlow, APV, VC+, PRVC | Tak | Bez punktacji |  |
| 23 | Wentylacja nieinwazyjna NIV ciśnieniowo kontrolowana (NIV-PC) oraz ciśnieniowo wspomagana (NIV-PS) | Tak | Bez punktacji |  |
| 24 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu: BiLevel lub DuoPAP lub BiPAP lub Bi-Vent | Tak | Bez punktacji |  |
| 25 | Wyzwalanie oddechu przepływem regulowane ręcznie | Tak | Bez punktacji |  |
| 26 | Wyzwalanie oddechu ciśnieniem regulowane ręcznie | Tak | Bez punktacji |  |
| 27 | Wyzwalanie oddechu ciśnieniem regulowane w szerokim zakresie minimum od -1 do -20 cm H20 | Tak, Podać | Tak/Nie Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 28 | Wdech manualny | Tak | Bez punktacji |  |
| 29 | Wbudowany system nebulizacji aktywowany i regulowany z pozycji ekranu respiratora | Tak | Bez punktacji |  |
| 30 | Możliwość regulacji kończenia fazy wdechowej w zakresie minimum 1-65% przepływu szczytowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 31 | Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji | Tak | Bez punktacji |  |
| 32 | Funkcja natlenowania | Tak | Bez punktacji |  |
| 33 | Funkcja wstrzymania na wdechu do minimum 30 sekund | Tak | Bez punktacji |  |
| 34 | Funkcja wstrzymania na wydechu | Tak | Bez punktacji |  |
| 35 | Automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego z możliwością jej włączania i wyłączania w trakcie prowadzonej wentylacji pacjenta | Tak, Podać | Tak/Nie Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 36 | Funkcja natlenowywania z regulowanym stężeniem tlenu i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | Tak | Bez punktacji |  |
| 37 | Tryb wentylacji z automatycznym przełączaniem pomiędzy trybem wentylacji kontrolowanej do trybu wentylacji wspomaganej i odwrotnie w zależności od inicjacji przez pacjenta oddechu spontanicznego lub rozpoznania braku oddechu spontanicznego wraz z funkcją wyłączania alarmów związanych z przełączaniem pomiędzy trybami | Tak | Bez punktacji |  |
| IV PARAMETRY NASTAWIANE |
| 38 | Częstość oddechów, minimalny zakres 5 - 150 oddechów/min | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| 39 | Objętość pojedynczego oddechu, minimalny zakres 20 - 2000 ml | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| 40 | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min. w zakresie 4:1 - 1:10 dla trybu VC i PC | Tak | Bez punktacji |  |
| 41 | Regulowany czas wdechu minimalny zakres 0,1 do 5,0 sekund | Tak | Bez punktacji |  |
| 42 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie płynnie w zakresie 21-100% | Tak | Bez punktacji |  |
| 43 | Ciśnienie wdechowe PCV, minimalny zakres 0 - 80 cmH2O | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| 44 | Ciśnienie wdechowe PCV, regulacja w szerokim zakresie 0 - 95 cmH2O | Tak, Podać | Tak/Nie Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 45 | Ciśnienie wspomagania PSV, minimalny zakres 0 - 80 cmH2O | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| 46 | Ciśnienie wspomagania PSV, regulacja w szerokim zakresie 0 - 95 cmH2O | Tak, Podać | Tak/Nie Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 47 | PEEP minimalny zakres 1 - 40 cmH2O | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| 48 | PEEP regulowane w szerokim zakresie 1 – 50 cmH20 | Tak, Podać | Tak/Nie Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 49 | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora wraz z zakresami alarmowymi | Tak | Bez punktacji |  |
| V PARAMETRY WYŚWIETLANE |
| 50 | Kolorowy monitor o przekątnej minimum 12 cali do obsługi respiratora i obrazowania parametrów przez ekran dotykowy wraz z funkcją regulacji nachylenia monitora | Tak | Bez punktacji |  |
| 51 | Obsługa respiratora i opisy w języku polskim | Tak | Bez punktacji |  |
| 52 | Całkowita częstość oddychania | Tak | Bez punktacji |  |
| 53 | Częstość i wentylacja minutowa oddechów własnych pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 54 | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu | Tak | Bez punktacji |  |
| 55 | Wdechowa i wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej | Tak | Bez punktacji |  |
| 56 | Ciśnienie szczytowe | Tak | Bez punktacji |  |
| 57 | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | Tak | Bez punktacji |  |
| 58 | Ciśnienie pauzy wdechowej | Tak | Bez punktacji |  |
| 59 | Ciśnienie PEEP | Tak | Bez punktacji |  |
| 60 | Ciśnienie TotalPEEP | Tak | Bez punktacji |  |
| 61 | Podatność statyczna i dynamiczna | Tak | Bez punktacji |  |
| 62 | Opory wdechowe i wydechowe | Tak | Bez punktacji |  |
| 63 | Praca oddechowa pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 64 | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji | Tak | Bez punktacji |  |
| 65 | Graficzna prezentacja min. następujących krzywych dynamicznych: - ciśnienie/czas - przepływ/czas - objętość/czas Pętle oddechowe: - ciśnienie/objętość - przepływ/objętość | Tak | Bez punktacji |  |
| 66 | Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowych | Tak | Bez punktacji |  |
| 67 | Automatyczne ustawianie skali przy zapisie krzywych na monitorze | Tak | Bez punktacji |  |
| VI ALARMY |
| 68 | Braku zasilania w energię elektryczną | Tak | Bez punktacji |  |
| 69 | Braku zasilania w tlen | Tak | Bez punktacji |  |
| 70 | Objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | Tak | Bez punktacji |  |
| 71 | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 72 | Bezdechu | Tak | Bez punktacji |  |
| 73 | Stężenia tlenu w gazach wdechowych | Tak | Bez punktacji |  |
| 74 | Niezdolności do pracy (uszkodzenia kontroli elektronicznej lub mechanicznej) | Tak | Bez punktacji |  |
| 75 | Kategorie alarmów według ważności | Tak | Bez punktacji |  |
| 76 | Pamięć trendów parametrów min. 72 godziny | Tak | Bez punktacji |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 77 | Układ pomiarowy przepływu umieszczony w obrębie obudowy respiratora (elektroniczny - wielorazowego użytku - możliwość wyjęcia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu bez użycia narzędzi oraz możliwość czyszczenia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu w myjce automatycznej). Dopuszczamy respirator wyposażony w czujnik przepływu wielokrotnego użytku, umieszczony w obrębie obudowy, który jest przystosowywany do ponownego użycia poprzez inną prostszą procedurę niż sterylizacja w autoklawie | Tak | Bez punktacji |  |
| 78 | Elektroniczny i odporny na uszkodzenia system pomiaru przepływu - pomiar ultradźwiękowy | Tak | Tak/Nie Tak - 1 pkt Nie - 1 pkt |  |
| 79 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | Tak | Bez punktacji |  |
| 80 | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 81 | Możliwość stosowania jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów | Tak | Bez punktacji |  |
| 82 | Zestaw akcesoriów startowych: jednorazowy układ oddechowy, maska do NIV jednorazowa oraz wielokrotnego użytku, dwa filtry oddechowe, wymiennik ciepła i wilgoci (tzw. sztuczny nos) | Tak | Bez punktacji |  |
| 83 | Płuco testowe wielokrotnego użytku | Tak | Bez punktacji |  |
| 84 | Nebulizator do podawania leków w formie aerozolu (2 sztuki) | Tak | Bez punktacji |  |
| 85 | W trakcie trwania gwarancji w cenie oferty uwzględnione wszystkie elementy wymieniane okresowo oraz podczas przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta i instrukcją obsługi urządzenia | Tak | Bez punktacji |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 15

Tor wizyjny wraz z gastroskopami (2 szt.), kolonoskopami (2 szt.) oraz endosonografem (1 szt.)

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | Taki sam, jak rok podpisania umowy | Bez punktacji, podać |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Cały zaoferowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia w okresie gwarancji objęty pełną opieką serwisową (tzw. endokasko) w cenie oferty. Uszkodzenia mechaniczne i zużycia eksploatacyjne uwzględnione w ramach gwarancji. | Tak | - |  |
| Tor wizyjny |
|  | Procesor wideo z obrazem wyjściowym w rozdzielczości min. HDTV | Tak | - |  |
|  | Wyostrzenia obrazu w trakcie badania | Tak | - |  |
|  | Funkcja zatrzymania endoskopowego obrazu głównego z ruchomym obrazem dodatkowym | Tak | - |  |
|  | Pompa powietrzna (insuflacja) z min. trzystopniową regulacją nadmuchu | Tak | - |  |
|  | Wbudowana funkcja Freeze | Tak | - |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | Tak | - |  |
|  | Funkcja obrazowania naczyń krwionośnych | Tak | - |  |
|  | Funkcja automatycznego doboru obrazowania w zależności od rodzaju podłączonego endoskopu | Tak | - |  |
|  | Funkcja poprawy widoczności architektury naczyń i struktur błoń śluzowych realizowana metodą optyczną. | Tak | - |  |
|  | Funkcje sterownika procesora dostępne poprzez menu wyświetlane na ekranie/panelu sterującym. Poruszanie się po menu przy pomocy: - przycisków endoskopów oraz - ekran dotykowy sterownika i zewnętrznej klawiatury podłączonej do sterownika | Tak | - |  |
|  | Programy tematyczne lub funkcje wspomagające identyfikację zmian chorobowych w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, jelito) | Tak | - |  |
|  | Wyposażony w gniazdo USB umieszczone na panelu przednim | Tak | - |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo 2D w tym możliwość zapisu bezstratnego (TIFF): - w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do procesora - możliwość przesyłania do szpitalnego systemu | Tak, Podać | Zapis zdjęć z opcją TIFF - 1pkt Zapis zdjęć bez opcji TIFF – 0 pkt |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | Tak | - |  |
|  | Rejestracja danych pacjentów | Tak | - |  |
|  | Konfiguracja indywidualnych ustawień procesora dla wszystkich wpisanych użytkowników w zakresie co najmniej: ustawień przycisków na głowicy, ustawień związanych z obrazowaniem, wyświetlania danych na monitorze | Tak | - |  |
|  | Wpisywanie danych pacjentów i użytkowników min. 50 pacjentów i min. 20 użytkowników | Tak | - |  |
|  | Nieinwazyjna technologia wykrywania tkanek nowotworowych wykorzystująca właściwości zestawu, bez konieczności poddawania pacjenta dodatkowym procedurom jak np.: podawanie czynnika wykrywającego, farmakologicznego, kontrastującego | Podać | Tak – 1pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | W zestawie kompletne okablowanie umożliwiające prawidłową prace całego zestawu w najwyższej możliwej jakości obrazu bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów | Tak | - |  |
|  | Źródło światła ksenonowe – 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Moc oświetlenia min. 300W, gwarancja żywotności źródła światła (żarówki) min. 500 godzin | Tak | - |  |
|  | Lampa zapasowa typu LED lub Halogen uruchamiająca się automatycznie w przypadku awarii lampy głównej | Tak | - |  |
|  | Wyjścia wideo min. - 1x DVI-D, - 1x S-Video (Y/C), - 1x HD-SDI, - 1x kompozytowe (BNC) | Tak | - |  |
|  | Procesor wideo i źródło światła kompatybilne z wszystkimi oferowanymi endoskopami | Tak | - |  |
|  | Kompatybilność (pełna współpraca) z posiadanymi przez Zamawiającego wideoendoskopami Olympus: serii 145, 165, 180, H185, GF-UCT180, lub Penatax serii 90k, 90i, i10 | Tak | - |  |
|  | Butelka na wodę do spłukiwania, wraz z uchwytem wbudowanym w obudowę procesora wideo albo źródła światła lub uchwyt montowany do posiadanego przez Zamawiającego wózka zestawu endoskopowego. | Tak | - |  |
|  | Dodatkowy przewód DVI-D o dł. min. 5 m. umożliwiający podłączenie procesora do systemu zintegrowanego sali w celu powielenia obrazu na monitory ścienne. | Tak | - |  |
|  | Monitor medyczny FULL HD min 26”- 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Monitor medyczny z matrycą LED do obrazowania (certyfikowany do diagnostyki w ramach realizacji procedur endoskopowych) z przekątną ekranu min. 26" | Tak | - |  |
|  | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli, Full HD, 16:9 | Tak | - |  |
|  | Minimalna obsługiwana rozdzielczość sygnału z gniazd DVI oraz HD-SDI: 1920x1080, 1080i | Tak | - |  |
|  | Kąt widzenia min. 178 x 178 stopni | Tak | - |  |
|  | Wejścia/wyjścia min: - 2x DVI-D - 2x HD-SDI - 1x S-Video - 1x VGA - 1x Aux in (HD/SD-SDI) | Tak | - |  |
|  | Minimalny kontrast 1400:1 | Tak | - |  |
|  | Maksymalny czas reakcji matrycy 10 ms | Tak | - |  |
|  | Możliwość zmian widocznego obrazu w zakresie: nasycenia, odcienia, jasności, kontrastu, ostrości | Tak | - |  |
|  | Funckje: PIP, POP, FLIP | Tak | - |  |
|  | Możliwość wyświetlania obrazów z dwóch źródeł jednocześnie w trybach PIP oraz POP | Tak | - |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie obrazu ze wszystkich oferowanych gniazd sygnałów wejściowych | Tak | - |  |
|  | Automatyczne dopasowanie proporcji wyświetlanego obrazu w zależności od rodzaju przesłanego sygnału, standard dla sygnału DVI oraz HD-SDI – 16:9 | Tak | - |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję automatycznego wyłączania (stand by) w przypadku braku sygnałów wejściowych oraz automatycznego włączania po przesłaniu obrazu na monitor | Tak | - |  |
|  | Monitor wyposażony w przycisk ręcznego wyboru źródła sygnału obrazu wejściowego | Tak | - |  |
|  | Możliwość ustawienia min. 5 profili ustawień użytkownika | Tak | - |  |
|  | Język menu: min. polski i/lub angielski | Tak | - |  |
|  | Zasilacz wbudowany w obudowę monitora, możliwość podłączenia bezpośrednio do sieci elektrycznej | Tak | - |  |
|  | Możliwość czyszczenia i dezynfekcji środkami chemicznymi powszechnie stosowanymi w gabinetach zabiegowych, na bazie alkoholu etylowego. | Tak | - |  |
|  | Monitor trwale zamontowany do oferowanego wózka endoskopowego, z możliwością demontażu z wykorzystaniem odpowiedniego mocowanie VESA 200 lub VESA 100. | Tak | - |  |
|  | Pompa płucząca do zabiegów endoskopowych – 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Pompa klasy medycznej (tzw. water-jet) przeznaczona do pracy z endoskopami giętkimi: gastroskopami, kolonoskopami, duodenoskopami, endosonografami, posiadającymi kanał irygacyjny i/lub roboczy umożliwiająca spłukanie pola widzenia przez w/w kanały | Tak | - |  |
|  | Funkcja regulacji mocy przepływu | Tak | - |  |
|  | Maksymalny przepływ w kanale roboczym min. 700ml/min | Tak | - |  |
|  | Wyświetlacz prezentujący aktualną moc pompy | Tak | - |  |
|  | Możliwość wymiany rurki do podawania wody bez potrzeby wyłączania pompy | Tak | - |  |
|  | Sterowanie za pomocą przycisku nożnego i przyciskiem z głowicy endoskopu | Tak | - |  |
|  | Pojemnik na wodę z miarką, min. 2 litry, autoklawowalny | Tak | - |  |
|  | Funkcja zabezpieczająca przed nadmiernym podawaniem płynu podczas zabiegu | Tak | - |  |
|  | Pełna kompatybilność z zaoferowanym zestawem endoskopowym, w tym z oferowanymi endoskopamii | Tak | - |  |
|  | Możliwość podłączenia do zaoferowanego wózka endoskopowego – integracja w cenie oferty | Tak | - |  |
|  | Wózek endoskopowy – 1szt. | Tak | - |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą kół | Tak | - |  |
|  | Wieszak na 2 endoskopy z regulowaną wysokością | Tak, Podać | Odłączanym przewodem - 1 pkt Trwale przymocowanym przewodem - 0 pkt |  |
|  | Uchwyt do powieszenia wtyczki endoskopu | Tak | - |  |
|  | Możliwość ustawienia całego oferowanego zestawu do endoskopii | Tak | - |  |
|  | Listwa z min. 8 gniazdami zasilającymi 230V | Tak | - |  |
|  | Ruchome, obrotowe ramię do zaoferowanego monitora zintegrowane z wózkiem | Tak | - |  |
|  | Szuflada na akcesoria endoskopowe w dolnej części wózka | Tak | - |  |
|  | Szuflada na klawiaturę | Tak | - |  |
|  | Otwierane zabezpieczające drzwi w tylnej części wózka | Tak | - |  |
|  | Możliwość regulacji odległości pomiędzy poszczególnymi półkami, min 4 półki | Tak | - |  |
|  | Pełna kompatybilność z zaoferowanym zestawem endoskopowym z możliwością bezpiecznego ustawienia wszystkich elementów zestawu | Tak | - |  |
| Wideogastroskop wysokiej rozdzielczości 2 szt. |
|  | Urządzenie w pełni współpracujące z oferowanym procesorem wideo oraz procesorem serii Olympus CV 190 wraz ze źródłami światła CLV 190 lub Pentax EPK-i5000, EPK-I, EPK-i7000, a także z urządzeniami do automatycznego mycia i dezynfekcji Olympus ETD4 wraz z wykorzystywanymi przez Zamawiającego środkami chemicznymi na bazie glutaraldehydu, bez konieczności dokonywania zmian w endoskopach i myjniach. W przypadku braku kompatybilnych złączy, w cenie oferty zagwarantowane przejściówki umożliwiające spełnienie kryterium | Tak | - |  |
|  | Średnica kanału roboczego 2,8 mm lub 3,2 mm | Tak, Podać | 3,2 mm – 1 pkt 2,8 mm – 0 pkt |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy endoskopowej max.10,2 mm | Tak | - |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej max. 1100 mm | Tak | - |  |
|  | Kąt widzenia min. 140° | Tak | - |  |
|  | Głębia ostrości – zakres minimalny 2 - 100 mm | Tak | - |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej - w górę: 210° - w dół: 90° - w prawo: 100° - w lewo: 100° | Tak | - |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor: typu urządzenia, nr seryjnego, ilości przepracowanych godzin/wykonanych zabiegów | Tak | - |  |
|  | Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu - min. 4 przyciski lub min. 3 przyciski pod warunkiem możliwości przypisania dwóch funkcji do jednego przycisku (stop-klatka i robienie zdjęć) | Tak | - |  |
|  | Chip CCD z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HD | Tak | - |  |
|  | Każde z dostarczonych urządzeń wyposażone w komplet akcesoriów – zaworków, szczotek itp. (zgodnie z instrukcją obsługi oferowanego urządzenia) niezbędnych do rozpoczęcia pracy bez konieczności dodatkowych uzupełnień | Tak | - |  |
| Wideokolonoskop wysokiej rozdzielczości 2 szt. |
|  | Urządzenie w pełni współpracujące z oferowanym procesorem wideo oraz procesorem serii Olympus CV 190 wraz ze źródłami światła CLV 190 lub Pentax EPK-i5000, EPK-I, EPK-i7000, a także z urządzeniami do automatycznego mycia i dezynfekcji Olympus ETD4 wraz z wykorzystywanymi przez Zamawiającego środkami chemicznymi na bazie glutaraldehydu, bez konieczności dokonywania zmian w endoskopach i myjniach. W przypadku braku kompatybilnych złączy, w cenie oferty zagwarantowane przejściówki umożliwiające spełnienie kryterium | Tak | - |  |
|  | Średnica kanału roboczego 3,8 mm (+/- 2 mm) | Tak | - |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy endoskopowej max. 13,2 mm | Tak | - |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej max. 1700 mm | Tak | - |  |
|  | Kąt widzenia min. 140° | Tak | - |  |
|  | Głębia ostrości – zakres minimalny 2 - 100 mm | Tak | - |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej - w górę: 180° - w dół: 180° - w prawo: 160° - w lewo: 160° | Tak | - |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor: typu urządzenia, nr seryjnego, ilości przepracowanych godzin/wykonanych zabiegów | Tak | - |  |
|  | Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu - min. 4 przyciski lub min. 3 przyciski pod warunkiem możliwości przypisania dwóch funkcji do jednego przycisku (stop-klatka i robienie zdjęć) | Tak | - |  |
|  | Chip CCD z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HD | Tak | - |  |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego, tzw. Water Jet | Tak | - |  |
|  | Każde z dostarczonych urządzeń wyposażone w komplet akcesoriów – zaworków, szczotek itp. (zgodnie z instrukcją obsługi oferowanego urządzenia) niezbędnych do rozpoczęcia pracy bez konieczności dodatkowych uzupełnień | Tak | - |  |
| Endosonograf wysokiej rozdzielczości |
|  | Urządzenie w pełni współpracujące z oferowanym procesorem wideo oraz procesorem serii Olympus CV 190 wraz ze źródłami światła CLV 190 lub Pentax EPK-i5000, EPK-I, EPK-i7000, a także z urządzeniami do automatycznego mycia i dezynfekcji Olympus ETD4 wraz z wykorzystywanymi przez Zamawiającego środkami chemicznymi na bazie glutaraldehydu, bez konieczności dokonywania zmian w endoskopach i myjniach. W przypadku braku kompatybilnych złączy, w cenie oferty zagwarantowane przejściówki umożliwiające spełnienie kryterium | Tak | - |  |
|  | Urządzenie w pełni współpracujące z posiadanym przez Zamawiającego aparatem USG Pro Sound Alpha 7. W przypadku braku kompatybilności, w cenie oferty zaoferowany aparat USG, o parametrach i konfiguracji nie gorszej od aparatu posiadanego przez Zamawiającego, zapewniający całkowitą kompatybilność i pełne wykorzystanie funkcji oferowanego aparatu EUS | Tak | - |  |
|  | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego min 3,6 mm | Tak | - |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy oraz końcówki odpowiednio: max. 13,2 mm oraz 15,2 mm | Tak | - |  |
|  | Długość robocza sondy max. 1300 mm | Tak | - |  |
|  | Kąt widzenia video min. 100° | Tak | - |  |
|  | Kierunek widzenia: boczny 50° (+/-5°) | Tak | - |  |
|  | Głębia ostrości – zakres minimalny 3 - 100 mm | Tak | - |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej - w górę: 130° - w dół: 90° - w prawo: 90° - w lewo: 90° | Tak | - |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor: typu urządzenia, nr seryjnego, ilości przepracowanych godzin/wykonanych zabiegów | Tak | - |  |
|  | Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu - min. 4 przyciski lub min. 3 przyciski pod warunkiem możliwości przypisania dwóch funkcji do jednego przycisku (stop-klatka i robienie zdjęć) | Tak | - |  |
|  | Chip CCD z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HD | Tak | - |  |
|  | Każde z dostarczonych urządzeń wyposażone w komplet akcesoriów – zaworków, szczotek itp. (zgodnie z instrukcją obsługi oferowanego urządzenia) niezbędnych do rozpoczęcia pracy bez konieczności dodatkowych uzupełnień | Tak | - |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 16

Urządzenie do hipotermii terapeutycznej

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 Copernicus PL Sp. z o.o. |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Kontrolowany mikroprocesowo, kondukcyjny system do zarządzania temperaturą pacjenta | Tak |  |
| 2 | Urządzenie umożliwiające prowadzenie nieinwazyjnej, kontrolowanej hipotermii z możliwością obniżenia, podtrzymania i podwyższenia temperatury do wartości docelowej | Tak |  |
| 3 | Automatyczne osiągnięcie temperatury docelowej po schłodzeniu pacjenta z możliwością określenia automatycznego wzrostu skokowego | Tak |  |
| 4 | W skład zestawy wchodzi: - jednostka centralna (grzejnik, sprężarka, pompa cyrkulacyjna) - izolowane dreny łączące urządzenie z wymiennikami ciepła (3 komplety) - element przekazujący temperaturę pacjentowi - koc wielorazowego użytku - wielorazowy czujnik temperatury głębokiej i przezskórnej | Tak |  |
| 5 | Technologia zmiennego gradientu temperatury pozwalająca na szybkie lub stopniowe chłodzenie pacjenta, minimalizująca wahania temperatury | Tak |  |
| 6 | System wykorzystujący sterylną wodę jako medium przenoszenia temperatury | Tak |  |
| 7 | Mocowanie na podwoziu zapewniającym pełną mobilność urządzenia. Minimum 2 koła wyposażone w hamulec | Tak |  |
| 8 | Zintegrowany w jednej obudowie panel sterowania urządzeniem | Tak |  |
| 9 | Trzy niezależne połączenia zasilające w płyn materace z możliwością podłączenia do urządzenia 3 niezależnych grup okryć w tym samym czasie | Tak |  |
| 10 | Dreny i elementy wymiany ciepła wyposażone w system zapobiegający rozlewaniu wody po rozłączeniu drenów | Tak |  |
| 11 | Co najmniej trzy tryby pracy: automatyczny (minimum 5 rodzajów), manualny oraz monitorowania | Tak |  |
| 12 | Wielorazowy czujnik pomiaru temperatury głębokiej. Możliwość stosowania czujników różnych producentów. | Tak |  |
| 13 | Zakres ustawień temperatury pacjenta: 30°C - 40°C (skok, co 0,1°C) | Tak, podać |  |
| 14 | Zakres ustawień temperatury wody: 4°C - 42°C (skok, co 0,1°C) | Tak, podać |  |
| 15 | Prędkość chłodzenia wody w zakresie 40°C - 4°C; 5,5°C/1 min | Tak, podać |  |
| 16 | Prędkość ogrzewania wody w zakresie 4°C - 40°C; 3°C/1 min | Tak, podać |  |
| 17 | Prędkość przepływu wody: minimum 136 l/godz. | Tak, podać |  |
| 18 | Urządzenie wyposażone w mechaniczny, skrzydełkowy wskaźnik przepływu cieszy widoczny dla użytkownika w każdym trybie pracy, pozwalający ocenić szybkość tłoczenia wody przez urządzenie | Tak |  |
| 19 | System zabezpieczeń termicznych (programowych oraz mechanicznych) złożony, co najmniej z: trzech zabezpieczeń wysokotemperaturowych oraz dwóch zabezpieczeń niskotemperaturowych | Tak |  |
| 20 | Zabezpieczenie na wypadek awarii czujnika temperatury, wyłączające elementy wymiany ciepła | Tak |  |
| 21 | Wszystkie komunikaty dotyczące terapii, statusu urządzenia dostępne dla Użytkowników na wyświetlaczu kontrolnym | Tak |  |
| 22 | System alarmów audio oraz wizualnych, dla co najmniej: - uszkodzenia bądź usunięcia sondy - zabezpieczenia górnego i dolnego - niskiego poziomu wody - uszkodzenia oraz błędu czujnika temperatury wody - niskiego przepływu | Tak |  |
| 23 | Dostępny dla Użytkownika licznik czasu pracy urządzenia i licznik wskazujący czas do kolejnego przeglądu technicznego | Tak |  |
| 24 | Mechaniczne zabezpieczenie termiczne przy osiągniętej temperaturze wody 46°C | Tak |  |
| 25 | Wbudowany system wstępnego podgrzewania wody, pozwalający na wstępne podgrzanie lub schłodzenie wody w urządzeniu | Tak |  |
| 26 | Zbiornik na płyn o pojemności maksymalnie 8 l. | Tak, podać |  |
| 27 | Zbiornik na płyn podzielony na dwa rezerwuary zapewniające użycie tylko takiej ilości wody, jaka jest w danej chwili potrzebna | Tak |  |
| 28 | Maksymalne wymiary urządzenia: - wysokość: 100 cm - szerokość: 44 cm - głębokość: 44 cm Maksymalna waga pustego urządzenia: 60 kg Maksymalna waga pełnego urządzenia: 70 kg | Tak, podać |  |
| 29 | Minimalna moc grzałki urządzenia: 800W | Tak, podać |  |
| 30 | Czynnik chłodzący wolny od freonu | Tak |  |
| 31 | Zasilanie elektryczne: 230V/50Hz | Tak |  |
| 32 | Brak wymogu okresowej kalibracji urządzenia | Tak |  |
| 33 | Zamykana szuflada z przodu urządzenia pozwalająca na schowanie akcesoriów, instrukcji obsługi itp. | Tak |  |
| 34 | Wraz z urządzeniem dostarczone zostaną: 1. Wielorazowe materace łatwe do czyszczenia, wykonane z wytrzymałego i odpornego na uszkodzenia materiału uretan o rozmiarach: - dla dorosłych: 61 cm x 152 cm +/- 2cm (3 sztuki). - materace dostarczone wraz z drenem przedłużającym z szybkozłączkami o długości, co najmniej 2,7m (3 sztuki). 2. Wodne podkłady żelowe wypełnione polimerem, zapewniające dodatkową amortyzację i komfort pacjenta (3 sztuki). 3. Czujnik temperatury wielorazowego użytku: - rektalny i przełykowy dla dorosłych współpracujący z Zamawianym urządzeniem (4 szt.) - czujnik temperatury skórny - kabel przedłużający do czujników temperatury o długości, co najmniej3m (4 szt.) | Tak |  |
| 35 | Urządzenie wyposażone w port USB wraz z oprogramowaniem pozwalającym na zapis oraz przenoszenie danych dotyczących terapii | Tak |  |
| 36 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | Tak |  |
| 37 | Gwarancja minimum 36 miesięcy | Tak, Podać |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)