- AE/ZP-27-70/24		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

- Wymagane i oferowane parametry diatermii 3 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne“ oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagane parametry ogólne diatermi 3 sztuki |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe rok produkcji 2024 | TAK |  |
|  | Diatermie dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zmianami). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240V 50/60 Hz | TAK |  |
| Diatermia do chirurgii ogólnej 2 sztuki |
|  | Diatermia umożliwiająca wykonywanie pracy w trybach mono i bipolarnym | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przystawkę argonową obsługiwaną z poziomu diatermii oraz ewakuatora dymów z pola operacyjnego | TAK |  |
|  | Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy wyświetlający parametry pracy urządzenia, wielkość wyświetlacza minimum 6,5" | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Komunikacja aparat-użytkownik w języku polskim | TAK |  |
|  | Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej z czytelną informacją podawaną w jednostkach oporu elektrycznego Ohm /Ω/ | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia min. 10 grup programów, oraz min.200 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia min. 3 podprogramów w każdym programie z różnymi nastawami cięcia, koagulacji mono oraz bipolarnej, możliwość wchodzenia w podprogramy przez operatora z poziomu sterylnego uchwytu monopolarnego | TAK |  |
|  | Uniwersalne gniazdo bipolarne z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu - 2 Pin w rozstawie 22mm i 29 mm (+/- 1 mm) oraz kabli z wtykiem 1 Pin 8/4mm | TAK |  |
|  | Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi w dwóch średnicach oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów | TAK |  |
|  | Uniwersalne gniazdo do podłączenia instrumentów mono oraz bipolarnych umożliwiające podpięcie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek 3 pinowych oraz kabli z wtykiem typu- 2 Pin w rozstawie 22mm i 29mm (+/- 1 mm) | TAK |  |
|  | Uniwersalne gniazdo neutralne, które pozwala na podłączenie wtyczki Ø 6,35 mm i wtyczki z 2 bolcami | TAK |  |
|  | Diatermia z gniazdem wielofunkcyjnym obsługującym wyposażenie z wtyczkami 5 kłowymi do zamykania dużych naczyń | TAK |  |
|  | Aparat umożliwiający równoczesne podpięcie do 3 instrumentów bipolarnych | TAK |  |
|  | Możliwość, funkcja szybkiej wymiany gniazd przyłączeniowych bez otwierania obudowy aparatu | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego regulowana do min. 380 W | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana do min. 390 W | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego - co najmniej 3 rodzaje | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu bipolarnego - co najmniej 2 rodzaje | TAK |  |
|  | Oddzielne programy do polipektomii i sfinkterotomii polegające na automatycznym doborze parametrów prądowych | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa maksymalna do koagulacji bipolarnej i monopolarnej nie mniejsza niż 200 W | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koagulacji bipolarnej między: delikatną-niekarbonizującą i intensywną | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczasowej pracy przy użyciu dwóch instrumentów monopolarnych | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej | TAK |  |
|  | Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń do 7mm oparta na dostosowaniu prądu i czasu aktywacji do ilości tkanek i stosowanego instrumentu (funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop) | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru sposobu aktywacji bipolarnego zamykania dużych naczyń poprzez funkcję Auto Start (po dotknięciu tkanki przez instrument koagulacja rozpoczyna się automatycznie) | TAK |  |
|  | Tryb cięcia w środowisku soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu o wartości regulowanej automatycznie do min. 400W | TAK |  |
|  | Tryb koagulacji w środowisku soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu o wartości regulowanej automatycznie do min. 240W | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z aparatem - np. do celów serwisowych lub brak takiej funkcji | TAK/NIE Punktacja: Urządzenie nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt, Urządzenie posiada opisaną funkcję - 10 pkt |  |
|  | Możliwość regulacji : a) jasności b) natężenia dźwięku c) języka | TAK |  |
|  | System stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej (ukierunkowanie elektrody, kontakt ze skórą pacjenta, połączenie z diatermią) | TAK |  |
|  | Podwójny włącznik nożny wodoodporny z funkcją zdalnego sterowania - z możliwością przełączania programów (do dezynfekcji) – 2 szt. | TAK |  |
|  | Wózek do diatermii – 2 szt. | TAK |  |
|  | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej z klipsem, dł. 4m – 2 szt. | TAK |  |
|  | Kabel monopolarny do narzędzi endoskopowych, dł. 4m – 2 szt. | TAK |  |
| Diatermia endoskopowa |
|  | Aparat elektrochirurgiczny z funkcją endoskopową do zabiegów endoskopowych wraz z przystawką argonową. | TAK |  |
|  | Aparat posiada czytelny wyświetlacz dla poszczególnych parametrów pracy | TAK |  |
|  | Możliwość integracji z odsysaczem dymu | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z preparatorem tkanek miękkich za pomocą strumienia cieczy z możliwością zamocowania z diatermią na jednej platformie jezdnej | TAK |  |
|  | Aparat ma możliwość zapamiętania min. 9 różnych programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem operatora w języku polskim | TAK |  |
|  | Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej z czytelną informacją dla użytkownika | TAK |  |
|  | Ilość gniazd przyłączeniowych – minimum 3 oddzielne: - monopolarne/uniwersalne możliwość bezpośredniego podłączenia narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 5mm i 4mm oraz trzypinowym (bez dodatkowych adapterów) - gniazdo bipolarne uniwersalne pozwalające na bezpośrednie podłączenie narzędzi bipolarnych w systemie wtyczek jedno i dwupinowych o rozstawie 22 i 28 mm (bez dodatkowych adapterów) - gniazdo elektrody biernej uniwersalne do podłączenia wtyczek jedno i dwupinowych - gniazdo argonowe do sond z wbudowanym filtrem – 1szt. | TAK |  |
|  | Aparat posiada program endoskopowy do polipektomii Q oraz papilotomii I polegający na naprzemiennych czynnościach przecinania i koagulacji przy pojedynczej aktywacji . Czas trwania ciecia można ustawić w 4 poziomach a interwał cięcia w 10 poziomach. | TAK |  |
|  | Moc cięcia monopolarnego do 200W, regulowana krokiem co 1 W w całym dostępnym zakresie | TAK |  |
|  | Moc cięcia w programie endoskopowym Q do 400W z automatyczną regulacją | TAK |  |
|  | Moc koagulacji mono i bipolarnej do 120W regulowana krokiem co 1 W w całym dostępnym zakresie | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji bipolarnej | TAK |  |
|  | Przystawka argonowa współpracująca z diatermią obsługiwana z poziomu panelu diatermii | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego płukania instrumentu, po podłączeniu instrumentu do przystawki argonowej | TAK |  |
|  | Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów argonowych i automatyczne dobieranie parametrów pracy i przepływu argonu lub brak takiej funkcji | TAK/NIE Punktacja: Urządzenie nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt, Urządzenie posiada opisaną funkcję - 10 pkt |  |
|  | Regulacja przepływu argonu w zakresie min.0,1 - 8,0 1/min | TAK |  |
|  | Minimum 3 różne rodzaje / tryby koagulacji argonowej | TAK |  |
|  | Wózek jezdny pod aparat z miejscem na butlę argonową – 1 sztuka. | TAK |  |
|  | Włącznik nożny podwójny– 1 sztuka. | TAK |  |
|  | Kabel wielorazowego użytku do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. min 4 m - 1sztuka | TAK |  |
|  | Kabel monopolarny do narzędzi endoskopowych, dł. 4m – 1szt. | TAK |  |
|  | Butla argonowa z gazem 5 litrów 1 sztuka lub brak opisanej butli. | TAK/NIE Punktacja: Urządzenie nie posiada opisanej butli - 0 pkt, Urządzenie posiada opisaną butlę - 10 pkt |  |
|  | Reduktor do butli z argonem – 1 sztuka | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Dostarczony przedmiot zamówienia ma być kompletny, pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczone wraz przedmiotem zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty