## Arkusz1
Załącznik nr 7 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.52.6.2021 PO ZMIANACH Formularz cenowo – techniczny zadania nr 6 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy resuscytatorów oraz maseczek dla noworodków, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę ......................................................................... złotych, słownie złotych: ..................................................................................................................................................zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Resuscytator jednokrotnego użytku (dla jednego pacjenta) do wentylacji noworodka, maksymalna objętość oddechowa 150 ml możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek, zawór ciśnieniowy bezpieczeństwa 40 cm H2O, rezerwuar tlenu o objętości 300 ml umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszaninie oddechowej oraz dren do podawania tlenu, maska twarzowa z powietrznym mankietem rozmiar 0 LUB 1 dla noworodka, złącze umożliwiające podłączenie manometru do monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych podczas wentylacji. Produkt wolny od wszystkich ftalanów (odpowiednie oznakowanie powinno być umieszczone na etykiecie), z dopuszczalną przez przepisy ilością DEHP, Dopuszcza się objętość wyrzutową ≥20 ml i objętość resuscytatora 280 ml +/-100ml z maską w rozmiarze 1 LUB resuscytator jednorazowy dla noworodków i mały dzieci o masie ciała poniżej 7kg, maksymalna objętości worka 320 ml, objętości oddechowej 140 ml, zastawka bezpieczeństwa 40 cm H2O. Resuscytator wykonany z medycznego PCV, bez zwartości DEHP i lateksu LUB z dopuszczalną przez przepisy ilością DEHP, z antypoślizgową strukturą powierzchni worka oraz paskiem gwarantującym pewny chwyt. Możliwość podłączenia zastawki PEEP na zaworze pacjenta, przy pomocy dodatkowej złączki. W zestawie z jednorazową maską twarzowa z mankietem dla niemowląt/noworodków | szt. | 180
2. | Maska twarzowa jednokrotnego użytku przeznaczona dla noworodków wykonana z PCV niezawierającego DEHP oraz innych ftalanów, powietrzny mankiet uszczelniający z zaworem, kolorowe oznaczenie rozmiaru maski na etykiecie LUB z wyraźnym kodem kolorystycznym rozmiaru widocznym na masce, przy czym opakowanie jednostkowe jest przezroczyste, co sprawia, że kolor jest jednoznacznie widoczny LUB bez kolorystycznego oznaczenia rozmiaru na etykiecie w przypadku rozmiaru "0" i "1" Rozmiary: 0, 1, 2 – do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 120
3. | Maska twarzowa przeznaczona dla noworodków wykonana z przezroczystego silikonu, możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134ºC. Rozmiar 0 | szt. | 10
4. | Maska twarzowa przeznaczona dla niemowląt wykonana z przezroczystego silikonu, możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134ºC. Rozmiar 1. | szt. | 10
|  |  |  | RAZEM: |  |  |  | 0
........................, dn. ....................2021 roku |  |  |  |  | ............................................................................... Podpis/y osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych do reprezentowania wykonawcy