## Pakiet 1
Pakiet 1 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów | [7 empty] | Zalącznik nr 1.1
Lp. | NAZWA | Ilość na 24 miesiące | Liczba opakowań | Cena opakowania netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent
A. Procedura izolacji, identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości metodą automatyczną bakterii Gram-dodatnich
1 | Testy do automatycznego odczytu identyfikacji biochemicznej tlenowych bakterii Gram-dodatnich 20szt./opak | 4000 |  |  | 0 |  | 0
2 | Testy do oznaczania lekowrażliwości metoda automatyczną bakterii Gram-dodatnich 20szt./opak | 4000 |  |  | 0 |  | 0
3 | Podłoże niskopeptonowe z 5% krwią końską i NAD do kontroli lekowrażliwości drobnoustrojów 20szt./opak | 1800 |  |  | 0 |  | 0
4 | Podłoże z granadyną do oznaczania paciorkowców grupy B 20szt./opak | 2000 |  |  | 0 |  | 0
5 | Podłoże chromogenne do wykrywania szczepów MRSA | 4200 |  |  | 0 |  | 0
6 | Roztwór do przygotowania zawiesiny do testów 3x500 ml/opak. | 11 |  |  | 0 |  | 0
7 | Paski z gradientem stężeń do oznaczenia wrażliwości na antybiotyki z określeniem MIC bakterii Gram-dodatnich, różne rodzaje op./30 szt. | 6 |  |  | 0 |  | 0
B. Procedura izolacji, identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości metodą automatyczną bakterii Gram-ujemnych
8 | Testy do automatycznego odczytu identyfikacji biochemicznej bakterii tlenowej Gram-ujemnych 20szt./opak | 4000 |  |  | 0 |  | 0
9 | Testy do oznaczania lekowrażliwości metoda automatyczną bakterii Gram-ujemnych 20szt./opak | 4800 |  |  | 0 |  | 0
10 | Podłoże Columbia CNA/ podłoże chromogenne do bezpośredniej identyfikacji Proteus, E.coli 20szt/ op. | 3200 |  |  | 0 |  | 0
11 | Podłoże chromogenne, matowe do bezpośredniego izolowania i identyfikacji z moczu szczepów E.coli, Proteus i Enterococcus 20szt./opak | 4000 |  |  | 0 |  | 0
12 | Podłoże do badania wykrywania i identyfikacji drobnoustrojów wytwarzających ESBL 20szt./opak | 4000 |  |  | 0 |  | 0
13 | Podłoże do badania wykrywania i identyfikacjiu drobnoustrojów wytwarzających VRE 20szt./opak | 4000 |  |  | 0 |  | 0
14 | Podłoże chromogenne dla Enterobacteriaceae wytwarzających wszystkie typy karbapenemaz (KPC, NDM-1, OX-48) 20 szt./1 op | 4000 |  |  | 0 |  | 0
15 | Podłoże niskopeptonowe do kontroli lekowrażliwości drobnoustrojów 100szt./opak | 7000 |  |  | 0 |  | 0
16 | NaCL 0,85% MEDIUM (2 ml) 100 AMP / op | 200 |  |  | 0 |  | 0
17 | Paski z gradientem stężeń do oznaczenia wrażliwości na antybiotyki z określeniem MIC bakterii Gram-ujemnych, różne rodzaje op./30 szt. | 6 |  |  | 0 |  | 0
18 | Roztwór do przygotowania zawiesiny do testów 3x500 ml/opak. | 12 |  |  | 0 |  | 0
C. Procedura izolacji, identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości metodą automatyczną drobnoustrojów o specjalnych wymaganiach odżywczych
19 | Testy do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów beztlenowych 10szt./opak | 1000 |  |  | 0 | 8% | 0
20 | Testy do automatycznego odczytu identyfikacji biochemicznej Neisseria-Haemaphilus 20szt./opak | 160 |  |  | 0 | 8% | 0
21 | Podłoże chromogenne do wykrywania i identyfikacji Clostridium difficile w kale 20szt/ op. | 80 |  |  | 0 | 8% | 0
22 | Testy do automatycznego odczytu identyfikacji drobnoustrojów beztlenowych wraz z Corynebacterium na podstawie 40 cech biochemicznych 20szt./opak | 680 |  |  | 0 | 8% | 0
23 | Oxydaza 50szt./opak | 200 |  |  | 0 | 8% | 0
24 | Test na indol (50 oznaczeń) | 150 |  |  | 0 | 8% | 0
25 | Torebki z klipsem z generatorem do hodowli w warunkach beztlenowych 20szt./opak | 2600 |  |  | 0 | 8% | 0
26 | Torebki z klipsem z generatorem do hodowli w warunkach podwyższonego stężenia Co2 20szt./opak | 3000 |  |  | 0 | 8% | 0
27 | Zestaw barwników do barwienia preparatów metodą Grama op. ( 4 x 240/250 ml) | 10 |  |  | 0 | 8% | 0
28 | Jałowe pipetki pakowane indywidualnie | 800 |  |  | 0 | 23% | 0
29 | Podłoża do hodowli drobnoustrojów ze środowiska szpitalnego 20szt./opak. | 120 |  |  | 0 | 23% | 0
30 | Roztwór do przygotowania zawiesiny do testów 3x500 ml/opak. | 5 |  |  | 0 | 23% | 0
D. Procedura izolacji, identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości metodą automatyczną drożdżaków
31 | Testy do automatycznego odczytu identyfikacji grzybów drożdżopodobnych na podstawie 40 cech biochemicznych 20szt./opak | 560 |  |  | 0 |  | 0
32 | Testy do oznaczania lekowrażliwości drożdżaków metodą automatyczną 20szt./opak | 720 |  |  | 0 |  | 0
33 | Podłoże agarowe do określenia lekowrażliwości drożdżaków i i pleśni przy użyciu pasków z gradientem stężeń z dodatkiem MOPS i glukozy 10szt./op. | 40 |  |  | 0 |  | 0
34 | Roztwór do przygotowania zawiesiny do testów (3x500 ml) op. | 6 |  |  | 0 |  | 0
35 | Paski z gradientem stężeń do oznaczenia wrażliwości grzybów z określeniem MIC, różne rodzaje op./30 szt. | 150 |  |  | 0 |  | 0
36 | Inne odczynniki oraz akcesoria wymagane zgodnie z metodyką producenta do odczytu testów - oferowana ilość musi być wystarczająca do wykonania ilości oznaczeń podanej przez Zamawiającego dla procedur: A, B, C, D. Podać w postaci rozszerzonej tabeli
36 a |  |  |  |  | 0 |  | 0
36 b |  |  |  |  | 0 |  | 0
36 c |  |  |  |  | 0 |  | 0
36 d |  |  |  |  | 0 |  | 0
36 e |  |  |  |  | 0 |  | 0
36 f |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Kwota netto dzierżawy za 1 miesiąc | Wartość dzierżawy netto za okres 24 meisięcy | VAT [%] | Wartość dzierżawy brutto za okres 24 miesięcy
1 | Dzierżawa analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości |  | 0 |  | 0
|  | RAZEM |  |  | 0
Lp. | Zestawienie parametrów technicznych analizatora do identyfikacji i oznaczenia lekowrażliwości |  |  |  | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać)
WYMAGANIA OGÓLNE
1 | Producent – Firma |  |  |  | Podać
2 | Nazwa/typ urządzenia |  |  |  | Podać
3 | Kraj pochodzenia |  |  |  | Podać
4 | Aparat o roku produkcji min 2017 rok; opatrzony tabliczką znamionową z typem aparatu, numerem seryjnym. Data produkcji z numerem seryjnym potwierdzić oryginalnym dokumentem wystawionym przez producenta aparatu. Bezpłatna dostawa i instalacja aparatu w ciagu 30 dni od dnia podpisania umowy oraz w przypadku aparatów nastałowych wymagany jest stół pod analizator |  |  |  | Tak, Podać
PARAMETRY TECHNICZNE
1 | Automatyczny system zamknięty w pełni automatyczny do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości wraz z inkubacją w obrębie aparatu. Zamawiajacy dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora, który w procedurze napełniania testów wykorzystuje siłę grawitacji oraz testy samonapełniające. |  |  |  | TAK
2 | Aparat przystosowany do pracy ciągłej – całodobowej bez konieczności stałej obecności operatora |  |  |  | TAK
3 | Aparat wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS,czytnik kodów kreskowych, zestaw komputerowy z drukarką |  |  |  | TAK
4 | Analizator dostosowany do oznaczenia max 60 testów jednocześnie |  |  |  | TAK
5 | Napełnianie testów w systemie oraz automatyczne przygotowanie zawiesiny drobnoustrojów do określania lekowrażliwości |  |  |  | TAK
6 | Samoczynne usuwanie testów po odczycie |  |  |  | TAK
7 | Automatyczna kalibracja i kontrola pracy aparatu |  |  |  | TAK
8 | Dostawianie nowych badań w trakcie pracy aparatu (automatyczna informacja o liczbie dostępnych/wolnych miejsc w aparacie) |  |  |  | TAK
9 | Aparat zapewniający wykonanie różnych rodzajów testów jednocześnie ( identyfikacja , lekowrażliwość) |  |  |  | TAK
10 | Zawartość opakowania zbiorczego 20-25 testów |  |  |  | TAK
12 | Rozdzielne testy do identyfikacji i lekowrażliwości |  |  |  | TAK
13 | Wszystkie testy w czasie inkubacji i odczytu szczelnie zamknięte - zabezpieczone przed kontaminacją. |  |  |  | TAK
14 | Opakowanie każdego pojedynczego testu musi zawierać informację o jego nazwie, numerze serii, terminie ważności |  |  |  | TAK
15 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii: S, I, R |  |  |  | TAK
16 | Aparat wyposażony w oprogramowanie typu eksperckiego, do prawidłowej analizy otrzymanych wyników lekooporności, zgodnie z aktualnymi wytycznymi KORDL oraz EUCAST |  |  |  | TAK
17 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania wraz z postępem i w każdym przypadku zmian wytycznych EUCAST podczas trwania umowy przez wykonawcę. |  |  |  | TAK
18 | Graficzna wersja oprogramowania, analizy statystyczne i epidemiologiczne |  |  |  | TAK
19 | Graficzne przedstawienie interpretacji wyników |  |  |  | TAK
20 | Aparat współpracujący dwukierunkowo z oprogramowaniem ProfLab wraz z konfigurowaniem. Koszty związane z podłączeniem do systemu laboratoryjnego ponosi wykonawca. |  |  |  | TAK
21 | Dysk aparatu lub inny rodzaj nieulotnej pamięci ( np.. Pamięć typu Flash) z informacjami dotyczącymi pacjenta, stanowi własność szpitala po zakończeniu umowy. W przypadku gdy budowa analizatora nie pozwala na wymontowanie dysku lub innego rodzaju pamięci nieulotnej, po zakończeniu dzierżawy przedstawiciel Wykonawcy (np. autoryzowany serwis) dokona komisyjnie w obecności pracownika Działu Informatycznego usunięcia danych pacjentów w sposób trwały, bez możliwości ich odzyskania. |  |  |  | TAK
22 | Wymagane są 2 niezależne stanowiska do inokulacji wyposażone osobno: w densidometr, pipety ze statywami, dozownik zgodny z procedurą oraz 2 vorteksy |  |  |  | TAK
23 | Oprogramowanie w systemie Windows lub równoważnym |  |  |  | TAK
WARUNKI SEWISU I SZKOLEŃ
1 | Pełna gwarancja na oferowany analizator obejmująca utrzymanie w sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Gwarancja dotyczy kosztów wszystkich aktualizacji, napraw, przeglądów, kalibracji, walidacji oraz wymianę wszystkich elementów serwisowych. |  |  |  | TAK
2 | Bezpłatny serwis w trakcie trwania umowy dotyczący napraw niezawinionych przez użytkownika, przeglądów gwarancyjnych oraz nieodpłatna wymiana części wszystkich zużywalnych i asortymentu podczas przeglądu. |  |  |  | TAK
3 | Bezpłatne szkolenie personelu w siedzibie użytkownika potwierdzone odpowiednim dokumentem. |  |  |  | TAK
4 | Bezpatna wizyta serwisu merytorycznego po pierwszym miesiącu pracy |  |  |  | TAK
5 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania aparatu wraz z postępem i zmianami w trakcie trwania umowy |  |  |  | TAK
6 | Bezpłatny przegląd techniczny dodatkowego denzytometru do szklanych probówek plaskodennych do sporządzania zawiesiny bakterii w skali Mc Farland do antybiogramów wykonywanych metodą dyfuzyjno- krążkową |  |  |  | TAK
7 | W trakcie trwania umowy wymagany jest bezpłatny przegląd okresowy aparatu min. raz w roku wraz wraz z kosztami wymienionych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych. Koszt opieki serwisowej stanowi koszt Wykonawcy ujęty w cenie złożonej oferty przetargowej. |  |  |  | TAK
8 | Dostarczenie aparatu zastępczego w przypadku awarii trwającej 3 dni. Dostarczone urządzenie zastępcze ma mięć porównywalne parametry.Termin dostawy aparatu zastepczego do 5 dni roboczych. |  |  |  | TAK
9 | Do oferty należy dostarczyć materiały informacyjne oferowanego analizatora np. ulotki, opisy, materiały techniczne, metodyki w języku polskim |  |  |  | TAK, dołączyć do oferty
10 | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii związanej z pracą aparatu 48 godzin |  |  |  | TAK, podać dane teleadresowe
11 | Dostawca zobowiązany jest do opłacenia jednego szkolenia zewnętrznego w roku dla pracownika zatrudnionego w pracowni mikrobiologicznej |  |  |  | TAK
UWAGA
1. Nie spełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2. Wszystkie rodzaje oferowanych testów do identyfikacji i do lekowrażliwości należy umieścić w formularzu cenowym wraz z numerem katalogowym, odpowiednio powiększając rubrykę
3. Dostawa odczynników bezpośrednio do Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej do godz. 13:00
Podpisano podpisem elektronicznym

## Pakiet 2
Pakiet 2 - Podłoża na płytkach Petriego, podłoża chromogenne, identyfikacyjne | [7 empty] | Załącznik nr 1.2
Lp. | Nazwa | jm | Ilość na 24 miesiące | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent
1 | Podłoże Columbia agar + 5% krwi baraniej | szt. | 16000 |  | 0 |  | 0
2 | Podłoże Columbia CAP+ 5% krwi baraniej | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0
3 | Mac Conkey z fioletem krystalicznym | szt. | 12000 |  | 0 |  | 0
4 | Podłoże czekoladowe z bacytracyną do izolacji Haemophilusa | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
5 | Podłoże Saburauda z gentamycyną i chloramfenikolem | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
6 | CHROM agar Candida- podłoża na płytkach do identyfikacji 4 gatunków Candida: C.albicans, C. Kresei, C. Tropicalis, C. Glabrata 20szt./opak. | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Wymagania:
1. Wszystkie podłoża na płytkach muszą pochodzić od producentów posiadających certyfikat ISO 13485 lub nowszy, co powinno być udokumentowane odpowiednim certyfikatem producenta
2. Nie będą uwzględniane zaświadczenia informujące o podjętych działaniach celem pozyskania certyfikatu ISO 13485 lub nowszego.
3. Przez cały czas obowiązywania umowy dostarczane podłoża muszą pochodzić od tego samego producenta.
4. Płytki muszą być pakowane szczelnie w folię termokurczliwą. Dodatkowo mogą być zabezpieczone opakowaniami typu pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed mechanicznymi uszkodzeniami.
5. Wszystkie podłoża muszą mieć gładką powierzchnię pozbawioną nierówności
6. Wymagane jest dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości podłóż
7. Do każdej dostawy musi być dołączony certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonego podłoża, okreslający spełnienie wymagań wg. EUCAST, CLSI.
8. Dostawa odczynników bezpośrednio do Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej do godz. 13:00
Podpisano podpisem elektronicznym

## Pakiet 3
Pakiet 3 - Mikrobiologia manualna - lekowrażliwość, testy lateksowe, szczepy wzorcowe, szybkie testy diagnostyczne | [8 empty] | Zalącznik nr 1.3
Lp. | Nazwa | Stężenie | jm | Ilość na 24 miesiące | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Numer katalogowy/Producent
1 | Krążki antybiotykowe do oznaczania lekooporności metodą dyfuzyjną-różne (50 sztuk krążków w fiolce) | różne, zakresy stężeń wg. EUCAST, CLSI, KORDL | fiolka | 1700 |  | 0 |  | 0
2 | Paski z gradientem stężeń do oznaczenia wrażliwości na antybiotyki z określeniem MIC (każdy pasek opakowany oddzielnie i zapakowane w opakowanie zbiorcze naj miej po 10 szt.) | różne w µg/ml, zakresy stężeń wg. EUCAST, CLSI, KORDL | szt.(pasek) | 350 |  | 0 |  | 0
3 | Paski z gradientem stężeń do oznaczenia wrażliwości GRZYBÓW z określeniem MIC (każdy pasek opakowany oddzielnie i zapakowane w opakowanie zbiorcze najmiej po 10 szt.) | różne w µg/ml, zakresy stężeń wg. EUCAST, CLSI, KORDL | szt. (pasek) | 120 |  | 0 |  | 0
4 | Szczepy wzorcowe do wewnętrznej kontroli jakości wg. EUCAST, CLSI z kolekcji ATCC, NCTC - różne, 3-4 pasaż- op.2 wymazówki. |  | op. | 40 |  | 0 |  | 0
5 | Podłoże do oznaczenia lekowrażliwości grzybów metodą MIC, 20szt./op. |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
6 | Podłoże niskopeptonowe do kontroli lekowrażliwości drobnoustrojów (Muller Hinton agar) 10szt./opak |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
7 | Podłoże chromogenne Candida, identyfikacja do 4 gatunków Candida: C.albicans, C. kresei, C. tropicalis, C. glabrata 20szt./opak. |  | szt. | 700 |  | 0 |  | 0
8 | Podłoże niskopeptonowe z 5% krwią końską i NAD do kontroli lekowrażliwości drobnoustrojów (Muller Hinton agar + krew końska+ NAD) 10szt./opak |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
9 | Trypcase-soy bulion - (9-10 ml probówka x 50 szt.)/opak. |  | op. | 14 |  | 0 |  | 0
10 | Thioglycolate bulion resazuryną (9-10 ml probówka x 50 szt.)/ op. |  | op. | 100 |  | 0 |  | 0
11 | Brain heart bulion - (9-10 ml) probówka |  | op. | 4 |  | 0 |  | 0
12 | Podłoże do przechowywania szczepów w niskich temperaturach typu ,, Kriobank, Viabank" (80 fiolek) |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0
13 | Krążki diagnostyczne BVX (50 testów) |  | op. | 6 |  | 0 |  | 0
14 | Krążki diagnostyczne BV (50 testów) |  | op. | 3 |  | 0 |  | 0
15 | Krążki diagnostyczne BX (50 testów) |  | op. | 3 |  | 0 |  | 0
16 | Krążki diagnostyczne BC ((50 testów) |  | op. | 4 |  | 0 |  | 0
17 | Optochina - krążki (50 krążków w opakowaniu) |  | op. | 15 |  | 0 |  | 0
18 | Cefinaza ( 50 krążków w opakowaniu) |  | op. | 6 |  | 0 |  | 0
19 | Jałowe krążki (50 szt./ opak.) |  | op. | 10 |  | 0 |  | 0
20 | Test lateksowy do diagnostyki paciorkowców gr. A, B, C, D, F, G - oparty na ekstrakcji kwasowej op.(60 testów / opak.) |  | op. | 16 |  | 0 |  | 0
21 | Test lateksowy do diagnostyki gronkowców, odróżniający Staphylococcus aureus od innych gronkowców. Test oparty na metodzie wykrywania koagulazy, białka A, polisacharydu MRSA- (100-150 testów/opak.) |  | op. | 10 |  | 0 |  | 0
22 | Szybki test lateksowy do wykrywania antygenów drobnoustrojów (S.pneumoniae, H.influenzae typ b, paciorkowce z gr.B, N.meningitidis z gr. A,B,C,Y,W135, E.coli K1) w płynie mózgowo-rdzeniowym, surowicy, moczu lub z podłoża agarowego z krwią. ( ok.30 testów)- Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy |  | op. | 8 |  | 0 |  | 0
23 | Streptococcus pneumoniae- latex (60 testów) - test do bezpośredniego wykrywania St. pneumoniae z dodatnich posiewów krwi, podłoży hodowlanych |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0
24 | Test do wykrywania karbapenemaz klasy A, B i D u Enterobacteriaceae i Pseudomonas spp. Test oparty jest na metodzei w której karbapenemazy uwolnione z lizatów komórek bakteryjnych rozkładają imipenem i zmieniają środowisko reakcji na kwasowe, co uwidacznia się w postaci zmiany barwy z czerwono-różowej na żółtą. ( 5 szt/op.) |  | szt | 100 |  | 0 |  | 0
25 | Test kasetkowy do szybkiej identyfikacji jednocześnie pięciu karbapenemaz (OX-48, KPC, NDM-1, VIM, IPM) 20 oznaczeń/ opak. |  | op. | 60 |  | 0 |  | 0
26 | Test kasetkowy do szybkiej identyfikacji karbapenemaz grupy OXA, NDM u Acinetobacter spp. 20 oznaczeń/ opak. |  | op. | 10 |  | 0 |  | 0
27 | Test do szybkiego różnicowania wirusa gypy A i B , test kasetkowy (10 szt/ op.) |  | op. | 18 |  | 0 |  | 0
28 | Norovirus, test kasetowy do jakościowego oznaczenia antygenu Norovirusa w próbkach kału. 20 szt./opak. |  | op. | 7 |  | 0 |  | 0
29 | Test do oznaczenia fosfomycyny metodą MIC w bulionie (op./ 6 szt) |  | szt | 60 |  | 0 |  | 0
30 | Test na Clostridium difficile GDH+ Tox A+ Tox B (20 test./op) |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
31 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu Astrowirusa w kale (10 szt./ op.) |  | op. | 10 |  | 0 |  | 0
32 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu Rota/Adenowirusów w kale, (20szt./ op.) |  | szt | 160 |  | 0 |  | 0
33 | Test kasetkowy, immunochomatograficzny do wykywania antygenu Legionella w moczu 12 szt./op |  | op. | 42 |  | 0 |  | 0
34 | Test kasetkowy, immunochomatograficzny do wykywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu 12 szt./op |  | op. | 42 |  | 0 |  | 0
35 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu Enterowirusa w kale, (10 szt./ op.) |  | op. | 10 |  | 0 |  | 0
36 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu Campylobacter w kale, (10 szt./ op.) |  | op. | 6 |  | 0 |  | 0
37 | Odczynnik dezoksycholanowy do różnicowania pneumokoków 50szt./opak. |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
38 | Ezy 1μl, kalibrowana, sterylna radiacyjnie( op./ 1000 szt. pakowanie po 20 szt.w woreczki strunowe) |  | op. | 6 |  | 0 |  | 0
39 | Ezy 10 μl, kalibrowana, sterylna radiacyjnie( op./ 1000 szt. pakowanie po 20 szt.w woreczki strunowe) |  | op. | 6 |  | 0 |  | 0
40 | zestaw barwników do barwienia preparatów metodą Grama- op.(4 x 240/250 ml.) |  | op. | 4 |  | 0 |  | 0
41 | Szybki test do oznaczenia PYR |  | op. | 4 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Wymagania :
Warunki: Ad. 1
1.Krążki antybiotykowe powinny posiadać termin ważności minimum18 miesięcy licząc od daty dostarczenia zamówienia i pochodzić od jednego producenta, a w przypadku krążków do diagnostyki mechanizmów oporności Zamawiający wymaga terminu ważności minimum 12 m-cy od daty dostarczenia zamówienia
2.Krążki pakowane w rurki po 50 sztuki. Każda rurka zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamkniętym opakowaniu typu blister lub w szklane fiolki,
3. Każda rurka musi posiadać w swoim zewnętrznym opakowaniu zintegrowany pochłaniacz wilgoci (środek higroskopijny) zabezpieczający każdą rurkę przed zawilgoceniem
4. Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datę ważności i numer serii.
5. Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć nadrukowany jego międzynarodowe, stałe, nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku, zgodnie z zaleceniami CLSI/ EUCAST. Wymagana średnica krążków z antybiotykami 6 mm.
6. Krążki muszą pasować do posiadanych przez zamawiającego dyspenserów firmy Becton Dickinson. W przypadku gdy fiolki z antybiotykami nie będą pasowały wykonawca będzie zobowiązany do wyposażenia Zamawiającego na czas trwania umowy w formie użyczenia w dyspensery w ilości 4 sztuk 8- miejscowych, 2 sztuki 6-miejscowych. W przypadku gdy fiolki będą pasowały do posiadanych przez Pracownię dyspenserów Zamawiający wymaga przekazanie na okres trwania umowy w użyczenie dyspenseru z osuszaczem do płytek o średnicy 90 mm w ilości 1 sztuki , 8 dołkowego dyspenseru.
7. Do każdej dostawy Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu kontroli jakości dla każdej serii dostarczonych krążków, określającego spełnienie wymagań wg. CLSI/ EUCAST dotyczące lekowrażliwości celem standaryzacji. Certyfikat na krążki musi zawierać kontrolę wysycenia krążka antybiotykiem.
8. Zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przetargową przykładowych dokumentów : przykładowych certyfikatów analizy-kontroli jakości, kart charakterystyki substancji niebezpiecznych dla każdej oferowanej pozycji krążków ), certyfikatu ISO 9001 oraz 13485 lub nowsze, opinie użytkowników krążków z laboratorium szpitalnego uczestniczącego w programie BINET i potwierdzenie uczestnictwa w kontroli POLMIKRO .
9. Krążki do diagnostyki mechanizmów oporności: ESBL, MRSA, OXA-48 – wyraźne symbole antybiotyku i jego stężenie oraz posiadające maksymalne terminy minimum 12 miesięcy wazności od daty dostarczenia do zamawiającego
Warunki: Ad. 2-3
1. Minimalny termin ważności - 10 miesięcy licząc od daty dostarczenia do Pracowni Bakteriologicznej
2. pojedynczo opakowane paski w opakowania zawierające po 10/ 30/ 50 sztuk
3. paski w formie listków pakowanych w opakowaniach z pochłaniaczem wilgoci
4. na każdym listku umieszczony symbol antybiotyku oraz jego stężenie
5. paski do oznaczania MIC dla antybiotyków, mechanizmów oporności muszą pochodzić od jednego producenta
6. do każdej dostarczonej serii dołączyć aktualne certyfikaty jakości
7. każde opakowanie ma zawierać instrukcję w języku polskim wykonania oznaczeń MIC
8. wykaz podłóż mikrobiologicznych do badania lekowrażliwości metodami rozcieńczeniowymi dla poszczególnych grup drobnoustrojów rekomendowanych przez CLSI, EUCAST i inne ośrodki referencyjne
9. dokumenty potwierdzające w/w warunki
10. dokument ISO 9001 oraz 13485
11. paski do oznaczenia MIC dostosowane do oznaczenia wrażliwości dla Haemophilus spp. na Mueller-Hinton agar +5% kw.końska z 20mg/L ß-NAD
12. referencje placówek krajowych ( uczestnicy POLMIKRO) stosujących testy do oznaczania MIC potwierdzające jakość produktu.
Warunki Ad.4
1. szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC, NCTC dla oznaczenia MIC jak i metody dyfuzyjno-krążkowej, maksymalnie z 3-4 pasażu szczepu wzorcowego pakowane po 2 wymazówki, z terminem ważności szczepów nie krótszym niż 9 miesięcy od dostarczenia do Pracowni Bakteriologicznej
2. Każdy szczep dostarczony do zamawiającego ma posiadać własny certyfikat/ metryczkę
Warunki: Ad. 13-17
1. wyraźne symbole na krążku, krążki diagnostyczne wytworzone zgodnie z normą ISO13485:2003 lub nowszą
2. maksymalny termin ważności nie krótszy niż 1 rok od daty dostarczenia do laboratorium
3. krążki diagnostyczne do różnicowania S.pneumoniae, H.influenzae, S.aureus, Moraxella catarrhalis
Warunki: Ad.20-23
1. termin ważności minimum 12 miesięcy a w przypadku nr 24 minimalny termin ważności 6 miesięcy
2. test do diagnostyki płynu mózgowo-rdzeniowego powinien zawierać w zestawie kontrolę dodatnią i ujemną
3. powinny posiadać certyfikaty jakości, deklarację zgodności oraz certyfikat ISO 13485
4. czas przygotowania i odczyt testu do diagnostyki płynu mózgowo-rdzeniowego nie dłuższy niż 1 godzina, a dla testu z poz. 28 od 30 min do 2 godz.
5. każda dostawa powinna zawierać nazwę produktu i producenta, instrukcje wykonywania testu w języku polskim;
* datę produkcji
* danie dotyczące warunków przechowywania
* datę przydatności do użycia nie krótszą niż 6 miesięcy w chwili dostarczenia testu do Pracowni Bakteriologicznej
6. czas na przygotowanie i odczyt testów lateksowych nie dłuższy niż 20 min.
7. każda dostawa odczynników( latex, test) powinna zawierać:
* nazwę produktu i producenta
* instrukcję w języku polskim
* datę produkcji
* dane dotyczące warunków przechowywania
* datę przydatności do użycia nie krótszą niż 6 miesięcy w chwili dostarczenia testów do Pracowni Bakteriologicznej
Warunki: Ad.5-8
1.podłoża na płytkach muszą pochodzić od producentów posiadających certyfikat ISO 13485, co powinno być udokumentowane odpowiednim certyfikatem
producenta.
2.przez cały czas obowiązywania umowy dostarczane podłoża muszą pochodzić od tego samego producenta.
3. wymagane jest dołączenie do oferty przykładwych certyfikatów kontroli jakości podłóż
4. do każdej dostawy musi być dołączony certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonego podłoża, okreslający spełnienie wymagan wg. CLSI, EUCAST.
5. Wykonawca zapewnia datę ważności podłóż mikrobiologicznych na płytkach nie krótszą niż 1 miesiąc a w próbowkach nie krótszą niż 3 miesiące od chwili dostarczenia do laboratorium
Warunki Ad.26-30, 33-34
1. Test kasetowy immunochromatograficzny
2. Czas na przygotowanie i odczyt testu nie dłuższy niż 30 minut
3. Każda dostawa testu powinna zawierać:
* nazwę produktu i producenta
* instrukcję w języku polskim
* datę produkcji
* dane dotyczące warunków przechowywania
* datę przydatności do użycia nie krótszą niż 9 miesięcy w chwili dostarczenia testów do Pracowni Bakteriologicznej.
4. Dla Norovirusa test o czułości nie mniejszej niż 82% i swoistości 96%
* test charakteryzujący się brakiem reaktywności krzyżowej z bakteriami i wirusami ( Adenovirus typ 40, Adenovirus typ 41, Rotavirus A) wywołującymi biegunki
* test charakteryzujący się brakiem reaktywności krzyżowej z hemoglobią o stęż. 0,5 g/dl zawartej w kale
5. Dla Astrovirusów, Enerowirusów, test o czułości nie mniejszej niż 94% i swoistości 98%.
Oferent zobowiązuje się do udzielenia konsultacji merytorycznych, do terminowego i rzeczywistego uwzględnienia reklamacji w ciągu 2 dni.
Czas odpowiedzi i wymiany wadliwego towaru na koszt oferenta nie dłuższy niż 72 godzin.
Oferent zobowiązuje się do udzielenia konsultacji merytorycznych, do terminowego i rzeczywistego uwzglednienia reklamacji w ciągu 7 dni.
Czas odpowiedzi i wymiany wadliwego towaru na koszt oferenta nie dłuższy niż 48 godzin.
Oferent zobowiązany jest do udzielenia informacji w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z podaniem terminu dostarczenia brakującego towaru
Dostawa odczynników bezpośrednio do Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej do godz. 13:00
Podpisano podpisem elektronicznym

## Pakiet 4
Pakiet 4 - Odczynniki do określania mechanizmów oporności, podłoża transportowo-wzrostowe | [7 empty] | Załącznik nr 1.4
Lp. | Nazwa | jm | Ilość na 24 miesiące | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Numer katologowy / Producent
1 | Kwas fenyloboronowy - inhibitor beta-laktamaz w testach fenotypowych na obecność KPC. 2 ml/opak. | op. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | 0,5 M EDTA- do testu na wykrywanie MBL- 2ml/opak. | op. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Podłoże transportowo-wzrostowe do izolacji i różnicowania bakterii w moczu, typu URILINE/ URICULT | szt. | 2500 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Wymagania:
1. Produkty muszą pochodzić od producenta posiadający certyfikat ISO 13485 lub nowszy , co powinno
być udokumentowane odpowiednim certyfikatem producenta.
2. Przez cały czas obowiązywania umowy dostarczane podłoża muszą pochodzić od tego samego producenta.
3. Opakowanie w którym znajduje się produkt ma zawierać nadruk z nazwą odczynnika, datę ważności, numer serii
4. Oferent zobowiązuje się do odpowiedzi na reklamację i wymiany wadliwego towaru na swój koszt najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych
5. Dostawa odczynników bezpośrednio do Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej do godz. 13:00
Podpisano podpisem elektronicznym

## Pakiet 5
Pakiet 5 - Testy do oznaczenia MIC metodą mikrorozcieńczeń w bulionie i test kasetkowy do wykrywania pięciu karbapenemaz | [7 empty] | Załącznik nr 1.5
Lp. | Nazwa | jm | Ilość na 24 miesiące | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent
1 | Test płytkowy do oznaczenia MIC Colistyny metodą mikrorozcięczeń w bulione + odczynnik potrzebne do wykonania oznaczenia 16 – 40 testów/ op. | op. | 4 |  | 0 |  | 0
2 | Bulion Mueller Hinton do wykonania testów | op. | 8 |  | 0 |  | 0
3 | Test płytkowy do oznaczenia MIC leków p/ grzybiczych (1 płytka 6-9 leków p/grzybiczych) metodą mikrorozcięczeń w bulione + odczynnik potrzebne do wykonania oznaczenia 20 szt./ op. | op. | 4 |  | 0 |  | 0
4 | Bulion RPMI do wykonania testów | op. | 8 |  | 0 |  | 0
5 | Test kasetkowy wykrywajacy 5 klas karbapenemaz jednocześnie- IPM, OXA, VIM, KPC, NDM na jednej kasetce z buforem w zestawie | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Wymagania:
1.Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia konsultacji merytorycznych związanych z wykonywaniem w/w testów i ich interpretacji
2. Instrukcja obsługi testów i ulotki w języku polskim.
3.Wykonawca zapewnia datę ważności produktów nie krótszą niż 8 miesięcy od chwili dostarczenia do laboratorium,
4.Wykonawca uwzględnia możliwość reklamacji telefonicznej i składania zamówień również drogą telefoniczną lub elektroniczną
5.Zagwarantowanie przeprowadzenia oznaczenia MIC dla jednego badania ( wielokrotność wykorzystania płytki w różnym przedziale czasowym)
6. Dostawa odczynników bezpośrednio do Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej do godz. 13:00
Podpisano podpisem elektronicznym