## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SIWZ
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY
Grupa 1 - Zestaw do drenażu osierdzia
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Zestaw do drenażu osierdzia: - cewnik typu „pigtail” o średnicy nominalnej 8–9 F; - długość cewnika w zakresie 30–50 cm; - w zestawie: igły naczyniowe o różnych długościach, rozszerzacz i prowadnik; - w zestawie co najmniej jedna igła do nałucia osierdzia o długości >11 cm; - adapter do podłączenia drenu do odsysania |  |  | 5 | szt. | 25
2 | Zamawiający wymaga możliwość rozpoznania prowadzenia ewidencji i rozliczenia zużycia produktów przy pomocy czytnika kodów. W rubryce 3 (zaznaczonej na żółto) proszę wpisać TAK lub NIE - jako potwierdzenie wymaganego parametru
Grupa 2 - Introduktory naczyniowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Introduktory naczyniowe z rękawem: - Koszulki z rozszerzaczem, rękawem, prowadnikiem, igłą i strzykawką - Koszulki proste 11–14 cm, z zastawką hemostatyczną - Różne średnice do wyboru w zakresie co najmniej 5–8F - Mechanzm zaciskowy fiksujący cewnik w koszulce - Rękaw foliowy sterylny na cewnik, o długości co najmniej 100 cm, mocowany do koszulki |  |  | 5 | szt. | 50
2 | Zamawiający wymaga możliwość rozpoznania prowadzenia ewidencji i rozliczenia zużycia produktów przy pomocy czytnika kodów. W rubryce 3 (zaznaczonej na żółto) proszę wpisać TAK lub NIE - jako potwierdzenie wymaganego parametru
Grupa 3 - Introduktory i igły transseptalne typ 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Introduktory naczyniowe i transseptalne długie: - koszulka wraz z rozszerzaczem; - koszulki proste i zakrzywione, typu Mullinsa; - koszulki o średnicy w zakresie co najmniej 6–18 F z zastawką hemostatyczną; - koszulki radiocieniujące o długościach w zakresie 30–85 cm |  |  | 5 | szt. | 20
2 | Igły transseptalne uniwersalne: - igły typu Brockenbrough długości 70,5–71,5 cm; - średnica trzonu 18–19 gauge; - igła wyposażona w mandryn |  |  | 5 | szt. | 30
3 | Igły transseptalne typu Endrysa: - igła długości 70–80 cm; średnica trzonu 19–17 gauge; - metalowa koszulka ze światłem co najmniej 0,028” |  |  | 2 | szt. | 10
4 | Zamawiający wymaga możliwość rozpoznania prowadzenia ewidencji i rozliczenia zużycia produktów przy pomocy czytnika kodów. W rubryce 3 (zaznaczonej na żółto) proszę wpisać TAK lub NIE - jako potwierdzenie wymaganego parametru | [5 empty] | RAZEM
Grupa 4 – Introduktory i igły transseptalne typ 2
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Introduktory transseptalne standardowe: - koszulki typu Mullinsa i o krzywiznie 90 st. wraz z rozszerzaczem; - koszulka z zastawką hemostatyczną i markerem radiocieniującym końcówki; - długość koszulki 60–65 cm ; - różne średnice koszulki w zakresie 7–10F do wyboru; - w komplecie prowadnik naczyniowy 0,28-0,32", długości >145 cm ; - rozszerzacz 67 cm (tj. dla igły długości 71 cm) |  |  | 3 | szt. | 10
2 | Introduktory przedsionkowe typu MC: - koszulka wraz z rozszerzaczem; - koszulka z zastawką hemostatyczną i markerem radiocieniującym końcówki; - różne średnice koszulki do wyboru w zakresie 8–10F: co najmniej 8F i 8,5F; - koszulki o długości 60–65cm oraz 77–82cm; - rozszerzacze długości 67 i 85 cm (dostosowane do igieł typu BRKB 71 i 89 cm); - różne typy krzywizn do wyboru, dedykowane poszczególnym obszarom prawego i lewego przedsionka – min. 10 typów; modele lewoprzedsionkowe wyposażone w otwory ujściowe boczne do przepłukiwania koszulki, dookoła jej końca śródnaczyniowego; - dostępne krzywizny wielopłaszczyznowe; - dostępne koszulki o konstrukcji zbrojonej |  |  | 15 | szt. | 60
3 | Introduktory sterowane: - koszulka transseptalna 8,5F wraz z rozszerzaczem; - w komplecie prowadnik naczyniowy odpowiedni do światła rozszerzacza; - różne długości introduktorów dostosowane do użycia z igłami typu BRKB 89 oraz 98 cm; - krzywizna koszulki regulowana - zagięcie do co namniej 180 stopni; - różne wielkości krzywizn koszulki do wyboru: co najmniej 3 wielkości - o zasięgu bocznym w zakresie co najmniej 15–40 mm; zabezpieczenie przed samoistną zmianą nadanej krzywizny (hamulec automatyczny); - długość użytkowa co najmniej 60cm; - dostępna koszulka sterowana o długości użytkowej 40–50cm (osierdziowa) – w oferowanej cenie |  |  | 5 | szt. | 40
4 | Introduktory endokawitarne: - koszulki wraz z rozszerzaczem; - koszulki z zastawką hemostatyczną; - koszulki o różnych długościach do wyboru: w zakresie 12–90 cm; - różne średnice do wyboru: w zakresie co najmniej 7–10F; - koszulki proste i zakrzywione; - introduktory zakrzywione: różne rodzaje krzywizn do wyboru m.in. krzywizny MP, krzywizny 90 stopni oraz krzywizny transaortalne typu „J” i „S”; |  |  | 5 | szt. | 30
5 | Introduktory naczyniowe wielokanałowe: - koszulki wraz z rozszerzaczem; - koszulki dwu drożne lub trójdrożne z zastawkami hemostatycznymi; - koszulki o długościach w zakresie 12–25 cm; - różne średnice do wyboru: w zakresie co najmniej 9–12F |  |  | 5 | szt. | 20
6 | Dreny do introduktorów: - dren do infuzji ciśnieniowej cewników dostosowany do uzycia z pompą rotacyjną (elestyczny odcinek dla rolek pompy) |  |  | 2 | szt. | 20
7 | Igły transseptalne typu BRKB: - igły typu BRKB o średnicy trzonu 18–19 gauge; - różne długości: 71, 89 i 98 cm, dostosowane do oferowanych introduktorów; - różne krzywizny końcówki igły do wyboru; - igły w całości wykonane ze stali; - igły wyposażone w zawór; - igły o różnych klasach ostrości do wyboru |  |  | 3 | szt. | 30
8 | Prowadniki naczyniowe długie standardowe - sztywność trzonu prowadnika standardowa - różne średnice w zakresie 0,025"–0,038" - różne długości w zakresie co najmniej 150–250 cm - końcówka wiotka: typu J oraz prosta – do wyboru |  |  | 5 | szt. | 20
9 | Prowadniki naczyniowe długie sztywne - trzon prowadnika o podwyższonej sztywności - różne średnice w zakresie 0,025"–0,038" - różne długości w zakresie co najmniej 150–250 cm - końcówka wiotka: typu J oraz prosta – do wyboru |  |  | 10 | szt. | 100
10 | Prowadniki naczyniowe długie ekstra sztywne - trzon prowadnika o dużej sztywności – typu Amplatza (lub równoważne) - różne średnice w zakresie 0,025"–0,038" - różne długości w zakresie co najmniej 150–250 cm - końcówka wiotka: typu J oraz prosta – do wyboru |  |  | 10 | szt. | 50
11 | Prowadniki naczyniowe hydrofilne długie - trzon prowadnika o różnych sztywnościach do wyboru (co najmniej standardowa i podwyższona) - różne średnice w zakresie 0,025"–0,038" - różne długości w zakresie co najmniej 150–250 cm - rdzeń nitynylowy - powierzchnia porwadnika pokryta polimerem hydrofilnym - końcówka wiotka: typu J oraz prosta – do wyboru |  |  | 5 | szt. | 20
12 | Prowadniki naczyniowe cienkie - trzon prowadnika o różnych sztywnościach do wyboru (co najmniej 3 rodzaje) - różne średnice w zakresie: 0,014"–0,021" - długość w zakresie: 150–180 cm - powierzchnia końcówki prowadnika pokryta polimerem - końcówka wiotka |  |  | 10 | szt. | 50
13 | Zamawiający wymaga możliwość rozpoznania prowadzenia ewidencji i rozliczenia zużycia produktów przy pomocy czytnika kodów. W rubryce 3 (zaznaczonej na żółto) proszę wpisać TAK lub NIE - jako potwierdzenie wymaganego parametru | [5 empty] | RAZEM
Grupa 5 - Introduktory i igły transseptalne typ 3
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Introduktory transseptalne wielozadaniowe: - koszulka transseptalna wraz z rozszerzaczem; - koszulka zbrojona z zastawką hemostatyczną i markerem radiocieniującym końcówki; - różne średnice koszulki do wyboru w zakresie 8–10F: co najmniej 8F i 8,5F; - koszulki o różnych długościach do wyboru – w zakresach co najmniej: 60–65 cm oraz 77–82 cm; - rozszerzacze długości odpowiednio 67 i 85 cm (dostosowane do igieł typu Brokenbrough 71 i 89 cm); - koszulki o różnych kształtach końcówek do wyboru: jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe (co najmniej 3 rodzaje); - krzywizny wielozadaniowe o różnych krzywiznach do wyboru |  |  | 5 | szt. | 30
2 | Introduktory transseptalne sterowane: - koszulka transseptalna 8,5F wraz z rozszerzaczem; - w komplecie prowadnik naczyniowy odpowiedni do światła rozszerzacza; - długości introduktorów dostosowane do użycia z igłą typu Brokenbrough o długości 89 cm; - krzywizna koszulki sterowana jednopłaszczyznowo; - różne wielkości krzywizn koszulki do wyboru: o zasięgu bocznym w zakresach co najmniej: 15–20 oraz 21–50 mm; - długość użytkowa co najmniej 60cm |  |  | 2 | szt. | 15
3 | Igły transseptalne: - igły kompozytowe do punkcji transseptalnej; - różne średnice trzonu do wyboru: w zakresie 18–19 gauge; - różne długości: 56, 71 i 89 cm, dostosowane do oferowanych introduktorów; - różne krzywizny końcówki igły do wyboru |  |  | 2 | szt. | 30
4 | Zamawiający wymaga możliwość rozpoznania prowadzenia ewidencji i rozliczenia zużycia produktów przy pomocy czytnika kodów. W rubryce 3 (zaznaczonej na żółto) proszę wpisać TAK lub NIE - jako potwierdzenie wymaganego parametru | [5 empty] | RAZEM
Grupa 6 - Elektrody neutralne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Elektrody neutralne: - elektrody neutralne (referencyjne) do posiadanego przez szpital generatora RF do ablacji wewnątrzsercowej; - samoprzylepna elektroda żelowa dwudzielna o powierzchni 150–250 cm2; - język podłączeniowy na klips przewodu standardu ValleyLab lub 3M |  |  | 10 | szt. | 200
2 | Zamawiający wymaga możliwość rozpoznania prowadzenia ewidencji i rozliczenia zużycia produktów przy pomocy czytnika kodów. W rubryce 3 (zaznaczonej na żółto) proszę wpisać TAK lub NIE - jako potwierdzenie wymaganego parametru
Grupa 7 - Sondy przełykowe temperatury
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Sondy przełykowe temperatury: - cewniki do pomiaru temperatury w przełyku; - cewniki wyposażone w co najmniej 3 czujniki temperatury; - cewniki wyposażone w elektrody do stymulacji przezprzełykowej serca; - średnica trzonu elektrody w zakresie 7–8F; - średnica elektrod i czujników 10–12F; - cewniki kompatybilne do podłączenia do systemu elektroanatomicznego, umożliwiającego obrazowanie cewnika na takim systemie |  |  | 5 | szt. | 70
2 | Zamawiający wymaga możliwość rozpoznania prowadzenia ewidencji i rozliczenia zużycia produktów przy pomocy czytnika kodów. W rubryce 3 (zaznaczonej na żółto) proszę wpisać TAK lub NIE - jako potwierdzenie wymaganego parametru
Grupa 8 - Dreny
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Dreny do irygacji cewników ablacyjnych: - dreny do przetoczeń ze zbiorniczkiem kroplowym bez odpowietrzenia; - dreny do infuzji ciśnieniowej dedykowane do użycia w pompie do posiadanego przez szpital systemu ablacji RF SmartAblate firmy Stockert GmbH |  |  | 5 | szt. | 150
2 | Zamawiający wymaga możliwość rozpoznania prowadzenia ewidencji i rozliczenia zużycia produktów przy pomocy czytnika kodów. W rubryce 3 (zaznaczonej na żółto) proszę wpisać TAK lub NIE - jako potwierdzenie wymaganego parametru
Grupa 9 – Elektrody diagnostyczne typ 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Elektrody diagnostyczne typu HC: - cewniki typu EP diagnostyczne 4-biegunowe o krzywiznach stałych; - różne średnice do wyboru w zakresie co najmniej: 4–6F; - długości części wprowadzanej do układu naczyniowego 90–120 cm; - różne rodzaje krzywizn do wyboru – co najmniej 3 rodzaje; - końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym; - szerokość biegunów: 1–2 mm; - różne odległości biegunów do wyboru: 2, 5, 10 mm, oraz 2–5–2 do 2–10–2 mm |  |  | 2 | szt. | 30
2 | Elektrody diagnostyczne typu HX: - cewniki typu EP diagnostyczne 10-biegunowe o krzywiznach stałych; - różne średnice do wyboru w zakresie 4–6F; - długości części wprowadzanej do układu naczyniowego: 60–70 cm oraz 90–120 cm; - różne rodzaje krzywizn do wyboru – co najmniej 3 rodzaje; - dodatkowo dogięta końcówka krzywizny do kaniulacji zatoki wieńcowej; - końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym; - szerokość biegunów: 1–2 mm; - różne odległości biegunów do wyboru: 2 mm oraz 2–5–2 do 2–10–2 mm |  |  | 5 | szt. | 30
3 | Elektrody diagnostyczne typu HDC: - cewniki typu EP diagnostyczne 4-biegunowe o krzywiznach sterowanych - różne średnice do wyboru w zakresie 5–7F - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm - różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości - mechanizm sterowania typu suwakowego lub obrotowy (ślimakowy) – do wyboru - końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym - cewniki z pierścieniami płaskimi lub wypukłymi – do wyboru - szerokość biegunów: 1–2 mm - różne odległości biegunów do wyboru: 5 mm, oraz 2–5–2 do 2–10–2 mm |  |  | 5 | szt. | 30
4 | Elektrody typu EP diagnostyczne typu HDX: - cewniki diagnostyczne 10-biegunowe o krzywiznach sterowanych - różne średnice do wyboru w zakresie: 5–7F - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm - różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości - krzywizna z dodatkowo dogiętą końcówką do kaniulacji zatoki wieńcowej - mechanizm sterowania typu suwakowego lub obrotowy (ślimakowy) – do wyboru - końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym - cewniki z pierścieniami płaskimi lub wypukłymi – do wyboru - szerokość biegunów: 1–2 mm - różne odległości biegunów do wyboru: 2 mm, 5 mm, oraz 2–5–2 do 2–10–2 mm |  |  | 10 | szt. | 50
5 | Elektrody diagnostyczne pętlowe typu HV: - cewniki multipolowe okrężne do mapowania wewnątrznaczyniowego - liczba biegunów: 8–10 - średnica trzonu cewnika: < 3,5F - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego >100 cm - końcówka cewnika zagięta w łuk (krzywizna Josephson) - końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym; - szerokość biegunów: 1–2 mm; - odległości biegunów w zakresie: 2–5–2 do 2–8–2 mm |  |  | 5 | szt. | 15
6 | Elektrody diagnostyczne pętlowe typu HDV: - cewniki multipolowe okrężne do mapowania wewnątrznaczyniowego - liczba biegunów: 8–10 - średnica trzonu cewnika: < 3,5F - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego >140 cm - końcówka cewnika w kształcie pętli - pamięć kształtu końcówki cewnika - różne średnice pętli do wyboru: w zakresie co najmniej 15–25 mm |  |  | 5 | szt. | 15
7 | Przedłużacze typu HD: przedłużacze elektrod do systemu elektrofizjologicznego o długości co najmniej 120 cm |  |  | 3 | szt. | 10
8 | Zamawiający wymaga możliwość rozpoznania prowadzenia ewidencji i rozliczenia zużycia produktów przy pomocy czytnika kodów. W rubryce 3 (zaznaczonej na żółto) proszę wpisać TAK lub NIE - jako potwierdzenie wymaganego parametru | [5 empty] | RAZEM
Grupa 10 - Elektrody diagnostyczne typ 2
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Elektrody diagnostyczne typu DC: - cewniki typu EP diagnostyczne 4-biegunowe lub 6-biegunowe o krzywiznach stałych; - różne średnice do wyboru w zakresie: 4–6F; - długości części wprowadzanej do układu naczyniowego 90–120 cm; - różne rodzaje krzywizn do wyboru – co najmniej 3 rodzaje; - końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym; - szerokość biegunów: 1–2 mm; - różne odległości biegunów do wyboru: 2, 5, 10 mm, oraz 2–5–2 do 2–10–2 mm |  |  | 2 | szt. | 30
2 | Elektrody diagnostyczne typu DX: - cewniki typu EP diagnostyczne 10-biegunowe o krzywiznach stałych; - różne średnice do wyboru w zakresie 4–6F; - długości części wprowadzanej do układu naczyniowego: 60–70 cm oraz 90–120 cm; - różne rodzaje krzywizn do wyboru – co najmniej 3 rodzaje; - dodatkowo dogięta końcówka krzywizny do kaniulacji zatoki wieńcowej; - końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym; - szerokość biegunów: 1–2 mm; - różne odległości biegunów do wyboru: 2 mm oraz 2–5–2 do 2–10–2 mm |  |  | 5 | szt. | 120
3 | Elektrody diagnostyczne typu SDC: - cewniki typu EP diagnostyczne 4–6-biegunowe o krzywiznach sterowanych; - różne średnice do wyboru w zakresie: 5–7F; - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie: 90–120 cm; - różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości; - dostępne cewniki z mechanizmem ślimakowym zginania końcówki cewnika; - automatyczna blokada pozycji dźwigni/pokrętła (i nadanej krzywizny); - końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym; - szerokość biegunów: 1–2 mm; - różne odległości biegunów do wyboru: 2 mm, 5 mm, oraz 2–5–2 do 2–10–2 mm |  |  | 3 | szt. | 10
4 | Elektrody typu EP diagnostyczne typu SDX: - cewniki diagnostyczne 10-biegunowe o krzywiznach sterowanych; - różne średnice do wyboru w zakresie: 5–7F; - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie: 90–120 cm; - różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości; - krzywizna z dodatkowo dogiętą końcówką do kaniulacji zatoki wieńcowej; - dostępne cewniki z mechanizmem ślimakowym zginania końcówki cewnika; - automatyczna blokada pozycji dźwigni/pokrętła (i nadanej krzywizny); - końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym; - szerokość biegunów: 1–2 mm; - różne odległości biegunów do wyboru: 2 mm, 5 mm, oraz 2–5–2 do 2–10–2 mm |  |  | 3 | szt. | 20
5 | Elektrody diagnostyczne typu SD–20S: - cewniki typu EP diagnostyczne multipolowe o krzywiznach sterowanych; - liczba biegunów: co najmniej 20; średnica: 6–7 F; - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm; - różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości; - końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym; szerokość biegunów: 1–2 mm; - różne odległości biegunów do wyboru: 5 mm, oraz 2–5–2 do 2–10–2 mm |  |  | 3 | szt. | 10
6 | Przedłużacze typu PD: - przedłużacze co najmniej 4-kanałowe elektrod do systemu elektrofizjologicznego; - różne długości do wyboru: 120–160 cm oraz co najmniej 200 cm; - dostępne różne kolory przewodów do wyboru |  |  | 1 | szt. | 5
7 | Przedłużacze typu PX: - przedłużacze co najmniej 10-kanałowe elektrod do systemu elektrofizjologicznego; - dostępne różne kolory przewodów do wyboru; - długość co najmniej 120 cm |  |  | 1 | szt. | 5
8 | Zamawiający wymaga możliwość rozpoznania prowadzenia ewidencji i rozliczenia zużycia produktów przy pomocy czytnika kodów. W rubryce 3 (zaznaczonej na żółto) proszę wpisać TAK lub NIE - jako potwierdzenie wymaganego parametru | [5 empty] | RAZEM
Grupa 11 - Elektrody diagnostyczne typ 3
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Elektrody diagnostyczne typu HP–4: - cewniki typu EP diagnostyczne 4-polowe o krzywiznach stałych; - różne średnice do wyboru w zakresie 5–7F; - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm; - różne rodzaje krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 rodzaje; - zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 30–50 mm; - szerokość biegunów: 1–2 mm; - różne odległości biegunów do wyboru: 5 mm, 10 mm, oraz 2–5–2 do 2–10–2 mm; - w oferowanej cenie dostępne cewniki z funkcją automatycznej detekcji przez system B-W Carto posiadany przez szpital |  |  | 5 | szt. | 120
2 | Elektrody diagnostyczne typu HPX: - cewniki typu EP diagnostyczne wielopolowe o krzywiznach stałych; - cewniki o różnej liczbie biegunów do wyboru: w zakresie 6–10 biegunów; - różne średnice do wyboru w zakresie 5–7F; - długości części wprowadzanej do układu naczyniowego: 60–70 cm oraz 90–120 cm; - różne rodzaje krzywizn do wyboru – co najmniej 3 rodzaje; szerokość biegunów: 1–2 mm; - różne odległości biegunów do wyboru w zakresie: od 2 mm do 10 mm; - w oferowanej cenie dostępne cewniki z funkcją automatycznej detekcji przez system B-W Carto posiadany przez szpital |  |  | 3 | szt. | 30
3 | Elektrody diagnostyczne typu CS–4: - cewniki typu EP diagnostyczne 4-polowe o krzywiźnie sterowanej; - różne średnice do wyboru w zakresie 5–7F; - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm; - krzywizna (wielkość i kształt) przeznaczona do kaniulacji zatoki wieńcowej; - szerokość biegunów: 1–2 mm; - różne odległości biegunów do wyboru: 5 mm, 10 mm, oraz 2–5–2 do 2–10–2 mm; |  |  | 5 | szt. | 30
4 | Elektrody diagnostyczne typu CSX: - cewniki typu EP diagnostyczne wielopolowe o krzywiźnie sterowanej; - cewniki o różnej liczbie biegunów do wyboru: w zakresie 4–10 biegunów; - różne średnice do wyboru w zakresie 5–7F; - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm; - krzywizny jedno- i dwukierunkowe przeznaczone do kaniulacji zatoki wieńcowej; - szerokość biegunów: 1–2 mm; - różne odległości biegunów do wyboru w zakresie: od 2 mm do 10 mm; - w oferowanej cenie dostępne cewniki z funkcją automatycznej detekcji przez system B-W Carto posiadany przez szpital |  |  | 5 | szt. | 30
5 | Elektrody diagnostyczne typu TC–20: - cewniki typu EP diagnostyczne multipolowe o krzywiznach sterowanych; - liczba biegunów: co najmniej 20; - średnica w zakresie 6–7F; - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm; - krzywizna dwupłaszczyznowa do mapowania pierścienia zastawki trójdzielnej; - krzywizna jednopłaszczyznowa do mapowania pierścienia zastawki trójdzielnej; - krzywizna jednopłaszczyznowa do mapowania grzebienia granicznego; - szerokość biegunów: 1–2 mm; różne odległości biegunów do wyboru: w zakresie 1–2–1 do 2–20–2 mm; - w oferowanej cenie dostępne cewniki z funkcją automatycznej detekcji przez system B-W Carto posiadany przez szpital |  |  | 3 | szt. | 10
6 | Przedłużacze typu MP: - przedłużacze 4 i 10-kanałowe elektrod do systemu elektrofizjologicznego; - różne długości do wyboru: 80–110 cm oraz co najmniej 120 cm |  |  | 1 | szt. | 10
7 | Przedłużacze typu CP: Przedłużacze wielokanałowe elektrod do systemu B-W Carto posiadanego przez szpital ; długość co najmniej 120 cm |  |  | 1 | szt. | 5
8 | Zamawiający wymaga możliwość rozpoznania prowadzenia ewidencji i rozliczenia zużycia produktów przy pomocy czytnika kodów. W rubryce 3 (zaznaczonej na żółto) proszę wpisać TAK lub NIE - jako potwierdzenie wymaganego parametru | [5 empty] | RAZEM
Grupa 12 - Elektrody diagnostyczne typ 4
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Elektrody diagnostyczne typu MPV: - cewniki typu EP wielobiegunowe o krzywiźnie sterowanej do mapowania żył płucnych; - cewniki o różnej liczbie biegunów do wyboru: 10 oraz 20–25; średnica w zakresie 5–7F; - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm; - końcówka cewnika w kształcie pętli o płaszczyźnie prostopadłej do trzonu; - pamięć kształtu końcówki cewnika – rdzeń nitynylowy pętli; - cewniki o średnicy regulowanej w zakresie 15–25 mm; - cewniki o średnicy stałej: co najmniej 3 wielkości do wyboru w zakresie min. 15–25 mm; - szerokość biegunów: maksymalnie 1 mm; - do wyboru: cewniki z czujnikiem pola magnetycznego i bez czujnika |  |  | 3 | szt. | 35
2 | Elektrody diagnostyczne typu MX5: - cewniki typu EP diagnostyczne wielobiegunowe o krzywiźnie sterowanej; - cewniki wieloramienne z gwiaździstą końcówką parasolową; - liczba biegunów: co najmniej 20; - średnica w zakresie 5–7F; - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm; - szerokość biegunów: 1–2 mm; - cewniki z czujnikiem pola magnetycznego |  |  | 3 | szt. | 20
3 | Elektrody diagnostyczne typu MD: - cewniki typu EP diagnostyczne 10-biegunowe o krzywiźnie sterowanej; - średnica w zakresie 5–7F; - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm; - różne wielkości krzywizn do wyboru; - końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym; - szerokość biegunów: 1–2 mm; - odległości biegunów w zakresie: od 2–5–2 mm do 2–10–2 mm; - cewniki z czujnikiem pola magnetycznego |  |  | 2 | szt. | 15
4 | Przedłużacze typu MP10: Przedłużacze elektrod nawigacyjnych 10-biegunowych do systemu elektrofizjologicznego; długość co najmniej 120 cm |  |  | 1 | szt. | 2
5 | Przedłużacze typu MP20: Przedłużacze elektrod nawigacyjnych 20-biegunowych do systemu elektrofizjologicznego; długość co najmniej 120 cm |  |  | 1 | szt. | 2
6 | Przedłużacze typu MCP: Przedłużacze wielokanałowe elektrod do systemu elektroanatomicznego B-W Carto posiadanego przez szpital ; długość co najmniej 120 cm |  |  | 1 | szt. | 5
7 | Łącznik typu MAP: Adapter dla cewników z czujnikiem pola magnetycznego do systemu B-W Carto posiadanego przez szpital |  |  | 1 | szt. | 1
8 | Łącznik typu EP-Bx: Adapter dla cewników typu EP standardowych do systemu B-W Carto posiadanego przez szpital |  |  | 1 | szt. | 1
9 | Zamawiający wymaga możliwość rozpoznania prowadzenia ewidencji i rozliczenia zużycia produktów przy pomocy czytnika kodów. W rubryce 3 (zaznaczonej na żółto) proszę wpisać TAK lub NIE - jako potwierdzenie wymaganego parametru | [5 empty] | RAZEM
Grupa 13 - Elektrody ablacyjne typ 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Elektrody ablacyjne typu RFM-S: - cewniki typu EP 4-polowe o średnicy 7–8F do ablacji prądem o wysokiej częstotliwości; - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110–120 cm; - krzywizny sterowane, jednopłaszczyznowe: jednokierunkowe oraz dwukierunkowe – do wyboru; - różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości; - zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50–100 mm; - odległość biegunów dystalnych 1–2 mm; - końcówka zakończona biegunem długości 4 mm; - końcówka wyposażona w termoparę i czujnik pola magnetycznego |  |  | 2 | szt. | 5
2 | Elektrody ablacyjne typu RFM-C: - cewniki typu EP 4-polowe o średnicy 7–8F do ablacji prądem o wysokiej częstotliwości; - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110–120 cm; - krzywizny sterowane, jednopłaszczyznowe: jednokierunkowe oraz dwukierunkowe – do wyboru; - różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości; - zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50–100 mm; - odległość biegunów dystalnych 1–2 mm; - końcówka zakończona biegunem długości 3–4 mm; - końcówka wyposażona w termoparę i czujnik pola magnetycznego; - końcówka chłodzona płynem infuzyjnym; - cewniki o różnych typach końcówek do wyboru: 6–8 otworów irygacyjnych (dostosowane do standardowego przepływu płynu infuzyjnego) oraz >24 otwory rozmieszczone na całej powierzchni końcówki (dostosowane do przepływu nieprzekraczającego 15 ml/min przy utrzymaniu równomiernego chłodzenia końcówki) |  |  | 3 | szt. | 15
3 | Elektrody ablacyjne typu RFM-CF: - cewniki typu EP 4-polowe o średnicy 7–8F do ablacji prądem o wysokiej częstotliwości; - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110–120 cm; - krzywizny sterowane, jednopłaszczyznowe: jednokierunkowe oraz dwukierunkowe – do wyboru; - różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości; - zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50–100 mm; - odległość biegunów dystalnych 1–2 mm; - końcówka zakończona biegunem długości 3–4 mm; - końcówka wyposażona w termoparę, czujnik pola magnetycznego i czujnik siły nacisku; - końcówka chłodzona płynem infuzyjnym; - cewniki o różnych typach końcówek do wyboru: 6–8 otworów irygacyjnych (dostosowane do standardowego przepływu płynu infuzyjnego) oraz >24 otwory rozmieszczone na całej powierzchni końcówki (dostosowane do przepływu nieprzekraczającego 15 ml/min przy utrzymaniu równomiernego chłodzenia końcówki) |  |  | 3 | szt. | 50
4 | Elektrody powierzchniowe typu EAS: Komplety elektrod powierzchniowych do systemu elektroanatomicznego B-W Carto posiadanego przez szpital |  |  | 5 | kpl. | 70
5 | Przedłużacze typu MT: Przewody połączeniowe cewników typu RFM do posiadanego przez szpital systemu B-W Carto; długość co najmniej 200 cm |  |  | 2 | szt. | 5
6 | Przedłużacze typu RFG: Przewody połączeniowe generatora RF do systemu B-W Carto, posiadanego przez Szpital |  |  | 1 | szt. | 2
7 | Zamawiający wymaga możliwość rozpoznania prowadzenia ewidencji i rozliczenia zużycia produktów przy pomocy czytnika kodów. W rubryce 3 (zaznaczonej na żółto) proszę wpisać TAK lub NIE - jako potwierdzenie wymaganego parametru | [5 empty] | RAZEM
Grupa 14 - Elektrody ablacyjne typ 2
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Elektrody ablacyjne typu RFU: - cewniki typu EP 4-polowe o średnicach 7F i 6F do ablacji prądem o wysokiej częstotliwości; - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego: 80–100 oraz 110–120 cm; - krzywizny sterowane, jednopłaszczyznowe: jednokierunkowe oraz dwukierunkowe – do wyboru; - krzywizny dwukierunkowe symetryczne oraz asymetryczne – do wyboru; - różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 5 wielkości; - zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 40–100 mm; - odległość biegunów dystalnych 1–2 mm; - końcówka zakończona biegunem długości 4 mm; - końcówka wyposażona w termoparę; - w oferowanej cenie dostępne cewniki o podwyższonej sztywności (zbrojone). |  |  | 5 | szt. | 25
2 | Elektrody ablacyjne typu RFC: - cewniki typu EP 4-polowe o średnicy 7–8F do ablacji prądem o wysokiej częstotliwości; - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110–120 cm; - krzywizny sterowane, jednopłaszczyznowe: jednokierunkowe oraz dwukierunkowe – do wyboru; - krzywizny dwukierunkowe symetryczne oraz asymetryczne – do wyboru; - różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości; - zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50–100 mm; - odległość biegunów dystalnych 1–2 mm; - końcówka zakończona biegunem długości 3–4 mm; końcówka wyposażona w termoparę; - chłodzenie końcówki cewnika płynem infuzyjnym; - cewniki o różnych typach końcówek do wyboru: 6–8 otworów irygacyjnych (dostosowane do standardowego przepływu płynu infuzyjnego) oraz >24 otwory rozmieszczone na całej powierzchni końcówki (dostosowane do przepływu nieprzekraczającego 15 ml/min przy utrzymaniu równomiernego chłodzenia końcówki) |  |  | 5 | szt. | 25
3 | Przedłużacze typu RFS: Przewody połączeniowe cewników typu EP ablacyjnych do posiadanego przez szpital generatora RF; długość co najmniej 150 cm |  |  | 2 | szt. | 10
4 | Przewody do elektrod biernych (jedno- i wielorazowych) do posiadanego przez szpital generatora RF Stockert |  |  | 1 | szt. | 5
5 | Elektroda bierna wielorazowa do posiadanego przez szpital generatora RF |  |  | 0 | szt. | 1
6 | Zamawiający wymaga możliwość rozpoznania prowadzenia ewidencji i rozliczenia zużycia produktów przy pomocy czytnika kodów. W rubryce 3 (zaznaczonej na żółto) proszę wpisać TAK lub NIE - jako potwierdzenie wymaganego parametru | [5 empty] | RAZEM
Grupa 15 - Elektrody ablacyjne typ 3
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Elektrody ablacyjne typu RF–AP: - cewniki typu EP 4-polowe do ablacji prądem wysokiej częstotliwości, o średnicy 7 F; - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110–120 cm; - krzywizny sterowane, jednokierunkowe, jednopłaszczyznowe; - różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości; - cewniki z końcówką wykonującą zagięcie co najmniej 250 stopni; - maksymalny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50–80 mm; - automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku; - cewniki z biegunami wykonanymi ze stopu złota; - końcówka zakończona biegunem ze stopu złota o długości 4 mm; - końcówka wyposażona w termoparę |  |  | 3 | szt. | 25
2 | Elektrody ablacyjne typu RF–AC: - cewniki typu EP 4-polowe do ablacji prądem wysokiej częstotliwości, o średnicy 7 F; - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 80–120 cm - różne długości do wyboru; - krzywizny sterowane, jednokierunkowe, jednopłaszczyznowe; - różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości; - maksymalny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50–80 mm; - automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku; - cewniki z biegunami wykonanymi ze stopu złota; - końcówka zakończona biegunem ze stopu złota o długości w zakresie 3–4 mm; - końcówka wyposażona w termoparę; - chłodzenie końcówki cewnika płynem infuzyjnym; - cewniki z co najmniej 2 rzędami otworów irygacyjnych w końcówce (zapewniające chłodzenie proksymalnej i dystalnej części końcówki) |  |  | 3 | szt. | 25
3 | Przedłużacze typu RFA: Przewody połączeniowe cewników typu EP ablacyjnych do posiadanego przez szpital generatora RF; długość co najmniej 150 cm |  |  | 1 | szt. | 3
4 | Przedłużacze typu EP–S: Przewody 10-kanałowe elektrod powierzchniowych do posiadanego przez szpital systemu EP-Tracer; długość co najmniej 300 cm |  |  | 1 | szt. | 2
5 | Przedłużacze typu EP–E: Przedłużacze monopolowe cewników do posiadanego przez szpital systemu EP-Tracer – co najmniej 10-kanałowe |  |  | 1 | szt. | 2
6 | Przedłużacze typu EP–H: Przewody podłączeniowe przetworników IBP do posiadanego przez systemu EP-Tracer |  |  | 1 | szt. | 2
7 | EP-Tracer USB: łącznik USB odczytu zapisów EP |  |  | 0 | szt. | 1
8 | Zamawiający wymaga możliwość rozpoznania prowadzenia ewidencji i rozliczenia zużycia produktów przy pomocy czytnika kodów. W rubryce 3 (zaznaczonej na żółto) proszę wpisać TAK lub NIE - jako potwierdzenie wymaganego parametru | [5 empty] | RAZEM
Grupa 16 - Elektrody ablacyjne typ 4
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Elektrody ablacyjne typu RF–S: - cewniki typu EP 4-polowe do ablacji prądem wysokiej częstotliwości, o średnicach 5F i 7F; - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110–120 cm; - krzywizny sterowane, jednopłaszczyznowe: jedno- i dwukierunkowe – do wyboru; - różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości; - cewniki z końcówką wykonującą zagięcie w zakresie 0–180 stopni; - w oferowanej cenie cewniki z końcówką wykonującą zagięcie co najmniej 250 stopni; - maksymalny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 40–60 mm; - dostępne cewniki z mechanizmem suwakowym, mechanizmem ślimakowym i dźwignią kołyskową zginania końcówki cewnika – do wyboru; - automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku; - końcówka zakończona biegunem długości 4 oraz 8 mm – do wyboru; - końcówka wyposażona w termoparę |  |  | 3 | szt. | 25
2 | Elektrody ablacyjne typu RF–SC: - cewniki EP 4-polowe do ablacji prądem wysokiej częstotliwości, o średnicy 7F; - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110–120 cm; - krzywizny sterowane, dwukierunkowe, jednopłaszczyznowe; - różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości; - cewniki z końcówką wykonującą zagięcie w zakresie 0–180 stopni; - w oferowanej cenie cewniki z końcówką wykonującą zagięcie co najmniej 250 stopni; - maksymalny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 40–60 mm; - dostępne cewniki z mechanizmem suwakowym i dźwignią kołyskową zginania końcówki cewnika – do wyboru; - automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku; końcówka zakończona biegunem o długości w zakresie 3–4 mm; - końcówka wyposażona w termoparę; chłodzenie końcówki cewnika płynem infuzyjnym; - cewniki o różnych typach końcówek chłodzonych do wyboru: (1) końcówki standardowe: 6–8 otworów irygacyjnych; (2) końcówki z co najmniej 2 rzędami otworów irygacyjnych (zapewniające chłodzenie proksymalnej i dystalnej części końcówki); (3) końcówki z elastycznym biegunem końcowym (odkształcającym się przy nacisku na tkankę) |  |  | 3 | szt. | 25
3 | Dreny do chłodzenia cewników: dreny do infuzji ciśnieniowej dedykowane do oferowanej pompy infuzyjnej |  |  | 5 | szt. | 25
4 | Przedłużacze typu RFS: przewody połączeniowe cewników EP ablacyjnych do generatora RF; długość co najmniej 150 cm |  |  | 2 | szt. | 10
5 | Elektrody dyspersyjne – kompatybilne do oferowanego ablatora RF |  |  | 10 | szt. | 50
6 | Najem ablatora RF pompą chłodzącą i osprzętem – dostosowane do oferowanych cewników * |  |  |  | m-cy | 24
7 | Zamawiający wymaga możliwość rozpoznania prowadzenia ewidencji i rozliczenia zużycia produktów przy pomocy czytnika kodów. W rubryce 3 (zaznaczonej na żółto) proszę wpisać TAK lub NIE - jako potwierdzenie wymaganego parametru | [5 empty] | RAZEM
*Podając cenę jednostkową w pozycji 6 należy podać cenę za 1 miesiąc i następnę dokonać przemnożenia przez łączną ilość miesięcy (tj.24 )
Grupa 17 - Zestawy do ablacji AFL-3D
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Zestaw do ablacji AFL-3D: – zestaw cewników do ablacji przy użyciu systemu elektroanatomicznego B-W Carto posiadanego przez szpital : cewnik ablacyjny typu RF i cewnik typu EP 10-polowy – cewnik ablacyjny typu RF 4-polowy o średnicy 7–8F, długości co najmniej 110 cm, z końcówką o długości 3,5–4 mm, chłodzoną płynem infuzyjnym, wyposażoną w czujnik pola magnetycznego; krzywizna cewnika sterowana, różne wielkości krzywizn do wyboru – cewnik typu EP 10-polowy diagnostyczny o średnicy 5–7F, długości co najmniej 90 cm; odległość biegunów w zakresie 2–5–2 mm do 2–10–2 mm; różne wielkości krzywizn do wyboru – dren do infuzji cewnika ablacyjnego w zestawie – komplet elektrod powierzchniowych do sytemu elektroanatomicznego B-W Carto posiadanego przez szpital w zestawie |  |  | 3 | szt. | 20
2 | Zamawiający wymaga możliwość rozpoznania prowadzenia ewidencji i rozliczenia zużycia produktów przy pomocy czytnika kodów. W rubryce 3 (zaznaczonej na żółto) proszę wpisać TAK lub NIE - jako potwierdzenie wymaganego parametru
Grupa 18 - Sprzęt do zabiegów krioablacji
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 |  | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Cewniki krioablacyjne punktowe: – cewniki 4-polowe do przeznaczyniowej krioablacji wewnątrzsercowej, – średnica w zakresie 7–9 F, – krzywizna końcówki sterowana, – różne wielkości krzywizny końcówki do wyboru, – końcówka zakończona elektrodą o różnych długościach do wyboru: 4-8 mm, – końcówka wyposażona w czujnik temperatury | 4a: 3; 5: szt.; 6: 10
2 | Cewniki krioablacyjne balonowe: – cewniki balonowe do przeznaczyniowej krioablacji wewnątrzsercowej, – średnica 9–11F, – krzywizna końcówki sterowana, – różne wielkości balonu do wyboru | 4a: 6; 5: szt.; 6: 30
3 | Cewniki diagnostyczne okrężne (typu MC): – cewniki multipolowe okrężne do mapowania żył płucnych, dostosowane do użycia z oferowanymi cewnikami balonowymi; – liczba biegunów: 8–10; – średnica: < 3,5F; – długość części wprowadzanej do układu naczyniowego >140 cm; – końcówka cewnika w kształcie pętli w płaszczyźnie prostopadłej do trzonu; – pamięć kształtu końcówki cewnika; – różne średnice pętli: co najmniej 2 wielkości do wyboru w zakresie min. 15–20 mm | 4a: 6; 5: szt.; 6: 30
4 | Koszulki transseptalne do krioablacji: – średnica 11–12F, – krzywizna końcówki sterowana | 4a: 6; 5: szt.; 6: 30
5 | Igły transseptalne: – igły typu Brockenbrough długości 56 oraz 71 cm (różne długości do wyboru); – średnica trzonu 18–19 gauge; – igły wyposażone w zawór | 4a: 3; 5: szt.; 6: 20
6 | Prowadniki do cewników balonowych: Prowadniki naczyniowe długie ekstra sztywne, – trzon prowadnika o dużej sztywności – typu Amplatza (lub równoważne), – różne średnice w zakresie 0,032"–0,038", – różne długości w zakresie co najmniej 150–250 cm, – końcówka wiotka: typu J oraz prosta – do wyboru | 4a: 3; 5: szt.; 6: 30
7 | Łączniki pneumatyczne cewników krioablacyjnych | 4a: 6; 5: szt.; 6: 40
8 | Łączniki elektryczne cewników krioablacyjnych | 4a: 6; 5: szt.; 6: 20
9 | Przedłużacze do cewników okrężnych (typu MC-P) | 4a: 6; 5: szt.; 6: 10
10 | oddanie do używania kriokonsoli – do wykonywania zabiegów krioablacji endokardialnych. Dostarczenie sprzętu wyłącznie na czas sesji zabiegowych (1 sesja – co najmniej 4 zabiegi w czasie do 5 dni). Kriokonsola współpracująca z oferowanymi cewnikami krioablacyjnymi. Każdorazowe dostarczenie sprzętu wraz z co najmniej 2 dedykowanymi butlami gazu roboczego | 5: sesja; 6: 10
11 | Zamawiający wymaga możliwość rozpoznania prowadzenia ewidencji i rozliczenia zużycia produktów przy pomocy czytnika kodów. W rubryce 3 (zaznaczonej na żółto) proszę wpisać TAK lub NIE - jako potwierdzenie wymaganego parametru | 7: RAZEM
Grupa 19 - Sprzęt do ekstrakcji elektrod endokawitarnych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Retraktory do elektrod: urządzenie do trakcji dystalnej elektrod do stałej stymulacji serca – mandryn z mechanizmem kotwiczącym wprowadzany kanałem wewnętrznym do końcówki elektrody endokawitarnej |  |  | 5 | szt. | 10
2 | Stabilizator retraktora: zacisk metalowy na trzon elektrody, stabilizujący jej trakcję |  |  | 2 | szt. | 5
3 | Nożyczki do cięcia elektrod endokawitarnych |  |  | 2 | szt. | 10
4 | Rozszerzacz do kanału wewnętrznego elektrod endokawitarnych |  |  | 2 | szt. | 10
5 | Chwytak do elektrod endokawitarnych: kleszcze z miękkimi końcówkami silikonowymi |  |  | 2 | szt. | 10
6 | Introduktory naczyniowe do ekstraktorów elektrod endokawitarnych (średnice 6–18F) |  |  | 5 | szt. | 10
7 | Pętla do trakcji zewnętrznej elektrod endokawitarnych |  |  | 2 | szt. | 10
8 | Zamawiający wymaga możliwość rozpoznania prowadzenia ewidencji i rozliczenia zużycia produktów przy pomocy czytnika kodów. W rubryce 3 (zaznaczonej na żółto) proszę wpisać TAK lub NIE - jako potwierdzenie wymaganego parametru | [5 empty] | RAZEM
Grupa 20 - Cewniki wychwytowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Pętle wychwytowe: - różne wielkości pętli 5–30mm; - długość cewnika 80–130 cm |  |  | 5 | szt. | 20
2 | Pętle wychwytowe potrójne: - pętle o średnicy do 30 mm; - długość cewnika 80–130 cm |  |  | 2 | szt. | 5
3 | Zestawy wychwytowe: - pętla z językiem blokującym; - wielkości pętli 10–20 mm; - długości 50–70 i 80–130 cm; - introduktor 15–17F |  |  | 2 | szt. | 5
4 | Introduktory do pętli: - koszulka zagięta (typu MP) 60–70 cm; - średnica 15–17F |  |  | 2 | szt. | 5
5 | Zamawiający wymaga możliwość rozpoznania prowadzenia ewidencji i rozliczenia zużycia produktów przy pomocy czytnika kodów. W rubryce 3 (zaznaczonej na żółto) proszę wpisać TAK lub NIE - jako potwierdzenie wymaganego parametru | [5 empty] | RAZEM
…………………………………..
Podpis Wykonawcy
Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Wykonawca musi załączyć do oferty.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn „Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu” do podania nazwy producenta i / lub nazwy produktu, który jest oferowany.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn „Oferowany przedmiot zamówienia opisać” do szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego.