Numer sprawy: ZP 01/23                                        	      		            Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – MODYFIKACJA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem dodatkowym dla potrzeb Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie oraz przebudową pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - dostawę rezonansu magnetycznego oraz wyposażenia dodatkowego;

  - adaptację pomieszczenia przeznaczonego na Pracownię Rezonansu Magnetycznego;

- Parametry techniczne i użytkowe rezonansu magnetycznego zawarte są w Zestawieniu parametrów technicznych i użytkowych stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej.

- Wymagania Zamawiającego – rezonans magnetyczny:

| Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE |  |
| --- | --- | --- |
| I. MAGNES |  |  |
| 1 | Natężenie pola ≥ 1,5 T. |  |
| 2 | Średnica otworu dla pacjenta (magnes gotowy do pracy - z systemem „shim”, cewkami gradientowymi i cewką całego ciała) ≥ 60 cm |  |
| 3 | System chłodzenia zamknięty, chłodzenie helem |  |
| 4 | Długość magnesu wraz z obudowami min 160 cm |  |
| 5 | Magnes systemu zbudowany w technologii ”zero-boil-off”(zerowego zużycia helu) -nie tylko jako komercyjna nazwa technologii, ale i w normalnych warunkach pracy zapewniająca zużycie helu 0,0 l/godz. |  |
| 6 | Wymiar pola 5G (oś X x Y x Z) ≤ 2,5 x 2,5 x 4,0 m |  |
| II. SYSTEM GRADIENTOWY |  |  |
| 1 | Cewki gradientowe chłodzone wodą. |  |
| 2 | Maksymalna rzeczywista amplituda dla jednej osi w każdej osi X, Y, Z równocześnie, w maksymalnym polu widzenia FOV ≥ 33 mT/m. |  |
| 3 | Maksymalna rzeczywista szybkość narastania gradientów (Slew Rate) dla jednej osi w każdej osi X, Y, Z równocześnie w maksymalnym polu widzenia FOV ≥ 120T/m/s. |  |
| III. SYSTEM RF - Tor nadawczy RF |  |  |
| 1 | Moc wyjściowa nadajnika |  |
| 1 | Szerokość pasma nadajnika ≥ 500 kHz |  |
| IV. SYSTEM RF - TOR ODBIORCZY |  |  |
| 1 | Maksymalna liczba kanałów (maksymalna możliwa liczba elementów obrazujących podłączonych do skanera) |  |
| 1 | Maksymalna liczba rzeczywistych niezależnych równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (odbiornika) które mogą być używane jednocześnie w pojedynczym skanie i pojedynczym FoV ≥16 |  |
| 2 | Szybkość próbkowania toru odbiorczego |  |
| 3 | Szerokość pasma przenoszenia odbiornika (receive bandwidth) ≥ 1000 kHz |  |
| 4 | Rozdzielczość odbiornika ≥ 16 bit. |  |
| 6 | Dynamika odbiornika, z automatyczną kontrolą |  |
| V. CEWKI |  |  |
| 1 | Zintegrowana cewka do badania całego ciała nadawczo-odbiorcza (whole body). |  |
| 2 | Wielokanałowa cewka typu „Array” do badania głowy, z możliwością pochylania, posiadająca min. 8 elementów pomiarowych, pozwalająca na akwizycje równoległe (iPAT, ARC, GEM, SENSE, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta), z lusterkiem mocowanym na cewce, umożliwiającym kontakt wzrokowy pacjenta z personelem, |  |
| 3 | Wielokanałowa cewka typu „Array” lub zestaw cewek do badania głowy i szyi (do badań angiograficznych), posiadająca min. 10 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (iPAT, ARC, GEM, SENSE, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta). |  |
| 2 | Zestaw uniwersalnych podkładek do pozycjonowania pacjentów |  |
| 3 | Automatyczna aktywacja podłączonych cewek znajdujących się w pobliżu izocentrum magnesu, które mogą być wykorzystane w danym badaniu |  |
| VI. POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA |  |  |
| 1 | Obciążenie płyty stołu łącznie z ruchem pionowym ≥ 200 kg. |  |
| 2 | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta ≥ 135 cm |  |
| 3 | Przyciski nożne do sterowania stołem lub przyciski po obu stronach gantry |  |
| 4 | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem. |  |
| 5 | Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk) |  |
| 6 | Wentylacja i oświetlenie tunelu. |  |
| 7 | Centrator laserowy |  |
| 8 | System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) – dla wypracowania sygnałów synchronizujących. |  |
| 9 | Automatyczny przesuw stołu pacjenta inicjowany programowo z protokołu podczas akwizycji danych, umożliwiający badanie dużych obszarów ciała przy użyciu cewek dłuższych niż max FoV, dla pola badania ≥ 100 cm. |  |
| 10 | Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umieszczone na obudowie magnesu po obu stronach łóżka pacjenta. |  |
| 11 | Kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu gantry z monitorem w pomieszczeniu operatorskim |  |
| VII. KOMFORT PACJENTA |  |  |
| 1 | Odległość blatu stołu od podłogi, w najniższym jego położeniu ≤ 58 cm |  |
| 2 | Odległość między blatem stołu pacjenta a zenitem otworu magnesu, mierzona w trakcie badania (w pionie przy wsuniętym stole) ≥ 40 cm |  |
| 3 | System redukcji hałasu poprzez rozwiązania softwar”owe oraz sprzętowe |  |
| VIII. KONSOLA OPERATORSKA (PODSTAWOWA) |  |  |
| 1 | Monitor kolorowy, typu LCD, o przekątnej co najmniej 23 cali i rozdzielczości co najmniej 1920x1080 |  |
| 2 | Oprogramowanie konsoli operatorskiej o funkcjonalności (co najmniej): - rekonstrukcje MPR, MIP, SSD, VRT (lub równoważne według nomenklatury producenta) - pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie) - operacje matematyczne (dodawanie, subtrakcja) - mapy ADC - mapy perfuzji (CBF (Cerebral Blood Flow), CBV (Cerebral Blood Volume), MTT (Mean Transit Time) oraz TTP (Time to Peak). |  |
| 3 | Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R, CD lub DVD z przeglądarką, DICOM umożliwiającą odtwarzanie obrazów na PC |  |
| 4 | Liczba obrazów w matrycy min. 256x256 bez kompresji możliwych do archiwizacji na HD ≥ 100 000. |  |
| 5 | Szybkość rekonstrukcji obrazu w matrycy min. 256x256 przy pełnym FOV ≥ 10 000 obrazów/s. |  |
| 6 | Maksymalna matryca rekonstrukcyjna ≥ 1024x1024. |  |
| IX. PRACA W SIECI |  |  |
| 1 | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE |  |
| 2 | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE |  |
| 3 | DICOM 3.0 – WORKLIST |  |
| 4 | DICOM 3.0 – DICOM BASIC PRINT |  |
| 5 | DICOM 3.0 – STORAGE COMMITMENT |  |
| X. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING) |  |  |
| 1 | Maksymalny statyczny FOV dla osi X/Y ≥ 50 cm |  |
| 2 | Maksymalny statyczny FOV dla osi Z ≥ 45 cm |  |
| 3 | Matryca akwizycyjna ≥ 1024x1024 |  |
| 4 | Minimalna grubość warstwy (skany 2D) ≤ 0,5 mm |  |
| 5 | Minimalna grubość warstwy (skany 3D) ≤ 0,1 mm |  |
| 6 | Konsola akwizycyjna zintegrowana z aparatem |  |
| 7 | Konsola postprocessingowa dedykowana dla aparatu |  |
| XI. APLIKACJE KLINICZNE |  |  |
| Spektroskopia wodorowa |  |  |
| Badania kardiologiczne |  |  |
| Badania neurologiczne |  |  |
| 1 | Rutynowe badania neurologiczne |  |
| 2 | Badania obszaru głowy |  |
| 3 | Badania kręgosłupa i rdzenia kręgowego |  |
| 4 | Sekwencja Steady State (stanu ustalonego) do badań OUN 2D/3D lub sekwencja równoważna |  |
| 5 | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO, CUBE lub odpowiednik zgodny z nomenklaturą producenta). |  |
| 6 | Sekwencja do obrazowania zależnego od podatności magnetycznej tkanki (typu ,,susceptibility weighted imaging’’ – SWI, SWAN lub równoważne) |  |
| 7 | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych, umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badania w obszarze mózgowia z wysoką powtarzalnością. |  |
| Dyfuzja |  |  |
| 8 | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o sekwencje EPI |  |
| 9 | Dyfuzja DW-EPI łącznie z mapowaniem dróg nerwowych (Trace Map) i ADC Map, b max. 10000 s/mm2. |  |
| 10 | Liczenie map ADC i TRACE |  |
| Tensor dyfuzji (DTI) |  |  |
| 11 | DTI w oparciu o Single Shot EPI |  |
| 12 | Traktografia Tensora Dyfuzji |  |
| Perfuzja |  |  |
| 13 | Sekwencje EPI do perfuzji mózgowej. |  |
| 14 | Obrazowanie perfuzji w oparciu o single-shot EPI |  |
| 15 | Generowanie map TTP (Time-to-Peak) oraz MTT (Mean Transit Time) przy badaniach perfuzji MR |  |
| 16 | Bezkontrastowa perfuzja mózgu (Arterial Spin Labeling) w oparciu o techniki bazujące na sekwencji typu FSE (Fast Spin Echo), TSE (Turbo Spin Echo) GRE, EPI itp. |  |
| 17 | Analiza perfuzji bezkontrastowej ASL na konsoli operatorskiej |  |
| Angiografia |  |  |
| 18 | 2D/3D Time-of-Flight (angiografia czasu przelotu w projekcjach 2D i 3D) |  |
| 19 | Phase Contrast Angio/cine PCA (angiografia kontrastowo-fazowa w opcji statycznej i dynamicznej do oceny wolnych przepływów) |  |
| 20 | Techniki bezkontrastowej angiografii 3D (inne niż ToF i PC) o wysokiej rozdzielczości przestrzennej do obrazowania tętnic, (co najmniej mózgu, szyjnej, udowej, podkolanowej, nerkowych) z możliwością tłumienia tkanek tła i przepływu żylnego. |  |
| 21 | Angiografia z kontrastem |  |
| 22 | 3D GE z saturacją tłuszczu |  |
| 23 | Angiografia naczyń obwodowych i mózgowych |  |
| 24 | Detekcja kontrastu Bolus Timing (typu Bolus Trak, Care Bolus lub równoważne) |  |
| 25 | Dynamiczne badania angiograficzne 4D (3D dynamiczne w czasie) obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia peryferyjne i. np. z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalające na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania (typu TRICKS, TWIST, 4D-TRAK, lub równoważne) |  |
| 26 | MIP, MPR, rekonstrukcje powierzchniowe (SSD) i objętościowe (VRT). |  |
| Badania ortopedyczne |  |  |
| 27 | Badania równoległe |  |
| 28 | Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe |  |
| 29 | Badanie kolana |  |
| 30 | Badanie barku |  |
| 31 | Badanie nadgarstka |  |
| 32 | Badanie stawu skokowego i stopy |  |
| 33 | Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów : in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only (IDEAL, DIXON lub odpowiednik producenta) wykorzystywana m.in. do badań szyi, mięśnio-szkieletowych (np. kolano). |  |
| 34 | Kalkulacja map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki (Chrząstkogram, ParametricMap, Cartigram, MapIt lub inne odpowiednio do nomenklatury producenta) wraz z protokołami dla w pełni zautomatyzowanego mapowania. |  |
| Badania abdominalne |  |  |
| 35 | Badania w obrębie jamy brzusznej i miednicy małej |  |
| 36 | Pakiet do dynamicznych badań wątroby (VIBE, LAVA lub odpowiednik). |  |
| 37 | Cholangiografia MR |  |
| 38 | Obrazowanie dyfuzji w obszarze abdominalnym (typu DWIBS, BodyVision, REVEAL lub równoważne) |  |
| 39 | Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) |  |
| 40 | Obrazowanie za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ dla sekwencji typu FSE i GRE |  |
| Badania całego ciała |  |  |
| 41 | Badanie całego ciała – whole body MR (min. 135 cm). |  |
| 42 | Badania dyfuzyjne w obszarze całego ciała |  |
| XII. TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW |  |  |
| 1 | Kompensacja przepływu krwi. |  |
| 2 | Bramkowanie oddechowe (również retrospektywne). |  |
| 3 | Bramkowanie EKG (również retrospektywne). |  |
| 4 | Redukcja artefaktów typu 'ringing" w badaniach DWI |  |
| 5 | Technika redukcji artefaktów ruchowych 2D w głowie, szyi i kończynach występujących w różnych kierunkach bazująca na sekwencjach T1 FLAIR, T2, T2 FLAIR, PD, wykorzystująca radialną akwizycję przestrzeni K |  |
| 6 | Eliminacja artefaktów powstałych na styku tkanki miękkiej i powietrza (artefaktów typu "susceptibility") w badaniu DWI |  |
| 7 | Redukcja artefaktów od metalu (MAVRIC lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) |  |
| XIII. WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 1 | Dostawa i montaż rezonansu magnetycznego z kompletnym wyposażeniem |  |
| 2 | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta (nauszne i douszne) |  |
| 3 | Klatka Faradaya z kompletnym wykończeniem (1 okno, 1 drzwi) |  |
| 4 | Wstrzykiwacz dwugłowicowy lub 3-kanałowego do automatycznego podawania środka kontrastowego, dostosowany do użytkowania w środowisku RM min. 1,5 T. Zestaw wkładów do 200 ml |  |
| 5 | Ręczny, przenośny detektor metalu |  |
| 6 | Wózek niemagnetyczny do transportu pacjenta w pozycji siedzącej (niemagnetyczne i dostosowane do pracy w polu magnetycznym min. 1.5T) |  |
| 7 | Leżanka niemagnetyczna do transportu pacjenta w pozycji leżącej (niemagnetyczne i dostosowane do pracy w polu magnetycznym min. 1.5T) |  |
| 8 | Rolki niemagnetyczne do przesuwania pacjenta lub deski do transferu pacjentów |  |
| 9 | Monitor poziomu tlenu w pomieszczeniu badań W przypadku monitora tlenu wykorzystującego czujnik chemiczny, dostawca zapewnia bezpłatną wymianę i kalibrację w okresie trwania gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta |  |
| 10 | Gaśnica niemagnetyczna |  |
| 11 | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu |  |
| 12 | Zestaw podgłówków i podkładek do pozycjonowania pacjenta niezbędny do wykonania wszystkich badań z wykorzystaniem zaoferowanych cewek |  |
| 13 | Szafka do przechowywania cewek i fantomów |  |
| 14 | UPS do stacji opisowej lekarza i konsoli technika - szt. 2 |  |
| 15 | Biurko i szafa - szt. 2 |  |
| XIV. WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w IV kwartale 2022 r. |  |
| 2 | Instalacja aparatu MR w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczana wraz z aparatem. |  |
| 4 | Uzupełnienie helu w magnesie według zaleceń producenta do poziomu wymaganego do właściwej pracy rezonansu magnetycznego, przed przekazaniem uruchomionego systemu Zamawiającemu (w cenie oferty) |  |
| 5 | Wykonanie testów natężenia pola magnetycznego oraz testów wszystkich systemów aparatów |  |
| 6 | Wystawienie paszportów technicznych |  |
| 7 | Wyposażenie sterowni w dedykowany do systemu stół lub biurko i fotel operatora |  |
| 8 | Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenie pomiarów i testów wymaganych przepisami prawa, w szczególności pomiarów pola magnetycznego |  |
| 9 | Dostawa systemu do miejsca instalacji |  |
| 10 | Oznakowanie drzwi pomieszczenia badań wymaganymi przepisami naklejkami ostrzegawczymi. Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, dokumentów w celu uruchomienia nowej pracowni |  |
| 11 | Zamontowane i pracujące urządzenia zaoferowanego systemu nie mogą w żaden sposób zaburzać pracy urządzeń znajdujących się poza pomieszczeniem badań |  |
| 12 | Certyfikat CE |  |
| XV. GWARANCJA I SERWIS |  |  |
| 1 | Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia (na miejscu u użytkownika) - maksymalnie 24 godziny w dniach roboczych |  |
| 2 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia – maksymalnie 4 dni w przypadkach nie wymagających użycia części zamiennych, maksymalnie 6 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski z użyciem części zamiennych i nie dłuższym niż 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE z zagranicy |  |
| 3 | Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - maksymalnie 24 godziny (liczone w dniach roboczych) |  |
| 4 | Wymiana elementu/podzespołu aparatu na nowy w razie wystąpienia awarii elementu/podzespołu nie dającej się naprawić |  |
| 5 | Gwarancja dostępności części zamiennych dla rezonansu magnetycznego min. 10 lat, a na oprogramowanie i sprzęt komputerowy min. 5 lat, licząc od daty sprzedaży ww. sprzętu. |  |
| 6 | Adres najbliższego serwisu. Podać jego adres wraz z numerem faksu i adresem e-mail, które będą służyć do kontaktu. |  |
| 7 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymaganiami producenta) |  |
| 8 | Gruntowny, bezpłatny przegląd urządzeń w ostatnim miesiącu gwarancji |  |
| XVI. STACJA OPISOWA |  |  |
| 1 | Serwer aplikacyjny z własną bazą danych obrazowych pacjentów z możliwością jednoczesnego obsłużenia minimum 2 konsol lekarskich pracujących w technologii klient-serwer. Serwer wyposażony w macierz dla danych obrazowych w architekturze RAID o pojemności min 1.8TB oraz pamięć min. 96 GB RAM. System musi pracować w oparciu o model licencji pływających, umożliwiając zainstalowanie oprogramowania klienckiego na dowolnej liczbie stacji klienckich. Możliwość zdalnej pracy stacji klienckiej diagnostycznej na serwerze, wraz z dostępem do dowolnej aplikacji klinicznej, bez konieczności ściągania badania na stację kliencką. Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania). |  |
| 1 | Podłączenie konsoli technika, stacji/serwera post-processingowego do posiadanego systemu PACS / RIS (SYNEKTIK) oraz pełna integracja z HIS Zamawiającego (Comarch - OPTIMED STD). Koszty podłączenia i licencji leżą po stronie Wykonawcy. |  |
| 2 | Stacja opisowa (lekarska) pracująca w architekturze klient-serwer - 1 szt. |  |
| 3 | Parametry minimalne sprzętowe stacji opisowej: - komputer o parametrach zalecanych dla oprogramowania diagnostycznego - kolorowy monitor medyczny o przekątnej min 24" - kolorowy monitor RIS o przekątnej min. 20" - klawiatura, mysz - system Windows 10 Professional |  |
| 4 | Pamięć RAM min 32GB, rozdzielczość 1920x1080 |  |
| 5 | Podstawowe aplikacje i narzędzia do przeglądania obrazów MR i CT w formacie DICOM |  |
| 6 | Wszystkie aplikacje dostępne na aparacie możliwe do wykorzystania do stacji opisowej |  |
| XVII. ROZBUDOWA MACIERZY |  |  |
| 1 | Rozbudowa macierzy przechowującej badania RM o 4 szt. dysków 14 TB 3.5” SATA III (6Gb/s) Model macierzy posiadany przez Zamawiającego Synology RS2418+ |  |

- Adaptacja pomieszczenia na Pracownię Rezonansu Magnetycznego:

  - opracowanie dokumentacji i szczegółowych wytycznych instalacyjnych dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego, uwzględniającej organizację pracowni wynikającą z wymagań oferowanego systemu rezonansu magnetycznego i stosownych przepisów dotyczących pracowni rezonansu magnetycznego. Dokumentacja musi być uzgodniona z Zamawiającym i rzeczoznawcami do spraw sanitarno – higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych i zapewniać uzyskanie przez Zamawiającego zezwolenia na użytkowanie pracowni od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

  - dostosowanie pomieszczenia przeznaczonego na montaż urządzenia pod względem wymagań technicznych, obejmujących m.in.: klatkę Faradaya, nośność podłogi, zasilanie w energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi;

  - montaż w podwieszanym suficie panelu umożliwiającego podświetlenie elementów dekoracyjnych;

  - szpachlowanie i malowanie ścian w nastawni oraz w kabinach;

  - dostawa i montaż stolarki otworowej tj. drzwi i okna do pomieszczenia, w którym zamontowany zostanie Rezonans Magnetyczny zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi (stolarka zewnętrzna bez zmian);

  - dostawa oraz montaż rury awaryjnego wyrzutu helu wraz ze wszystkimi niezbędnymi pracami, łącznie z zabezpieczeniem dachu w tej samej technologii jaką posiada Zamawiający;

  - zamontowanie systemu klimatyzacji

  - zamontowanie systemu wody lodowej

  - wyposażenie sterowni w dedykowany do systemu stół lub biurko i fotel operatora

- Wymagania Zamawiającego – adaptacja pomieszczenia:

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;

  - Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac montażowych z Wykonawcą wykonującym przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania części budynku magazynowego na Pracownię Rezonansu Magnetycznego w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie;

  - z uwagi na realizację robót przy czynnym Szpitalu wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;

  - materiały budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zakupi Wykonawca po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym;

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę:

  - Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół terenu budowy (robót budowlanych);

  - zagospodarowanie wytworzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia odpadów odbędzie się w ramach kosztów ogólnych prac adaptacyjnych;

  - Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest usuwać odpady z terenu prowadzonych prac z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 699, 1250, 1726).

  - w przypadku wytworzenia przez Wykonawcę w czasie prac odpadów niebezpiecznych należy dostarczyć Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów (KPO) w celu poinformowania
o sposobie zagospodarowania tych odpadów.

  - Wykonawca zapewni niezbędne zgody do użytkowania Pracowni rezonansu Magnetycznego.

  - Po zakończeniu prac wykonawca przeprowadzi pomiary pola elektromagnetycznego 
i przekaże dokumentację zawierające plany pomieszczeń wraz z zaznaczonymi strefami 
i wynikami pomiarów. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego ekranowania pomieszczeń pod oferowane urządzenie (klatka Faradaya) z zachowaniem norm użytkowych europejskich          i polskich oraz zasad BHP. Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu uzyskania przez zamawiającego od Sanepidu pozwolenie na użytkowanie całej pracowni rezonansu magnetycznego.

  - Po stronie Wykonawcy należy również przygotowanie oznaczenia linii pola magnetycznego         w pracowni rezonansu magnetycznego oraz pomieszczeniach przyległych, zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski i Unii Europejskiej.