Załącznik nr 1 do SWZ

ZP/06/23/TP

Specyfikacja techniczna aparatu ultrasonograficznego

| Aparat ultrasonograficzny | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- |
| Producent | podać |  |
| Model/Typ | podać |  |
| Kraj pochodzenia | podać |  |
| Rok produkcji | podać |  |

|  | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany przez Wykonawcę (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie używany - wymagany rok produkcji: 2023 | TAK |  |
| I | Jednostka główna | TAK |  |
| 1 | Zakres częstotliwości pracy [MHz] | 1,0-21,0 MHz |  |
| 2 | Ilość cyfrowych kanałów przetwarzania | Min. 8 500 000 |  |
| 3 | Technologia cyfrowa | TAK – opisać |  |
| 4 | Monitor wykonany w technologii LCD rozdzielczość min. 1920 x 1080, wielkość ekranu (przekątna) [cal] | Min. 21” |  |
| 5 | Możliwość regulacji położenia i wysokości monitora niezależnie od panelu sterowania. | TAK |  |
| 6 | Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania niezależnie od korpusu aparatu | TAK, min. 15 cm |  |
| 7 | Możliwość obracania panelu starowania niezależnie od korpusu aparatu | TAK |  |
| 8 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | TAK |  |
| 9 | Ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 13” pochylany, zapewniający łatwą i wygodną obsługę aparatu | TAK |  |
| 10 | Podświetlana klawiatura alfanumeryczna, wysuwana spod panelu sterowania. | TAK |  |
| 11 | Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD | TAK |  |
| 12 | Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 z WORKLIST, PRINT, STORAGE SERVICE CLASS | TAK |  |
| 13 | Zintegrowany dysk twardy HDD | Min. 500 GB |  |
| 14 | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | TAK, podać typ i producenta |  |
| 15 | Preinstalowany system antywirusowy zwiększający bezpieczeństwo danych. | TAK, opisać |  |
| 16 | Dedykowany, wbudowany w aparat podgrzewacz żelu z trójstopniową regulacją temperatury | TAK, opisać |  |
| 17 | Usługa umożliwiająca podłączenie systemu ultrasonograficznego do globalnego zespołu ekspertów technicznych w celu umożliwienia bardzo szybkiej reakcji w przypadku wystąpienia problemów, z możliwością uzyskania zdalnej pomocy i zdalnej diagnostyki. Usługa oferowana poprzez sieć komputerową. | TAK, opisać |  |
| II | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |
| 1 | Maksymalna głębokość penetracji [cm] | Min. 40 cm |  |
| 2 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego. | Min. 10 x |  |
| 3 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. | Min. 10 x |  |
| 4 | Zakres dynamiki systemu [dB] | Min. 330 dB |  |
| 5 | Częstotliwość odświeżania obrazu | Min. 2100 obr/s |  |
| 6 | Zastosowanie technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode na poziomie preprocessingu. | TAK - opisać |  |
| 7 | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru powyżej 4 kierunków sterowania liniami obrazowymi. | TAK - opisać |  |
| 8 | Optymalizacja poprzez dostosowanie prędkości ultradźwięków | TAK - opisać |  |
| 9 | Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) | TAK - opisać |  |
| III | Tryb M | TAK |  |
| 1 | Praca w trybie kolor M | TAK |  |
| 2 | Anatomiczny tryb M | TAK |  |
| IV | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  |
| 1 | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] | Min. 940 cm/s |  |
| 2 | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [cm] | Min. od 0,05 – 2,0 cm |  |
| 3 | Podać kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej [mm] | Min. 0 -+/-89º |  |
| 4 | Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej parametry spektrum przepływu. | TAK - opisać |  |
| V | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
| 1 | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] | Min. 2 200 cm/s |  |
| VI | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | TAK |  |
| VII | Tryb Doppler Ciągły sterowany z głowic sektorowych | TAK |  |
| 1 | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] | Min. 490 cm/s |  |
| VIII | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 1 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |
| 2 | Wykorzystanie techniki inwersji fazy | TAK |  |
| IX | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | TAK |  |
| 1 | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe | - małe narządy - naczyniowe - kardiologiczne - TCD - jama brzuszna |  |
| 2 | Liczba par kursorów pomiarowych | Min. 25 |  |
| 3 | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | TAK |  |
| 4 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem obliczeniowym | TAK |  |
| X | Głowica konweksowa do badań brzusznych | Podać typ i producenta |  |
| 1 | Głowica elektroniczna wykonana w technologii single crystal | TAK |  |
| 2 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min. 1,0-5,7 MHz |  |
| 3 | Liczba elementów | Min. 180 |  |
| 4 | Szerokość pola skanowania | Min. 72 stopnie |  |
| 5 | Praca w trybie elastografii shear wave | TAK |  |
| 6 | Maksymalna głębokość obrazowania | Min. 40 cm |  |
| XI | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych, małych narządów, ortopedycznych | Podać typ i producenta |  |
| 1 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min. 4,8-13,6 MHz |  |
| 2 | Głowica elektroniczna wykonana w technologii głowicy wielorzędowej (min. 3 rzędy kryształów) lub w technologii zastępującej wielorzędową (zapewniającą jednocześnie ogniskowanie zarówno w płaszczyźnie obrazowania jak i w płaszczyźnie grubości warstwy skanowanej). | TAK |  |
| 3 | Liczba elementów | Min. 380 |  |
| 4 | Szerokość pola skanowania | 38 mm +/- 1 mm |  |
| 5 | Maksymalna głębokość obrazowania | Min. 8 cm |  |
| 6 | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
| 7 | Praca w trybie elastografii Shear Wave | TAK |  |
| 8 | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
| XII | Głowica sektorowa elektroniczna „phased array” wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych i transkranialnych. Głowica wykonana w technologii „single crystal” | Podać typ i producenta |  |
| 1 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min. 1,1-4,9 MHz |  |
| 2 | Liczba elementów | Min. 96 |  |
| 3 | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
| 4 | Praca w trybie Dopplera ciągłego CWD | TAK |  |
| 5 | Maksymalna głębokość obrazowania | Min. 40 cm |  |
| XIII | Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) |  |  |
| 1 | Zintegrowane oprogramowanie do automatycznej detekcji wsierdzia i obliczenia frakcji wyrzutowej. | TAK |  |
| 2 | Głowica sektorowa elektroniczna „phased array” wieloczęstotliwościowa wielopłaszczyznowa do badań przezprzełykowych. | TAK |  |
| 3 | Praca ze środkami kontrastującymi w trybie niskiego i wysokiego indeksu mechanicznego. | TAK |  |
| 4 | Elastografia akustyczna, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w [kPa] i [m/s] | TAK, opisać |  |
| 5 | Pakiet echokardiografii wysiłkowej – stress echo wbudowany w aparat | TAK |  |
| IV | Warunki gwarancji |  |  |
| 1 | Gwarancja – kryterium podlegające ocenie: 24 miesiące – 0 pkt od 25 do 36 miesięcy włącznie – 10 pkt od 37 miesięcy i więcej – 20 pkt | TAK, podać |  |
| 2 | Podjęcie czynności serwisowych, naprawczych aparatu: nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. | TAK |  |
| 3 | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), wykonywanie modyfikacji ustawień, wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, dojazd serwisu do siedziby Zamawiającego. | TAK |  |
| 4 | Usunięcie awarii: w ciągu 48 godzin od przystąpienia do czynności serwisowych, naprawczych. | TAK |  |
| 5 | W razie naprawy aparatu przedłużającej się powyżej 48 godzin zapewnienie Zamawiającemu aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wymagane. | TAK |  |
| 6 | W wypadku 3 trzech napraw tego samego podzespołu aparatu w okresie gwarancji wymiana aparatu na nowy. | TAK |  |
| 7 | 2 przeglądy w 12. i 24. miesiącu użytkowania – w cenie oferty. | TAK |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 9 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparaturę i sprzęt do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa, takie jak: atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności - zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 ze zm.). | TAK, dołączyć do oferty |  |
| 10 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. | TAK |  |

............................................…                                                       	.................................................................

data, miejscowość                                                                          podpis i pieczęć osoby upoważnionej                         								            do reprezentowania Wykonawcy