Załącznik nr 8.11 do SWZ

Nr postępowania: 12/2022.

Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

„Wykonanie i montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

Przedmiot: Łóżko szpitalne …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Model / Typ: …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Producent:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Rok produkcji: 2022

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI GRANICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko fabrycznie nowe, rok produkcji zgodny z rokiem dostawy (nie powystawowe). | TAK, opisać |  |
|  | Leże łóżka min. trzysekcyjne | TAK, opisać |  |
|  | Wymiary całkowite: 2150mm x 985mm(+/-50)mm | TAK, opisać |  |
|  | Wymiary leża 2000mm x 900mm (+/-50)mm | TAK, opisać |  |
|  | Regulacja wysokości min. 500mm- 710mm | TAK, opisać |  |
|  | Regulacja segmentu pleców min. 0° - 70° | TAK, opisać |  |
|  | Nośność min. 250 kg | TAK, opisać |  |
|  | Regulacja segmentu uda w zakresie min. 0°-40° | TAK, opisać |  |
|  | Koła 150 mm z elektryczną centralną blokadą | TAK, opisać |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości i poszczególnych sekcji. | TAK, opisać |  |
|  | Zasilanie 220- 230 V, 50 Hz,. | TAK, opisać |  |
|  | Barierki boczne z aluminium | TAK, opisać |  |
|  | 2 wbudowane akumulatory | TAK, opisać |  |
|  | Zatapianie sekcji leżącej min. 0-10° | TAK, opisać |  |
|  | System siłowników Linak lub równoważny | TAK, opisać |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

............................................

podpis