Załącznik nr 1A

Zadanie 1

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – ETAP I

CYFROWY APARAT RTG ZE STOŁEM DO ZDJĘĆ KOSTNYCH, STATYWEM DO ZDJĘĆ PŁUC

ORAZ KOLUMNĄ PODŁOGOWĄ LAMPY RTG – 1 kpl.

Producent/Firma: 		………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa / Typ / Model aparatu:	………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa Wykonawcy:	     ………………………………………………………………………………………………………………………….

| L.p. | WARUNEK / PARAMETR | WARTOŚĆ WYMAGANA ( graniczna ) | WARTOŚĆ OFEROWANA | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CYFROWY APARAT RTG Z KOLUMNĄ PODŁOGOWĄ |  |  |  |
| 1. | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy, nieretrofitowy. Rok produkcji min. 2022 | TAK |  | bez punktacji |
| 2. | Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, kolumna podłogowa lampy RTG, wyprodukowane przez tego samego wytwórcę | TAK, załączyć odpowiednie dokumenty (tj. materiały producenta) potwierdzające spełnienie wymagania |  | bez punktacji |
| 3. | Przygotowanie (modernizacja) pomieszczenia pracowni RTG (jeśli konieczne) odpowiednio dla potrzeb oferowanego aparatu w zakresie obejmującym wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych, które umożliwią zainstalowanie, montaż, uruchomienie i użytkowanie oferowanego aparatu zgodnie z jego wymaganiami technicznymi, wraz z uzyskaniem decyzji na uruchomienie i użytkowanie aparatu w pracowni RTG. | TAK |  | bez punktacji |
| II | Generator RTG |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Moc nominalna generatora ≥ 50 kW | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Maksymalny prąd w radiografii ≥ 600 mA | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Maksymalna wartość ≥ 600 mAs | TAK, podać |  | ≥ 800mAs – 10 pkt mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Zakres napięć w radiografii ≥ 40-150 kV | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Programy anatomiczne zdefiniowane oraz dodane przez operatora ≥ 200 | TAK, podać |  | bez punktacji |
| III | Lampa RTG |  |  |  |
|  | Wielkość ogniska małego ≤ 0,6 mm | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Wielkość ogniska dużego ≤ 1,2 mm | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Nominalna moc małego ogniska ≥ 30 kW | TAK, podać |  | ≥ 35 kW – 10 pkt mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Nominalna moc dużego ogniska ≥ 60 kW | TAK, podać |  | ≥ 80 kW – 10 pkt mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 400 kHU | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Szybkość chłodzenia anody ≥ 130 kHU/min | TAK, podać |  | ≥ 135 kHU –10 pkt mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg ≥ 1,6 MHU | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr./min. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG | TAK |  | bez punktacji |
|  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i celownikiem laserowym | TAK |  | bez punktacji |
|  | Zakres obrotu kolimatora ≥ ± 45° | TAK |  | bez punktacji |
|  | Filtr pediatryczny | TAK |  | bez punktacji |
|  | Pomiar dawki z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora | TAK |  | bez punktacji |
| IV | KOLUMNA PODŁOGOWA lampy RTG |  |  |  |
|  | Zakres przesuwu poziomego lampy rtg wzdłuż stołu ≥ 240 cm | TAK, podać |  | ≥ 250 cm – 10 pkt mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Zakres przesuwu lampy rtg w poprzek stołu ≥ 22 cm | TAK, podać |  | ≥ 25 cm – 10 pkt mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Zakres pionowego ruchu lampy ≥ 150 cm | TAK |  | bez punktacji |
|  | Zakres obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej ≥ ± 90( | TAK |  | bez punktacji |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej ≥ ± 180( | TAK |  | bez punktacji |
|  | Czytelny wyświetlacz kąta lampy zlokalizowany na kołpaku lampy | TAK |  | bez punktacji |
| V | STÓŁ RTG |  |  |  |
|  | Stół z pływającym płaskim blatem | TAK |  | bez punktacji |
|  | Długość blatu stołu ≥ 220 cm | TAK |  | bez punktacji |
|  | Szerokość blatu stołu ≥ 75 cm | TAK, podać |  | ≥ 80 cm – 5 pkt mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu ≥ 100 cm | TAK, podać |  | ≥ 110 cm – 5 pkt mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu ≥ 25 cm | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Maksymalne obciążenie stołu ≥ 200 kg | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Odległość płyta stołu - detektor cyfrowy ≤ 8 cm | TAK, podać |  | ≤ 7,5 cm – 5 pkt większe wartości – 0 pkt. |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi ≤ 55 cm | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 85 cm | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Pochłanialność blatu stołu – ekwiwalent Al. ≤ 1,2 mm Al | TAK, podać |  | ≤ 0,7 mmAl – 5 pkt większe wartości – 0 pkt |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi | TAK, podać parametry |  | bez punktacji |
|  | Układ AEC w stole min. 3 komorowy | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców | TAK |  | bez punktacji |
| VI | DETEKTOR CYFROWY DO STOŁU |  |  |  |
|  | Detektor bezprzewodowy z możliwością pracy poza stołem | TAK |  | bez punktacji |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora ≥ (34 x 42 ) cm | TAK |  | bez punktacji |
|  | Ilość pixeli ≥ 7 500 000 | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Rozmiar pojedynczego pixela ≤ 140 µm | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 14 bit | TAK, podać |  | ≥16 bit – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | DQE dla 0,0 pl/mm ≥ 65 % | TAK |  | bez punktacji |
|  | Rozdzielczość detektora ≥ 3,5 pl/mm | TAK |  | bez punktacji |
|  | Maksymalna waga detektora ≤ 3,2 kg | TAK |  | bez punktacji |
|  | Maksymalne obciążenie detektora ≥ 400 kg | TAK |  | bez punktacji |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej wykonany w technologii CsI (jodek cezu) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Klasa wodoodporności detektora min. IP56 | TAK, podać |  | Wyższa klasa-10 pkt IP56– 0 pkt |
|  | Ładowarka z dodatkowym zestawem akumulatorów | TAK |  | bez punktacji |
| VII | Statyw do zdjęć odległościowych |  |  |  |
|  | Statyw mocowany do podłogi | TAK |  | bez punktacji |
|  | Minimalna możliwa odległość środka panelu Bucky, licząc od podłogi ≤ 40 cm | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Maksymalna możliwa odległość środka panelu Bucky, licząc od podłogi ≥ 180 cm | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Układ AEC w statywie, min. 3 komory | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęcia klatki piersiowej z odległości min. 170 cm | TAK, podać parametry |  | bez punktacji |
|  | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi | TAK |  | bez punktacji |
|  | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al ≤ 0,7 mm Al | TAK, podać |  | ≤ 0,5mmAl–5 pkt większe wartości – 0 pkt |
|  | Odległość płyta statywu - detektor cyfrowy ≤ 4,5 cm | TAK, podać |  | ≤ 4,0 cm–5 pkt większe wartości – 0 pkt |
|  | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych | TAK |  | bez punktacji |
| VIII | DETEKTOR CYFROWY DO STATYWU |  |  |  |
|  | Detektor na stałe mocowany do statywu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora ≥ (42x42) cm | TAK |  | bez punktacji |
|  | Ilość pikseli ≥ 9 000 000 | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Rozmiary piksela ≤ 140 µm | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | TAK, podać |  | ≥16 bit – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | DQE dla 0,0 pl/mm ≥ 65 % | TAK |  | bez punktacji |
|  | Rozdzielczość detektora ≥ 3,5 pl/mm | TAK |  | bez punktacji |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK |  | bez punktacji |
| IX | KONSOLA TECHNIKA |  |  |  |
|  | Komputer stacji technika, parametry minimum: - procesor czterordzeniowy, - 2.0GHz, - 8GB RAM, - 1 TB, - system operacyjny Windows 10 lub wyższy, - klawiatura, mysz. | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Dotykowy monitor LCD min.21', min.1280x1024 | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Pojemność dysku obrazowego ≥ 3 000 obrazów | TAK |  | bez punktacji |
|  | Maksymalny czas od zakończenia akwizycji obrazu do jego wyświetlenia na monitorze w pełnej rozdzielczości ≤ 6 s | TAK |  | bez punktacji |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim lub piktogramy (ikony) | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Regulacja jasności i kontrastu obrazu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Pomiary geometryczne: min. odległości i kąty | TAK |  | bez punktacji |
|  | Obrót obrazu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Powiększanie obrazu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość umieszczania na obrazie oznaczenia projekcji L/R | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość umieszczania na obrazie dowolnych komentarzy technika w dowolnym miejscu na obrazie | TAK |  | bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do eliminacji promieniowania rozproszonego (wirtualna kratka przeciwrozproszeniowa) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość manualnego składania obrazów kości długich | TAK |  | bez punktacji |
|  | Nagrywanie płyt CD i DVD z badaniem pacjenta w standardzie Dicom 3.0 wraz z dedykowaną przeglądarką | TAK |  | bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy z min. funkcjami: - DICOM Send, - DICOM Print, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Modality Worklist. | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, z możliwością eksportu pliku o statystyce badań (kontrola jakości) |  |  |  |
|  | UPS do podtrzymania zasilania stacji technika | TAK |  | bez punktacji |
| X | GWARANCJA |  |  |  |
|  | Długość pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia (nie dopuszcza się gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesiące | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Czas reakcji serwisu, licząc od zgłoszenia awarii maks. 48 godziny w dni robocze i wyłączając okresy świąt. | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | W okresie gwarancyjnym wykonywanie w cenie oferty przeglądów zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK, podać |  | bez punktacji |
| XI | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z aparatem | TAK |  | bez punktacji |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych zgodnie z polskim ustawodawstwem | TAK |  | bez punktacji |
|  | Integracja aparatu z systemem RIS oraz PACS (licencje po stronie Zamawiającego) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Szkolenie personelu obsługującego aparaturę RTG w siedzibie Zamawiającego wraz ze wsparciem online w okresie gwarancji oferowanego aparatu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych do WSSE. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Przygotowanie wytycznych instalacyjnych, rysunków posadowienia aparatu i wymaganego minimalnego zakresu prac remontowo-adaptacyjnych w celu montażu aparatu RTG | TAK |  | bez punktacji |
|  | Na wszystkie wyroby medyczne występujące w opisie przedmiotu zamówienia należy przedłożyć dokumenty, potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz aktów wykonawczych do ustawy tj.: deklarację zgodności z dyrektywą 93/42/EEC lub nowszą certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeśli zgodnie z przepisami prawa certyfikacja dotyczy wyrobu), dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia / powiadomienia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK, załączyć |  | bez punktacji |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe, kompletne, gotowe do pracy.

UWAGA:

1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “TAK” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabeli.

3. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – ETAP II

CYFROWY APARAT RTG ZE STOŁEM DO ZDJĘĆ  KOSTNYCH, STATYWEM DO ZDJĘĆ PŁUC

ORAZ ZAWIESZENIEM SUFITOWYM LAMPY RTG  – 1 kpl.

Producent/Firma: 		………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa/ Typ/ Model aparatu:	     ………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa Wykonawcy:	     ………………………………………………………………………………………………………………………….

| L.p. | WARUNEK / PARAMETR | WARTOŚĆ WYMAGANA (graniczna) | WARTOŚĆ OFEROWANA | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CYFROWY APARAT RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM |  |  |  |
| 1. | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy, nieretrofitowy. Rok produkcji min. 2022 | TAK |  | bez punktacji |
| 2. | Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. generator, stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, kolumna podłogowa lampy RTG, wyprodukowane przez tego samego wytwórcę | TAK, załączyć odpowiednie dokumenty (tj. materiały producenta) potwierdzające spełnienie wymagania |  | bez punktacji |
| 3. | Przygotowanie (modernizacja) pomieszczenia pracowni RTG (jeśli konieczne) odpowiednio dla potrzeb oferowanego aparatu w zakresie obejmującym wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych, które umożliwią zainstalowanie, montaż, uruchomienie i użytkowanie oferowanego aparatu zgodnie z jego wymaganiami technicznymi, wraz z uzyskaniem decyzji na uruchomienie i użytkowanie aparatu w pracowni RTG. | TAK |  | bez punktacji |
| II | GENERATOR RTG |  |  |  |
|  | Moc maksymalna ≥ 68 kW | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Zakres napięć ≥ 40-150kV | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Maksymalny prąd ≥ 800mA | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Zakres mAs ≥ 0,1-500mAs | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1ms | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Ilość programów anatomicznych ≥ 1200 | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Wymagane zasilanie 3x400V/50Hz | TAK |  | bez punktacji |
|  | Automatyka AEC | TAK |  | bez punktacji |
|  | Ręczny dobór parametrów ekspozycji | TAK |  | bez punktacji |
|  | Synchronizacja nastawu programów anatomicznych z układem AEC generatora | TAK |  | bez punktacji |
| III | LAMPA RTG |  |  |  |
|  | Wielkość małego ogniska ≤ 0,6 mm | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,2 mm | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Moc ogniska małego ≥ 27kW | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Moc ogniska dużego ≥ 75kW | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1200 kHU | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Szybkość wirowania anody ≥ 9000 obr/min | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem | TAK |  | bez punktacji |
|  | Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min. 7” na obudowie lampy z możliwością sterowania ustawieniami generatora | TAK |  | bez punktacji |
|  | Dostępne parametry wyświetlacza min.: • Wskaźnik generatora • Wskaźnik detektora • Wskaźniki pozycji lampy • Kąt obrotu lampy • SID stołu • SID statywu ściennego • Wskaźnik komunikatów • Wskaźniki autotrackingu i autopozycjonowania • Modyfikacja kV, mAs i ms • Wybór komór AEC | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Przy obrocie kołpaka lampy wyświetlacz LCD zachowuje wyświetlanie parametrów w poziomie | TAK |  | bez punktacji |
|  | Filtr pediatryczny | TAK |  | bez punktacji |
|  | Pomiar dawki z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora | TAK |  | bez punktacji |
| IV | MOCOWANIE LAMPY RTG |  |  |  |
|  | Lampa RTG mocowana na zawieszeniu sufitowym | TAK |  | bez punktacji |
|  | Zmotoryzowany ruch lampy w pięciu osiach z funkcją autopozycjonowania | TAK |  | bez punktacji |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego lampy RTG ≥ 320 cm | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Zakres ruchu poprzecznego lampy RTG ≥ 220 cm | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Zakres motorowego ruchu pionowego lampy z funkcją autotrackingu ≥ 160 cm | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Zakres ruchu lampy RTG względem osi pionowej min. +/- 180° | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Zakres ruchu lampy RTG względem osi poziomej min. +/- 140° | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć poza stołem kostnym | TAK |  | bez punktacji |
| V | KOLIMATOR |  |  |  |
|  | Kolimator z ledowym oświetleniem pola obrazowania | TAK |  | bez punktacji |
|  | Wskaźnik laserowy ułatwiający centrowanie kasety RTG | TAK |  | bez punktacji |
|  | Cyfrowe wyświetlanie kąta obrotu kołpaka | TAK |  | bez punktacji |
|  | Miernik wartości dawki ekspozycji DAP, zintegrowany z generatorem, zapewniający przesyłanie dawki z obrazem | TAK |  | bez punktacji |
|  | Filtry niezasłaniające wiązki świetlnej kolimatora | TAK |  | bez punktacji |
|  | Automatyczna kolimacja | TAK |  | bez punktacji |
|  | Automatyczna filtracja | TAK |  | bez punktacji |
|  | Filtry pediatryczne min. 0.1 mm Cu oraz 0.2 mm Cu z możliwością ich wyboru na cyfrowym panelu sterowania | TAK |  | bez punktacji |
| VI | STÓŁ RTG |  |  |  |
|  | Stół kostny montowany na stałe z motorową regulacją wysokości – góra/dół | TAK |  | bez punktacji |
|  | Wymiary płyty stołu ≥ 240x85 cm | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Najniższe położenie blatu stołu od podłogi ≤ 56 cm | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Zakres regulacji przesuwu stołu (góra-dół) min. 30 cm | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Blat stołu pływający | TAK |  | bez punktacji |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ≥ 100 cm | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Zakres ruch poprzecznego ≥ 25 cm | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu wzdłużnego bucky z funkcją autopozycjonowania ≥ 68 cm | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Automatyka AEC | TAK |  | bez punktacji |
|  | Liczba komór systemu AEC ≥ 3 | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa min. SID 100 cm, 40l/cm, 10:1 | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez konieczności użycia narzędzi | TAK |  | bez punktacji |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu przez pacjenta ≥ 300 kg | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Funkcja automatycznego ładowania z chwilą włożenia detektora do szuflady Bucky, | TAK |  | bez punktacji |
|  | Uchwyt dla pacjenta | TAK |  | bez punktacji |
|  | Blat stołu całkowicie płaski, bez ram utrudniających przemieszczanie pacjenta i dezynfekcję blatu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu (hamulca elektromagnetycznego) przyciskami nożnymi lub ręcznymi | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Funkcja trackingu pionowego – lampa RTG podąża za ruchem pionowym stołu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Funkcja trackingu poziomego – bucky w stole podąża za ruchem poziomym i kątowym lampy RTG | TAK |  | bez punktacji |
| VII | STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH/PŁUCNYCH |  |  |  |
|  | Maksymalna odległość środka panelu od podłoża ≥ 170cm | TAK, podać |  | ≥ 180cm – 10 pkt mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Minimalna odległość środka panelu od podłoża ≤ 30cm | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Panel pochylany motorowo min. 110° | TAK, podać zakres |  | bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa min. SID 150 cm, 40l/cm, 10:1 | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez konieczności użycia narzędzi | TAK |  | bez punktacji |
|  | Automatyka AEC | TAK |  | bez punktacji |
|  | Liczba komór systemu AEC ≥ 3 | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Uchwyty boczne i górny | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych na stojaku płucnym promieniem poziomym na wysokości poniżej poziomu blatu stołu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Funkcja automatycznego ładowania z chwilą włożenia detektora do szuflady Bucky, | TAK |  | bez punktacji |
|  | Funkcja trackingu pionowego – lampa RTG podąża za ruchem pionowym statywu | TAK |  | bez punktacji |
| VIII | DETEKTOR CYFROWY DEDYKOWANY DO PRACY W STATYWIE |  |  |  |
|  | Rozmiar pola aktywnego: 43x43 cm (+/- 1 cm) | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Ilość pixeli ≥ 9 000 000 | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Praca detektora w trybie przewodowym i bezprzewodowym | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu) | TAK |  | bez punktacji |
|  | System odczytu sygnału z TFT po przedniej stronie warstwy scyntylacyjnej znacząco poprawiający ostrość obrazu i zmniejszający dawkę | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK - 10 pkt |
|  | Wielkość piksela detektora ≤ 150 µm | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Waga z baterią max. 3,5 kg | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Grubość detektora ≤ 15 mm | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora ≥ 250 kg | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Podgląd obrazu ≤ 2 sek. | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Czas pełnego cyklu ≤ 10 sek. | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | TAK |  | bez punktacji |
|  | Wodoodporność detektora – klasa min IPX5 | TAK, podać |  | < IPX6 – 0 pkt ≥ IPX6 –5 pkt |
|  | Detektor wyposażony w warstwę antybakteryjną na etapie produkcji detektora, nie dopuszcza się ingerencję w detektor i nakładanie warstwy za pomocą preparatów firm trzecich | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK - 10 pkt |
|  | Liczba bitów przetwarzania min ≥ 16 bitów | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Wbudowany sensor upadku z automatycznym powiadomieniem na ekranie konsoli technika | TAK |  | bez punktacji |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania baterii umieszczony w obudowie detektora | TAK |  | bez punktacji |
|  | Detektor posiada funkcję wewnętrznej pamięci obrazów (min. 100 zdjęć) umożliwiającą wykonanie zdjęcia na dowolnym aparacie RTG | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Ładowarka z dodatkowym zestawem akumulatorów | TAK |  | bez punktacji |
| IX | DETEKTOR CYFROWY DEDYKOWANY DO PRACY W STOLE |  |  |  |
|  | Rozmiar pola aktywnego:43x43 cm (+/- 1 cm) lub 35x43 cm (+/- 1 cm) z kasetą obrotową bez konieczności wyjmowania detektora do jego obrotu. | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Ilość pixeli ≥ 7 500 000 | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Praca detektora w trybie przewodowym i bezprzewodowym | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu) | TAK |  | bez punktacji |
|  | System odczytu sygnału z TFT po przedniej stronie warstwy scyntylacyjnej znacząco poprawiający ostrość obrazu i zmniejszający dawkę | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK - 10 pkt |
|  | Wielkość piksela detektora ≤ 150 µm | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Waga z baterią max. 3 kg | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Grubość detektora ≤ 15 mm | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora ≥ 250 kg | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Podgląd obrazu ≤ 2 sek. | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Czas pełnego cyklu ≤ 10 sek. | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | TAK |  | bez punktacji |
|  | Wodoodporność detektora – klasa min IPX5 | TAK, podać |  | IPX5 – 0 pkt ≥ IPX5 –5 pkt |
|  | Detektor wyposażony w warstwę antybakteryjną na etapie produkcji detektora, nie dopuszcza się ingerencję w detektor i nakładanie warstwy za pomocą preparatów firm trzecich | TAK / NIE |  | NIE – 0 pkt TAK - 10 pkt |
|  | Liczba bitów przetwarzania min ≥ 16 bitów | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Wbudowany sensor upadku z automatycznym powiadomieniem na ekranie konsoli technika | TAK |  | bez punktacji |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania baterii umieszczony w obudowie detektora | TAK |  | bez punktacji |
|  | Detektor posiada funkcję wewnętrznej pamięci obrazów (min 100 zdjęć) umożliwiającą wykonanie zdjęcia na dowolnym aparacie RTG | TAK, podać |  | bez punktacji |
| X | APLIKACJE ZAAWANSOWANE |  |  |  |
|  | Oferowane urządzenie i oprogramowanie posiada funkcję skalometrii (stitching). Opcja umożliwia: uzyskiwanie obrazów całego kręgosłupa i kończyn dolnych w pozycji stojącej pacjenta (akwizycja obrazów na długości co najmniej 150 cm) uzyskiwanie obrazów całego kręgosłupa i kończyn dolnych w pozycji leżącej pacjenta (akwizycja obrazów na długości co najmniej 105 cm) wykorzystanie statywu i pozycjonera pacjenta przystosowanego do wykonywania badań z wykorzystaniem funkcji skalometrii (stitching). Opcja dostępna na czas składania ofert. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Aparat ze zmotoryzowanym zawieszeniem sufitowym, stołem i statywem do zdjęć płucnych z możliwością autotrackingu i autopozycjonowania dobranego do wykonywanego badania. | TAK |  | bez punktacji |
|  | System autopozycjonowania lampy RTG zgodnie z wybraną procedurą. ≥ 16 programowanych pozycji | TAK |  | bez punktacji |
| XI | KONSOLA TECHNIKA |  |  |  |
|  | Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem - nie dopuszcza się rozwiązań np. retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji. Aparat ma posiadać oryginalną dedykowaną stację technika i konsolę generatora. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Komputer konsoli technika o parametrach dedykowanych przez producenta | TAK |  | bez punktacji |
|  | Monitor min. 21" LCD (dotykowy) | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Możliwość obsługi oprogramowania przy pomocy klawiatury i myszy oraz ekranu dotykowego | TAK |  | bez punktacji |
|  | UPS dobrany mocą do zestawu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Pojemność obrazowa stacji min. 8 000 obrazów | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Dostęp do stacji po uprzednim zalogowaniu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Poziomowanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników (modyfikacja zabezpieczona hasłem administratora) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość zmiany hasła z poziomu użytkownika | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość wyboru technika wykonującego badanie (z przekazaniem tej informacji wraz z obrazami do systemu PACS) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość przypisania technikowi kodu pod którym będzie on oznakowany w tagach pliku DICOM | TAK |  | bez punktacji |
|  | Algorytm umożliwiający korektę kontrastu dynamicznego i redukcji szumów/artefaktów w zależności od struktur anatomicznych – zapewniający automatyczne wykrywanie tych struktur - z możliwością dostosowywania parametrów. Podać nazwę oprogramowania | TAK / NIE |  | NIE – 0 pkt TAK - 10 pkt |
|  | Automatyczne i ręczne blendowanie (maskowanie) obrazu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Automatyczne i ręczne kadrowanie (przycinanie) obrazu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Regulacja jasności i kontrastu (window/level) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Odbicie lustrzane obrazu w pionie i w poziomie | TAK |  | bez punktacji |
|  | Powiększanie obrazów (ręczne, 1:1, dopasowanie do obszaru, tryb pełnoekranowy) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Usuwanie obrazu stałej kratki przeciwrozproszeniowej | TAK |  | bez punktacji |
|  | Funkcja nanoszenia komentarzy. Wprowadzanie pola tekstowego w dowolnym miejscu zdjęcia z regulacją wielkości czcionki, koloru i tła. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Funkcja nanoszenia adnotacji graficznych (strzałki, linie, znaczniki) wraz ze zmianą koloru i tła oraz obracaniem | TAK |  | bez punktacji |
|  | Funkcja edycji i dodawania własnych adnotacji graficznych przez użytkownika | TAK |  | bez punktacji |
|  | Funkcja umieszczania adnotacji tekstowych automatycznie uzupełnianych wartościami pochodzącymi z obrazu (np. kVp, mAs, data badania itp.). możliwość wysyłania sumarycznej dawki po zakończeniu badania (kontrola jakości) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Funkcja ostrzegania użytkownika w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości odchylenia indeksu ekspozycji (DI) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa w postaci dedykowanego oprogramowania, które przetwarza obraz do postaci o tak wysokiej jakości, jak przy użyciu tradycyjnej, fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej, redukując tym samym otrzymywaną dawkę promieniowania RTG dla Pacjenta. Podać nazwę oprogramowania | TAK |  | bez punktacji |
|  | Interfejs DICOM 3.0: Storage Print MPPS Worklist | TAK |  | bez punktacji |
|  | Po rozpoczęciu badania możliwe jest: -Dodanie kolejnej projekcji -Zmiany programu anatomicznego (nawet po odczycie) -duplikowanie projekcji -odrzucenie odczytanego obrazu (z powieleniem projekcji) -kasowanie nieużytych projekcji | TAK |  | bez punktacji |
|  | Dane obrazowe wysyłane w zapisie 16 bitowym | TAK |  | bez punktacji |
|  | Zmiana wielkości piksela w wysyłanym obrazie | TAK |  | bez punktacji |
|  | Interfejs użytkownika oprogramowania do akwizycji oraz obróbki zdjęć w języku polskim wraz z pomocą kontekstową (najechanie kursorem na przycisk powoduje wyświetlenie opisu działania funkcji) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Łączenie danych demograficznych pacjenta (wpisanych przed lub po odczytaniu obrazu) i rodzaju badania z obrazem | TAK |  | bez punktacji |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku (z uwzględnieniem danych takich jak (minimum): Nazwisko, Imię, identyfikator, oddział/jednostka zlecająca, płeć, data urodzenia, informacje o alergiach, komentarz) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Automatyczne uzupełnianie danych pacjenta po podanym identyfikatorze w przypadku gdy pacjent już istnieje w lokalnym archiwum | TAK |  | bez punktacji |
|  | Wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów, m.in: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonania badania | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość usuwania badań oczekujących oraz wykonanych z poziomu konsoli (z możliwością zablokowania tej funkcji dla określonych użytkowników) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) z automatycznym tworzeniem tymczasowego identyfikatora pacjenta z możliwością późniejszego uzupełnienia danych | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość wpisania pacjenta do natychmiastowego wykonania lub do listy oczekujących | TAK |  | bez punktacji |
|  | Multisesyjność – otwarcie co najmniej 10 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | TAK |  | bez punktacji |
|  | Otwarcie zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | TAK |  | bez punktacji |
|  | Konsola przechowuje wykonane badania w podręcznym archiwum do określonej maksymalnej pojemności. Po przekroczeniu tej granicy najstarsze, niechronione badania są kasowane automatycznie. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość oznaczenia wybranych badań jako chronione przed usunięciem | TAK |  | bez punktacji |
|  | Wyświetlanie podglądu wstępnie obrobionego obrazu podczas skanowania płyty obrazowej lub odbioru danych z detektora | TAK |  | bez punktacji |
|  | Eksport obrazów badania na nośnik zewnętrzny (np. pendrive) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Eksport badania na nośnik zewnętrzny wraz z przeglądarką o minimalnej funkcjonalności: -automatyczne uruchamianie przeglądarki (jeśli funkcja nie jest zablokowana w systemie operacyjnym) -zmiana powiększenia -zmiana okna wyświetlania (jasność/kontrast) -przesuwanie obrazu -pokazywanie/ukrywanie informacji na obrazie -wyświetlanie zdjęć w postaci matrycy (min. 6x6) -eksport obrazu do popularnych formatów graficznych (BMP, JPEG) -cofanie wprowadzonych zmian w sposobie wyświetlania obrazów | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość eksportu wielu badań (także różnych pacjentów) na jeden nośnik | TAK |  | bez punktacji |
|  | Odrzucanie wykonanego obrazu z podaniem przyczyny odrzucenia (wybór ze słownika przyczyn) z możliwością dopisania dowolnego komentarza | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość cofnięcia odrzucenia obrazu (także po zamknięciu i ponownym otwarciu badania) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Programy anatomiczne wybierane poprzez graficzną prezentację rejonów anatomicznych sylwetki człowieka | TAK |  | bez punktacji |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Podgląd statusu urządzenia do obrazowania z graficznym przedstawieniem stanu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Podgląd kolejki wysyłanych obrazów | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość przenoszenia obrazów pomiędzy badaniami w przypadku pomyłki (funkcjonalność dostępna dla wybranych użytkowników) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość ręcznego przesłania obrazu lub badania do wybranych odbiorców (DICOM Storage) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość przypisania do procedury schematu wysyłania obrazów (np. obrazy QA nie trafiają na stację lekarską, a do specjalnego archiwum) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość wyboru docelowego współczynnika czułości przed odczytaniem obrazu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Zmiana parametrów obróbki częstotliwościowej z poziomu użytkownika | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość tworzenia predefiniowanych filtrów wyświetlania listy badań z szybkim przełączaniem przez użytkownika | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość wyboru maksymalnej ilości wyświetlanych wyników, interwału odświeżania listy i konfiguracji kolumn z poziomu użytkownika | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość wysyłania obrazów badania do kilku zdefiniowanych odbiorców | TAK |  | bez punktacji |
|  | Zestaw do testów w radiografii cyfrowej z oprogramowaniem • fantom do kontroli jakości • uchwyt do fantomu do statywu do zdjęć płucnych • aluminiowy filtr absorpcyjny – równoważnik ciała pacjenta • filtr miedziany 2*1mm Cu • oprogramowanie do oceny i archiwizacji testów wraz z serwerem i komunikacją DICOM zawierający obrazy testowe TG18 – QC – roczna subskrypcja Wyrób z certyfikacją medyczną | TAK |  | bez punktacji |
| XII | STACJA OPISOWA LEKARSKA |  |  |  |
|  | Dwa monitory medyczne do stacji opisowej lekarskiej o przekątnej min 21” dedykowane do opisywania zdjęć RTG w radiografii cyfrowej. Karta graficzna dedykowana do obsługi dwóch monitorów diagnostycznych Komputer z oprogramowaniem systemowym i monitorem opisowym LCD min 21” Oprogramowanie dedykowane do opisów zdjęć RTG | TAK |  | bez punktacji |
| XIII | GWARANCJA |  |  |  |
|  | Długość pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia (nie dopuszcza się gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesiące | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Czas reakcji serwisu, licząc od zgłoszenia awarii maks. 48 godziny w dni robocze i wyłączając okresy świąt. | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | W okresie gwarancyjnym wykonywanie w cenie oferty przeglądów zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK, podać |  | bez punktacji |
| XIV | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z aparatem w postaci wydrukowanej i elektronicznej | TAK |  | bez punktacji |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych zgodnie z polskim ustawodawstwem | TAK |  | bez punktacji |
|  | Integracja aparatu z systemem RIS oraz PACS (licencje po stronie Zamawiającego) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Szkolenie personelu obsługującego aparaturę RTG w siedzibie Zamawiającego wraz ze wsparciem online w okresie gwarancji oferowanego aparatu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych do WSSE. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Przygotowanie wytycznych instalacyjnych, rysunków posadowienia aparatu i wymaganego minimalnego zakresu prac remontowo-adaptacyjnych w celu montażu aparatu RTG | TAK |  | bez punktacji |
|  | Na wszystkie wyroby medyczne występujące w opisie przedmiotu zamówienia należy przedłożyć dokumenty, potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz aktów wykonawczych do ustawy tj.: deklarację zgodności z dyrektywą 93/42/EEC lub nowszą certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeśli zgodnie z przepisami prawa certyfikacja dotyczy wyrobu), dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia / powiadomienia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak, załączyć |  | bez punktacji |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe, kompletne, gotowe do pracy.

UWAGA:

1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “TAK” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabeli.

3. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

Załącznik nr 1B

Zadanie 2

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

APARAT USG  ECHOKARDIOGRAF – 1 kpl.

Producent/Firma: 		………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa/ Typ / Model aparatu:	     ………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa Wykonawcy:	     ………………………………………………………………………………………………………………………….

| L.p. | WARUNEK / PARAMETR | WARTOŚĆ WYMAGANA (graniczna) | WARTOŚĆ OFEROWANA | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA APARATU ECHOKARDIOGRAFICZNEGO: |
|  | Oferowany aparat USG echokardiograf w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy. Rok produkcji 2023 | TAK |  | bez punktacji |
|  | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost min. dwóch kół, ze zintegrowanym systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury | TAK |  | bez punktacji |
|  | Waga aparatu maksymalnie max 100 kg | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 4 500 000 | TAK |  | bez punktacji |
|  | Monitor LCD lub LED lub OLED o przekątnej min. 21”, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania, zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość uzyskania rzeczywistej wielkości wyświetlanego obrazu USG powyżej 80% wielkości monitora | TAK, podać |  | 80% = 0 pkt; pow. 80% – 85% = 3 pkt; > 85% = 10 pkt |
|  | Panel sterowania regulowany: góra/dół min. 20 cm, obrót prawo/lewo min. +/- 150 stopni z pozycji środkowej w obu kierunkach | TAK, podać |  | +/- 150 st – 0 pkt Pow +/- 150 st – 10 pkt |
|  | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK |  | bez punktacji |
|  | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12”, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość podglądu (zduplikowania) obrazu USG na ekranie dotykowym aparatu celem ułatwienia wykonania procedur interwencyjnych | TAK |  | bez punktacji |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów, komentarzy, opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu lub wysuwana z obudowy panelu sterowania lub umieszczona na panelu sterowania | TAK |  | bez punktacji |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min. 60 sekund | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość nagrywania pętli na dysk twardy w czsie rzeczywistym tzw. ‘prospective’ oraz wstecz tzw. tryb ‘retrospective’ | TAK |  | bez punktacji |
|  | Dynamika aparatu min. 310 dB | TAK, podać |  | 310 dB – 0 pkt > 310mln – 10pkt |
|  | Zakres częstotliwości pracy echokardiografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) min. 1,0 do 22,0 MHz | TAK |  | bez punktacji |
|  | Współpraca aparatu z głowicami: - phased array - liniowe - convex - microconvex - przezprzełykowe wielopłaszczyznowe - dopplerowskie typu ołówkowego - matrycowe do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym dedykowanego do echokardiografii przezprzełykowej | TAK |  | bez punktacji |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Zasilanie bateryjne wbudowane w aparat (lub zainstalowany na aparacie UPS) pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie do 20s | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów | TAK |  | bez punktacji |
| OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU: |
|  | Tryby obrazowania: 2D (B-mode) M-mode Kolor M-mode M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF Doppler ciągły (CW) Doppler kolorowy (CD) Power (angio) Doppler Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny | TAK |  | bez punktacji |
|  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 1 cm do 30 cm | TAK |  | bez punktacji |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego wiązki ultradźwiękowej (TGC) min. 8 regulatorów | TAK |  | bez punktacji |
|  | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 regulatory | TAK |  | bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  | bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1800 obrazów na sek. | TAK, podać |  | 1800 obr/s = 0 pkt; > 1800 obr/s =10 pkt |
|  | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 1 mm -20 mm | TAK |  | bez punktacji |
|  | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD), sterowany pod kontrolą obrazu 2D, maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0°, min. 18 [m/s] | TAK |  | bez punktacji |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | TAK |  | bez punktacji |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do badań: echokardiograficznych dorosłych | TAK |  | bez punktacji |
| FUNKCJE UŻYTKOWE: |
|  | Min. 10-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym oraz obrazu zamrożonego | TAK |  | bez punktacji |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego ustawiania bramki dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kąta korekcji | TAK |  | bez punktacji |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 8 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | TAK, podać |  | 8 kątów – 0 pkt. >8 kątów – 10 pkt. |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK |  | bez punktacji |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważny | TAK |  | bez punktacji |
|  | Pomiar odległości, min. 6 pomiarów | TAK |  | bez punktacji |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, USG, celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | TAK |  | bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do w pełni zautomatyzowanej analizy typu „strain” wyliczające globalną funkcję lewej komory (GLS), oraz oceny odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii ‘speckle tracking’ wraz z umieszczeniem wyniku w postaci 18 segmentowego wykresu kołowego. Wymagane automatyczne rozpoznanie projekcji AP4, AP3, AP2 | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego (bez ingerencji operatora) wyznaczenia odkształcenia RV raz LA oraz odkształcenia wolnej ściany RV z obrazu. Analiza obrazów z sygnałem EKG, bez sygnału EKG. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb detekcji bardzo wolnych przepływów o małej energii (inny niż Power Doppler) pozwalającej na wizualizację w formie samego przepływu (bez tła) oraz przepływu z tłem. Tryb obrazowania dostępny na głowicy liniowej mogącej współpracować z aparatem. Możliwość prezentacji kierunku napływu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Funkcja wizualizacji w czasie rzeczywistym minimum 2 niezależnych płaszczyzn obrazowania, w trybie B i Doppler kolorowy, z możliwością płynnej zmiany kąta pomiędzy płaszczyznami dostępna min. na dwóch elektronicznych głowicach mogących współpracować z aparatem | TAK |  | bez punktacji |
|  | Funkcja uzyskania dowolnej płaszczyzny skanowania w sposób elektroniczny, poprzez sterowanie płaszczyzną skanowania a nie ruchem głowicy | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D serca z głowicy matrycowej przezprzełykowej z maksymalną prędkością min. 90 vps, z obrazowaniem pełnej objętości serca w czasie rzeczywistym z możliwością wyboru ilości cykli pracy do uśrednienia (min. 1,2,4 i 6 cykli), z obrazowaniem w sektorze min. 102° x 95°, z kolorowym odwzorowaniem przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły (3D kolor Doppler), Możliwość pomiaru odległości i powierzchni na obrazie 3D bezpośrednio po zamrożeniu obrazu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy obrazów 3D z dysku twardego aparatu np. wizualizacja parametryczna obrazu 3D lewej komory serca | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do oceny w trybie 3D anatomii zastawki mitralnej, z wyznaczeniem dynamicznego modelu trójwymiarowego zastawki mitralnej wraz z zautomatyzowaną listą pomiarów | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic uszka lewego przedsionka z obrazu trójwymiarowego i wyznaczenie jego wymiarów (pola i największego i najmniejszego wymiaru) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o pakiet do badań z kontrastem z niskim i wysokim Indeksem Mocy do oceny perfuzji mięśnia sercowego | TAK |  | bez punktacji |
| GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE: |
|  | Głowica sektorowa do badań przezklatkowych Zakres częstotliwości pracy min. od 1,5 do 4,5 MHz Ilość elementów min. 3000 Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą w zakresie 360 stopni. Możliwość zaprogramowania dla oferowanej głowicy protokołu z ustawionymi dowolnymi kątami w zakresie 0 do 360 stopni zmieniającymi się w sposób automatyczny po akceptacji danej projekcji | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań naczyniowych Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 13.0 MHz (± 1 MHz) Liczba elementów min. 300 Szerokość czoła głowicy max. 40 mm | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową do badań naczyniowych i małych narządów, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min 2.0 – 18.0 MHz (± 1 MHz), szerokość czoła głowicy min. 50 mm, min. 1800 elementów | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 6.0 MHz (± 1 MHz), liczbie elementów min. 300, kąt widzenia min. 100° | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową z obrazowaniem harmonicznym do badań przezklatkowych serca Zakres częstotliwości pracy min. od 3 do 8 MHz Ilość elementów min. 96 Kąt pola skanowania min. 90° | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową z obrazowaniem harmonicznym do badań przezklatkowych serca Zakres częstotliwości pracy min. 1.0 – 5.0 MHz Ilość elementów min. 80 Kąt pola skanowania min. 90° | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezprzełykowych (tzw. 3D TEE) Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 8 MHz Ilość elementów min. 2500 Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler. Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD Funkcja zmiany płaszczyzny obrazowania w zakresie 180˚ w sposób elektroniczny bez konieczności obracania głowicy | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową pediatryczną, zakres pracy min. 3-7 MHz, ilość elementów min. 48, rotacja głowicy min. 0-180°, tryby pracy: 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne, średnica gastroskopu max 8 mm, z możliwością zastosowanie dla dzieci o wadze od 3,5 kg | TAK / NIE |  | TAK = 10 pkt; NIE = 0 pkt |
| ARCHIWIZACJA: |
|  | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym o pojemności 500GB | TAK, podać |  | 500GB = 0 pkt; > 500GB = 10 pkt |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  | bez punktacji |
|  | Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do archiwizacji badań, umożliwiająca eksport obrazów w formacie DICOM oraz formacie np. JPG, AVI | TAK |  | bez punktacji |
|  | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne | TAK |  | bez punktacji |
|  | Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. Port umieszczony w pulpicie aparatu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 zawierający minimum DICOM Worklist oraz raporty strukturalne kardiologiczne oraz naczyniowe | TAK |  | bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe autoryzowanego serwisu producenta (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne | TAK |  | bez punktacji |
| GWARANCJA |
| 1 | Długość pełnej gwarancji na aparat USG (nie dopuszcza się gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesiące | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Czas przystąpienia do naprawy, licząc od zgłoszenia awarii maks. 48 godzin w dni robocze | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 3 | W okresie gwarancyjnym wykonywanie w cenie oferty przeglądów zgodnie z wymaganiami/ zaleceniami producenta | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| WYMAGANIA DODATKOWE |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z aparatem | TAK |  | bez punktacji |
| 2 | Szkolenie personelu obsługującego aparat USG echokardiograf w siedzibie Zamawiającego | TAK |  | bez punktacji |
| 3 | Na wszystkie wyroby medyczne występujące w opisie przedmiotu zamówienia należy przedłożyć dokumenty, potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz aktów wykonawczych do ustawy tj.: deklarację zgodności z dyrektywą 93/42/EEC lub nowszą certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeśli zgodnie z przepisami prawa certyfikacja dotyczy wyrobu), dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia / powiadomienia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK, załączyć |  | bez oceny |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe, kompletne, gotowe do pracy.

UWAGA:

1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “TAK” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabeli.

3. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.