PAKIET NR 2

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Stół zabiegowy- endoskopowy (pakiet nr 2, poz. nr 1) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Stół przeznaczony do procedur chirurgicznych i diagnostycznych oraz obrazowania medycznego | Tak, podać |  |
| 2. | Blat stołu jednoczęściowy, wykonany z włókna węglowego, umożliwiający wykonywanie zdjęć RTG pacjenta oraz jego monitorowanie przy pomocy ramienia C. Wykończenie stołu z połyskiem ułatwiające dezynfekcję. Podstawa w kształcie litery T- podstawa wielopłaszczyznowa | Tak, podać |  |
| 3. | Stół wyposażony w dwa rodzaje napędów: elektrohydrauliczny oraz elektromechaniczny | Tak, podać |  |
| 4. | Funkcje wspomagane przez układ elektrohydrauliczny, sterowane za pomocą pilota: - regulacja wysokości - przechyły wzdłużne: Trendelenburg/anty –Trendelenburg - przechyły boczne - przesuw wzdłużny blatu | Tak, podać |  |
| 5. | Pilot przewodowy z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji, ulegający dezaktywacji po upływie 30 sek. Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe informujące o stanie naładowania baterii | Tak, podać |  |
| 6. | Pilot wyposażony w przycisk zmiany orientacji blatu oraz funkcję poziomowania blatu za pomocą jednego przycisku | Tak, podać |  |
| 7. | Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie ze wskaźnikami diodowymi naładowania baterii | Tak, podać |  |
| 8. | Przycisk funkcji Trendelenburg wyróżniony kolorem innym niż kolor pozostałych przycisków | Tak, podać |  |
| 9. | Sygnał dźwiękowy informujący o rozładowaniu baterii | Tak, podać |  |
| 10. | Płynna wielokierunkowa i bezstopniowa regulacja ruchów blatu, z możliwością regulacji prędkości przesuwu za pomocą joysticka sterującego. Joystic trójpoziomowy, posadowiony na tworzywowej podstawie. Przesów wielowektorowy we wszystkich osiach oraz kierunkach z heliocentrycznym ułożeniem kolumny. | Tak, podać |  |
| 11. | Joystic sterujący z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji, ulegający dezaktywacji po upływie ok 30 sekund nieużywania | Tak, podać |  |
| 12. | Joystic sterujący wyposażony w wyraźnie oznaczony przycisk aktywacji, w celu możliwości aktywacji i obsługi jedną ręką | Tak podać |  |
| 13. | Joystic sterujący mobilny z możliwością dowolnego zamocowania na całej długości i szerokości blatu | Tak, podać |  |
| 14. | Długość blatu min. 2350 mm | Tak, podać |  |
| 15. | Całkowita szerokość blatu min. 550 mm | Tak, podać |  |
| 16. | Pozycja minimalna stołu (bez materaca) niższa lub równa 780 mm | Tak, podać |  |
| 17. | Pozycja maksymalna stołu (bez materaca) nie niższa niż 1200 mm/ | Tak, podać |  |
| 18. | Regulacja przechyłów wzdłużnych: Trendelenburg/anty Trendelenburg min. 30° | Tak, podać |  |
| 19. | Regulacja przechyłów bocznych min. 25° | Tak, podać |  |
| 20. | Regulacja przesuwu wzdłużnego min. 400 mm | Tak, podać |  |
| 21. | Regulacja przesuwu poprzecznego min. 240 mm | Tak, podać |  |
| 22. | Obszar prześwietlany (nie tylko przezierny) dla promieni RTG na długości 1700 mm | Tak, podać |  |
| 23. | Koła jezdne o wymiarach min. 100 mm zabudowane w podstawie, nie wystające poza jej obrys. Podstawa w kształcie litery T wyposażona w minimum jedno koło obrotowe, zapewniająca dobre własności jezdne | Tak, podać |  |
| 24. | Blokada przejazdu stołu poprzez 4 wysuwane stopki, aktywowane za pomocą dźwigni znajdującej się z boku podstawy, gwarantujące pewne blokowanie stołu na czas operacji | Tak, podać |  |
| 25. | W przypadku aktywowania hamulca uniesienie stołu o maksymalnie 10 mm ze względu na konieczność zapewnienia stabilizacji pola operacyjnego | Tak ,podać |  |
| 26. | Elementy konstrukcyjne oraz zewnętrzne osłony stołu wykonane ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się osłony przegubu z tworzyw sztucznych. Nie dopuszcza się obudowy podstawy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna | Tak, podać |  |
| 27. | Stół wyposażony w miękki materac szyty, szczelny (zgrzewany ultradźwiękowo), z pamięcią kształtu, o właściwościach przeciwodleżynowych, odejmowany z blatu stołu. Grubość materaca min. 30 mm | Tak, podać |  |
| 28. | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu min. 180 kg | Tak, podać |  |
| 29. | Masa stołu max. 300 kg | Tak, podać |  |
| 30. | Napięcie zasilania 230 V dodatkowo wyposażony w dwie baterie 12 V | Tak, podać |  |
| 31. | Stopień ochrony stołu IPX4. Podstawa stołu wyposażona w złącze wyrównania potencjału | Tak ,podać |  |
| 32. | Dodatkowe wyposażenie: - pasy do unieruchomienia pacjenta - listwa do zawieszenia np. pilota, z możliwością montażu w dowolnym miejscu blatu | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Łóżko szpitalne (pakiet nr 2, poz. nr 2) |
| I | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II | Dane techniczne |
| 1. | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. | Tak, podać |  |
| 2. | Podstawa łóżka podpierająca leże w min. 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łóżek opartych na dwóch i trzech kolumnach) | Tak, podać |  |
| 3. | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych | Tak, podać |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 2120 mm (±30mm) - szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max. 990 mm (wymiar leża 870 x 2000mm) | Tak, podać |  |
| 5. | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | Tak, podać |  |
| 6. | Zasilanie elektryczne 220/230 V | Tak, podać |  |
| 7. | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. | Tak, podać |  |
| 8. | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-70° (±2°) z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu - segment uda 0-45° (±2°) - kąt przechyłu Trendelenburga 0-18° (±2°) - kąt przechyłu anty Trendelenburga 0-18° (±2°) - regulacja segmentu podudzia- ręczna, mechanizmem zapadkowym | Tak, podać |  |
| 9. | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 350 do 840 mm (±30mm) | Tak, podać |  |
| 10. | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. Dodatkowo pilot wyposażony w sygnalizację dźwiękową aktywowaną każdorazowo przy zmianie pozycji leża podczas odłączenia od zasilania sieciowego. Optyczny wskaźnik podłączenia do sieci oraz ładowania akumulatora | Tak, podać |  |
| 11. | W celu bezpieczeństwa pacjenta funkcja Trendelenburga jest niedostępna w pilocie przewodowym | Tak, podać |  |
| 12. | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia placów, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji antyszokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. | Tak, podać |  |
| 13. | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR)- dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym | Tak, podać |  |
| 14. | Autokontur segmentu oparcia pleców i uda | Tak, podać |  |
| 15. | Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta | Tak, podać |  |
| 16. | Segmenty leża wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty polipropylenowe odejmowane bez użycia narzędzi. | Tak, podać |  |
| 17. | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego, sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyczerpanie akumulatora | Tak, podać |  |
| 18. | Szczyty łóżka o kształcie prostokąta zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, wykonane z profilu stalowego, spłaszczonego ze stali węglowej, lakierowane proszkowo łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL (o grubości min. 8 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Górna cześć szczytu wyposażona w metalowy uchwyt ułatwiający transport stanowiący co najmniej 70% długości szczytu | Tak, podać |  |
| 19. | Barierki lakierowane proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20 mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, pod każdą z barierek krążek odbojowy. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 | Tak, podać |  |
| 20. | Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne | Tak ,podać |  |
| 21. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko podczas przemieszczania łóżka | Tak, podać |  |
| 22. | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową | Tak, podać |  |
| 23. | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg | Tak, podać |  |
| 24. | Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża) | Tak, podać |  |
| 25. | Możliwość wyboru koloru wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolory ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary | Tak ,podać |  |
| 26. | Łóżko wyposażone w materac piankowy w pokrowcu | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Kozetka lekarska 4 szt. (pakiet nr 2, poz. nr 3) |
| I | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Regulowany podgłówek, 4 nogi | Tak, podać |  |
| 3. | Dopuszczalne obciążenie 150 kg | Tak, podać |  |
| 4. | Stała wysokość | Tak, podać |  |
| 5. | Wymiary: długość min. 180 cm, szerokość min. 50 cm, wysokość min. 50 cm | Tak, podać |  |
| 6. | Możliwość wyboru koloru tapicerki | Tak, podać |  |
| 7. | Zastosowanie diagnostyczno- zabiegowe | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotel ginekologiczny (pakiet nr 2, poz. nr 4) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Duże medyczne koła o średnicy minimum 7,5 cm | Tak, podać |  |
| 2. | Siedzisko fotela (jego górna część na wysokości co najwyżej 62 cm- w momencie opuszczenia fotela) | Tak, podać |  |
| 3. | Siedzisko fotela podnoszone przy pomocy elektrycznego silnika na wysokość minimum 96 cm | Tak, podać |  |
| 4. | Możliwość wyboru koloru tapicerki | Tak, podać |  |
| 5. | Waga fotela maksimum 110 kg | Tak, podać |  |
| 6. | Możliwość swobodnego korzystania z wszystkich silników również w przypadku ciężkich pacjentów- dopuszczalna waga pacjenta max. 200 kg | Tak, podać |  |
| 7. | Fotel sterowany ręcznym pilotem sterującym- możliwość uzyskania pozycji leżącej | Tak, podać |  |
| 8. | Szerokość fotela w najszerszym miejscu max. 77 cm | Tak, podać |  |
| 9. | Długość fotela (podstawa jezdna+ wystająca część segmentu dolnej partii nóg) max. 98 cm | Tak, podać |  |
| 10. | Szerokość siedziska oraz oparcia w granicach 55 cm – 60 cm | Tak, podać |  |
| 11. | Możliwość rozłożenia fotela do pozycji leżącej - powstałe w ten sposób łożysko powinno mieć długość powierzchni do leżenia minimum 163 cm | Tak, podać |  |
| 12. | Fotel wyposażony w minimum 3 silniki elektryczne | Tak, podać |  |
| 13. | Fotel wyposażony w dyspenser do papieru | Tak, podać |  |
| 14. | Fotel wyposażony w ginekologiczne podpórki podudzia typu Göpel | Tak, podać |  |
| 15. | Fotel wyposażony w metalową (nierdzewną) miskę pojemność min. 2,5 l | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Stół zabiegowo- operacyjny (pakiet nr 2, poz. nr 5) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Duże koło medyczne o średnicy min. 12 cm | Tak, podać |  |
| 2. | Siedzisko stołu (jego górna część na wysokości co najwyżej 58 cm – w momencie opuszczenia fotela) | Tak, podać |  |
| 3. | Siedzisko stołu podnoszone przy pomocy elektrycznego silnika na wysokość min. 90 cm | Tak, podać |  |
| 4. | Podłokietnik długości min. 70 cm | Tak, podać |  |
| 5. | Możliwość wyboru koloru tapicerki | Tak, podać |  |
| 6. | Waga stołu max. 130 kg | Tak, podać |  |
| 7. | Możliwość swobodnego korzystania z wszystkich silników również w przypadku ciężkich pacjentów – dopuszczalna waga pacjenta max. 210 kg | Tak, podać |  |
| 8. | Stół sterowany ręcznym pilotem sterującym – pilot posiada funkcję „0” (pozycja wejściowa, siedząca) oraz funkcję „pozycja Trendelenburga”. Dodatkowo pilot obsługuje wszystkie silniki będące na wyposażeniu stołu. Możliwość automatycznego uzyskania pozycji leżącej oraz relaksująca | Tak, podać |  |
| 9. | Możliwość bezprzewodowego wyłączenia aktywności pilota – tak aby pacjent nie był w stanie samodzielnie zmieniać ustawień fotela | Tak, podać |  |
| 10. | Dodatkowo przycisk nożny – Trenedelenburg | Tak, podać |  |
| 11. | Czas potrzebny do uzyskania pozycji Trendelenburga od pozycji „0” wejściowej wynosi około 10 sekund(+/- 15%) | Tak, podać |  |
| 12. | Szerokość stołu w najszerszym miejscu max. 80 cm | Tak, podać |  |
| 13. | Długość stołu (podstawa jezdna + wystająca część segmentu dolnej partii nóg) max. 110 cm | Tak, podać |  |
| 14. | Szerokość siedziska oraz oparcia w granicach 55-60cm | Tak, podać |  |
| 15. | Pozycja leżąca powinna mieć długość powierzchni do leżenia minimum 199cm | Tak, podać |  |
| 16. | Zakres ruchów dla segmentu oparcia min. 75 do -5 stopni (wartość -5 mówi o oparciu w trybie leżanki) | Tak, podać |  |
| 17. | Koła stołu wyposażone w centralny hamulec bezpieczeństwa | Tak, podać |  |
| 18. | Stół wyposażony w silniki elektryczne | Tak, podać |  |
| 19. | Stół wyposażony w baterię ze stacją ładującą | Tak, podać |  |
| 20. | Stół wyposażony w uchwyt do pchania | Tak, podać |  |
| 21. | Obudowa stołu wykonana ze stali nierdzewnej | Tak, podać |  |
| 22. | Stół wyposażony w uchwyt na stojak + stojak na kroplówkę | Tak, podać |  |
| 23. | Stół wyposażony w szyny | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotel do pobierania krwi (pakiet nr 2, poz. nr 6) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Fotel przeznaczony od procedur zabiegowych | Tak, podać |  |
| 2. | Podwójne kółka o średnicy minimum 5 cm | Tak, podać |  |
| 3. | Hydrauliczna regulacja wysokości | Tak, podać |  |
| 4. | Siedzisko fotela o szerokości max. 50 cm | Tak, podać |  |
| 5. | Głębokość siedziska minimum 45 cm | Tak, podać |  |
| 6. | Uniwersalny regulowany podłokietnik do pobierania krwi | Tak, podać |  |
| 7. | Możliwość wyboru koloru tapicerki | Tak, podać |  |
| 8. | Waga fotela min. 17 kg. / max. 21 kg | Tak, podać |  |
| 9. | Dopuszczalna maksymalna waga pacjenta 125 kg | Tak, podać |  |
| 10. | Szerokość fotela w najszerszym miejscu max. 70 cm | Tak, podać |  |
| 11. | Koła fotela wyposażone w centralny hamulec bezpieczeństwa | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotel pacjenta do chemioterapii 12 szt. (pakiet nr 2, poz. nr 7) |
| I | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II | Dane techniczne |
| 1. | Fotel przeznaczony do procedur polegających na podawaniu chemioterapii | Tak, podać |  |
| 2. | Duże medyczne koła bliźniacze o średnicy minimum 10 cm | Tak, podać |  |
| 3. | Siedzisko fotela (jego górna część na wysokości co najwyżej 55 cm- w momencie opuszczenia fotela) wyposażone w sprężyny odciążające | Tak, podać |  |
| 4. | Siedzisko fotela podnoszone przy pomocy elektrycznego silnika na wysokość max. 75 cm | Tak, podać |  |
| 5. | Podłokietniki powlekane bezszwowa tapicerką (taką jak wszystkie segmenty fotela) | Tak, podać |  |
| 6. | Możliwość wyboru koloru tapicerki | Tak, podać |  |
| 7. | Waga fotela max. 120 kg | Tak, podać |  |
| 8. | Możliwość swobodnego korzystania z wszystkich silników również w przypadku ciężkich pacjentów- dopuszczalna waga pacjenta max. 220 kg | Tak, podać |  |
| 9. | Fotel sterowany ręcznym pilotem sterującym- pilot posiada funkcję „0” (pozycja wejściowa, siedząca) oraz funkcję „pozycja Trendelenburga”. Dodatkowo pilot posiada przyciski obsługujące wszystkie silniki będące na wyposażeniu fotela. Możliwość automatycznego uzyskania pozycji leżącej lub relaksującej poprzez naciśnięcie np. dwóch przycisków jednocześnie | Tak, podać |  |
| 10. | Możliwość bezprzewodowego wyłączenia aktywności pilota tak, aby pacjent nie był w stanie samodzielnie zmieniać ustawień fotela | Tak, podać |  |
| 11. | Czas potrzebny do uzyskania pozycji Trendelenburga od pozycji „0” wejściowej około 10 sekund (± 15 %)- gdzie kąt pomiędzy dolnym i górnym segmentem nóg wynosi 90 stopni w pozycji „0” | Tak, podać |  |
| 12. | Szerokość fotela w najszerszym miejscu max. 80 cm | Tak, podać |  |
| 13. | Długość fotela (podstawa jezdna + wystająca część segmentu dolnej partii nóg) maksimum 115 cm | Tak, podać |  |
| 14. | Szerokość siedziska oraz oparcia w granicach 55 cm-60 cm | Tak, podać |  |
| 15. | Możliwość rozłożenia fotela do pozycji leżącej- powstałe w ten sposób łóżko powinno mieć długość powierzchni do leżenia min. 190 cm | Tak, podać |  |
| 16. | Zakres ruchów dla segmentu dolnej partii nóg od 0° do 90° | Tak, podać |  |
| 17. | Zakres ruchów dla segmentu oparcia minimum 75° do -5° (wartość „-5°” mówi o oparciu w trybie leżanki) | Tak, podać |  |
| 18. | Koła fotela (bliźniacze) wyposażone w centralny hamulec bezpieczeństwa | Tak, podać |  |
| 19. | Fotel wyposażony w minimum 4 silniki elektryczne | Tak, podać |  |
| 20. | Fotel wyposażony w stolik pacjenta- blat (mocowany w fotelu) oraz poduszkę | Tak, podać |  |
| 21. | Fotel posiada uchwyt na stojak + stojak na kroplówkę | Tak ,podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne (dotyczy wszystkich pozycji Pakietu nr 2 ) | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja i serwis: |
| 1. | Termin rozpoczęcia gwarancji – licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania, min. 24 miesiące (gwarancja bezwarunkowa) | Tak, podać |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | Tak, podać |  |
| 3. | W okresie trwania gwarancji przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok, wykonywane na koszt Wykonawcy | Tak, podać |  |
| 4. | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤24 (godziny) | Tak, podać |  |
| 5. | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy) | Tak, podać |  |
| 6. | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max 5 dni | Tak, podać |  |
| 7. | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max 2 dni | Tak, podać |  |
| 8. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego | Tak, podać |  |
| 9. | Autoryzowany serwis na terenie Polski- podać nazwę, adres, telefon kontaktowy (na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację) | Tak, podać |  |
| 10. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum) 10 lat | Tak, podać |  |
| Szkolenia: |
| 1. | Szkolenie dla personelu medycznego: podczas instalacji i montażu urządzeń Zakres szkolenia: - obsługa urządzenia: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych | Tak, podać |  |

...........................................................

kwalifikowany podpis elektroniczny

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy