Załącznik nr 6  do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.1.5.2024

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  - zadanie nr 5

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9:4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Procesor obrazu do USG (EBUS radialny)– 1 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Procesor obrazu do USG (EBUS radialny) - 1 szt. | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2023 |
|  | Certyfikat CE |
|  | Centrala dedykowana do pracy z endoskopami elastycznymi takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, bronchoskopy |
|  | Obrazowanie w świetle białym do standardowej diagnostyki |
|  | Obrazowanie wąskopasmowe w celu wykrywania i oceny potencjalnych zmian chorobowych |
|  | Obrazowanie auto-fluorescencyjne |
|  | Obrazowanie ze wzmocnieniem tekstury i koloru w celu poprawy możliwości diagnostycznych |
|  | Obrazowanie z funkcją rozjaśniania ciemnych obszarów z jednoczesnym zachowaniem poprawnego kontrastu. |
|  | Budowa gniazda umożliwiająca przyłączanie endoskopów jednym ruchem |
|  | Brak potrzeby regulacji balansu bieli dla wybranych endoskopów |
|  | Dotykowy panel sterujący |
|  | Przycisk podglądu wykonanych zdjęć w celu przywołania zapisanych obrazów lub miniatury wykonanych zdjęć widoczne na monitorze głównym bez konieczności ich przywołania |
|  | Główne wyjście wideo 4K (12G-SDI) |
|  | Pomocnicze wyjścia wideo: 3G-SDI, Composite | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Główne wejścia wideo w celu podłączenia aparatu USG lub RTG: SDI |
|  | Pomocnicze wejścia wideo: SDI, Y/C |
|  | Zapis ustawień dla min. 10 użytkowników |
|  | Regulacji koloru, min. 8 poziomów. |
|  | Automatyczna kontrola wzmocnienia kiedy dystalny koniec endoskopów jest oddalony od obserwowanych obiektów |
|  | Minimum 2 stopniowa regulacja kontrastu |
|  | Automatyczna regulacja jasności obrazu z możliwością dodatkowej ręcznej regulacji. |
|  | Regulacja jasności min. 15 stopniowa |
|  | Trzy tryby przesłony min.: auto, średni, szczytowy |
|  | Funkcja poprawy obrazu min. 8 stopniowa w 2 trybach: tryb wzory i kontury oraz tryb drobniejsze części struktury |
|  | Elektroniczne powiększenie 3x, małe, średnie, duże |
|  | Funkcja PIP, POP |
|  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. |
|  | Funkcja zapisu czasu rozpoczęcia i zakończenia badania |
|  | Funkcja sterowania magnetycznym systemem pozycjonowania endoskopów | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Wyświetlanie danych pacjenta: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia |
|  | Format zapisu obrazów min.: TIFF, JPEG |
|  | Pamięć wewnętrzna |
|  | Gniazdo pamięci przenośnej na froncie urządzenia |
|  | Zintegrowane, 5 ledowe źródło światła / uwidocznienie krwawienia |
|  | Wbudowana pompa insuflacyjna |
|  | Opcjonalna komunikacja z insuflatorem CO2 z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza |
|  | Min. 4 tryby insuflacji: wyłączona, niska, średnia, wysoka |
|  | Opcjonalne zdalne sterowanie pompą wody |
|  | W zestawie: dedykowana pamięć przenośna 1 szt., nasadka balansu bieli 1 szt.,kabel wideo 12G-SDI 1 szt. |
|  | Programowalne przyciski funkcyjne: endoskop od 4 do 5, panel dotykowy – 3 podstawowe + 10 indywidualnych |
|  | Odłączanie i podłączanie endoskopu bez potrzeby wyłączania zasilania |
|  | Pełna współpraca z oferowanymi endoskopami z zadania 2 i 3 |
|  | Pełna współpraca z posiadanymi bronchoskopami BF serii 190 firmy OLYMPUS |
|  | Pełna współpraca z posiadanym systemem ENDOBASE |
|  | Monitor medyczny 4K - 1 szt. |
|  | Przekątna ekranu: min. 30” |
|  | Technologia panelu: LCD |
|  | Podświetlenie: LED |
|  | Rozdzielczość min: 3840 × 2160 |
|  | Proporcje ekranu: 16:9 |
|  | Jasność: min. 450 cd/m2 |
|  | Kąt widzenia min. Poziom / pion: 178°/ 178° |
|  | Kontrast min.1000:1 |
|  | Wejścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2, Display Port ×1, HDMI ×1 |
|  | Wyjścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2 |
|  | Wejścia sygnału 2K: 3G-SDI ×1, DVI-D ×1 lub 4x3G-SDI, 1 x DVI |
|  | Wyjścia sygnału 2K: 3G-SDI ×1 |
|  | Funkcja klonowania zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor. |
|  | Funkcja skalowania obrazu HD do rozdzielczości 4K | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Wbudowany zasilacz monitora |
|  | Dodatkowe funkcje: wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP) |
|  | Wózek endoskopowy – 1 szt. |
|  | Podstawa jezdna z blokadą min. dwóch kół o średnicy min. 120 mm |
|  | Wieszak na min. dwa endoskopy |
|  | Umieszczenie wieszaka z lewej lub prawej strony wózka |
|  | Przegubowe ramię na monitor umożliwiające optymalne jego umieszczenie również poza obrysem wózka |
|  | Transformator separujący umożliwiający podłączenie min. 12 urządzeń |
|  | Min. 4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch środkowych |
|  | Dodatkowe minimalne wyposażenie: pojemnik na akcesoria, uchwyt na dwa pojemniki ssaka, uchwyt na dren do płukania. |
|  | Ssak endoskopowy |
|  | Płynna regulacja mocy ssania |
|  | Zbiornik jednorazowy min.1 litrowy, umieszczany na szynie z boku wózka |
|  | Podciśnienie znamionowe: 95 kPa |
|  | Swobodny znamionowy przepływ powietrza: min. 50l/min, z możliwością regulacji do 40 lub 60 l/min. |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem |
|  | Zabezpieczenie przed przelaniem |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawionej do

reprezentowania Wykonawcy