Opis Przedmiotu Zamówienia

Pakiet nr 1

Hybrydowy mikroskop operacyjny z egzoskopem

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2020 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | Statyw podłogowy, jezdny z blokadą ruchu statywu, każde z kół wyposażone w system uniemożliwiający najechania na kable zasilające leżące na podłodze sali | Tak |  |
|  | Zrobotyzowany system zawieszenia i wyważenia mikroskopu pozwalający na uzyskanie 6 stopni swobody. Każda z osi swobody statywu i mikroskopu wyposażona w silnik elektromotoryczny lub system przeciwwag oraz aktywny system antywibracyjny | Tak |  |
|  | Hamulce elektromagnetyczne dla wszystkich ruchów mikroskopu i statywu zwalniane dwoma przyciskami na każdej rękojeści mikroskopu. Programowanie jednego z przycisków do pracy w trybie zwalniania hamulców tylko statywu lub tylko głowicy | Tak |  |
|  | Pilotaż głowicy mikroskopu w osiach XYZ wokół dowolnie zaprogramowanego punktu w przestrzeni bez utraty ostrego obrazu w okularach i na ekranie również przy przybliżaniu i oddalaniu głowicy od punktu (oś Z), system nie wymagający podłączania dodatkowych urządzeń jak nawigacja | Tak |  |
|  | System pamięci pozycji mikroskopu. System pozwalający na automatyczne i zrobotyzowane ustawienie mikroskopu, statywu, ogniskowej i powiększenia w zapamiętanym punkcie w przestrzeni. pamięć min. 5 pozycji, system nie wymagający podłączania dodatkowych urządzeń jak nawigacja | Tak |  |
|  | Obrót statywu względem podstawy jezdnej o min. 560 stopni | Tak, podać |  |
|  | Zrobotyzowany system pochylania głowicy przód/tył i na boki oraz posuwu płaskiego w osi XY bez pochyłu głowicy sterowany joystickami na obu uchwytach głowicy oraz sterownikiem nożnym niezależnie od hamulców elektromagnetycznych, przełączanie pomiędzy rodzajami ruchu zaprogramowanym przyciskiem oraz z ekranu dotykowego | Tak |  |
|  | System automatycznego balansowania mikroskopu i statywu realizowany jednym przyciskiem nie wymagający rebalansowania w trakcie zabiegu | Tak |  |
|  | System kompensacji wyważenia mikroskopu uwzględniający założenie folii sterylnej, bez koniczności całkowitego wyważania całego urządzenia po jej założeniu. Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne, w którym nie ma potrzeby wyważania mikroskopu po założeniu folii sterylnej. | Tak |  |
|  | Uchwyty boczne na głowicy mikroskopu służące do przestawiania głowicy mikroskopu ustawione symetrycznie | Tak |  |
|  | Oświetlenie światłowodowe | Tak |  |
|  | Oświetlenie główne - lampa ksenonowa o mocy max 320W min. 300W | Tak, podać |  |
|  | Oświetlenie awaryjne - lampa ksenonowa o mocy max 320W min. 300W | Tak, podać |  |
|  | W cenie oferty Wykonawca dostarczy min. 3 lampy ksenonowe (poza dwoma dostarczonymi wraz z urządzeniem) – lampy będą wymienione na koszt Wykonawcy w trakcie trwania gwarancji lub w przypadku nie wykorzystania wszystkich żarówek podczas gwarancji zostaną one dostarczone w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji i zainstalowane w trakcie dalszej eksploatacji nieodpłatnie. | Tak, podać |  |
|  | Regulacja wielkości oświetlanego pola operacyjnego, manualnie i automatycznie | Tak |  |
|  | System automatycznej wymiany przepalonej lampy poprzez przycisk w menu mikroskopu oraz manualnie dźwignią | Tak |  |
|  | Apochromatyczna optyka mikroskopu | Tak |  |
|  | Ogniskowa w zakresie min 200 225 do min. 625 mm realizowana jednym obiektywem bez nakładek, zmiana płynna elektromotoryczna w całym zakresie | Tak, podać |  |
|  | Zmiana powiększenia płynna - system zoom z indywidualnym ustawieniem pozycji początkowej | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji zamiany szybkości działania funkcji zoom i focus | Tak |  |
|  | Całkowicie zintegrowany w głowicy mikroskopu laserowy system automatycznego ustawiania ostrości obrazu autofocus wyzwalany przyciskiem. Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne mikroskop wyposażony w oparty na analizie wideo automatyczny system ustawiania ostrości obrazu autofokus wyzwalany przyciskiem lub automatycznie po zmianie położenia głowicy mikroskopu. | Tak |  |
|  | Dodatkowy do funkcji autofocus system wspomagania ustawiania ostrości obrazu złożony ze spotów laserowych z funkcją ich włączania i wyłączania | Tak |  |
|  | Automatyczne (bez konieczności naciśnięcia przycisku na gryfie) wyzwolenie funkcji autofocus po zmianie pozycji głowicy | Tak |  |
|  | Manualna regulacja funkcji zoom i focus w przypadku awarii zasilania przy pomocy pokręteł umieszczonych z boku głowicy | Tak |  |
|  | Sterowanie funkcjami focus i zoom poprzez przełączniki umieszczone na uchwytach na głowicy mikroskopu | Tak |  |
|  | Most „face to face" z dzielnikiem optycznym zintegrowany we wspólnej obudowie głowicy mikroskopu (nie dołączany) | Tak |  |
|  | Żyroskopowy system utrzymujący niezmienioną pozycję podglądu asystenckiego w przypadku pochylenia głowicy w kierunku przód/tył. Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne zastosowanie obrotowego o 360° ramienia podglądu asystenta oraz dodatkowym obrotowym o 360° pierścieniem samego podglądu | Tak |  |
|  | Podgląd asystencki boczny z regulacją w dwóch prostopadłych osiach oraz dźwignią zabezpieczającą przed przypadkową zmianą pozycji podglądu, w komplecie z tubusem i okularami szerokokątnymi o współczynniku powiększenia 10x z korekcją refrakcji operatora w zakresie min. +5/-8 D | Tak |  |
|  | Dwa kolorowe ekrany o przekątnej min. 24", każdy do przekazywania obrazu z kamery mikroskopu. Jeden z nich służący dodatkowo do sterowania funkcjami mikroskopu, drugi zaś pozwalający na wyświetlanie obrazu 3D. Zamontowane na ruchomych ramionach zintegrowanych ze statywem mikroskopu. | Tak, podać |  |
|  | Składany tubus binokularny z pierścieniem obrotowym dla operatora głównego uchylny w min. 2 płaszczyznach do regulowania wysokości i odległości od pola, z pokrętłem szybkiej zmiany powiększenia o min. 50%, okulary szerokokątne o powiększeniu min. 12.5x z korekcją refrakcji operatora w zakresie min. +5/-8 D. | Tak, podać |  |
|  | Tubus binokularny z pierścieniem obrotowym dla asysty face to face uchylny w zakresie min. 0-180 stopni, okulary szerokokątne o powiększeniu min. 12.5x z korekcją refrakcji operatora w zakresie min. +5/-8 D. | Tak, podać |  |
|  | Zintegrowany wewnątrz obudowy głowicy system 3D złożony z dwóch kamer 3 chip Ultra HD 4K nie wymagających zewnętrznych adapterów. Kamery zintegrowane w obudowie głowicy mikroskopu w sposób pozwalający na wykorzystanie obu portów optycznych dzielnika oraz mostu do podłączenia innych dodatkowych akcesoriów i nie ograniczająca możliwości przyszłej rozbudowy o nowsze systemy video. Sygnał z kamer 2160p. | Tak |  |
|  | Zintegrowany w mikroskopie system archiwizacji. Funkcja bezpieczeństwa zapisu w postaci systemu zapisującego min. 4 minut materiału filmowego wstecz od momentu uruchomienia funkcji nagrywania przyciskiem na gryfie. | Tak |  |
|  | Zintegrowany w obudowie głowicy mikroskopu, system pozwalający na wprowadzanie w oba okulary operatora obrazów pochodzących z urządzeń peryferyjnych, np. panelu sterowania mikroskopem, nawigacji, endoskopu itp. Rozdzielczość systemu Full HD | Tak |  |
|  | System odsysania powietrza z wnętrza założonej folii sterylnej | Tak |  |
|  | Otwarty interfejs nawigacyjny do podłączenia neuronawigacji. | Tak |  |
|  | Fluorescencja śródoperacyjna w wykorzystaniem indocjaniny | Tak |  |
|  | Fluorescencja śródoperacyjna w wykorzystaniem fluoresceiny | Tak |  |
|  | Monitor medyczny 4K 3D o przekątnej min. 54” na dedykowanym statywie jezdnym. W skład zestawu z monitorem wchodzą również okulary w ilości min. 5 szt. | Tak, podać |  |
|  | Moduł WiFi | Tak |  |
|  | Bezprzewodowy przełącznik nożny do sterowania ruchami mikroskopu | Tak |  |
|  | Kompaktowy endoskopowy tor wizyjny złożony z dotykowego monitora, zintegrowanego źródła światła LED i procesora kamery - wszystkie elementy zintegrowane w jednym urządzeniu o wadze nie większej niż 10 kg i przekątnej ekranu dotykowego min. 18”. Rozdzielczość monitora min. Full HD. | Tak, podać |  |
|  | Zintegrowany procesor wyposażony w oddzielne gniazda umożliwiające podłączenie oferowanego giętkiego wideoendoskopu , oferowanej głowicy kamery, zewnętrznego monitora poprzez przewód DVI-D lub HDMI oraz zewnętrznych nośników/urządzeń za pośrednictwem USB (min. 2 dostępne gniazda). | Tak |  |
|  | Pamięć wewnętrzna min. 45 GB | Tak, podać |  |
|  | Funkcja regulacji jasności kamery, zatrzymania obrazu, powiększenia obrazu, zmiany orientacji obrazu | Tak |  |
|  | Funkcja balansu bieli dostępna poprzez ekran dotykowy i poprzez przyciski na giętkim wideoendoskopie / głowicy kamery | Tak |  |
|  | Klawiatura silikonowa z touchpad, z przewodem zakończonym wtykiem USB | Tak, podać |  |
|  | Uchwyt na głowicę oferowanej kamery | Tak, podać |  |
|  | Głowica kamery FULL HD kompatybilna z kompaktowym torem wizyjnym. | Tak, podać |  |
|  | Światłowód średnica 3,5 mm, długość min. 230 cm | Tak |  |
|  | Giętki wideo rhino-laryngoskop kompatybilny z zaoferowanym torem wizyjnym. | Tak |  |
|  | Przetwornik obrazowy o rozdzielczości HD oraz źródło światła LED zintegrowane w wideo endoskopie. | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej endoskopu 3,7 mm (±1 mm) | Tak |  |
|  | Kąt wygięcia końcówki dystalnej min. 140° / 140° (góra/dół) | Tak, podać |  |
|  | Kąt widzenia min. 90° | Tak, podać |  |
|  | Długość robocza 30 cm (±1cm) | Tak, podać |  |
|  | Min. trzy przyciski sterujące na rękojeści przyrządu z możliwością wyboru zaprogramowanych funkcji | Tak, podać |  |
|  | W wyposażeniu tester szczelności, kapturek do kompensacji ciśnienia, walizka, kontener do sterylizacji i przechowywania wideo rhino laryngoskopu | Tak, podać |  |
|  | Giętki wideo rhino-laryngoskop dziecięcy kompatybilny z zaoferowanym torem wizyjnym o średnicy zewnętrznej 2,5 mm((±3 5 mm) | Tak, podać |  |
|  | W wyposażeniu tester szczelności, kapturek do kompensacji ciśnienia, walizka, kontener do sterylizacji i przechowywania wideo rhino laryngoskopu | Tak, podać |  |
|  | Zaoferowane rhinolaryngoskopy w pełni przystosowane do mycia i dezynfekcji w posiadanej przez Zamawiającego myjni Olympus ETD MINI. W przypadku zastosowania dodatkowych przyłączy (poza posiadanymi przez Zamawiającego) zostaną one dostarczone w cenie oferty. | Tak. |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)