## Pakiet 1- 4
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę rękawic medycznych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie Nr sprawy: ZP/P/03/21
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa - (jeśli dotyczy) podaje Wykonawca | Nazwa producenta oraz numer katalogowy - obowiązkowo podaje Wykonawca
Pakiet nr 1
1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, pudrowane, z rolowanym mankietem, teksturowane jednorodnie na całej powierzchni dłoni i palców. Grubości minimalne: na palcu ≥0,17mm, dłoni ≥0,12mm. Długość 280mm. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, lub równoważne, potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie podwójne papierowe. Rozmiary 6,0 -9,0, wytrzymałość na rozerwanie przed starzeniem min.10N Dopuszczono: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1,0, grubość na palcu 0,16±0,02, na dłoni 0,14±0,02, mankiecie 0,12±0,02; długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 90 μg/g i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 13N (badania z jednostki notyfikowanej wg EN 455). Zgodne z ASTM D3577, EN 455-1,2,3, ASTM F1671, EN 374-3. Dostępne w rozmiarach 6-9, w opakowaniu wewn. papier, zewn. foliowe Podać oferowaną opcję: ............................................. | 6.0- 9.0 | par | 12000 |  | 0 |  | 0
2. | Rękawice chirurgiczne sterylne, neoprenowe, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, z warstwą antypoślizgową. Grubości minimalne: na palcu ≥0,22mm, dłoni ≥0,20mm, mankiecie ≥0,18mm. Długość 285-305mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 1030%, siła zrywająca 13N. Zgodne z normą EN 374, ASTM 1671, lub równoważne, odporne na przenikanie cytostatyków potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Na każdej rękawicy nadruk rozmiaru oraz nazwy producenta. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia (nie składane na pół). Rozmiary 6,0-9,0 Dopuszczono: Rękawice chirurgiczne, obustronnie polimerowane. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy na palcu: 0,20±0,02, dłoni 0,18±0,02mm, mankiecie 0,16±0,02mm, rozciągliwość przed starzeniem 980%, AQL 0,65 potwierdzone badaniami wg EN 455-1,2 z jednostki notyfikowanej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN 374-2, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie)- potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe i nie składane na pół Podać oferowaną opcję:........................................... | 6.0- 9.0 | par | 400 |  | 0 |  | 0
3. | Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, kolor brązowy, z warstwą antypoślizgową. Grubości minimalne na palcu ≥0,33mm, dłoni ≥0,30mm, mankiecie ≥0,23mm. Długość 280-300mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 820%, wytrzymałość na rozerwanie przed starzeniem min. 27N. Zgodne z normą EN 374, ASTM 1671, lub równoważne, odporne na przenikanie cytostatyków oraz odporne na działanie cementu kostnego potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Na każdej rękawicy nadruk rozmiaru oraz nazwy producenta. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia (nie składane na pół). Rozmiary 6,5-9,0 Dopuszczono: Rękawice obustronnie polimerowane,. Grubość ścianki na palcu 0,33±0,01mm,na dłoni 0,27±0,02mm, na mankiecie 0,22±0,01mm, długość min 278mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min 29N, po starzeniu min 27N- potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Odporne na przenikanie: substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1, metakrylanu metylu wg EN 374-3- poziom 2, mikroorganizmów zgodnie z EN 374-2, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 (min 5 na min. 3 poziomie odporności), pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia i nie składane na pół. Podać oferowaną opcję:........................................... | 6.5- 9.0 | par | 400 |  | 0 |  | 0
4. | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne z dodatkiem żelu aloesowego, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, kolor zielony. Grubości minimalne: na palcu ≥0,17mm, dłoni ≥0,16mm, mankiecie ≥0,15mm. Długość 275-300mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 870%, siła zrywająca przed starzeniem 12N. Na każdej rękawicy nadruk rozmiaru. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia (nie składane na pół). Rozmiary 5,5-9,0 Dopuszczono: Rękawice z chirurgiczne, sterylne z dodatkiem żelu aloesowego, polimerowane obustronnie, powierzchnia zewnętrzna gładka, kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671; pozbawione tiuramów, MBT- potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Zgodne z normą EN 374-1,2,3, - potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny kl. IIa oraz środek ochrony osobistej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18mm (+/-0,03), dłoni min 0,10 mankiecie min. 0,10mm, AQL 0,65 -potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Rozciągliwość przed starzeniem 750%. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe i nie składane na pół. Podać oferowaną opcję:......................................... | 5.5- 9.0 | par | 5000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 1 | [5 empty] | 0 | X | 0
Pakiet nr 2
1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, białe, z przedłużonym mankietem o długości 260-290mm, cienkie, grubość na palcach 0,1 ± 0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach; odporne na substancje chemiczne i wirusy, min 1 poziom odporności na substancje obecne w środkach dezynfekcyjnych (etanol i izopropanol) z informacją na opakowaniu, AQL 1.5 oznaczone na opakowaniu, podwójnie oznakowanie- do procedur medycznych i niemedycznych (kat. III), fabrycznie naniesione na opakowaniu, otwór dozujący wypełniony folią, zapobiegający kontaminacji pozostałych rękawic podczas wyciągania, rozmiary wg. potrzeb zamawiającego rozm. S-L op. a 200 szt.; XL op a 180 szt. Dopuszczono: Rękawice niesterylne, jednorazowe diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitrylowe. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,0N. Zgodność normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etananol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 9001, ISO 13485, ISO 14000, OHSAS. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości z SWZ. Podać oferowaną opcję: ................................. | S-XL | op | 2000 |  | 0 |  | 0
2. | Rękawice nitrylowe z wewnętrzną powłoką o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, bakteriostatycznych oraz łagodząco-nawilżających z serycyną, białe, cienkie, grubość na palcach 0,1 ± 0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach; odporne na substancje chemiczne i wirusy, min 1 poziom odporności na substancje obecne w środkach dezynfekcyjnych (etanol i izopropanol) z informacją na opakowaniu, AQL 1.5 oznaczone na opakowaniu, podwójnie oznakowanie- do procedur medycznych i niemedycznych (kat. III), fabrycznie naniesione na opakowaniu, otwór dozujący wypełniony folią, zapobiegający kontaminacji pozostałych rękawic podczas wyciągania, rozmiary wg. potrzeb zamawiającego rozm. S-L op. a 100 szt. | S-L | op. | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 2 | [5 empty] | 0 | X | 0
Pakiet nr 3
1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm, dłoni 0,07mm, mankiecie 0,06mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne przenikalność co najmniej 10 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony (w tym co najmniej 3 substancje z załącznika A normy 374-1), lub równoważe, potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta oraz oryginalnym nadrukiem substancji i poziomów ochrony na opakowaniu. Odporne na przenikanie co najmniej 2 alkoholi potwierdzone badaniami jednostki niezależnej. Opakowanie a'50 sztuk (S-L). Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 4cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych typu SafeDon compact z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu oraz od góry opakowania jedynie za mankiet bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic. Dopuszczono: Rękawice o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm+/-0,01, dłoni 0,07mm+/-0,01, mankiecie 0,06mm+/-0,01. Rolowany mankiet, teksturowane na końcach palców, kolor niebieski, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadane na przenikalność co najmniej 10 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Opakowanie a'50 sztuk (S-L). Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 4cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych typu SafeDon compact z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od góry opakowania jedynie za mankiet bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic Podać oferowaną opcję:......................................... | S-L | op. | 1000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.35 | 3.4 | 4.5
2. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości. Grubości minimalne: na palcu ≥0,11mm, dłoni ≥0,08mm, mankiecie ≥0,07mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor ciemno niebieski, długość min. 240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej. Zgodnie z normami EN 455:1-2, EN 374-3, lub równoważne, (przebadane na min. 10 substancji chemicznych), ASTM F1671, lub równoważne, potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Informacje o substancjach oraz poziomie ochrony nadrukowane na opakowaniu jednostkowym. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a'250 sztuk.Wymiary opakowania 12 cm x 13 cm x 15,5 cm (+/-5%), kompatybilne z uchwytem naściennym typu SafeDon z możlwością wyjmowania rękawic od spodu opakowania. Rozmiary : S, M, L. Dopuszczono: Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 9 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Kompatybilne z uchwytami SafeDon, pakowane po 250szt Podać oferowaną opcję:.............................................. | S-L | op. | 1400 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.35 | 3.4 | 4.5
WARTOŚĆ PAKIETU 3 | [5 empty] | 0 | X | 0 |  |  |  |  | 0
Pakiet nr 4 | [12 empty] | 0
1 | 1. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | XS-XL | op. | 3000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 27.4 | 3.4 | 28.33
2 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor jasnozielony/limonkowy, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1,5, siła zrywu min 6N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F1671. Przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 50 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | XS-XL | op. | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5.5 | 3.4 | 5.69
WARTOŚĆ PAKIETU 4 | [5 empty] | 0 | X | 0 |  |  |  |  | 0
…………………………………………………………………….. DATA I PODPIS Wnioskodawcy