## 1
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Po zmianach z dnia 17.11.2023r.
Pakiet nr 1 - Serwety
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |  | Cena jenostkowa netto | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Sterylna serweta dwuwarstwowa o wym. 50cmx50-55cm (+/-5cm) przylepna, dwuwarstwowa, wykonana z laminatu (możliwość wykonania z laminatu dwuwarstwowego) wykonanego z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze nie niższej niż 55g/m2 na całej powierzchni. Odporność na przenikanie cieczy min.120 cm H2O, zgodnie z normą PNEN 13795 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Opakowanie typu papier-folia, etykieta w języku polskim z min 2 naklejkami typu TAG zawierającymi datę ważności, nr lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. | szt | 2500 | 25 (op. 100) lub 28 (op. 90)
2 | Sterylna serweta dwuwarstwowa o wym. 70cmx90 cm (+/-5cm) przylepna, dwuwarstwowa, z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej lub z laminatu dwuwarstwowego, o gramaturze nie niższej niż 55g/m2 na całej powierzchni. Odporność na przenikanie cieczy min.120 cm H2O, zgodnie z normą PNEN 13795 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Opakowanie typu papier-folia, etykieta w języku polskim z min 2 naklejkami typu TAG zawierającymi datę ważności, nr lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. | szt | 4500 | 90 (op.50) lub 113 (op. 40)
3 | Sterylna serweta dwuwarstwowa o wym. 70cmx90 cm (+/-5cm) nieprzylepna, dwuwarstwowa, z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej lub z laminatu dwuwarstwowego, o gramaturze nie niższej niż 55g/m2 na całej powierzchni. Odporność na przenikanie cieczy min.120 cm H2O, zgodnie z normą PNEN 13795 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu.Opakowanie typu papier-folia, etykieta w języku polskim z min 2 naklejkami typu TAG zawierającymi datę ważności, nr lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. | szt | 2000
4 | Sterylna serweta dwuwarstwowa, wykonana z laminatu (możliwość wykonania z laminatu dwuwarstwowego) wykonanego z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o wymiarach 60cm (-15 cm/+5 cm) x50cm (+20 cm/-5cm) o gramaturze nie niższej niż 55g/m2, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych z otworem Ř 5cm (+/-2cm) ) lub w rozmiarze 6cmx8 cmotoczonym taśmą lepną. Odporność na przenikanie cieczy min.120 cm H2O, zgodnie z normą PNEN 13795 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Opakowanie typu papier-folia, etykieta w języku polskim z min 2 naklejkami typu TAG zawierającymi datę ważności, nr lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. | szt | 2000
5 | Sterylna serweta dwuwarstwowa, wykonana z laminatu wykonanego z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej (możliwość wykonania z laminatu dwuwarstwowego) o wymiarach 70cmx90cm (+/-5cm) o gramaturze nie niższej niż 55g/m2, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych z otworem Ř 8cm (+/-1cm) lub w rozmiarze 6cmx8 cm otoczonym taśmą lepną. Odporność na przenikanie cieczy min.120 cm H2O, zgodnie z normą PNEN 13795 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Opakowanie typu papier-folia, etykieta w języku polskim z min 2 naklejkami typu TAG zawierającymi datę ważności, nr lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. | szt | 3000
6 | Sterylna serweta dwuwarstwowa, wykonana z dwu warstwowego laminatu wykonanego z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o wymiarach 90cm (+/-10cm) x150cm (-30cm/+10 cm) o gramaturze nie niższej niż 55g/m2, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych z otworem Ř 8 cm (+2cm) lub w rozmiarze 6 cmx 8 cm otoczonym taśmą lepną. Odporność na przenikanie cieczy min.120 cm H2O, zgodnie z normą PNEN 13795 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Opakowanie typu papier-folia, etykieta w języku polskim z min 2 naklejkami typu TAG zawierającymi datę ważności, nr lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. | szt | 104
7 | Sterylna serweta na stolik Mayo o wymiarach 145 x80 cm (+/-5cm )wykonana z folii polietylenowej o grubości min. 0,05mm i gramaturze min. 50g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o łącznej masie powierzchniowej min. 74g/m2.lub 80 g/m2 Odporność na przenikanie cieczy min.123 cm H2O, zgodnie z normą PNEN 13795 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Opakowanie typu papier-folia, etykieta w języku polskim z min 2 naklejkami typu TAG zawierającymi datę ważności, nr lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. | szt | 2000
RAZEM
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2023 r. | [6 empty] | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 2
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Pakiet nr 2 - Pieluchy tetrowe
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jenostkowa netto | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Pieluchy tetrowe wykonane z bawełny 100 % w rozmiarze 80cmx80cm (+/-5cm) o gramaturze 100g/m2 ( +/- 10 g/m2). | szt | 800
RAZEM
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2023 r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 3
| Formularz asortymentowo - cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Pakiet nr 3 - Zestawy do angiografii, serwety,pojemniki
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jenostkowa netto | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Zestaw do angiografii o składzie: -1 serweta min. 320cmx240cm z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia) o gramaturze nie niższej niż 56 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min.250 cm H2O, z panelem foliowym zintegrowanym na pulpit sterowniczy po obu stronach serwety, warstwą chłonną i dwoma otworami o średnicy 12 cm wypełnionymi folią i 2 otworami 12x7 cm wypełnionymi folią.-1 serweta min. 190cmx150cm z warstwą chłonną o szerokości min. 65 cm -1 serweta samoprzylepna dwuwarstwowa o wymiarach min. 70cm x min.45 cm( włóknina/folia) o gramaturze min. 43 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 182 cm H2O - 2 serwetki do rąk o wymiarach min. 40cmx min.20cm - 2 osłona foliowa z gumką (33:112)x56 -1 osłona foliowa z gumką (28:102)x91 -1 miska plastikowa 2500 ml ze stabilizatorem prowadnika -2 miski plastikowe 250 ml , - 1 miska plastikowa niebieska ! 250 ml -1 podkład typu Seni Soft 90 cm x 60 cm (+/- 5 cm) - 1 pean metalowy j.uz 14 cm, - 1 samoprzylepna kieszeń na płyny 30 cm x 40 cm (+1-3 cm)z kształtką - 1 fartuch chirurgiczny standard L, -1 fartuch chirurgiczny standard XL, - 1 uchwyt na lampę z kołnierzem, - 1 osłona przylepna z gumką (30÷72)x36cm, -1 ostrze bezpieczne na trzonku nr 11, - 40 kompresów gazowych 17n16 w bez RTG , rozmiar 10x10 cm , - 2 strzykawki 10 ml, - 4 strzykawki 20 ml, - 2 okleina do wenflonu 7,2x5 cm Materiał na całej powierzchni musi spełniać wymogi normy EN 13795+A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu, nie jest cytotoksyczny zgodnie z normą PN-EN ISO 10339-5, nie powoduje podrażnień , uczuleń zgodnie z normą PN-EN ISO 10339-10 , I klasa palności wg. 16 CFR 1610- Parametry potwierdzone kartą techniczną. Produkt musi posiadać informacje w postaci min. dwóch naklejek do umieszczania w dokumentacji pacjenta. Naklejki muszą zawierać: indeks wyrobu, numer LOT, datę ważności oraz identyfikację producenta. Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów-umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania antyseptycznego | szt | 350
2 | Serweta na stół do zabiegów naczyniowych i hemodynamicznych. serweta z laminatu STBS polipropylen/polietylen o gram min. 27 g/m2, rozmiar 220x90 cm, opakowanie 100 szt. | szt | 4000
3 | Prześcieradło niejałowe wykonane z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2 , odporność na przenikanie cieczy 31cm H2O, rozmiar 210x160 cm, kolor niebieski, opakowanie A 20 | op = 20 szt | 110
4 | Serwetki nj 45x40 cm wykonane z włókniny kompresowej 40g/m2 do czyszczenia aparatury medycznej . Pakowane A 20 | op = 20 szt | 50
5 | Serwetki nj 60x80 cm wykonane z włókniny kompresowej 40g/m2 dla pacjenta . Pakowane A 50 | op = 50 szt | 10
6 | Pojemnik plastikowy okrągły 250 ml, wysokość 5,5 cm, sr denka 7 cm , ze skalą | szt | 50
7 | Pojemnik plastikowy okrągły 2500 ml, z ogranicznikami na dreny, wysokość 8 cm, sr denka 21 cm , ze skalą i mankietem | szt | 50
8 | Pojemnik plastikowy kubek 1000 ml z uchwytem i skalą | szt | 50
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 4
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Po zmianach z dnia 17.11.2023r.
Pakiet nr 4 - Sterylna jednorazowa osłona na mikroskop Zeiss
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jenostkowa netto | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Sterylna jednorazowa osłona na mikroskop operacyjny Zeiss o wymiarach 117 cmx267cm lub 137 x 260 cm, średnica optyki 65mm. Osłona soczewki (część mocująca) powinna być wykonana z pierścienia z czarnej lub niebiesko – zielonej lub w kolorze innym niż czarny elastycznej gumy oraz z poliwęglanu, odpornego na zarysowania, charakteryzującego się transmitacją światła > 94 %, oraz posiadać dodatkowe zabezpieczenie przed zabrudzeniem w formie naklejki, którą zdejmuje się po założeniu osłony na mikroskop. Materiałem bazowym osłony powinna być bezbarwna folia PE o grubości 45 mikronów, która posiada trzy zintegrowane elastyczne taśmy samoprzylepne służące do mocowania osłony do mikroskopu oraz trzy zintegrowane rzepy do mocowania okularów. Sterylizowana EO. Opakowanie papier-folia. Produkt oznaczony wyraźnie w języku polskim. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać numer ref, numer lot, nazwę producenta oraz znak CE. Pakowane zgodnie z wymogami ISO11607-1:2006. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795. lub Sterylną jednorazową osłonę na mikroskop operacyjny Zeiss o wymiarach 117cmx267cm, średnica optyki 65mm. Osłona soczewki (cześć mocująca) wykonana z pierścienia z niebisko-zielonej elastycznej gumy oraz poliwęglanu, odpornego na zarysowania. Materiał bazowy osłony – bezbarwna folia PE, która posiada trzy zintegrowane elastyczne taśmy samoprzylepne służące do mocowania osłony do mikroskopu oraz trzy zintegrowane rzepy do mocowania okularów. Sterylizowana EO. Opakowanie folia-papier. Produkt oznaczony wyraźnie w języku polskim. Opakowanie jednostkowe zawiera numer REF, numer LOT, nazwę producenta oraz znak CE. Pakowane zgodnie z wymogami ISO11607-1:2006. | szt. | 3700
2 | Foliowa osłona na urządzenia medyczne (Ramię typu C), jałowa służąca do sterylnego zabezpieczenia urządzeń medycznych na sali operacyjnej przed kurzem i brudem. Wykonanana z folii polietylenowej o grybości 41 um. Składająca się z trzech osobnych cześci : 1 część naramienna: 50x250 cm z 10 przylepcami 5x5 cm z fingerliftami, 2 osłony okrągłe (szer. 33 cm w stanie spoczynku, 112 w stanie rozciągnietym x 56 cm wysokość). | szt. | 1000
3 | Foliowa osłona na sprzęt medyczny 183 cm x 104 cm na ramię typu C, służąca do sterylnego zabezpieczenia urządzeń medycznych przed kurzem i brudem. Wykonana z folii polietylenowej o grubości 41 um. | szt. | 500
RAZEM
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2023 r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 5
| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Pakiet nr 5 - Materiały chirurgiczne jednorazowe do fakoemulsyfikacji
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jenostkowa netto | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonania zabiegu witrektomii tylnej 23G i fakoemulsyfikacji z narzędziami Zawiera: 2 aplikator bawełniany 15cm, 1 tip do fakoemulsyfikacji zagięty 30st 1 osłonka na tip 0,9 mm, 1 kaniula z silikonową końcówką 25G 3 kaniula do wiskoelastyku 23G, 1 nóż 2,2 mm 2 podłokietniki 71x80 cm 1 obłożenie na stolik narzędziowy 140x140 cm 1 obłożenie na tacę aparatu 76x145cm 1 kubek plastikowy 60 ml 1 sączek 1 obłożenie pacjenta 140x160 cm z 2 workami odpływowymi 1 pęseta ILM 25G 2 fartuch L 1 fartuch XL długi z ręcznikiem 1 fartuch XL 1 nóż do portów bocznych 1,2 mm 3 igła 18G50 2 igła 21G38 1 igła 25G16 1 igła 27G13 1 igła 23G38 1 opatrunek na oko (ocznik) 1 kaseta do fakowitrektomii 23G z nożem 10 tyś.cięć/min 1 sonda do lasera z elastyczną końcówką 25G 1 plastikowa osłonka na oko 10 gaziki 10x10 cm 10 gaziki 8x8 cm 2 przylepiec 2,5x13 cm 4 strzykawka 3 ml LL 2 strzykawka 5 ml LL 3 ręcznik papierowy 1 czyścik do narzędzi | szt. | 100
2 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonania zabiegu witrektomii tylnej 23G i fakoemulsyfikacji podstawowy. Zawiera: 1 osłonka na tip 0,9 mm 1 kaniula z silikonową końcówką 23G 1 nóż 2,2 mm 1 obłożenie na tacę aparatu 50x90cm 1 obłożenie pacjenta 140x160 cm z 2 workami odpływowymi 1 igła fletowa 23G 1 nóż do portów bocznych 1,2 mm 1 kaseta do fakowitrektomii 23G z nożem 10 tyś.cięć/min 1 plastikowa osłonka na oko 1 tip mini 45 st, zagięty 2 podłokietniki 71x80 cm 1 obłożenie na stolik narzędziowy 140x140 cm 1 kubek plastikowy 120 ml 1 sączek 1 fartuch L długi z ręcznikiem 1 fartuch L długi 1 fartuch XL długi 2 opatrunek na oko (ocznik) 1 mikrogąbki 10szt 5 gaziki 5x5 cm 5 gaziki 8x8 cm 1 przylepiec 2,5x13 cm 1 strzykawka 10 ml LL 2 strzykawka 3 ml LL 1 strzykawka 5 ml LL 2 ręcznik papierowy | szt. | 100
3 | Zestaw do podawania i odsysania oleju 1 op = 6szt. | op. | 42
4 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonania zabiegu fakoemulsyfikacji. Zestaw zawiera: 1. Kaniula 25G -1 szt. 2. Kaniula do hydrodyssekcji 27G – 1 szt. 3. Cystotom 1 szt. 4. Obłożenie stolika 140x140cm1 szt. 5. Obłożenie pacjenta 100 x 120 z workiem odpływowym -1 szt. 6. Podłokietniki 71 x 80– 2 szt. 7. Obłożenie na tacę 76 x 145 cm - 1 szt. 8. Opatrunek na oko – 1 szt. 9. Kaseta do fakoemulsyfikacji wraz z drenami -1 szt. 10. Strzykawka 5 ml z gwintem – 1 szt. 11. Kubek plastikowy 60 ml – 1szt. 12. Fartuch XL z ręcznikiem (pakiet wierzchni) – 1 szt. 13. Fartuch XL lub L – 1 szt. 14. Mikrogąbki – 6 szt. 15. Gazik 8x8cm – 8 szt. 16. Strzykawka tuberkulinowa 1 ml – 1 szt. 17. Strzykawka 2ml-3 ml – 2 szt. 18. Przylepce 1,3x10cm – 1 szt. 19. Nóż slit 2,6mm– 1 szt. 20. Tip do fakoemulsyfikacji 0,9 mm zakrzywiony – 1 szt. 21. Nóż do portów bocznych 1,2 mm- 1 szt. 22. Ręcznik papierowy – 1 szt. 23. Strzykawka 10 ml, 2-częściowa - 1 szt 24. Rękawiczki 7,0 - 1 szt. i 8,0 - 1 szt. | szt. | 500
RAZEM
* Wykonawca oświadcza, że obłożenia zawarte w w/w pakiecie są kompatybilne z Aparatem CONSTELLATION LXT (pełna wersja z laserem)
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2023 r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 6
| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Po zmianach z dnia 17.11.2023r.
Pakiet nr 6 - Akcesoria I
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jenostkowa netto | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Sterylny samoprzylepny uchwyt na przewody i dreny o wymiarach 9 x 11 cm. Posiada 2 troki z włókniny spunlace o długości min. 25 cm umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie. Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. | szt. | 5000
2 | Taśmy sterylne włókninowe samoprzylepne do mocowania serwet o rozmiarze 9 cm x 50 cm. Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. Na opakowaniu jednostkowym zaznaczony kierunek otwierania. | szt | 2400
3 | Sterylna jednorazowa osłona na przewody foliowa z taśmą lub dwoma taśmami do mocowania na końcach, wykonana z folii polietylenowej. Rozmiar 13 x 250 cm | szt | 3000
4 | Sterylny pokrowiec na aparaturę o wymiarach 80 x 90 cm ściągany gumką. Wykonany z folii polietylenowej nie barwionej. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Opakowanie zbiorcze 40 szt w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. Na opakowaniu jednostkowym zaznaczony kierunek otwierania. | szt | 1500
5 | Sterylny pokrowiec na aparaturę o średnicy 120 cm w stanie rozciągniętym. Wykonany z folii polietylenowej, ściągnięty elastyczną gumką. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Opakowanie zbiorcze 15 szt w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. Na opakowaniu jednostkowym zaznaczony kierunek otwierania. | szt | 4100
6 | Sterylny pokrowiec na aparaturę o wymiarach 16 cm x 250 cm zakończona kartonem, z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. Na opakowaniu jednostkowym zaznaczony kierunek otwierania. | szt. | 2000
7 | Sterylna kieszeń samoprzylepna rozmiar 38 cm x 40 cm wykonana z folii. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. | szt | 4200
8 | Sterylny rękaw na kończynę o wymiarach min. 33 cm x 110 cm z 2 taśmami samoprzylepnymi 10 x 50 cm. Wykonany w całości z laminatu 2-warstwowego (folia polietylenowo-polipropylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze min. 57g/m2. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Osłona złożona w sposób ułatwiający jałową aplikację na kończynę pacjenta- włóknina polipropylenowa wewnątrz, folia polietylenowa na zewnątrz zabezpiecza przed przemakaniem. Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. | szt | 2000
9 | Sterylny rękaw na kończynę w rozmiarze 33 cm x 55 cm wykonany w całości z laminatu 2-warstwowego (folia polietylenowo-polipropylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze min. 57 g/m2 z jedną taśmą samoprzylepną w rozmiarze. 10x50cm. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Osłona złożona w sposób ułatwiający jałową aplikację na kończynę pacjenta- włóknina polipropylenowa wewnątrz, folia polietylenowa na zewnątrz zabezpiecza przed przemakaniem. Opakowanie zbiorcze 65 szt w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. | szt | 1500
10 | Maska chirurgiczna trzywarstwowa, odpowiednia dla osób uczulonych o gramaturze min. 55g/m2. Maska z elastycznym wkładem, niebarwiona. Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Zgodna z normą 14683, typ II, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm2. Kolor biały. Pakowana w kartonik w formie podajnika. Wyposażona w hipoalergiczną celulozowo-polipropylenową warstwę wewnętrzną, miękki aluminiowy sztywnik na nos o długości 13cm oraz troki (górne 2 x 43m i dolne 2 x 37 cm). Wymiary 18 x 9,5/19 cm. Maska typu II zgodnie z normą 14683. Skuteczność filtracji bakterii (BFE) 99,8 %, ciśnienie różnicowe 26 Pa. Kolor biały. Bez zawartości lateksu lub maska chirurgiczna trzywarstwowa, odpowiednia dla osób uczulonych o gramaturze min. 55g/m, z elastycznym wkładem, niebarwiona. Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Zgodna z normą 14683, typ II, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm2. Kolor biały. Pakowana w kartonik w formie podajnika | szt | 4000
RAZEM
| Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2023 r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 7
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Po zmianach z dnia 17.11.2023
Pakiet nr 7 - Akcesoria II
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jenostkowa netto | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Fartuch ochronny niesterylny wykonany z włókniny polipropylenowej o dobrych właściwościach paroprzepuszczalnych, odpornej na uszkodzenia mechaniczne, o gramaturze min. 17g/m2, rękawy wykończone elastyczną nie uciskającą gumką lub mankietem z elastycznym ściągaczem i zawiązywany na troki w części górnej oraz środkowej. | szt lub op' 10 szt. | 25000 lub 2500
2 | Fartuch foliowy wiązany | szt lub op' a 100 szt. | 24000 lub 240
3 | Prześcieradła jednorazowe, bibułowo-foliowe, szerokość 51 cm (+/- 2 cm), długość 40 m lub 50 m Perforacja co 50 cm. | rola 50m lub rola 40m | 3000 lub 3750
4 | Spodenki do kolonoskopii, krótkie, dł. Zew. Nogawki 70 cm (+/-10cm), z otworem umożliwiającym badanie, wykonane z włókniny polipropylenowej min 35g/m2, rozmiar uniwersalny, z gumką regulująca obwód pasa, jednorazowego użytku, niesterylne. | szt lub op'a 10 szt. | 3000 lub 300
5 | Sterylny rękaw z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2 do przechowywania endoskopów jednorazowego użytku, o wym. 250x15cm (+/-5cm), wiązany na troki, odporny na rozerwanie lub osłony na przewody 14x250cm z przezroczystej folii polietylenowej, o gramaturze 50 g/m², złożna teleskopowo. Na jednym końcu posiada kartonowy sztywnik wokół otworu osłony z oznaczeniem kierunku rozwijania osłony, na drugim końcu perforację umożliwiającą wysunięcie przewodu. Na obu końcach osłony po jednym przylepcu umożliwającym fiksację folii. | szt | 1100
6 | Sterylny rękaw z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2 do przechowywania głowicy UKG przezprzełykowej jednorazowego użytku, o wym. 150-200 x 10cm (+/-6cm), wiązany na troki, odporny na rozerwanie. | szt | 1100
RAZEM
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2023 r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 8
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Po zmianach z dnia 17.11.2023r.
Pakiet nr 8 - Akcesoria III
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jenostkowa netto | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Koc ogrzewający jednorazowego użytku; warstwa zewnętrzna- włóknina o gramaturze min.22g/m2,warstwa wewnętrzna-poliester o gramaturze min. 60g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe, Rozmiar 210 cm x 110 cm. | szt. | 3000
2 | Podkład chłonny na stół operacyjny warstwowy: włóknina, pikowany wkład chłonny (wata, superabsorbent SAP, pulpa) , laminat nieprzemakalny w kolorze niebieskim. Rozmiar: min 100 x 225cm, wkład chłonny; 50 x 205 cm lub 50 x 208 ± 2,5 cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm . Niesterylny lub podkład ochronny na stół operacyjny, przeciwodleżynowy, 5-cio warstwowy, zintegrowany wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzający się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonany z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej foli polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Wszystkie krawędzie uszczelnione. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Parametry: - chłonność 3750 – 4000 ml/m2, (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2490 % - gramatura podstawowa: 150 g/m2 (+/- 10%), - wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu. - pakowany po 20 sztuk/karton | szt. | 600
RAZEM
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2023 r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 9
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Pakiet nr 9 – Zestawy obłożeń
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jenostkowa netto | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Fartuch urologiczny jałowy, jednorazowy, wykonany z sześciowarstwowej włókniny polipropylenowej SSMMMS o gramaturze 35 g/m2. Odporny na działanie alkoholu. Do procedur generujących dużą ilość płynów. Od klatki piersiowej w dół, fartuch zbudowany z miękkiej, mocnej folii polietylenowej 50 µm (47 g/m2). W rękawach dodatkowo oddychające wzmocnienie z dwuwarstwowego laminatu z polietylenu i polipropylenu 38 g/m2 mocowane na całym obwodzie. Rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości 8 cm z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergicznej posiadającej certyfikatat. Fartuch posiada dodatkowo pętelkę na palec o wymiarach 11 x 2 cm, aby zapobiec zsuwaniu się rękawa podczas zabiegu. Ergonomiczny projekt (2 kontrafałdy) zapewnia użytkownikowi większą swobodę ruchów w pozycji siedzącej. Tylne części fartucha nie zachodzą na siebie, co pozwala lepiej regulować temperaturę. Fartuch posiada 2 troki w okolicy karku 25 x 1 cm i 2 troki w pasie 83 x 6,5 cm. Szwy fartucha wykonane ultradźwiękową techniką zygzak dla wzmocnienia szwów. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk na fartuchu widoczny przed rozłożeniem. Do każdego fartucha dołączone dwa celulozowe ręczniki o wymiarach 43 x 30 cm. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe typu Multivac (folia-papier), posiadające 2 transferowe etykiety, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej, które zawierają numer referencyjny produktu, numer LOT, kod kreskowy (EAN) i datę ważności. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019. Część górna fartucha i rękawy: I klasa palaności, 8 poziom repelnetności. Rozmiary L długość min. 141, obwód 166 cm, XL długość 159cm, obwód 170cm | szt | 4500
2 | Zestaw do operacji dysku 1 szt. Serweta - ekran anestezjologiczny o wymiarach dł. 150cm x szer. 240cm wykończona taśmą samoprzylepną 90 cm w środkowej części serwety na dłuższym boku oraz dodatkowym padem chłonnym 20 x 50 cm w strefie krytycznej 1 szt. Serwet dwuwarstwowych bocznych o wymiarach 75 x 90cm z przylepcem na dłuższym boku oraz dodatkowym padem chłonnym 20 x 50cm w strefie krytycznej 2 szt. Serweta dolna dwuwarstwowa 175x200cm z przylepcem 100 cm na krótszym boku oraz dodatkowym padem chłonnym 20x50cm cm w strefie krytycznej 1 szt. Pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach 145x80cm ze wzmocnieniem na całej długości 145x80cm 4 szt. Ręczniki celulozowe o wymiarach 43x30cm 1 szt. Taśma 50x10cm samoprzylepnej o wymiarach 1 szt. Taśma samoprzylepna typu rzep 25x2cm 1 szt. Serweta o wymiarze 150 x 190cm służącą jako przykrycie na stolik narzędziowy, wzmocnienie 64x190cm serweta stanowi owinięcie zestawu 2 szt. fartuch chirurgiczny XXL niewzmocniony, długość 152 cm (+/-2cm) 1 szt. fartuch chirurgiczny L niewzmocniony, długość 130 cm (+/-2cm) 1 szt. dren 300cm średnica 7mm Pokrowiec na stolik Mayo powinien posiadać dodatkowe wzmocnienie, wykonany z folii polietylenowej 47 g/ m2 (grubości 50 µm). Wzmocnienie wykonane z włókniny polipropylenowej 30 g/m2 oraz laminatu 3-warstwowego folia polietylenowa i 2 warstwy wiskozy o gramaturze 94,2 g/m2, w rozmiarze 145x80cm. Obłożenie powinno być wykonane jest z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 67,5 g/m2 z dodatkowym 3-warstwowym wzmocnieniem w części krytycznej. Wzmocnienie wykonane z 3-warstwowego laminatu o gramaturze 94,2g/m2. Odporność na przenikanie cieczy laminatu bazowego min. 230 cm H2O i wytrzymałości na rozerwanie na sucho min. 180 kPa. Materiał zgodny z EN13795 Fartuch chirurgiczny – niewzmocniony. Fartuch wykonany z włókniny typu SSMMS. Gramatura włókniny 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, syntetycznym mankietem o długości 7,5 cm (+/-1,5cm), szwy wykonane techniką ultradźwiękową, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, nieprzemakalność 39 cm H2O Obłożenie powinno posiadać, naklejki pozwalające na identyfikację zużytego produktu z możliwością wklejenia np. do protokołu operacyjnego. Etykieta zawiera dane: nr katalogowy, nr lot, datę ważności. Serwety posiadają piktogramy kierunku rozkładania poszczególnych serwet celem ułatwienia pracy personelu medycznego. Zestawy pakowane w podwójny system karton-worek dla czystego transportu wewnątrzblokowego. | szt | 400
3 | Zestaw do zespoleń kości udowej (DHS) 1.Serweta na stół wyciągowy w rozmiarze 289x240/240cm z dwoma otworami 43x13cm wypełnionymi folią operacyjną – 1 sztuka Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego z polietylenu i polipropylenu o gramaturze 67,5g/m2. W strefie krytycznej wokół otworów dodatkowe wzmocnienia wysokochłonne w rozmiarze 75x200cm,wykonane z laminatu 2-warstwowego polietylen i wiskoza o gramaturze 62,2g/m2. 2. Osłona na stolik Mayo, wzmocniona. Wzmocnienie z trójwarstwowego laminatu polietylenu/2x wiskoza, wym. min. 80 x 145 cm o gramaturze min. 150 g/m2 – 1 sztuka Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro, powierzchnia krytyczna ≥ 6 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 300 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie ≥ 170 kPa. 3.Samoprzylepna serweta o wymiarach 150x240cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu polietylen/polipropylen. Wykończona taśmą lepną na krótszym boku 120x5cm-1 sztuka. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro ,powierzchnia krytyczna ≥ 2,8 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 30 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie ≥ 40 kPa 4.Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach min. 150 x 190 cm - jako osłona stolika narzędziowego.. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro, powierzchnia krytyczna ≥ 2,8 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 30 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie ≥ 40 kPa. 2 szt. fartuch chirurgiczny XXL niewzmocniony, długość 152 cm (+/-2cm) 1 szt. fartuch chirurgiczny L niewzmocniony, długość 130 cm (+/-2cm) Fartuchy wykonane z włókniny typu SSMMS. Gramatura włókniny 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, syntetycznym mankietem o długości 7,5 cm (+/-1,5cm), szwy wykonane techniką ultradźwiękową, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, nieprzemakalność 39 cm H2O. | szt | 500
4 | Zestaw do plastyki 1 szt. serweta o wymiarze 150 x 190cm służącą jako przykrycie na stolik narzędziowy, wzmocnienie 64x190cm serweta stanowi owinięcie zestawu 1 szt. pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach 145x80cm ze wzmocnieniem na całej długości 145x64cm 2 szt. ręczniki celulozowe o wymiarach 43x30cm 1 szt. fartuch urologiczny XL, długość min. 141, obwód 166 cm, 1 szt. fartuch chirurgiczny XL niewzmocniony, długość 140 cm (+/-2cm) 1 szt. fartuch chirurgiczny L niewzmocniony, długość 130 cm (+/-2cm) 40 szt. kompresów z gazy 17 nitkowej 16 warstw 7,5 cm x 7,5cm z nitką RTG 1 szt. rzep Velcro 25 cm x 2cm 1 szt. serweta samoprzylepna 50x60cm 1 szt. serweta ginekologiczna 180x250/200cm z workiem z do zbiórki płynów 80x55cm z zaworem, sitem, kształtką i przylepcem, z otworem samoprzylepnym na krocze 13x9cm, 1 szt. żel do cewnikowania 1 szt. strzykawka Luer 20 ml 1 szt. worek na mocz 2000ml Obłożenie wykonane jest z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 67,5 g/m2.Odporność na przenikanie cieczy laminatu bazowego min. 239 cm H2O i wytrzymałości na rozerwanie na sucho min. 180 kPa. Materiał zgodny z EN13795 Fartuch urologiczny wykonany z sześciowarstwowej włókniny polipropylenowej SSMMMS o gramaturze 35 g/m2. Odporny na działanie alkoholu. Do procedur generujących dużą ilość płynów. Od klatki piersiowej w dół, fartuch zbudowany z miękkiej, mocnej folii polietylenowej 50 µm (47 g/m2). W rękawach dodatkowo oddychające wzmocnienie z dwuwarstwowego laminatu z polietylenu i polipropylenu 38 g/m2 mocowane na całym obwodzie. Rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości 8 cm z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergicznej posiadającej certyfikatat. Fartuch posiada dodatkowo pętelkę na palec o wymiarach 11 x 2 cm, aby zapobiec zsuwaniu się rękawa podczas zabiegu. Ergonomiczny projekt (2 kontrafałdy) zapewnia użytkownikowi większą swobodę ruchów w pozycji siedzącej. Tylne części fartucha nie zachodzą na siebie, co pozwala lepiej regulować temperaturę. Fartuch posiada 2 troki w okolicy karku 25 x 1 cm i 2 troki w pasie 83 x 6,5 cm. Szwy fartucha wykonane ultradźwiękową techniką zygzak. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk na fartuchu widoczny przed rozłożeniem. Fartuchy chirurgiczne niewzmocnione - fartuch wykonany z włókniny typu SSMMS. Gramatura włókniny 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, syntetycznym mankietem o długości 7,5 cm (+/-1,5cm), szwy wykonane techniką ultradźwiękową, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, nieprzemakalność 39 cm H2O Zestaw powinien posiadać 4 naklejki pozwalające na identyfikację zużytego produktu z możliwością wklejenia np. do protokołu operacyjnego. Etykieta zawiera dane: nazwę producenta, nr katalogowy, nr lot, datę ważności. Serwety posiadają piktogramy kierunku rozkładania poszczególnych serwet celem ułatwienia pracy personelu medycznego. | szt | 400
5 | Zestaw do zabiegów na kończynie dłoń/stopa Minimalny skład zestawu 1 szt. serweta o wymiarze 150 x 190cm służącą jako przykrycie na stolik narzędziowy, wzmocnienie 64x190cm serweta stanowi owinięcie zestawu 2 ręczniki celulozowe min.30cmx40cm 2 fartuch chirurgiczny niewzmocniony XXL długość 150cm (+/-5cm) 1 fartuch chirurgiczny niewzmocniony L długość 130cm (+/-5cm) 1 szt. pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach 145x80cm ze wzmocnieniem na całej długości 145x64 20 kompresów gazowych 17 nitek 16 warstw rozmiar 7,5cmx7,5cm z RTG 1 strzykawka Luer 20 ml 1 serweta 2 – warstwowa ( podkład pod kończynę) 100 x 150 cm 1 serweta na kończynę 225cmx300cm (+/-10cm) z samouszczelniającym otworem 3cm. Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze min. 67,5g/m2.Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej. Wzmocnienie wykonane z 3-warstwowego laminatu o gramaturze 94,2g/m2. Fartuchy chirurgiczne standardowe Fartuch wykonany z włókniny typu SSMMS. Gramatura włókniny 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, syntetycznym mankietem o długości 7,5 cm (+/-1,5cm), szwy wykonane techniką ultradźwiękową, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, nieprzemakalność 39 cm H2O. Zestaw powinien posiadać 4 naklejki pozwalające na identyfikację zużytego produktu z możliwością wklejenia np. do protokołu operacyjnego. Etykieta zawiera dane: nazwę producenta, nr katalogowy, nr lot, datę ważności. Serwety posiadają piktogramy kierunku rozkładania poszczególnych serwet celem ułatwienia pracy personelu medycznego. | szt | 500
6 | Mata podłogowa, niesterylna w rozmiarze 120 x 75 cm Wykonana z 4-warstwowego laminatu, gramatura min. 210 g/m2, absorbcja płynów na poziomie min. 1320 ml/m2. Od spodu 4 punkty samoprzylepne umożliwiające przyklejenie do podłogi. | op | 50 opakowań -25 szt
7 | Sterylny podkład wysokochłonny w rozmiarze 60x60cm wykonany z laminatu 3-warstwowego polietylen/spunlace/wiskoza. Gramatura 135,5g/m2. Chłonność 586%, 785 ml/m2. Spełnia normę 13795. Pakowany a’1szt. Opakowanie zewnętrzne wyposażone w min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. | szt | 500
8 | Osłona na przewody do kamery z elastyczną końcówką 18x244 cm, Taśma foliowa, niebieska, przy otworze z perforacją rozmiar rzeczywisty 21,5 cm x 2,5 cm. Złożona teleskopowo. Na końcu elastyczna końcówka samouszczelniająca 4 cm , średnica otworu 0,7 cm, Taśma do mocowania na przewodach 16,5 +- 1 cm , klej w taśmmie repozycjonowalne. Bez kartonika. | szt | 1000
RAZEM
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek wraz z ofertą do poz. 1-8 - po 1 szt.
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2023 r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 10
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Pakiet nr 10 – Zestawy obłożeń I
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jenostkowa netto | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Zestaw do artroskopii stawu barkowego w pozycji półsiedzącej Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 osłona ortopedyczna (elastyczna) na kończynę, krótka 24 cm x 80 cm 1 foliowa taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm 1 samoprzylepna serweta do artroskopii stawu barkowego 225 cm x 380 cm z samouszczelniającym się otworem w kształcie gruszki 11,5 cm x 12,5 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów posiadającą sztywnik z zaworem do podłączenia drenu z trzema uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2 (+/-0,5g/m2). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. | szt. | 200
2 | Zestaw uniwersalny wzmocniony z fartuchami Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 fartuch chirurgiczny SMMS standardowy 130cm 1 fartuch chirurgiczny SMMS wzmocniony 150cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna 9x50cm 1 kieszeń samoprzylepna, foliowa, 1-komorowa 38x40cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione w polu krytycznym 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona w polu krytycznym 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona w polu krytycznym 150 cm x 250 cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego na całej powierzchni serwet 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Serwety do obłożenia pacjenta wzmocnione łata chłonną w polu krytycznym, całkowita gramatura materiału w obrębie łat chłonnych 109 g/ m2 (+/- 0,5 g/m2). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Fartuch w rozmiarze 130 cm z włókniny polipropylenowej 35g/m2 z zakładanymi połami, zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Fartuch w rozmiarze 150 cm posiada dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z laminatu: włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nazwę zestawu, nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta. | szt. | 1000
3 | Sterylny zestaw uniwersalny z serwetą U do operacji żylaków Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cm x 190cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna min. 9cm x 50cm 1 serweta samoprzylepna, 2-warstwowa min. 75cm x 90cm 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U”, z łatą chłonną w strefie krytycznej 225cm x 260cm, wycięcie 10cm x 100cm 1 serweta samoprzylepna, 2-warstwowa 150cmx240cm z paskami samoprzylepnymi dzielonymi. Obłożenie wykonane z laminatu 3-warstwowego w strefie krytycznej (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa ) o gramaturze 109g/m2 (+/- 0,5g/m2) obszar nie krytyczny laminat 2 warstwowy o gramaturze 57,5g/m2 (+/- 0,5g/m2). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | szt | 400
4 | Sterylny zestaw uniwersalny wzmocniony Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min.150 cm x 190cm, 4 ręczniki 30 cm x min 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna min. 9cm x 50cm, 2 samoprzylepne serwety operacyjne min.75cm x 90cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175cmx180cm z paskiem samoprzylepnym min.80cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150cm x 250cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym Serwety główne wykonane z laminatu min 2–warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5g/m2 (+/- 0,5g/m2) Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | szt | 3000
5 | Sterylny zestaw do operacji kończyny Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm 1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Obłożenie wykonane z laminatu 3-warstwowego w strefie krytycznej (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa ) o gramaturze 109g/m2 (+/- 0,5g/m2), obszar nie krytyczny laminat 2 warstwowy o gramaturze 57,5g/m2 (+/- 0,5g/m2). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | szt | 650
6 | Sterylny zestaw do zabiegów brzuszno- kroczowych Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150 cm x 190 cm, 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo min. 80cm x min. 145 cm, 1 serweta brzuszno- kroczowa 260cmx310cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne min. 125cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28cmx32cm z samoprzylepnym otworem na krocze 10cmx15cm (+/-2cm) z osłoną podpórek na kończyny górne, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów. Obłożenie wykonane z laminatu 3-warstwowego w strefie krytycznej (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa ) o gramaturze 109g/m2 (+/- 0,5g/m2) obszar nie krytyczny laminat 2 warstwowy o gramaturze 57,5g/m2 (+/- 0,5g/m2). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | szt | 150
7 | Sterylny zestaw do operacji biodra Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min.150 cm x 190 cm 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona laminatem 80 cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna min. 9cm x 50cm, 1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa min. 75cm x 90cm, 1 serweta operacyjna, 2-warstwowa (podkład pod biodro) 150cm x 180cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33cm x 110cm 2 paski samoprzylepne min.10cm x 50cm 1 serweta samoprzylepna 225cm x 280cm z wycięciem „U” 10cm x 100cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów 1 serweta anestezjologiczna (ekran anestezjologiczny) 225cm x 270 cm z wycięciem 45cm x 65cm z osłoną podpórek kończyn górnych.Obłożenie wykonane z laminatu 3-warstwowego w strefie krytycznej (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa ) o gramaturze 109g/m2 (+/- 0,5g/m2) obszar nie krytyczny laminat 2 warstwowy o gramaturze 57,5g/m2 (+/- 0,5g/m2). Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | szt | 400
8 | Sterylny zestaw do zabiegów na tarczycy, serwety z możliwością regulacji otworu Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cmx190cm, 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo min. 80 cmx min. 140cm 1 serweta 225cmx240cm (+/-5cm) z wycięciem „U” 20cmx20cm, 1 serweta 150cmx260cm (+/-5cm) z wycięciem „U” 20cmx60cm Obłożenie wykonane z laminatu 3-warstwowego w strefie krytycznej (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa ) o gramaturze 109g/m2 (+/- 0,5g/m2) obszar nie krytyczny laminat 2 warstwowy o gramaturze 57,5g/m2 (+/- 0,5g/m2). Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | szt | 30
9 | Sterylny zestaw do zabiegów neurochirurgicznych Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min.150 cm x 190 cm, 2 ręczniki 30 x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo min 80 cm x min.140 cm, 3 serwety samoprzylepne (folia PE) min. 50 cm x 50 cm, 1 serweta do kraniotomii 225cm x 280 cm, otwór 19cm x 25cm (+/-2cm) ze zintegrowaną folią operacyjną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny oraz obustronnymi kieszeniami zabezpieczającymi przed odejściem płynów, z uchwytami do mocowania przewodów i drenów.Obłożenie wykonane z laminatu 3-warstwowego w strefie krytycznej (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa ) o gramaturze 109g/m2 (+/- 0,5g/m2) obszar nie krytyczny laminat 2 warstwowy o gramaturze 57,5g/m2 (+/- 0,5g/m2). Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | szt | 400
10 | Zestaw do ginekologii z torbą/serwetą do zbiórki płynów Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cm x 190 cm, 2 ręczniki min. 30 x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo min. 80cmx min.140cm, 1 taśma samoprzylepna min. 9cm x 50cm, 1 serweta samoprzylepna (folia PE) min.50 cm x 50 cm, 1 serweta ginekologiczna 240cm/260cm x 230cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10cm x 15cm (+/-2cm) otoczonym dodatkową łatą chłonną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem. Obłożenie wykonane z laminatu 3-warstwowego w strefie krytycznej (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa ) o gramaturze 109g/m2 (+/- 0,5g/m2) obszar nie krytyczny laminat 2 warstwowy o gramaturze 57,5g/m2 (+/- 0,5g/m2). Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | szt | 700
RAZEM
| Zamawiający wymaga dostarczenia próbek wraz z ofertą dla poz. 1-10 po 1 szt. Wymagany raport walidacji procesu sterylizacji. |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2023 r.

## 11
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Pakiet nr 11 - Zestawy obłożeń II
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jenostkowa netto | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Zestaw sterylny do operacji przezcewkowych TUR Minimalny skład zestawu 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cmx 190cm 1 Uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5cmx25cm lub taśma 9cmx25cm 1 serweta do procedur TUR min. 175/260cmx210cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze o 5cm oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8cm otoczonym taśma lepną z bezlateksową osłoną na palec. Serweta ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny Obłożenie wykonane z laminatu 2 – warstwowego o gramaturze oraz folii PE. Materiał obłożenia musi spełniać wymagania normy EN 13795. Minimum dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. | szt | 2200
2 | Sterylny jednorazowy fartuch urologiczny przeznaczony do procedur generujących dużą ilość płynów. Górna część fartucha i rękawy są wykonane z włókniny typu spunlace 68g/m2 zapewniającej komfort termiczny, dolna część fartucha jest wykonana z folii PE o grubości 50µm. Rozmiar 150 cm. Specjalna konstrukcja dolnej części fartucha w postaci kontrafałdy zabezpiecza kończyny dolne użytkownika szczególnie w pozycji siedzącej. Rękawy są wykonane z włókniny typu spunlace z dodatkowym wzmocnieniem (PP/PE) od wewnątrz (długość min. 53cm) z dodatkową taśmą poliestrową zabezpieczającą łączenie materiału wzmocnienia. Mankiety rękawów min. 9cm. Miejsce łączenia górnej części (spunlace) z dolną częścią (folia PE) zabezpieczone od wewnątrz dodatkową taśmą 6x50cm. Fartuch w tylnej części posiada zapięcie typu rzep oraz foliowe troki do wiązania. Pakowany w opakowanie folia/papier razem z ręcznikiem do wycierania rąk - 1 szt. Dodatkowo owinięty w papier krepowy. Opakowanie zewnętrzne powinno posiadać min. dwie samoprzylepne naklejki służące do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające następujące informacje: numer ref., numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. | szt | 2500
3 | Zestaw sterylny do operacji przezcewkowych TUR z fartuchami Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150 cm x 190 cm 2 ręczniki min. 20 cm x 30 cm 1 fartuch urologiczny przeznaczony do procedur generujących dużą ilość płynów. Górna część fartucha i rękawy są wykonane z włókniny typu spunlace 68g/m2 zapewniającej komfort termiczny, dolna część fartucha jest wykonana z folii PE o grubości 50µm. Rozmiar 150 cm. 1 fartuch SMMS 130 cm 1 uchwyt do mocowania przewodów typu rzep 1 serweta do procedur TUR 225/260x210 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otczonym taśmą lepną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny, bezlateksowa osłona na palec Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/0,5g/m2). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | szt. | 500
RAZEM
| Zamawiający wymaga dostarczenia próbek wraz z ofertą dla poz. 1-3 po 1 szt. wymagany raport walidacji procesu sterylizacji. |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2023 r.

## 12
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Pakiet nr 12 - Zestawy zabiegowe I
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jenostkowa netto | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Zestaw do operacji okulistycznych. Minimalny skład zestawu 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 120cmx140cm 1 fartuch z włókniny SMMS długość 130cm 1 fartuch z włókniny SMMS długość 150cm 5 kompresów włókninowych min.30 g, 4 warstwy 7,5cmx7,5cm 5 patyków do oczu ( zakończone w kształcie strzałki) 1 opatrunek oczny z zamkniętymi brzegami min. 6cmx7cm 1 serweta 2- warstwowa min. 75cmx90cm 1 serweta 2- warstwowa samoprzylepna 75cmx90cm 2 strzykawki 3- częściowe Luer Lock 3 ml 1 strzykawka 3- częściowa Luer Lock 10 ml 2 pokrowce na podłokietniki 35cmx73 - 75cm 1 strzykawka insulinówka 1 para rękawic chirurgicznych w rozmiarze 8 1 para rękawic chirurgicznych w rozmiarze 6,5 1 serweta oczna 150cmx150cm (+/-10cm) z otworem centralnym 7cmx10cm lub 8cm x 10 cm z folią operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny wykonana z miękkiej hydrofobowej włókniny bawełnopodobnej materiał Spunlace lub trójwarstwowej włókniny PP/PE/PP gramatura min. 60g/m2. Materiał opatrunkowy oraz strzykawki zapakowane w dodatkową torebkę papierową. | szt | 2500
2 | Zestaw do artroskopii kolana Minimalny skład zestawu 1 serweta na stolik instrumentariuszki min.150cmx190cm 2 ręczniki celulozowe lub włókninowe lub celulozowo-poliestrowe w rozmiarze min.30 cm x min. 40 cm 1 fartuch chirurgiczny z włókniny SMMS min. 35 g/ m2 długość 150cm 1 obłożenie na stolik Mayo min 80 x min. 140 cm 1 fartuch chirurgiczny w włókniny SMMS min. 35g/m2 posiadający wzmocnienia z laminatu polipropylen/polietylen na przodzie i na rękawach w strefie krytycznej, długość 150 cm 10 kompresów gazowych 17 nitek 16 warstw rozmiar 7,5 x 7,5 cm 1dren do ssaka z końcówkami średnica 7- 8 mm długość 300 cm 1 bezpieczny skalpel z wysuwanym ostrzem 11 1 igła iniekcyjna 1,20 x 40 mm 1 dren Redona Ch 12 dł. 50 cm 1 butelka Redona 200 ml 2 osłona na kamerę złożona teleskopowo 13 x 250 cm lub 14 x 250 cm 1 serweta 2 – warstwowa ( podkład pod kończynę) 90- 100 x 150 cm 2 taśmy samoprzylepne foliowe min. 9-10 x 50 cm 1 osłona na kończynę 33 x 55 cm 1 serweta na kończynę rozmiar min. 225 x 320 cm z samouszczelniającym otworem 6-7 cm. Serweta wykonana z laminatu 2–warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 (+/- 0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109 g/m2 (+/- 0,5g/m2). Skalpel, igła, dren Redona i materiał opatrunkowy zapakowane w dodatkową torebkę papierową. | szt | 600
3 | Zestaw do zabiegów na kończynie dłoń/stopa Minimalny skład zestawu 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cmx190cm 2 ręczniki celulozowe lub włókninowe lub celulozowo-poliestrowe w rozmiarze min.30cm x min. 40 cm 3 fartuchy chirurgiczne w włókniny SMMS min. 35g/m2 długość 150cm 1 obłożenie na stolik Mayo min.80cmx min.140cm 20 kompresów gazowych 17 nitek 16 warstw rozmiar 7,5cmx7,5cm 1 strzykawka Luer 20 ml 1 serweta 2 – warstwowa ( podkład pod kończynę) 100 x 150 cm 1 serweta na kończynę 225cmx300cm z samouszczelniającym otworem 3cm. Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 (+/- 0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny olipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109 g/m2 (+/-0,5g/m2). Sprzęt jednorazowy oraz materiał opatrunkowy zapakowany w wewnętrzne pudełko z pokrywą lub w dodatkową torbę papierową lub w miskę bez pokrywki w zestawie. | szt | 1500
4 | Zestaw do żylaków kończyn dolnych Minimalny skład zestawu 1 serweta na stolik instrumentariuszki min.150cmx190cm 2 ręczniki celulozowe lub włókninowe lub celulozowo-poliestrowe w rozmiarze min.30 cm x min. 40 cm 3 fartuchy chirurgiczne w włókniny SMMS min. 35g/m2 długość 150cm 1 obłożenie na stolik Mayo min. 80cmx min. 140cm 40 kompresów gazowych 17 nitek 16 warstw rozmiar 7,5cmx7,5cm (przewiązane po 10 sztuk) 8 serwet wykonanych z gazy 20 nitkowej lub 17 nitkowej, 4 lub 6 warstwy, z nitką rtg, lub chip rtg i tasiemką, rozmiar po praniu wstępnym 40x40cm(+/-5 cm). 5 tupferów do preparowania tkanek wykonanych z gazy 24 nitkowej, z nitką rtg o wykroju gazy 8cmx8cm lub 9,5 cmx 9,5 cm(+/-1cm) 1 skalpel nr 10 1 skalpel nr 11 3 opaski elastyczne 15cmx5m z zapinkami 2 taśmy samoprzylepne min. 9cmx50cm 1 osłona na stopę z zintegrowanymi taśmami samoprzylepnymi wykonana z laminatu 2-warstwowego 1 serweta samoprzylepna min. 150cm x 240cm wykonana z laminatu 2 – warstwowego o gramaturze 57,5g/m2 (+/- 0,5g/m2) (ekran anestezjologiczny) 1 serweta samoprzylepna 225cm x 260cm z wycięciem U 10x100cm. Serweta wykonana z laminatu 2 – warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 (+/- 0,5g/m2) Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109g/m2 (+/-0,5g/m2). Sprzęt jednorazowy oraz materiał opatrunkowy zapakowany w wewnętrzne pudełko z pokrywką lub w dodatkową torbę papierową lub w miskę bez pokrywki w zestawie. | szt | 250
5 | Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych Minimalny skład zestawu - 1 serweta na stolik instrumentariuszki min.150cmx190cm - 2 ręczniki celulozowe lub włókninowe lub celulozowo-poliestrowe w rozmiarze min.30cm x min. 40 cm - 2 fartuchy chirurgiczne w włókniny SMMS o gram. min. 35g/m2 długość min.150cm - 1 obłożenie na stolik Mayo min 80cm x min. 140cm - 40 kompresów gazowych 17 nitek 16 warstw rozmiar 7,5cmx7,5cm - 4 serwet wykonanych z gazy 20 nitkowej, 4 warstwy, z nitką rtg lub chip rtg i tasiemką rozmiar po praniu wstępnym min. 40 cm x 40cm. - 2 strzykawki Luer 20 ml 1 dren do ssaka min. 300cm - 2 taśmy samoprzylepne min. 9cmx50cm - 3 serwety samoprzylepne min. 50cmx50cm wykonane z folii PE - 1 serweta do kraniotomii 225cmx280cm (+/-10cm) z otworem 19cm x25cm lub 20 cm x 25 cm wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowaną torbą na płyny, ze sztywnikiem, z sitem i zaworem oraz 2 zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Serweta wykonana z laminatu 2–warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 (+/- 0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109 g/m2 (+/- 0,5g/m2) | szt | 410
6 | Zestaw do zabiegów chirurgii biodra w ułożeniu bocznym Minimalny skład zestawu 1 serweta na stolik instrumentariuszki min.150cmx190cm 4 ręczniki celulozowe lub celulozowo-poliestrowe w rozmiarze min.30cm x min. 40 cm 1 fartuch chirurgiczny w włókniny SMMS o gram. min. 35g/m2 długość 150cm 2 fartuchy chirurgiczne w włókniny SMMS min. 35g/m2posiadające wzmocnienia z laminatu polipropylen/polietylen na przodzie i na rękawach w strefie krytycznej, długość 150 cm 1 obłożenie na stolik Mayo min. 80cmx min140cm wzmocnienie wykonane z laminatu, gramatura min 124g/m2 40 kompresów gazowych 17 nitek 16 warstw rozmiar 7,5cmx7,5cm, przewiązywane po 10szt. 2 serwety wykonane z gazy 20 nitkowej, 4 warstwy, z nitką rtg lub chip rtg i tasiemką rozmiar po praniu wstępnym min. 40cmx40cm. 1 dren do ssaka min.300cm średnica 8mm 1 folia operacyjna min 35x40cm 1 serweta pod kończynę 150x180cm z laminatu 2-warstwowego 1 osłona na kończynę min, 33x110cm z 2 taśmami 10x50cm wykonanymi z folii lub włókniny 1 serweta do obłożenia do zabiegów na biodrze o wym. 285/400x400 cm z otworem samouszczelniającym elastometrycznym o wymiarze/średnicy 15-18x15-22 organizatorem przewodów oraz dwoma zintegrowanymi kieszeniami do dyslokacji umieszczonymi symetrycznie po bokach. Nad otworem elastometrycznym po stronie wewnętrznej – część przylepna umożliwiająca zamocowanie obłożenia na biodrze pacjenta, obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym. Serweta wykonana z laminatu 2–warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 (+/- 0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109 g/m2 (+/- 0,5g/m2), dolne krawędzie serwety wykonane z foli. | szt | 550
7 | Zestaw do ginekologii z torbą/serwetą do zbiórki płynów Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cm x 190 cm, min. 2 ręczniki 30 x 40 cm 1 fartuch chirurgiczny w włókniny SMMS o gram. min. 35g/m2 posiadający wzmocnienia z laminatu polipropylen/polietylen na przodzie i na rękawach w strefie krytycznejdługość 130cm 2 fartuchy chirurgiczne w włókniny SMMS min. 35g/m2 posiadające wzmocnienia z laminatu polipropylen/polietylen na przodzie i na rękawach w strefie krytycznej, długość 150 cm 1 kieszeń na narzędzia 38x40 cm dwukomorowa 1 organizator przewodów typu rzep 30 kompresów gazowych z nitką RTG 16- warstwowych 7,5x7,5 cm 1 osłona na uchwyt lampy operacyjnej Sprzęt jednorazowy oraz materiał opatrunkowy zapakowany w wewnętrzne pudełko 1 serweta ginekologiczna 240cm /260cm x230cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10cm x 15cm otoczonym dodatkową łatą chłonną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem. Obłożenie wykonane z laminatu 3-warstwowego w strefie krytycznej (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa ) o gramaturze 109g/m2 (+/- 0,5g/m2) obszar nie krytyczny laminat 2 warstwowy o gramaturze 57,5g/m2 (+/- 0,5g/m2). Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. | szt | 500
8 | Zestaw do laparotomii Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min.150cmx190cm 4 ręczniki celulozowe lub celulozowo-poliestrowe w rozmiarze min. 30cm x min. 40 cm, 4 fartuchy chirurgiczne w włókniny SMMS min. 35g/m2 posiadające wzmocnienia z laminatu polipropylen/polietylen na przodzie i na rękawach w strefie krytycznej, długość 150cm 1 obłożenie na stolik Mayo min. 80cm x min. 140cm, 40 kompresów gazowych z nitką RTG 17 nitek 16 warstw rozmiar 7,5cmx7,5cm (przewiązane po 10 sztuk) 4 serwety wykonane z gazy 20 nitkowej, 4 lub 6 warstw, ze znacznikiem kontrastującym w promieniach rtg i tasiemką, rozmiar po praniu wstępnym 40x40cm 5 tupferów wykonanych z gazy 20 nitkowej z nitką rtg o wykroju gazy 14cmx15cm (+/-1cm) 1 dren do ssaka z końcówką Yankauer Ch 18 (6mm) długość 300cm 1 ostrze do skalpela nr 11 1 ostrze do skalpela nr 20 1 kieszeń na narzędzia jednokomorowa min. 38x min.40cm 2 samoprzylepne uchwyty na przewody i dreny z 2 trokami z włókniny o długości min. 25 cm umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie przymocowanymi do taśmy lepnej o wymiarach min. 9 x 11 cm 1 taśma samoprzylepna min. 9cmx50cm 2 serweta samoprzylepna 75x90cm z laminatu 2-warstwowego 2 serweta samoprzylepna 75x90cm Serweta wykonana z laminatu 2 – warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 (+/- 0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109 g/m2 (+/- 0,5g/m2) 1 serweta samoprzylepna 150cmx250cm (ekran anestezjologiczny) Serweta wykonana z laminatu 2 – warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 (+/- 0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109 g/m2 (+/- 0,5g/m2) 1 serweta samoprzylepna 175cmx180cm. Serweta wykonana z laminatu 2 – warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 (+/- 0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109 g/m2 (+/- 0,5g/m2). Sprzęt jednorazowy oraz materiał opatrunkowy zapakowany w wewnętrzne pudełko z pokrywką lub w dodatkową torbę papierową lub w miskę bez pokrywki w zestawie. | szt | 350
RAZEM:
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek wraz z ofertą dla poz. 1-8 po 1 szt. Wymagany raport walidacji procesu sterylizacji.
| Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2023 r. |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 13
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Pakiet nr 13 - Zestawy zabiegowe II
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jenostkowa netto | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Zestaw uniwersalny – przepuklina Minimalny skład zestawu - 1 serweta na stół instrumentalny min. wymiar 150cmx190cm z warstwą chłonną o szerokości min. 65cm - 1 serweta na stolik Mayo min wymiar 140 x min80cm - 1 serweta z przylepcem min. 240 x 150 cm - 1 serweta z przylepcem min. 170 x 180 cm - 2 serwety z przylepcem min.75cmx90cm - 3 fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gram. min. 35g/m2 o dł. 140 cm - 5 tupferów do preparowania tkanek wykonanych z gazy 17n l, z nitką RTG, o wykroju gazy min. 15 x min.15 cm - 20 kompresów gazowych 17n, 16w , rozmiar 7,5cmx7,5cm możliwość przewiązania po 2 x 10 szt. - 1 skalpel nr 10 - 1 taśma medyczna min. 9 x min.50 cm - 2 serwetki do rąk o min. wymiarze 30cmxmin.20cm Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze min. 56 g/m2 (+/- 10), odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O, zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu, I klasa palności wg 16CFR 1610 . Opakowanie torebka papierowo-foliowa , etykieta w języku polskim z dwoma lub czterema naklejkami typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. | szt. | 800
2 | Zestaw do małych zabiegów. Minimalny skład zestawu - 1 serweta na stół instrumentalny min. 150cmx 90cm z warstwą chłonną o gr.43g/m2 ( owinięcie zestawu) - 2 serweta z przylepcem min.180cmx150cm - 2 serwety z przylepcem min.75cmx90cm - 3 fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gram. min. 35g/m2 o rozmiarze 140cm - 5 tupferów min. 9x min.9 cm (w kształcie fasolki) do preparowania tkanek wykonanych z gazy 17n , z nitką RTG - 20 kompresów gazowych 17n, 16w, rozmiar 7,5cmx7,5cm, możliwość przewiązania 2 x 10 szt. - strzykawka Luer 20 ml - 1 igła 0,8x 40 - 50 mm - 1 igła 0,5 x 25mm lub 0,6 x 25 mm - 1 taśma medyczna min. 9cm x min.50 cm - 2 serwetki do rąk wykonane z włókniny kompresowej lub poliestrowo-celilozowej min. 40 g/m2 o min. wymiarze 30cmx min. 20 cm Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze min. 43 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 182 cm H2O, zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu, zgodne z normą PN EN 13795 dla powierzchni krytycznych wymagania standardowe. I klasa palności wg 16CFR 1610. Opakowanie torebka papierowo-foliowa , etykieta w języku polskim z dwoma lub czterema naklejkami typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. | szt | 400
3 | Zestaw do laryngologii Minimalny skład zestawu -1 serweta z przylepcem 240x180 cm z otworem przylepnym o śr 10 cm umiejscowionym docentralnie w górnej części serwety (1/3 długości ) -1 dren do ssaka fi 6mm /300 cm lub fi 6mm /350 cm -1 miska plastikowa min 120 ml z podziałką -1 strzykawka 10ml - 1 igła 0,8x40 - 20 kompresów gazowych 17n16w 7,5x7,5 cm - 1 fartuch chirurgiczny XL wykonany z włókniny typu SMS o gram min. 35g/ m2 o rozmiarze 140 cm (+/-5 cm ) - 1 fartuch chirurgiczny M wykonany z włókniny typu SMS o gram min. 35g/ m2 o rozmiarze 125 cm (+/-5 cm ) - 1 serweta na stolik instrumentariuszki min 150x90cm ( owinięcie zestawu) Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina polipropylenowa/ folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze min. 56g/m2 odporność na przenikanie cieczy min. 250cm H2O, zgodne z normą PN-EN 13795+A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu,I klasa palności. Opakowanie torebka papierowo-foliowa , etykieta w języku polskim z dwoma naklejkami lub czterema typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. | szt. | 700
4 | Zestaw do laparoskopii Minimalny skład zestawu - 1 serweta na stół instrumentalny min. 150cmx190cm z warstwą chłonną o szerokości min. 66cm - 1 serweta na stolik Mayo min. 145cmx80cm - 1 serweta min.300x180cm z otworem w kształcie trapezu 28cmx20cmx19cm i przylepcem wokół otworu - 2 osłony na przewody min.15cmx250cm - 3 fartuchy chirurgiczne XL wykonane z włókniny typu SMS o gram. min. 35g/m2 o rozmiarze 140cm (+/- 5cm) - 20 kompresów gazowych 17n, 16w, rozmiar 7,5cmx7,5cm, ( przewiązane po 10 sztuk) - 1 dren do ssaka 7mm/300cm - 1 dren Redona 14 Ch silikonowy , 70cm - 1 butla Redona 200ml - 2 rzepy mocujące 25x2 cm - 2 serwetki do rąk min. 40cmx20cm - 1 kieszeń na płyny jednokomorowa , z kształtką i przylepcem 40x30 cm - 1 bezpieczny skalpel na trzonku, ostrze 11 cm Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze min. 56 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O, zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu,I klasa palnosci Opakowanie torebka papierowo-foliowa , etykieta w języku polskim z dwoma naklejkami lub czterema typu TAG,zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. | szt. | 900
5 | Sterylny zestaw uniwersalny. Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cmx190cm, 2 ręczniki min. 20cmx40cm, 1 serweta na stolik Mayo min. 80cmx min.145cm, 1 taśma samoprzylepna min. 9 cm x 50 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne min. 75cmx90cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna min. 170cmx175cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna min. 150cmx240cm. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze min. 56 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O, zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu,I klasa palnosci Opakowanie torebka papierowo-foliowa , etykieta w języku polskim z dwoma naklejkami lub czterema typu TAG,zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. | szt | 600
6 | Sterylny zestaw do operacji kończyny. Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 190 cm x 150 cm 2 ręczniki min. 30 cm x min.20 cm 1 serweta na stolik Mayo min. 80cmx min.140cm, 1 osłona ortopedyczna na kończynę min. 75 cm x min.35 cm 1 taśma samoprzylepna min. 50 x 9 cm 1 serweta w kształcie litery T 260cm x 240 cm z elastycznym otworem o średnicy 5 cm . Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze min. 56 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O, zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu,I klasa palnosci Opakowanie torebka papierowo-foliowa , etykieta w języku polskim z dwoma naklejkami lub czterema typu TAG,zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. | szt. | 700
7 | Zestaw do stulejki o składzie: - serweta 260 x 240 cm w kształcie litery T z otworem i elementem elastycznym 4 cm - 1 szt. - serweta na stół instrumentarialny wykonany z laminatu o gram min. 43 g/m2, rozmiar 90 cm x 150 cm 1 szt. - fartuch chirurgiczny standard rozmiar M - 125 cm, L- 125 cm lub L-130 cm z włókniny typu SMS min 35 g/m2, rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min 8 cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradzwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2 cm, dł. 13 i 5 cm lub dł. 10 i min. 5 cm; troki mocowane ultradzwiękowo - 2 szt - kompresy gazowe 17 n 8w 7,5 x 7,5 -20 szt - strzykawka 20 ml - 1 szt, - igła 1,2 mm - 1 szt - igła 0,8 mm - 1 szt, - pojemnik plastikowy 60 ml - 1 szt. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polipropylenowo - polietylenowa) o gramaturze min. 56 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O, zgodnie z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mnie krytycznych. Laminat wolny od lateksu, I klasa palności. Opakowanie torebka papierowo - foliowa, etykieta w języku polskim z min dwoma naklejkami typu TAG, zawierajacymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. | szt | 300
8 | Sterylny zestaw uniwersalny wzmocniony Minimalny skład zestawu: Sterylny zestaw uniwersalny wzmocniony Minimalny skład zestawu: - 1 taśma medyczna samoprzylepna min. 9 cm x 50 cm , wykonana z włókniny spunlace z warstwą lepną w postaci kleju hotmelt - 2 samoprzylepne serwety operacyjne min.75cmx90cm (37,5x70 dodatkowa łata chłonna), - 1 samoprzylepna serweta operacyjna min. 170cmx 200cm, (37,5x70 dodatkowa łata chłonna) - 1 samoprzylepna serweta operacyjna min. 150cmx240cm. (37,5x70 dodatkowa łata chłonna) - 1 serweta na stolik Mayo o rozmiarze 145x80 cm ze wzmocnieniem o rozmiarze 85x76 cm . Masa powierzchniowa poszczególnych warstw serwety :włóknina 30 g/m2, folia 50 um, klej 2 g/m2. Chłonność warstwy włókninowej wynosi 500 %, barierowość dla wody min 300 cm H2O - 1 serweta na stół do instrumentarium o rozmiarze 150x190cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości 66cm na całej długości serwety. Masy powierzchniowe poszczególnych warstw serwety na stół do instrumentarium: włóknina 35 g/m2, folia 47 g/m2, klej 2 g/m2. Chłonność warstwy chłonnej serwety na stół do instrumentarium wynosi 400%, barierowość dla wody powyżej 100 cmH2O. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polietylenowa) o gramaturze 60 g/m2 plus dodatkowe wzmocnienie o gram 62 g/m2 wykonane z włókniny polipropylenowej o chłonności 549%. Odporność na przenikanie cieczy min 152 cm H2O. Wytrzymałość na rozciąganie dla powierzchni krytycznej na sucho MD 90,5 N, CD 73 N i na mokro MD 88 N, CD 65 N, Wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na sucho 138 kPa, na mokro 120 kPa. Obłożenie zgodne z normą PN-EN 13795 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu ,I klasa palności . | szt. | 400
9 | Zestaw do laparoskopii z trokarami o składzie : Serweta na stół narzędziowy (stanowiąca zarazem owinięcie całego zestawu) chłonna na całej powierzchni; wykonana z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min. 56g/m2; odporność na przenikanie cieczy min.250 cmH20; rozmiar 150x200cm - 1 szt, Osłona na stolik Mayo80x145cm o grubości folii min. 50g/m2, obszar chłonny min. 76x85cm o grubości włókniny min. 30g/m2- 1 szt, Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, antystatyczny. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 7,5 cm, w części szyjnej zapięcie na rzep, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm- 1 szt, Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem w części przedniej i przedramionach o gramaturze 40g/m2. Antystatyczny, w części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 7,5 cm, w części szyjnej zapięcie na rzep, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL min. 140 cm- 3 szt, Serweta operacyjna dwuwarstwowa 170x180cm z taśmą samoprzylepną, chłonna na całej powierzchni; wykonana z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min. 56 g/m2. Odporność na przenikanie płynów min. 250 cm H2O. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 75N i na mokro min. 80 N; chłonność min.570%- 1 szt, Serweta operacyjna dwuwarstwowa 75x90cm z taśmą samoprzylepną, chłonna na całej powierzchni; wykonana z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min. 56 g/m2. Odporność na przenikanie płynów min. 250 cm H2O. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 75N i na mokro min. 80 N; chłonność min.570%, wzmocniona padem chłonnym 75x50cm, wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 60 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 100 cm H2O; chłonność min. 590%- 2 szt, Serweta operacyjna dwuwarstwowa 170x180cm z taśmą samoprzylepną, chłonna na całej powierzchni; wykonana z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min. 56 g/m2. Odporność na przenikanie płynów min. 250 cm H2O. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 75N i na mokro min. 80 N; chłonność min.570%, wzmocniona padem chłonnym 75x50cm, wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 60 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 100 cm H2O; chłonność min. 590% - 1 szt, Serweta operacyjna dwuwarstwowa 150x240cm z taśmą samoprzylepną, chłonna na całej powierzchni; wykonana z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min. 56 g/m2. Odporność na przenikanie płynów min. 250 cm H2O. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 75N i na mokro min. 80 N; chłonność min.570%, wzmocniona padem chłonnym 75x50cm, wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 60 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 100 cm H2O; chłonność min. 590%- 1 szt, Kieszeń na narzędzia chirurgiczne 42x35cm, 2-komorowa, przyklejana- 1 szt, Osłona foliowa na kamerę rozm. 18x244cm, z otworem elastycznym i przylepcem- 1 szt, Ręczniki wykonane z chłonnej celulozy w rozmiarze 40x50cm- 3 szt, Organizator przewodów (rzep) 2-2,5x25cm, przyklejany- 2 szt, Taśma lepna 9x50cm - 2 szt, Opatrunek z wkładem chłonnym 8x10cm- 3 szt, Opatrunek z wkładem chłonnym 5x7,2cm- 2 szt, Strzykawka 10ml Luer- 1 szt, Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) przewiązane po 10 szt- 2x10 szt, Miska z polipropylenu niebieska, okrągła 500ml, z podziałką- 1 szt, Ostrze chirurgiczne nr 10- 1 szt, Ostrze chirurgiczne nr 11- 1 szt, Ostrze chirurgiczne nr 20- 1 szt, Dren do odsysania pola operacyjnego CH30 3,5m F/F- 1 szt, Kleszczyki blokowane plastikowe 19cm okienkowe niebieskie- 1 szt, Taca polipropylenowa 42x34x2,7cm - 1 szt, Laparoskopowy trokar optyczny z uchwytem. Jednorazowy trokar o średnicy 5 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą z zaworem do insuflacji / desuflacji. Kaniula i korpus trokarów wykonane z tworzywa o przejrzystości optycznej. Reduktor posiada stożkowy dostęp do wprowadzania instrumentów oraz oznaczenie średnicy. Trokar posiada zawór gazu uszczelniającego wykonanego z elastomeru klasy medycznej zapewniającego uszczelnienie odmy otrzewnowej. Obturator posiada oznaczenie średnicy oraz blokadę, która zapewnia połączenie kaniuli z obturatorem, zapobiega przemieszczaniu podczas wstawiania trokaru oraz w zablokowaniu i zwolnieniu-1 szt, Laparoskopowy trokar optyczny z uchwytem. Jednorazowy trokar o średnicy 12 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą z zaworem do insuflacji / desuflacji. Kaniula i korpus trokarów wykonane z tworzywa o przejrzystości optycznej. Reduktor posiada stożkowy dostęp do wprowadzania instrumentów oraz oznaczenie średnicy. Trokar posiada zawór gazu uszczelniającego wykonanego z elastomeru klasy medycznej zapewniającego uszczelnienie odmy otrzewnowej. Obturator posiada oznaczenie średnicy oraz blokadę, która zapewnia połączenie kaniuli z obturatorem, zapobiega przemieszczaniu podczas wstawiania trokaru oraz w zablokowaniu i zwolnieniu- 1 szt, Uniwersalna przezroczysta kaniula do trokara 5mm, 100mm- 1 szt, Uniwersalna przezroczysta kaniula do trokara 12mm, 100 mm- 1 szt, Igła typu Veressa 14G 120mm, skośne ostrze zabezpieczone owalnym automatycznie wsuwanym i wysuwanym tępym grotem, zaopatrzonym dystalnie w kanał insuflacyjny. Zawór typu „luer lock”- 1 szt Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw ma być wyposażony w cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, informacją o producencie, służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej powierdzenie spełniania wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną | szt. | 200
10 | Obłożenie do PCNL - serweta głowna 300x180 cm z otworem 22x15 cm z przylepcem i kieszenią na płyny z kształtką- 1 szt, serweta na stolik instrumentalny 150x190 cm - 1 szt Obłożenie wykonane z laminatu trójwarstwowego (wiskoza, polietylen, polipropylen) o gramaturze min. 73 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 191 cm H2O, zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu,I klasa palnosci Opakowanie torebka papierowo-foliowa , etykieta w języku polskim z dwoma naklejkami typu TAG,zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta | szt | 100
RAZEM
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2023 r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 14
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Pakiet nr 14 - Zestawy okulistyczne-oddział
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jenostkowa netto | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Zestaw jednorazowy sterylny doszklistkowy zawierający: -1x serweta na stolik 75 x 90 cm -1x miska plastikowa -1x kocher plastikowy o długości 13 lub 14 cm -1x rozwórka metalowa -1x miarka plastikowa 3,5mm/4,0mm -1x strzykawka INSUMED 29G ( opcjonalnie ) -2x patyczki z wacikiem o długości 15cm -7x kompres z włókniny min. 30g/m2, 4 warstwowej 7,5x7,5 cm -1x serweta operacyjna 130x90 cm lub 130 x 100cm dwuwarstwowa, wykonana z włókniny polipropylenowej i folii etylenowej o wymiarach o gramaturze nie niższej niż 56g/m2 z otworem 8x6 cm i ze zintegrowaną samoprzylepną z rozciętą folią chirurgiczną. Materiał na całej powierzchni musi spełniać wymogi normy EN 13795+A1:2019 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu, nie jest cytotoksyczny zgodnie z normą PN-EN ISO 10339-5, nie powoduje podrażnień , uczuleń zgodnie z normą PN-EN ISO 10339-10 , Parametry potwierdzone Kartą Danych Techniczych. Produkt musi posiadać informacje w postaci min. dwóch naklejek do umieszczania w dokumentacji pacjenta. Naklejki muszą zawierać: indeks wyrobu, numer LOT, datę ważności oraz identyfikację producenta. Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów-umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania antyseptycznego. | szt | 4000
| Zestaw do operacji powiek o składzie : - serweta dwuwarstwowa o gram 43 g/m2 50x60 cm z przylepcami na rogach, aby można było zawinąć turban- 1 szt - serweta dwuwarstwowa o gram 43 g/m2 45x45 cm z otworem 8 cm- 1 szt - bezpieczny skalpel 15 na trzonku - 1 szt - kompresy włókninowe 30g 7,5x7,5 cm- 30 szt - kocher plastikowy 13 cm - 1 szt - tupfer kula z gazy 17 n 20x20- 20 szt - pean metalowy j.uż max 14 cm - 1 szt - imadło Castroviejo metalowe j.uż 11-12 cm - 1 szt - nożyczki metalowe Barraquer j.uż 11-12 cm- 1 szt - penseta chirurgiczna Mc Cullaugh metalowa j.uż - 1 szt - penseta anatomiczna Wills Hospital metalowa j.uż - 1 szt Materiał obłożeniowy na całej powierzchni musi spełniać wymogi normy EN 13795+A1:2019 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu, nie jest cytotoksyczny zgodnie z normą PN-EN ISO 10339-5, nie powoduje podrażnień , uczuleń zgodnie z normą PN-EN ISO 10339-10 , Parametry potwierdzone Kartą Danych Techniczych. Produkt musi posiadać informacje w postaci min. dwóch naklejek do umieszczania w dokumentacji pacjenta. Naklejki muszą zawierać: indeks wyrobu, numer LOT, datę ważności oraz identyfikację producenta. Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów-umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania antyseptycznego. | szt | 600
RAZEM
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2023 r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 15
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Pakiet nr 15 - Zestawy ginekologiczne
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jenostkowa netto | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Zestaw do porodu i szycia poporodowego o składzie (minimalne wymiary): - serweta z włókniny trzywarstwowej lub czterowarstwowej o wymiarach 70cmx80cm -1 szt. -podkład chłonny typu Seni Soft w rozmiarze 90x60, trójwarstwowy : warstwa spodnia biała izolacyjna folia antypoślizgowa z nadrukiem. warstwa chłonna rozdrobniona celuloza, dodatkowo pokryta bibułą, warstwa wierzchnia -włóknina. Masa podkładu min. 95g, chłonność nie mniej niż 2000g wg ISO 11948-1 – 2 szt. - kompresy gazowe, 17-nitkowe, 16-warstwowe, 10cmx10 cm 15 szt. - wkładka ginekologiczna zbudowana z masy celulozowej bez zawartości superabsorbentu w części chłonnej, owinięta bibułką higieniczną oraz włókniną wierzchnią. Część izolacyjną stanowi arkusz folii umiejscowiony w dolnej części podkładu pomiędzy wkładem a bibułką, niejałowa o wymiarach minimalnych 33cmx8cm-1 szt. - serweta włókninowa o gram 40g/m2 min. 40cx20 cm – 2 szt -fartuch chirurgiczny standard L dł 125 cm z włókniny typu SMS 35g/m2, antystatyczny, Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. – 1 szt. Zestaw jałowy, opakowany w opakowanie torebka papierowo-foliowa . Etykieta centralna z minimum 2 etykietami typu TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej. | szt | 2000
2 | Zestaw do cesarskiego cięcia o składzie (minimalne wymiary): - serweta do cesarskiego cięcia o wymiarach 320 cm x 180 cm z otworem wypełnionym folią 35x32 cm , z torbą na płyny, z organizerem na przewody lub organizer na przewody pakowany oddzielnie- 1 szt - serweta na stolik instrumentariuszki 150cmx190cm -1 szt 22 - ręczniki z włókniny kompresowej lub celulozowo-poliestrowej min. 40 g/m2 min. 20cmx min.30cm -2 szt - serweta na stolik Mayo min. 80cmx min.140cm -1 szt - podkład chłonny wypełniony pulpą celulozową 90x60 cm -1 szt - serweta włókninowa o gram. min 40g/m2 min80x min60 cm – 1 szt - kompresy gazowe 17-nitkowe, 16-warstwowe, 10cmx10 cm, z nitką RTG- 30 szt - serweta gazowa 17-nitek, 6 warstw, 45x70 cm , nitka RTG, tasiemka – 2 szt - fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gram. 35gSzt./m2 , w części przedniej i przedramionach dodatkowe wzmocnienie o gram. 40g/m2 , mankiet dziany o długości 7 cm. , rozmiar XL- 1 szt fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gram. 35g/m2 , w części przedniej i przedramionach dodatkowe wzmocnienie o gram. 40g/m2 , mankiet dziany o długości 7 cm. , rozmiar L- 1 szt Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa/ folia polietylenowa o gramaturze min. 56g/m2. Odporność na przenikanie cieczy min.250cm H2O, Materiał na całej powierzchni musi spełniać wymogi normy EN 13795+A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu, nie jest cytotoksyczny zgodnie z normą PN-EN ISO 10339-5, nie powoduje podrażnień , uczuleń zgodnie z normą PN-EN ISO 10339-10 , Parametry potwierdzone Kartą Danych Techniczych. Produkt musi posiadać informacje w postaci min. dwóch naklejek do umieszczania w dokumentacji pacjenta. Naklejki muszą zawierać: indeks wyrobu, numer LOT, datę ważności oraz identyfikację producenta. Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów-umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania antyseptycznego. | szt | 1500
RAZEM
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2023 r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 16
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Pakiet nr 16 – Sterylne zestawy do angiografii i wszczepiania rozruszników
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | 1. Serweta angiograficzna o wymiarach 235 (+/-5) cm x 330 (+/-5) cm z 4 otworami (2 promieniowe/ 2 udowe) w rozmiarach 7x9 cm i 5x7 cm. Serweta wykonana z min. dwuwarstowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze nie mniej niż 80 g/m2 z obszarem wysokochłonnym o rozmiarze 75 cm x 240 (+/- 2) cm, serweta posiada foliową wstawkę po obu stronach obłozenia. Odporność na penetrację cieczy nie mniej niż 200 cm H2O, odporność na rozrywanie na sucho/mokro w strefie wzmocnionej nie mniej niż 120 kPa. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3 - 1szt. 2. Fartuch chirurgiczny, wzmocniony jałowy, wykonany z włókniny SMS, niepylącej, wysoko oddychającej, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie z przodu fartucha i w części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia, elastyczne pochłaniające pot wykonane w 100% z poliestru mankiety, zapinany przy szyi na rzep, troki zewnętrzne łączone kartonikiem, poły zachodzące na siebie zapewniające sterylne plecy. Fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (folie PE, włóknina poliestrowa) o gramaturze: przód fartycha 33 g/m2, rękawy 40g/m2 o odpornosci na przenikanie plynów w części wzmocnionej w wysokości przedniej min 190 cm H2O oraz odporności na rozrywanie sucho części przedniej niewzmocnionej min 56 kPa. Dla zapewnienia optymalnej ochrony szwy na rękawach od mankietu do wysokości łokcia wykonane są w technologii ultradźwiękowej. Fartuch spelnia wymagania normy EN 13795. Rozmiar L - 1 szt., XL - 1 szt. 3. Ręcznik do rąk min. 18x25 cm - 2 szt. 4. Podkład wysokochłonny 60x90 cm, jednostronnie laminowany - 2 szt. 5. Kompres wlókninowy, 4 warstwowy o wymiarach 7,5 x 7,5 cm - 20 szt. 6. Igła 1,2 x 40 mm różowa. 7. Igła 0,8 x 25 mm zielona. 8. Dren męsko-męski o dł. min 150 cm z zastawką zapobiegającą cofaniu się kontrastu - 1 szt. 9. Skalpel bezpieczny nr 11 - 1 szt. 10. Pean do mycia pola operacyjnego - 2 szt. 11. Miska plastikowa 250ml - 1 szt. 12. Przeźroczysta osłona typu "torba/czepek" o wymiarach 90 x 90 cm z elastyczną krawędzią - 1 szt. 13. Przeźroczysta osłona typu "tczepek" o wymiarach min. 120 cm z elastyczną krawędzią - 1 szt. 14. Strzykawaka trzyczęściowa Luer Lock 10 ml, czerwona wzmocniona - 1 szt. 15. Strzykawaka trzyczęściowa Luer Lock 10 ml - 1 szt. 16. Strzykawaka trzyczęściowa Luer Lock 10 ml z oznaczeniem kolorystycznym - 1 szt. 17. Strzykawaka trzyczęściowa Luer Lock 5 ml - 1 szt. 18. Serweta dwuwarstwowa 150 x 150 cm służąca jako owinięcie zestawu - 1 szt. Zestaw zaopatrzony w min. 3 przylepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT), numer katalogowy (REF), datę przydatności do użytku. Opakowanie zestawu wykonane z polietylenowej folii i papieru typu Tyvec lub równoważne. Opakowanie podwojne - zewnętrzne opakowanie transportowe typu karton, wewnętrzne folia (opakowanie czyste). Oznaczenie kolorystyczne dla zapewnienia lepszej gospodarki logistyczno-magazynowej - oznaczenie w minimum dwóch miejscach na opakowaniu jednostkowym - kolor czerwony/ różowy lub żółty oraz na kartonie zbiorczym lub 1. Serweta angiograficzna o wymiarach 240 (+/-5) cm x 370 (+/-5) cm z 4 otworami (2 promieniowe/ 2 udowe) w rozmiarach 7x10 cm i 5x7 cm. Serweta wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze nie mniej niż 80 g/m2 z obszarem wysokochłonnym o rozmiarze 75 cm x 240 (+/- 2) cm, serweta posiada foliową wstawkę po obu stronach obłożenia. Odporność na penetrację cieczy nie mniej niż 200 cm H2O, odporność na rozrywanie na sucho/mokro w strefie wzmocnionej nie mniej niż 120 kPa. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3 - 1szt. 2. Fartuch chirurgiczny, wzmocniony jałowy, wykonany z włókniny SMS, niepylącej, wysoko oddychającej, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie z przodu fartucha i w części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia, elastyczne pochłaniające pot wykonane w 100% z poliestru mankiety, zapinany przy szyi na rzep, troki zewnętrzne łączone kartonikiem, poły zachodzące na siebie zapewniające sterylne plecy. Fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (folie PE, włóknina poliestrowa) o gramaturze: przód fartucha 33 g/m2, rękawy 40g/m2 o odporności na przenikanie płynów w części wzmocnionej w wysokości przedniej min 190 cm H2O oraz odporności na rozrywanie sucho części przedniej niewzmocnionej min 56 kPa. Dla zapewnienia optymalnej ochrony szwy na rękawach od mankietu do wysokości łokcia wykonane są w technologii ultradźwiękowej. Fartuch spełnia wymagania normy EN 13795. Rozmiar L - 1 szt., XL - 1 szt. 3. Ręcznik do rąk min. 18x25 cm - 2 szt. 4. Podkład wysokochłonny 60x90 cm, jednostronnie laminowany - 2 szt. 5. Kompres gazowy, 17N 16W, o wymiarach 10 x 10 cm – 60 szt. 6. Igła 21G x 40 mm zielona – 1 szt. 7. Igła 18G x 40 mm różowa – 1 szt. 8. Dren męsko-męski o dł. min 140 cm z zastawką zapobiegającą cofaniu się kontrastu - 1 szt. 9. Dren przedłużający 200 cm MLL/FLL – 1 szt. 10. Skalpel bezpieczny nr 11P - 1 szt. 11. Aplikator gąbkowy do mycia pola operacyjnego - 3 szt. 12. Pean 14,5 cm kopolimerowy – 1 szt. 13. Miska plastikowa 250ml niebieska – 1 szt. 14. Miska plastikowa 500ml żółta – 1 szt. 15. Przeźroczysta osłona typu "torba/czepek" o wymiarach 90 x 90 cm z elastyczną krawędzią - 1 szt. 16. Przeźroczysta osłona typu "czepek" o wymiarach min. 120 cm z elastyczną krawędzią - 1 szt. 17. Strzykawka trzyczęściowa Luer 10 ml, czerwona wzmocniona - 1 szt. 18. Strzykawka trzyczęściowa Luer 20 ml - 2 szt. 19. Spike z odpowietrznikiem FLL - 1 szt. 20. Strzykawka trzyczęściowa Luer Lock 20 ml - 1 szt. 21. Serweta dwuwarstwowa 150 x 150 cm służąca jako owinięcie zestawu - 1 szt. Zestaw zaopatrzony w min. 3 przylepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT), numer katalogowy (REF), datę przydatności do użytku. Opakowanie zestawu wykonane z polietylenowej folii i papieru typu Tyvec lub równoważne. Opakowanie podwójne - zewnętrzne opakowanie transportowe typu karton, wewnętrzne folia (opakowanie czyste). Oznaczenie kolorystyczne dla zapewnienia lepszej gospodarki logistyczno-magazynowej - oznaczenie w minimum dwóch miejscach na opakowaniu jednostkowym - kolor czerwony oraz na kartonie zbiorczym. | szt. | 3500
2 | . Serweta do implantacji rozrusznika serca 240x335 cm, 2 otwory samoprzylepne 12x12 cm, panele boczne z folii PE min. 40 mikrogramów. Gramatura serwety w części wzmocnionej min. 130 g/m2, odporność na penetrację cieczy nie mniej niż 200 cm H2O, odporność na rozrywanie na sucho/mokro w części wzmocnionej min 120 kPa - 1 szt. 2. Folia operacyjna 15x25 cm - 1szt. 3. Opatrunek pooperacyjny, sterylny, elastyczny, wysoko chłonny 4 warstwowy z super absorbentem na rany pooperacyjne, wysięk i wilgoć z rany odprowadzane jednokierunkowo do warstwy chłonnej, bardzo wysokie zdolności absorpcyjne, nie pozwalające na ich wydostanie się na zewnątrz i cofanie do pozostałych warstw opatrunku. Zewnętrzny film odporny na przenikanie wirusów i bakterii, wodoodporny. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu, bez kleju na całej powierzchni, zapewnia atraumatyczną zmianę opatrunku; eliminuje uszkodzenia rany i skóry otaczające, produkowany w technologii, która umożliwia rozciąganie w obu kierunkach dzięki czemu zapewnia dużą elastyczność i bardzo dobre przyleganie opatrunku rozmiar 10x15 cm - 1 szt. 4. Kompres włókninowy 10x10 cm (6 warstwowy - biały ) - 40 szt. 5. Skalpel chirurgiczny z wysuwanym ostrzem nr 24 SS - 1 szt. 6. Aplikator gąbkowy do dezynfekcji pola operacyjnego 5x5 cm 20 cm - 3 szt. 7. Miska 250 ml z podziałką żółta lub niebieska - 1 szt. 8. Pojemnik na igły piankowo-magnetyczny na 20 szt. - 1 szt. 9. Miska 150 ml - 1 szt. 10. Igła 18 G 40 mm różowa - 1 szt. 11. Igła iniekcyjna 21G 40 mm różowa - 1 szt. 12. Strzykawka 20 ml, 2 częściowa - 2 szt. 13. Osłona na aparaturę foliowa 90-91 cm, prostokątna z gumką, przezroczysta - 1 szt. 14. Osłona na aparaturę foliowa okrągła 120x60 cm, przezroczysta z gumką - 1 szt. 15. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlaced o gram 68 g/m2 zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe repelentem dla alkoholi (min. 9 stopień). Wzmocnienie frontu wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu składającego się z folii polietylenowej o grubości min. 27 µm oraz nietkanej włókniny o gramaturze min 30/m2. Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 6 cm. Troki przyszyte do fartucha, złączone kartonikiem umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch o podwyższonej odporności na rozrywanie na sucho min. 15 kPa (w strefie krytycznej i mniej krytycznej); o podwyższonej odporności na rozrywanie - na mokro min. 150 cm H2O. Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie >50000 g/m2/24h. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha. Rozmiary XL - 1 szt., L- 1 szt. (min. długość 131cm). Zgodny z normą EN 13795. 16.Ręcznik chłonny 18x25 cm- 3 szt. 17. Osłona na stół narzędziowy 150x190 cm, wzmocniona - 1 szt., lub 1. Serweta do implantacji rozrusznika serca 240x335 cm, 2 otwory samoprzylepne 12x12 cm, panele boczne z folii PE min. 40 mikrogramów. Gramatura serwety w części wzmocnionej min. 130 g/m2, odporność na penetrację cieczy nie mniej niż 200 cm H2O, odporność na rozrywanie na sucho/mokro w części wzmocnionej min 120 kPa - 1 szt. 2. Folia operacyjna 15x26 cm - 1szt. 3. Opatrunek pooperacyjny, sterylny, elastyczny, wysokochłonny 4 warstwowy z superabsorbentem na rany pooperacyjne, wysięk i wilgoć z rany odprowadzane jednokierunkowo do warstwy chłonnej, bardzo wysokie zdolności absorpcyjne, nie pozwalające na ich wydostanie się na zewnątrz i cofanie do pozostałych warstw opatrunku. Zewnętrzny film odporny na przenikanie wirusów i bakterii, wodoodporny. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu, bez kleju na całej powierzchni, zapewnia atraumatyczną zmianę opatrunku; eliminuje uszkodzenia rany i skóry otaczające, produkowany 4. w technologii, która umożliwia rozciąganie w obu kierunkach dzięki czemu zapewnia dużą elastyczność i bardzo dobre przyleganie opatrunku rozmiar 10x15 cm - 1 szt. 5. Kompres gazowy 10x10 cm (17 nitkowy, 16 warstwowy - biały ) – 60 szt. 6. Skalpel chirurgiczny z wysuwanym ostrzem nr 24 SS - 1 szt. 7. Aplikator gąbkowy do dezynfekcji pola operacyjnego 5x5 cm 20 cm - 3 szt. 8. Miska 250 ml z podziałką niebieska - 1 szt. 9. Pojemnik na igły piankowo-magnetyczny na 20 szt. - 1 szt. 10. Miska 250 ml niebieska – 1 szt. 11. Miska 250 ml żółta – 1 szt. 12. Miska 150 ml transparentna – 1 szt. 13. Igła 18 G 40 mm różowa - 1 szt. 14. Igła iniekcyjna 21G 40 mm zielona - 1 szt. 15. Strzykawka 20 ml, 2 częściowa - 2 szt. 16. Osłona na aparaturę foliowa 90-91 cm, prostokątna z gumką, przezroczysta - 1 szt. 17. Osłona na aparaturę foliowa 127 cm, przezroczysta z gumką - 1 szt. 18. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlaced o gram 68 g/m2 zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe repelentne dla alkoholi (min. 9 stopień). Wzmocnienie frontu wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu składającego się z folii polietylenowej o grubości min. 27 µm oraz nietkanej włókniny o gramaturze min 30/m2. Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 6 cm. Troki przyszyte do fartucha, złączone kartonikiem umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch o podwyższonej odporności na rozrywanie na sucho min. 15 kPa (w strefie krytycznej i mniej krytycznej); o podwyższonej odporności na rozrywanie - na mokro min. 150 cm H2O. Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie >50000 g/m2/24h. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha. Rozmiary XL – 1 szt., L – 1 szt. (min. długość 131cm). Zgodny z normą EN 13795. 19. Ręcznik chłonny 18x25 cm- 3 szt. 20. Osłona na stół narzędziowy 150x190 cm, wzmocniona - 1 szt. | szt. | 800
3 | Zestaw do wprowadzania elektrod endokawitarnych z rozrywalną koszulką rozmiary 6; 7; 9; 10 Fr, długość 13 cm i 23 cm według potrzeb Zamawiającego | szt. | 600
RAZEM:
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2023 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 17
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Po zmianach z dnia 17.11.2023r.
Pakiet nr 17 – Jednorazowy komplet odzieży chirurgicznej
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jenostkowa netto | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Jednorazowy komplet chirurgiczny (bluza + spodnie) przeznaczony do użytku na bloku operacyjnym. Cały komplet wykonany z lekkiej, nieprześwitującej włókniny polipropylenowej SMMS lub SMS o gramaturze min 35 g/m2 o kolorze niebieskim lub zielonym. Bluza posiada krótki rękaw, wycięcie pod szyją wykończone lamówką, co najmniej dwie kieszenie (na dole bluzy). Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków lub taśmy, nogawki długie, dopuszczalna kieszeń z tyłu. Bluza i spodnie posiadaja wszywkę z rozmiarem. Rozmiary S-XXL lub XS-XXL. Każdy zestaw powinien być zapakowany w zgrzaną torebkę z foli PE. Zaoferowany produkt musi spełniać wymogi normy PN EN 13795 – wymagania użytkowe i właściwości dla odzieży dla bloków operacyjnych. Wymaga się dołączenia karty technicznej wyrobu dla potwierdzenia wymaganych parametrów. | szt. | 10000
2 | Niejałowa sukienka o długości całkowitej S-105 cm, M-110 cm, L-115 cm,XL-120 cm z miękkiej antystatycznej nieprześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m2. Sukienka z krótkim rękawem o długościach minimalnych rękawa S-29 cm, M-32 cm, L-34 cm,XL-37 cm, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką z identycznej włókniny jak cały wyrób w celu braku podrażnienia. Naszyte min 2 kieszenie w rozmiarze 17x19 cm. Wyposażona w troki do regulacji obwodu pasa umożliwiające dopasowanie do kobiecej sylwetki. Na dole sukienki zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym wyrób nie krępuje ruchów. Sukienka w rozmiarze S-XL z oznaczeniem rozmiaru na metce, lub na etykiecie opakowania, obwód klatki piersiowej minimum S-110 cm, M-114 cm, L-122 cm,XL-128 cm. Zgodna w pełnym zakresie z normą PN EN 13795. Wykonana z włókniny nie powodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10. Cechy potwierdzone kartą danych technicznych. Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Kolor niebieski/granatowy lub zielony, lub niejałowa sukienka z miękkiej antystatycznej i nie prześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45g/m2. Sukienka z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką z identycznej włókniny jak cały wyrób w celu braku podrażnienia. Naszyte 3 praktyczne kieszenie o wymiarze 17x19 ±1 cm. Wyposażona w troki do regulacji obwodu pasa umożliwiające dopasowanie do kobiecej sylwetki. Na dole sukienki zaokrąglone brzegi i rozcięcia min. 20 cm, dzięki którym wyrób nie krępuje ruchów. Sukienka w rozmiarze S-XL z oznaczeniem rozmiaru na metce. Wykonana z włókniny nie powodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10. Uwalnianie cząstek stałych max 2,6 log10, odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho 25 CFU - cechy potwierdzone kartą danych technicznych. Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Kolor niebieski i fioletowy. Termin ważności 5 lat. | szt. | 2200
RAZEM
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2023 r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 18
| Formularz asortymentowo - cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Po zmianach z dnia 17.11.2023r.
Pakiet nr 18– Zestawy do cewnikowania
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jenostkowa netto | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z jednym wgłębieniem , jako nerka lub opakowanie typu folia papier oraz dodatkowo dołączona papierowa nerka w ramach tacki - Serweta z laminatu o gramaturze min 40 g/m2; otwór o Ø = 5cm -7cm z rozcięciem lub bez rozcięcia, rozmiar: 50x60cm – 1szt - Rękawice lateksowe, rozmiar: M – 2szt - Serweta z laminatu o gramaturze min 40 g/m2 Otwór 5cm I rozcięciem lub otwór o średnicy 6 cm bez rozcięcia, rozmiar: 50x60cm;Ø5cm – 1szt - Tupfer kula 17N, rozmiar: 20x20cm – 6 szt - Pojemnik okrągły mały, rozmiar: 120 ml- 125 ml – 1szt - Pęseta plastikowa, – 1szt - Cewnik FOLEY, rozmiar: Nr 16– 1szt - Worek na moczy, typ z zaworem, rozmiar: 2L – 1szt - Strzykawka 10ML, rozmiar: 10ml– 1szt - Igła, rozmiar: 12mm– 1szt lub 1 x Miska nerkowata PVC, rozmiar 12cm x 18cm 1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową 2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe, rozm. M 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm 6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm 1 x Pojemnik okrągły poj. 120ml, przezroczysty, z podziałką 1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm 1 x Cewnik Foley dwudrożny CH16, bal.5-10ml z plastikową zastawką 1 x Worek do zbiórki moczu 2l z odpływem typu T dł. 150cm 1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer 1 x Igła iniekcyjna (0,45 x 12) | szt | 3000
2 | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z jednym wgłębieniem , jako nerka lub opakowanie typy folia-papier oraz dodatkowo dołączona papierowa nerka w ramach tacki . -Serweta z laminatu laminatu o gramaturze min. 40 g/m2, rozmiar: min 45x min. 60cm - 1szt - Rękawice lateksowe, rozmiar: M -2szt - - Serweta z laminatu o gramaturze min 40 g/m2; otwór o Ø = 5cm -7cm z rozcięciem lub bez rozcięcia, rozmiar: min. 45x min. 60cm - 1szt - Tupfer kula 17N, rozmiar: 20x20cm- 6szt - Pojemnik okrągły mały, rozmiar: 120 ml-125 ml- 1szt - Pęseta plastikowa, - 1szt - Cewnik FOLEY, rozmiar: Nr 18- 1szt - Worek na moczy, typ z zaworem, rozmiar: 2L- 1szt - Strzykawka 10ML, rozmiar: 10ml- 1szt - Igła, rozmiar: 12mm- 1szt lub Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego Zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy, w zestawie znajduje się miska nerkowata PVC (w ramach blistra) o składzie : 1 x Miska nerkowata PVC, rozmiar 12cm x 18cm 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową 2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe, rozm. M 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm 6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm 1 x Pojemnik okrągły poj. 120ml, przezroczysty, z podziałką 1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm 1 x Cewnik Foley dwudrożny CH 18 bal.5-10ml z plastikową zastawką 1 x Worek do zbiórki moczu 2l z odpływem typu T dł. 150cm 1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer 1 x Igła iniekcyjna (0,45 x 12) | szt | 3000
3 | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z jednym wgłębieniem , jako nerka lub opakowanie typu folia – papier oraz dodatkowo dołączona papierowa nerka w ramach tacki . -Serweta z laminatu laminatu o gramaturze min. 40 g/m2, rozmiar: min. 45x min.60cm - 1szt - Rękawice nitrylowe , rozmiar: M -2szt- Serweta z laminatu laminatu o gramaturze min. 42 g/m2 Otworze 5 I rozcięciem, rozmiar: 50x60cm;Ø5cm - 1szt - Tupfer kula 17N, rozmiar: 20 x 20cm min. 5szt - Pojemnik okrągły mały, rozmiar: 120ml-125 ml- 1szt. - Pęseta plastikowa, - 1szt - Strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą 6 ml - 1 szt (w zestawie lub poza zestawem) - Strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną 10 ml - 1 szt (w zestawie lub poza zestawem) - kompres gazowy 7,5x7,5 cm 17n 8 w -8 szt - pean plastikowy 13,9 cm lub 14 cm - 1szt lub Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego z dołączonym dodatkowo pojemnikiem okrągłym poj. 120 ml o składzie : 5 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm 8 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm 2 x Rękawice diagn. nitrylowe bezpudrowe, rozm. M 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm i rozcięciem 1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm 1 x Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean) 2 x Pojemnik okrągły poj. 120ml Osobno pakowane: 1 x Żel do znieczulenia błon śluzowych (lubrykant oraz lidokaina) 6 ml 1 x Strzykawka z wodą jałową i gliceryną 10 ml | szt | 250
RAZEM
** Opis – wymagana samoprzylepną etykietę, zbudowaną z części nieusuwalnej oraz z dwóch elementów (indeks wyrobu, numer lot, data ważności oraz identyfikacja producenta), które można odkleić celem dołączenia do dokumentacji Zamawiającego.
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2023 r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 19
| Formularz asortymentowo - cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Pakiet nr 19 – Zestaw do hemodializy
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jenostkowa netto | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Podłączenie Rozmiar S 1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar S 1 x serweta dwuwarstwowa (folia PE+celuloza), nieprzylepna, nieprzemakalna, 40cm x 50cm (+/- 5 cm) minimum 4 kompresy włókninowe 7,5cm x7,5cm 2 x opatrunki włókninowe do mocowania wkluć, 6cm x7cm (+/- 1 cm), zapakowane oddzielnie 2 x przylepiec włókninowy podtrzymujący 1,5cm x 15cm (+/- 5 mm) Odłączenie Rozmiar S 1 x pojedyncza rękawiczka diagnostyczna lateksowa bezpudrowa dla pacjenta rozmiar L 1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar S 4 kompresy włókninowe 7,5 cm x7,5 cm 2 x samoprzylepne opatrunki chłonne typu push-ban, w kolorze cielistym 3,5cm x 7cm (+/- 5mm) zapakowane oddzielnie | szt | 3000
2 | Podłączenie Rozmiar M 1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M 1 x serweta dwuwarstwowa (folia PE+celuloza), nieprzylepna, nieprzemakalna, 40cm x 50cm (+/- 5 cm) 4 kompresy włókninowe 7,5cm x7,5cm 2 x opatrunki włókninowe do mocowania wkluć, 6cm x7cm (+/- 1 cm), zapakowane oddzielnie 2 x przylepiec włókninowy podtrzymujący 1,5cm x 15cm (+/- 5 mm) Odłączenie Rozmiar M 1 x pojedyncza rękawiczka diagnostyczna lateksowa bezpudrowa dla pacjenta rozmiar L 1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar S 4 kompresy włókninowe 7,5 cm x7,5 cm 2 x samoprzylepne opatrunki chłonne typu push-ban, w kolorze cielistym 3,5cm x 7cm (+/- 5mm), zapakowane oddzielnie | szt | 3000
3 | Podłączenie cewnika Rozmiar S (zestaw zapakowany w serwetę) 1 x serweta dwuwarstwowa (folia PE+celuloza), nieprzylepna, nieprzemakalna, 40cm x 50cm (+/- 5 cm) 7 kompresów gazowych 7,5cm x7,5cm 2 pary rękawic nitrylowych rozmiar S strzykawka 2 ml- 2 szt 1 opatrunek włókninowy z rozcięciem 6cm x7cm (+/- 1 cm), zapakowany oddzielnie | szt | 5000
4 | Podłączenie cewnika Rozmiar M (zestaw zapakowany w serwetę) 1 x serweta dwuwarstwowa (folia PE+celuloza), nieprzylepna, nieprzemakalna, 40cm x 50cm (+/- 5 cm) 7 kompresów gazowych 7,5cm x7,5cm 2 pary rękawic nitrylowych rozmiar M strzykawka 2 ml- 2 szt 1 opatrunek włókninowy z rozcięciem 6cm x7cm (+/- 1 cm), zapakowany oddzielnie | szt | 5000
RAZEM
Opakowanie miękkie typu blister (papier-folia). Po otwarciu komponenty zestawu ułożone w kolejności j/w. Możliwość przesunięcia asortymentu między pozycjami pakietu. ** w przypadku zaoferowania w pozycji 11 przylepca o rozmiarze 8 cm x 1 m należy podaną ilość przemnożyć x 5. * w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2023 r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 20
| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Po zmianach z dnia 17.11.2023r.
Pakiet nr 20– Zestawy do małej procedury chirurgicznej
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jenostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Zestaw do zakładania szwów. Skład: 1.Serweta 2 warstwowa włokninowa o gram nin. 50 g/m2 o wym. 50 x 50 cm z przylepnym otworem 5 x 10 cm cm i przylepcem x 1 szt..2.Serweta 2 warstwowa włókninowa o gram. 50 g/m2, nieprzylepna o wym. 60 x 60 cm 3.Pęseta chirurgiczna metalowa 12 cm x 1 szt. 4.Imadło metalowe 12 cm x 1 szt. 5.Nożyczki metalowe ostre/ostre dł. min. 11 cm x 1 szt. 6.Tupfer śliwka z gazy 20 N o wym. po rozłożeniu 20 x 20 cm x 6 szt. 7.Kleszczyki plastikowe typu Kocher ( do dezynfekcji lub podtrzymywania opatrunku x 1 szt. 10.1 x igła podskórna, zielona, 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) ( zapakowana) 11 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) ( zapakowana) 12. 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml ( zapakowana) Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” w kształcie tacki z trzema wgłębieniami ( o przybliżonej pojemności 150 ml; 150 ml ; 300 ml) , która może służyć jako nerka. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejenia do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. Zestaw wyrób medyczny, Klasa IIa lub zestaw o składzie: 1.Serweta 2 warstwowa włókninowa o gram. min. 56 g/m2 o wym. 45 x 45 cm lub 50cm x 75 cm z przylepnym otworem o średnicy 6 cm x 1 szt 2.Serweta 2 warstwowa włókninowa o gram min. 50 g/m2, nieprzylepna o wym. 60 x 60 cm lub 50cm x 75 cm 3.Pęseta chirurgiczna metalowa 14,5 cm, 1x2 ząbki 4.Imadło Mayo Hegar metalowy 15 cm x 1 szt 5.Nożyczki IRIS 11,5cm x 1 szt 6.Tupfer śliwka z gazy 20 N o wym. po rozłożeniu 20 x 20 cm x 6 szt. 7.Kleszczyki plastikowe typu Kocher ( do dezynfekcji lub podtrzymywania opatrunku x 1 szt. 10.1 x igła podskórna, zielona, 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) bez opakowania 11 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) bez opakowania 12. 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml bez opakowania Zestaw zapakowany jest w opakowaniu folia papier a do tego dołączony 3-komorowy pojemnik Lub: zestaw zapakowany w blister dwukomorowy o składzie serweta z laminatu o gramaturze min. 42 g/m2, 45x75cm – 1 szt serweta z laminatu o gramaturze min. 42 g/m2 z otworem i przylepcem wokół otworu 50x60cm;Ø8cm 1szt tupfer kula 17N 20x20cm 3szt Kompresy włókninowe 30 g/m2, 7,5x7,5cm 5 szt pęseta plastikowa 13 cm (+/- 0,5 cm) 1szt pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm 1szt imadło metalowe 13 cm 1szt nożyczki metalowe ostro-ostre 11 cm -11,5 cm 1szt Lub 1x serweta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 49g/m2 o wymiarze 50x60cm z przylepnym otworem 10cm; 1x serweta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 49g/m2, nieprzylepna w rozmiarze 50x70cm;1x pęseta chirurgiczna metalowa 12cm; 1x imadło metalowe 14cm; 1x nożyczki metalowe ostro/ostre 11cm; 6x tupfer śliwka 20x20cm, 17N; 1x kleszczyki plastikowe typu Kocher; 1x igła podskórna, zielona 21G (zapakowana); 1x igła podskórna, różowa 18G (zapakowana); 1x strzykawka Luer Lock 10ml (zapakowana);Zestaw zapakowany w opakowanie typu folia-papier oraz dodatkowo dołączony 3 komorowy pojemnik | szt | 4500
2 | Zestaw do usuwania szwów wyrób medyczny kl IIa: - plastikowa pęseta zielona lub niebieska 12,5 cm lub 13 cm x 1 szt. - tupfery włókninowe, wielkości śliwki 30 g/m², rozmiar po rozwinięciu 19 x 20 cm lub 20 x 20 cm x 3 szt. - ostrze – skalpel 6,5 cm ze stali węglowej - zakrzywione ostrze, bez rączki - zapakowany - metalowa pęseta Adson 12 cm x 1 szt. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z 1 wgłębieniem ( o przybliżonej pojemności 300 ml) jako nerka. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejenia do dokumentacji pacjenta. Sterylizacja EO lub Zestaw zapakowany w blister dwukomorowy lub opakowanie typu folia-papier oraz dodatkowo dołączony jednokomorowy pojemnik plastikowy Rękawice lateksowe M 2szt Tupfer kula 17N 20x20cm 6 szt Pęseta metalowa anatomiczna 12 cm lub 14 cm (+/-0,3) 1szt Nożyczki chirur. metalowe oczne 11cm (+/-0,3) 1 szt | szt | 300
3 | Zestaw zabiegowy (do znieczulenia przewodowego), jałowy o składzie: - kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 14 cm x 1 szt. - tupfer z gazy 20 nitkowej, wym. 20-25 x 20-25 cm - 5 szt. - serweta na stół narzędziowy 2 warstwowa, min. 54 g.m2, wym. 75 x 45 cm lub wym. 70 x 50 cm (opakowanie zestawu) - kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw 17 nitek x 10 szt. - serweta 2 warstwowa, min. 54 g.m2 przylepna 45- 50 x 45-50 cm Wyrób medyczny, zestaw zawiera nazwę produktu, nr kat, serii w języku polskim oraz naklejkę do karty pacjenta lub - 1 x nieprzylepna serweta z włókniny 75 cm x 90 cm, o gramaturze 55 g/m² - 1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 14 cm - 6 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej, wym. 20 x 20 cm - 1 x dwuwarstwowa, barierowa serweta z włókniny PP + PE, w rozmiarze 75 cm x 90 cm, z centralnym otworem i przylepnym brzegiem. Gramatura 55 g/m² - 1 x strzykawka Luer Lock 5 ml ( zapakowana) - 1 x igła podskórna, czarna, 22G 1 1/4 (0,7x30 mm) ( zapakowana) - 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) ( zapakowana) - 1 x sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny z warstwa klejoną , zapakowany 7,2 cm x 5 cm lub - kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 13 cm x 1 szt. - tupfer z gazy 17 nitkowej, wym. 20 x 20 cm x 5 szt. - serweta na stół narzędziowy 2 warstwowa, min. 54 g.m2, wym. 75 x 45 cm l - kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw 17 nitek x 10 szt. - serweta 2 warstwowa, min. 54 g.m2 przylepna 75 x 45 cm | szt | 4000
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2023 r. | [5 empty] | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 21
| Formularz asortymentowo - cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Pakiet nr 21 – Zestawy dla noworodków i zabiegowe
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jenostkowa netto | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Zestaw dla noworodka. Skład: 1. Kocyk flanelowy z motywem dziecięcym 160 cm x 75 cm Wykonany z tkaniny w 100% bawełnianej. Masa powierzchniowa tkaniny min. 138 g/m2 (+- 10 cm) x 2szt. 2. Pieluszka tetrowa bawełniana 90 cm x 90 cm (+- 10 cm) x 2 szt. 3. Czapeczka nakładana, z podwójnym mankietem, wykonana z dzianiny 100 % bawełnianej, splot ściągaczowy, rozmiar u dołu bez naciągania 20 cm w obwodzie x 1 szt. Zestaw jałowy, zapakowany w torebkę foliowo-papierową, ze specjalnym zgrzewem wzdłuż krótszego boku o kształcie rozwartej litery V ułatwiającym bezpyłowe otwieranie, z etykietą samoprzylepną, zbudowaną z części nieusuwalnej oraz czterech etykiet TAG (indeks wyrobu, numer lot, data ważności oraz identyfikacja producenta), które można odkleić celem dołączenia do dokumentacji Zamawiającego. Zestaw posiada pozytywną opinię CZD wymagany dokument potwierdzający). ** opis | szt | 2800
RAZEM
** Opis – wymagana samoprzylepną etykietę, zbudowaną z części nieusuwalnej oraz z dwóch elementów (indeks wyrobu, numer lot, data ważności oraz identyfikacja producenta), które można odkleić celem dołączenia do dokumentacji Zamawiającego
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2023 r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 22
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Pakiet 22 - Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jenostkowa netto | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego, jałowy o składzie: - Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z dwoma wgłębieniami jako nerka. - plastikowa pęseta 12,5 cm - 13 cm x 1 szt. - imadło ze stali nierdzewnej 13 cm - 14 cm x 1 szt. - tupfery gazowe ze 100% bawełnianej gazy,17- 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm x 10 szt - kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy x 10 szt. - serweta barierowa z włókniny PP + PE w rozmiarze 45 x 75 cm, o gram. min. 50 g/m², z otworem przylepnym o średnicy 8 cm x 1 szt - serweta nieprzylepna , barierowa z włókniny PP + PE ,w rozmiarze min. 45 x min.70 cm o gram. min. 42 g/m² x 1 szt. - strzykawka Luer Lock 10 ml, 3 częściowa Luer Lock x 1 szt. - strzykawka Luer Lock 20 ml, 3 częściowa Luer Lock x 1 szt. - igła podskórna 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) w opakowaniu x 1 szt. - igła podskórna, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) w opakowaniu x1 szt. - ostrze - skalpel 11 cm, proste ostrze, zapakowany x 1 szt. Wyrób medyczny , klasa IIa, na opakowaniu zewnetrznym nazwa produktu, nr serii, nr kat., skład w języku polskim oraz naklejka do dokumentacji pacjenta Lub zestaw o składzie: - Zestaw zapakowany w opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączonym opakowaniem 2-komorowym w ramach tacki - plastikowa pęseta 12,5 cm - 13 cm x 1 szt. - imadło Mayo Hegar metalowe 15 cm x 1 szt - tupfery gazowe ze 100% bawełnianej gazy,17- 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm x 10 szt - kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy x 10 szt. - serweta 50 x 75 cm, o gram. 56g/m2, z otworem przylepnym o śr. 7 cm x 1 szt - serweta nieprzylepna , barierowa z włókniny PP + PE ,w rozmiarze 50 x 70 cm, gram. 56g/m2)x 1 szt. - strzykawka Luer Lock 10 ml, 3 częściowa Luer Lock x 1 szt. - strzykawka Luer Lock 20 ml, 3 częściowa Luer Lock x 1 szt. - igła podskórna 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) bez opakowania - igła podskórna, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) bez opakowania - ostrze - skalpel 11 cm, proste ostrze, zapakowany x 1 szt. | szt. | 2500
RAZEM
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2023 r. |  |  |  |  | …………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 23
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Pakiet nr 23 - Jednorazowa osłonka oka, fartuchy chirurgiczne
Lp | Nazwa Towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Jednorazowa sterylna osłonka oka – komora wilgotna zapewniająca porządną wilgotność rogówki, przezroczysta, na obwodzie hypoalergiczna warstwa samoprzylepna (mocująca) dla dorosłych | 11,50 cm (+ - 50mm) x 8,50 cm (+ - 50mm) | szt | 1200
2 | Sterylny oddychający fartuch chirurgiczny do długich zabiegów chirurgicznych, wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), wzmocniony włókniną SMMMS na rękawach i na przodzie o gramaturze w miejscu wzmocnień 85 g/m2, łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H2O poza obszarem wzmocnień i powyżej 86 cm H2O w obszarze krytycznym, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. | L-XXL (130-170 cm). | szt | 100
3 | Barierowy sterylny fartuch chirurgicznych do długich i mokrych zabiegów chirurgicznych, wzmocniony, wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2 i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu o gramaturze min. 43 g/m2. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze zielonym oznaczającym wymagania wysokie. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Wytrzymałość na wypychanie na mokro głównej włókniny min. 155 kPa i min. 205 kPa w obszarze krytycznym, wytrzymałość na rozciąganie na mokro głównej włókniny CD/MD min. 30/65 N oraz min. 93/91 N w obszarze krytycznym. Na opakowaniu indykator sterylności min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. | S-XXL. | szt | 1500
4 | Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2 i kroju prostym. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze żółtym oznaczającym wymagania standardowe. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barierowość min. 35 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie min. 155 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 30/65 N. Na opakowaniu indykator sterylności, min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. | S-XXL. | szt | 6000
5 | Maska medyczna, 3 warstwowa, jednorazowa, odporna na spryskanie (>16 kPa), Typ IIR, skuteczność filtracji bakteryjnej BFE ≥ 98,5 %, trójwarstwowa: warstwa zewnętrzna: niebieski polipropylen (25g/m2, warstwa środkowa biały polipropylen (gramatura 25 g/m2), warstwa wewnętrzna biały polipropylen (gramatura 25 g/m2. Usztywnienie nosa: drut stalowy/aluminiowy powlekany polipropylenem o dł. 85-95 mm; pętle uszne wykonane z polipropylenu + elastanu w kolorze białym, rozciągliwość 205-300% o dł. 170-190 mm. Niski opór oddechowy – ciśnienie różnicowe < 20 Pa/cm2. Wyrób medyczny zgodny z normą EN:14683:2019, zgłoszony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Środków Biobójczych. Posiadający europejskie badania z laboratorium akredytowanego oraz deklaracje zgodności CE z dyrektywą wyrobów medycznych MDR 2017/745. Rozmiar uniwersalny. |  | szt. | 675000
Razem:
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2023 r. | [5 empty] | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 24
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Pakiet 24 - Kompresy włókninowe i fartuchy
Lp | Nazwa Towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Kompresy włókninowe 40g/ m2, 4-warstwowe , jałowe, z nacięciem w kształcie litery Y w opakowaniu typu blister lub torebka papierowo-foliowa. | 7,5cm x 7,5cm | op a 5 szt | 15800
2 | Kompresy włókninowe 40g/ m2, 4-warstwowe , jałowe, do podłożenia pod dreny i sądy w kszatłcie kółeczka, z nacięciem, w opakowaniu typu blister. lub torebka papierowo-foliowa. | 7,5cm x 7,5cm | op a 5 szt | 4700
3 | Sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, antystatyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z min. 2 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 78N w kierunku wzdłużnym i min. 43N w kierunku poprzecznym; pylenie max 2,4 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 49cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 143kPa, na mokro 121kPa. | M- min 115, L-min 125, XL- min 138, XXL-min 155 | szt | 4000
4 | Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Antystatyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), min. 42cm(XXL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200cmH2O, mniej krytycznej min. 49cmH2O, wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na sucho i mokro min. 98kPa- parametry potwierdzone kartą danych technicznych. | M-115, L-125, XL-140, XXL-155 | szt. | 4000
5 | Jednorazowy komplet chirurgiczny (bluza + spodnie) przeznaczony do użytku na bloku operacyjnym. Komplet wykonany z lekkiej, nieprześwitującej włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze 45 g/m2. Bluza posiada krótki rękaw, wycięcie w serek wykończone lamówką, oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy oraz jedna mniejszą na piersi), a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z identycznego materiału, nogawki długie, proste, wyposażone w metkę z rozmiarem. Kolor zielony lub niebieski . Rozmiary S-XXL. Każdy zestaw powinien być zapakowany w zgrzaną torebkę z foli PE. Zaoferowany produkt musi spełniać wymogi normy PN EN 13795 – wymagania użytkowe i właściwości dla odzieży dla bloków operacyjnych. |  | szt. | 2000
Razem
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2023 r. |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 25
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Pakiet 25 - Maski typ II
Lp | Nazwa Towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Maska medyczna typ II rozmiar M zgodna z normą PN-EN 14683:2019, przeznaczona do ograniczania rozprzestrzeniania czynników infekcyjnych, poziom filtracji bakteryjnej BFE ≥ 98%, udokumentowany raportem z badań z niezależnego, europejskiego laboratorium potwierdzający deklarowany poziom filtracji bakteryjnej. Ciśnienie różnicowe 25 Pa/cm2 (±5), czystość mikrobiologiczna maks. 30 cfu/g wg PN-EN ISO 11737-1. Wymiary maski: długość M-14,4 ±1cm, szerokość w zakresie: 9,5 ±1cm mierzona na płasko i min. 17,5 cm mierzona na środku po rozłożeniu zakładek. Mocowana za uszy, za pomocą nie uciskających, elastycznych uchwytów o szerokości 1,5 ±0,3cm; wkładka modelująca na nos długość 9 ± 1 cm. Maska zbudowana z trzech warstw włókniny polipropylenowej nie uczulającej i nie podrażniającej, nie zawiera włókien szklanych, metali ciężkich i latexu, odporna na promienie UV. Masa powierzchniowa warstw: warstwa zewnętrzna - 17 ± 2g/m2, warstwa filtracyjna - 25 ± 2g/m2, warstwa wewnętrzna - 17 ± 2g/m2. Wyrób medyczny klasa I, oznakowany CE, posiadający deklarację zgodności oraz zgłoszenie do Urzędu Rejestracji PLWMiPB. Pakowany w kartonik - dyspenser umożliwiający higieniczne przechowywanie oraz pojedyncze wyjmowanie z opakowania. Na kartoniku naniesiony znak CE, MD, typ maski i oznaczenie normy 14683, indeks wyrobu, kod kreskowy. | op=30 szt | 200
2 | Maska medyczna typ II Rozmiar L , zgodna z normą PN-EN 14683:2019, przeznaczona do ograniczania rozprzestrzeniania czynników infekcyjnych, poziom filtracji bakteryjnej BFE ≥ 98%, udokumentowany raportem z badań z niezależnego, europejskiego laboratorium potwierdzający deklarowany poziom filtracji bakteryjnej. Ciśnienie różnicowe 25 Pa/cm2 (±5), czystość mikrobiologiczna maks. 30 cfu/g wg PN-EN ISO 11737-1. Wymiary maski: długość 17,5 ±1cm, szerokość w zakresie: 9,5 ±1cm mierzona na płasko i min. 17,5 cm mierzona na środku po rozłożeniu zakładek. Mocowana za uszy, za pomocą nie uciskających, elastycznych uchwytów o szerokości 1,5 ±0,3cm; wkładka modelująca na nos długość 9 ± 1 cm. Maska zbudowana z trzech warstw włókniny polipropylenowej nie uczulającej i nie podrażniającej, nie zawiera włókien szklanych, metali ciężkich i latexu, odporna na promienie UV. Masa powierzchniowa warstw: warstwa zewnętrzna - 17 ± 2g/m2, warstwa filtracyjna - 25 ± 2g/m2, warstwa wewnętrzna - 17 ± 2g/m2. Wyrób medyczny klasa I, oznakowany CE, posiadający deklarację zgodności oraz zgłoszenie do Urzędu Rejestracji PLWMiPB. Pakowany w kartonik - dyspenser umożliwiający higieniczne przechowywanie oraz pojedyncze wyjmowanie z opakowania. Na kartoniku naniesiony znak CE, MD, typ maski i oznaczenie normy 14683, indeks wyrobu, kod kreskowy. | op=50 szt | 13500
RAZEM
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2023 r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 26
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Po zmianach z dnia 17.11.2023r.
Pakiet nr 26 - Czepki
Lp | Nazwa Towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 17g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm lub średnica 30,5 cm Szerokość troków min. 3,5 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, żółtym lub zielonym i niebieskim lub czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, lub zielonym i niebieskim rozmiar uniwersalny | op a'100szt | 500
2 | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min 16g/m2, przyjemny w dotyku. Średnica po rozciągnięciu ok. 53cm. Opakowanie t. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk, lub w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania. Dostępny w kolorach zielonym lub niebieskim lub wyłącznie niebieskim. | op a' 100szt | 1100
RAZEM
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2023 r. | [7 empty] | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 27
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Pakiet nr 27 - Maski typ IIR, troki
Lp | Nazwa Towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Maska medyczna wiązana na troki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm . Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna max 30 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683). Dostępna w kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, białym zielonym lub niebieskim lub różowym lub białym | op=50szt | 4100
2 | Maska medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm . Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ IIR– poziom filtracji bakterii BFE 99,9%, ciśnienie różnicowe 44,76 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna max 30 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683). Kolor niebieski | op=50szt | 400
Razem
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2023 r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 28
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Po zmianach z dnia 17.11.2023r.
Pakiet nr 28 - Fartuchy chirurgiczne
Lp | Nazwa Towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze min 35 g/m2; zgodny z normą PN-EN 13795-3:2007. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12 - 13 cm na jednej części fartucha i 6 -7,5 cm na drugiej części fartucha lub taśmę wielokrotnego użytku o dł min 5,5 cm.. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką lub metkę z rozmiarem, widoczne zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm lub 30 cm x 40 cm, gramatura min 55 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. lub bez ręczników. Odporność na przenikanie cieczy >20 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min 139 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro min 42 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające min 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M-XXXL. lub Sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, rękawy proster zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min 8 cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową , w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5 cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155. Termin ważności 5 lat. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 78N w kierunku wzdłużnym i min. 43N w kierunku poprzecznym; pylenie max 2,4 log 10; odporność na przenikanie cieczy min. 49cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 143kPa, na mokro 121Pa- parametry potwierdzone kartą danych technicznych. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniczki w rozmiarze min. 40x20 cm z wysokchłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej lub bez ręczników. Całość owinięta w papier krepowy 60 x 60 cm zgodny z EN 868-2. | szt | 37000
2 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard PLUS wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12 - 13 cm na jednej części fartucha i 6 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm lub 30 cm x 40 cm gramatura min. 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. lub bez ręczników. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 327.8kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro >54.42 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające min.2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M- XXXL. lub Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), min. 42cm(XXL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200cmH2O, mniej krytycznej min. 49cmH2O, wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na sucho i mokro min. 98kPa- parametry potwierdzone kartą danych technicznych. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniczki w rozmiarze min. 40x20 cm z wysokchłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej lub bez ręczników. Całość owinięta w papier krepowy 60 x 60 cm zgodny z EN 868-2. | szt | 11000
Razem
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2023 r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 29
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Pakiet nr 29 – Zestaw do wkłucia lędźwiowego
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jenostkowa netto | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Zestaw zabiegowy do wkłucia lędźwiowego, jałowy o składzie: - 1 x nieprzylepna serweta z włókniny 75 cm x 45 cm, o gramaturze min 42 g/m² - 1 x plastikowa penseta 13 cm - 10 x kompresy włókninowe 30g/m2, o wymiarze 7,5 x 7,5 cm - 1 x dwuwarstwowa, barierowa serweta z włókniny PP + PE, w rozmiarze 60 cm x 50 cm, z centralnym otworem o średnicy 10 cm i przylepcami na rogach serwety. Gramatura min 55 g/m² - 1 x strzykawka Luer Lock 5 ml oraz 1 strzykawka 3 ml - 1 x igła podskórna, 25 G (0,5x25 mm) - 1 x igła podskórna, 18 G (1,2 x 40 mm) - 1 x sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny z warstwa klejoną , w rozmiarze 7,2 cm x 5 cm | szt | 5000
RAZEM:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2023 r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 30
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Pakiet nr 30 – Akcesoria do angiografii
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | 1.Serweta do angiografii o wymiarach 300-350x230- 244cm, włóknina trójwarstwowa z warstwą absorbującą 100-125cm x 140-160 cm , z trzema otworami (dwa otwory promieniowe owalne 10-13cm x 6-8 cm jeden otwór okrągły udowy o średnicy 11-13 cm), krawędź serwety przeźroczysta z obydwu stron, która służy do sterylnego zabezpieczenia pulpitu sterowniczego - 1 sztuka 2. fartuch jednorazowy (L i XL ) - 2 sztuki – jeden fartuch pakowany osobno w zestawie, 3. serweta wysokochłonna w rozmiarze 40x60 cm – 1 sztuka 4. miska 500 ml – 1 sztuka 5. miska 250 ml – 1 sztuka 6. gąbka z rączką do dezynfekcji pola operacyjnego – 2 sztuki 7. osłona przeźroczysta z gumką 110-122 cm x 110-122 cm – 2 sztuki 8.ręczniki białe w rozmiarze 30-40cm x 50-60 cm – 2 sztuki 9.skalpel ze zintegrowaną osłonką zapobiegającą zakłuciu się personelu – długość z rączką 14 cm lub o całkowitej dł. 15 cm – 1 sztuka 10. kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm – 50 sztuk 11. kleszczyki metalowe proste – 1 sztuka 12. strzykawka 20 ml zwykła – 2 sztuki 13. strzykawka 20 ml LL – 1 sztuka 14. strzykawka 10 ml zwykła – 1 sztuka 15. bezpieczna igła 0,8 x 40mm (osłonka zabezpieczająca umieszczona na zawiasie, która na stałe osłania i zabezpiecza igłę – 1 sztuka 16. dren niskociśnieniowy 150 cm – 1 sztuk 17. aparat do infuzji – 1 sztuka 18. zastawka bezzwrotna (zastawka jednokierunkowa zabezpieczająca przed cofaniem kontrastu do linii infuzji) – 1 sztuka 19. dren do podawania i oszczędzania kontrastu (dren łączący kolec oszczędzający kontrast z rampą , duży rozmiar zastawki zamykającej przepływ kontrastu – długość 140 -150cm - 1 szt. 20.serweta na stolik zabiegowy z nieprzemakalnego laminatu, stanowiące po rozpakowaniu zestawu czyste przykrycie stolika (rozmiar 150-160cm x 180-200cm ) - 1 sztuka | szt. | 1500
2. | Kolec do kontrastu- połączenie pomiędzy pojemnikiem z kontrastem i drenem do oszczędności kontrastu: kolec z odpowietrznikiem zastawką i krótkim drenikiem do pojemników z kontrastem, końcówka żeńska z zastawką bezigłową dwukierunkową zabezpieczoną koreczkiem, długość zestawu 15 cm | szt. | 600
RAZEM:
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2023 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 31
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych BZP.38.382-37.23
Pakiet nr 31 - Kompres uciskowy
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Kompres uciskowy, kształtu wypukłego dysku, wykonany z bezfreonowego tworzywa składającego się z 98% powietrza, posiada dwa promienne krzywizny w celu stosowania zarówno u szczupłych jak i otyłych pacjentów, wykonany w jednej bryle materiału niegraniczonego zatem niepożywny dla bakterii, zapewnia bezpieczną, wygodną i skuteczną hemostazę, możliwość ucisku tętnicy szyjnej, ramiennej i podkolanowej do mocowania za pomocą bandarzy elastycznych lub opaski elastycznej | op' a 25 | 40
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy