Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach z dnia 05.10.2022

Załącznik nr 1 do umowy LI.280.18.2022

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  -

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | ###### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=5+7 | Wartość brutto 9=6+7 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Stół operacyjny ortopedyczny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

słownie brutto…………………………………................................................................ złotych.

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy*.

* dane te należy przenieść w odpowiednie miejsce Formularza oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Stół operacyjny ortopedyczny |  |  |  | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2022 |  |  |
|  | Sprzęt posiada oznakowanie CE |  |  |  |
|  | Stół do operacyjny, ogólnochirurgiczny z asymetrycznie umieszczoną kolumną stołu zapewniającą dostęp aparatu RTG od stóp pacjenta do klatki piersiowej bez konieczności zmiany jego pozycji ułożenia, użycia przesuwu wzdłużnego blatu, zmiany konfiguracji blatu. Lub Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z asymetrycznie umieszczoną kolumną stołu zapewniającą dostęp aparatu RTG od stóp pacjenta do klatki piersiowej bez konieczności zmiany jego pozycji, zmiany konfiguracji blatu z możliwością użycia przesuwu wzdłużnego |  |  |  |
|  | Podstawa stołu w kształcie litry „T” lub „Y” ze zwężeniem skierowanym w stronę segmentu nóg. |  |  |  |
|  | Podstawa stołu monolityczna, gładka, bez zagłębień i elementów sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji wykonana ze stali nierdzewnej. |  |  |  |
|  | Pionowa segmentowa obudowa kolumny stołu wykonana w całości ze stali nierdzewnej (bez dodatkowych elementów harmonijkowych wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego). |  |  |  |
|  | Rama nośna blatu stołu wykonana ze stali nierdzewnej bez wsporników poprzecznych ograniczających dostęp aparatu RTG |  |  |  |
|  | Stół wyposażony w układ jezdny realizowany przez trzy zestawy podwójnych kół o średnicy min. 120 mm, na obrotnicach, umieszczone wewnątrz obrysu podstawy stołu Lub stół operacyjnego, wyposażony w układ jezdny realizowany przez cztery zestawy podwójnych kół o średnicy 100 mm, na obrotnicach, umieszczone wewnątrz obrysu podstawy stołu |  |  |  |
|  | Układ jezdny stołu wyposażony w mechanizm blokujący do jazdy kierunkowej uruchamiany za pomocą dźwigni nożnej lub pilota. |  |  |  |
|  | Centralna blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych nóżek, na których stół musi stać podczas operacji. |  |  |  |
|  | Blokada podstawy sterowana elektro-hydraulicznie za pomocą dźwigni nożnej lub pilota |  |  |  |
|  | Wychylenie blatu poza kolumnę stołu min. 1650 mm - blat stołu w układzie kolumna – podstawa w kształcie leżącej litery U |  |  |  |
|  | Dostępność ramienia „C” aparatu RTG do prześwietlania całego ciała pacjenta na długości min. 1520 mm bez konieczności zmiany jego pozycji ułożenia, przemieszczania blatu stołu, zmiany konfiguracji blatu stołu poprzez dołożenie dodatkowego segmentu |  |  |  |
|  | Blat stołu 4 – segmentowy łamany niezależnie w trzech miejscach: segment głowy, odłączony od segmentu piersiowego; segment piersiowy- jednoczęściowy; Segment siedziska ortopedycznego (przystawka ortopedyczna) wyposażony w suplement lewy i prawy ; segment nożny – dzielony, odłączony od siedziska ortopedycznego . |  |  |  |
|  | Długość x szerokość blatu stołu (bez szyn bocznych): 2060 x 500 mm (+ /- 20 mm) Lub długość x szerokość blatu (bez szyn bocznych): 2040mm x 540mm |  |  |  |
|  | Podwójny, podstawowy i awaryjny, elektrohydrauliczny system przemieszczania blatu stołu (dwa niezależne systemy akumulatorów, dwa niezależne układy pomp hydraulicznych i dwa niezależne systemy sterowania elektrycznego) |  |  |  |
|  | Akumulatory układów napędowych wbudowane w podstawę stołu. Zasilacz stołu (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu (nie dopuszcza się ładowarek/ zasilaczy zewnętrznych). |  |  |  |
|  | Sterowanie funkcji elektrohydraulicznych za pomocą pilota (podstawowy układ sterowania) i panelu rezerwowego (awaryjny układ sterowania) umieszczonego na kolumnie lub podstawie stołu |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem układu sterującego blatu poprzez blokadę funkcji pilota i dodatkowego układu sterowania w momencie aktywacji układu jezdnego stołu. |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dodatkowego (awaryjnego) układu sterującego blatu. Dodatkowy panel sterujący zabezpieczony osłoną – obudową |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dodatkowego (awaryjnego) układu sterującego blatu. ) poprzez konieczność naciśnięcia jednocześnie dwóch przycisków dodatkowego panelu sterującego celem aktywacji wybranej funkcji |  |  |  |
|  | Regulacja z pilota następujących ruchów: wysokości w zakresie 680 – 1100 mm ( +/- 20mm) lub 600 – 1050 mm pochylenie wzdłużne (pozycja Trendelenburga, antyTrendelenburg) +/- 25° (+/-5°) ; pochylenie poprzeczne „lewo-prawo” +/- 18°(+/- 2°); regulacja segmentu lędźwiowego / pleców w zakresie -45° / +75° (+/- 5°); regulacja tzw. funkcji „flex” / „reflex”; powrót blatu do pozycji wyjściowej „0” po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie |  |  |  |
|  | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów blatu dokonywanych z pilota |  |  |  |
|  | Możliwość zablokowania zmian ustawień blatu stołu operacyjnego jednym przyciskiem na pilocie |  |  |  |
|  | Pilot wyposażony we wskaźniki naładowania akumulatorów. Pilot winien posiadać min 12 stopniowy wskaźnik sygnalizujący stan naładowania akumulatorów. Lub Stół operacyjny z pilotem wyposażonym we wskaźniki naładowania akumulatorów. Pilot ma posiadać min 6 stopniowy wskaźnik sygnalizujący stan naładowania akumulatorów. |  |  |  |
|  | Sekcja podgłówka łatwo demontowana i regulowana manualnie ze wspomaganiem pneumatycznym w zakresie +/-30° (+/- 5%) |  |  |  |
|  | Sekcja pod nogi łatwo demontowana i regulowana elektro -hydraulicznie w zakresie - 90° ÷ +15° (+/- 5%) w płaszczyźnie pionowej i min. 45° w płaszczyźnie poziomej Lub Stół operacyjny z sekcją pod nogi łatwo demontowaną i regulowaną elektro-hydraulicznie przy pomocy pilota w zakresie - 90° ÷ +80° w płaszczyźnie pionowej i 45° w płaszczyźnie poziomej |  |  |  |
|  | Mechanizmy mocujące sekcje pod głowę i nogi proste w obsłudze i ergonomiczne (nie dopuszcza się mechanizmów w postaci śrub lub pokręteł blokujących) |  |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu dynamiczne w każdej pozycji ułożenia pacjenta na blacie stołu: min. 220 kg |  |  |  |
|  | Materace bezszwowe antystatyczne o właściwościach przeciwodleżynowych, demontowane o grubości 67 mm (+/- 2 mm) Lub Stół operacyjny wyposażony w materace bezszwowe antystatyczne o właściwościach przeciwodleżynowych, demontowane o grubości 80 mm |  |  |  |
|  | Materace mocowane do stołu za pomocą gniazd w materacach i czopów osadzonych na ramie / elementach nośnych blatu lub odwrotnie |  |  |  |
|  | Możliwość czyszczenia wszystkich powierzchni stołu ogólnodostępnymi środkami odkażającymi. |  |  |  |
|  | Wszystkie segmenty stołu wyposażone w szyny boczne do montażu akcesoriów |  |  |  |
|  | Możliwość doposażenia w przyszłości stołu o następujące elementy, nie występujące na obecnym etapie wyposażenia stołu : - dedykowaną karbonową ramę do operacji kręgosłupa – rama bez dodatkowego podparcia, o nośności min 200 kg, mocowaną bezpośrednio do stołu bez dodatkowych adapterów - dedykowaną karbonową płytę o długości 1400 mm (+/- 50 mm) mocowaną bezpośrednio do stołu bez dodatkowych adapterów |  |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Przystawka ortopedyczna w skład której wchodzi: Siedzisko traumatologiczno - ortopedyczne z włókna węglowego z suplementem prawym i lewym – zintegrowane z segmentem piersiowym i segmentem nożnym stołu ; belka wyciągowa z dodatkowym przegubem 2 szt; aparat wyciągowy 2szt; wspornik oporowy krocza; re-lokalizator wałka oporowego z dwustopniową regulacją; szyna centralna instalowana w siedzisku; buty wyciągowe z tworzywa(para)- z adapterem , zapinane na rzep; adapter do gwoździowania piszczeli; wózek transportowy na akcesoria |  |  |  |
|  | Podpora pod rękę z trzema przegubami kulowymi regulowanymi jednym pokrętłem funkcyjnym, z mocowaniem do szyny bocznej |  |  |  |
|  | Podpora pod rękę anestezjologiczna regulowana na przegubie kulowym , z regulacją wysokości, z mocowaniem do szyny bocznej Wymiary min.510 x140mm |  |  |  |
|  | Pas do ciała wykonany z materiału łatwego do mycia i dezynfekcji Wymiary min. 1400 x 100 mm |  |  |  |
|  | Stolik do chirurgii ręki ze śrubą mocującą do szyn bocznych , bez podpory do podłoża. Wymiary: min. 710 x 330 x 55 mm. |  |  |  |
|  | Przezierny - wykonany z lexanu wałek, pozycjoner kolana. Wymiary min. 310 mm x 410 x 50 mm W zestawie z zaciskiem wielopozycyjnym umożliwiającym odgórny demontaż z szyny bocznej. Montaż i pozycjonowanie zacisku za pomocą jednego pokrętła |  |  |  |
|  | Uniwersalna podpora pozycjonująca kończynę górną lub dolną z regulowaną góra-dół, prawo-lewo poduszką Wymiary min :930 x 280 x 250 mm W zestawie z zaciskiem wielopozycyjnym umożliwiającym odgórny demontaż z szyny bocznej . Montaż i pozycjonowanie zacisku za pomocą jednego pokrętła |  |  |  |
|  | Podpora pod bok lub pod plecy z zaciskiem wielopozycyjnym 2 szt. Możliwością wydłużania, obracania, blokowania. poduszką. Wymiary min : 220 x 100 x 30 mm lub 170 x 120 x 30 mm |  |  |  |
|  | Podpora regulowana na przegubie kulowym pod mostek , kość krzyżową , kość łonową z zaciskiem wielopozycyjnym . Wymiary min : 110 x 100 x 30 mm. |  |  |  |
|  | Płyta pośrednia, sztywna, do montażu w miejscu segmentu głowy z możliwością montażu płyty barkowej na szynach bocznych Wymiary min : 375 x 520 x 70 mm. |  |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, po instalacji gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |  |  |  |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi w miejscu instalacji |  |  |  |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. |  | Częstotliwość przeglądów |  |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

| …….............…………….., dnia ...............r | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy uwierzytelniającego oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym |
| --- | --- |