ZPZ-07/01/24                                                                                                                                                  Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY/Załącznik nr 1 do Umowy PO MODYFIKACJI Z DN.  14.02.2024 r.

Uwaga dotycząca wszystkich pakietów:

Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie opakowań o innej ilości sztuk niż podane  w niniejszych opisach, jak również zaoferowanie asortymentu w przeliczeniu  na opakowania zamiast sztuki, mm, etc.  Wymaga się wówczas:

-   podania ceny jednostkowej dla opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości   i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

-   w  polu „opis asortymentu” wpisania wielkości zaoferowanego opakowania,

-   w polu „jednostka miary” wpisać op.,

-  w polu „ilość”  wpisać  ilość zaoferowanych opakowań

-   w polu  „cena jedn. netto”  wpisać cenę za zaoferowane opakowanie.

Wykonawco !    Odpowiadasz za właściwe przeliczenie ilości oferowanego asortymentu. Jeśli zaoferowana ilość będzie mniejsza od wymaganej w niniejszym Formularzu cenowym (nawet jeśli będzie to 0,01 sztuki, etc.) Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną                         z SWZ.

Pakiet nr 1: Opakowania sterylizacyjne- papiery, rękawy (sterylizacja parowa)

|  | A. Papier sterylizacyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier sterylizacyjny I generacja - włókno celulozowe - zgodny z dyrektywą MDR 2017/745 załącznik IV i i aktualnie obowiązującymi normami zharmonizowanymi: ISO 11607-1, EN 868-2: Oprócz tego: - okres przechowywania w stanie sterylnym nie krótszym niż 180 dni. - zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%; zawartość siarczanów nie więcej niż 0,015 %; - wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m; - wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m; - wytrzymałość na rozdarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 800N, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1000N; - wytrzymałość na rozerwanie min. 160 kPa na sucho, na mokro min. 65 kPa; - gramatura nominalna 60 g/m2 (tolerancja wg PN EN 868-2); - niezwilżalność wodą min. 25s (PN EN 868-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Opis asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Producent |
| 1a | 1200 mm x1200 mm (zielony) | Szt. | 1700 |  |  |  |  |  |  |
| 1b | 1000 mm x 1000 mm (zielony) | Szt | 5500 |  |  |  |  |  |  |
| 1c | 900 mm x 900 mm (zielony) | Szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 1d | 900 mm x 900 mm (biały) | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 1e | 750 mm x 750 mm ( zielony) | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 1 f | 750 mm x 750 mm ( biały) | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |

|  | B. Rękawy papierowo-foliowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Rękawy papierowo-foliowe z testem do sterylizacji parowej - zgodne z dyrektywą MDR 2017/745 załącznik IV i i aktualnie obowiązującymi normami zharmonizowanymi: ISO 11607-1, ISO 11607-2, EN 868-5, ISO 13485, ISO 14971. oprócz tego: 1. Papier o gramaturze 70 g/m2 - zawartość chlorków nie więcej niż 0,05% - zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25 % - wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w kierunku walcowania i 750mN w kierunku poprzecznym - przenikanie powietrza [1,47 kPa] nie mniej niż 13 μm/Pa*s - wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 400 kPa na sucho - wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 150 kPa na mokro - niezwilżalność wodą powyżej 40 s - wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m - wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,4 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m 2. Folia co najmniej 8 warstwowa o grubości nie większej niż 52 μm ( PN EN 868-5) nie licząc warstwy kleju – ilość warstw folii potwierdzona przez niezależną jednostkę notyfikowaną; - przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów - grubość nie większa niż 52 μm, - zgrzewalna w temperaturze 165-2000 C, - wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300 mN, - elastyczna – wydłużenie nie mniej niż 70%, 3. Pozostałe wymagania: - wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania - wskaźnik procesu sterylizacji parowej ( po procesie kolor brązowy), EO (po procesie kolor złoty) i formaldehydowej ( po procesie kolor zielony) - powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm2 [PN EN 868-5] - jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania - zgrzew posiadający 3 równoległe proste linie - ze względów techniczno - higienicznych rękawy nawinięte na rolkę folią na zewnątrz - ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta - okres przechowywania w stanie sterylnym nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Rękaw płaski szer. – 50 mm | Rolka | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2b | Rękaw płaski szer. – 75 mm | Rolka | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 2c | Rękaw z fałdą szer -75 mm | Rolka | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2d | Rękaw płaski szer. – 100 mm | Rolka | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 2 e | Rękaw z fałdą szer – 100 mm | Rolka | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 f | Rękaw płaski szer. – 120 /125mm | Rolka | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2 g | Rękaw płaski szer. – 150 mm | Rolka | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 2 h | Rękaw z fałdą szer – 150 mm | Rolka | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 i | Rękaw płaski szer. – 200 mm | Rolka | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 2 j | Rękaw z fałdą szer – 200 mm | Rolka | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2 k | Rękaw płaski szer. – 250 mm | Rolka | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 2 l | Rękaw z fałdą szer – 250 mm | Rolka | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 2 ł | Rękaw płaski szer. – 300 mm | Rolka | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 1m | Rękaw z fałdą szer – 300 mm | Rolka | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 n | Rękaw płaski szer. – 350 mm | Rolka | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM ZA PAKIET 1 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 2:  Opakowania sterylizacyjne i akcesoria do narzędzi robotycznych

|  | - Opakowania sterylizacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Włóknina syntetyczna polipropylenowa bez zawartości celulozy do sterylizacji parą wodną i plazmowej - zgodna z dyrektywą MDR 2017/745 załącznik IV i aktualnie obowiązującymi normami zharmonizowanymi: ISO 11607-1, EN 868-2. Oprócz tego: - pięciowarstwowa,wykonana w konstrukcji SSMMS - wytrzymałość na rozciąganie liniowe w kierunku walcowania nie mniej niż 140N, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 106N (ASTM D 5034-09) - wytrzymałość na rozdarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 71N, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 48N (ASTM D 5587-15) - wydłużenie do zerwania min 74% w obu kierunkach - gramatura nominalna 55g/m˛ - kolor niebieski - okres przechowywania w stanie sterylnym nie krótszy niż 180 dni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Opis asortymentu | Jednostka miary | Ilość |  | Cena jednostkowa netto |  | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Producent |
| 1a | 1200 mm x1200 mm (niebieska) Wielkość zamówienia : 1872 szt. | Szt. | 1872 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1b | 1000 mm x 1000 mm (niebieska) Wielkość zamówienia 4800 szt. | Szt. | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1c | 750 x 750 mm (niebieska) Wielkość zamówienia 2160 szt. | Szt | 2160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Akcesoria do sterylizacji mycia do narzędzi robotycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Torebki papierowo-foliowe do narzędzi robotycznych ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej o wykonaniu zgodnym z aktualnie obowiązującymi normami: ISO 11607-1, ISO 11607-2 , EN 868-3 , EN 868-5 – oświadczenie producenta papier o gramaturze 100 g/m2 zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym 12,7 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym 6,7 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie 690 kPa, opór powietrza Gurley 29 s folia co najmniej ośmiowarstwowa nie licząc warstwy kleju, przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, grubość nie większa niż 52 μm, wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach niemniejsza niż 300 mN, elastyczna [wydłużenie niemniej niż 70%, wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, Potwierdzenie liczby warstw folii wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą. Charakterystyka folii wydaną przez jej producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności.. Kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Torba 200x800 mm, | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.b | Torba 250x900 mm, | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chusteczki do dosuszania narzędzi, niepylące, posiadające właściwości chłonne do 850%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Chusteczki wchłaniające nadmiar wilgoci 51x36 mm, | szt | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.b. | Chusteczki wchłaniające nadmiar wilgoci 30,5x34 mm , . | szt | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bezdotykowy dozownik nawilżanych chusteczek czyszcząco-dezynfekcyjnych z systemem uzupełniania. Urządzenie zasilane z odnawialnego modułu akumulatorowego. Wymiary dozownika wys. x szer. x głęb.: 344 x 340 x 155 mm. Dozownik posiada wbudowany system automatycznego przełączania – jedno opakowanie chusteczek jest w użyciu, drugie w gotowości do użycia. Możliwość jednorazowego umieszczenia w dozowniku 2 opakowań chusteczek. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chusteczki dezynfekujące bez alkoholu. Działanie Bakteriobójcze, drożdżakobójcze ( EN 13624; EN 13727, EN 16615) w czasie 5 minut, Ograniczone działanie wirusobójcze (MVA) EN 14476 w czasie 1 minuty, działanie wirusobójcze polioma EN 14476 w czasie 2 minut, | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.g | Koszyczek z drobnej siatki przeznaczony do: transportu bardzo małych i delikatnych skażonych narzędzi chirurgicznych, zamykanie i otwieranie poprzez obrót pokrywy, ścianka boczna wykonana z drobnej siatki w celu ochrony przed uszkodzeniem końcówek roboczych narzędzi mikrochirurgicznych. Koszyczek wykonany z niemagnetycznej stali nierdzewnej AISI 304 lub stali o analogicznych właściwościach, oznaczonej według równoważnej normy, elektropolerowanej, Średnica drutu obramowania górnej ramki siatki oraz pokrywy 3,5 mm. Wielkość otworów w siatce koszyczka: 1,0 mm, średnica drutu 0,5mm. Wymiary zewnętrzne (± 1 mm): 90 x 90 x 50 mm. Koszyczek spełnia wymagania procesów automatycznego mycia i dezynfekcji oraz sterylizacji narzędzi chirurgicznych, Wyrób dopuszczony do stosowania w jednostkach ochrony zdrowia jako wyrób medyczny. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Lupa do kontroli narzędzi. Umożliwia dokładną kontrolę wzrokową pod kątem potencjalnych uszkodzeń i pozostałości po czyszczeniu na narzędziach robotycznych. Wymiary lupy: 85 mm x 85 mm x 60 mm. Soczewka o średnicy 72 mm. Cztery białe diody LED o trzech poziomach jasności. 4-krotne powiększenie dla łatwej i dokładnej inspekcji narzędzi chirurgii robotycznej. Włącznik/wyłącznik oraz kabel ładujący Micro-USB | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM ZA PAKIET 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr  3   Szczotki i akcesoria  pomocnicze

| Lp | Opis asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczotka z włosiem nylonowym, dwustronna. Długość włosia 5 i 10 mm, długość szczotki 25 i 35 mm, długość całkowita 175 mm. . | szt | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szczotka z włosiem nylonowym, Długość włosia 15mm, długość szczotki 40mm, długość całkowita 180 mm. . | szt | 16. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szczotka podwójnie zakończona z nylonowym włosiem. Długość włosia 5 i 10 mm, długość szczotki 25 i 35 mm, długość całkowita 175 mm. | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Czyścik drobny. Rozmiar 150x100 mm . | szt | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zawieszki na tace 90x38 mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szczotki wielorazowego użytku do czyszczenia narzędzi wykonane z bezpiecznego i osłoniętego drutu ze stali nierdzewnej z uchwytem w kształcie pierścienia, włosie nylonowe, średnica szczotki 1,0mm, długość główki szczotki 13 mm, długość całkowita 450 mm. | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Szczotki wielorazowego użytku do czyszczenia narzędzi wykonane z bezpiecznego i osłoniętego drutu ze stali nierdzewnej z uchwytem w kształcie pierścienia, włosie nylonowe, średnica szczotki 1,6mm, długość główki szczotki 13 mm, długość całkowita 450 mm. | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Szczotki z nierdzewnego drutu V2A, z osłoną. Średnica szczotki 3,5 mm, długość szczotki 100 mm, długość całkowita 250 mm. Mycie i sterylizacja – tak. | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Szczotki z nierdzewnego drutu V2A, z osłoną. Średnica szczotki 2,5 mm, długość szczotki 80 mm, długość całkowita 400 mm. Mycie i sterylizacja – tak. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Szczoteczki do czyszczenia zaworów, długość całkowita 156 mm, długość szczotek 19,5 mm i 28,5 mm. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | podajnik z zestawem czyścików do narzędzi rurowych typu FLEX zawierający: 1. Czyścik poliestrowo-nylonowy, twardy, średnica - 3 mm, długość - 7,5 m w rolce - 1 rolka 2. Czyścik poliestrowo-nylonowy, twardy, średnica - 6 mm, długość - 7,5 m w rolce - 1 rolka 3. Czyścik poliestrowo-nylonowy, średniej twardości, średnica - 3 mm, długość - 7,5 m w rolce - 1 rolka 4.Czyścik poliestrowo-nylonowy, średniej twardości, średnica - 6 mm, długość - 7,5 m w rolce - 1 rolka | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw uzupełniający czyścików do narzędzi rurowych do dozownika typu FLEX zawierający: 1. Czyścik poliestrowo-nylonowy, twardy, średnica - 3 mm, długość - 7,5 m w rolce - 1 rolka 2. Czyścik poliestrowo-nylonowy, twardy, średnica - 6 mm, długość - 7,5 m w rolce - 1 rolka 3. Czyścik poliestrowo-nylonowy, średniej twardości, średnica - 3 mm, długość - 7,5 m w rolce - 1 rolka 4.Czyścik poliestrowo-nylonowy, średniej twardości, średnica - 6 mm, długość - 7,5 m w rolce - 1 rolka Szczotki do rektoskopów. Średnica szczotki 20 mm, długość szczotki 150 mm, długość całkowita 450 mm. Mycie i sterylizacja – tak. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12a | Szczotki do rektoskopów. Średnica szczotki 20 mm, długość szczotki 150 mm, długość całkowita 450 mm. Mycie i sterylizacja – tak. | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Klamra ze stali nierdzewnej z powłoką silikonową, rozmiar 60mm, | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Klamra ze stali nierdzewnej z powłoką silikonową, rozmiar 70mm, | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Klamra ze stali nierdzewnej z powłoką silikonową, rozmiar 80mm, | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Pojemnik na druty Kirschnera, jednokomorowy, wykonany ze stali nierdzewnej, przekrój okrągły, długość 330mm, średnica 22mm, rozmiar oczka siatki 0,8 x 0,8 mm. | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Osłonki na narzędzia wykonane z tworzywa sztucznego, przezroczyste, odporne na warunki sterylizacji, rozmiar 140x50mm. | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Osłonki na narzędzia wykonane z tworzywa sztucznego, przezroczyste, odporne na warunki sterylizacji, rozmiar 105x25mm. | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Osłonki na narzędzia wykonane z tworzywa sztucznego, przezroczyste, odporne na warunki sterylizacji, rozmiar 60x10mm. | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Bezpieczny toksykologicznie, rozpuszczalny w wodzie preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych zapewniający penetrację pary, na bazie czystego oleju parafinowego z zaworem rozpylającym. Opakowanie 300 – 400 ml. Olej w areozolu do oliwienia zamknięć, blokad itd. instrumentarium chirurgicznego przed procesem sterylizacji. Olej zapewnia skuteczność smarowania i ochronę antykorozyjną. Olej nie zawiera silikonu, węglowodoru fluoru i chloru oaz umożliwia penetrację czynnika sterylizującego w trakcie sterylizacji w oparciu o normę EN ISO 17665. Brak negatywnego wpływu warstwy oleju na skuteczność sterylizacji. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Test kontroli skuteczności zgrzewu. Arkusz testowy wykonany w technologii papier-folia składający się z papieru medycznego o gramaturze 70g/m2 oraz folii w kolorze zielonym. Na teście miejsce do udokumentowania przeprowadzonej kontroli zgrzewu m.in. - data i czas wykonania testu - numer zgrzewarki i parametry zgrzewania - podpis osoby kontrolującej | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Przyjazny dla skóry preparat czyszczący do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, gipsie, alginatach i cementach, oraz pastach cynkowo-eugenolowych. Zawierający w swoim składzie czysty terpen pomarańczowy z naturalnie tłoczonych skórek pomarańczy i olej natłuszczający; niezawierający alkaliów i mydła. Opakowanie korkiem, w którym mały otwór ułatwia dozowanie. l. | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Marker sterylizacyjny do opisu opakowań –czarny 0,75 mm cienki | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Marker sterylizacyjny do opisu opakowań –czarny 1,0 mm gruby | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Rękawice ochronne , odporne na temperaturę do rozładunków sterylizatora i myjni dezynfektora | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Szczotki wielorazowego użytku z solidnym elastycznym trzonkiem i z wymienną odkręcaną główką. Odporne na temperaturę do 134 °C. Włosie szczotek nie rysuje powierzchni ze stali nierdzewnej. Zastosowanie: sztywne endoskopy, trokary, rozwiertaki, trzpienie, wiertła, regulatory, kaniule, resektory. długość 25 cm średnica 3-4 mm, W zestawie 1 trzonek, 1 wymienna główka | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26a | Zapas główek wielorazowych | szt | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Szczotki wielorazowego użytku z solidnym elastycznym trzonkiem i z wymienną odkręcaną główką. Odporne na temperaturę do 134 °C. Włosie szczotek nie rysuje powierzchni ze stali nierdzewnej. Zastosowanie: sztywne endoskopy, trokary, rozwiertaki, trzpienie, wiertła, regulatory, kaniule, resektory. długość 25 cm średnica 5-6 mm, W zestawie 1 trzonek, 1 wymienna główka | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27a | Zapas główek wielorazowych | szt | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM ZA PAKIET 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 4 Testy do  chemicznej  kontroli procesów sterylizacji  i  inne materiały zużywalne w sterylizacji

| Lp | Opis asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w odbudowie z tworzywa sztucznego. Wyraźna zmiana wskaźnika po sterylizacji na kolor ciemno brązowy lub czarny. Zgodny z normą EN ISO 11140-1. | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd testowy Compact PCD do zintegrowanego testu kontroli wsadu w parze wodnej. Kontrola usuwania powietrza i penetracji pary dla wsadów narzędzi rurowych, narzędzi prostych (litych) i wsadów porowatych. Przyrząd testowy BDS Compact PCD spełnia wymagania dla przyrządu testowego Hollow A wg normy EN 867-5. Przyrząd testowy Compact PCD składa się z obudowy z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym wewnątrz której znajduje się rurka i kapsuła ze stali nierdzewnej na test paskowy. Trwałość tysięcy zastosowań | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach min 19 mm x 50m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie sterylizacji. . | Rolka | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Taśma do zamykania pakietów bez wskaźnika procesu sterylizacji parowej o wymiarach 25 mm x 50m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie sterylizacji. | Rolka | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Możliwość zapisu 12 symboli w każdym z rzędów. Umożliwia kodowanie takich informacji jak: - w rzędzie pierwszym – numer operatora, numer sterylizatora, numer cyklu, kod pakietu, - w rzędzie drugim – datę sterylizacji, - w rzędzie trzecim – datę ważności. | Szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wałek z tuszem do metkownicy trzyrzędowej z pozycji 10 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Etykiety dwukrotnie przylepne posiadają naniesiony wskaźnik sterylizacji parą wodną, kompatybilne z metkownicą posiadaną przez zamawiającego + wałek z tuszem | Szt. | 96000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Etykiety dwukrotnie przylepne na podłożu nie zawierającym celulozy posiadają naniesiony wskaźnik sterylizacji nadtlenkiem wodoru, kompatybilne z metkownicą posiadaną przez zamawiającego + wałek z tuszem | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Etykiety papierowe ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, pasujące do kontenerów typu Aeskulap. Wymiary 75x35 mm | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Etykiety plastikowe ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, pasujące do kontenerów typu Aeskulap. | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Pojemnik do taśm samoprzylepnych metalowy na dwie rolki | Szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr  5  Wskaźniki  do kontroli chemicznej pakietów  i biologicznej  w  procesie sterylizacji

| Lp | Opis asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet jednokrotnego użytku typu Bowie -Dick, symulujący pakiet porowaty z dodatkowym osobnym arkuszem wczesnego ostrzegania, wykrywającym nieprawidłowości , które nie powodują jeszcze nieprawidłowego wyniku arkusza testowego. Bez zawartości ołowiu. Arkusze: testowe i wczesnego ostrzegania zapewniają łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wskaźnik zintegrowany chemiczny typ V do pary wodnej z przesuwająca się substancją wskaźnikową w okienku o długości min 2,5-3,0 cm, do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodna, nie wymagający interpretacji zmiany koloru. Parametry punktu końcowego w 3 temperaturach badane dla każdej serii i podane na opakowaniu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. | Szt. | 18000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej, ostateczny odczyt wyniku negatywnego/ zabicie bakterii po 24 minutach. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego „kruszera”. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej , jak również z EN ISO 11138. Wskaźnik zgodny z posiadanym przez Szpital autoczytnikiem – model 490 i instrukcją obsługi | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu do nadtlenku Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do nadtlenku wodoru, ostateczny odczyt wyniku negatywnego/ zabicie bakterii po 24 minutach. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego „kruszera”. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej , jak również z EN ISO 11138. Wskaźnik zgodny z posiadanym przez Szpital autoczytnikiem – model 490 i instrukcją obsługi. | szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wskaźnik chemiczny do nadtlenku wodoru , typ 4. Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny, typ 4, do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Substancja wskaźnikowa w okienku odczytu podzielonym na dwa pola akceptacji, (wynik nieprawidłowy/prawidłowy), zmieniająca kolor z niebieskiego na różowy. Technologia odczytu umożliwiające kontrolę penetracji nadtlenku wodoru przez pola odczytu. Biało-czerwony spód wskaźnika umożliwiający łatwe odnalezienie wskaźnika w kontrolowanym pakiecie. Na wskaźniku kod QR umożliwiający identyfikację produktu, numer LOT i datę przydatności do użycia. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej. | szt | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Taśma wskaźnikowa do pary wodnej. Bezołowiowa taśma wskaźnikowa do pary wodnej o szerokości 12mm i długości 55m. Nie odklejająca się od pakietów podczas sterylizacji. Zmiana zabarwienia jednoznaczna i łatwa w interpretacji. | szt | 168 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM ZA PAKIET 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr  6 materiały zużywalne do sterylizacji nadtlenkiem wodoru

| Lp | Opis asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kasety Sterad 100NX AC. Kaseta do sterylizatora Sterrad 100 NX AC na 5 cykli, zawierająca czynnik sterylizujący 58-59% roztwór nadtlenku wodoru. Kaseta zabezpieczona wskaźnikiem chemicznym obrazującym ewentualną ekspozycję nadtlenku wodoru | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kasety Sterad 100S. Kaseta do sterylizatora Sterrad 100S na 5 cykli, zawierająca czynnik sterylizujący 58-59% roztwór nadtlenku wodoru. Kaseta zabezpieczona wskaźnikiem chemicznym obrazującym ewentualną ekspozycję nadtlenku wodoru. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Test biologiczny o szybkim odczycie kompatybilny z auto czytnikiem Velocity Reader. Ampułkowy wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu do monitorowania skuteczności cyklu sterylizacyjnego w technologii wykorzystującej nadtlenek wodoru, ze wskaźnikiem chemicznym fabrycznie umieszczonym na ampułce, zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty. Czas odczytu max. 15minut. | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Chemiczny wskaźnik taśmowy do monitorowania przebiegu procesu w sterylizatorze wykorzystującym nadtlenek wodoru, przebarwiający się po ekspozycji na czynnik sterylizujący z koloru czerwonego na żółty | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Akcesoria do drukarki sterylizatora Sterad 100S 1kpl | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Papier termiczny do drukarki Sterrad 100NXAC- dedykowany do zainstalowanej drukarki termicznej w sterylizatorze. | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pudełko zbiorcze na zużyte kasety do sterylizatora Sterrad 100NXAC. Dedykowane do sterylizatora Sterrad 100NXAC. | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pojemniki na zużyte kasety Sterad 100S | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM ZA PAKIET 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 7  Akcesoria i testy do kontroli procesu mycia,dezynfekcji maszynowej i suszenia

| Lp | Opis asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test kontroli skuteczności mycia , dezynfekcji, suszenia – ocena dezynfekcji i suszenia poprzez zmianę koloru z białego na czarny, Ocena zgodności mycia, dezynfekcji, suszenia na oddzielnych polach testowych. Służy do rutynowej kontroli podstawowych procesów w myjni dezynfektorze. Data ważności min 24 miesiące | Szt. | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd testowy procesu, wykonany ze stali nierdzewnej | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Środek do w piance do wstępnego postępowania z z narzędziami po użyciu. Wskazujący działanie bakteriostatyczne i pozostawiający na narzędziach bez wysychania przez okres 72 godzin. Powinien zawierać enzymy oraz <5% anionowych i amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych. Nie powinien zawierać w swoim składzie IV-rzędowych związków amoniowych, | szt | 24 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM ZA PAKIET 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną  do reprezentowania

Podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze lub innym

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Podmiotu albo przez

upełnomocnionego przedstawiciela