PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Przedmiotowe Środki Dowodowe)

„Dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”

Uwaga:

- Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 3 wszystkie wymagane parametry oraz podać nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, wyposażenia.

- W przypadku, gdy Zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, Wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.

- Nie dopuszcza się możliwości potwierdzenia oferowanych parametrów słowem „TAK”.

- Niniejszy dokument należy złożyć wraz z ofertą.

| Zadanie nr 1. | ##### KATEDRA ŻYWIENIA CZŁOWIEKA I DIETETYKI |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne | Minimalne wymagane parametry | ##### Oferowane parametry, ##### modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| 1. | 2. | 3. |
| #### System do identyfikacji gatunków bakterii |  |  |
| Źródło wzbudzania | diody świetlne |  |
| Zintegrowane moduły w jednym urządzeniu | - moduł do amplifikacji, - moduł sekwencji, - analizy danych, |  |
| Moduł do amplifikacji | - zautomatyzowana, niewymagająca ingerencji użytkownika aparatu, izotermiczna amplifikacja na fazie stałej (komórka przepływowa), prowadząca do wytworzenia macierzy klastrów cząsteczek klonalnych, - cykl amplifikacji nie wymagający ręcznych manipulacji oraz dodatkowych urządzeń, w pełni zautomatyzowany, również w trybie sparowanych końców - amplifikacja klonalna na pokładzie sekwenatora |  |
| Moduł sekwencji | - sekwencjonowanie przez syntezę, - cykl sekwencjonowania nie wymagający ręcznych manipulacji oraz dodatkowych urządzeń, w pełni zautomatyzowany, również w trybie sparowanych końców, - sekwencjonowanie typu paired-end nie wymagające fizycznej zmiany orientacji komórki przepływowej |  |
| Analizy danych | - monitorowanie pracy systemu identyfikacji bakterii przez Internet, - możliwość przechowywania i analizy danych w platformie chmurowej |  |
| Parametry pracy | - regulowana długość odczytu w zakresie nie mniejszym niż: od 40 do 2 x 300 pz, - regulowana przepustowość, - wybór odczytów pojedynczych i w trybie sparowanych końców |  |
| Wydajność urządzenia w jednym cyklu pracy (liczba par zasad DNA odczytywana w jednej reakcji) | Minimum do 15Gb w trybie sparowanych końców |  |
| Liczba odczytów generowana w jednym cyklu pracy | - nie mniej niż 22 mln w trybie pojedynczych odczytów - nie mniej niż 44 mln w trybie sparowanych końców |  |
| Dokładność odczytu Q30 | Nie gorsza niż: - 1 × 36 bp > 90% - 2 × 25 bp > 90% - 2 × 150 bp > 80% - 2 × 250 bp > 75% - 2 x 300 bp > 70% |  |
| Wielkość próbki do analizy | Nie większa niż: 50 ng |  |
| Aplikacje obsługiwane przez system | Minimum: - resekwencjonowanie małych genomów - mikroorganizmy (DNA) - resekwencjonowanie celowane klonów, amplikonów, enrichmentu (DNA, cDNA) - sekwencjonowanie de novo - ChIP-Seq dla białek wiążących specyficzne sekwencje DNA - metagenomika (sekwencjonowanie 16S rRNA) - celowane profilowanie ekspresji genów - sekwencjonowanie mRNA - sekwencjonowanie małych RNA - CNV-Seq: określenie zmienności liczby kopii - sekwencjonowanie mRNA w trybie sparowanych końców - kontrola jakości bibliotek DNA |  |
| Sterowanie urządzeniem | - zintegrowany, elektroniczny system sterujący z wbudowanym dotykowym ekranem LCD, - komputer sterujący wbudowany w system , - oprogramowanie sterujące wbudowane w system umożliwiające sterowanie systemem zdalnie |  |
| Wyposażenie | - mysz optyczna, - klawiatura do obsługi systemu |  |
| Zasilanie | 100-240 V AC przy 50/60 Hz, 10 A, 400 W |  |
| Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model |  |  |
| Ilość szt. |  | 1. |
| Wartość brutto |  |  |

| Zadanie nr 2. | ##### KATEDRA INŻYNIERII MECHANICZNEJ I AGROFIZYKI |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne | Minimalne wymagane parametry | ##### Oferowane parametry, ##### modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| 1. | 2. | 3. |
| #### Maszyna wytrzymałościowa |  |  |
| Zakres pomiarowy | nie gorszy niż: 250 - 300 kN |  |
| Konstrukcja | dwukolumnowa |  |
| Osłona bezpieczeństwa | z materiału przeźroczystego |  |
| Zakres prędkości suwu | nie gorszy niż 0,001-500 mm/min w całym zakresie przyłożonej siły |  |
| Maksymalna prędkość powrotu | nie gorsza niż: 500 mm/min |  |
| Dokładność sterowania prędkością suwu | nie gorsza niż: ± 0,1% |  |
| Skok roboczy trawersy | nie gorszy niż: 1100 mm |  |
| Szerokość robocza maszyny | 650 mm |  |
| Pozycjonowanie trawersy | - rozdzielczość pozycjonowania nie gorsza niż: 0,001 mm, - dokładność nie gorsza niż: ± 0,1% |  |
| Szybkość próbkowania kanałów pomiarowych | 1200 Hz |  |
| Moduł sterowania zintegrowany z maszyną | - wyświetlanie w czasie rzeczywistym siły, przemieszczenia, - ruch trawersy góra/dół, - przebieg i zatrzymanie badania, - precyzyjna regulacja prędkości przesuwu |  |
| Głowice pomiarowe siły 300, 50 i 10 kN | Głowice pomiarowe siły 300, 50 i 10 kN: - dokładność w klasie 0,5: ±0,5% od 0,4% do 100% siły nominalnej głowicy - automatyczne rozpoznanie głowicy, - rozdzielczość wyświetlacza co 0,5 N |  |
| Łącznik górny i dolny | mocowanie na sworzeń z nakrętką dociskową |  |
| Komunikacja PC z maszyną | poprzez LAN (Ethernet) i USB |  |
| Oprogramowanie sterujące | - wyświetlanie w czasie rzeczywistym siły, przemieszczenia, - wykres w czasie rzeczywistym, siła/naprężenie, przemieszczenie, rozciągnięcie/odkształcenie, czas, - otwarta metoda testowa umożliwiająca użytkownikowi edycję sekwencji procedur testu, - otwarty szablon raportu z badań dla użytkownika końcowego, - eksport danych pomiarowych do pliku danych. |  |
| Jednostka sterująca | - Jednostka sterująca PC o parametrach nie gorszych niż:: - Dysk SSD500 GB, - Procesor i7, - Pamięć RAM 8 GB, - System Windows 10 w wersji Pl. lub równoważny, - mysz optyczna z 2 przyciskami i rolką do przewijania, przewodowa, złącze USB, - klawiatura qwerty, przewodowa, złącze USB, - Monitor: LCD 27 cale | modele/typy podzespołów jednostki sterującej PC i monitora |
| Oferowany typ/model/ wersja, producent, kraj producenta: - maszyna wytrzymałościowa, - oprogramowanie sterujące - jednostka sterująca: stacja PC, monitor |  | - …………………………… - …………………………… - Jednostka sterująca: stacja PC, monitor (modele/typy podzespołów proszę podać w kolumnie nr 3-parametry oferowane |
| Ilość szt. |  | 1. |
| Wartość brutto zestawu z wyodrębnieniem ceny jednostki sterującej ( stacji PC i monitora) |  | Wartość brutto zestawu: ……………………………… w tym: - cena brutto jednostki sterującej – stacja PC: …………………. - cena brutto jednostki sterującej – monitor : ……………….. |

| Zadanie nr 3. | ##### KATEDRA GEODEZJI ROLNEJ, KATASTRU I FOTOGRAMETRII |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne | Minimalne wymagane parametry | ##### Oferowane parametry, ##### modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| 1. | 2. | 3. |
| #### System pomiarowy LIDAR | W składzie systemu: - Bezzałogowy statek powietrzny (BSP), - Skaner laserowy kompatybilny z BSP, - Kamera 5 obiektywowa kompatybilna z BSP, - Kamera multispektralna kompatybilna z BSP, - Kamera RGB kompatybilna z BSP, - Kamera termowizyjna kompatybilna z BSP, - Karty pamięci SD do rejestracji danych, - Oprogramowanie (oprogramowania) do obsługi i przetwarzania danych, |  |
| Bezzałogowy statek powietrzny (BSP) | - wielowirnikowiec o minimum 4 wirnikach zapewniający możliwość stabilnego lotu i zawisu nad obiektem, - o minimum 2 bateriach wykorzystywanych w trakcie lotu, - minimalny czas lotu na jednym zestawie baterii bez obciążenia 50 minut, - udźwig użyteczny co najmniej 2.5kg, minimalny czas lotu na jednym zestawie baterii z pełnym obciążeniem 30 minut, - norma wodoszczelności minimum IP 45, - zasięg radia minimum do 8 km, - wyposażony w system pozycjonowania RTK, - operacyjny przy maksymalnej dopuszczalnej sile wiatru powyżej 13 m/s, - wyposażony w system bezpieczeństwa zbliżeniowego zarówno w kierunkach poziomych jak i pionowych, - wyposażony w system bezpieczeństwa RTH (Return to Home), - wyposażony w system bezpieczeństwa niskiego poziomu baterii (Low Battery RTH), - wyposażony w system bezpieczeństwa w przypadku utraty połączenia z kontrolerem (Failsafe RTH), - umożliwiający montaż i obsługę znajdujących się w zestawie sensorów pomiarowych, w tym przynajmniej 2 sensorów jednocześnie, - wymagane wyposażenie: - stacja ładowania baterii – maksymalny czas ładowania jednej baterii 60 minut oraz możliwość ładowania jednocześnie co najmniej 3 baterii, - minimum 4 komplety baterii pozwalających na realizację jednorazowo co najmniej 2 h pozyskiwania danych przy pełnym obciążeniu drona, - zestaw 2 kontrolerów lotu, - oprogramowanie do planowania misji fotolotniczych |  |
| Skaner laserowy kompatybilny z BSP | - dokładność pomiaru odległości co najmniej 3 cm @ 100 m (1 sigma), - możliwość rejestracji co najmniej 3 odbić, - klasa bezpieczeństwa lasera: 1 (bezpieczny dla oka), - norma wodoszczelności minimum IP 54, - zasięg pomiaru minimum 400 m przy albedo 80% i minimum 150 m przy albedo 10%, - częstotliwość skanowania minimum 200 000 pkt/s przy jednokrotnym odbiciu, - dokładność wyznaczenia położenia punktu co najmniej: 0.1 m poziomo i co najmniej 0,05 m z odległości 50 m, - zintegrowany z kamerą RGB, - zintegrowany z systemem inercyjnym o dokładności wyznaczenia kątów: Yaw min. 0.4 stopnia w czasie rzeczywistym i Pitch/Roll min. 0.07 stopnia w czasie rzeczywistym (1 sigma), - kolorowanie chmury punktów w czasie rzeczywistym co najmniej według intensywności odbicia i wartości RGB, - montowany na stabilizowanym 3-osiowo gimbalu, |  |
| Kamera 5 obiektywowa kompatybilna z BSP | - 5 obiektywów – jeden o orientacji pionowej, pozostałe wychylone w 4 prostopadłych kierunkach pod kątem 45 stopni, - ogniskowa obiektywów 35 mm (ekwiwalent), - matryca każdego z obiektywów o rozdzielczości co najmniej 24 MPix, - jednoczesne wykonanie wszystkich zdjęć, - interwał ekspozycji co najmniej co 1 s., |  |
| Kamera multispektralna kompatybilna z BSP | - kanały: blue, green, red, red edge, NIR, skorelowane ze sobą, - rozdzielczość minimum 1.2 MPix na każdy kanał, - GSD co najmniej 8 cm na kanał przy wysokości lotu 120 m, - interwał ekspozycji co najmniej co 1 s. (każdy kanał), - panel kalibracyjny do kalibracji kamery w różnych warunkach oświetleniowych |  |
| Kamera RGB kompatybilna z BSP | - o rozmiarze matrycy nie mniejszym od pełnej klatki (full frame, ok. 36x24mm), - rozdzielczości matrycy minimum 40 Mpix, - z obiektywem stałoogniskowym 35 mm; - z możliwością rejestracji filmów z rozdzielczością minimum Full HD i 4K2K, - z częstotliwością rejestracji klatek 60 FPS, - wyposażoną w 3 osiowy gimbal z opcją stabilizacji kamery |  |
| Kamera termowizyjna kompatybilna z BSP | - kamera radiometryczna, zapis zdjęć w formacie R-JPEG, - rozdzielczości minimum 640 x 512px, - częstotliwość odświeżania co najmniej 30 Hz; - norma wodoszczelności minimum IP 44, - zoom cyfrowy minimum 8x, - wyposażoną w dalmierz laserowy o zasięgu co najmniej 1000 m, z klasą bezpieczeństwa co najmniej 1M, - wyposażoną w 3 osiowy gimbal z opcją stabilizacji kamery, |  |
| Karty pamięci SD do rejestracji danych) | - 5 kart CD (dla każdego sensora osobna karta CD: skaner, kamera 5 obiektywowa, kamera multispektralna, kamera RGB i termowizyjna), - O prędkości transferu danych zapewniającej niezakłócone działanie sensorów pomiarowych i pojemności wystarczającej do rejestracji danych bez konieczności ograniczania czasu lotu BSP określonego wydajnością baterii, przy założeniu maksymalnej rozdzielczości i prędkości pozyskiwanych danych |  |
| Oprogramowanie/oprogramowania do obsługi i przetwarzania danych | Oprogramowanie/oprogramowania do obsługi i przetwarzania danych (Zamawiający dopuszcza kilka pakietów oprogramowania spełniających łącznie poniże wymagania) umożliwiające co najmniej: - planowanie misji fotolotniczej (punkty trasy, naloty nad obiektami powierzchniowymi i liniowymi, inspekcje obiektów, parametry lotu), - ustawianie parametrów pozyskiwania danych przez sensory pomiarowe, - zarządzanie pozyskiwaniem danych w trakcie realizacji lotu, - możliwość konfiguracji i wgrywania własnych UAV, także opartych na kontrolerze lotu pixhawk do oprogramowania do planowania misji fotolotniczych oraz dodawania własnych ładunków (kamer, skanerów i innych sensorów) - zapewniające możliwość zdalnego kierowania lotem (teloperacje) z opóźnieniem transmisji mniejszą niż 100 ms, - zapewniając łączność między dronem a odległym centrum sterowania z użyciem sieci GSM (LTE) z możliwością użycia 2 niezależnych kart SIM równocześnie (redundancja), - wyrównanie ścieżki lotu dla danych LIDAR i generowanie wynikowych chmur punktów, - obsługa punktów kontrolnych (GPC), - obsługa wielu układów współrzędnych; - tworzenie map 2D ze zdjęć RGB, - tworzenie map 2D dla zdjęć multispektralnych, - rekonstrukcja modeli 3D, - obsługa chmur punktów, - obsługa danych wejściowych z chmur punktów, modeli 3D, rastrów, wektorów i innych, - edycja wektorowa, - wyświetlanie według wysokości, intensywności, kategorii, RGB, kombinacji itp., - zarządzanie trajektoriami, - moduły do automatycznej klasyfikacji w oparciu o definiowane przez użytkownika parametry dla pozyskania co najmniej punktów charakterystycznych terenu (klasa Ground), - generowanie modeli DTM, DSM, - generowanie i edytowanie siatek mesh na podstawie chmury punktów, - obliczanie nachylenia terenu, chropowatości, zacienienia wzgórza itp na podstawie modeli powierzchni terenu, - import formatów (co najmniej): - Chmury punktów: LAS (.las,.laz), ASCII (.txt, .asc, .xyz, .pts, .csv), PLY (.ply); E57 (e57), - Pliki zdjęciowe (.tif,.jpg). - Wektory (*.shp). - Tabele (*.csv) - Modele 3D (.obj). - Export w formatach (co najmniej): - Chmury punktów LAS (.las,.laz), ASCII (.txt, .asc, .xyz, .pts, .csv), PLY (.ply). E57 (e.57), - Pliki zdjęciowe (.tif,.jpg), - Wektory (.shp, .dxf), - Tabele (*.csv), - Modele 3D (.obj). |  |
| Oferowany typ/model/ wersja, producent, kraj producenta: - Bezzałogowy statek powietrzny BSP, - Skaner laserowy, - Kamera 5 obiektywowa, - Kamera multispektralna, - Kamera RGB, - Kamera termowizyjna, - Oprogramowanie/ oprogramowania do obsługi i przetwarzania danych (każdego oferowanego oprogramowania) |  | a)…………………………………. b)…………………………………. c)………………………………….. d)………………………………….. e)………………………………….. f)………………………………….. g)………………………………….. |
| Ilość szt. |  | 1 zestaw. |
| Wartość brutto zestawu: |  |  |

| Zadanie 4. | - KATEDRA CHEMII ROLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne | Wymagane parametry | - Oferowane parametry, - modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| 1. | 2. | 3. |
| Waga techniczna |  |  |
| Obciążenie maksymalne | nie mniejsze niż: 30 kg |  |
| Obciążenie minimalne | nie większe niż: 200 g |  |
| Dokładność odczytu | nie gorsza niż: 10g |  |
| Materiał konstrukcji i szalki | stal nierdzewna |  |
| Wymiar szalki | 250 x 300 mm (±5% dla każdego parametru) |  |
| Mocowanie głowicy | na kablu minimum 2,5 m. |  |
| Wyświetlacz | LCD ( z podświetleniem), |  |
| Klawiatura | co najmniej 5 przycisków, |  |
| Miernik | - wagowy pasujący do oferowanej wagi - Stopień ochrony: minimum IP 68/69 |  |
| Stopień ochrony – konstrukcja | Minimum IP 68 |  |
| Interfejs | RS 232 |  |
| Zasilanie | - 100/240 V AC 50/60 HZ - + akumulator, czas pracy akumulatora minimum 45 godzin, |  |
| Temperatura pracy | nie gorsza niż: od – 100C do + 400C |  |
| Waga | legalizowana |  |
| Oferowany producent (firma - nazwa), model/typ/wersja |  |  |
| Ilość szt. |  | 1. |
| Wartość brutto |  |  |

| Zadanie 5. | ##### KATEDRA CHEMII |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne | Minimalne wymagane parametry | ##### Oferowane parametry, ##### modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| 1. | 2. | 3. |
| #### Mikrotitrator potencjometryczny | W zestawie: - mikrotitrator potencjometryczny, - dozownik, - oprogramowanie - mieszadło magnetyczne, - akcesoria |  |
| Mikrotitrator potencjometryczny | - ilość kanałów pomiarowych: minimum 1, - zakres pomiarowy pH/mV nie gorszy niż: 0..14 (w zależności od elektrody), -1000..+1000mV +/-0.003mV, - zakres pomiarowy temperatury nie gorszy niż: 0…100oC +/-0.097oC, - sonda pomiarowa pH/mV: elektroda jonoselektywna z wejściem BNC, - możliwość dołączenia w zależności od potrzeb standardową elektrodę kombinowaną z wejściem BNC lub elektrodę jonoselektywną dowolnego producenta - sonda pomiarowa temperatury: czujnik PT1000., - impedancja wejściowa: >1012Ω. - ilość kroków pomiarowych minimum: 1…1000. - pauza między pomiarami nie większa niż: ; 1sek… 4.5godz. - rodzaj pomiaru: miareczkowanie, kinetyka (pomiar sygnału bez dozownika titratora), - kalibracja czujnika pomiarowego, czujnika PT1000 oraz dozownika, - złącze RS232, USB |  |
| Dozownik | - mikropompa strzykawkowa wyposażony w zawór trójdrożny, - możliwość zastosowania strzykawek o pojemność 5 ml, 2 ml, 1 ml, i 0,5 ml - skok strzykawki nie większy niż 70 mm, - minimalna dawka titranta: nie większa niż 0,01 ml |  |
| Sterowanie | Poprzez oprogramowanie sterujące w języku polskim z licencją bezterminową, na nieograniczona ilość stanowisk komputerowych, z możliwością kopiowania, dostarczane na nośniku CD-ROM |  |
| Wyświetlacz | - ciekłokrystaliczny, - projekcja wszystkich mierzonych wartości i ustawionych parametrów |  |
| Zasilanie | Zasilacz zewnętrzny, stabilizowany |  |
| Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model |  |  |
| Ilość szt. |  | 1. |
| Wartość brutto |  |  |

- Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu karnego. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane we wskazanych wyżej oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Prawdziwość powyższych informacji stwierdzam podpisem.