## Zestaw 2
Zestaw Nr 3 - RĘKAWICE
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [zł] | wartość brutto [zł] | numer katalogowy | nazwa handlowa/ producent | Kod EAN | Klasa wyrobu medycznego
1 | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe. Długość rękawic min: 240 mm, średnia grubość na palcu min. 0,12 mm, na części dłoniowej min. 0,09 mm, powierzchnia teksturowana. Zawartość protein <100µg/g, pakowane po 100 sztuk. AQL 1,0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 455 (1-4), EN ISO 15223-1, EN ISO 374-2, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN ISO 374-1 & EN 16523-1 & EN 374-4 (przebadane na min. 14 substancji chemicznych), odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5 & ASTM F1671 & ISO 16604. Rozmiar S-XL. opak. a'100 sztuk | op. | 500
2 | Rękawiczki diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie, w kolorze białym, długość min. 240 mm, AQL ≤1,5. Grubość pojedynczej ścianki: mankiet rolowany 0,06 mm, dłoń 0,08 mm i palec 0,09 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 6 N oraz po starzeniu min. 6 N. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III Typ B, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5. Posiadające certyfikat badania typu UE w kategorii III środków ochrony indywidualnej. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 oraz przebadane na przenikanie co najmniej 30 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Rozmiar: S-XL, opak. a'100 sztuk. | op. | 2000
3 | Rękawiczki diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie, w kolorze różowym, teksturowane na końcach palców, wewnętrznie chlorowane, długość minimalna 240 mm, grubości: na palcu 0.11 mm, na dłoni 0.07 mm oraz na mankiecie 0.06 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 6 N oraz po starzeniu min. 6 N, rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III Typ B, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5. Posiadające certyfikat badania typu UE w kategorii III środków ochrony indywidualnej. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 oraz przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Rozmiar: S-XL, opak. a'100 szt. | op. | 200
4 | Rękawiczki diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie, w kolorze magenta, teksturowane na końcach palców, wewnętrznie chlorowane, długość minimalna 240 mm, grubości: na palcu 0.12 mm, na dłoni 0.06 mm oraz na mankiecie 0.05 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 6 N oraz po starzeniu min. 6 N, rękawice bez protein lateksu, AQL ≤1.5. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III Typ C, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Posiadające certyfikat badania typu UE w kategorii III środków ochrony indywidualnej. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 oraz przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Rozmiar: S-L, opak. a'100 szt. | op. | 200
5 | Rękawiczki diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie w op. a100 sztuk mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, wewnętrznie chlorowane, długość minimalna 240 mm, grubości: na palcu 0.11 mm, na dłoni 0.06 mm oraz na mankiecie 0.05 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 6 N oraz po starzeniu min. 6 N, rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III Typ B, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Posiadające certyfikat badania typu UE w kategorii III środków ochrony indywidualnej. Rękawice muszą być przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub EN ISO 374-5 oraz przebadane na przenikanie co najmniej 14 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (potwierdzone raportem z badania niezależnego laboratorium). Rozmiar:S-XL. opak. a'100 szt. | op. | 600
6 | Rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe o uniwersalnym kształcie, w op. a100 sztuk w kolorze niebieskim, długość min.300 mm. AQL 1,0. Grubość pojedyńczej ścianki: mankiet min. 0,06 mm, dłoń min. 0,08 mm, palec min. 0,12 mm. Teksturowane na końcach palców. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III Typ B, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5. Posiadające certyfikat badania typu UE w kategorii III środków ochrony indywidualnej. Rękawice muszą być przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 / EN ISO 374-5 oraz przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (potwierdzone raportem z badania niezależnego laboratorium). Rozmiar: S-XL. opak. a'100 sztuk | op. | 150
7 | Rękawiczki chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z zawartością protein ≤30µg/g, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach i wnętrzu dłoni, powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem oraz silikonowana. Zakończona rolowanym mankietem z niechlorowaną opaską samoprzylepną, kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Grubość ścianki na palcu 0.25 ± 0.03 mm, na części dłoniowej 0.21 ± 0.02 mm, na mankiecie 0.17 ± 0.02 mm. Długość rękawicy min. 300 mm, AQL 0,65. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie IIa oraz Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej – UE 2016/425 (kat. III Typ B), rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN ISO 374-1,5, EN 374-2,4, EN 16523-1, EN ISO 21420, posiadające Certyfikat Badania Typu UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Przebadane na przenikanie substancji cytostatycznych zgodnie z normą ASTM D6978, potwierdzone wynikami badań. Rękawice pakowane w opakowaniu foliowym wyjątkowo odpornym na wilgoć. Rozmiar: 6-9. | para | 200
8 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe, bezpudrowe, o anatomicznym kształcie z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, mankiet rolowany, o długości min. 290 mm, grubość na palcu min. 0,24 mm, części dłoniowej min. 0,20 mm, na mankiecie min. 0,17 mm. AQL 0,65. Zawartość protein <10 ug/g. Rękawice zaklasyfikowane jako wyroby medyczne w klasie IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz jako środki ochrony indywidualnej w kategorii III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), ISO 15223-1, ISO 11137-1, ISO 11137-2, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, ISO 16604, ASTM F1671. Opakowanie foliowe wyjątkowo odporne na wilgoć. Rozmiar: 6-9. | para | 400
9 | Rękawice diagnostyczne, niesterylne nitrylowe o kształcie uniwersalnym pasująca na obie dłonie z mankietem rolowanym. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, o grubości ścianki na palcu min. 0,11 mm. na dłoni min. 0,07 mm. na mankiecie min. 0,06 mm o długości min. 260 mm. AQL ≤ 1,0 oznakowany na opakowaniu. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III Typ B, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Posiadające certyfikat badania typu UE w kategorii III środków ochrony indywidualnej.Rękawice muszą być przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub EN ISO 374-5 oraz przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (potwierdzone raportem z badań niezależnego laboratorium). Rozmiar XS-XL. opak. a'100 sztuk | op. | 2000
10 | Rękawiczki diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie w op. a100 sztuk, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, wewnętrznie chlorowane, długość min. 275 mm, grubości: na palcu min. 0.17 mm, na dłoni 0.12 mm oraz na mankiecie 0.08 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13 N oraz po starzeniu min. 13 N, rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III Typ B, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Posiadające certyfikat badania typu UE w kategorii III środków ochrony indywidualnej. Rękawice muszą być przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 / EN ISO 374-5 oraz przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (potwierdzone raportem z badań niezależnego laboratorium). Rozmiar: S-XL. opak. a'100 sztuk | op. | 100
11 | Rękawiczki diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie, pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet, mikroteksturowane z teksturą na końcach palców, wewnętrznie chlorowane, długość min. 240 mm, grubości: na palcu min. 0.09 mm, na dłoni 0.06 mm oraz na mankiecie 0.05 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 6 N oraz po starzeniu min. 6 N, rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III Typ B, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Posiadające certyfikat badania typu UE w kategorii III środków ochrony indywidualnej. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 / EN ISO 374-5 oraz przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (potwierdzone raportem z badań niezależnego laboratorium). Rozmiar: S-XL. opak. a'200 sztuk. | op | 150
12 | Rękawice foliowe jednorazowego uzytku, rozmiar M-L, op x 100 szt | op. | 100 | [8 empty] | na 23%
Razem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dokument należy wypełnić i podpisać (Wykonawca lub osoba/y uprawniona/e do jego reprezentowania) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie pdf.