Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                                                                                                              Nr postępowania: 07 Z TP 24

Załącznik nr 1-2 do SWZ

po modyfikacji

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

- PAKIET 2: Lampa operacyjna (CPV: 331 67 000-8)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji: nie starszy niż 2023

| L.p. | Parametry | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Lampa operacyjna dwukopułowa mocowana do sufitu wyposażona w kopułę główną, kopułę pomocniczą oraz ramię pod monitor | - | - |
| 2. | Trójramienny system podwieszenia | - | - |
| 3. | Obudowy każdej kopuły lampy w kształcie litery ,,X” wpisanej w koło lub w kształcie dwóch trapezów umożliwiająca złączenie dwóch kopuł razem lub czasza o kształcie sześciokąta foremnego dzielona na połowy po przekątnej sześciokąta. | - | - |
| 4. | Kształt każdej kopuły odpowiedni dla przepływu laminarnego zapewniający nawiew na głowę oraz ramiona chirurga | - | - |
| 5. | Źródło światła diody LED | - | - |
| 6. | Główna kopuła lampy wyposażona w minimum 77 diod w konstrukcji jednoogniskowej | - | - |
| 7. | Pomocnicza kopuła lampy wyposażona w minimum 60 diod w konstrukcji jednoogniskowej | - | - |
| 8. | Diody LED światła operacyjnego o barwie białej | - | - |
| 9. | Diody emitujące bezcieniowe światło | - | - |
| 10. | Żywotność diody minimum 60 000 godzin | Powyżej 60 000 godzin – 10 pkt 60 000 godzin – 0 pkt |  |
| 11. | Sterowanie parametrami lamp przy pomocy paneli znajdujących się przy kopułach | - | - |
| 12. | Regulacja lampą za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych centralnie na kopułach lamp. | - | - |
| 13. | Średnica pola roboczego dla czaszy głównej regulowana w zakresie minimum 160 – 230 mm | Zakres większy niż 160-230 mm – 10 pkt Zakres 160-230 mm – 0 pkt |  |
| 14. | Regulacja średnicy pola roboczego realizowana w taki sposób, aby natężenie światła pozostawało na takim samym poziomie. Brak konieczności regulacji natężenia światła przy zmianie wielkości pola roboczego. | - | - |
| 15. | Regulacja natężenia światła w minimum 5 krokach | Powyżej 5 kroków – 10 pkt 5 kroków – 0 pkt |  |
| 16. | Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 1 m nie gorsza niż 160 000 luks dla każdej kopuły | - | - |
| 17. | Natężenie światła w kopule głównej regulowane w zakresie minimum 64 000-160 000 luksów poprzez panel umieszczony przy kopule lampy i uchwyt sterylny. | - | - |
| 18. | Natężenie światła w kopule pomocniczej regulowane w zakresie minimum 56 000-130 000 luksów poprzez panel umieszczony przy kopule lampy i uchwyt sterylny. | - | - |
| 19. | Głębokość oświetlenia minimum 94 cm | - | - |
| 20. | Temperatura barwowa regulowana w minimum czterech krokach w zakresie minimum 3 500-5 000 K | - | - |
| 21. | Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra ) o wartości minimum 96 | - | - |
| 22. | Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości minimum 96 | - | - |
| 23. | Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami. | - | - |
| 24. | Gładka obudowa bez widocznych śrub, nitów, zaślepek utrudniających czyszczenie i powodujących gromadzenie się kurzu. | - | - |
| 25. | Stopień ochrony kopuły lampy minimum IP 54 | - | - |
| 26. | Wielkość każdej z kopuł nie większa niż 76 cm | - | - |
| 27. | Kopuła główna wyposażona w system aktywnej redukcji cieni, który wyczuwa przesłonięte przez głowę chirurga segmenty lampy i automatycznie płynnie wzmocni emitowane oświetlenie w obszarach nie przesłoniętych. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 28. | Lampa wyposażona w system redukujący kontrast pomiędzy powierzchnią oświetlaną a zacienioną. Możliwość włączenia i wyłączenia systemu. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 29. | Sterownik lampy wyposażony w minimum 5 programów pracy uzależnionych od rodzaju przeprowadzanych operacji z możliwością ich edycji | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 30. | Rozpraszanie cienia z tubą: minimum 94% | - | - |
| 31. | Rozpraszanie cienia z jedną maską: 100% | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 32. | Rozpraszanie cienia z jedną maską i tubą symulującą pole operacyjne: 100% | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 33. | Tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii mało inwazyjnej włączane dedykowanym przyciskiem realizowane przez dedykowane diody świecące w stronę pola operacyjnego. | - | - |
| 34. | Lampa wyposażona w ścienny panel sterowania do obsługi każdej kopuły i kamery | - | - |
| 35. | Lampa wyposażona w kamerę full HD zamocowaną w kopule głównej o poniższych parametrach: | - | - |
| a) | rozdzielczość minimum 1080p (1920 x 1080) | - | - |
| b) | pozycjonowanie kamery za pomocą wymiennego uchwytu przeznaczonego do sterylizacji | - | - |
| c) | regulacja parametrów kamery minimum: balansu bieli, przysłony, skupienia, powiększenia (zoom minimum 10 x) | Powyżej 10 x – 10 pkt 10 x – 0 pkt |  |
| d) | automatyczna regulacja przysłony oraz skupienia | - | - |
| e) | możliwość zatrzymania obrazu | - | - |
| 36. | Lampa wyposażona w ramię do zawieszenia monitora w systemie mocowania VESA, wyposażone w uchwyt sterylny. | - | - |
| 37. | Lampa wyposażona w zestaw nakładek przeznaczonych do sterylizacji: 4 nakładki dla kopuły głównej, 4 nakładki dla kopuły pomocniczej, 4 nakładki dla ramienia pod monitor – łącznie 12 sztuk nakładek | - | - |
| - GWARANCJA |  |  |  |
| 38. | Gwarancja 24 miesiące | - | - |