Załącznik nr 1

ZP 23/24     Wykaz przedmiotu zamówienia (wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) należy dołączyć do oferty (załącznik do Formularza ofertowego) w wersji elektronicznej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

WYKAZ PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wadium : 2.000,00 zł

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stanowisko do znieczulenia ogólnego z monitorem funkcji życiowych pacjenta w przedziale wieku 0 – 18 lat | 1 |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |  |  |

Cena netto  (bez VAT )................................................................

Słownie zł....................................................................................

cena brutto  (z VAT)......................................................................

Słownie.........................................................................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 . Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) Aparat do znieczulania ogólnego noworodków, dzieci i dorosłych  – 1szt.

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Tak, Podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2024r | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Kolorowy dotykowy ekran parametrów wentylacji 15 cali, na wysięgniku, możliwość regulacji położenia ekranu pion-poziom | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Tryby wentylacji: VC objętościowy, PC ciśnieniowy, SIMV, PSVPro, PCV-VG | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Podwójnej skali przepływomierze elektroniczne dla O2, N2O i powietrza dostosowane do znieczuleń z niskimi i minimalnymi przepływami, awaryjny przepływomierz tlenowy (zakres przepływu 0-10 l/min) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Przepływomierz tlenu do biernej tlenoterapii niezależny od układu okrężnego | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Możliwość podłączenia układów półotwartych bez ingerencji w układ okrężny | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Instalacja dwóch parowników, układ okrężny o małej ilości części, 3,0 L, pozbawiony lateksu | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | zmiana pochałaniaczy podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Respirator sterowany elektronicznie: zakres TV przy wentylacji objętościowej: od 20 do 1500 ml z regulowanymi alarmami niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zakres TV przy wentylacji ciśnieniowej PC od 5 ml wraz z regulowanymi alarmami niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Nastawy częstości oddechu: od 4 do 100 /min, ciśnień wdechowych od 5 do 60 cm H2O, nastawy I:E od 2:1 do 1:8, PEEP regulowany elektronicznie w zakresie 4-30 cm H2O, bądź nieaktywny | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pauza wdechowa 5-60% | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Monitor funkcji życiowych pacjenta: modułowy, pomiar głębokości znieczulenia ( Bis lub Entropia ), napięcia mięśniowego ( NMT ), nadwrażliwość na ból, pomiar bodźców nocyceptywnych, wyposażone w moduł pomiaru: EKG, NIBP, Temperatura, IBP, SpO2 | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowe | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Aparat do znieczulania na podstawie jezdnej | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Min. 1 szuflada na drobne akcesoria oraz blat do pisania | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Uchwyt butli tlenowej i podtlenku azotu | Tak |  |
|  | Dodatkowe gniazda elektryczne (minimum 2 gniazda) AC 230 V50 Hz | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2 powietrze) z sieci centralnej szpitala | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 30 minut | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Reduktory do butli O2 i N2O ze złączami gwintowymi zgodnymi z PN wyposażone w manometr i przyłącze do aparatu. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ssak napędzany powietrzem z regulacją siły ssania i zbiornikiem o pojemności min 0,5l oraz zapasowy wymienny zbiornik na wydzieliny | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Uchwyt do minimum 2 parowników | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wystawiona przez producenta deklaracja lub dystrybutora kompatybilności oferowanego aparatu z oferowanym monitorem pacjenta. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Dystrybucja gazów: - Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza, - System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 23%, 24 % lub 25%, - Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami, minimalny przepływ gazów 500 ml/min lub mniej, | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Kompaktowy układ oddechowy - okrężny do wentylacji o niskiej podatności – w komplecie zestaw drenów dla dorosłych oraz zestaw dla dzieci i noworodków-podgrzewany lub układ oddechowy z nawilżaczem - Obejście tlenowe - Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa - Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimum 0,7 l - Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Respirator - Tryb wentylacji - Tryb ręczny - Oddech spontaniczny - VCV – wentylacja kontrolowana objętością - PCV – wentylacja kontrolowana ciśnieniem - PSV – wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | SIMV - Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji ciśnieniowo kontrolowanej z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow) - Regulacje 1. Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji CMV minimum 2:1 do 1:4 (podać zakres) 2. Regulacja częstości oddechu minimum od 5 do 90 /min (podać zakres) 3. Regulacja objętości oddechowej minimum 20 do 1400 ml w trybie objętościowym (podać zakres) 4. PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 4 do 20 cmH2O (podać zakres) 5. Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 50 hPa (podać zakres) 6. Regulacja czasu Plateau wdechu w zakresie minimum: 5 – 50% czasu wdechu (podać zakres) - Alarmy 1. Niskiej objętości minutowej 2. Wysokiej objętości minutowej 3. Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego 4. Alarm braku zasilania w energię elektryczną 5. Alarm braku zasilania w gazy 6. Alarm Apnea | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar i obrazowanie - Stężenie tlenu w gazach oddechowych - Pomiar objętości oddechu Vt podąć zakres, - Pomiar objętości minutowej MV - Pomiar częstotliwości oddechowej (f) - Ciśnienia szczytowego w formie liczbowej - Ciśnienia średniego w formie liczbowej - Ciśnienia PEEP w formie liczbowej - Częstość oddychania - Analiza MAC w aparacie lub monitorze pacjenta - Kapnografia i kapnometria w aparacie lub monitorze pacjenta - Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka w aparacie lub monitorze pacjenta - Pomiar gazów przez jeden dren dołączony bezpośrednio do kolanka układu oddechowego bez dodatkowych elementów, które zwiększają przestrzeń martwą - Pomiar ciśnienia tlenu w butlach awaryjnych na panelu przednim aparatu - Prezentacja graficzna 1. Prezentacja parametrów znieczulenia na kolorowym minimum 15 calowym ekranie aparatu 2. Obrazowanie na kolorowym minimum 15 calowym ekranie aparatu krzywej ciśnienia w drogach oddechowych 3. Obrazowanie na kolorowym minimum 15 calowym ekranie aparatu pętli oddechowej ciśnienie/objętość 4. Obrazowanie trendów stężenia zastosowanych lotnych środków anestetycznych – minimum 6 godzin - Mocowanie monitora (dolna krawędź monitora ) respiratora na wysokości większej lub równej 1000mm od podłogi | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Monitor pacjenta do stanowiska znieczulenia - Monitor modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe i programowe przenoszone miedzy monitorami bez udziału serwisu. Moduły obsługiwane poprzez monitor w pełnym zakresie funkcji. - Monitor dla pełnego zakresu pacjentów: noworodków, dzieci i dorosłych. - System monitorowania zapewniający nieprzerwane, pełne i jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku - System zapewniający przenoszenie danych pacjenta z monitora do monitora przez sieć przewodową przesyłu danych oraz kartę pamięci. - Wewnętrzna pamięć przynajmniej 50 zdarzeń zawierających przynajmniej po cztery odcinki wybranych krzywych dynamicznych do późniejszej analizy lub wydruku, zapisywanych ręcznie i automatycznie w czasie alarmów - Ekran regulowany - Pojedynczy kolorowy ekran w postaci panelu LCD TFT o przekątnej przynajmniej 15’’ - Minimum 6 krzywych na ekranie (nie tylko EKG) - Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim /obsługa całego systemu w języku polskim/ - Zasilanie sieciowe 230V 50 Hz - Mocowanie monitora - Dolna krawędź monitora mocowana na wysokości od 1200 mm od podłogi - Bezpieczne i wygodne zamocowanie zestawu monitorującego do aparatu. Odpowiednie uchwyty i akcesoria do zamocowania monitora. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | EKG - Monitorowanie 7 odprowadzeń jednocześnie z przewodu 5-żyłowego. - W komplecie filtr zakłóceń elektrochirurgicznych - Analiza częstości akcji serca i arytmii jednocześnie przynajmniej w 2 odprowadzeniach - Odprowadzenie do analizy dowolnie wybierane przez użytkownika - Analiza odcinka ST - Podstawowa analiza arytmii - W komplecie przewód EKG do podłączenia 3 elektrod oraz przewód do podłączenia minimum 5 elektrod - W komplecie przewód do podłączenia 3 elektrod noworodkowych wraz z 300 sztukami elektrod jednorazowych - Oddech 1. Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu 2. Saturacja (SPO2) Mosimo Set lub równoważny 3. W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec oraz uniwersalny czujnik Y 4. System monitorowania zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale 5. Nieinwazyjny pomiar ciśnienia 6. W komplecie przewód i trzy mankiety różnych rozmiarów dla dorosłych, dwa mankiety dla dzieci i 30 jednorazowych mankietów noworodkowych (po 10 w trzech różnych rozmiarach) - Pomiar temperatury 1. W komplecie czujnik temperatury powierzchniowy i głębokiej 2. Dokładność pomiaru temperatury 0,1°C lub lepsza - Inwazyjny pomiar ciśnienia 1. Przynajmniej 2 tory pomiarowe z możliwością rozbudowy o kolejne tory pomiarowe 2. Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień 3. Moduł pomiaru głębokości uśpienia BIS podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie funkcji wraz akcesoriami 4. Moduł pomiaru zwiotczenia mięśni NMT podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie funkcji wraz z czujnikiem dla dzieci i dorosłych - Układy alarmowe 1. Czasowe zawieszanie alarmu dźwiękowego 2. Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności - Trendy 1. Minimum 24 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów - Kalkulator dawek leków | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | INNE |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych) | Tak/Podać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim, w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | Tak. Wraz z dostawą urządzenia | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | Tak. Przedstawić dokument autoryzacji wraz z dostawą | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych: nazwa firmy, adres, email, telefon | Tak/Podać |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji | min: 24 miesiące | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min 24 miesiące |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”

Tabela nr 2  - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: okres udzielonej gwarancji)

| L.p | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczna oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem kosztu | Tak/Nie | Podać:……….. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak – 10 pkt Nie – 0pkt |
|  | Tryby z gwarantowaną objętością. - Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością | Tak/Nie | Podać:……….. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak – 10 pkt Nie –0pkt |
|  | Algorytm pomiarowy NIBP wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego | Tak/Nie | Podać:……….. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak – 5pkt Nie – 0pkt |
|  | Pomiar głębokości uśpienia realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni czoła, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR. oferowanego kardiomonitora | Tak/Nie | Podać:……….. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak –10 pkt Nie – 0pkt |
|  | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego odporne na uderzenia, upadek oraz wnikanie cieczy i pyłów do wnętrza obudowy - klasa ochrony min. IP47 | Tak/Nie | Podać:……….. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak – 2,5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego cyfrowe, w medycznym standardzie USB: możliwość podłączenia dowolnego modułu do dowolnie wybranego portu USB w monitorze transportowym, podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru, możliwość zdalnej weryfikacji (np. przez serwis) jakie moduły pomiarowe zostały podłączone do monitora transportowego (min. rodzaj modułu, numer seryjny) | Tak/Nie | Podać:……….. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak – 2,5 pkt Nie – 0pkt |

Wykonawca  oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ,  wymienione  w  tabeli.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony Wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon