Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=5+7 | Wartość brutto 9=6+7 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Myjnia do dezynfekcji endoskopów | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |  |

słownie brutto…………………………………................................................................ złotych.

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy*.

* dane te należy przenieść w odpowiednie miejsce Formularza oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Myjnia do dezynfekcji endoskopów – 1 szt. | Typ ………………….... Model ……………...…. Producent……………….. Kraj pochodzenia ……….. |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2021 |
|  | Oznakowanie CE |
| Parametry techniczne |
|  | Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji gastroskopów, kolonoskopów, duodenoskopów. |
|  | Myjnia-dezynfekator ładowana od frontu Lub Myjnia-dezynfekator ładowana od góry |
|  | Czasu cyklu mycia i dezynfekcji max. 35 min. |
|  | Wyświetlacz – cztery linie x czterdzieści znaków, z komunikatami w języku polskim |
|  | Umieszczenie endoskopów na dzielonych koszach wysuwanych z myjni, umożliwiających ułożenie sondy endoskopu w taki sposób, który uniemożliwiałby stykanie się lub krzyżowanie powierzchni sondy. |
|  | Możliwość zastosowania kosza do mycia troakarów i optyk laparoskopowych Lub Misa nie wymagająca zastosowania kosza do mycia trokarów i optyk laparoskopowych |
|  | System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów |
|  | Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych |
|  | Równoczesna kontrola szczelności dwóch endoskopów podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem. |
|  | Test Szczelności trwający przez cały proces. Charakterystyka ciśnienia procesu: -na początku procesu 285 mbar, -w trakcie procesu 150 mbar -zabezpieczenia przed testem szczelności wyższym niż 320 mbar. |
|  | Kondensator oparów środków chemicznych wbudowany fabrycznie wewnątrz myjni i szczelne odprowadzenie oparów |
|  | Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną fabrycznie wewnątrz lampę UV Lub Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowany filtr mikrobiologiczny 0,2 mikrometra |
|  | Automatyczna samo-dezynfekcja myjni |
|  | Zasilanie prądem trójfazowym Lub Myjnia o niskim poborze prądu wymagająca zasilania jednofazowego 230V |
|  | Zasilanie wodą z instalacji szpitalnej |
|  | Zewnętrzny system zmiękczania wody |
|  | Obudowa komory ze stali kwasoodpornej Lub Komora wykonana z kwasoodpornego tworzywa sztucznego |
|  | Możliwość jednoczesnego mycia dwóch endoskopów typu: kolonoskop, gastroskop, bronchoskop, duodenoskop. |
|  | Współpraca z posiadanym systemem ENDOSKAN monitorująco-raportującym poprawność mycia i dezynfekcji, poprzez zbliżeniowe chipy RFiD umieszczane na endoskopach oraz personalne karty personelu odpowiedzialnego za dezynfekcję |
|  | Port komunikacyjny RJ-45 Ethernet TCP/IP (max.100 Mbit) |
|  | Program dezynfekcji termicznej w temperaturze 90°C ± 5°C dla sprzętu obojętnego na działanie termiczne. |
|  | Należy dostarczyć adaptery dla następujących typów posiadanych przez Zamawiającego endoskopów: CF-H185I, CF-H185L, PCF H190I |
|  | Opieka serwisowa autoryzowanego serwisu producenta myjni w okresie gwarancji |
| Dodatkowe informacje |
|  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy |
|  | Oferowana myjnia jest kompletna, kompatybilna z akcesoriami, fabrycznie nowa, po instalacji gotowa do użycia zgodnie z jej przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych oraz walidacji – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów ………….……………….. |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

| …….............…………….., dnia ...............r |  |
| --- | --- |