## Załącznik nr 3b do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - NOKTOMETR
NAZWA URZĄDZENIA
TYP / MODEL
PRODUCENT
ILOŚĆ |  | 1
KRAJ POCHODZENIA
ROK PRODUKCJI
DYSTRYBUTOR W POLSCE
Lp. | WARUNKI DO SPEŁNIENIA | PARAMETR WYMAGANY / SZCZEGÓŁY WARUNKU | INFORMACJE PODANE PRZEZ FIRMĘ
PARAMETRY TECHNICZNE - Pierścień Landolta
1 | Napięcie zasilania 12V | Tak
2 | Niezależny od komputera panel sterujący przebiegiem badania | Tak
3 | Prezentacja wyników w formie liczbowej | Tak
4 | Pamięć wyników dostępna również po wyłączeniu aparatu | Tak
5 | Konfigurowalna ilość rozświetleń pierścienia w badaniu od 1 do 4 | Tak
6 | Pierścień Landolta/przerwa w pierścieniu 1/5 grubości pierścienia | Tak, podać
7 | Natężenie światła rozświetlające pierścień: 0 - 0,15 lux na skali 30 punktowej | Tak, podać
8 | Losowy wybór ustawień pierścienia | Tak
9 | Programowalna na stałe kolejność ustawień pierścienia | Tak
10 | Programowalna przed każdym badaniem kolejność ustawień pierścienia | Tak
11 | Ręczny wybór kolejności ustawień pierścienia | Tak
12 | Sygnalizacja emitowanych bodźców | Tak
13 | Program instruktażowy | Tak
PARAMETRY TECHNICZNE - Noktometr
14 | Napięcie zasilania 12 V | Tak
15 | Niezależny od komputera panel sterujący przebiegiem badania | Tak
16 | Prezentacja wyników w formie liczbowej | Tak
17 | Pamięć wyników dostępna również po wyłączeniu aparatu | Tak
18 | Konfigurowalna ilość olśnień w badaniu - 1-4 olśnień | Tak, podać
19 | Możliwość osobnej regulacji długości olśnienia dla każdego z 4 pomiarów w badaniu | Tak, podać
20 | Losowa kolejności prezentacji figur po olśnieniu | Tak
21 | Programowalna na stałe kolejności prezentacji figur po olśnieniu | Tak
22 | Programowalna przed każdym badaniem kolejności prezentacji figur po olśnieniu | Tak
23 | Ręczny wybór kolejności prezentacji figur po olśnieniu | Tak
24 | Sygnalizacja emitowanych bodźców | Tak
25 | Program instruktażowy | Tak