Arkusz Informacji Technicznej – sprawa 129/2023

Przedmiot zamówienia: Aparat RTG z ramieniem „c” dla Pracowni Endoskopii

| - L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany |  | Ocena punktowa | Określenie punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Rok produkcji min. 2022 dla aparatu podemonstracyjnego lub 2023 dla aparatu nowego. Aparat posiadający oznakowanie CE i certyfikat CE | - Tak |  |  |  | Aparat nowy, nie powystawowy bez śladów użytkowania - 3 pkt Aparat podemonstracyjny z oferowany z gwarancją taką jak w przypadku nowego aparatu – 0 pkt |
| - 3. | - Zasilanie 240V +/-10%, 50Hz | - Tak |  |  |  |  |
| - II RAMIĘ C |  |  |  |  |  |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) | ≥ 70 cm |  |  |  | ≥ 72 cm – 5 pkt <72 cm – 0pkt |
|  | Odległość SID | ≥ 107 cm |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG) | ≥ 81 cm |  |  |  | ≥ 84 cm – 5 pkt <84 cm – 0pkt |
|  | Zakres ruchu ramienia C wzdłuż | ≥ 20 cm |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C | ≥ 42 cm |  |  |  | ≥ 45 cm – 5 pkt <45 cm – 0pkt |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C | ≥ 145° |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi poziomej) | ≥ ±220° |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (wychylenie) | ≥ ±10° |  |  |  | ≥ +/-12° – 5 pkt <+/-12° – 0pkt |
|  | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Zmotoryzowany ruch orbitalny i rotacja w ramieniu C | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Prędkość zmotoryzowanego ruchu orbitalnego i rotacji w ramieniu C | ≥ 10°/s |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Zapamiętywanie podczas zabiegu min. dwóch ustawień ramienia C (co najmniej ruch orbitalny i rotacja) oraz automatyczne ustawienia się ramienia C w tych pozycjach | Podać, opisać |  |  |  | Tak, min. 2 pozycje z zapamiętaniem ustawiania kolimacji – 10 pkt Tak, min. 2 pozycje – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Blokada kół | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Hamulce ruchów ramienia C: orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego i obrotu wokół osi pionowej z odpowiadającymi im skalami, oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej komunikacji w sali operacyjnej | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa hamulców (zwalnianie i blokowanie) min. ruchów orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego i obrotu wokół osi pionowej bezpośrednio przy detektorze | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Uchwyt przy detektorze do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Panel dotykowy kolorowy rozdzielczości min. 640x480 znajdujący się na wózku ramienia C oraz na wózku monitorowym, do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii „live” | Tak |  |  |  | Rozdzielczość panelu ≥ 1200x800 – 10 pkt < 1200x800 – 0 pkt |
|  | Dodatkowy panel z monitorem dotykowym do sterowania funkcjami aparatu (min. kolimacją, ustawieniami generatora, ustawieniami parametrów obrazu) z podglądem min. LIH oraz możliwość sterowania silnikowymi ruchami aparatu z pola sterylnego – mocowanie przy stole. | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlenie na panelu przy ramieniu C i na panelu przy stole aktualnego kąta ruchu orbitalnego i rotacji | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast aparat lub wyłączający min. ruchy silnikowe i promieniowanie | Tak, podać |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C | ≤ 83 cm |  |  |  | Bez punktacji |
| - III GENERATOR |  |  |  |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości o maksymalnej częstotliwości pracy min. 40 kHz | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Moc generatora RTG | ≥ 25 kW |  |  |  | Brak punktacji |
|  | Fluoroskopia pulsacyjna – dostępne częstotliwości | Co najmniej w zakresie 4 p/s - 25 p/s |  |  |  | Maksymalna częstotliwość – 5 pkt; 25 p/s – 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Radiografia cyfrowa | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii | ≥ 120 kV/120 kV |  |  |  | ≥ 125 kV – 10 pkt < 125 kV – 0 pkt |
|  | Maksymalne natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 250 mA |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej | ≥ 250 mA |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny dobór parametrów fluoroskopii | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
| - IV LAMPA I KOLIMATORY |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampa z wirującą anodą typu monoblok (nie dopuszcza się kabli wysokiego napięcia w konstrukcji ramienia C poza monoblokiem) | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość wirowania anody | ≥ 3000 obr/min |  |  |  | ≥ 8000 obr/min – 5 pkt; < 8000 obr/min – 0 pkt |
|  | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,3 |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość dużego ogniska | ≤ 0,6 |  |  |  | ≤ 0,5 – 5 pkt; >0,5 – 0 pkt |
|  | Całkowita filtracja | ≥ 6 mm Al |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 360 kHU |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 75 kHU/min |  |  |  | ≥ 90 kHU/min – 5 pkt; <90 kHU/min – 0 pkt, |
|  | Pojemność cieplna zespołu lampy/kołpaka lampy (w zależności od terminologii producenta) | ≥ 5000 kHU |  |  |  | ≥ 5 300 kHU/min – 5 pkt; < 5 300 kHU/min – 0 pkt, |
|  | System aktywnego chłodzenia (dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem.) Układ zamknięty wbudowany wewnątrz aparatu bez zewnętrznych radiatorów i wentylatorów. | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator prostokątny | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Ustawienie kolimatorów z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Obrót obrazu z utrzymaniem prostokątnego pola obrazowania (bez ograniczenia obrazu do koła) przy każdym zastosowanym kącie obrotu | Tak/Nie, opisać |  |  |  | Tak – 10 pkt Nie (obrót obrazu z ograniczeniem pola obrazowania do koła w jakimkolwiek przypadku) – 0 pkt |
| - V DETEKTOR I TOR OBRAZOWY |  |  |  |  |  |  |
|  | Wielkość detektora | ≥ 30 cm x 30 cm |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Obraz z detektora wyświetlany na monitorach jako prostokątny (nie ograniczany do koła lub przycinany) | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Detektor w technologii CMOS ze scyntylatorem CsI | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Liczba pól obrazowych poza podstawowym (liczba powiększeń elektronicznych) | ≥ 2 |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość (matryca detektora) | ≥ 1900x1900 pikseli |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Dynamika obrazu z detektora | ≥ 16 bitów |  |  |  | Bez punktacji |
|  | DQE | ≥ 72% |  |  |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Kratka wyciągana bez użycia narzędzi | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
| - VI SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba pamiętanych obrazów | ≥ 150 000 |  |  |  | ≥ 250 000 – 10 pkt < 250 000 – 0 pkt |
|  | Funkcja „Last Image Hold” | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie mozaiki min. 16 obrazów | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Powiększenie cyfrowe min. 4x | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Obraz lustrzany | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Obrót obrazu | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar kątów i odległości | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Obrót obrazu z utrzymaniem prostokątnego pola obrazowania (bez ograniczenia obrazu do koła) przy każdym zastosowanym kącie obrotu | Tak/Nie, opisać |  |  |  | Tak – 10 pkt Nie (obrót obrazu z ograniczeniem pola obrazowania do koła w jakimkolwiek przypadku) – 0 pkt |
|  | Możliwość nanoszenia graficznych oznaczeń (np. odejścia naczyń), które są następnie wyświetlane na obrazie „live”w celu lepszej orientacji | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Funkcjonalność pozwalająca użytkownikowi określić obszar zainteresowania, na którym należy automatycznie zoptymalizować parametry obrazowania i parametry przetwarzania końcowego, takie jak jasność i kontrast, aby uzyskać najlepszą prezentację wybranego obszaru anatomicznego | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie naczyniowe umożliwiające pracę w trybie DSA oraz Roadmap z użyciem kontrastu na bazie jodu oraz CO2 z prezentacją obrazu z maksymalnym wypełnieniem (opacyfikacja) dla środka kontrastującego zawierającego jod (Max Op) oraz CO2 (Min Op) | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Funkcja Landmark (wyświetlanie tła anatomicznego od 0% do 100%) | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Ręczne i automatyczne przesunięcie pixeli Pixel Shift | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | System wpisywania danych pacjenta | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja nagrywania sekwencji fluoroskopowych | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Tryb akwizycji szybko poruszających się struktur anatomicznych - Digital Cine Mode | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
| - VII WÓZEK Z MONITORAMI |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba monitorów | ≥ 2 |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Przekątna ekranu min. 19" | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna luminacja monitorów | ≥ 1000 cd/m2 |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Współczynnik kontrastu monitorów | ≥ 1000:1 |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Obrót monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka o min. 180° | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wprowadzania danych pacjentów poprzez panel dotykowy na wózku z monitorami | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
| - VIII ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |  |  |  |  |  |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM obsługujący funkcje min: - DICOM Send - DICOM Storage Commitment - DICOM Worklist | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Port USB i nagrywarka CD/DVD | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne dogrywanie przeglądarki DICOM na dysk USB i CD-R lub DVD | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
| - IX WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezprzewodowy przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji oraz zapisu obrazu | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Przycisk ręczny do wyzwalania promieniowania oraz zapisu obrazów do pamięci | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Celownik laserowy po stronie detektora | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Wyjście DVI do podłączenia zewnętrznego monitora | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| - X INNE |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Projekt osłon stałych | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |  |  | Zgodnie z swz |