Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Modyfikacja 19.02.2019r.

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Zamrażarka niskotemperaturowa do -86°C - 6 szt. | TAK |  |  |
|  | Skrzyniowa | TAK |  |  |
|  | Pojemność 70 l ±5% | TAK |  |  |
|  | Temperatura: - regulowana w zakresie co najmniej od -50 do -86°C - dokładność nastawy nie gorsza niż co 1°C | TAK TAK |  |  |
|  | Komora wewnętrzna: - wykonana ze stali nierdzewnej Zamawiający dopuszcza: wykonana ze stali powlekanej białym lakierem - warstwa izolacyjna poliuretanowa | TAK opisać TAK |  |  |
|  | Pokrywa: - otwierana do góry - izolowana termicznie - zamykana na klucz | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Port dostępu do wnętrza zamrażarki | TAK |  |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |  |
|  | Panel sterowania: - umieszczony z przodu urządzenia - klawiatura membranowa - cyfrowy wyświetlacz aktualnej temperatury i alarmów | TAK TAK |  |  |
|  | Alarmy optyczne i akustyczne: - przekroczenia zadanej temperatury - awarii zasilania - otwartych drzwi | TAK TAK TAK |  |  |
|  | System awaryjnego zasilania panelu sterującego | TAK |  |  |
|  | Wbudowany rejestrator danych | TAK |  |  |
|  | Czynniki chłodzące bezfreonowe | TAK |  |  |
|  | Podstawa jezdna z możliwością blokady | TAK |  |  |
|  | Dopuszczalna temperatura zewnętrzna do co najmniej 25°C | TAK |  | ≥30°C – 20 pkt <30°C – 0 pkt |
|  | Złącza: - RS 232 - RS 485 - USB | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230V/ 50Hz | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: |  |  |  |
|  | - awaryjny system podtrzymywania temperatury z wykorzystaniem CO2 lub N2 | TAK |  |  |
|  | - automatyczny system powiadamiania GSM, informujący o stanach alarmowych i brakach zasilania (bez karty SIM) | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |