## formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.41.2024.KK
| Nazwa zamówienia | Dostawa zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą analizatorów dla Zakładu Mikrobiologii.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia:
Cena brutto # :
|  | 0 | (bez kosztów zużycia energii elektrycznej)
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..……………………… ………………………………..……………………… ………………………………..………………………
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..……………………… ………………………………..………………………
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w SWZ wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane odczynniki są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski. Wymóg nie dotyczy materiałów zużywalnych.
9. | Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie postawione wymagania graniczne określone w zalączniku nr 1b do SWZ.
10. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
11. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
12. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
13. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## zał. nr 1a
| DFP.271.41.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
Arkusz cenowy
| Cena oferty brutto (A+B)# | 0 | (bez kosztów zużycia energii elektrycznej)
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na 36 miesięcy^ | Jednostka
1. | Zestawy odczynnikowe CE-IVD do do ekstrakcji DNA i RNA. | 40000 | oznaczeń
2. | Zestawy odczynnikowe CE-IVD do amplifikacji w oparciu o metodę RT-PCR | 40000 | oznaczeń
3. | Zestawy odczynnikowe CE-IVD do identyfikacji HIV-1. | 100 | oznaczeń
4. | Zestawy odczynnikowe CE-IVD do identyfikacji HCV. | 50 | oznaczeń
5. | Zestawy odczynnikowe CE-IVD do identyfikacji HBV. | 50 | oznaczeń
6. | Zestawy odczynnikowe CE-IVD do identyfikacji HEV. | 4320 | oznaczeń
7. | Zestawy odczynnikowe CE-IVD do identyfikacji HAV. | 100 | oznaczeń
8. | Zestawy odczynnikowe CE-IVD do identyfikacji CMV. | 9000 | oznaczeń
9. | Zestawy odczynnikowe CE-IVD do identyfikacji EBV. | 3000 | oznaczeń
10. | Zestawy odczynnikowe CE-IVD do identyfikacji BKV. | 9000 | oznaczeń
11. | Zestawy odczynnikowe CE-IVD do identyfikacji JCV. | 9000 | oznaczeń
12. | Zestawy odczynnikowe CE-IVD do identyfikacji HHV6. | 300 | oznaczeń
13. | Zestawy odczynnikowe CE-IVD do identyfikacji HSV 1/2. | 300 | oznaczeń
14. | Zestawy odczynnikowe CE-IVD do identyfikacji VZV. | 150 | oznaczeń
15. | Zestawy odczynnikowe CE-IVD do identyfikacji Parvovirus B19. | 900 | oznaczeń
^Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych.
Lp | Przedmiot zamówienia |  | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto opakowania*** | Cena brutto#
1 | [8 empty] | 0
2 | [8 empty] | 0
3 | [8 empty] | 0
4 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
6 | [8 empty] | 0
[8 empty] | RAZEM (A)#: | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy. # jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Lp | Przedmiot dzierżawy | Okres w miesiącach | Ilość sztuk | Informacje dotyczące dzierżawionego urządzenia |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto # za 1 miesiąc za 1 szt | Czynsz dzierżawny brutto # (za 36 m-ce)
1. | Automatyczny izolator i platformy do przygotowywania reakcji PCR | 36 | 1 | Nazwa urządzenia |  |  |  | 0 | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
2. | Termocykler/(-y) | 36 | 2 | Nazwa urządzenia |  |  |  | 0 | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
[8 empty] | RAZEM (B)#: | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Lp | Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego urządzenia | Założony czas pracy urządzenia | j.m. | Przyjęty koszt 1 kWh |  |  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Automatyczny izolator i platformy do przygotowywania reakcji PCR | 3204 | godziny | 0.69 |  |  |  | 0
2. | Termocykler/(-y) | 2670 | godziny | 0.69 |  |  |  | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0

## zał. nr 1b
| Nr sprawy: DFP.271.41.2024.KK |  | Załącznik 1b do SWZ
Załącznik nr ………. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Dostawa zestawów CE IVD do przeprowadzenia ekstrakcji/amplifikacji/detekcji materiału genetycznego (RNA/DNA) oraz identyfikacji patogenu (patogenów) chorobotwórczych, powodujących choroby zakaźne, metodami biologii molekularnej, z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego izolatora połączonego z analizatorem pracującycm w oparciu o metodę RT-PCR wraz niezbędnymi do izolacji, amlifikacji i obsługi analizatora akcesoriami.
L.p | Wymagania graniczne do dzierżawionego aparatu - automatycznego izolatora i platformy do przygotowywania reakcji PCR. | Parametry Wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Możliwość połączenia automatycznego izolatora z termocyklerem pracującycm na bazie reakcji RT-PCR, celem zapewnienia kontynuowania wykonywanych oznaczeń na etapie amplifikacji i detekcji, gwarantującej certyfikowany ciąg diagnostyczny z CE/IVD. | TAK
2. | Automatyczny system do izolacji i przygotowywania mieszanin do reakcji PCR skoordynowany wewnętrznie za pomocą kompatybilnego oprogramowania, co zapewnia płynny przepływ pracy, począwszy od ekstrakcji materiału genetycznego, poprzez zaprojektowanie, w sposób automatyczny przebiegu reakcji PCR, przygotowania miksów reakcyjnych i przeprowadzenie reakcji PCR, aż do uzyskania i przesłania wyników poprzez system LIS. | TAK
3. | Możliwość zaprogramowania od 1 do 96 izolacji w jednym przebiegu procedury. | TAK
4. | Urządzednia fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku. | TAK
5. | Urządzenie może wykonywać jednoczasowo ekstrakcję zarówno DNA, jak i RNA. | TAK
6. | Czas potrzebny do wyizolowania materiału z 96 próbek nie więcej niż 215 min, a całego oznaczenia (przygotowania reakcji PCR i jej przeprowadzenia do momentu uzyskania wyników) nie dłuższy niż 375 min. | TAK
7. | Urządzenie umożliwia zaprogramowanie i przeprowadzenie do 384 reakcji w jednym przebiegu procedury izolacji. | TAK
8. | Urządzenie wyposażone w oprogramowanie umożliwiające automatyczną identyfikację, na podstawie zaplanowanego testu, rodzaju materiału genetycznego DNA/RNA, koniecznego do wyekstrahowania, celem przeprowadzenia dalszych analiz za pomocą metody RT-PCR. | TAK
9. | Urządzenie dające możliwość identyfikacji patogenów w próbkach różnego pochodzenia (takich jak: osocze, krew pełna, surowica, mocz, wymazy, stolec, płyn mózgowo rdzeniowy, BAL) jednoczasowo, w trakcie trwania jednego przebiegu zaplanowanej pracy. | TAK
10. | Urządzenie wyposażone w moduł UV służący do dekontaminacji aparatu po każdorazowym przebiegu. | TAK
11. | Urządzenie wyposażone w czytnik kodów kreskowych i umożliwiające identyfikację próbek/odczynników/materiałów zużywalnych na podstawie kodów. | TAK
12. | Urządzenie wyposażone w końcówki ze złożem węglowym, umożliwiające weryfikację poziomu odczynników każdorazowo przed rozpoczęciem procesu ekstrakcji. | TAK
13. | Urządzenie dające możliwośc jednoczasowego wykonywania analiz zarówno ilościowych, jak i jakościowych. | TAK
14. | Urządzenie wyposażone w oprogramowanie obsługujące zautomatyzowany protokół do krwi pełnej, dający możliwość wykonania badania bezpośrednio z próbki pierwotnej. | TAK
15. | Urządzenie dające możliwość przeprowadzenia do 8 niezależnych testów identyfikacji różnych patogenów, z wykorzystaniem jednego eluatu DNA lub RNA, podczas jednego przebiegu. | TAK
16. | Urządzenie dające możliwość załadowania zapasowych materiałów eksploatacyjnych oraz satatywów. | TAK
17. | Urządzenie wyposażone w wejścia USB, umożliwiające zapis raportów wyników na dysku zewnętrznym. | TAK
18. | Urządzenie wyposażone w oprogramowanie zapewniające automatyczną identyfikację i optymalny profil temperaturowy do identyfikacji danego patogenu. | TAK
19. | Możliwość uzyskania opracowanego/zinterpretowanego wyniku przesłanego bezpośrednio do systemu LIS, bez konieczności wykonywania dodatkowych analiz. | TAK
20. | Oprogramowanie kompatybilne z urządzeniem i umożliwiające kontrolę działania, konserwacji i utrzymania aparatu, zbierania, archiwizację i analizę danych. | TAK
21. | Możliwość podglądu wyników i raportów zarchiwizowanych. | TAK
22. | Aparat jest sterowany przez użytkownika za pomocą dedykowanego oprogramowania które spełnia regulacje CE/IVD(R) i które umożliwia: zaprogramowanie badania, oczyszczenie próbek, podgląd wyników oczyszczania próbek, konfigurację płytki PCR (przygotowanie master-mix + rozpipetowanie eluatu), podgląd wyników konfiguracji płytek do PCR, przeniesienie płytki do PCR i informacji o przebiegu badania do podłączonego cyklera RT-PCR. | TAK |  |  | zgadzam się, do naszych testów optymalne profile termiczne już są
23. | Urządenie wyposażone w oprogramowanie umożliwiające wybór predefiniowanych protokołów izolacji oraz automatycznej selekcji kontroli i kalibratorów w zależności od trybu badania. | TAK
24. | Urządenie wyposażone w oprogramowanie obsługujące drukarkę do kodów kreskowych. | TAK
25. | Możliwość przygotowania zautomatyzowanego protokołu izolacji oraz dalszego badania przy użyciu własnych odczynników stosowanych przez laboratorium, przy użyciu dedykowanych CE/IVD odczynników do izolacji oferowanych przez dostawcę aparatu. | TAK
26. |  | TAK
27. |  | TAK
28. |  | TAK
29. | Waga aparatury wraz z pełnym załadunkiem pokładu nie może przektaczać 150 kg. | TAK
30. | Wymiary aparatury nie mogą przekraczać następujących wartości: 120 x 91 x 80 cm. | TAK
31. | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie urządzenia przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych, na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem aparatu Wykonawcy po zakończeniu umowy. | TAK
32. | W przypadku zgłoszenia awarii czas reakcji serwisu i podjęcia działań naprawczych – nie dłuższy niż 48 godzin. | TAK
33. | W przypadku konieczności naprawy urządzenia poza siedzibą Zamawiającego dostarczenie równoważnego aparatu zastępczego w ciągu 1-3 dni roboczych. | TAK
34. | Cały system, tj. automatyczny izolator i termocykler podpięty do LIS z możliwością automatycznego transferu danych. | TAK
Wymagania dotyczące dodatkowego asortymentu niezbędnego do pracy systemu
1. | Do urządzenia dedykowane są odpowiednie akcesoria i materiały zużywalne, opisane w instrukcji wykonania badań i zaopatrzone unikalnymi numerami katalogowymi, które gwarantują utrzymanie ciągu diagnostycznego CE/IVD. | TAK
2. | Wraz z urządzeniem do izolacji dostarczany jest dedykowany stół roboczy. | TAK
3. | Wraz z urządzeniem do izolacji dostarczany jest system stabilizujący zasilanie - UPS oraz komputer. | TAK
4. | Wraz z urządzeniem do izolacji dostarczany jest aparat do automatycznego zaklejania płytek z eluatami oraz z przygotowanymi do PCR mieszaninami reakcyjnymi. Aparat do zaklejana płytek powinien stanowić ciąg zwalidowanego systemu diagnostycznego. | TAK
5. | Wraz z urządzeniem do izolacji dostarczany jest czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację próbek/odczynników/materiałów zyżywalnych na podstawie kodów paskowych. | TAK
6. | Wraz z urządzeniem dostarczona drukarka kodów umożliwiająca wydruk kodów kreskowych na wtórne probówki zo zabezpieczania materiału biologicznego oraz na wtórne probówki do mastermiksów. | TAK
7. | Urządzenie wyposażone w dodatkowe aplikacje obsługujące drukarkę kodów oraz monitorowanie ewentualnych zakłóceń pracy urządzenia i dające mżliwośc generowania plików typu log files celem identyfkacji błedów podczas całego procesu pracy urządzenia. | TAK
8. | Instrukcja obsługi urządzenia i instrukcja używania dedykowanego oprogramowania dostarczone wraz z aparatem, przetłumaczone na język polski. | TAK
L.p | Wymagania graniczne do dzierżawionego aparatu - termocykler/(-y) | Parametry Wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | System do analiz PCR w czasie rzeczywistym. | TAK
2. | System zaopatrzony w blok próbek ze zintegrowaną objętością 96 studzienek o dużej objętości (typ stydzienek deep well). | TAK
3. | System zapewniający zgodność z dyskami USB pełniących funkcje opcjonalnych nośników do przesyłania protokołu i danych. | TAK
4. | Urządzenie posiadające CE/IVD, przeznaczone do oznaczń ilościowych i jakościowych do zastosowania z odczynnikami CE/IVD oraz RUO. | TAK
5. | Urządzenie wyposażone w 6 filtrowanych diod LED w pozycji wzbudzenia. | TAK
6. | Urządzenie wyposażone w 5 filtrowanych fotodiod LED w pozycji detekcji. | TAK
7. | Urządzenie w pełni integrowalne z dedykowaną automatyczną platformą do jednoczesnej ekstrakcji materiału RNA/DNA stanowiącą część pełnego ciągu diagnostycznego. | TAK
8. | Urządzenie umożliwiające jednoczasową amplifikację i detekcję minimum 96 próbek. | TAK
9. | Możliwość wykonania analiz w objętości próbki w zakresie od 10ul do 125ul. | TAK
10. | Brak konieczności przeprowadzania okresowych kalibracji systemu optycznego związanych z wykorzystaniem różnych barwników fluorescencyjnych lub innych rodzaju analiz w celu zapewnienia optymalnego działana urządzenia. | TAK
11. | Urządzenie umożliwiające odczyt fluorescscencji w przynajmniej 5-ciu kanałach detekcji: FAM/HEX/T-RED/Cyt5/Quasar. | TAK |  | Cy5
12. | Urządzenie wyposażone w blok grzewczy z zakresem temperatury od 0-100°C. | TAK
13. | Urządzenie wyposażone w system wzbudzenia korzystający z minimum 6 źródeł światła LED. | TAK
14. | Urządzenie wyposażone w system detekcji z minimum 6 fotodiodami. | TAK
15. | Urządzenie wyposażone w system operacyjny z zakres spektrum działąnia aparatu od 460 do 720 nm. | TAK
16. | Blok grezwczy urządzenia wyposażony w funkcję gradientu temperaturowego w zakresie 1-24°C, w przedziale temperaturowym 30-100°C. | TAK
17. | Zakres temperatury operacyjnej bloku grzewczego 0-100°C. | TAK
18. | Czas pomiaru fluorescencji wszystkich prób 12sec. | TAK
19. | Czas pomiaru fluorescencji dla pojedynczej próby 3sec. | TAK
20. | Szybkość zmiany temperatury 2°C/sec. | TAK
21. | Wymiary aparatury nie większe niż: 34 x 47 x 37 cm. | TAK
22. | Waga aparat nie większa niż 22 kg. | TAK
23. | Dostawa drugiego termocyklera wraz z komputerem, oprogramowaniem i akcesoriami, o takich samych parametrach jak opisany powyżej, stanowiącego back-up (na wypadek dużego ociążenia sprzętu lub sytuacji awaryjnych). | TAK
Wymagania dotyczące dodatkowego asortymentu niezbędnego do pracy urządzenia
1. | Komputer połączony z termocyklerem. | TAK
2. | UPS stabilizujący zasilanie termocyklera. | TAK
3. | Instrukcja obsługi urządzenia oraz obsługującego je oprogramowania w języku polskim. | TAK
4. | Materiały zużywalne zapewniające prawidłową pracę aparatu m.in. końcówki o różnej pojemności, płytki 96-dołkowe na bufory zużywane w trakcie izolacji, pojemnik i worki na odpady. | TAK
*Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Parametry w kryterium oceny "Jakość"
Lp. | Oceniana cecha parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE) | Punktacja
1. | Możliwość wykonania dodatkowych automatycznych certyfikowanych CE/IVD oznaczeń za pomocą ilościowych testów (HIV-1, HCV, HBV i HEV) i tej samej dedykowanej aparatury stanowiącej ciąg diagnostyczny CE/IVD. |  | TAK- 8 pkt / NIE - 0 pkt
2. | Mozliwość zabezpieczenia pozostającego materiału natychmiast po pobraniu wystarczającej do ekstrakcji ilości, bez ingerencji w trwający proces izolacji. |  | TAK- 4 pkt / NIE - 0 pkt
3. | Możliwość zabezpieczenia pozostających eluatów po zakończonym procesie ekstrakcji oraz przeprowadzeniu reakcji PCR. |  | TAK- 4 pkt / NIE - 0 pkt
Dostawa zestawów CE IVD do przeprowadzenia ekstrakcji/amplifikacji/detekcji materiału genetycznego (RNA/DNA) oraz identyfikacji patogenu (patogenów) chorobotwórczych, powodujących choroby zakaźne, metodami biologii molekularnej, z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego izolatora połączonego z analizatorem pracującycm w oparciu o metodę RT-PCR wraz niezbędnymi do izolacji, amplifikacji i obsługi analizatora akcesoriami.
L.p | Wymagania wspólne dla wszystkich zestawów odczynnikowych | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Wszystkie oferowane testy oraz jego komponenty posiadają certyfikat CE/IVD. | TAK
2. | Wszystkie oferowane testy pochodzą od tego samego producenta. | TAK
3. | W skład oferowanych testów wchodzą minimum 4 standardy ilościowe (kalibratory) do pomiaru ilościowego, w formie gotowej do użycia. | TAK
4. | Wszystkie oferowane testy muszą mieć wspólny profil temperaturowy dający możliwość oznaczenia wszystkich parametrów jednocześnie w reakcji PCR. | TAK
5. | Do oferowanych testów dołączona jest dedykowana kontrola wewnętrzna IC, posiadająca certyfikat CE/IVD w formie gotowej do użycia. | TAK
6. | Wszystkie oferowane testy są dedykowane do użycia z oferowaną aparaturą, stanowiącą ciąg diagnostyczny (tzw. workflow) gwarantującą wydanie certyfikowanego wyniku CE/IVD. | TAK
7. | Wszystkie oferowane testy zawierają instrukcję wykonania badania i interpretacji wyników w języku polskim. | TAK
8. | Dostawa odczynników w terminie dwóch dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od dostarczenia zamówienia. | TAK
Wymagania zestawów odczynnikowych do ekstrakcji DNA i RNA
1. | Odczynniki do izolacji wspólne dla jednoczasowego oczyszczania RNA i DNA, opatrzone certyfikatem CE//IVD(R), dedykowane do oferowanego aparatu, umożliwiające przeprowadzenie równoczesnego oczyszczania RNA i DNA w różnego rodzaju materiale wejściowym. | TAK
2. | Odczynniki do izolacji posiadają termin przydatności do użycia minimalnie 11 miesięcy od momentu ich dostarczenia do laboratorium. | TAK
3. | Odczynniki do izolacji dostarczone są w formacie eliminującym ich uzupełnianie lub wzajemnie łączenie i dają użytkownikowi możliwość ponownego ich wykorzystania w ciągu 14 dni od pierwszego przygotowania. | TAK
4. | Bufory będące częscią zestawu do oczyszczania RNA/DNA mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej przez okres 14 dni po otwarciu. | TAK
5. | Dedykowana, osobno konfekcjonowana, uniwersalna dla badań DNA i RNA kontrola wewnętrzna IC, przeznaczona do użytku wraz z zestawem do izolacji, dodawana automatycznie do reakcji na początku procedury izolacji materiału genetycznego w celu kontroli procesu oczyszczania. | TAK
6. | Zestaw odczynnikowy dający możliwość ekstrakcji z minimalnej objętości 550-700 ul i maksymalnej 1200 ul próbki. | TAK
7. | Zestaw odczynnikowy dający możliwość uzyskania 80ul końcowej objetości eluatu. | TAK
8. | Zestaw odczynnikowy uniwersalny dla różnego rodzaju materialu biologicznego (m. in.: osocze, krew pełna, surowica, mocz, wymazy, stolec, płyn mózgowo rdzeniowy). | TAK
9. | Instrukcja do zestawu służącego do izolacji materiału z próbki badanej w języku polskim. | TAK
Wymagania dla zestawów odczynnikowych do amplifikacji w oparciu o metodę RT-PCR
1. | Wymagana objętość eluatu dla przeprowadzenia reakcji PCR dla testow wykonywanych z próbki 500ul wynosi 10ul, objętość mieszaniny reakcyjnej to maksymalnie 30ul. | TAK
3. | Wymagana objętość eluatu dla przeprowadzenia reakcji PCR dla testów wykonywanych z próbki 1000ul wynosi 45ul, objętość mieszaniny reakcyjnej to maksmalnie 90ul. | TAK
4. | Instrukcja do zestawów odczynnikowych w języku polskim. | TAK
Wymagania dla zestawów odczynnikowych do identyfikacji HIV-1, w oparciu o metodę RT-PCR
1. | Zestaw odczynników przeznaczony do ilościowego wykrywania RNA wirusa HIV-1. | TAK
2. | Zestaw wyposażony w sondę RNA HIV wyznakowaną fluoroforem FAM, sondę właściwą dla IC wyznakowaną fluoroforem JOE. | TAK
3. | Zestaw odczynników zapewniający limit detekcji nie wyższy niż 30 IU/ml. | TAK
4. | Zestaw zapewniający liniowość od 100 do 10.000.000 IU/ml. | TAK
5. | Zestaw odczynnikowy zawierający sekwencje docelowe dla sond umieszczone na genach kodujących integrazę i proteazę. | TAK
6. | Wyniki raportowane w IU/ml z możliwością pzrekonwertowania na kopii/ml. | TAK
7. | Zestaw odczynnikowy posiadający certyfikat CE/IVD zwalidowany do użytku z odczynnikiami do izolacji RNA/DNA w automatycznej procedurze. | TAK
8. | Walidacja zestawu odczynników dla osocza. | TAK
9. | Zestaw odczyników wyposażony w standardy ilościowe skalibrowane względem 4th WHO International Standard dla HIV-1 RNA (NIBSC code: 16/194; podtyp B). | TAK
10. | Zestaw odczyników wyposażony w dedykowaną osobno konfekcjonowaną kontrolę wewnętrzną (IC) posiadająca certyfikat CE/IVD. | TAK
11. | Możliwość jednoczesnego ilościowego oznaczania próbek (na jednej płytce PCR) w kierunku wirusa HCV i HEV. | TAK
Wymagania dla zestawów odczynnikowych do identyfikacji HCV, w oparciu o metodę RT-PCR
1. | Zestaw odczynników przeznaczony do wykrywania i ilościowego oznaczania RNA wirusa właściwego dla zapalenia wątroby typu C - w zakresie genotypów od 1 do 6. | TAK
2. | Zestaw wyposażony w sondę RNA HCV oznakowaną fluoroforem FAM, sondę właściwą dla IC wyznakowaną fluoroforem JOE. | TAK
3. | Zestaw odczynników zapewniający limit detekcji nie wyższy niż11,5 IU/ml. | TAK
4. | Zestaw zapewniający liniowość od 25 do 10.000.000 IU/ml. | TAK
5. | Zestaw odczynnikowy zawierający sekwencje docelowe dla sond umieszczonych na genach regionu 5'UTR. | TAK
6. | Wyniki raportowane w IU/ml z możliwością przekonwertowania na kopii/ml. | TAK
7. | Zestaw odczynnikowy posiadający certyfikat CE/IVD zwalidowany do użytku z odczynnikiami do izolacji RNA/DNA w automatycznej procedurze. | TAK
8. | Walidacja zestawu odczynników dla osocza i surowicy. | TAK
9. | Zestaw odczyników wyposażony w standardy ilościowe skalibrowane względem 5th WHO International Standard dla HCV NAT (NIBSC code: 14/150). | TAK
10. | Zestaw odczyników wyposażony w dedykowaną osobno konfekcjonowaną kontrolę wewnętrzną (IC) posiadająca certyfikat CE/IVD. | TAK
11. | Możliwość jednoczesnego ilościowego oznaczania próbek (na jednej płytce PCR) w kierunku wirusa HIV i HEV. | TAK
Wymagania dla zestawów odczynnikowych do identyfikacji HBV, w oparciu o metodę RT-PCR
1. | Zestaw odczynników przeznaczony do wykrywania i ilościowego oznaczania DNA wirusa właściwego dla zapalenia wątroby typu B - w zakresie genotypów od A do H. | TAK
2. | Zestaw wyposażony w sondę RNA HBV oznakowaną fluoroforem FAM, sondę właściwą dla IC wyznakowaną fluoroforem JOE. | TAK
3. | Zestaw odczynników zapewniający limit detekcji nie wyższy niż 10,5 IU/ml. | TAK
4. | Zestaw odczynników zapewniający liniowość w zakresie od 20 do 10.000.000 IU/ml. | TAK
5. | Zestaw odczynnikowy zawierający sekwencje docelowe dla sond umieszczonych na genach kodujących białko S / polimeraza. | TAK
6. | Wyniki raportowane w IU/ml z możliwością przekonwertowania na kopii/ml. | TAK
7. | Zestaw odczynnikowy posiadający certyfikat CE/IVD zwalidowany do użytku z odczynnikiami do izolacji RNA/DNA w automatycznej procedurze. | TAK
8. | Walidacja zestawu odczynników dla osocza. | TAK
9. | Zestaw odczyników wyposażony w standardy ilościowe skalibrowane względem 4th WHO International Stndard dla HBV DNA (NIBCS code: 10/266). | TAK
10. | Zestaw odczyników wyposażony w dedykowaną osobno konfekcjonowaną kontrolę wewnętrzną (IC) posiadająca certyfikat CE/IVD. | TAK
11. | Możliwość jednoczesnego ilościowego oznaczania próbek (na jednej płytce PCR) w kierunku wirusa CMV. | TAK
Wymagania dla zestawów odczynnikowych do identyfikacji HEV, w oparciu o metodę RT-PCR
1. | Zestaw odczynników przeznaczony do wykrywania i ilościowego oznaczania RNA wirusa właściwego dla zapalenia wątroby typu E - w zakresie genotypów 1a, 1e, 2a, 3a, 3b, 3c, 3e, 3f, 4c, 4g. | TAK
2. | Zestaw wyposażony w sondę RNA HEV oznakowaną fluoroforem FAM, sondę właściwą dla IC wyznakowaną fluoroforem JOE. | TAK
3. | Zestaw odczynników zapewniający limit detekcji nie wyższy niż 4 IU/ml. | TAK
4. | Zestaw odczynników zapewniający liniowość w zakresie od 50 do 1.000.000 IU/ml. | TAK
5. | Zestaw odczynnikowy zawierający sekwencje docelowe dla sond umieszczonych na genach kodujących białka kapsydu. | TAK
6. | Wyniki raportowane w IU/ml z możliwością pzrekonwertowania na kopii/ml. | TAK
7. | Zesatw odczynnikowy posiadający certyfikat CE/IVD zwalidowany do użytku z odczynnikiami do izolacji RNA/DNA w automatycznej procedurze. | TAK
8. | Walidacja zestawu odczynników dla osocza. | TAK
9. | Zestaw odczyników wyposażony w standardy ilościowe skalibrowane względem 1th WHO International Standard dla RNA HEV (PEI code: 6329/10). | TAK
10. | Zestaw odczyników wyposażony w dedykowaną osobno konfekcjonowaną kontrolę wewnętrzną (IC) posiadająca certyfikat CE/IVD. | TAK
11. | Dodatkowa walidacja zestawu odczynników do manualnego użycia z termocyklerem LightCycler 480 Instrument II (w posiadaniu przez Zamawiającego). | TAK
12. | Możliwość jednoczesnego ilościowego oznaczania próbek (na jednej płytce PCR) w kierunku wirusa HCV. | TAK
Wymagania dla zestawów odczynnikowych do identyfikacji HAV, w oparciu o metodę RT-PCR
1. | Zestaw odczynników przeznaczony do jakościowego wykrywania RNA wirusa właściwego dla zapalenia wątroby typu A - w zakresie genotypów 1a, 1b, 2a, 3a. | TAK
2. | Zestaw wyposażony w sondę RNA HAV oznakowaną fluoroforem FAM, sondę właściwą dla IC wyznakowaną fluoroforem JOE. | TAK
3. | Zestaw odczynników zapewniający limit detekcji nie wyższy niż 6,5 IU/ml. | TAK
4. | Zestaw odczynników zapewniający liniowość w zakresie od 50 do 1.000.000 IU/ml. | TAK
5. | Zestaw odczynnikowy posiadający certyfikat CE/IVD zwalidowany do użytku z odczynnikiami do izolacji RNA/DNA w automatycznej procedurze. | TAK
6. | Wyniki raportowane w IU/ml z możliwością pzrekonwertowania na kopii/ml. | TAK
7. | Walidacja zestawu odczynników dla osocza. | TAK
8. | Dodatkowa walidacja zestawu odczynników do manualnego użycia z termocyklerem LightCycler 480 Instrument II (w posiadaniu przez Zamawiającego). | TAK
9. | Zestaw odczyników wyposażony w standardy ilościowe skalibrowane względem 3th WHO International Standard dla HAV (NIBSC code: 15/276). | TAK
10. | Zestaw odczyników wyposażony w dedykowaną osobno konfekcjonowaną kontrolę wewnętrzną (IC) posiadająca certyfikat CE/IVD. | TAK
11. | Możliwość jednoczesnego ilościowego oznaczania próbek (na jednej płytce PCR) w kierunku wirusa HIV. | TAK
Wymagania dla zestawów odczynnikowych do identyfikacji CMV, w oparciu o metodę RT-PCR
1. | Zestaw odczynników przeznaczony do wykrywania jakościowego i ilościowego CMV. | TAK
2. | Zestaw wyposażony w sondę CMV oznakowaną fluoroforem FAM, wykrywającą 4 genotypy CMV w badanej próbce. | TAK
3. | Walidacja zestawu odczynników dla osocza pełnej krwi i moczu. | TAK
4. | Zestaw odczynników zapewniający limit detekcji nie wyższy niż 220 IU/ml, w przypadku osocza; w przypadku krwi pełnej, nie wyższy niż 310 IU/ml i w przypadku moczu nie wyższy niż 720 IU/ml. | TAK
5. | Wyniki raportowane w IU/ml. | TAK
6. | Zestaw odczynników zapewniający liniowość w zakresie od 1.00E+03 do 1.00E+08 IU/ml, w przypadku moczu i w przypdaku krwi pełnej w zakresie od 1.00E+03 do 1.00E+08 IU/ml. | TAK
7. | Dodatkowa walidacja zestawu odczynników do manualnego użycia z termocyklerem LightCycler 480 Instrument II (w posiadaniu przez Zamawiającego). | TAK
Wymagania dla zestawów odczynnikowych do identyfikacji EBV, w oparciu o metodę RT-PCR
1. | Zestaw odczynników przeznaczony do wykrywania jakościowego i ilościowego EBV. | TAK
2. | Zestaw wyposażony w sondę EBV znakowną fluoroforem FAM wykrywającą 2 genotypy EBV w badanej próbce. | TAK
3. | Walidacja zestawu odczynników dla osocza, pełnej krwi. | TAK
4. | Zestaw odczynników zapewniający limit detekcji nie więcej niż 199 IU/ml w przypadku osocza; w przypadku krwi pełnej nie więcej niż 324 IU/ml. | TAK
5. | Wyniki raportowane w IU/ml. | TAK
6. | Zestaw odczynników zapewniający liniowość w zakresie od 1.00E+02 do 1.00E+08 IU/ml dla osocza oraz 1.50E+03 do 1.00E+08 IU/ml dla krwi pełnej. | TAK
7. | Dodatkowa walidacja zestawu odczynników do manualnego użycia z termocyklerem LightCycler 480 Instrument II (w posiadaniu przez Zamawiającego). | TAK
Wymagania dla zestawów odczynnikowych do identyfikacji BKV, w oparciu o metodę RT-PCR
1. | Zestaw odczynników przeznaczony do wykrywania jakościowego i ilościowego BKV. | TAK
2. | Zestaw wyposażony w sondę BKV znakowną fluoroforem FAM. | TAK
3. | Walidacja zestawu odczynników dla osocza, pełnej krwi i moczu. | TAK
4. | Zestaw odczynników zapewniający limit detekcji nie więcej niż 70 IU/ml w przypadku osocza; we krwi pełnej nie wyżej niż 109 IU/ml; w moczu nie wyżej niż 25IU/ml. | TAK
5. | Zestaw odczynników zapewniający liniowość w zakresie od 2.00E+02 do 1.00E+08 IU/ml, w przypadku moczu; we kwi pełnej: 2.00E+02 do 1.00E+08 IU/ml. | TAK
6. | Wyniki raportowane w IU/ml. | TAK
7. | Dodatkowa walidacja zestawu odczynników do manualnego użycia z termocyklerem LightCycler 480 Instrument II (w posiadaniu przez Zamawiającego). | TAK
Wymagania dla zestawów odczynnikowych do identyfikacji JCV, w oparciu o metodę RT-PCR
1. | Zestaw odczynników przeznaczony do wykrywania jakościowego i ilościowego JCV. | TAK
2. | Zestaw wyposażony w sondę JCV znakowną fluoroforem FAM i sondę właściwą dla IC wyznakowaną fluoroforem JOE. | TAK
3. | Walidacja zestawu odczynników dla moczu. | TAK
4. | Zestaw odczynników zapewniający limit detekcji nie więcej niż 4 IU/ml. | TAK
5. | Wyniki raportowane w IU/ml. | TAK
6. | Zestaw odczynników zapewniający liniowość w zakresie od 1.00E+02 do 1.00E+08 IU/ml. | TAK
7. | Dodatkowa walidacja zestawu odczynników do manualnego użycia z termocyklerem LightCycler 480 Instrument II (w posiadaniu przez Zamawiającego). | TAK
Wymagania dla zestawów odczynnikowych do identyfikacji HHV6, w oparciu o metodę RT-PCR
1. | Zestaw odczynników przeznaczony do wykrywania jakościowego i ilościowego HHV6. | TAK
2. | Zestaw wyposażony w sondy HHV6 znakowane fluoroforami FAM i Cy5 wykrywające genotypy 6A i 6B. | TAK
3. | Walidacja zestawu odczynników dla osocza i krwi pełnej. | TAK
4. | Zestaw odczynników zapewniający limit detekcji nie więcej niż 255 IU/ml dla genotypu 6A i nie wyżej niż 140 IU/ml dla genotypu 6B. | TAK
5. | Wyniki raportowane w IU/ml. | TAK
6. | Zestaw odczynników zapewniający liniowość w zakresie od 2.50E+02 do 3.00E+07 IU/ml dla genotypu 6A oraz w zakresie od 2.50E+03 do 1.00E+07 IU/ml dla genotypu 6B. | TAK
7. | Dodatkowa walidacja zestawu odczynników do manualnego użyciaz termocyklerem LightCycler 480 Instrument II (w posiadaniu przez Zamawiającego). | TAK
Wymagania dla zestawów odczynnikowych do identyfikacji HSV typ 1/2, w oparciu o metodę RT-PCR
1. | Zestaw odczynników przeznaczony do wykrywania jakościowego i ilościowego HSV 1/2. | TAK
2. | Zestaw wyposażony w sondę HSV-1 znakowaną fluoroforem FAM i sondę HSV-2 znakowaną fluoroforem Cy5 wykrywającą genotypy HSV-1 i HSV-2, a także w sondę właściwą dla IC wyznakowaną fluoroforem JOE. | TAK
3. | Walidacja zestawu odczynników dla osocza. | TAK
4. | Zestaw odczynników zapewniający limit detekcji w osoczu nie więcej niż 35 kopii/ml dla HSV-1 i nie więcej niż 73 kopii/ml dla HSV-2. | TAK
5. | Wyniki raportowane w kopiach na ml. | TAK
6. | Zestaw odczynników zapewniający liniowość w zakresie od 2.00E+02 do 1.00E+08 kopii/ml dla HSV-1 oraz liniowość 2.00E+02 do 5.00E+07 kopii/ml dla HSV-2. | TAK
7. | Dodatkowa walidacja zestawu odczynników do manualnego użycia z termocyklerem LightCycler 480 Instrument II (w posiadaniu przez Zamawiającego). | TAK
Wymagania dla zestawów odczynnikowych do identyfikacji VZV, w oparciu o metodę RT-PCR
1. | Zestaw odczynników przeznaczony do wykrywania jakościowego i ilościowego VZV. | TAK
2. | Zestaw wyposażony w sondę VZV znakowną fluoroforem FAM i sondę właściwą dla IC wyznakowaną fluoroforem JOE. | TAK
3. | Walidacja zestawu odczynników dla osocza. | TAK
4. | Zestaw odczynników zapewniający limit detekcji w osoczu nie więcej niż 75 kopii/ml. | TAK
5. | Wyniki raportowane w kopiach na ml. | TAK
6. | Zestaw odczynników zapewniający liniowość w zakresie od 1.00E+02 do 1.00E+08 kopii/ml. | TAK
7. | Dodatkowa walidacja zestawu odczynników do manualnego użycia z termocyklerem LightCycler 480 Instrument II (w posiadaniu przez Zamawiającego). | TAK
Wymagania dla zestawów odczynnikowych do identyfikacji Parvovirusa B19, w oparciu o metodę RT-PCR
1. | Zestaw odczynników przeznaczony do wykrywania jakościowego i ilościowego Parvovirusa B19. | TAK
2. | Zestaw wyposażony w sondę Parvo B19 znakowną fluoroforem FAM i sondę właściwą dla IC wyznakowaną fluoroforem JOE. | TAK
3. | Walidacja zestawu odczynników dla osocza. | TAK
4. | Zestaw odczynników zapewniający limit detekcji w osoczu nie więcej niż 125 kopii/ml. | TAK
5. | Wyniki raportowane w kopiach na ml. | TAK
6. | Zestaw odczynników zapewniający liniowość w zakresie od 1.00E+08 do 2.00E+02 IU/ml. | TAK
7. | Dodatkowa walidacja zestawu odczynników do manualnego użycia z termocyklerem LightCycler 480 Instrument II (w posiadaniu przez Zamawiającego). | TAK
Dodatkowy asortyment do testów
1. | Dedykowane folie do zamykania płytek z eluatem umożliwiające przechowywanie do 24h w temperaturze +2°C do +8°C. | TAK
2. | Dedykowane folie do zamykania płytek z przygotowaną mieszaniną reakcyjną do przeprowadzenia reakcji PCR. | TAK
3. | Materiały zużywalne, m.in. wtórne probówki z korkami, płytki 96-dołkowe do zabezpieczenia eluatów, płytki 96-dołkowe do przygotowania reakcji PCR, probówki do przygotowania mieszniny reakcji PCR, probówki wtórne na mastermiksy z korkami. | TAK
*Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH
L.p | Parametry | Parametry Wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) a. Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. b. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. | Parametr wymagany (nie wypełniać)
2. | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany (nie wypełniać)
3. | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany (nie wypełniać)
4. | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). | Parametr wymagany (nie wypełniać)
5. | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: a) usuwania błędów; b) dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; c) konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; d) instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; | Parametr wymagany (nie wypełniać)
6. | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie a) Podział błędów na kategorie a. Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; b. Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; c. Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; b) Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu a. Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h b. Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h c. Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni | Parametr wymagany (nie wypełniać)
7. | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany (nie wypełniać)
8. | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany (nie wypełniać)
*Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.