Załącznik nr 8 do SWZ

Nr sprawy  Szp-241/ZP-073/2023

Opis Przedmiotu Zamówienia – myjnie dezynfektorów

- Przegląd techniczny ma być przeprowadzony wg zaleceń producenta. Jako przegląd techniczny rozumiemy przegląd urządzenia.

- Cena usługi ma zawierać w sobie koszt usługi przeglądu technicznego, wężyki detergentu, uszczelki drzwi komory (wymiana 1 raz w roku - każdy aparat), filtry wstępne (wymiana w miarę potrzeb) oraz dojazd serwisanta.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

- posiadania zaplecza technicznego (posiadanie dostępu do oryginalnych części zamiennych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych),

- dysponowania osobami posiadającymi określoną wiedzę oraz umiejętności przy wykonywaniu procedury przeglądów technicznych,

- specjalistycznego sprzętu kontrolno-pomiarowego z ważnym certyfikatem legalizacji,

- Wykonanie zalecanych przez producenta przeglądów technicznych, z częstotliwością wskazaną w postępowaniu, w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem przeglądów.

- Zakres czynności serwisowych w ramach przeglądu: zgodnie z aktualną procedurą producenta

- Kontrola stanu dysz natryskowych

- Kontrola stanu uszczelniania grzałek

- Kontrola połączeń elektrycznych

- Kontrola uszczelek drzwi komory

- Kontrola stanu akumulatora sterownika

- Czyszczenie filtrów wody zasilającej

- Odkamienianie komory

- Wymiana wężyków pompek detergentu

- Wymiana wężyków lanc detergentu

- Czyszczenie lub wymiana (jeśli istnieje konieczność) filtrów wstępnych na ścianach

- Po każdej czynności serwisowej wymagany wpis do Karty Technicznej Aparatu, zawierający datę wykonanej usługi, rodzaj wykonanej czynności, datę ważności przeglądu technicznego.

- Po każdej czynności serwisowej wymagane wystawienie raportu serwisowego i dostarczenie go do Sekcji Aparatury Medycznej.

- Sposób zleceń: e-mail lub telefonicznie

- Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca.

Załącznik nr 8a do SWZ

Nr sprawy  Szp-241/ZP-073/2023

Opis Przedmiotu Zamówienia – urządzenia okulistyczne

  - Przegląd techniczny ma być przeprowadzony wg zaleceń producenta. Jako przegląd techniczny rozumiemy przegląd urządzenia.

  - Cena usługi ma zawierać w sobie koszt usługi przeglądu technicznego (1 raz w roku - każdy aparat) oraz dojazd serwisanta.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

- posiadania zaplecza technicznego (posiadanie dostępu do oryginalnych części zamiennych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych),

- dysponowania osobami posiadającymi określoną wiedzę oraz umiejętności przy wykonywaniu procedury przeglądów technicznych (co najmniej jedną),

- specjalistycznego sprzętu kontrolno-pomiarowego z ważnym certyfikatem legalizacji,

- Wykonanie zalecanych przez producenta przeglądów technicznych, z częstotliwością wskazaną w postępowaniu, w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem przeglądów.

- Zakres czynności serwisowych w ramach przeglądu: zgodnie z aktualną procedurą producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z PN-EN 62353;

- Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego

- Sprawdzenie funkcjonalności

- Czyszczenie optyki zewnętrznej o ile jest taka konieczność

- Po każdej czynności serwisowej wymagany wpis do Karty Technicznej Aparatu, zawierający datę wykonanej usługi, rodzaj wykonanej czynności, datę ważności przeglądu technicznego.

- Po każdej czynności serwisowej wymagane wystawienie raportu serwisowego i dostarczenie go do Sekcji Aparatury Medycznej.

- Sposób zleceń: e-mail lub telefonicznie

- Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca.