## Załacznik Nr 2
Załącznik Nr 2 do zapytania – Formularz asortymentowo-cenowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Lp | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Model
a | b | c | d | e | g=d*e | h | i=g+(g*h) | j
1 | Ssak do gabinetu zabiegowego 1. Dane podstawowe: 1) Ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u osób dorosłych i dzieci. 2) Wyposażony w manometr oraz regulator podciśnienia (bar i kPa). 3) Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. 2. Dane techniczne: 1) Pompa: bezolejowa i bezobsługowa pompa tłokowa 2) Zasilanie: 220-230 V / 50-60 Hz 3) Klasyfikacja ISO 10079-1: wysokie podciśnienie / niski przepływ 4) Maksymalne podciśnienie (regulowane): -0.75 bar -75 kPa -563 mmHg 5) Maksymalny przepływ: 16 l/min 6) Poziom hałasu: maksymalnie 61 dB 7) Cykl pracy: praca ciągła 8) Stopień ochrony IP: IP21 9) Waga: maksymalnie 3,5 kg (ze wszystkimi akcesoriami) 10) Wymiary maksymalne: 35 x 18 x 21 cm 3. Wyposażenie zaoferowane przez Wykonawcę: 1) Butla z poliwęglanu 1l z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem 2) Butla z poliwęglanu 2l z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem 3) Komplet drenów silikonowych (autoklawowalne) 4) Łącznik stożkowy Ø 8-9-10 mm 5) Filtr antybakteryjno-hydrofobowy 6) Cewnik CH20 7) Przewód zasilający | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Ssak do gabinetu laryngologicznego 1. Dane podstawowe: 1) Ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u osób dorosłych i dzieci. 2) Urządzenie wyposażone w manometr oraz regulator podciśnienia (bar i kPa), 3) Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. 4) Ssak wyposażony we włącznik bezdotykowy pozwalający włączyć lub wyłączyć ssak zbliżając dłoń do panelu sterującego bez konieczności dotykania. 2. Dane techniczne: 1) Pompa: bezolejowa i bezobsługowa pompa tłokowa 2) Zasilanie: 220-230 V / 50-60 Hz 3) Klasyfikacja ISO 10079-1: wysokie podciśnienie / niski przepływ 4) Maksymalne podciśnienie (regulowane): -0.80 bar -80 kPa -600 mmHg 5) Maksymalny przepływ: 40 l/min 6) Poziom hałasu: maksymalnie 61 dB 7) Cykl pracy: praca ciągła 8) Stopień ochrony IP: IP21 9) Waga: maksymalnie 4,2 kg (ze wszystkimi akcesoriami) 10) Wymiary maksymalne: 35 x 18 x 21 cm 3. Wyposażenie standardowe: 1) Butla z poliwęglanu 1l z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem 2) Butla z poliwęglanu 2l z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem 3) Komplet drenów silikonowych (autoklawowalne) 4) Łącznik stożkowy Ø 8-9-10 mm 5) Filtr antybakteryjno-hydrofobowy 6) Cewnik CH20 7) Przewód zasilający | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
Wartość ogółem: |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
………………………………………………………
podpis Wykonawcy