Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 1 zad .1

Unit stomatologiczny typ I - standardowy

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji ( Urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 3 |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Unit stomatologiczny, w którego skład wchodzą: - konsola lekarska z klawiaturą sterującą, - panel asysty, - fotel pacjenta, - sterownik nożny, - blok spluwaczki, - lampa zabiegowa. | Tak |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe 230V± 10%, częstotliwość 50/60 Hz | Tak |  |
| 3 | Sterowanie unitu: elektryczne. | Tak |  |
|  | Konsola lekarska |  |  |
| 4 | Konsola lekarska na ramieniu pantograficznym wychodzącym z bloku spluwaczki, z bardzo szerokim zakresem ruchu, umożliwiające pracę od tyłu i z boku pacjenta, wyposażona w pneumatyczny hamulec. | Tak |  |
| 5 | Podkładka sylikonowa pod narzędzia | Tak |  |
| 6 | Tacka na ruchomym uchwycie, umieszczona pod konsolą, wykonana ze stali nierdzewnej, o wymiarach min. 29cm x 37 cm. | Tak |  |
| 7 | Zdejmowana osłona uchwytu stolika lekarza z możliwością sterylizacji w autoklawie | Tak |  |
| 8 | Klawiatura sterująca: - ruchami fotela - spłukiwanie miski - napełnianie wodą kubka pacjenta - przełączenie obrotów mikrosilnika prawe/lewe - regulacja ilości obrotów mikrosilnika i mocy skalera - możliwość włączenia i wyłączenia oświetlenia w końcówkach ze światłem - możliwość włączenia/wyłączenia sprayu w końcówkach - indywidualna regulacja wody dla każdej końcówki | Tak |  |
| 9 | Minimum 5 rękawów na wysięgnikach „od góry”: - rękaw skalera, - rękaw turbinowy ze światłem (system Midwest), - rękaw mikrosilnika ze światłem wyposażony w mikrosilnik elektryczny bezszczotkowy ze światłem LED, - dmuchawka 3 funkcyjna prosta ze zdejmowaną osłoną zewnętrzną do sterylizacji w autoklawie, - moduł do podłączenia innej końcówki (jeden, bez sprayu wodno-powietrznego). | Tak |  |
| 10 | Kątnica 1:1 ze światłem i wewnętrznym sprayem (2 szt dla każdego unitu). | Tak Podać typ końcówki |  |
| 11 | Kątnica 1:5 ze światłem (2 szt dla każdego unitu). | Tak Podać typ końcówki |  |
| 12 | Turbina (2 szt dla każdego unitu): - ze światłem LED (system MIDWEST), - moc w zakresie minimum 17-20W, - prędkość maksymalna w zakresie minimum 390-430tys obr/min. | Tak Podać typ końcówki |  |
| 13 | Skaler piezoelektryczny (1 szt dla każdego unitu): - wbudowany, - odłączalna rękojeść do sterylizacji w autoklawie, - min 3 tipy, - klucz dynamometryczny. | Tak |  |
| 14 | Wymiana wierteł przyciskiem. | Tak |  |
| 15 | Ramiona końcówek bez blokad w pozycji aktywnej. | Tak |  |
|  | Sterownik nożny przewodowy z dźwignią |  |  |
| 16 | Jeden sterownik nożny przewodowy z dźwignią do wszystkich n/w funkcji. Funkcje sterownika nożnego: - sterowanie fotelem, - uruchamianie końcówek, - funkcja przedmuchu, - płynna regulacja obrotów mikrosilnika i mocy skalera, - przełączanie kierunku obrotów mikrosilnika, - włączanie i wyłączanie sprayu w końcówkach, - napełnianie kubka i opłukiwanie misy. | Tak |  |
|  | Blok spluwaczki |  |  |
| 17 | - zawieszony na podstawie fotela, - wyposażony w system suchy ssący, - odchylany, - misa spluwaczki ceramiczna lub szklana z możliwością łatwego demontażu, obrotowa, - zamknięty układ wody destylowanej do chłodzenia mikrosilnika, turbiny, skalera i strzykawko-dmuchawki znajdujących się na stoliku lekarza oraz do strzykawko-dmuchawki na panelu asysty (butla zamontowana wewnątrz bloku spluwaczki), -uchwyt na chusteczki higieniczne, -system dezynfekcji rękawów narzędziowych. | Tak |  |
|  | Ramie asysty |  |  |
| 18 | - na ramieniu pantograficznym wychodzącym z bloku spluwaczki, zintegrowanym z ruchami fotela góra-dół - dwa rękawy systemu ssącego (mały i duży) - dmuchawka 3 funkcyjna metalowa, kątowa z wymienną dyszą - klawiatura membranowa z funkcją sterowania: ruchami fotela, napełnianiem kubka, spłukiwaniem misy. | Tak |  |
|  | Fotel pacjenta |  |  |
| 19 | - min. 3 programowalne pozycje pracy + pozycja ,,zero”, - wyłącznik bezpieczeństwa w postawie fotela , - zsynchronizowany ruch siedziska z oparciem (powodującym podniesienie nóg pacjenta przy rozkładaniu oparcia), ruch kołyskowy, - zagłówek z możliwością zmiany położenia, z regulacją wysokości i pochylenia w min. dwóch płaszczyznach, - kształt fotela umożliwiający bardzo bliskie podejście do pacjenta niezależnie od modelu pracy lekarza i asysty, - bezszwowa tapicerka fotela (możliwość wyboru koloru), - podłokietnik lewy, - długość fotela z oparciem w pozycji poziomej max 2,30 m, - szerokość oparcia fotela w najszerszym miejscu max 0,6 m. | Tak |  |
|  | Lampa LED |  |  |
| 20 | Lampa: - na ramieniu pantograficznym wychodzącym z bloku spluwaczki, zintegrowanym z ruchami fotela góra-dół, - płynna regulacja natężeniem światła w zakresie min 8 000-30 000 LUX - regulacja głowicy w trzech płaszczyznach, - zdejmowana osłona uchwytu głowicy z możliwością sterylizacji w autoklawie. | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe zestawu |  |  |
| 21 | System odprowadzania nadmiaru olejów konserwujących z rękawów i końcówek do oddzielnego zbiornika (filtr oleju powietrza powrotnego – przepracowanego z instrumentów). |  |  |
| 22 | - Pompa ssąca jednostanowiskowa pracująca w systemie suchym w obudowie wygłuszającej - tłumik z filtrem bakteriologicznym - głośność < 47 dB | Tak |  |
| 23 | Krzesełko lekarza: - metalowa podstawa - regulowana wysokość - tapicerka w kolorze fotela | Tak |  |
| 24 | Asystor 4-szufladowy na kółkach w kolorze unitu | Tak |  |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
| 25 | Gwarancja na wszystkie zaoferowane urządzenia min. 36 miesięcy. | Tak, podać |  |
| 26 | W ramach dostawy Wykonawca dokona pełnej instalacji i konfiguracji wszystkich zaoferowanych urządzeń. | Tak |  |
| 27 | Wykonawca wykona w uzgodnieniu z Zamawiającym podłączenia sprzętu do wszystkich niezbędnych mediów potrzebnych do prawidłowej pracy sprzętu. | Tak |  |
| 28 | Wykonawca potwierdza, że urządzenia mogą być zainstalowane w Wojewódzkiej Poradni Stomatologicznej | Tak |  |
| 29 | Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym wykona demontaż starych unitów oraz złoży je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie budynku. | Tak |  |

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 1 zad. nr 2

Unit stomatologiczny typ II - chirurgiczny

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji ( Urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Unit stomatologiczny, w którego skład wchodzą: - konsola lekarska z klawiaturą sterującą, - panel asysty, - fotel pacjenta, - sterownik nożny, - blok spluwaczki, - lampa zabiegowa. | Tak |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe 230V± 10%, częstotliwość 50/60 Hz | Tak |  |
| 3 | Sterowanie unitu: elektryczne. | Tak |  |
|  | Konsola lekarska |  |  |
| 4 | Konsola lekarska na ramieniu pantograficznym wychodzącym z bloku spluwaczki, z bardzo szerokim zakresem ruchu, umożliwiające pracę od tyłu i z boku pacjenta, wyposażona w pneumatyczny hamulec. | Tak |  |
| 5 | Podkładka sylikonowa pod narzędzia | Tak |  |
| 6 | Tacka na ruchomym uchwycie, umieszczona pod konsolą, wykonana ze stali nierdzewnej, o wymiarach min. 29cm x 37 cm. | Tak |  |
| 7 | Zdejmowana osłona uchwytu stolika lekarza z możliwością sterylizacji w autoklawie | Tak |  |
| 8 | Klawiatura sterująca: - ruchami fotela - spłukiwanie miski - napełnianie wodą kubka pacjenta - przełączenie obrotów mikrosilnika prawe/lewe - regulacja ilości obrotów mikrosilnika i mocy skalera - możliwość włączenia i wyłączenia oświetlenia w końcówkach ze światłem - możliwość włączenia/wyłączenia sprayu w końcówkach - indywidualna regulacja wody dla każdej końcówki | Tak |  |
| 9 | Minimum 5 rękawów na wysięgnikach „od góry”: - rękaw skalera, - rękaw turbinowy ze światłem (system Midwest), - rękaw mikrosilnika ze światłem wyposażony w mikrosilnik elektryczny bezszczotkowy ze światłem LED, - dmuchawka 3 funkcyjna prosta ze zdejmowaną osłoną zewnętrzną do sterylizacji w autoklawie, - rękaw wyposażony w kauter (rękojeść + moduł + min 2 końcówki) | Tak |  |
| 10 | Kątnica 1:1 ze światłem i wewnętrznym sprayem (2 szt dla każdego unitu). | Tak Podać typ końcówki |  |
| 11 | Kątnica 1:5 ze światłem (2 szt dla każdego unitu). | Tak Podać typ końcówki |  |
| 12 | Prostnica 1:1 bez światła - wewnętrzny spray wodno – powietrzny | Tak Podać typ końcówki |  |
| 13 | Turbina (2 szt dla każdego unitu): - ze światłem LED (system MIDWEST), - moc w zakresie minimum 17-20W, - prędkość maksymalna w zakresie minimum 390-430tys obr/min. | Tak Podać typ końcówki |  |
| 14 | Skaler piezoelektryczny (1 szt dla każdego unitu): - wbudowany, - odłączalna rękojeść do sterylizacji w autoklawie, - min 3 tipy, - klucz dynamometryczny. | Tak |  |
| 15 | Wymiana wierteł przyciskiem. | Tak |  |
| 16 | Ramiona końcówek bez blokad w pozycji aktywnej. | Tak |  |
|  | Sterownik nożny przewodowy z dźwignią |  |  |
| 17 | Jeden sterownik nożny przewodowy z dźwignią do wszystkich n/w funkcji. Funkcje sterownika nożnego: - sterowanie fotelem, - uruchamianie końcówek, - funkcja przedmuchu, - płynna regulacja obrotów mikrosilnika i mocy skalera, - przełączanie kierunku obrotów mikrosilnika, - włączanie i wyłączanie sprayu w końcówkach, - napełnianie kubka i opłukiwanie misy. | Tak |  |
|  | Blok spluwaczki |  |  |
| 18 | - zawieszony na podstawie fotela, - wyposażony w system suchy ssący, - odchylany, - misa spluwaczki ceramiczna lub szklana z możliwością łatwego demontażu, obrotowa, - zamknięty układ wody destylowanej do chłodzenia mikrosilnika, turbiny, skalera i strzykawko-dmuchawki znajdujących się na stoliku lekarza oraz do strzykawko-dmuchawki na panelu asysty (butla zamontowana wewnątrz bloku spluwaczki), -uchwyt na chusteczki higieniczne, -system dezynfekcji rękawów narzędziowych. | Tak |  |
|  | Ramie asysty |  |  |
| 19 | - na ramieniu pantograficznym wychodzącym z bloku spluwaczki, zintegrowanym z ruchami fotela góra-dół - dwa rękawy systemu ssącego (mały i duży) - dmuchawka 3 funkcyjna metalowa, kątowa z wymienną dyszą - klawiatura membranowa z funkcją sterowania: ruchami fotela, napełnianiem kubka, spłukiwaniem misy. | Tak |  |
|  | Fotel pacjenta |  |  |
| 20 | - min. 3 programowalne pozycje pracy + pozycja ,,zero”, - wyłącznik bezpieczeństwa w postawie fotela , - zsynchronizowany ruch siedziska z oparciem (powodującym podniesienie nóg pacjenta przy rozkładaniu oparcia), ruch kołyskowy, - zagłówek z możliwością zmiany położenia, z regulacją wysokości i pochylenia w min. dwóch płaszczyznach, - kształt fotela umożliwiający bardzo bliskie podejście do pacjenta niezależnie od modelu pracy lekarza i asysty, - bezszwowa tapicerka fotela (możliwość wyboru koloru), - podłokietnik lewy, - długość fotela z oparciem w pozycji poziomej max 2,30 m, - szerokość oparcia fotela w najszerszym miejscu 0,6 m. | Tak |  |
|  | Lampa LED |  |  |
| 21 | Lampa: - na ramieniu pantograficznym wychodzącym z bloku spluwaczki, zintegrowanym z ruchami fotela góra-dół, - płynna regulacja natężeniem światła w zakresie min 8 000-30 000 LUX - regulacja głowicy w trzech płaszczyznach, - zdejmowana osłona uchwytu głowicy z możliwością sterylizacji w autoklawie. | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe zestawu |  |  |
| 22 | System odprowadzania nadmiaru olejów konserwujących z rękawów i końcówek do oddzielnego zbiornika (filtr oleju powietrza powrotnego – przepracowanego z instrumentów). |  |  |
| 23 | - Pompa ssąca jednostanowiskowa pracująca w systemie suchym w obudowie wygłuszającej - tłumik z filtrem bakteriologicznym - głośność < 47 dB | Tak |  |
| 24 | Krzesełko lekarza: - metalowa podstawa - regulowana wysokość - tapicerka w kolorze fotela | Tak |  |
| 25 | Asystor 4-szufladowy na kółkach w kolorze unitu | Tak |  |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
| 26 | Gwarancja na wszystkie zaoferowane urządzenia min. 36 miesięcy. | Tak, podać |  |
| 27 | W ramach dostawy Wykonawca dokona pełnej instalacji i konfiguracji wszystkich zaoferowanych urządzeń. | Tak |  |
| 28 | Wykonawca wykona w uzgodnieniu z Zamawiającym podłączenia sprzętu do wszystkich niezbędnych mediów potrzebnych do prawidłowej pracy sprzętu. | Tak |  |
| 29 | Wykonawca potwierdza, że urządzenia mogą być zainstalowane w Wojewódzkiej Poradni Stomatologicznej | Tak |  |
| 30 | Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym wykona demontaż starych unitów oraz złoży je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie budynku. | Tak |  |

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 1 zad. nr 3

Unit stomatologiczny typ III – standardowy z separatorem amalgamatu

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji ( Urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Unit stomatologiczny, w którego skład wchodzą: - konsola lekarska z klawiaturą sterującą, - panel asysty, - fotel pacjenta, - sterownik nożny, - blok spluwaczki, - lampa zabiegowa. | Tak |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe 230V± 10%, częstotliwość 50/60 Hz | Tak |  |
| 3 | Sterowanie unitu: elektryczne. | Tak |  |
|  | Konsola lekarska |  |  |
| 4 | Konsola lekarska na ramieniu pantograficznym wychodzącym z bloku spluwaczki, z bardzo szerokim zakresem ruchu, umożliwiające pracę od tyłu i z boku pacjenta, wyposażona w pneumatyczny hamulec. | Tak |  |
| 5 | Podkładka sylikonowa pod narzędzia | Tak |  |
| 6 | Tacka na ruchomym uchwycie, umieszczona pod konsolą, wykonana ze stali nierdzewnej, o wymiarach min. 29cm x 37 cm. | Tak |  |
| 7 | Zdejmowana osłona uchwytu stolika lekarza z możliwością sterylizacji w autoklawie | Tak |  |
| 8 | Klawiatura sterująca: - ruchami fotela - spłukiwanie miski - napełnianie wodą kubka pacjenta - przełączenie obrotów mikrosilnika prawe/lewe - regulacja ilości obrotów mikrosilnika i mocy skalera - możliwość włączenia i wyłączenia oświetlenia w końcówkach ze światłem - możliwość włączenia/wyłączenia sprayu w końcówkach - indywidualna regulacja wody dla każdej końcówki | Tak |  |
| 9 | Minimum 5 rękawów na wysięgnikach „od góry”: - rękaw skalera, - rękaw turbinowy ze światłem (system Midwest), - rękaw mikrosilnika ze światłem wyposażony w mikrosilnik elektryczny bezszczotkowy ze światłem LED, - dmuchawka 3 funkcyjna prosta ze zdejmowaną osłoną zewnętrzną do sterylizacji w autoklawie, - moduł do podłączenia innej końcówki (jeden, bez sprayu wodno-powietrznego). | Tak |  |
| 10 | Kątnica 1:1 ze światłem i wewnętrznym sprayem (2 szt dla każdego unitu). | Tak Podać typ końcówki |  |
| 11 | Kątnica 1:5 ze światłem (2 szt dla każdego unitu). | Tak Podać typ końcówki |  |
| 12 | Turbina (2 szt dla każdego unitu): - ze światłem LED (system MIDWEST), - moc w zakresie minimum 17-20W, - prędkość maksymalna w zakresie minimum 390-430tys obr/min. | Tak Podać typ końcówki |  |
| 13 | Skaler piezoelektryczny (1 szt dla każdego unitu): - wbudowany, - odłączalna rękojeść do sterylizacji w autoklawie, - min 3 tipy, - klucz dynamometryczny. | Tak |  |
| 14 | Wymiana wierteł przyciskiem. | Tak |  |
| 15 | Ramiona końcówek bez blokad w pozycji aktywnej. | Tak |  |
|  | Sterownik nożny przewodowy z dźwignią |  |  |
| 16 | Jeden sterownik nożny przewodowy z dźwignią do wszystkich n/w funkcji. Funkcje sterownika nożnego: - sterowanie fotelem, - uruchamianie końcówek, - funkcja przedmuchu, - płynna regulacja obrotów mikrosilnika i mocy skalera, - przełączanie kierunku obrotów mikrosilnika, - włączanie i wyłączanie sprayu w końcówkach, - napełnianie kubka i opłukiwanie misy. | Tak |  |
|  | Blok spluwaczki |  |  |
| 17 | - zawieszony na podstawie fotela, - wyposażony w system suchy ssący, - odchylany co najmniej o 90º w stosunku do fotela, - misa spluwaczki ceramiczna lub szklana z możliwością łatwego demontażu, obrotowa, - zamknięty układ wody destylowanej do chłodzenia mikrosilnika, turbiny, skalera i strzykawko-dmuchawki znajdujących się na stoliku lekarza oraz do strzykawko-dmuchawki na panelu asysty (butla zamontowana wewnątrz bloku spluwaczki), -uchwyt na chusteczki higieniczne, -system dezynfekcji rękawów narzędziowych, - separator amalgamatu zainstalowany w bloku spluwaczki (separacja amalgamatu min. 95%). | Tak |  |
|  | Ramie asysty |  |  |
| 18 | - na ramieniu pantograficznym wychodzącym z bloku spluwaczki, zintegrowanym z ruchami fotela góra-dół - dwa rękawy systemu ssącego (mały i duży) - dmuchawka 3 funkcyjna metalowa, kątowa z wymienną dyszą - klawiatura membranowa z funkcją sterowania: ruchami fotela, napełnianiem kubka, spłukiwaniem misy. | Tak |  |
|  | Fotel pacjenta |  |  |
| 19 | - min. 3 programowalne pozycje pracy + pozycja ,,zero”, - wyłącznik bezpieczeństwa w postawie fotela , - zsynchronizowany ruch siedziska z oparciem (powodującym podniesienie nóg pacjenta przy rozkładaniu oparcia), ruch kołyskowy, - zagłówek z możliwością zmiany położenia, z regulacją wysokości i pochylenia w min. dwóch płaszczyznach, - kształt fotela umożliwiający bardzo bliskie podejście do pacjenta niezależnie od modelu pracy lekarza i asysty, - bezszwowa tapicerka fotela (możliwość wyboru koloru), - podłokietnik lewy, - długość fotela z oparciem w pozycji poziomej max 2,30 m, - szerokość oparcia fotela w najszerszym miejscu max 0,6 m. | Tak |  |
|  | Lampa LED |  |  |
| 20 | Lampa: - na ramieniu pantograficznym wychodzącym z bloku spluwaczki, zintegrowanym z ruchami fotela góra-dół, - płynna regulacja natężeniem światła w zakresie min 8 000-30 000 LUX - regulacja głowicy w trzech płaszczyznach, - zdejmowana osłona uchwytu głowicy z możliwością sterylizacji w autoklawie. | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe zestawu |  |  |
| 21 | System odprowadzania nadmiaru olejów konserwujących z rękawów i końcówek do oddzielnego zbiornika (filtr oleju powietrza powrotnego – przepracowanego z instrumentów). |  |  |
| 22 | - Pompa ssąca jednostanowiskowa pracująca w systemie suchym w obudowie wygłuszającej - tłumik z filtrem bakteriologicznym - głośność < 47 dB | Tak |  |
| 23 | Krzesełko lekarza: - metalowa podstawa - regulowana wysokość - tapicerka w kolorze fotela | Tak |  |
| 24 | Asystor 4-szufladowy na kółkach w kolorze unitu | Tak |  |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
| 25 | Gwarancja na wszystkie zaoferowane urządzenia min. 36 miesięcy. | Tak, podać |  |
| 26 | W ramach dostawy Wykonawca dokona pełnej instalacji i konfiguracji wszystkich zaoferowanych urządzeń. | Tak |  |
| 27 | Wykonawca wykona w uzgodnieniu z Zamawiającym podłączenia sprzętu do wszystkich niezbędnych mediów potrzebnych do prawidłowej pracy sprzętu. | Tak |  |
| 28 | Wykonawca potwierdza, że urządzenia mogą być zainstalowane w Wojewódzkiej Poradni Stomatologicznej | Tak |  |
| 29 | Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym wykona demontaż starych unitów oraz złoży je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie budynku. | Tak |  |

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 1 zad. nr 4

Unit stomatologiczny typ IV – z zestawem multimedialnym

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji ( Urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Unit stomatologiczny, w którego skład wchodzą: - konsola lekarska z klawiaturą sterującą, - panel asysty, - fotel pacjenta, - sterownik nożny, - blok spluwaczki, - lampa zabiegowa. | Tak |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe 230V± 10%, częstotliwość 50/60 Hz | Tak |  |
| 3 | Sterowanie unitu: elektryczne. | Tak |  |
|  | Konsola lekarska |  |  |
| 4 | Konsola lekarska na ramieniu pantograficznym wychodzącym z bloku spluwaczki, z bardzo szerokim zakresem ruchu, umożliwiające pracę od tyłu i z boku pacjenta, wyposażona w pneumatyczny hamulec. | Tak |  |
| 5 | Podkładka sylikonowa pod narzędzia | Tak |  |
| 6 | Tacka na ruchomym uchwycie, umieszczona pod konsolą, wykonana ze stali nierdzewnej, o wymiarach min. 29cm x 37 cm. | Tak |  |
| 7 | Zdejmowana osłona uchwytu stolika lekarza z możliwością sterylizacji w autoklawie | Tak |  |
| 8 | Klawiatura sterująca: - ruchami fotela - spłukiwanie miski - napełnianie wodą kubka pacjenta - przełączenie obrotów mikrosilnika prawe/lewe - regulacja ilości obrotów mikrosilnika i mocy skalera - możliwość włączenia i wyłączenia oświetlenia w końcówkach ze światłem - możliwość włączenia/wyłączenia sprayu w końcówkach - indywidualna regulacja wody dla każdej końcówki | Tak |  |
| 9 | Minimum 5 rękawów na wysięgnikach „od góry”: - rękaw skalera, - rękaw turbinowy ze światłem (system Midwest), - rękaw mikrosilnika ze światłem wyposażony w mikrosilnik elektryczny bezszczotkowy ze światłem LED, - dmuchawka 3 funkcyjna prosta ze zdejmowaną osłoną zewnętrzną do sterylizacji w autoklawie, - moduł do podłączenia innej końcówki (jeden, bez sprayu wodno-powietrznego). | Tak |  |
| 10 | Kątnica 1:1 ze światłem i wewnętrznym sprayem (2 szt dla każdego unitu). | Tak Podać typ końcówki |  |
| 11 | Kątnica 1:5 ze światłem (2 szt dla każdego unitu). | Tak Podać typ końcówki |  |
| 12 | Turbina (2 szt dla każdego unitu): - ze światłem LED (system MIDWEST), - moc w zakresie minimum 17-20W, - prędkość maksymalna w zakresie minimum 390-430tys obr/min. | Tak Podać typ końcówki |  |
| 13 | Skaler piezoelektryczny (1 szt dla każdego unitu): - wbudowany, - odłączalna rękojeść do sterylizacji w autoklawie, - min 3 tipy, - klucz dynamometryczny. | Tak |  |
| 14 | Wymiana wierteł przyciskiem. | Tak |  |
| 15 | Ramiona końcówek bez blokad w pozycji aktywnej. | Tak |  |
|  | Sterownik nożny przewodowy z dźwignią |  |  |
| 16 | Jeden sterownik nożny przewodowy z dźwignią do wszystkich n/w funkcji. Funkcje sterownika nożnego: - sterowanie fotelem, - uruchamianie końcówek, - funkcja przedmuchu, - płynna regulacja obrotów mikrosilnika i mocy skalera, - przełączanie kierunku obrotów mikrosilnika, - włączanie i wyłączanie sprayu w końcówkach, - napełnianie kubka i opłukiwanie misy. | Tak |  |
|  | Blok spluwaczki |  |  |
| 17 | - zawieszony na podstawie fotela, - wyposażony w system suchy ssący, - odchylany, - misa spluwaczki ceramiczna lub szklana z możliwością łatwego demontażu, obrotowa, - zamknięty układ wody destylowanej do chłodzenia mikrosilnika, turbiny, skalera i strzykawko-dmuchawki znajdujących się na stoliku lekarza oraz do strzykawko-dmuchawki na panelu asysty (butla zamontowana wewnątrz bloku spluwaczki), -uchwyt na chusteczki higieniczne, -system dezynfekcji rękawów narzędziowych. | Tak |  |
|  | Ramie asysty |  |  |
| 18 | - na ramieniu pantograficznym wychodzącym z bloku spluwaczki, zintegrowanym z ruchami fotela góra-dół - dwa rękawy systemu ssącego (mały i duży) - dmuchawka 3 funkcyjna metalowa, kątowa z wymienną dyszą - klawiatura membranowa z funkcją sterowania: ruchami fotela, napełnianiem kubka, spłukiwaniem misy. | Tak |  |
|  | Fotel pacjenta |  |  |
| 19 | - min. 3 programowalne pozycje pracy + pozycja ,,zero”, - wyłącznik bezpieczeństwa w postawie fotela , - zsynchronizowany ruch siedziska z oparciem (powodującym podniesienie nóg pacjenta przy rozkładaniu oparcia), ruch kołyskowy, - zagłówek z możliwością zmiany położenia, z regulacją wysokości i pochylenia w min. dwóch płaszczyznach, - kształt fotela umożliwiający bardzo bliskie podejście do pacjenta niezależnie od modelu pracy lekarza i asysty, - bezszwowa tapicerka fotela (możliwość wyboru koloru), - podłokietnik lewy, - długość fotela z oparciem w pozycji poziomej max 2,30 m, - szerokość oparcia fotela w najszerszym miejscu max 0,6 m.. | Tak |  |
|  | Lampa LED |  |  |
| 20 | Lampa: - na ramieniu pantograficznym wychodzącym z bloku spluwaczki, zintegrowanym z ruchami fotela góra-dół, - płynna regulacja natężeniem światła w zakresie min 8 000-30 000 LUX - regulacja głowicy w trzech płaszczyznach, - zdejmowana osłona uchwytu głowicy z możliwością sterylizacji w autoklawie. | Tak |  |
|  | Zestaw multimedialny |  |  |
| 21 | - uchwyt monitora LCD umożliwiający regulację monitora w 2 płaszczyznach - monitor LCD (wielkość ekranu min. 15’’, kolor biały, możliwość dezynfekcji ekranu, wejście: VGA, DVI) - kamera wewnątrzustna; funkcje: stopklatka, możliwość zapisu zdjęć na wyjmowanej karcie pamięci/USB, możliwość podziału ekranu min. 4 obrazy podglądu. |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe zestawu |  |  |
| 22 | System odprowadzania nadmiaru olejów konserwujących z rękawów i końcówek do oddzielnego zbiornika (filtr oleju powietrza powrotnego – przepracowanego z instrumentów). |  |  |
| 23 | - Pompa ssąca jednostanowiskowa pracująca w systemie suchym w obudowie wygłuszającej - tłumik z filtrem bakteriologicznym - głośność < 47 dB | Tak |  |
| 24 | Krzesełko lekarza: - metalowa podstawa - regulowana wysokość - tapicerka w kolorze fotela | Tak |  |
| 25 | Asystor 4-szufladowy na kółkach w kolorze unitu | Tak |  |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
| 26 | Gwarancja na wszystkie zaoferowane urządzenia min. 36 miesięcy. | Tak, podać |  |
| 27 | W ramach dostawy Wykonawca dokona pełnej instalacji i konfiguracji wszystkich zaoferowanych urządzeń. | Tak |  |
| 28 | Wykonawca wykona w uzgodnieniu z Zamawiającym podłączenia sprzętu do wszystkich niezbędnych mediów potrzebnych do prawidłowej pracy sprzętu. | Tak |  |
| 29 | Wykonawca potwierdza, że urządzenia mogą być zainstalowane w Wojewódzkiej Poradni Stomatologicznej | Tak |  |
| 30 | Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym wykona demontaż starych unitów oraz złoży je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie budynku. | Tak |  |

Pakiet 1 Zadanie 5,6,7

Sukcesywne dostawy końcówek roboczych

| Zad. | Opis parametrów wymaganych | Jednostka miary | Ilości | Numer katalogowy | Producent i nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Turbina w pełni współpracująca z zaoferowanymi unitami : ze światłem LED (system MIDWEST), moc w zakresie minimum 17-20W, prędkość maksymalna w zakresie minimum 390-430tys obr/min. | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| 6 | Kątnica w pełni współpracująca z zaoferowanymi unitami o przełożeniu 1:1 ze światłem i wewnętrznym sprayem | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| 7 | Kątnica w pełni współpracująca z zaoferowanymi unitami o przełożeniu 1:5 ze światłem | Szt | 12 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

………………………………….…………………………………

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 2

Wielofunkcyjny aparat do fizykoterapii

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Wojewódzkie Centrum Onkologii Oddział Rehabilitacji Dziennej |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Przenośny aparat do terapii kombinowanej, ultradźwiękowej oraz elektroterapii. o min. dwóch częstotliwościach pracy 1MHz i 3,5 MHz i Co najmniej 2 osobne kanały do elektroterapii, mogące działać niezależnie | Tak |  |
| 2 | Aparat wyposażony, co najmniej w: • duży, czytelny wyświetlacz dotykowy • baza wbudowanych programów zabiegowych • edycja nazw programów użytkownika • zegar zabiegowy • precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie zabiegu | Tak |  |
| 3 | Parametry kalibracyjne zapisane w głowicy | Tak |  |
| 4 | Zegar zabiegowy - zakres min. 1 – 30 min | Tak |  |
| 5 | Tryb pracy generatora ultradźwięków: ciągły i impulsowy | Tak |  |
| 6 | Częstotliwość w trybie impuslowym 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz | Tak |  |
| 7 | Dwa gniazda do podłączenia głowicy. Głowica ultradźwiękowa 4cm2 , kontrola kontaktu głowicy z pacjentem, | Tak |  |
| 9 | Możliwość przeprowadzenia autotestu sprawności urządzenia oraz kabli i elektrod | Tak |  |
| 10 | Możliwości zabiegowe: - osobno elektroterapia lub ultradźwięki - równocześnie ultradźwięki i elektroterapia - terapia kombinowana | Tak |  |
| 11 | Automatyczne określanie reobazy, chronaksji, krzywej I/t, pomiar współczynnika akomodacji | Tak |  |
| 12 | Domyślne programy terapeutyczne: min.30 Programy diagnostyczne min.12 Programy wolne min.50 | Tak |  |
| 13 | Współczynnik wypełnienia fali ciągłej i pulsującej w ultradźwiękach 10%, 20%, 30%, 40%, 50%,100% | Tak |  |
| 14 | Tryb pracy CC i CV(stałe natężenie, stałe napięcie) | Tak |  |
| 15 | Współpraca z aparatami do terapii podciśnieniowej | Tak |  |
| 16 | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów prądu takich jak Częstotliwości ,Kształtu , Czas trwania i przerwy impulsu , Polaryzacji | Tak |  |
| 17 | Graficzne przedstawienie wykresów poszczególnych prądów a w programach sekwencyjnych poszczególnych faz zabiegowych | Tak |  |
| 18 | Możliwość wyboru pożądanego typ zabiegu z menu poprzez wybór rodzaju prądu, jednostki chorobowej lub poprzez wybór konkretnego numeru programu | Tak |  |
| 19 | Przewód zasilający - 2 szt., Pas mocujący min. 5x60 cm 4 szt. Elektrody min. 6x8 cm 4 szt. Podkłady wiskozowe 4 szt. | Tak |  |

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 3

Kapnograf

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Copernicus PL Sp. z o.o. Szpitalny Oddział Ratunkowy. ul. Nowe Ogrody 1-6 |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1 | Kapnograf stacjonarno-przenośny monitorujący oddech i stężenie etCo2 w gazach oddechowych pacjenta, z zasilaniem akumulatorowo- sieciowym. | TAK |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce. | TAK |  |
| 3 | Pojemność akumulatora minimum 4 godziny pracy bez podłączenia do sieci, przy użyciu nowego, w pełni naładowanego akumulatora. | TAK |  |
| 4 | Menu w języku polskim. | TAK |  |
| 5 | Nawigacja i sterowanie za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego lub przycisków wielofunkcyjnych. | TAK |  |
| 6 | Wyświetlacz LCD pokazujący wartości pomiarów etCO2, częstość oddechów, kapnogram. | TAK |  |
| 7 | Wybór przedstawiania wartości CO2: w mmHg, %. | TAK |  |
| 8 | Regulacja głośności alarmów. | TAK |  |
| 9 | Wbudowany zegar z datownikiem. | TAK |  |
| 10 | System alarmowy dla wszystkich monitorowanych parametrów – alarm optyczny lub/i akustyczny. | TAK |  |
| 11 | Wyświetlanie poziomu naładowania baterii. | TAK |  |
| 12 | Alarm rozładowanej baterii. | TAK |  |
| 13 | Możliwość montażu na statywie mobilnym lub uchwycie ściennym. | TAK |  |
| 14 | Uchwyt do przenoszenia urządzenia. | TAK |  |
|  | Pomiar |  |  |
| 15 | Metoda pomiaru kapnografii: metoda strumienia bocznego; niedyspersyjna absorpcja podczerwieni. | TAK |  |
| 16 | Możliwość stosowania u pacjentów zaintubowanych i samodzielnie oddychających. | TAK |  |
| 17 | Prędkość próbkowania stała lub do wyboru: 50/100/150 +/- 10 ml/min. | TAK |  |
| 18 | Możliwość wyboru trendu. | TAK |  |
| 19 | Ustawienie dolnych i górnych granic alarmowych dla mierzonych parametrów. | TAK |  |
| 20 | Możliwość pomiaru u dorosłych i dzieci. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru |  |  |
| 21 | Zakres pomiaru, co najmniej 0-80 mmHg z dokładnością pomiaru max. +/- 2 mmHg lub max. +/- 8 % wyświetlanej wartości, w podanym zakresie. | TAK |  |
| 22 | Zakres pomiaru oddechu min 2-99 odd./min. | TAK |  |
|  | Wyposażenie | TAK |  |
| 23 | Ładowarka akumulatora lub/i kabel sieciowy. Kompletne akcesoria konieczne do kapnografii u pacjentów zaintubowanych (25 szt) i niezaintubowanych (25 szt), na każdą sztukę urządzenia. | TAK |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)