## Pakiet_13
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.13
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę implantów ortopedycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-392/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 13 - Endoproteza biodra i artrodeza kolana
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Trzpień bezcementowy standard i lateralizowany
1 | Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard , bezcementowy, pokryty w 1/2 części proksymalnej czystym porowatym tytanem i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138°. |  |  | szt. | 50
2 | Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy, lateralizowany pokryty w 1/2 części proksymalnej czystym porowatym tytanem i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), trzpień z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138°.
3 | Trzpień bezcementowy krótki Trzpień typu short, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego, w wersji standard i lateralizowanej, bezcementowy, pokryty w 2/3 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm, długości od 97,5mm do 125mm, z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 133°. |  |  | szt. | 20
EcoFit trzpień cementowany standard i lateralizowany
4 | Trzpień prosty, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu tytanowego o zmatowionej powierzchni, w 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138°. |  |  | szt. | 30
5 | Trzpień prosty, lateralizowany, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, w 5 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138°.
Panewka bezcementowa press fit
6 | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, dla ułatwienia osteointegracji pokryta dodatkowo porowatym tytanem (cpTi), z trzema otworami do śrub stabilizujących, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, w rozmiarach od 46 do 68 mm ze skokiem co 2 mm. |  |  | szt. | 40
7 | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, dla ułatwienia osteointegracji pokryta dodatkowo porowatym tytanem (cpTi), w komplecie wkręcana zaślepka do otworu centralnego, w rozmiarach od 46 do 68 mm ze skokiem co 2 mm.
11 | Panewka bezcementowa press fit porowata Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 μm naśladują ułożenie beleczek kostnych. Panewka posiada trzy otwory do śrub stabilizujących, wyposażone fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. |  |  | szt. | 40
12 | Panewka cementowana typu Muller Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44 do 60mm posiadająca znacznik RTG, średnica wewnętrzna 32mm, w wersji standard, zatrzaskowej oraz panewki z 10-cio stopniowym okapem opcjonalnie dostępna panewka o średnicy 28mm w wersji standard i z 10-stopniowym okapem. |  |  | szt. | 20
13 | Głowy tytanowe z okladzina ceramiczna Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną w 5 długościach szyjki. |  |  | szt. | 60
14 | Głowa CoCrMo Głowa wykonana ze stopu CoCrMo w średnicy 22mm w 3 długościach szyjki i 28mm, 32mm, 36mm w 5 długościach szyjki. |  |  | szt. | 20
15 | Głowy ceramiczne o średnicy 28mm, 32mm, 36mm i 40mm w 3-ch długościach szyjki. |  |  | szt. | 20
16 | Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm. |  |  | szt. | 50
17 | Wkładki polietylenowe implacross Wkładki do panewek bezcementowych, wykonane z polietylenu typu cross link, standard i z 10 stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym, o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm,36mm. |  |  | szt. | 100
18 | Śruby do kości gąbczastej Ø 6,5mm o długości od 15mm do 55mm ze skokiem co 5mm. |  |  | szt. | 60
19 | Panewka antyluksacyjna bezcementowa dwumobilna w 12 rozmiarach o średnicy zewnętrznej 42mm-64mm ze skokiem co 2 mm wykonana ze stopu CoCrMo pokryta czystym tytanem oraz dodatkowo hydroksyapatytem |  |  | szt. | 10
20 | Panewka cementowana dwumobilna ze stopu CoCrMo w 11 rozmiarach o średnicy zewnętrznej 44mm - 64mm ze skokiem co 2 mm |  |  | szt. | 10
21 | Głowa 2M wykonana z polietylenu z witaminą E dla głowy wewnętrznej 22mm, 28mm i 32mm rosnącej wraz ze średnicą panewki. |  |  | szt. | 20
22 | Artrodeza Trzpień typu Wagnera (stożek 2-stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w długościach 150, 200, 250mm i średnicach 12, 14, 16, 18, 20mm, w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami, trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej, trzpień cementowany wykonany z CoCrMo w długości 150, 200 i średnicy 12, 14, 16, 18mm. |  |  | szt. | 2
23 | Śruba o długości 25mm i 50mm |  |  | szt. | 8
24 | arthrodeza - komponent udowy prawy / lewy z powłoką srebra |  |  | szt. | 2
25 | arthrodeza - komponent piszczelowy z powłoką srebra |  |  | szt. | 2
26 | element przedłużający 25 mm |  |  | szt. | 4
27 | ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA USZTYWNIENIA STAWU KOLANOWEGO Implant artrodezy pokryty okładziną srebra |  |  | szt. | 2
28 | Trzpień udowy cementowany lub bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym * Trzpień bezcementowy |  |  | szt. | 2
29 | Trzpień cementowy |  |  | szt. | 2
30 | Płytka piszczelowa zapobiegająca zapadaniu się artrodezy |  |  | szt. | 2
31 | Trzpień piszczelowy bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym |  |  | szt. | 2
32 | Trzpień piszczelowy cementowany |  |  | szt. | 2
33 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji |  |  | szt. | 4
34 | Śruba łącząca ze skokiem co 20mm |  |  | szt. | 4
35 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich |  |  | szt. | 4
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
| Wymagania użytkownika: | [5 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
1) Zamawiający wymaga dostarczenia instrumentarium w kontenerach bezobsługowych,
użyczenia zestawu bezprzewodowych napędów ortopedycznych wraz z ostrzami piły oscylacyjnymi wymianymi stosownie do zużycia.
2) zapewnienia szkolenie z techniki operacyjnej i obsługi oferowanego sprzętu
3) dostarczenie wraz z wszczepami systemy do implantacji i serwis narzędzi,
4) szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów
5) depozyt w siedzibie Zamawiającego - uzupełnienie implantów do 24 godzin od wysłania protokołu zużycia przez Zamawiającego