Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 1

Myjka dezynfektor

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 3 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Urologiczny - 1 szt. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - 1 szt. Blok Operacyjny - 1 szt. al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | #### Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Myjnia dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji, pojemników na wydaliny ludzkie (kaczki, baseny, słoje) | Tak |  |
| 2 | Wymiary urządzenia nie większe niż: 1630 1750 mm wysokość x 500 545 mm szerokość x 500 580 mm głębokość | Tak |  |
| 3 | Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi myjni | Tak |  |
| 4 | Pojemność komory mycia - min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3 kaczki (razem) | Tak |  |
| 5 | Mycie za pomocą obrotowych ramion natryskowych/ dysz natryskowych (stałych i obrotowych) / lub obrotowej głowicy natryskowej oraz stałych dysz natryskowych | Tak |  |
| 6 | Wszystkie elementy wykonane ze stali kwasoodpornej lub ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się wykonanie elementów natryskowych z tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 7 | Moc maksymalna od 2500 W do 5100 W ( +/-200 W) | Tak |  |
| 8 | Moc pompy wody min. 730 W | Tak |  |
| 9 | Orurowanie wykonane z miedzi, lub stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego dostosowanego do środowiska pracy myjni i gwarantującego wytrzymałość ma zużycie minimum na poziomie równym stali nierdzewnej czy miedzi | Tak |  |
| 10 | Dezynfekcja termiczna w oparciu o zadaną wartość A0 od 60 - min. 600 | Tak |  |
| 11 | Układ dozowania środka chemicznego (odkamieniającego i płuczącego) z możliwą kontrolą jego stanu w pojemniku. | Tak |  |
| 12 | Napełnianie bojlera bez możliwości cofania się wody do instalacji wody zasilającej w celu uniemożliwienia jej skażenia | Tak |  |
| 13 | Min. 2 niezależne czujniki do monitorowania temperatury w celu kontroli przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji lub czujnik do kontroli temperatury dezynfekcji | Tak |  |
| 14 | Wszystkie podzespoły, urządzenia pracujące pod napięciem 24 V lub 230 V - zgodnie z obowiązującymi na terenie RP normami | Tak |  |
| 15 | Zaoferowana myjnia posiada potwierdzające badania na skuteczność eliminacji clostridium difficile z dowolnego niezależnego akredytowanego laboratorium przeprowadzającego takie badania | Tak |  |
| 16 | Budowa myjni i jej uszczelnienie zapewniające pełną paroszczelność i wodoszczelność komory myjącej podczas cyklu mycia | Tak |  |

…………………............................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 2

Stół zabiegowy

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 |  |
| 5 | Ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Urologiczny Sala Endourologiczna Szpital św. Wojciecha Gdańsk al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Stół przeznaczony do operacji ogólnochirurgicznych, współpracujący z wyposażeniem dodatkowym ginekologicznym, urologicznym, ortopedycznym i innym | Tak |  |
| 2 | Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym lub napędem elektromechanicznym: - regulacja wysokości - przechyły boczne - przechyły wzdłużne - oparcie pleców - ławeczka nerkowa - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku - flex/reflex Pilot wyposażony we wskaźniki naładowania baterii | Tak |  |
| 3 | Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie ze wskaźnikami naładowania baterii | Tak |  |
| 4 | Panel boczny lub pilot wyposażony w przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków | Tak |  |
| 5 | Alternatywny napęd hydrauliczny lub elektromechaniczny z niezależnym zasilaniem od układu podstawowego, posiadający identyczne funkcje jak uzyskiwane z pilota przewodowego (bez funkcji „0” i flex/reflex). Wybór funkcji z panelu bocznego umieszczonego na kolumnie stołu | Tak |  |
| 6 | Zasilanie bateryjne 24 V z urządzeniem ładującym wbudowanym w podstawę stołu | Tak |  |
| 7 | Długość stołu z blatem min. 2060 mm | Tak |  |
| 8 | Całkowita szerokość blatu min. 550 mm | Tak |  |
| 9 | Segmenty blatu po obu stronach wyposażone w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego | Tak |  |
| 10 | Zakres regulacji wysokości (z materacem) min. od 700 750 do 1110 mm | Tak |  |
| 11 | Zakres regulacji oparcia pleców min. od -350 do 750 (±3°) | Tak |  |
| 12 | Zakres regulacji podgłówka min od -450 do 45 400 (±3°) | Tak |  |
| 13 | Regulacja przechyłu bocznego min +/- 300 (±5°) | Tak |  |
| 14 | Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min +/- 35° (±5°) | Tak |  |
| 15 | Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od -900 do 200 (±3°) | Tak |  |
| 16 | Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180° (±3°) - podnóżki blokowane przy pomocy klamek lub poprzez zwolnienie pokrętła blokującego | Tak |  |
| 17 | Blat stołu, co najmniej 5-cio segmentowy składający się z następujących segmentów: - podgłówek - dwuczęściowy segment oparcia pleców z regulacją wypiętrzenia klatki piersiowej (wypiętrzenie na wysokość min. 110 mm) - segment lędźwiowym - segment nóg (dwuczęściowy) | Tak |  |
| 18 | Regulacja segmentów podgłówka oraz segmentów nóg z wykorzystaniem sprężyn gazowych umożliwiających bezstopniową i płynna regulację segmentu. | Tak |  |
| 19 | Stół w pełni mobilny. Podstawa umożliwiająca swobodny dostęp do stołu | Tak |  |
| 20 | System blokowania kół jezdnych | Tak |  |
| 21 | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu wykonane ze stali nierdzewnej ewentualnie silikonowe osłony przegubu | Tak |  |
| 22 | Materace odejmowane z blatu stołu – materace o grubości min. 60 mm szczelne, zgrzewane ultradźwiękowo z pamięcią kształtu o właściwościach przeciwodleżynowych. | Tak |  |
| 23 | Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg | Tak |  |
| 24 | Masa stołu nieprzekraczająca 250 kg | Tak |  |
| 25 | Stół gwarantujący możliwość wykonywania zdjęć RTG pacjenta na całej długości blatu oraz umożliwiający monitorowanie pacjenta ramieniem C na całej jego długości | Tak |  |
| 26 | Przesuw wzdłużny blatu wynoszący min. 300 285 mm | Tak |  |
| 27 | Możliwość zamiany segmentów nóg z podgłówkiem płytowym | Tak |  |
| 28 | Możliwość uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego min 1500 mm | Tak |  |
| 29 | Wymienne segmenty mocowane za pomocą szybko złączy bez konieczności używania dodatkowych narzędzi | Tak |  |
| 30 | Wyposażenie dodatkowe do stołu: - podpórka pod rękę prosta z uchwytem mocującym jednopozycyjnym - ekran anestezjologiczny z uchwytem mocującym jednopozycyjnym - podpora pod kolano (ginekologiczna) - 2 szt. | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 3 Zadanie 1

Defibrylator

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 5 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Urologiczny (stanowisko POP) - 1 szt. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (Stanowisko ogólne) –-1 szt. Blok Operacyjny - 3 szt. al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | Tak |  |
| 2 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych) | Tak |  |
| 3 | Zasilanie akumulatorowe: wbudowany akumulator litowo-jonowy | Tak |  |
| 4 | Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na 1 akumulatorze: min. 150 min. ciągłego monitorowania EKG lub 100 defibrylacji z maksymalną energią | Tak |  |
| 5 | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maks. 5 godzin | Tak |  |
| 6 | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł | Tak |  |
| 7 | Temperatura pracy: min od 5 do +40ºC | Tak |  |
| 8 | Funkcja codziennego autotestu, bez potrzeby włączania urządzenia i bez udziału Użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, numer seryjny aparatu, wynik testu | Tak |  |
| 9 | Autotest: wykonywany przy zainstalowanym akumulatorze oraz przy podłączeniu do sieci elektrycznej | Tak |  |
| 10 | Wspomaganie RKO: metronom pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany - pacjent dorosły niezaintubowany - pacjent pediatryczny zaintubowany - pacjent pediatryczny niezaintubowany | Tak |  |
| 11 | Defibrylator wyposażony w moduł do saturacji (czujnik saturacji w zestawie) | Tak |  |
| 12 | Defibrylacja: | Tak |  |
| 13 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | Tak |  |
| 14 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | Tak |  |
| 15 | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |
| 16 | Energia defibrylacji w zakresie min. 5-360 200 J | Tak |  |
| 17 | Dostępne minimum 20 różne poziomy energii defibrylacji | Tak |  |
| 18 | Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 200 J | Tak |  |
| 19 | Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu | Tak |  |
| 20 | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki dla dorosłych /pediatryczne | Tak |  |
| 21 | Czas ładowania do energii 360J: maksymalnie 8 sekund | Tak |  |
| 22 | Rejestracja | Tak |  |
| 23 | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 5,5'' o wysokim kontraście | Tak |  |
| 24 | Możliwość wyświetlenia min.: 2 krzywych dynamicznych jednocześnie | Tak |  |
| 25 | Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 50 mm | Tak |  |
| 26 | Szybkość wydruku: 25 mm/sek. lub 50 mm/ sek. | Tak |  |
| 27 | Monitorowanie EKG | Tak |  |
| 28 | Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń | Tak |  |
| 29 | Wzmocnienie sygnału EKG na min. pięciu poziomach | Tak |  |
| 30 | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min. | Tak |  |
| 31 | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora | Tak |  |
| 32 | Stymulacja przezskórna | Tak |  |
| 33 | Stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym | Tak |  |
| 34 | Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 200 140 mA | Tak |  |
| 35 | Częstość stymulacji minimum: od 50 do 150 impulsów na minutę | Tak |  |
| 36 | Wyposażenie | Tak |  |
| 37 | Kabel EKG 3 odprowadzeniowy min. 1 sztuka | Tak |  |
| 38 | Łyżki twarde dla dorosłych/pediatryczne zintegrowane min 1 komplet | Tak |  |
| 39 | Kabel do stymulacji przez skórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych min. 1 sztuka | Tak |  |
| 40 | Min. 1 komplet elektrod do defibrylacji/stymulacji | Tak |  |
| 41 | Czujni saturacji dla dorosłych | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 3 Zadanie 2

Defibrylator z łyżkami do masażu wewnętrznego oraz do masażu zewnętrznego

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Copernicus PL Sp. z o.o al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | Tak |  |
| 2 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych) | Tak |  |
| 3 | Zasilanie akumulatorowe: wbudowany akumulator litowo-jonowy | Tak |  |
| 4 | Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na 1 akumulatorze: min. 150 min. ciągłego monitorowania EKG lub 100 defibrylacji z maksymalną energią | Tak |  |
| 5 | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maks. 5 godzin | Tak |  |
| 6 | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł | Tak |  |
| 7 | Temperatura pracy: min od 5 do +40ºC | Tak |  |
| 8 | Funkcja codziennego autotestu, bez potrzeby włączania urządzenia i bez udziału Użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, numer seryjny aparatu, wynik testu | Tak |  |
| 9 | Autotest: wykonywany przy zainstalowanym akumulatorze oraz przy podłączeniu do sieci elektrycznej | Tak |  |
| 10 | Wspomaganie RKO: metronom pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany - pacjent dorosły niezaintubowany - pacjent pediatryczny zaintubowany - pacjent pediatryczny niezaintubowany | Tak |  |
| 11 | Defibrylator wyposażony w moduł do saturacji (czujnik saturacji w zestawie) | Tak |  |
| 12 | Defibrylacja: | Tak |  |
| 13 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | Tak |  |
| 14 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | Tak |  |
| 15 | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |
| 16 | Energia defibrylacji w zakresie min. 5-360 200 J | Tak |  |
| 17 | Dostępne minimum 20 różne poziomy energii defibrylacji | Tak |  |
| 18 | Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 200 J | Tak |  |
| 19 | Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu | Tak |  |
| 20 | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki dla dorosłych /pediatryczne | Tak |  |
| 21 | Czas ładowania do energii 360J: maksymalnie 8 sekund | Tak |  |
| 22 | Rejestracja | Tak |  |
| 23 | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 5,5'' o wysokim kontraście | Tak |  |
| 24 | Możliwość wyświetlenia min.: 2 krzywych dynamicznych jednocześnie | Tak |  |
| 25 | Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 50 mm | Tak |  |
| 26 | Szybkość wydruku: 25 mm/sek. lub 50 mm/ sek. | Tak |  |
| 27 | Monitorowanie EKG | Tak |  |
| 28 | Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń | Tak |  |
| 29 | Wzmocnienie sygnału EKG na min. pięciu poziomach | Tak |  |
| 30 | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min. | Tak |  |
| 31 | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora | Tak |  |
| 32 | Stymulacja przezskórna | Tak |  |
| 33 | Stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym | Tak |  |
| 34 | Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 200 140 mA | Tak |  |
| 35 | Częstość stymulacji minimum: od 50 do 150 impulsów na minutę | Tak |  |
| 36 | Wyposażenie | Tak |  |
| 37 | Kabel EKG 3 odprowadzeniowy min. 1 sztuka | Tak |  |
| 38 | Łyżki twarde dla dorosłych/pediatryczne zintegrowane min 1 komplet | Tak |  |
| 39 | Kabel do stymulacji przez skórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych min. 1 sztuka | Tak |  |
| 40 | Min. 1 komplet elektrod do defibrylacji/stymulacji | Tak |  |
| 41 | Czujni saturacji dla dorosłych | Tak |  |
| 42 | Komplet łyżek neonatologicznych do defibrylacji wewnętrznej - 2 szt. | Tak |  |
| 43 | Komplet łyżek pediatrycznych do defibrylacji wewnętrznej - 2 szt. | Tak |  |
| 44 | Komplet łyżek dla dorosłych do defibrylacji wewnętrznej - 2 szt. | Tak |  |
| 45 | Zaoferowane w pkt. 37-44 łyżki akcesoria w pełni współpracujące z defibrylatorami opisanymi w Pakiecie 3 Zestawie I | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 4 Zadanie 1

Pompa infuzyjna strzykawkowa – 58 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |  |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |  |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |  |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 58 szt. |  |  |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Urologiczny - 14 szt. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - 14 szt. Blok Operacyjny – 30 szt. al. Jana Pawła II 50 |  |  |  |
|  | #### Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |  |  |
| 1 | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta | Tak |  |  |  |
| 3 | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy | Tak |  |  |  |
| 4 | Ramię pompy niewychodzące poza obudowę pompy | Tak |  |  |  |
| 5 | Szybkość dozowania w zakresie 0,1- 999,9 999 ml/h | Tak |  |  |  |
| 6 | Szybkość dozowania Bolus-a do 1200 ml/h | Tak |  |  |  |
| 7 | Bolus manualny i automatyczny | Tak |  |  |  |
| 8 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | Tak |  |  |  |
| 9 | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | Tak |  |  |  |
| 10 | Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | Tak |  |  |  |
| 12 | Klawiatura numeryczna lub symboliczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | Tak |  |  |  |
| 13 | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: - nazwy leku - koncentracji leku - szybkości dozowania (dawkowanie) - całkowitej objętości (dawki) infuzji - parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu podaży) - parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa) - limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. Pojemność biblioteki, co najmniej 120 leków | Tak |  |  |  |
| 14 | Możliwość programowania biblioteki leków bezpośrednio z klawiatury pompy lub urządzenia/oprogramowania zewnętrznego | Tak |  |  |  |
| 15 | Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków (pod systemem Windows) | Tak |  |  |  |
| 16 | Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 75 do 900 mm Hg, min. 10 poziomów okluzji | Tak |  |  |  |
| 17 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | Tak |  |  |  |
| 18 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego | Tak |  |  |  |
| 19 | Rozbudowany system alarmów: - 5 min do opróżnienia strzykawki - pusta strzykawka - 5 min do końca infuzji - koniec infuzji - nieprawidłowe mocowanie strzykawki - okluzja - 30 min do rozładowania akumulatora - akumulator rozładowany - pompa uszkodzona | Tak |  |  |  |
| 20 | Historia obejmująca minimum 1000 wpisów z datą i godziną zdarzenia | Tak |  |  |  |
| 21 | Czas pracy z akumulatora min. 11 h przy infuzji 5ml/h | Tak |  |  |  |
| 22 | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - poniżej 6 h | Tak |  |  |  |
| 23 | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części | Tak |  |  |  |
| 24 | Uchwyt do przenoszenia pompy niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących | Tak |  |  |  |
| 25 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - alarm nieprawidłowego mocowania - pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą - automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej - automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej | Tak |  |  |  |
| 26 | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: - podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie graficznego wykresu (trendu) - podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy - prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny - archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach. | Tak |  |  |  |
| 27 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny | Tak |  |  |  |
| 28 | Czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, dawka, prędkość infuzji, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, stan infuzji (w toku lub zatrzymana) | Tak |  |  |  |
| 29 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 30 | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10%, -15% oraz 12 VDC | Tak |  |  |  |

…………………............................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 4 Zadanie 2                                          Pompa infuzyjna objętościowa do przetaczania krwi

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok operacyjny AL. Jana Pawła II |  |
|  | #### WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | Tak |  |
| 2 | Wymagania podstawowe |  |  |
| 3 | Pompa objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi zaoferowanym w pakiecie 4 zadanie 6 | Tak |  |
| 4 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego 8 godz. przy przepływie 125 ml 25ml/godz. | Tak |  |
| 5 | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla, niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny | Tak |  |
| 6 | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy | Tak |  |
| 7 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy dedykowanego elementu/uchwytu | Tak |  |
| 8 | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy dedykowanego elementu/uchwytu . | Tak |  |
| 9 | Ręczne (nieautomatyczne) zamykanie drzwiczek dopuszcza się możliwość zastosowania elektrycznego mechanizmu dociskającego | Tak |  |
| 10 | Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyjście pacjenta | Tak |  |
| 11 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | Tak |  |
| 12 | Zakres szybkości infuzji w min. zakresie od 0,1 do 1200 ml/godz. | Tak |  |
| 13 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |
| 14 | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. | Tak |  |
| 15 | Regulacja szybkości podaży bolusa w min. zakresie od 50 – do 1200 ml/h | Tak |  |
| 16 | Dokładność pompy +/- 5% | Tak |  |
| 17 | Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu | Tak |  |
| 18 | Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową, nie posiadające w swoim składzie lateksu oraz DEHP | Tak |  |
| 19 | Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie | Tak |  |
| 20 | Mechanizm nie wywołujący hemolizy – dedykowane dreny do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych | Tak |  |
| 21 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | Tak |  |
| 22 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99 min. | Tak |  |
| 23 | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii za pomocą piktogramu | Tak |  |
| 24 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 9 poziomów | Tak |  |
| 25 | Funkcja KVO | Tak |  |
| 26 | Zróżnicowana prędkość KVO programowana przez użytkownika w zakresie od 1 do 20 ml/h – dopuszcza się możliwość zaprogramowania prędkości KVO z poziomu programu serwisowego | Tak |  |
| 27 | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godziny. | Tak |  |
| 28 | Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie – opóźniony start | Tak |  |
| 29 | Ciśnienie okluzji programowane w minimalnym zakresie od 75 do 750 mmHg | Tak |  |
| 30 | Rejestr zdarzeń min. 1000 – zdarzenia zapisywane w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 31 | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | Tak |  |
| 32 | Funkcja wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu max. 15 minut | Tak |  |
| 33 | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) lub podświetlany ekran i klawiatura nawigacyjna, z możliwością regulacji natężenia podświetlenia | Tak |  |
| 34 | Alarmy i ostrzeżenia | Tak |  |
| 35 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | Tak |  |
| 36 | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | Tak |  |
| 37 | Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą) | Tak |  |
| 38 | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | Tak |  |
| 39 | Alarm rozładowanego akumulatora | Tak |  |
| 40 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | Tak |  |
| 41 | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego | Tak |  |
| 42 | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | Tak |  |
| 43 | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm | Tak |  |
| 44 | Alarm powietrza w linii | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 4 Zadanie 3

Stacja dokująca na 4 pompy – 21 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |  |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |  |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |  |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 21 szt. |  |  |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Urologiczny – 1 szt. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - 7 szt. Blok Operacyjny - 13 szt. al. Jana Pawła II 50 |  |  |  |
|  | #### Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |  |  |
| 1 | Stacja dokująca dla 4 pomp | Tak |  |  |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | Tak |  |  |  |
| 3 | Ochrona przed wilgocią, co najmniej zapewniające ochronę przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę | Tak |  |  |  |
| 4 | Stacja dokująca pozwalająca na jednoczesne zasilanie 4 oferowanych pomp strzykawkowych i objętościowych | Tak |  |  |  |
| 5 | Zatrzaskowe mocowanie oferowanych pomp w stacji dokującej bez konieczności demontażu uchwytu mocującego pompy lub uchwytu transportowego | Tak |  |  |  |
| 6 | Dowolna zmiana miejsca pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji bez konieczności wyjmowania innych pomp – możliwość niezależnego umieszczania i wyjmowania pomp zarówno w jak i z stacji | Tak |  |  |  |
| 7 | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w stacji | Tak |  |  |  |
| 8 | Możliwość mocowania stacji dokującej do rury pionowej (stojaki lub kolumny) | Tak |  |  |  |
| 9 | Masa stacji dokującej maksymalnie 4,1 kg | Tak |  |  |  |

…………………............................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 4 Zadanie 4

Stacja dokująca na 2 pompy – 6 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |  |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |  |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |  |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 6 szt. |  |  |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Urologiczny al. Jana Pawła II 50 |  |  |  |
|  | #### Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |  |  |
| 1 | Stacja dokująca na minimum dwie pompy infuzyjne | Tak |  |  |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | Tak |  |  |  |
| 3 | Ochrona przed wilgocią, co najmniej zapewniające ochronę przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę | Tak |  |  |  |
| 4 | Stacja dokująca pozwalająca na jednoczesne zasilanie min. 2 oferowanych pomp strzykawkowych | Tak |  |  |  |
| 5 | Zatrzaskowe mocowanie oferowanych pomp w stacji dokującej bez konieczności demontażu uchwytu mocującego pompy lub uchwytu transportowego | Tak |  |  |  |
| 6 | Dowolna zmiana miejsca pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji bez konieczności wyjmowania innych pomp - możliwość niezależnego umieszczania i wyjmowania pomp zarówno w jak i z stacji | Tak |  |  |  |
| 7 | Zasilanie pomp ze stacji dokującej - automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w stacji | Tak |  |  |  |
| 8 | Możliwość mocowania stacji dokującej do rury pionowej (stojaki lub kolumny) | Tak |  |  |  |
| 9 | Masa stacji dokującej maksymalnie 4,1 kg | Tak |  |  |  |

…………………............................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 4 Zadanie 5

Stacja dokująca na 6 pomp - 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |  |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |  |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |  |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |  |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny - 1 szt. al. Jana Pawła II 50 |  |  |  |
|  | #### Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |  |  |
| 1 | Stacja dokująca dla 6 pomp | Tak |  |  |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | Tak |  |  |  |
| 3 | Ochrona przed wilgocią, co najmniej zapewniające ochronę przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę | Tak |  |  |  |
| 4 | Stacja dokująca pozwalająca na jednoczesne zasilanie 6 oferowanych pomp strzykawkowych i objętościowych | Tak |  |  |  |
| 5 | Zatrzaskowe mocowanie oferowanych pomp w stacji dokującej bez konieczności demontażu uchwytu mocującego pompy lub uchwytu transportowego | Tak |  |  |  |
| 6 | Dowolna zmiana miejsca pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji bez konieczności wyjmowania innych pomp – możliwość niezależnego umieszczania i wyjmowania pomp zarówno w jak i z stacji | Tak |  |  |  |
| 7 | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w stacji | Tak |  |  |  |
| 8 | Możliwość mocowania stacji dokującej do rury pionowej (stojaki lub kolumny) | Tak |  |  |  |

…………………............................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 4 Zadanie 6

Centrala - 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |  |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |  |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |  |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |  |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Sala Wybudzeń - 1 szt. al. Jana Pawła II 50 |  |  |  |
|  | #### Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |  |  |
| 1 | Centrala do zarządzania infuzją w pełni współpracująca z zaoferowanymi w przetargu urządzeniami z zadań 1-4. Pełna konfiguracja na sali wybudzeń w cenie oferty. | Tak |  |  |  |
| 2 | Centrala wyposażona w oprogramowanie umożliwiające monitorowanie przebiegu infuzji na poszczególnych stanowiskach, z wyszczególnieniem leków, dawek, stężeń oraz danych o ilościach płynów podanych, bądź pozostałych do końca infuzji. Na ekranie komputera system wyświetla co najmniej: - schematu rozmieszczenia łóżek - informacje o pacjencie (m.in. przeglądanie historii infuzji danego pacjenta) - okno zawierające informacje o terminach zakończenia infuzji w poszczególnych pompach - zbliżające się alarmy wstępne (np. zbliżający się koniec infuzji) - informacje dotyczące pompy (położenie, historia) - przyczyna alarmu ze wskazaniem pompy w której został wywołany. | Tak |  |  |  |
| 3 | Centrala wyposażona w komputer o parametrach zapewniających optymalną pracę systemu zawierający co najmniej monitor (monitory) odpowiednie do wyświetlenia parametrów co najmniej z 12 pomp infuzyjnych z 6 stanowisk, klawiaturę, myszkę i drukarkę laserową z tonerami umożliwiającymi wydruk co najmniej 1000 stron. | Tak |  |  |  |
| 4 | Centrala połączona z zaoferowanymi pompami za pośrednictwem sieci LAN. | Tak |  |  |  |
| 5 | Centrala zapewniająca możliwość sterowania parametrami pompy infuzyjnej z poziomu centrali. | Tak |  |  |  |
| 6 | Oprogramowanie centrali z przydzieloną licencją bezterminową. | Tak |  |  |  |

…………………............................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 5 Zadanie 1

Wiertarki akumulatorowe małe – 8 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Podać, 2018 lub 2019 |  |
| 5 | Ilość | 8 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | Wymagania | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | I. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| I.1. | Zestaw składający się z wiertarki ortopedycznej oraz n/w nasadek oraz w pełni współpracujący ze wszystkimi akumulatorami wymienionymi w pkt I.1 Zadania 1 oraz zaoferowanymi w zadaniu 1 akumulatorami i osłonami sterylnymi akumulatorów. | Tak |  |
|  | II. WIERTARKA |  |  |
| II.1 | Wiertarka składająca się z rękojeści (jednostki napędowej) dwuprzyciskowej z funkcją oscylacji – całość w pełni przystosowana do sterylizacji parowej. Wiertarka dedykowana do drobnych zabiegów ortopedycznych | Tak |  |
| II.2 | Wraz z wiertarką dostarczone zostaną n/w nasadki - nasadka do drutów Kirschnera do drutów o średnicy 0,7 mm- 1,8 mm - nasadka do drutów Kirschnera do drutów o średnicy 2,0 mm – 3,2 mm - nasadka wierarska Jacobs z kluczykiem o średnicy 6,35 mm - nasadka piły oscylacyjnej | Tak |  |
| II.3 | Nasadki i akumulatory montowane bez dodatkowych narzędzi | Tak |  |
| II.4 | Możliwość zmiany kierunku wiercenia za pomocą przycisków w napędzie oraz możliwość uruchomienia oscylacyjnego trybu pracy za pomocą przycisków w napędzie. | Tak |  |
|  | III. POZOSTAŁE |  |  |
| III.1. | Kontener sterylizacyjny wyposażony w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach. Kontener wyposażony w system mocowania w/w urządzeń i wyposażenia umożliwiający mycie, dezynfekcję i sterylizację całego zestawu (za wyjątkiem akumulatorów niesterylnych) | Tak |  |
| III.2 | Wraz z urządzeniem zostanie dostarczona instrukcja sterylizacji zestawu. Dodatkowo podczas odbioru urządzenia zostanie przeprowadzone szkolenie z obsługi i sterylizacji urządzenia w Centralnej Sterylizatorni oraz na Bloku Operacyjnym | Tak |  |
| III.3 | Miejsce dostawy: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 50, Blok Operacyjny | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 5 Zadanie 2

Wiertarka ortopedyczna o dużej mocy – 4 3 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Podać, 2018 lub 2019 |  |
| 5 | Ilość | 3 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | I. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| I.1. | Zestaw w pełni współpracującymi z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami : - piłą do cięcia mostka Stryker S7 wyposażona w akumulatory i pokrywę akumulatorów Stryker S6 - piła oscylacyjna Stryker S7 - wiertarka ortopedyczna o dużej mocy Stryker S7 wyposażona w nasadki do drutów Kirschnera, nasadkę Hudson, akumulatory. Jako współpracę rozumie się możliwość korzystania zaoferowanych urządzeń z posiadanymi przez Zamawiającego akumulatorami, przystawkami, ładowarkami do akumulatorów od urządzeń wymienionych powyżej. | Tak |  |
|  | II. WIERTARKA ORTOPEDYCZNA |  |  |
| II.1 | Wiertarka składająca się z rękojeści (jednostki napędowej) dwuprzyciskowej z funkcją oscylacji oraz sterylnego pojemnika na akumulator – całość w pełni przystosowana do sterylizacji parowej | Tak |  |
| II.2 | Wraz z wiertarką dostarczony zostanie akumulator litowo-jonowy niesterylny oraz nakładka do sterylnego umieszczenia akumulatora w pojemniku. Akumulator o pojemności, co najmniej 2Ah. | Tak |  |
| II.3 | Wraz z wiertarką dostarczone zostaną n/w nasadki, które będą dodatkowo w pełni współpracowały z posiadaną przez Zamawiającego rękojeścią wiertarki ortopedycznej Stryker System 7 - nasadka do drutów Kirschnera do drutów o średnicy 0,7 mm- 2,0 mm - nasadka do drutów Kirschnera do drutów o średnicy 2,0 mm – 3,2 mm - nasadka wierarska Jacobs z kluczykiem o średnicy 6,35 mm - nasadka Hudson | Tak |  |
| II.4 | Nasadki i akumulatory montowane bez dodatkowych narzędzi. | Tak |  |
| II.5 | Możliwość zmiany kierunku wiercenia oraz możliwość zmiany pomiędzy wiertarskim i wolnoobrotowym trybem pracy za pomocą przełącznika w napędzie | Tak |  |
|  | III. PIŁA OSCYLACYJNA |  |  |
| III.1 | Piła umożliwiająca ustawienie głowicy ostrza, co najmniej w 8 pozycjach | Tak |  |
| III.2 | Piła posiadająca dwa biegi pracy | Tak |  |
| III.3 | Wraz z piłą dostarczony zostanie niesterylny akumulator litowo-jonowy. Akumulator o pojemności, co najmniej 2 Ah. | Tak |  |
|  | IV. PIŁA POSUWISTO-ZWROTNA |  |  |
| IV.1 | Piła umożliwiająca ustawienie linii tnącej ostrza, w co najmniej 4 pozycjach | Tak |  |
| IV.2 | Piła posiadająca, co najmniej 2 tryby pracy | Tak |  |
|  | V. POZOSTAŁE |  |  |
| V.1 | Kontener sterylizacyjny wyposażony w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach. Kontener wyposażony w system mocowania w/w urządzeń i wyposażenia umożliwiający mycie, dezynfekcję i sterylizację całego zestawu (za wyjątkiem akumulatorów niesterylnych) | Tak |  |
| V.2 | Wraz z urządzeniem zostanie dostarczona instrukcja sterylizacji zestawu. Dodatkowo podczas odbioru urządzenia zostanie przeprowadzone szkolenie z obsługi i sterylizacji urządzenia w Centralnej Sterylizatorni oraz na Bloku Operacyjnym | Tak |  |
| V.3. | Wraz z wiertarką dostarczona zostanie ładowarka do ładowania co najmniej 4 akumulatorów zaoferowanych wraz z wiertarką. |  |  |
| V.4. | Miejsce dostawy: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 50, Blok Operacyjny | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 5 Zadanie 3

Wiertarka ortopedyczna o dużej mocy – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Podać, 2018 lub 2019 |  |
| 5 | Ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | I. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| I.1. | Zestaw w pełni współpracującymi z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami : - piłą do cięcia mostka Stryker S7 wyposażona w akumulatory i pokrywę akumulatorów Stryker S6 - piła oscylacyjna Stryker S7 - wiertarka ortopedyczna o dużej mocy Stryker S7 wyposażona w nasadki do drutów Kirschnera, nasadkę Hudson, akumulatory. Jako współpracę rozumie się możliwość korzystania zaoferowanych urządzeń z posiadanymi przez Zamawiającego akumulatorami, przystawkami, ładowarkami do akumulatorów od urządzeń wymienionych powyżej. | Tak |  |
|  | II. WIERTARKA ORTOPEDYCZNA |  |  |
| II.1 | Wiertarka składająca się z rękojeści (jednostki napędowej) dwuprzyciskowej z funkcją oscylacji oraz sterylnego pojemnika na akumulator – całość w pełni przystosowana do sterylizacji parowej | Tak |  |
| II.2 | Wraz z wiertarką dostarczony zostanie akumulator litowo-jonowy niesterylny oraz nakładka do sterylnego umieszczenia akumulatora w pojemniku. Akumulator o pojemności, co najmniej 2Ah. | Tak |  |
| II.3 | Wraz z wiertarką dostarczone zostaną n/w nasadki, które będą dodatkowo w pełni współpracowały z posiadaną przez Zamawiającego rękojeścią wiertarki ortopedycznej Stryker System 7 - nasadka do drutów Kirschnera do drutów o średnicy 0,7 mm- 2,0 mm - nasadka do drutów Kirschnera do drutów o średnicy 2,0 mm – 3,2 mm - nasadka wierarska Jacobs z kluczykiem o średnicy 6,35 mm - nasadka Hudson | Tak |  |
| II.4 | Nasadki i akumulatory montowane bez dodatkowych narzędzi. | Tak |  |
| II.5 | Możliwość zmiany kierunku wiercenia oraz możliwość zmiany pomiędzy wiertarskim i wolnoobrotowym trybem pracy za pomocą przełącznika w napędzie | Tak |  |
| III.6 | Zestaw rozwiertaków śródszpikowych po jednej sztuce o rozmiarze: 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm i 16 mm. Narzędzia będą w pełni współpracowały poprzez zagwarantowanie odpowiednich nasadek z posiadaną przez Zamawiającego rękojeścią wiertarki ortopedycznej Stryker System 7, a także z każdą rękojeścią wiertarki będącą przedmiotem zamówienia. | Tak |  |
|  | III. PIŁA OSCYLACYJNA |  |  |
| III.1 | Piła umożliwiająca ustawienie głowicy ostrza, co najmniej w 8 pozycjach | Tak |  |
| III.2 | Piła posiadająca dwa biegi pracy | Tak |  |
| III.3 | Wraz z piłą dostarczony zostanie niesterylny akumulator litowo-jonowy. Akumulator o pojemności, co najmniej 2 Ah. | Tak |  |
|  | IV. PIŁA POSUWISTO-ZWROTNA |  |  |
| IV.1 | Piła umożliwiająca ustawienie linii tnącej ostrza, w co najmniej 4 pozycjach | Tak |  |
| IV.2 | Piła posiadająca, co najmniej 2 tryby pracy | Tak |  |
|  | IVA. PIŁA MOSTKOWA |  |  |
| IVA.1 | Piła wyposażona w osłonę ostrza | Tak |  |
| IVA.2 | Wraz z piłą dostarczony zostanie akumulator litowo-jonowy niesterylny oraz nakładka do sterylnego umieszczenia akumulatora w pojemniku. Akumulator o pojemności, co najmniej 2Ah. | Tak |  |
| IVA.3 | Wraz z piłą dostarczony zostanie kontener do sterylizacji wraz z tacą dedykowaną do sterylizacji zaoferowanej piły |  |  |
|  | V. POZOSTAŁE |  |  |
| V.1 | Kontener sterylizacyjny wyposażony w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach. Kontener wyposażony w system mocowania w/w urządzeń i wyposażenia umożliwiający mycie, dezynfekcję i sterylizację całego zestawu (za wyjątkiem akumulatorów niesterylnych) | Tak |  |
| V.2 | Wraz z urządzeniem zostanie dostarczona instrukcja sterylizacji zestawu. Dodatkowo podczas odbioru urządzenia zostanie przeprowadzone szkolenie z obsługi i sterylizacji urządzenia w Centralnej Sterylizatorni oraz na Bloku Operacyjnym | Tak |  |
| V.3. | Wraz z wiertarką dostarczona zostanie ładowarka do ładowania co najmniej 4 akumulatorów zaoferowanych wraz z wiertarką. |  |  |
| V.4. | Miejsce dostawy: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 50, Blok Operacyjny | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

0

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 6

Kardiomonitory wraz z centralą

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |  |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |  |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |  |  |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |  |  |  |
| 5 | Zamawiana ilość i miejsce instalacji | 7 sztuk kardiomonitorów + centrala + moduł transportowy - 2 sztuki Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 6 sztuk kardiomonitorów + centrala + moduł transportowy - 2 sztuki Oddział Urologiczny Copernicus PL. Sp. z o.o. Szpital Św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 |  |  |  |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |  |  |  |
| Kardiomonitor – 13 szt. (7 szt. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz 6 szt. Oddział Urologiczny) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kardiomonitor stacjonarno - przenośny o masie nie większej niż 5 7 kg | Tak |  |  |  |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | Tak |  |  |  |  |
| 3 | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości, co najmniej 1024x768 pikseli | Tak |  |  |  |  |
| 4 | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 10 krzywych dynamicznych | Tak |  |  |  |  |
| 5 | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: - co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta - - co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut lub co najmniej 1 godzina z rozdzielczością 1 sekundy | Tak |  |  |  |  |
| 6 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika - pamięć, co najmniej 200 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | Tak |  |  |  |  |
| 7 | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki | Tak |  |  |  |  |
| 8 | Pomiar i monitorowanie, co najmniej następujących parametrów: - EKG - Odchylenie odcinka ST - Liczba oddechów (RESP) - Saturacja (Spo2) - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP) - Temperatura (T1,T2,TD) | Tak |  |  |  |  |
| 9 | Pomiar EKG | Tak |  |  |  |  |
|  | 1. Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm | Tak |  |  |  |  |
|  | 2. Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń | Tak |  |  |  |  |
|  | 3. Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. | Tak |  |  |  |  |
|  | 4. Prędkości kreślenia, co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s | Tak |  |  |  |  |
|  | 5. Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG | Tak |  |  |  |  |
|  | 6. Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto | Tak |  |  |  |  |
|  | 7. Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. | Tak |  |  |  |  |
|  | 8. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych lub w formie liczbowej | Tak |  |  |  |  |
|  | 9. Monitorowanie odcinka QT | Tak |  |  |  |  |
|  | 10. Analiza zaburzeń rytmu, (co najmniej 23), z rozpoznawaniem, co najmniej następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Migotanie przedsionków - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie | Tak |  |  |  |  |
| 10 | Pomiar oddechów (RESP) | Tak |  |  |  |  |
|  | 1. Zakres pomiaru: minimum 5 150oddechów /min | Tak |  |  |  |  |
|  | 2. Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | Tak |  |  |  |  |
|  | 3. Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s | Tak |  |  |  |  |
|  | 4. Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | Tak |  |  |  |  |
| 11 | Pomiar saturacji (SpO2) | Tak |  |  |  |  |
|  | 1. Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |  |  |  |  |
|  | 2. Zakres pomiaru pulsu: co najmniej25÷300/min. | Tak |  |  |  |  |
|  | 3. Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | Tak |  |  |  |  |
|  | 4. Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie, na której założony jest czujnik | Tak |  |  |  |  |
|  | 5. Alarm desaturacji | Tak |  |  |  |  |
| 12 | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) | Tak |  |  |  |  |
|  | 1. Oscylometryczna metoda pomiaru | Tak |  |  |  |  |
|  | 2. Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷270 mmHg | Tak |  |  |  |  |
|  | 3. Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 40-240 bpm | Tak |  |  |  |  |
|  | 4. Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg | Tak |  |  |  |  |
|  | 5. Tryb pomiaru auto lub ręczny | Tak |  |  |  |  |
|  | 6. Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut | Tak |  |  |  |  |
|  | 7. Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | Tak |  |  |  |  |
| 13 | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak |  |  |  |  |
|  | 1. Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C | Tak |  |  |  |  |
|  | 2. Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C | Tak |  |  |  |  |
|  | 3.Jednoczesne wyświetlanie, co najmniej trzech wartości: 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak |  |  |  |  |
| 14 | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe | Tak |  |  |  |  |
|  | 1.Kabel EKG 5 - odprowadzeniowy - 3 sztuki do każdego oferowanego monitora | Tak |  |  |  |  |
|  | 2. Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP - 3 sztuki do każdego oferowanego monitora | Tak |  |  |  |  |
|  | 3. Mankiety do pomiaru NIBP: - duży – 5 sztuk do każdego oferowanego monitora - średni – 5 sztuk do każdego oferowanego monitora - mały – 5 sztuk do każdego oferowanego monitora | Tak |  |  |  |  |
|  | 4. Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips - 5 sztuk do każdego oferowanego monitora | Tak |  |  |  |  |
|  | 5. Powierzchniowy czujnik temperatury – 5 sztuk do każdego oferowanego monitora | Tak |  |  |  |  |
| 15 | Obsługa kardiomonitora przy pomocy pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy | Tak |  |  |  |  |
| 16 | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów | Tak |  |  |  |  |
|  | 1. Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów | Tak |  |  |  |  |
|  | 2. Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów | Tak |  |  |  |  |
|  | 3. Wybór czasowego zawieszenia alarmów - co najmniej 3 czasów do wyboru. | Tak |  |  |  |  |
|  | 4. Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | Tak |  |  |  |  |
|  | 5. Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej, (co najmniej 5 poziomów do wyboru) | Tak |  |  |  |  |
| 17 | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | Tak |  |  |  |  |
| 18 | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów) | Tak |  |  |  |  |
| 19 | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów) | Tak |  |  |  |  |
| 20 | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej (230V, AC, 50Hz) i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor | Tak |  |  |  |  |
|  | 1. Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP, co 15 min): nie krótszy niż 2 godziny | Tak |  |  |  |  |
|  | 2. Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin | Tak |  |  |  |  |
| 21 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci | Tak |  |  |  |  |
|  | 1. Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą | Tak |  |  |  |  |
|  | 2. Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci bezprzewodowej (za pomocą routera) z centralą monitorującą. Cała niezbędna infrastruktura do podłączenia kardiomonitorów w sieć bezprzewodową w cenie oferty (router, nadajniki wi-fi, itp.) Po zainstalowaniu zestaw będzie gotowy do pracy w sieci bezprzewodowej. | Tak |  |  |  |  |
|  | 3. Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | Tak |  |  |  |  |
|  | 4. Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |  |  |  |
|  | 5. Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |  |  |  |
|  | 6. Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali | Tak |  |  |  |  |
|  | 7.Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską | Tak |  |  |  |  |
| 22 | Port USB | Tak |  |  |  |  |
| 23 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora | Tak |  |  |  |  |
| 24 | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – minimum ochrona przed wodą kapiącą pionowo z góry | Tak |  |  |  |  |
| 25 | Uchwyt do mocowania kardiomonitora na ścianie, bez widocznych kabli (z maskownicą kabli lub prowadnicami na kable) oraz z koszykiem na akcesoria | Tak |  |  |  |  |
| 26 | Wózek jezdny umożliwiający wpięcie i przewiezienie kardiomonitora | Tak |  |  |  |  |
| Moduł transportowy – 4 szt. (2 szt. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz 2 szt. Oddział Urologiczny) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moduł transportowy o wadze poniżej 1,5 kg przystosowany do pracy samodzielnej lub z kardiomonitorami modułowymi | Tak |  |  |  |  |
| 2 | Kolorowy ekran LCD o przekątnej min. 5,5” 5,0” | Tak |  |  |  |  |
| 3 | Stopień ochrony monitora przed dostaniem się ciał stałych i wody co najmniej ochrona ciałami o wielkości ponad 2,5 mm oraz przed kroplami padającymi pod kątem 60 stopni od pionu | Tak |  |  |  |  |
| 4 | Obsługa poprzez ekran dotykowy | Tak |  |  |  |  |
| 5 | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów - co najmniej 120 godzin | Tak |  |  |  |  |
| 6 | Zasilanie awaryjne zapewniające monitorowanie min. następujących parametrów: EKG, SpO2, NIBP, (co 15 min) w przypadku zaniku zasilania w sieci elektrycznej z automatycznym przełączeniem się na zasilanie awaryjne – co najmniej 6 godzin | Tak |  |  |  |  |
| 7 | Ręczne ustawianie dolnych i górnych granic alarmowych monitorowanych parametrów. Ustawianie głośności alarmowania - co najmniej 5 poziomów do wyboru | Tak |  |  |  |  |
| 8 | Możliwość pomiaru następujących dodatkowych parametrów po dołożeniu modułu pomiarowego: inwazyjny pomiar ciśnienia i kapnografii | Tak |  |  |  |  |
| 9 | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru, co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto | Tak |  |  |  |  |
| 10 | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie | Tak |  |  |  |  |
| 11 | W komplecie z modułem pomiarowym przewód EKG z kompletem 5 końcówek | Tak |  |  |  |  |
| 12 | Analiza arytmii – wykrywanie, co najmniej 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | Tak |  |  |  |  |
| 13 | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych lub w formie liczbowej | Tak |  |  |  |  |
| 14 | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu, co najmniej od 5 do 150 R/min Możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 6.25; 12,5; 25 mm/s | Tak |  |  |  |  |
| 15 | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu, co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2: typu klips na palec | Tak |  |  |  |  |
| 16 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie, co najmniej 4 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem, co najmniej 1 – 480 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem, co najmniej w zakresie 40-240 bmp/min | Tak |  |  |  |  |
| 17 | W komplecie z modułem pomiarowym przewód oraz mankiety średni i duży dla dorosłych. | Tak |  |  |  |  |
| 18 | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. | Tak |  |  |  |  |
| 19 | W komplecie z modułem pomiarowym czujniki temperatury dla dorosłych: powierzchniowy oraz centralny | Tak |  |  |  |  |
| 20 | Stacja dokująca monitora transportowego z uchwytem do montażu na pionowej rurze, z gniazdami do podłączenia zasilania sieciowego oraz gniazdem do podłączenia do sieci monitorowania lub stacja pracująca w sieci wi-fi (zgodnie z odpowiedziami na pytania). | Tak |  |  |  |  |
| 21 | Możliwość przełączania czujników, odprowadzeń, mankietów pomiędzy modułem pomiarowym a zaoferowanym kardiomonitorem - pełna współpraca urządzeń w zakresie wykonywania pomiarów. | Tak |  |  |  |  |
| Centrala monitorowania – 2 szt. (1 szt. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz 1 szt. Oddział Urologiczny) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stacja centralnego monitorowania przystosowana do podłączenia, co najmniej 32 kardiomonitorów - licencje w cenie oferty | Tak |  |  |  |  |
| 2 | Dwa kolorowe ekrany LCD każdy o przekątnej min. 23” | Tak |  |  |  |  |
| 3 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, alarmującego identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali | Tak |  |  |  |  |
| 4 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach | Tak |  |  |  |  |
| 5 | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 1000/pacjenta | Tak |  |  |  |  |
| 6 | Funkcja "holterowska" - pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z ostatnich min. 240 godzin | Tak |  |  |  |  |
| 7 | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin | Tak |  |  |  |  |
| 8 | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet – w cenie oferty również zestaw tonerów umożliwiających wydrukowanie, co najmniej 3000 stron w formacie A4 | Tak |  |  |  |  |
| 9 | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 minut – UPS w cenie oferty | Tak |  |  |  |  |
| Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja na w/w urządzenia min. 60 m-ce | Tak |  |  |  |  |
| 2 | W czasie trwania gwarancji darmowe przeglądy techniczne w/w urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta | Tak |  |  |  |  |
| 3 | W czasie trwania gwarancji wymiana akumulatorów w kardiomonitorach oraz modułach transportowych zgodnie z zaleceniami producenta w cenie oferty | Tak |  |  |  |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 7

Ssaki elektryczne

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 3 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Szpital Św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Podciśnienie max. nie mniejsze niż 95 kPa | Tak |  |
| 2 | Zmienna wydajność ssaka w min, trzech zakresach: 40, 50, 60 l/min przełączana za pomocą przycisków dotykowych na pulpicie ssaka (podana wartość mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny) | Tak |  |
| 3 | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg | Tak |  |
| 4 | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego | Tak |  |
| 5 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę | Tak |  |
| 6 | Pompa niskoobrotowa (poniżej 110 obr./min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymaga konserwacji | Tak |  |
| 7 | Trwała obudowa z tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED | Tak |  |
| 8 | Cicha praca (do 40 dB) | Tak |  |
| 9 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zaoferować zbiornik zabezpieczający 0,2 - 0,3 litra | Tak |  |
| 10 | Dwa zbiorniki 2,5 litrowe wielorazowy z poliwęglanu do wkładów jednorazowych na wydzielinę. Min. 40 sztuk kompatybilnych wkładów w komplecie, z substancją żelującą wewnątrz wkładu | Tak |  |
| 11 | Zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi bez odpinania drenów | Tak |  |
| 12 | Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 60 cm, na czterech kołach z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i akcesoria | Tak |  |
| 13 | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem - wbudowany w wózek | Tak |  |
| 14 | Filtry antybakteryjne - min. 5 sztuk | Tak |  |
| 15 | Metalowy uchwyt na dren | Tak |  |
| 16 | Dren silikonowy do pacjenta - min. 4 m | Tak |  |
| 17 | Waga urządzenia z wózkiem do max. 20 kg | Tak |  |
| 18 | Zasilanie 230 V AC 50 Hz +/- 10% | Tak |  |
| 19 | Gwarancja min. 48 miesięcy | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 8

Cieplarka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 9 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny - 8 szt. Oddział Urologiczny - 1 szt. Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Urządzenie medyczne do podgrzewania we wszelkiego rodzaju pojemnikach płynów infuzyjnych, irygacyjnych, diuretyków, większości używanych odczynników, wlewów, kontrastów | TAK |  |
| 2 | Pojemność każdej komory maksymalnie 45 l. | TAK/podać |  |
| 3 | Pobór mocy w trybie pracy maksymalnie 400 W | TAK/ podać |  |
| 4 | Mikroprocesorowy system regulacji temperatury, możliwość programowania temperatury co 0,1 ºC lub 1ºC, w zakresie co najmniej od 30 ºC do +70 ºC lub większy | TAK/ podać |  |
| 5 | Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głeb.). Nie większe niż: 600x1000x750mm | TAK/podać |  |
| 6 | Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie +/- 0,1 ºC | TAK/ podać |  |
| 7 | Nastawa czasów trwania zadanej temperatury do 100 godzin lub praca ciągła, wyposażenie w tryb czuwania (stand by) | TAK/ podać |  |
| 8 | Naturalny (grawitacyjny) obieg powietrza | TAK |  |
| 9 | Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa niedomknięcia szuflady | TAK |  |
| 10 | Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa „ niskiej/wysokiej temperatury”, uruchamiany w przypadku wykrycia rozbieżności w temperaturze, w co najmniej jednym z dwóch czujników temperatury | TAK |  |
| 11 | Co najmniej 2 autonomiczne szuflady, z możliwością pracy jednocześnie w dwóch różnych zakresach temperatur | TAK |  |
| 12 | Możliwość pracy urządzenia jednocześnie w dwóch trybach: automatycznym i manualnym | TAK |  |
| 13 | Pamięć zaprogramowanych ustawień temperatury i czasu | TAK |  |
| 14 | Cyfrowy wyświetlacz temperatury wskazujący aktualną temperaturę wewnątrz urządzenia | TAK |  |
| 15 | Cyfrowy wyświetlacz czasu | TAK |  |
| 16 | Mobilna konstrukcja na kółkach z blokadą | TAK |  |
| 18 | Obudowa wykonana z powłoki umożliwiającej łatwe mycie i dezynfekcję | TAK |  |
| 19 | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK |  |
| 20 | Gwarancja co najmniej 36 miesięcy. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest m.in. do wykonywania nieodpłatnych : - napraw - przeglądów - walidacji | TAK |  |
| 21 | Certyfikat medyczny – możliwość pracy na Bloku Operacyjnym | TAK |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 9 Zadanie 1

Diatermia wyposażona w system zamykania naczyń

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |  |  |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |  |  |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |  |  |  |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zamawiana ilość i miejsce instalacji | 1 sztuka Blok Operacyjny Sala Ginekologiczna Copernicus PL. Sp. z o.o. Szpital Św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |  |  |  |  |
| Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną | TAK |  |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie z możliwością pracy w osłonie argonu oraz z systemem zamykania naczyń do 7 mm | TAK |  |  |  |  |  |
| 3 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz | TAK |  |  |  |  |  |
| 4 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333 kHz+/-10% | TAK |  |  |  |  |  |
| 5 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | TAK |  |  |  |  |  |
| 6 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe | TAK |  |  |  |  |  |
| 7 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów | TAK |  |  |  |  |  |
| 8 | Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania | TAK |  |  |  |  |  |
| 9 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu | TAK |  |  |  |  |  |
| 10 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego | TAK |  |  |  |  |  |
| 11 | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9” | TAK |  |  |  |  |  |
| 12 | Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.) | TAK |  |  |  |  |  |
| 13 | Możliwość regulacji jasności ekranu | TAK |  |  |  |  |  |
| 14 | Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej) | TAK |  |  |  |  |  |
| 15 | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |  |  |  |  |
| 16 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków | TAK |  |  |  |  |  |
| 17 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim | TAK |  |  |  |  |  |
| 18 | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia | TAK |  |  |  |  |  |
| 19 | Urządzenie wyposażone w min. 3 wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi oraz min. 1 wyjście monopolarne 3-pin | TAK |  |  |  |  |  |
| 20 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji - min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) | TAK |  |  |  |  |  |
| 21 | Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą | TAK |  |  |  |  |  |
| 22 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy | TAK |  |  |  |  |  |
| 23 | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej | TAK |  |  |  |  |  |
| 24 | Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu | TAK |  |  |  |  |  |
| 25 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu. | TAK |  |  |  |  |  |
| 26 | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |  |  |  |  |
| 27 | Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |  |  |  |  |
| 28 | Praca z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym | TAK |  |  |  |  |  |
| 29 | Możliwość pracy z przewodowym włącznikiem nożnym w przypadku awarii bezprzewodowego włącznika nożnego | TAK |  |  |  |  |  |
| 30 | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na 2 butle argonowe 10 l | TAK |  |  |  |  |  |
| Parametry pracy urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Cięcie monopolarne z mocą min. 350 W | TAK |  |  |  |  |  |
| 32 | Minimum 8 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcia specjalistyczne do zabiegów polipektomii, papillotomii, cięcie w osłonie argonu, cięcie specjalistyczne urologiczne oraz artroskopowe umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK |  |  |  |  |  |
| 33 | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia | TAK |  |  |  |  |  |
| 34 | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą min. 200W | TAK |  |  |  |  |  |
| 35 | Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray) | TAK |  |  |  |  |  |
| 36 | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej | TAK |  |  |  |  |  |
| 37 | Koagulacja monopolarna argonowa z mocą min. 80W | TAK |  |  |  |  |  |
| 38 | Minimum 3 rodzaje koagulacji argonowej, w tym przeznaczona do zabiegów endoskopowych | TAK |  |  |  |  |  |
| 39 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi argonowych wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu | TAK |  |  |  |  |  |
| 40 | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla koagulacji i odrębnie dla cięcia | TAK |  |  |  |  |  |
| 41 | Regulacja przepływu argonu w minimalnym zakresie od 0,1 do 10 litrów | TAK |  |  |  |  |  |
| 42 | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed rozpoczęciem koagulacji | TAK |  |  |  |  |  |
| 43 | Koagulacja bipolarna z mocą min. 120 W | TAK |  |  |  |  |  |
| 44 | Minimum 4 rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryby specjalistyczne przeznaczone do zabiegów urologicznych i artroskopowych | TAK |  |  |  |  |  |
| 45 | Minimum 8 efektów dostępnych dla trybu koagulacji bipolarnej | TAK |  |  |  |  |  |
| 46 | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów | TAK |  |  |  |  |  |
| 47 | Minimum 3 rodzaje cięcia bipolarnego, w tym tryby cięcia specjalistycznego do urologii i artroskopii umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK |  |  |  |  |  |
| 48 | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego | TAK |  |  |  |  |  |
| 49 | Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z mocą 300W | TAK |  |  |  |  |  |
| 50 | Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych | TAK |  |  |  |  |  |
| 51 | Automatyczne zakończenie cyklu po zamknięciu naczynia | TAK |  |  |  |  |  |
| 52 | Potwierdzenie poprawnego zamknięcia naczynia komunikatem na ekranie oraz sygnałem dźwiękowym | TAK |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Bezprzewodowy (radiowy) włącznik nożny 3-przyciskowy - 1 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 54 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej - 50 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 55 | Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m - 1 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 56 | Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 4m, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi. Przeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji - 3 szt. | TAK, podać ilość cykli sterylizacji |  |  |  |  |  |
| 57 | Elektrody monopolarne wielorazowe do cięcia i koagulacji typu nóż prosty, krótki 25mm - 3 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 58 | Kabel do instrumentów bipolarnych, wielorazowy, długość min.3 m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 2 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 59 | Klemy do zamykania dużych naczyń krwionośnych, z kablem o dł. min.3m.kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi, końcówka zagięta, długość min. 23cm, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji - 1 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 60 | Laparoskopowy instrument do koagulacji bipolarnej oraz zamykania naczyń, z rączką dł. 340mm, z nierozłącznym kablem dł. min. 3m kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi, przeznaczony do wielokrotnej sterylizacji - 2 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 61 | Wielorazowy wkład od bipolarnego instrumentu laparoskopowego, typu grasper okienkowy, dł. 340mm - 2 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 62 | Wielorazowy uchwyt elektrody argonowej z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem dł. min. 3m, kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi - 3 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 63 | Wielorazowa elektroda argonowa sztywna do koagulacji, dł.min. 250 25 mm – 3 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 64 | Wielorazowa elektroda argonowa sztywna do koagulacji, dł.min.320 mm – 3 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 65 | Butla argonowa 5 litrów - 1 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 66 | Reduktor argonowy - 1 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 67 | Kabel monopolarny laparoskopowy, wielorazowy, o dł.min.3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi - 3 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 68 | Optyka do resektoskopu, autoklawalna, śr. 4mm, dł. 300mm, 0 stopni - 2 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 69 | Pasywny element roboczy resektoskopu, mono/bipolarny, do optyki 4mm - 2 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 70 | Płaszcz perforowany 24/26 Fr, przepływ ciągły, obrotowy z 2 zaworkami - 2 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 71 | Obturator standardowy do resektoskopu 24/26 Fr - 2 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 72 | Elektroda do resektoskopu półpętla szeroka, zagięta, do optyki 0 stopni - 3 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 73 | Elektroda do resektoskopu półpętla zagięta, wąska, do optyki 0 stopni - 3 szt. Elektroda do resektoskopu typu nożowa – 3 szt. Elektroda do resektoskopu typu kulka – 3 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 74 | Kabel bipolarny do resektoskopu, wielorazowy, o dł.min.4m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi - 2 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 75 | Koszyk do sterylizacji optyki, druciany - 2 szt. Kontener do sterylizacji resektoskopu wraz ze stelażem (współpracujący z zaoferowanym resektoskopem)– 2 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| Pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Gwarancja na aparat min. 48 miesięcy | TAK |  |  |  |  |  |
| 77 | Serwis na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (proszę wykaz dołączyć do oferty) | TAK |  |  |  |  |  |
| 78 | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h, w okresie pogwarancyjnym do 48h | TAK |  |  |  |  |  |
| 79 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o takich samych bądź lepszych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |  |  |  |  |
| 80 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |  |  |  |  |
| 81 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |  |  |  |  |
| 82 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem | TAK |  |  |  |  |  |
| 83 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z wymogami producenta wykonywane na terenie Szpitala | TAK |  |  |  |  |  |
| 84 | W ramach zakupu nowego urządzenia wykonawca odbierze i zutylizuje na swój koszt obecnie posiadaną przez Zamawiającego diatermię Valleylab Force EZ-8 o numerze seryjnym F8F2353B. | TAK |  |  |  |  |  |

………………………………….…………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 9 Zadanie 2

Diatermia wyposażona w system zamykania naczyń i moduł argonowy

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |  |  |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |  |  |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |  |  |  |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zamawiana ilość i miejsce instalacji | 1 sztuka Blok Operacyjny Sala Urologiczna Copernicus PL Sp. z o.o. Szpital Św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |  |  |  |  |
| Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną | TAK |  |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie z możliwością pracy w osłonie argonu oraz z systemem zamykania naczyń do 7 mm | TAK |  |  |  |  |  |
| 3 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz | TAK |  |  |  |  |  |
| 4 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333 kHz+/-10% | TAK |  |  |  |  |  |
| 5 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | TAK |  |  |  |  |  |
| 6 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe | TAK |  |  |  |  |  |
| 7 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów | TAK |  |  |  |  |  |
| 8 | Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania | TAK |  |  |  |  |  |
| 9 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu | TAK |  |  |  |  |  |
| 10 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego | TAK |  |  |  |  |  |
| 11 | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9” | TAK |  |  |  |  |  |
| 12 | Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.) | TAK |  |  |  |  |  |
| 13 | Możliwość regulacji jasności ekranu | TAK |  |  |  |  |  |
| 14 | Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej) | TAK |  |  |  |  |  |
| 15 | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |  |  |  |  |
| 16 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków | TAK |  |  |  |  |  |
| 17 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim | TAK |  |  |  |  |  |
| 18 | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia | TAK |  |  |  |  |  |
| 19 | Urządzenie wyposażone w min. 3 wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi oraz min. 1 wyjście monopolarne 3-pin | TAK |  |  |  |  |  |
| 20 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji - min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) | TAK |  |  |  |  |  |
| 21 | Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą | TAK |  |  |  |  |  |
| 22 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy | TAK |  |  |  |  |  |
| 23 | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej | TAK |  |  |  |  |  |
| 24 | Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu | TAK |  |  |  |  |  |
| 25 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu. | TAK |  |  |  |  |  |
| 26 | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |  |  |  |  |
| 27 | Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |  |  |  |  |
| 28 | Praca z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym | TAK |  |  |  |  |  |
| 29 | Możliwość pracy z przewodowym włącznikiem nożnym w przypadku awarii bezprzewodowego włącznika nożnego | TAK |  |  |  |  |  |
| 30 | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na 2 butle argonowe 10 l | TAK |  |  |  |  |  |
| Parametry pracy urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Cięcie monopolarne z mocą min. 350 W | TAK |  |  |  |  |  |
| 32 | Minimum 8 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcia specjalistyczne do zabiegów polipektomii, papillotomii, cięcie w osłonie argonu, cięcie specjalistyczne urologiczne oraz artroskopowe umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK |  |  |  |  |  |
| 33 | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia | TAK |  |  |  |  |  |
| 34 | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą min. 200W | TAK |  |  |  |  |  |
| 35 | Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray) | TAK |  |  |  |  |  |
| 36 | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej | TAK |  |  |  |  |  |
| 37 | Koagulacja monopolarna argonowa z mocą min. 80W | TAK |  |  |  |  |  |
| 38 | Minimum 3 rodzaje koagulacji argonowej, w tym przeznaczona do zabiegów endoskopowych | TAK |  |  |  |  |  |
| 39 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi argonowych wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu | TAK |  |  |  |  |  |
| 40 | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla koagulacji i odrębnie dla cięcia | TAK |  |  |  |  |  |
| 41 | Regulacja przepływu argonu w minimalnym zakresie od 0,1 do 10 litrów | TAK |  |  |  |  |  |
| 42 | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed rozpoczęciem koagulacji | TAK |  |  |  |  |  |
| 43 | Koagulacja bipolarna z mocą min. 120W | TAK |  |  |  |  |  |
| 44 | Minimum 4 rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryby specjalistyczne przeznaczone do zabiegów urologicznych i artroskopowych | TAK |  |  |  |  |  |
| 45 | Minimum 8 efektów dostępnych dla trybu koagulacji bipolarnej | TAK |  |  |  |  |  |
| 46 | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów | TAK |  |  |  |  |  |
| 47 | Minimum 3 rodzaje cięcia bipolarnego, w tym tryby cięcia specjalistycznego do urologii i artroskopii umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK |  |  |  |  |  |
| 48 | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego | TAK |  |  |  |  |  |
| 49 | Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z mocą 300W | TAK |  |  |  |  |  |
| 50 | Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych | TAK |  |  |  |  |  |
| 51 | Automatyczne zakończenie cyklu po zamknięciu naczynia | TAK |  |  |  |  |  |
| 52 | Potwierdzenie poprawnego zamknięcia naczynia komunikatem na ekranie oraz sygnałem dźwiękowym | TAK |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Bezprzewodowy (radiowy) włącznik nożny 3-przyciskowy - 1 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 54 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej - 50 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 55 | Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m - 1 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 56 | Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 4m, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi. Przeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji - 3 szt. | TAK, podać ilość cykli sterylizacji |  |  |  |  |  |
| 57 | Elektrody monopolarne wielorazowe do cięcia i koagulacji typu nóż prosty, krótki 25mm - 3 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 58 | Kabel do instrumentów bipolarnych, wielorazowy, długość min.3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi - 2 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 59 | Klemy do zamykania dużych naczyń krwionośnych, z kablem o dł. min.3m.kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi, końcówka zagięta, długość min. 23cm, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji - 1 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 60 | Laparoskopowy instrument do koagulacji bipolarnej oraz zamykania naczyń, z rączką dł. 340mm, z nierozłącznym kablem dł. min. 3m kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi, przeznaczony do wielokrotnej sterylizacji - 1 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 61 | Wielorazowy wkład od bipolarnego instrumentu laparoskopowego, typu grasper okienkowy, dł. 340mm - 1 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 62 | Wielorazowy uchwyt elektrody argonowej z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem dł. min. 3m, kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi - 3 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 63 | Wielorazowa elektroda argonowa sztywna do koagulacji, dł.min. 250 25 mm – 3 szt | TAK |  |  |  |  |  |
| 64 | Wielorazowa elektroda argonowa sztywna do koagulacji, dł. min.320 mm – 3 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 65 | Butla argonowa 5l - 1 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 66 | Reduktor argonowy - 1 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 67 | Kabel monopolarny laparoskopowy, wielorazowy, o dł.min.3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi - 3 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 68 | Optyka do resektoskopu, autoklawalna, śr. 4mm, dł.300mm, 0 stopni - 2 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 69 | Pasywny element roboczy resektoskopu, mono/bipolarny, do optyki 4mm - 2 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 70 | Płaszcz perforowany 24/26 Fr , przepływ ciągły, obrotowy z 2 zaworkami - 2 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 71 | Obturator standardowy do resektoskopu 24/26 Fr - 2 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 72 | Elektroda do resektoskopu półpętla szeroka, zagięta, do optyki 30 stopni - 3 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 73 | Elektroda do resektoskopu półpętla zagięta, wąska, do optyki 0 stopni - 3 szt. Elektroda do resektoskopu typu nożowa – 3 szt. Elektroda do resektoskopu typu kulka – 3 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 74 | Kabel bipolarny do resektoskopu, wielorazowy, o dł. min.4m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi - 2 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 75 | Koszyk do sterylizacji optyki, druciany - 2 szt. Kontener do sterylizacji resektoskopu wraz ze stelażem (współpracujący z zaoferowanym resektoskopem) – 2 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| Pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Gwarancja na aparat min. 48 miesięcy | TAK |  |  |  |  |  |
| 77 | Serwis na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (proszę wykaz dołączyć do oferty) | TAK |  |  |  |  |  |
| 78 | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h, w okresie pogwarancyjnym do 48h | TAK |  |  |  |  |  |
| 79 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni - urządzenie zastępcze o takich samych bądź lepszych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |  |  |  |  |
| 80 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego - min. 10 lat | TAK |  |  |  |  |  |
| 81 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |  |  |  |  |
| 82 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem | TAK |  |  |  |  |  |
| 83 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z wymogami producenta wykonywane na terenie Szpitala | TAK |  |  |  |  |  |
| 84 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |  |  |  |  |

………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 9 Zadanie 3

Diatermia ortopedyczna

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |  |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |  |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |  |  |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |  |  |  |
| 5 | Zamawiana ilość i miejsce instalacji | 1 sztuka Blok Operacyjny Sala Ortopedyczna Copernicus PL. Sp. z o.o. Szpital Św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 |  |  |  |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |  |  |  |
| Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną | TAK |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie z możliwością pracy w osłonie argonu oraz z systemem zamykania naczyń do 7 mm | TAK |  |  |  |  |
| 3 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz | TAK |  |  |  |  |
| 4 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333 kHz+/-10% | TAK |  |  |  |  |
| 5 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | TAK |  |  |  |  |
| 6 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe | TAK |  |  |  |  |
| 7 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów | TAK |  |  |  |  |
| 8 | Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania | TAK |  |  |  |  |
| 9 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu | TAK |  |  |  |  |
| 10 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego | TAK |  |  |  |  |
| 11 | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9” | TAK |  |  |  |  |
| 12 | Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.) | TAK |  |  |  |  |
| 13 | Możliwość regulacji jasności ekranu | TAK |  |  |  |  |
| 14 | Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej) | TAK |  |  |  |  |
| 15 | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |  |  |  |
| 16 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków | TAK |  |  |  |  |
| 17 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim | TAK |  |  |  |  |
| 18 | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia | TAK |  |  |  |  |
| 19 | Urządzenie wyposażone w min. 3 wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi oraz min. 1 wyjście monopolarne 3-pin | TAK |  |  |  |  |
| 20 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji - min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) | TAK |  |  |  |  |
| 21 | Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą | TAK |  |  |  |  |
| 22 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy | TAK |  |  |  |  |
| 23 | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej | TAK |  |  |  |  |
| 24 | Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu | TAK |  |  |  |  |
| 25 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu. | TAK |  |  |  |  |
| 26 | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |  |  |  |
| 27 | Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |  |  |  |
| 28 | Praca z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym | TAK |  |  |  |  |
| 29 | Możliwość pracy z przewodowym włącznikiem nożnym w przypadku awarii bezprzewodowego włącznika nożnego | TAK |  |  |  |  |
| Parametry pracy urządzenia |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Cięcie monopolarne z mocą 350W | TAK |  |  |  |  |
| 31 | Minimum cztery rodzaje cięcia monopolarnego w tym cięcie specjalistyczne artroskopowe umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK |  |  |  |  |
| 32 | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia | TAK |  |  |  |  |
| 33 | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą do 200W | TAK |  |  |  |  |
| 34 | Minimum cztery rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray) | TAK |  |  |  |  |
| 35 | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej | TAK |  |  |  |  |
| 36 | Koagulacja bipolarna z mocą 120W | TAK |  |  |  |  |
| 37 | Minimum dwa rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryb specjalistyczny przeznaczony do zabiegów artroskopowych | TAK |  |  |  |  |
| 38 | Minimum 8 efektów dostępnych w trybie koagulacji bipolarnej | TAK |  |  |  |  |
| 39 | Specjalny tryb cięcia w soli fizjologicznej przeznaczony do zabiegów artroskopowych | TAK |  |  |  |  |
| 40 | Specjalny tryb koagulacji w soli fizjologicznej przeznaczony do zabiegów artroskopowych | TAK |  |  |  |  |
| 41 | Możliwość współpracy z bipolarnymi wielorazowymi elektrodami waporyzacyjnymi | TAK |  |  |  |  |
| 42 | Możliwość współpracy z instrumentami przystosowanymi do systemu rozpoznawania narzędzi | TAK |  |  |  |  |
| 43 | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów | TAK |  |  |  |  |
| 44 | Minimum dwa rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryb cięcie specjalistyczne do artroskopii umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK |  |  |  |  |
| 45 | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego | TAK |  |  |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej, pakowane po 5szt. - 50 szt. | TAK |  |  |  |  |
| 47 | Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m - 1 szt. | TAK |  |  |  |  |
| 48 | Bezprzewodowy (radiowy) włącznik nożny 3-przyciskowy - 1 szt. | TAK |  |  |  |  |
| 49 | Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 4m, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi. Przeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji - 3 szt. | TAK, podać ilość cykli sterylizacji |  |  |  |  |
| 50 | Elektrody monopolarne wielorazowe do cięcia i koagulacji typu nóż prosty, krótki 25mm - 3 szt | TAK |  |  |  |  |
| 51 | Kabel do instrumentów bipolarnych, wielorazowy, długość min.3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi - 2 szt. | TAK |  |  |  |  |
| 52 | Elektroda bipolarna do waporyzacji, okrągła, VAP, dł. 115mm, z nierozłącznym kablem o dł. min. 3m kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi, przeznaczona do wielokrotnej sterylizacji - 3 szt. | TAK |  |  |  |  |
| 53 | Elektroda bipolarna do waporyzacji - Phazer, wypukła, zagięcie 70°, śr. kulki 2,4 mm, dł. 115mm, z nierozłącznym kablem o dł. min. 3 m kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi, przeznaczona do wielokrotnej sterylizacji - 3 szt. | TAK |  |  |  |  |
| 54 | Elektroda bipolarna, igła zagięta 90°, 0,6x4mm, dł. 115mm, z nierozłącznym kablem o dł. min. 3 m kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi, przeznaczona do wielokrotnej sterylizacji - 3 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Pozostałe |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Gwarancja na aparat min. 48 miesięcy | TAK |  |  |  |  |
| 56 | Serwis na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (proszę wykaz dołączyć do oferty) | TAK |  |  |  |  |
| 57 | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h, w okresie pogwarancyjnym do 48h | TAK |  |  |  |  |
| 58 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o takich samych bądź lepszych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |  |  |  |
| 59 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego - min. 10 lat | TAK |  |  |  |  |
| 60 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |  |  |  |
| 61 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem | TAK |  |  |  |  |
| 62 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z wymogami producenta wykonywane na terenie Szpitala | TAK |  |  |  |  |
| 63 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |  |  |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 10 Zadanie 1

Inkubator

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji ( Urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 sztuka | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Blok Operacyjny Copernicus PL Sp. z o. o. Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 | Bez punktacji |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | #### Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | #### Inkubator hybrydowy przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Możliwość przekształcenia inkubatora zamkniętego w inkubator otwarty z czynnym promiennikiem grzejącym od góry po uniesieniu kopuły inkubatora - bez ingerencji serwisu. Ruch kopuły realizowany za pomocą mechanizmu sterowanego elektrycznie. Regulacja realizowana z obu stron inkubatora. | Tak | Bez punktacji |  |
| 3 | Po uniesieniu kopuły urządzenie automatycznie utrzymuje zadaną wcześniej temperaturę |  | Bez punktacji |  |
| 4 | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na podstawie jezdnej. Wszystkie kółka wyposażone w hamulce | Tak | Bez punktacji |  |
| 5 | Podstawa z elektrycznie regulowaną wysokością umożliwiająca dostęp do dziecka przebywającego w inkubatorze z pozycji siedzącej dla rodziców. Regulacja podstawy realizowana z obu stron inkubatora | Tak | Bez punktacji |  |
| 6 | Materacyk o udokumentowanych właściwościach przeciwodleżynowych, antybakteryjnych i antygrzybicznych. Grubość materacyka min. 4 cm tradycyjny lub min. 2 cm żelowy | Tak | Bez punktacji |  |
| 7 | Wymiary materacyka (długość x szerokość x grubość), co najmniej: 64 cm x 45 cm x 2 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 8 | Płynna regulacja kąta nachylenia podstawy z materacykiem w zakresie +/-12 stopni | Podać | Regulowany kąt nachylenia- 1 pkt Brak regulacji kąta nachylenia - 0 pkt |  |
| 9 | Możliwość wysunięcia materacyka na zewnątrz z obu stron | Tak | Bez punktacji |  |
| 10 | Wprowadzenie kasety RTG pod materacyk bez konieczności przemieszczania noworodka | Tak | Bez punktacji |  |
| 11 | Możliwość obracania podstawy materacyka 360º zapewniająca optymalny dostęp do pacjenta bez konieczności przemieszczenia go do celów zabiegowych | Podać | Obracanie materacyka - 1 pkt Brak możliwości obracania materacyka - 0 pkt |  |
| 12 | Dwuścienna kopuła inkubatora | Tak | Bez punktacji |  |
| 13 | System cyrkulacji powietrza pod kopułą tworzący kurtynę ciepłego powietrza zapobiegającą wychłodzeniu wnętrza po otwarciu | Tak | Bez punktacji |  |
| 14 | Odchylane przednia i boczne ścianki, unoszona górna część kopuły inkubatora | Tak | Bez punktacji |  |
| 15 | Po dwa owalne otwory pielęgnacyjne na ściankach bocznych i minimum 1 od strony czołowej. Otwory z cichym zamykaniem | Tak | Bez punktacji |  |
| 16 | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury, przewody monitorowania, cewniki - minimum 8 | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 17 | Średni poziom hałasu pod kopułą ≤ 40 dB | Podać | Hałas ≤ 40 dB - 1 pkt Hałas > 40 dB - 0 pkt |  |
|  | TLENOTERAPIA ORAZ REGULACJA TEMPERATURY I NAWILŻANIA |  |  |  |
| 18 | Układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) | Tak | Bez punktacji |  |
| 19 | Zakres regulacji nawilżania do minimum 85% | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 20 | Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń. Poziom wody w zbiorniku, widoczny dla personelu | Tak | Bez punktacji |  |
| 21 | System nawilżania i podaży nawilżonego powietrza do przestrzeni inkubatora niwelujący drobnoustroje | Tak | Bez punktacji |  |
| 22 | Układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) | Tak | Bez punktacji |  |
| 23 | Automatyczne utrzymanie zadanych wartości stężenia tlenu | Tak | Bez punktacji |  |
| 24 | Pomiar dwóch temperatur: temperatury powietrza i temperatury ciała; czujniki pomiaru temperatury - 2szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| 25 | Układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury powietrza w kopule | Tak | Bez punktacji |  |
| 26 | Zakres regulacji temperatury powietrza od 20 do 39 stopni C | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 27 | Układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka | Tak | Bez punktacji |  |
| 28 | Automatyczne utrzymanie zadanej temperatury skóry dziecka w minimalnym zakresie 35-37 stopnia C | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 29 | Dobór temperatury komfortu cieplnego dla przyjmowanego noworodka automatyczny, na podstawie: wieku ciążowego, wagi oraz wieku urodzeniowego noworodka | Tak | Bez punktacji |  |
|  | POZOSTAŁE PARAMETRY |  |  |  |
| 30 | Panel sterujący z dużym, dotykowym kolorowym wyświetlaczem (ekranem) powyżej 10 cali do konfiguracji pracy inkubatora, oraz prezentacji mierzonych parametrów | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 31 | Ekran sterowania i wyświetlania parametrów pracy inkubatora -dostępny i czytelny z dwóch stron inkubatora | Tak | Bez punktacji |  |
| 32 | Jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury nastawionej i rzeczywistej (zmierzonej) | Tak | Bez punktacji |  |
| 33 | Automatyczne ustawienie parametrów inkubatora (zakres temperatury) na podstawie wprowadzonych parametrów życiowych noworodka | Tak | Bez punktacji |  |
| 34 | Alarmy akustyczne i optyczne min: - przekroczenia nastawionej temperatury w powietrzu - przekroczenia ustawionej temperatury na skórze - zakłócenia w przepływie wewnętrznym powietrza - uszkodzenia lub braku czujników temperatury - braku wody w pojemniku nawilżacza - zaniku napięcia zasilającego - uszkodzenia grzałki | Tak | Bez punktacji |  |
| 35 | Głośniki alarmów umieszczone w sposób ograniczający poziom hałasu oddziałującego na pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 36 | System bezdotykowego wyciszania alarmów | Podać | Jest system bezdotykowego wyciszania alarmu - 1 pkt Brak systemu - 0 pkt |  |
| 37 | Inkubator wyposażony w automatyczny system testowania po włączeniu do sieci | Tak | Bez punktacji |  |
| 38 | Wbudowana waga elektroniczna dla noworodka: zakres, co najmniej 300 -7000g | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 39 | Szyny umożliwiające mocowanie akcesoriów do inkubatora min. - 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| 40 | Stojak pod monitor | Tak | Bez punktacji |  |
| 41 | Inkubator wyposażony w automatyczny system testowania po włączeniu do sieci oraz w trakcie pracy | Tak | Bez punktacji |  |
| 42 | Kółka hamowane | Tak | Bez punktacji |  |
| 43 | Szuflada lub szafka (o możliwości obciążenia do min. 6,5kg), na akcesoria, przybory pielęgnacyjne, min. jedna | Tak | Bez punktacji |  |
| 44 | W zestawie pokrowiec na kopułę oraz na materacyk | Tak | Bez punktacji |  |
| 45 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz | Tak | Bez punktacji |  |
| 46 | Gwarancja minimum 36 miesięcy | Tak | Bez punktacji |  |
| 47 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak | Bez punktacji |  |

……………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 10 Zadanie 2

Stanowisko otwarte do resuscytacji

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (Urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 sztuka | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Blok Operacyjny Copernicus PL Sp. z o. o. Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | #### Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Stanowisko do resuscytacji noworodka z wyposażeniem - inkubator otwarty, o stabilnej konstrukcji umieszczony na podstawie jezdnej. Wszystkie kółka wyposażone w hamulce | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Moduł podnośnika elektrycznego realizujący płynną regulację położenia materacyka względem poziomu podłogi | Podać | Płynna regulacja położenie materacyka - 1 pkt Brak płynnej regulacji materacyka - 0 pkt |  |
| 3 | Kolorowy wyświetlacz (ekran) na panelu sterującym, typu LCD do prezentacji parametrów nastawianych i monitorowanych z wyświetlanym tekstem w języku polskim | Tak | Bez punktacji |  |
| 4 | Płynna regulacja kata nachylenia podstawy z materacykiem w zakresie minimum 12° | Podać | Płynna regulacja kąta nachylenia podstawy z materacykiem -1 pkt Brak płynnej regulacji - 0 pkt |  |
| 5 | Prowadnice lub szuflada do wprowadzenia kasety RTG pod materacyk bez konieczności przemieszczania dziecka. Kaseta wysuwana po obu stronach inkubatora | Tak | Bez punktacji |  |
| 6 | Wyciszanie alarmów w sposób bezdotykowy, realizowany wyłącznie poprzez ruch ręki w pobliżu czujnika ruchu, zapobiegający w ten sposób kontaktowi personelu z częścią niesterylną urządzenia oraz ułatwiający obsługę urządzenia podczas wykonywania procedur medycznych | Podać | Sposób bezdotykowy wyciszania alarmów - 1 pkt Inny niż bezdotykowy sposób wyciszania alarmów - 0 pkt |  |
| 7 | Głośniki alarmów usytuowane w podstawie inkubatora lub z tyłu panelu sterowania, w celu ograniczenia poziomu hałasu oddziałującego na pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 8 | Alarmy akustyczne i optyczne | Tak | Bez punktacji |  |
| 9 | Promiennik grzejny, z regulacją mocy grzania z poziomu panelu sterującego. Zakres regulacji mocy grzania (0÷100)% | Tak | Bez punktacji |  |
| 10 | Konstrukcja promiennika bez możliwości odsuwania/odchylania czy blokowania, usytuowana pod kątem po stronie panelu sterującego (niezawieszona równolegle nad leżem pacjenta), zapewniająca komfort pracy personelu przy wykonywaniu procedur intensywnych przy noworodku oraz zapewniająca równomierne nagrzewanie powierzchni materacyka | Podać | Promiennik tworzący tzw. klepsydrowy profil cieplny (niezawieszony równolegle nad pacjentem) - 1 pkt Inny - 0 pkt |  |
| 11 | Moc promiennika minimum 350 W | Tak | Bez punktacji |  |
| 12 | Automatyczne ustawienie mocy grzania na 100%, po włączeniu inkubatora. Czas rozgrzewania do 100% mocy maksymalnie 10 minut | Podać | Czas rozgrzewania do 100% mocy max. ≤ 5 minut - 1 pkt Czas rozgrzewania do 100% mocy max. ≥ 6 minut - 0 pkt |  |
| 13 | Zintegrowana lampa zabiegowa minimum 1100 luksów umożliwiająca podświetlanie wybranego obszaru pacjenta stanowiąca integralną część urządzenia, bez konieczności dołączania jej do szyny akcesoryjnej urządzenia (rozbudowy stanowiska zwiększającego jego gabaryty) | Tak | Bez punktacji |  |
| 14 | Opuszczane, przezierne ścianki boczne inkubatora | Tak | Bez punktacji |  |
| 15 | Układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w minimalnym zakresie (35÷37) °C ze skokiem max.1°C. Manualna regulacja temperatury | Tak | Bez punktacji |  |
| 16 | Zakres pomiarowy temperatury skóry pacjenta minimum (32÷41) °C z dokładnością czujnika ±0,1 °C | Tak | Bez punktacji |  |
| 17 | Trendy w postaci krzywych, zapamiętywane i prezentowane na ekranie wyświetlacza: temperatura nastawiona, moc grzewcza, temperatura noworodka | Tak | Bez punktacji |  |
| 18 | Wbudowany w panel główny moduł do resuscytacji składający się z manometrów, przepływomierzy oraz mieszalnika. Precyzyjne nastawy stężenia tlenu w mieszance realizowane za pomocą mieszalnika wbudowanego w panel główny. Regulacja wartości ciśnienia gazów dostarczanych pacjentowi z zabezpieczeniem podaży powyżej 30 cmH2O. Regulacja wartości ciśnienia gazów dostarczanych pacjentowi w zakresie 0- 50 45 cmH20 +/- 5 cmH20 i prezentacją aktualnej wartości ciśnienia w drogach oddechowych na manometrze. Regulowany PIP oraz PEEP | Tak | Bez punktacji |  |
| 19 | Ssak Venturiego z regulacją siły ssania oraz manometrem wbudowanym w główny panel sterujący inkubatora otwartego | Tak | Bez punktacji |  |
| 20 | Uchwyt od frontu i tyłu inkubatora otwartego, ułatwiający jego transport | Tak | Bez punktacji |  |
| 21 | Wykonywanie automatycznie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci oraz okresowo w trakcie pracy inkubatora, w celu ciągłej kontroli poprawności funkcjonowania urządzenia | Tak | Bez punktacji |  |
| 22 | Min. 2 dodatkowe gniazda elektryczne wbudowane fabrycznie w inkubator umożliwiające podłączenie innego sprzętu | Podać | TAK - 1 pkt Brak min. 2 dodatkowych gniazd - 0 pkt |  |
| 23 | System szuflad-pojemników | Tak | Bez punktacji |  |
| 24 | Szyna do mocowania dodatkowych akcesoriów, stanowiąca integralną część panelu głównego lub stojak do kroplówek i półka pod pulsoksymetr | Tak | Bez punktacji |  |
| 25 | Zintegrowana waga elektroniczna | Tak | Bez punktacji |  |
| 26 | Zegar Apgar zintegrowany z inkubatorem | Tak | Bez punktacji |  |
| 27 | Dodatkowe wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem: - czujnik do saturacji - 1 szt. - pokrowiec na materac (dodatkowy komplet) - czujniki temperatury - 2szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| 28 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz | Tak | Bez punktacji |  |
| 29 | Gwarancja na urządzenie minimum 36 miesięcy | Tak | Bez punktacji |  |

.……………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)