# Szp-241/ZP-061/ 565 /2023						            Wrocław, dnia 28.07.2023 r.

# INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci II”

# Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 6

# Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 6 okludera do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych o konstrukcji plecionej nitinolowej oraz spiralnej. Dostępny rozmiar średnicy spirali 4x4 mm, długość spirali 3,5 mm. Zestaw składa się z: okluder/spirala, system uwalniający do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych, cewnik balonowy do pomiaru wielkości ubytku, prowadnik 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 asortymentu o powyższej specyfikacji. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

# Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 10

# Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 10 cewników diagnostycznych do podawania kontrastu i pomiaru ciśnień o wytrzymałości na wysokie ciśnienia do 1000 psi. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 10 cewników diagnostycznych do podawania kontrastu i pomiaru ciśnień o wytrzymałości na wysokie ciśnienia do 1000 psi. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

# Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 21

# Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 21 okludera do zamykania PDA typu spiralnego o dostępnych średnicach spirali: 4x4 mm, 5x4 mm, 6x5 mm, 7x6 mm, 9x6 mm, 11x6 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 21 okludera o powyższej specyfikacji. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

# Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 21

# Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla Pakietu nr 21.

# Odpowiedź:

# Zamawiający w Pakiecie nr 21 odstępuje od wymogu złożenia depozytu w siedzibie Zamawiającego na rzecz depozytu lotnego – dostawa do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dodaje zapis pod tabelą w Załączniku nr 1.21 – Formularz asortymentowo-cenowy  w następujący sposób:

# Powinno być:

# „depozyt lotny - dostawa do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego”

# W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany Załącznik nr 1.21 – Formularz asortymentowo-cenowy

# Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 28

# Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 28 koszulek naczyniowych wielozadaniowych w technologii fleksor: wykonane z PTFE, zbrojone spiralnym oplotem, z cieniodajną opaską RB w części dystalnej koszulki. Dostępne średnice 4-12F, długości 30-90 cm, dostosowane do prowadnika 0,038”, ramię boczne z kranikiem.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 28 koszulek o powyższej specyfikacji. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

# Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 28

# Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla Pakietu nr 28.

# Odpowiedź:

# Zamawiający w Pakiecie nr 28 odstępuje od wymogu złożenia depozytu w siedzibie Zamawiającego na rzecz depozytu lotnego – dostawa do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dodaje zapis pod tabelą w Załączniku nr 1.21 – Formularz asortymentowo-cenowy  w następujący sposób:

# Powinno być:

# „depozyt lotny - dostawa do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego”

# W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany Załącznik nr 1.28 – Formularz asortymentowo-cenowy

# Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 29

# Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 29 stentów zamontowanych na balonie o dostępnych średnicach: 4mm (długości 12, 20 mm); 5mm (długości 12, 20, 40, 60 mm); 6mm (długości 12, 20, 30, 40, 60 mm); 7mm (długości 20, 30, 40, 60 mm); 8 mm (długości 12, 20, 30, 40, 60 mm), 9, 10mm (długości 20, 30, 40, 60 mm), bez pokrycia silikonem kanału i cewnika balonowego. Brak skracania się stentu przy implantacji Ciśnienie nominalne cewnika balonowego 8 atm oraz RBP 10 – 12 atm. Rozmiar koszulki wprowadzającej do 5F dla stentów o rozmiarach do 4mm, rozmiar koszulki wprowadzającej do 6F dla stentów o rozmiarach 5-8mm, rozmiar koszulki wprowadzającej do 7F dla stentów o rozmiarach 9-10mm. Długość zestawu wprowadzającego: 80cm, 135cm. Stenty stalowe, wykonane w technologii "otwartych komórek" ("open cell"), stenty wprowadzane na prowadniku 0.035" (over the wire).

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 29 stentów zamontowanych na balonie o powyższej specyfikacji. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

# Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 29

# Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla Pakietu nr 29.

# Odpowiedź:

# Zamawiający w Pakiecie nr 29 odstępuje od wymogu złożenia depozytu w siedzibie Zamawiającego na rzecz depozytu lotnego – dostawa do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dodaje zapis pod tabelą w Załączniku nr 1.29 – Formularz asortymentowo-cenowy  w następujący sposób:

# Powinno być:

# „depozyt lotny - dostawa do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego”

# W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany Załącznik nr 1.29 – Formularz asortymentowo-cenowy.

# Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 30

# Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 30 zestawu z okluderem do zamykania PFO o następujących parametrach:

# - okluder upleciony z jednego odcinka drutu nitinolowego – niskoprofilowy i bez zacisków, zbudowany z dwóch dysków z dwoma membranami dakronowymi, przy czym dysk dystalny ma budowę wklęsłą, nitinolową jednowarstwową;

# - okluder dostępny o równych średnicach dysków : 20, 26, 30 mm;

# -możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki wprowadzające o wielkości: dla implantów o średnicach dysku prawostronnego: 20, 26 mm - koszulka 9F i 30 mm - koszulka 10F;

# - możliwość zamknięcia różnego typu drożnych otworów owalnych, z obecnością lub bez obecności tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej;

# - w przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera, czy nieprawidłowego wszczepienia - możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przegrodę;

# - zestaw składa się z: okluder, koszulki dostarczającej, prowadnika 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem.

# Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 30

# Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla Pakietu nr 30.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem.

# Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 20

# Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie koszulek zbrojonych transseptalnych oraz igieł, spełniających kluczowe wymagania SIWZ, koszulki o 4 krzywiznach przedstawionych poniżej (gdzie T0 jest odpowiednikiem SL0):

# - igła EXTRA SHARP - ZE STALI NIERDZEWNEJ zakończona wygodną rączką pcv do manipulacji, jest kompatybilna z zestawem (dilatator i koszulka), w 3 długościach do wyboru w tym wersja PEDIATRYCZNA oraz dwóch wersjach krzywizn do wyboru,

# – trzy długości koszulek do wyboru 60cm/63cm i 80cm

# - dostępne średnice koszulek 7F, 8F, 8.5F i 10F – dla 8.0Fr oraz 8.5Fr - 4 krzywizny do wyboru (w tym krzywizna SL0)

# - dilatator kompatybilny z zestawem

# – prowadnik 0,025” dł.150 cm w zestawie

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 20 koszulek o powyższej specyfikacji. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

# Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 9

Prosimy o dopuszczenie koszulek udowych:

# • introducer udowy z kranikiem do przepłukiwania 4Fr-10Fr, koszulka z mechanizmem typu

# „click” wyposażona w ucho szewne przy główce

# • w zestawie teleskopowy dylatator, prowadnik stalowy oraz igła angiograficzna

# • prowadnik o długości 45cm i średnicy prowadnika 0.0o35”/0.038”

# • igła angiograficzna o długości 7.0cm

# • identyfikacja kolorystyczna na główce introducera

# • możliwość wyboru kształtu główki introducera

# • długości koszulek 9cm/11cm

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem.

# Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 23

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników diagnostycznych w rozmiarze 4 fr ?

# Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 23 cewników diagnostycznych w rozmiarze 4 fr. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

# Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 16

# Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na diagnostyczne cewniki pediatryczne:

# Atraumatyczna końcówka

# Szeroki zakres krzywizn: JL(2,5-6,0), JR(2,5-6,0), Pigtail

# rozmiary JR,JL:4F, 5F i 6F; Pigatil : 4F, 5F i 6F

# cewniki zbrojone

# końcówka cieniująca

# doskonała pamięć kształtu

# duża odporność na złamania, gładka powierzchnia

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem.

# Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 29

# Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na stenty montowane na balonie :

# o średnicach 2mm-7mm( dł. 8-40mm)

# brak skracania stentu przy implantacji

# ciśnienie nominalne cewnika balonowego 6atm oraz RBP 12atm

# rozmiar koszulki wprowadzającej 5F oraz cewnika prowadzącego 5F i 6F

# dł. zestawu wprowadzającego 140cm

# kompatybilne z prowadnikiem 0,014”

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem.

# Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy w następujący sposób:

# BYŁO:

# - IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	ust. 3

# 3. Przedmiot zamówienia obejmuje powierzenie Zamawiającemu w depozyt przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie nr 4, 12, 13, 15, 18, 21, 27-33, 35, 36, 37 oraz jego sprzedaż w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

# - Załącznik nr 2 do SWZ – projekt umowy ( 1

( 1

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy Szp-241/ZP-061/2023) zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca:

- dostarczy do siedziby Zamawiającego …. określone w pakiecie nr ...... w asortymencie, ilości oraz cenach  jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do umowy,

- *) powierzy Zamawiającemu w depozyt przedmiot umowy określony w pakiecie nr ….. oraz sprzeda w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu,

- *) złoży w depozyt  przedmiot umowy, określony w pkt. 2) bezpośrednio w Pracowni Przeznaczyniowej Diagnostyki i Terapii Wrodzonych Wad Serca u Dzieci w siedzibie Zamawiającego,

*) dotyczy Pakietu nr 4, 12, 13, 15, 18, 21, 27-33, 35, 36, 37

( 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- *) Wykonawca zobowiązuje się powierzyć Zamawiającemu w depozyt przedmiot umowy określony w pakiecie nr ……… w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy oraz uzupełniać depozyt do stanu wyjściowego.

- *) Wykonawca przed złożeniem depozytu zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym ilości oraz typ powierzonego przedmiotu umowy określonego w pakiecie nr ….

- *) Powierzony w depozyt przedmiot umowy stanowi własność Wykonawcy do chwili jego pobrania przez Zamawiającego z depozytu i nie może być udostępniany osobom trzecim bez zgody Wykonawcy.

- *) Wykonawcy przysługuje prawo do kontroli depozytu oraz warunków jego przechowywania. Raz w roku kalendarzowym Wykonawca może przeprowadzić spis z natury w terminie uzgodnionym z Zamawiającym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

- *) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że przedmiot umowy złożony w depozyt przechowywany jest nieprawidłowo, Wykonawca wezwie Zamawiającego do zmiany sposobu przechowywania, wskazując na czym polegają nieprawidłowości w tym zakresie oraz wyznaczy termin na wprowadzenie zmian (minimum 3 dni robocze od daty wezwania). W przypadku kiedy po upływie terminu Zamawiający nadal przechowuje przedmiot umowy w sposób nieprawidłowy, Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru przedmiotu umowy.

- *) W przypadku stwierdzenia podczas kontroli braków ilościowych lub uszkodzenia przedmiotu umowy powierzonego w depozyt, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego wartością brakującego lub uszkodzonego przedmiotu umowy przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w ofercie.

- *) Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić depozyt według ilości i właściwości pobranego i zużytego wyrobu medycznego w terminie do 3 dni roboczych od złożenia przez Zamawiającego protokołu zużycia wyrobów medycznych przekazanego faksem lub drogą elektroniczną.

- **) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu  umowy wraz z fakturą w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia przekazanego faksem lub drogą elektroniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.00.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy liczonym od daty dostawy.

- Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu fakturę zgodnie z formatem schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy lub w innym formacie zaakceptowanym przez Zamawiającego (pliki w formacie XLS, XLSX, CSV, TXT, XML). Format taki musi zostać uzgodniony z Działem Informatyki Zamawiającego tel.71 32 70 407 lub z p. Maciejem Szydłowskim maciej.szydlowski@wssk.wroc.pl  tel. 601 450 562. Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy wdroży uzgodniony schemat faktury przesyłanej drogą elektroniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w opakowaniach jednostkowych 
i zbiorczych oznakowanych wraz z informacją (ulotką) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku zaprzestania produkcji przedmiotu umowy określonego w danym pakiecie Wykonawca dostarczy za zgodą Zamawiającego produkt równoważny dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej o tych samych lub wyższych parametrach techniczno - użytkowych i w tej samej cenie jednostkowej.

*) dotyczy Pakietu nr 4, 12, 13, 15, 18, 21, 27-33, 35, 36, 37,

**) dotyczy Pakietu nr 1-3, 5-11, 14, 16, 17, 19, 20, 22-26, 34,

( 4

ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową za towar zgodnie z ofertą przetargową.

- *) Zamawiający w terminie 3 dni od zawarcia niniejszej Umowy przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną lub faksem informację dotyczącą ilości oraz typu przedmiotu umowy który ma zostać przekazany w depozyt.

- *) Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania przedmiotu umowy złożonego w depozyt we właściwych warunkach, zabezpieczenia jego przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.

- *) Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonego w depozyt przedmiotu umowy począwszy od materiałów o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

- *) Zamawiający po wygaśnięciu umowy zobowiązuje się do wydania Wykonawcy powierzonego w depozyt przedmiotu umowy.

- Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę wyrobu medycznego o dłuższej dacie ważności, najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem daty ważności asortymentu wytypowanego do wymiany.

- Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia asortymentu lub odesłać asortyment na koszt Wykonawcy, jeżeli termin ważności jest krótszy niż termin określony w  § 3 ust. 10 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości dostaw w przypadku zmniejszenia ilości świadczeń udzielanych przy użyciu towarów objętych niniejszą umową.

- W takim przypadku Wykonawca może domagać się zapłaty wynagrodzenia za towary w ilości faktycznie zamówionej i dostarczonej Zamawiającemu.

- Ograniczenie realizacji zamówienia nie będzie większe niż 50% w stosunku do wartości i ilości, określonych w ofercie.

*) dotyczy Pakietu nr 4, 12, 13, 15, 18, 21, 27-33, 35, 36, 37,

( 9

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - *) za zwłokę w powierzeniu w depozyt wyrobu medycznego w wysokości 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonej ze zwłoką za każdy dzień zwłoki,

  - *) za zwłokę w uzupełnieniu depozytu w wysokości 5% wartości brutto  nie uzupełnionej partii depozytu, za każdy dzień zwłoki,

  - **) za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonej ze zwłoką za każdy dzień zwłoki,

  - z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonej partii towaru  - w wysokości 1% wartości brutto  partii reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki;

  - z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.

  - z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od towaru określonego w pakiecie w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z ofertą - w wysokości 10% wartości brutto pakietu.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.

- Maksymalna wysokość nałożonych kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości dostarczonego towaru.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

*) dotyczy Pakietu nr 4, 12, 13, 15, 18, 21, 27-33, 35, 36, 37,

# **) dotyczy Pakietu nr 1-3, 5-11, 14, 16, 17, 19, 20, 22-26, 34,

( 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

- 3-krotnej zwłoki w dostawie zamówionego towaru w okresie trwania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji przedmiotu umowy i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowo terminu wynoszącego min. 5 dni roboczych;

- *) 3-krotnej zwłoki w uzupełnieniu depozytu w okresie trwania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji przedmiotu umowy i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowo terminu wynoszącego min. 5 dni roboczych;

- 3-krotnego zawinionego przez Wykonawcę dostarczenia przedmiotu umowy z wadami, w okresie trwania umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu do usunięcia wad i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowo terminu wynoszącego min. 5 dni roboczych;

- 3-krotnego zawinionego przez Wykonawcę nierozpatrzenia reklamacji dotyczącej jakości dostarczonego towaru określonego w pakiecie w okresie trwania umowy w terminie, o którym mowa w §7 ust. 4 umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu do rozpatrzenia reklamacji i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowo terminu wynoszącego min. 5 dni roboczych.

*) dotyczy Pakietu nr 4, 12, 13, 15, 18, 21, 27-33, 35, 36, 37,

# JEST:

# - IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	ust. 3

    - Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - powierzenie Zamawiającemu w depozyt przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie nr 4, 12, 13, 15, 18, 27, 30-33, 35, 36, 37,

  - powierzenie Zamawiającemu w depozyt lotny przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie nr 21, 28, 29,

oraz jego sprzedaż w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

# - Załącznik nr 2 do SWZ – projekt umowy ( 1

( 1

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy Szp-241/ZP-061/2023) zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca:

- dostarczy do siedziby Zamawiającego …. określone w pakiecie nr ...... w asortymencie, ilości oraz cenach  jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do umowy,

- *) powierzy Zamawiającemu w depozyt przedmiot umowy określony w pakiecie nr ….. oraz sprzeda w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu,

- **) powierzy Zamawiającemu w depozyt lotny przedmiot umowy określony w pakiecie nr ….. oraz sprzeda w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu,

- *) złoży w depozyt przedmiot umowy, określony w pkt. 2) bezpośrednio w Pracowni Przeznaczyniowej Diagnostyki i Terapii Wrodzonych Wad Serca u Dzieci w siedzibie Zamawiającego,

*) dotyczy Pakietu nr 4, 12, 13, 15, 18, 27, 30-33, 35, 36, 37

**) dotyczy Pakietu nr 21, 28, 29

( 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- *) Wykonawca zobowiązuje się powierzyć Zamawiającemu w depozyt przedmiot umowy określony w pakiecie nr ……… w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy oraz uzupełniać depozyt do stanu wyjściowego.

- *) Wykonawca przed złożeniem depozytu zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym ilości oraz typ powierzonego przedmiotu umowy określonego w pakiecie nr ….

- *) Powierzony w depozyt przedmiot umowy stanowi własność Wykonawcy do chwili jego pobrania przez Zamawiającego z depozytu i nie może być udostępniany osobom trzecim bez zgody Wykonawcy.

- *) Wykonawcy przysługuje prawo do kontroli depozytu oraz warunków jego przechowywania. Raz w roku kalendarzowym Wykonawca może przeprowadzić spis z natury w terminie uzgodnionym z Zamawiającym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

- *) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że przedmiot umowy złożony w depozyt przechowywany jest nieprawidłowo, Wykonawca wezwie Zamawiającego do zmiany sposobu przechowywania, wskazując na czym polegają nieprawidłowości w tym zakresie oraz wyznaczy termin na wprowadzenie zmian (minimum 3 dni robocze od daty wezwania). W przypadku kiedy po upływie terminu Zamawiający nadal przechowuje przedmiot umowy w sposób nieprawidłowy, Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru przedmiotu umowy.

- *) W przypadku stwierdzenia podczas kontroli braków ilościowych lub uszkodzenia przedmiotu umowy powierzonego w depozyt, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego wartością brakującego lub uszkodzonego przedmiotu umowy przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w ofercie.

- *) Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić depozyt według ilości i właściwości pobranego i zużytego wyrobu medycznego w terminie do 3 dni roboczych od złożenia przez Zamawiającego protokołu zużycia wyrobów medycznych przekazanego faksem lub drogą elektroniczną.

- **) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy wraz z fakturą w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia przekazanego faksem lub drogą elektroniczną.

- ***) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia depozytu lotnego w terminie do 48 godzin do momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.00.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy liczonym od daty dostawy.

- Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu fakturę zgodnie z formatem schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy lub w innym formacie zaakceptowanym przez Zamawiającego (pliki w formacie XLS, XLSX, CSV, TXT, XML). Format taki musi zostać uzgodniony z Działem Informatyki Zamawiającego tel.71 32 70 407 lub z p. Maciejem Szydłowskim maciej.szydlowski@wssk.wroc.pl  tel. 601 450 562. Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy wdroży uzgodniony schemat faktury przesyłanej drogą elektroniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w opakowaniach jednostkowych 
i zbiorczych oznakowanych wraz z informacją (ulotką) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku zaprzestania produkcji przedmiotu umowy określonego w danym pakiecie Wykonawca dostarczy za zgodą Zamawiającego produkt równoważny dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej o tych samych lub wyższych parametrach techniczno - użytkowych i w tej samej cenie jednostkowej.

*) dotyczy Pakietu nr 4, 12, 13, 15, 18, 27, 30-33, 35, 36, 37

**) dotyczy Pakietu nr 1-3, 5-11, 14, 16, 17, 19, 20, 22-26, 34,

***) dotyczy Pakietu nr 21, 28, 29

( 4

ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową za towar zgodnie z ofertą przetargową.

- *) Zamawiający w terminie 3 dni od zawarcia niniejszej Umowy przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną lub faksem informację dotyczącą ilości oraz typu przedmiotu umowy który ma zostać przekazany w depozyt.

- *) Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania przedmiotu umowy złożonego w depozyt we właściwych warunkach, zabezpieczenia jego przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.

- *) Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonego w depozyt przedmiotu umowy począwszy od materiałów o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

- *) Zamawiający po wygaśnięciu umowy zobowiązuje się do wydania Wykonawcy powierzonego w depozyt przedmiotu umowy.

- Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę wyrobu medycznego o dłuższej dacie ważności, najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem daty ważności asortymentu wytypowanego do wymiany.

- Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia asortymentu lub odesłać asortyment na koszt Wykonawcy, jeżeli termin ważności jest krótszy niż termin określony w  § 3 ust. 10 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości dostaw w przypadku zmniejszenia ilości świadczeń udzielanych przy użyciu towarów objętych niniejszą umową.

- W takim przypadku Wykonawca może domagać się zapłaty wynagrodzenia za towary w ilości faktycznie zamówionej i dostarczonej Zamawiającemu.

- Ograniczenie realizacji zamówienia nie będzie większe niż 50% w stosunku do wartości i ilości, określonych w ofercie.

*) dotyczy Pakietu nr 4, 12, 13, 15, 18, 27, 30-33, 35, 36, 37

( 9

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- *) za zwłokę w powierzeniu w depozyt wyrobu medycznego w wysokości 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonej ze zwłoką za każdy dzień zwłoki,

- *) za zwłokę w uzupełnieniu depozytu w wysokości 5% wartości brutto nie uzupełnionej partii depozytu, za każdy dzień zwłoki,

- **) za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonej ze zwłoką za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonej partii towaru  - w wysokości 1% wartości brutto  partii reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki;

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.

- z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od towaru określonego w pakiecie w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z ofertą - w wysokości 10% wartości brutto pakietu.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.

- Maksymalna wysokość nałożonych kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości dostarczonego towaru.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

*) dotyczy Pakietu nr 4, 12, 13, 15, 18, 27, 30-33, 35, 36, 37

**) dotyczy Pakietu nr 1-3, 5-11, 14, 16, 17, 19, 20, 22-26, 34, 21, 28, 29

( 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

- 3-krotnej zwłoki w dostawie zamówionego towaru w okresie trwania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji przedmiotu umowy i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowo terminu wynoszącego min. 5 dni roboczych;

- *) 3-krotnej zwłoki w uzupełnieniu depozytu w okresie trwania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji przedmiotu umowy i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowo terminu wynoszącego min. 5 dni roboczych;

- 3-krotnego zawinionego przez Wykonawcę dostarczenia przedmiotu umowy z wadami, w okresie trwania umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu do usunięcia wad i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowo terminu wynoszącego min. 5 dni roboczych;

- 3-krotnego zawinionego przez Wykonawcę nierozpatrzenia reklamacji dotyczącej jakości dostarczonego towaru określonego w pakiecie w okresie trwania umowy w terminie, o którym mowa w §7 ust. 4 umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu do rozpatrzenia reklamacji i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowo terminu wynoszącego min. 5 dni roboczych.

*) dotyczy Pakietu nr 4, 12, 13, 15, 18, 27, 30-33, 35, 36, 37

# W załączeniu do niniejszej informacji:

# SWZ – MODYFIKACJAv2

# Załącznik nr 1.21, 1.28, 1.29 – Formularz asortymentowo-cenowy - MODYFIKACJA

# Załącznik nr 2 – Projekt umowy – MODYFIKACJAv2

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.