Załącznik nr 2 do SWZ

Część nr 2

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- AUTOKLAW

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem,

dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem

do II Kliniki Chorób Płuc, Raka Płuca i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego

w Białymstoku

| Nazwa i adres Wykonawcy: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ/Model/ (jeśli dotyczy) |  | Producent - pełna nazwa | Kraj producenta | Rok produkcji |
| UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać do ww. tabeli nazwę i oznaczenia urządzenia (typ/model, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się w materiałach informacyjnych. |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania techniczne, użytkowe i FUNKCJONALNE |  |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2024. |  |  |  |
|  | Autoklaw klasy B - próżnia frakcjonowana. Sterylizacja opakowanych (jedno- i wielowarstwowo) i nieopakowanych produktów litych, produktów porowatych i wgłębionych przedmiotów zgodnie z normą EN 13060:2004+A2:2010 lub równoważną. |  |  |  |
|  | Pojemność komory nie mniejsza niż 18 L. |  |  |  |
|  | Wyposażony: w wyświetlacz LCD, dotykowe przyciski sterowania. menu w języku min. polskim i angielskim. |  |  |  |
|  | 2 programy testowe. Min. 7 programów pracy. TABELA OCENY TECHNICZNEJ. |  |  |  |
|  | Blokada przed przypadkowym otwarciem. |  |  |  |
|  | Funkcja: - Opóźnionego startu. - Wstępnego nagrzewania. - Zabezpieczenia hasłem. |  |  |  |
|  | Automatyczne bezpieczniki |  |  |  |
|  | Wymiary z zamkniętymi drzwiami nie większe niż: 710x520x440 mm. |  |  |  |
|  | Wymiary komory nie większe niż: 260x360 mm. |  |  |  |
|  | Waga netto nie większa niż 60 kg. TABELA OCENY TECHNICZNEJ. |  |  |  |
|  | Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz. |  |  |  |
|  | Moc znamionowa nie większa niż 2100 W. TABELA OCENY TECHNICZNEJ. |  |  |  |
|  | Maksymalne ciśnienie pracy: 0,21 ~ 0,24 MPa / 2,1 bara ~ 2,4 bara. |  |  |  |
|  | Maksymalna temperatura pracy: 134°C ~ 137°C. |  |  |  |
|  | Kosz z 3 tacami. Wymiary tacek nie większe niż: - 20x30 cm (górna) - 20x30 cm (środkowa) - 20x30 cm (dolna). |  |  |  |
|  | Wewnętrzne zbiorniki na wodę destylowaną i zużytą. |  |  |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna. |  |  |  |
|  | Złącze USB do pendriva. |  |  |  |
|  | W komplecie: zapasowa uszczelka komory i wężyk spustowy. |  |  |  |
|  | Autoklaw spełnia wszystkie wymagania niezbędne do wydania pozytywnej decyzji UDT zezwalającej na użytkowanie sprzętu. |  |  |  |

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| --- | --- |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, w tym wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nie są zakupami inwestycyjnymi. |
|  | Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów. |
|  | Dokumenty składające się na ofertę. - Deklaracja zgodności dotycząca autoklawu. - Materiały informacyjne (np. prospekty i/lub foldery i/lub inne dokumenty informacyjne) dotyczące autoklawu. UWAGI: - Materiały informacyjne, nie muszą potwierdzać wszystkich funkcji i/lub parametrów technicznych wymaganych w tabeli opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do SWZ), z zastrzeżeniem, że materiały informacyjne muszą zawierać potwierdzenie funkcji i/lub parametrów ocenianych w „Tabeli Oceny Technicznej“. W sytuacji, gdy Zamawiający będzie miał wątpliwości co do prawdziwości parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia może wystąpić do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienia lub dostarczenie dodatkowych materiałów informacyjnych potwierdzających parametry wymagane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. - Materiały informacyjne: prospekty, karty katalogowe, foldery, itp. powinny mieć charakter powszechny i ogólnodostępny i nie stanowić materiałów wytworzonych na potrzeby niniejszego postępowania. Opis oferowanych produktów w materiałach informacyjnych nie może polegać na skopio-waniu treści opisu z tabeli opisu przedmiotu zamówienia. Kopiowanie przez Wykonawcę treści opisu przedmiotu zamówienia z granicznymi i gwarantowanymi parametrami technicznymi bez przedstawienia opisu wynikającego z parametrów i cech wyrobu oferowanego, będzie traktowane jako niezgodność z wymaganiami Zamawiającego, która uniemożliwia dokonanie prawidłowej oceny zgodności oferowanych produktów z wyma-ganiami zawartymi w SWZ. Zakres i rodzaj podanych informacji powinien jednoznacznie definiować oferowany wyrób. - Wskazane jest oznaczenie załączonych dokumentów informacyjnych w celu właściwej identyfikacji przez Zamawiającego (wskazany numer dokumentu i informacja, którego wyposażenia/parametru dotyczy). |
|  | Wymagania odnośnie instruktażu stanowiskowego i dokumentów dostarcza-nych wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, oraz wymagania dotyczące gwarancji i serwisu wymienione są odpowiednio w załącznikach nr: 6 i 5 do swz. |
|  | Wszelkie oprogramowanie komputerowe (jeśli dotyczy) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia musi być w języku polskim i/lub języku angielskim: - Licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia. - Aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy) będzie dostarczana i instalo-wana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. - Aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich (jeśli dotyczy), będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. |

Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego *) ………………..…………………………

Oświadczam, że zaoferowany przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wskazany wyżej przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, użytkowe i funkcjonalne przedsta-wione w powyższych tabelach, oraz wszystkie dotyczące go pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji  warunków zamówienia i w załącznikach do niej.

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SWZ

Część nr 2

TABELA ocenY TECHNICZNEJ

- AUTOKLAW

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem,

dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem

do II Kliniki Chorób Płuc, Raka Płuca i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego

w Białymstoku

W kolumnie „PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE” Wykonawca wpisuje – zgodnie ze stanem faktycznym - oferowaną wartość ocenianego parametru i/lub/ oferowaną funkcję.

Oferowany parametr i/lub/ funkcja musi być potwierdzona w materiałach informacyjnych.

| Parametry i funkcje oceniane | Parametry i/lub funkcje oferowane*) | Skala oceny w pkt. | Ocena w pkt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Autoklaw posiada 9 lub więcej programów pracy. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 15 punktów. |  | 0/15 |  |
| 11. Waga netto ≤ 55 kg. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 10 punktów. |  | 0/10 |  |
| 13. Moc znamionowa ≤ 2000 W. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 15 punktów. |  | 0/15 |  |

podpis Wykonawcy

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 5 do SWZ

Część nr 2

WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego

- AUTOKLAW

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem,

dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem

do II Kliniki Chorób Płuc, Raka Płuca i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego

w Białymstoku

| Lp. | WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego |
| --- | --- |
|  | Pod określeniem "urządzenie"/system, zestaw, rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramowanie (jeśli dotyczy), dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia. |
|  | Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Okres rękojmi na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezuster-kowego protokołu odbioru i wynosi 24 miesiące. |
|  | W okresie gwarancji przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań producenta (jeśli dotyczy) będą wykonane na koszt Wykonawcy. Przeglądy będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia. |
|  | W okresie gwarancji naprawy urządzenia / systemu będą wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne zastosowane do napraw oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym będą na koszt Wykonawcy. |
|  | Wykonawcą ww. napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w paszporcie technicznym dołączonym do urządzenia lub w karcie technicznej. |
|  | Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w specyfikacji warunków zamówienia, chyba że poszcze-gólne zapisy w karcie gwarancyjnej, paszporcie technicznym lub w karcie technicznej są korzystniejsze dla Zamawiającego. |
|  | Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia. |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maks. w ciągu 2 dni roboczych (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu. |
|  | Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maks. do 5 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy. |
|  | Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 7 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu. |
|  | Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. |
|  | Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. |
|  | Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji. |
|  | Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwisu przez co najmniej 8 lat od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. |

Załącznik nr 6 do SWZ

Część nr 2

PROCEDURA DOSTAWY I ODBIORU URZĄDZEŃ

- AUTOKLAW

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem,

dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem

do II Kliniki Chorób Płuc, Raka Płuca i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego

w Białymstoku

| Lp. | PROCEDURA DOSTAWY URZĄDZEŃ |
| --- | --- |
|  | Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika, z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia. |
|  | Dostawa, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie przedmiotu zamówienia i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia urządzeń. Również w sytuacji, gdy Wykonawca będzie realizował dostawę przy pomocy firmy kurierskiej, dostawa, wniesienie oraz ustawienie w pomieszczeniu wskazanym przez Bezpośredniego Użytkownika, należy do Wykonawcy (w tym przypadku do firmy kurierskiej). Wyklucza się również zostawianie dostarczanych urządzeń przed budynkiem lub w miejscu innym niż docelowe (czyli w pomieszczeniu, w którym urządzenie będzie użytkowane). Przed podpisaniem protokołu odbioru całkowitą odpowiedzialność za pozostawione urządzenia ponosi Wykonawca. |
|  | Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników. |
|  | Urządzenie/urządzenia zostaną dostarczone do pomieszczeń wskazanych przez Bezpośredniego Użytkownika lub osobę upoważnioną. |
|  | Wykonawca odpowiada za to, aby instalowanie oraz uruchamianie przedmiotu zamówienia było przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa. |
|  | Instalowanie i uruchamianie przedmiotu zamówienia musi być dokonane zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową, wydaną przez producenta. |
|  | Dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie obejmuje: Instruktaż stanowiskowy w języku polskim (przed podpisaniem protokołu odbioru), w miejscu zainstalowania przedmiotu zamówienia (termin do uzgodnienia z Bezpośrednim Użytkownikiem) dla liczby osób wskazanych przez Bezpośredniego Użytkownika, z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu. |
|  | Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu. |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonych urządzeniach z pomieszczeń, do których dostarczono urządzenia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały. |
|  | Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. |
|  | Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniu /pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika / Zamawiającego przed podpisa-niem bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Procedura odbioru urządzeŃ |
|  | Procedura odbioru rozpocznie się do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru może być zgłoszona Zamawiającemu wyłącznie po: dostarczeniu i uruchomieniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład zamówienia, wdrożeniu instrukcji stanowiskowej oraz po ustaleniu dogodnego terminu z Bezpośrednim Użytkownikiem. Wyklucza się odbiór częściowy przedmiotu zamówienia. |
|  | Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia. |
|  | Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru (w 2 egzemplarzach), po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Ważność protokołu odbioru potwierdzą łącznie podpisy trzech osób: - Wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy) przedmiotu zamówienia. - Bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej). - Osoby z Działu Zaopatrzenia UMB. |
|  | Dokumenty dostarczone do dostawy (wraz z przedmiotem zamówienia). Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów): - Pełną instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i/lub w wersji elektronicznej (np.: pendrive, CD). - Instrukcję konserwacji urządzenia/systemu w zakresie, w jakim konserwację będzie wykonywał Użytkownik w okresie gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym (jeśli dotyczy). - Wykaz wyposażenia zużywalnego, które Użytkownik będzie nabywał i wymieniał we własnym zakresie, z podaniem wymaganej częstotliwości wymiany, jeżeli jest określona i jeżeli dotyczy. - Paszport techniczny. - Kartę gwarancyjną. |
|  | Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia. |